OBRAZEC 6

# Ponudnik:	___________________________________________________

____________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH IN TEHNIČNIH POGOJEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da bomo zagotovili ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

- da bomo ves čas trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila ter celoten čas trajanja garancijskega obdobja, zagotavljali servis in vzdrževanje predmeta javnega naročila ter z njim povezane strojne in programske opreme ter nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli za predmet javnega naročila.

- da imamo vzpostavljena poslovna razmerja s proizvajalci opreme predmeta javnega naročila, ki nam zagotavljajo kvalitetno izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer mora imamo:

- proizvajalčevo podporo za prodajo ponujene tehnologije oz. opreme vključno s pogoji dobave, jamstvi in garancijskimi pogoji;

- v času oddaje ponudbe ter ves čas trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila in trajanja garancijskega obdobja, s strani proizvajalcev opreme, priznano ustrezno stopnjo usposobljenosti, ki nam omogoča kakovostno integracijo, vzdrževanje ter delovanje ponujene opreme pod pogoji iz vzorca pogodbe (odzivni časi, odprava napak, rok dobave, itd.);

- proizvajalčevo podporo za servis ponujene tehnologije oz. opreme, vključno z oskrbo z rezervnimi deli

- ter smo s strani proizvajalca opreme specializirani za konfiguracijo, prodajo in vzdrževanje opreme, ki je predmet javnega naročila.

- da:

- ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve in standarde iz poglavja 3;

- da je ponujena oprema nova, nerabljena in tehnološko sodobna;

- bomo zagotovili dobavo opreme najkasneje v roku šestdeset (60) dni od dneva podpisa pogodbe DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) prostori naročnika razloženo in nameščeno, skupaj z dokumentacijo v slovenskem jeziku;

- zagotavljamo garancijski rok za ponujeno opremo vsaj štirindvajset (24) mesecev od dneva prevzema opreme;

- dobavo reagentov in potrošnega materiala za biokemični analizator za obdobje petih (5) let;

- zagotavljamo strokovno usposobljeno(-e) osebo(-e), ki bo(-do) izvajala(-e) usposabljanje na opremi, ki je predmet javnega naročila, skladno z zahtevami naročnika.

NAVODILO:

# Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika iz poglavja 3 dokumentacije in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1. | Popolnoma avtomatiziran nov, samostoječi sistem za biokemijo z ISE (ion selektivne elektrode) enoto in imunokemijo (kemiluminiscenca ali elektroluminiscenca), ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje |  |  |
| 2. | Kapaciteta aparata vsaj 500 testov/uro. |  |  |
| 3. | Analitski sistem mora imeti na voljo vsaj 40 prostih mest za reagente ter vsaj 15 pozicij za odprte kanale- z možnostjo aplikacije tujih testov |  |  |
| 4. | Analitski sistem mora imeti hladilni del (2 – 8 °C), kjer so shranjeni reagenti |  |  |
| 5. | Sistem z maximalnimi dimenzijami š x g x v: 245 x 80 x 180 cm |  |  |
| 6. | Analitski sistem mora omogočati analizo različnih tipov vzorca: serum, plazma ter urin |  |  |
| 7. | Analitski sistem mora omogočati biokemijske preiskave: - v urinu albumin, kreatinin - v plazmi ali serumu: alkalna fosfataza, ALT, AST, bilirubin direktni, bilirubin celokupni, holesterol, kreatinin, CRP, γ-GT, glukoza, HDL-holesterol, železo, LDL-holesterol, trigliceridi, transferin, sečna kislina, sečnina, elektroliti (Na, K, Cl |  |  |
| 8. | Analitski sistem mora omogočati imunokemijske preiskave, kot so: feritin, folati, fT3, fT4, tPSA, TSH, VitB12 |  |  |
| 9. | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vseh vzorcev z možnostjo dodajanja nujnih vzorcev, omogočati mora neprekinjeno dodajanje vzorcev in zbiranje pomerjenih vzorcev na enem skupnem mestu |  |  |
| 10. | Analitski sistem mora omogočati uporabo različnih velikosti standardnih epruvet (5 mL, 7 mL, 10 mL) ter vzorčnih posodic z mrtvim volumnom ne več kot 100µl |  |  |
| 11 | Analitski sistem mora omogočati prepoznavanje vzorcev, kalibratorjev in kontrol preko črtnih kod |  |  |
| 12 | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop in dvosmerno komunikacijo z obstoječim informacijskim sistemom LIS–om na stroške ponudnika. Prenos podatkov mora vključevati možnost prenosa demografskih podatkov pacienta: ime, priimek, rojstni datum, spol |  |  |
| 13 | Analitski sistem mora omogočati merjenje HIL indeksa (hemolitičnost, ikeričnost, lipemičnost) |  |  |
| 14 | Analitski sistem mora na pipetorjih za aspiracijo vzorcev omogočati zaznavanje nivoja tekočine vzorca, detekcijo mikrofibrinskih strdkov ter zračnih mehurčkov v vzorcu |  |  |
| 15 | Analitski sistem mora avtomatsko opozarjati na potrebo po menjavi reagentov in potrošnega materiala |  |  |
| 16 | Analitski sistem mora avtomatsko označiti tiste teste, ki kalibracijo potrebujejo. Prav tako mora opozarjati na uspešnost kalibracij, izpadlih kontrol, stabilnosti reagentov na analizatorju, roka uporabe reagentov ter kalibratorjev |  |  |
| 17 | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez mešanja, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja) |  |  |
| 18 | V ponudbi mora biti upoštevan rok uporabe reagenta na analizatorju (»On board stability«) |  |  |
| 19 | Omogočena mora biti avtomatska kontrola časa stabilnosti reagentov |  |  |
| 20 | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko redčenje vzorcev ob preseženih koncentracijah analita |  |  |
| 21 | Analitski sistem mora omogočati shranjevane podatkov na trdem disku računalnika ter zunanjem elektronskem mediju USB in mora imeti možnost tiskanja. Imeti mora možnost arhiviranja podatkov o pacientih, kontrolah in kalibracijah na zunanji elektronski medij. |  |  |
| 22 | Rezultati pacientov, ki so shranjeni izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol in kalibratorjev. |  |  |
| 23 | Izpis kumulativnih rezultatov mora biti uporabniku prilagodljiv in mora vsebovati: naziv enote, ID pacienta, datum in čas analize, rezultate analiz z ustreznimi enotami in referenčnimi intervali |  |  |
| 24 | Sistem mora imeti možnost avtomatskega potrjevanja kalibracijskih krivulj z možnostjo določitve različnih kriterijev potrjevanja |  |  |
| 25 | V primeru uporabe pralnih kivet, se zahteva avtomatsko pranje. |  |  |
| 26 | Dnevno vzdrževanje mora biti popolnoma avtomatsko ter ne sme presegati celokupnega časa 15 minut. |  |  |
| 27 | V ponudbo mora biti vključena UPS enota |  |  |
| 28 | V ponudbo mora biti vključen sistem za pripravo demi vode, ki mora omogočati direktni priklop demineralizirane vode na analitski sistem. Ponudba mora vsebovati postavitev in vzdrževanje sistema za pripravo vode za celotno pogodbeno obdobje. |  |  |
| 29 | Ponudnik zagotovi brezplačno postavitev analiznega sistema, UPS enote in sistema za pripravo demi vode. |  |  |
| 30 | V ponudbo mora biti brezplačno vključen ves potreben materia za zagon analizatorja, šolanje laboratorijskega osebja in verifikacijo apliciranih laboratorijskih preiskav |  |  |
| 31 | Ponudnik mora zagotoviti brezplačno potrebni material za verifikacijo metod in pripraviti statistična poročila po priporočilih CLSI(The Clinical & Laboratory Standards Institute) dokumenta EP09 za primerjavo analitičnih metod in določitev biasa.: - pripraviti statistična poročila za primerjavo dveh metod, ki zajemajo najmanj analize kot so: linearna regresija, utežena linearna regresija, Passing Bablok, - določiti korelacijske koeficiente (Pearsonov, Spearmanov, Kendallov, - določiti razlike (procentualne in absolutne) med metodama z Bland Altman, - pripraviti opisno statistiko analiziranih podatkov in grafični prikaz distibucije meritev (histograme) |  |  |
| 32 | Analitski sistem mora imeti CE oznako |  |  |
| 33 | Analitski sistem mora omogočiti oddaljen dostop za aplikativne potrebe |  |  |
| 34 | Analitski sistem mora omogočati uporabo dnevnih kontrol vsaj v dveh nivojih za vsako metodo ter spremljanje vrednosti kontrol z grafičnim in tabelaričnim prikazom z osnovnimi statističnimi podatki (srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti) |  |  |
| 35 | V ponudbi mora biti vključena notranja kontrola kvalitete, ki zadošča ISO 15189 in je proizvod neodvisnega proizvajalca |  |  |
| 36 | Analizni sistem naj omogoča samodejni prenos rezultatov dnevnih kontrol na mrežno aplikacijo, ki omogoča med-laboratorijsko primerjavo kakovosti dnevnih kontrol |  |  |
| 37 | V ponudbi mora biti vključena notranja kontrola kvalitete, ki zadošča ISO 15189 in je proizvod tretje stranke. |  |  |
| 38 | Analizni sistem naj omogoča samodejni prenos rezultatov dnevnih kontrol na mrežno aplikacijo, ki omogoča med-laboratorijsko primerjavo kakovosti dnevnih kontrol. |  |  |

Priloga:	Dokazila

# Kraj:	____________________

Datum:	____________________		 Žig:		Podpis pooblaščene osebe:

_______________________

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. Če navede povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.