Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava komore za delo v inertni atmosferi

Ime sklopa: /

Oznaka javnega naročila: 302/30 – RIUMP7-FKKT02-1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Nabava komore za delo v inertni atmosferi, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| Komora za delo v inertni atmosferi z naslednjimi značilnostmi: |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 | Namizna suha komora: - Material: akrilno steklo ali nerjaveče jeklo in steklo - Zunanje mere (vključno s predkomoro): dolžina 1330—1600 mm; globina 500—900 mm; višina 800—1000 mm. - Notranje mere: dolžina 900—1100 mm, globina 400—800 mm, višina 550—750 mm - Imeti mora predkomoro, ki omogoča vnos vzorcev in laboratorijske opreme v suho komoro, brez da bi onsenažili inertno atmosfero - Predkomoro mora biti opremljena z vakumsko črpalko, ki omogoča izčrpanje zraka iz predkomore in zamenjavo zraka z inertnim plinom. - Ustrezen ventil za dovod inertnega plina v komoro in ventil za odvod inertnega plina iz komore (uravnavanje tlaka) - najmanj 3 x električna vtičnica 230 V v notranjost suhe komore - najmanj 4 električni standardni banana konektorji za priklop potenciostata/galvanostata na zunanji strani suhe komore in elektrod na notranji strani suhe komore. Na obeh straneh komore so lahko ženski banana konektorji, - osvetljava delovne površine znotraj suhe komore, - najmanj dve odprtini z rokavicami, ki omogočajo delo z vzorcem - HEPA filter za filtriranje prašnih delcev. |  |  |
| 1.2 | 1 | Rokavice iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline vsaj 0,4 mm. |  |  |
| 1.3 | 1 | Sistem za avtomatsko kontrolo dovajanja plina in tlaka v komori. Sistem mora omogočati recirkulacijo inertnega plina in biti opremljen s filtri in kolono, ki omogočajo čiščenje inertnega plina. Sistem mora omogočati avtomatsko vzdrževanje nadtlaka ali podtlaka v inertni komori (vsaj ± 2 mbar). |  |  |
| 1.4 | 1 | Analizator kisika z možnostjo meritve v merilnem območju 0-1000 ppm ali širše |  |  |
| 1.5 | 1 | Analizator vode z možnostjo meritve v merilnem območju 0-500 ppm ali širše |  |  |
| 1.6 | 1 | Vakuumska črpalka za praznenje predkomore |  |  |
| 1.7 | 1 | Vsaj dvokanalni zaslon za prikaz koncentracije kisika in vode v suhi komori. |  |  |
| 1.8 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, Izobraževanje za delo s suho komoro v trajanju 1 delovni dan |  |  |
| 1.9 | 1 | Garancija: vsaj 2 leti ali več |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve.