Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/30 – RIUMP7-FKKT02-1/2021

Tehnične specifikacije za komoro za delo v inertni atmosferi

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: komora za delo v inertni atmosferi. Možnost obdelave optoelektronskih materialov v pogojih brez kisika in vode ali anaerobnih bioloških materialov v sterilnih pogojih brez kisika ob maksimalni varnosti za raziskovalca. Možnost izvajanja meritev z različno prenosno opremo v suhih ali sterilnih pogojih.

Kraj dobave: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor.

Rok dobave: Dobavitelj mora opremo, ki je predmet te pogodbe, dobaviti in izvesti vse aktivnosti za uspešno izvedbo naročila najkasneje v roku 60 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancija in vzdrževanje: vsaj dve (2) leti od podpisa prevzemnega zapisnika, vključno s posodobitvijo programske opreme takoj, ko je le-ta na voljo pri proizvajalcu, ter popravilo ali zamenjava delov v primeru okvar.

Za vso opremo predmetnega javnega naročila velja, da mora zanjo v času vzdrževanja proizvajalec opreme zagotavljati dostop do vseh posodobitev merilne programske opreme (npr. vgrajena programska oprema, gonilniki za komunikacijo z zunanjimi enotami, ipd.) brez dodatnih stroškov. Vsi popravki, servisni paketi ter nadgradnje in podpora morajo biti od proizvajalca strojne oziroma programske opreme.

Usposabljanje: Dobavitelj mora izvesti celovito usposabljanje za najmanj tri (3) osebe uporabnika, v obsegu en delovni dan (osem ur).

Ponudnik mora za opremo zagotoviti:

- da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva;

- da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč merilni sistem, v skladu s tehničnimi specifikacijami;

- da bo odpravil vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- da bo vso opremo po specifikaciji dobavil v kompletu.

Za vso opremo velja, da mora ponujena cena vključevati tudi:

- celovito usposabljanje na lokaciji uporabnika takoj po namestitvi in zagonu, ki ga bodo izvedli izkušeni strokovnjaki, ter vključuje vse strojne in programske module;

- v izredni situaciji, po posebnem dogovoru z uporabnikom, lahko dobavitelj izvede uvajalni tečaj na daljavo;

- tehnično dokumentacijo proizvajalca v elektronski in fizični obliki za strojno in programsko opremo.

V ponudbi mora biti zajet ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden.

Cene morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisano blago in spremljajoče storitve, morebitne popuste, stroške dela, prevozne stroške, zavarovanja, stroške dostave, montaže, stroške namestitve opreme, stroške odvoza odpadne embalaže, ipd.), oziroma vse stroške v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

Komora za delo v inertni atmosferi

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Namizna suha komora: - Material: akrilno steklo ali nerjaveče jeklo in steklo - Zunanje mere (vključno s predkomoro): dolžina 1330—1600 mm; globina 500—900 mm; višina 800—1000 mm. - Notranje mere: dolžina 900—1100 mm, globina 400—800 mm, višina 550—750 mm - Imeti mora predkomoro, ki omogoča vnos vzorcev in laboratorijske opreme v suho komoro, brez da bi onsenažili inertno atmosfero - Predkomoro mora biti opremljena z vakumsko črpalko, ki omogoča izčrpanje zraka iz predkomore in zamenjavo zraka z inertnim plinom. - Ustrezen ventil za dovod inertnega plina v komoro in ventil za odvod inertnega plina iz komore (uravnavanje tlaka) - najmanj 3 x električna vtičnica 230 V v notranjost suhe komore - najmanj 4 električni standardni banana konektorji za priklop potenciostata/galvanostata na zunanji strani suhe komore in elektrod na notranji strani suhe komore. Na obeh straneh komore so lahko ženski banana konektorji, - osvetljava delovne površine znotraj suhe komore, - najmanj dve odprtini z rokavicami, ki omogočajo delo z vzorcem - HEPA filter za filtriranje prašnih delcev. |
| 1.2 | 1 | Rokavice iz materiala Butyl ali enakovredno, debeline vsaj 0,4 mm. |
| 1.3 | 1 | Sistem za avtomatsko kontrolo dovajanja plina in tlaka v komori. Sistem mora omogočati recirkulacijo inertnega plina in biti opremljen s filtri in kolono, ki omogočajo čiščenje inertnega plina. Sistem mora omogočati avtomatsko vzdrževanje nadtlaka ali podtlaka v inertni komori (vsaj ± 2 mbar). |
| 1.4 | 1 | Analizator kisika z možnostjo meritve v merilnem območju 0-1000 ppm ali širše |
| 1.5 | 1 | Analizator vode z možnostjo meritve v merilnem območju 0-500 ppm ali širše |
| 1.6 | 1 | Vakuumska črpalka za praznenje predkomore |
| 1.7 |  | Vsaj dvokanalni zaslon za prikaz koncentracije kisika in vode v suhi komori. |
| 1.8 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika. Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, - Izobraževanje za delo s suho komoro v trajanju 1 delovni dan |
| 1.9 | 1 | Garancija: vsaj 2 leti ali več |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.