Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika: Servo-hidravlični stroji za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava servo-hidravličnih strojev za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi

Oznaka javnega naročila: 302/50 – RIUM64-P62-FS11-1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava servo-hidravličnih strojev za enoosno in fleksibilno dvoosno preizkuševališče s samostoječima aktuatorjema za statična in dinamična testiranja na nizki in povišani temperaturi«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | ±250kN Sistem za dinamično testiranje |  |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora biti izdelan kot dvoosna konstrukcija za dinamična testiranja, s katerim je možno opraviti natezna in tlačna testiranja do sile vsaj ±250kN in pri pomiku bata cilindra do 150 mm (ali ±75 mm) | Maksimalna sila: _______________ kN |  |  |
|  |  | Celotni pomik bata: _______________ mm |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti togost vsaj 470 kN/mm, ki se izmeri na višini jarma 0,9 m od spodnje plošče) | Togost: _______________kN/ mm |  |  |
|  | Maksimalna višina ogrodja ne sme preseči 3700mm. | Maksimalna višina okvirja: _____________mm |  |  |
|  | Višinska razlika med zgornjim jarmom in osnovno pritrdilno ploščo distance mora biti vsaj 1970 mm | Največja navpična svetlina med spodnjo ploščo in konzolo: _________ mm |  |  |
|  | Razmik med stebroma mora biti vsaj 635mm | Razmik med stebroma: _________ mm |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora omogočiti hidravlično dvigovanje in spuščanje jarma ter zagotoviti hidravlično pritrditev za preprečitev pomika jarma. | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti na ogrodju stroja nameščeno prenosno ročico za fino in grobo nastavitev položaja aktuatorja. | - DA | - NE |  |
|  | Hitrost premikanja zgornjega jarma med nastavitvijo s pomočjo bata aktuatorja mora biti najmanj 10 mm/s | Hitrost premikanja jarma : _________ mm/s |  |  |
|  | Sistem za obremenjevanje s silo ±250 kN mora izpolnjevati zahteve standarda EN ISO 13849-1 na ravni zmogljivosti D (PLd). Sistemi z nižjo ravnijo zmogljivosti ne bodo upoštevani | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljena in montirana mora biti naprava, ki preprečuje rotacijo aktuatorja tudi, ko je montirana temperaturna komora. | - DA | - NE |  |
|  | K servohidravličnem stroju mora biti priložena naprava z obremenitveno kapaciteto z vsaj 250 kN za poravnavo osnosti skupaj s programsko opremo za merjenje in prilaganjanje poravnave sistema | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 2 | Aktuator, Hidravlični razdelilec in servo-ventili za 250kN |  |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora imeti statično in dinamično vrednost pri sili najmanj 250kN pri 210 barih. Preverjen mora biti na utrujenje, natezno in tlačno testiranje v primeru, ko je bat aktuatorja v nultem položaju, iz katerega se premika 75mm | Maksimalna sila : _______________ kN |  |  |
|  |  | Celotni pomik: _______________ mm Maksimalen pritisk ____________bar |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora biti opremljen z integriranim merilcem pomika bata aktuatorja, ki ima natančnost razreda 0,5 v skladu s standardom ISO 9513 | Razred natančnosti pomika _____________ |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora biti opremljen z razdelilnikom in servoventili, ki omogočajo pretok olja vsaj 40 l/min in za pritisk 210 barov | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 3 | Sonda za silo ±250kN |  |  |  |
|  | Servohidravlični stroj mora biti integralno opremljen s sondo za linearno merjenje sile v statičnem in dinamičnem načinu obremenjevanja do ±250kN | Kapaciteta sonde za silo: _______________ kN |  |  |
|  | Sonda za silo se uporablja kot integralni del preizkuševalnega stroja, ki meri silo in krmili eksperiment v kontroli sile | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za merjenje sile mora imeti merilnik pospeška, ki je nameščen neposredno v osi obremenitve, za merjenje vztrajnostnih obremenitev, ki nastanejo zaradi osnega pomikanja mas med cikličnim testiranjem ali imeti ustrezno konstruiran okvir in merilno opremo, da minimizira učinek premikajočih se mas da zagotovi potrebno dinamično togost. | - DA | - NE |  |
|  | Merilni sistem mora biti sposoben v realnem času zmanjšati vztrajnostne obremenitve iz signala sile in mora popolnoma avtomatično nastaviti dinamično kompenzacijo sile ali imeti ustrezno konstruiran okvir in merilno opremo, da minimizira učinek premikajočih se mas da zagotovi potrebno dinamično togost. | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za merjenje sile mora ustrezati standaru ISO 7500-1 del 1 razred 0.5 do 1/50 obsega merjene sile | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za silo mora imeti možnost vsaj 150% preobremenitve brez mehanske poškodbe. | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 4 | Sonda za silo ± 5kN |  |  |  |
|  | Servohidravlični stroj mora biti opremljen s sondo za linearno merjenje sile v statičnem in dinamičnem načinu obremenjevanja do ±5kN | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za silo 5 kN se uporablja kot integralni del preizkuševalnega stroja, ki meri silo in krmili eksperiment v kontroli sile. Maksimalna preobremenitev je vsaj 30 % nad nominalo oz. vsaj 6,5 kN! | - DA | - NE |  |
|  | Sonda mora biti dobavljena z dodatnimi elementi za pritrditev v čeljusti | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za merjenje sile mora ustrezati standardu ISO 7500-1 del 1 razred 0.5 do 1/50 obsega merjene sile | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za silo mora imeti možnost vsaj 150% preobremenitve brez mehanske poškodbe. | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 5 | Čeljusti za ±250kN |  |  |  |
|  | Sistem za statična in dinamična testiranja v nategu in tlaku do maksimalne sile ±250kN mora biti dobavljen s hidravličnimi koničastimi čeljustmi | - DA | - NE |  |
|  | Čeljusti morajo biti primerne za pritrjevanje okroglih s premerom od vsaj 6,5mm (ali manj) do vsaj 30mm (ali več) in ploščatih vzorev debeline od 1 do vsaj 35 mm (ali več) za obremenjevanje do ±250kN | Čeljusti za premere od _____do ______ mm |  |  |
|  |  | Čeljusti za ploščate vzorce od _____do ______ mm |  |  |
|  | Nadzorni sistem mora preprečiti odpiranje ali zapiranje čeljusti med testiranjem bodisi v kontroli sile ali pomika ali je kontrola čeljusti, na upravljalni plošči, ročna tako da operater namenoma upravlja s zapiranjem in odpiranjem čeljusti. | - DA | - NE |  |
|  | Mehanske čeljusti za dinamična testiranja do ±50kN morajo biti dobavljene. Čeljusti morajo biti primerne za uporabo v temperaturni komori na temperaturi od vsaj -40°C (ali manj) do vsaj +177°C (ali več) | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za statična in dinamična testiranja v nategu in tlaku do maksimalne sile ±50 kN ali 100kN mora biti dobavljen tudi z mehanskimi koničastimi čeljustmi, ki so primerne za pritrjevanje okroglih s premerom od 6,5 do 30 mm in ploščatih vzorcev debeline od 1,1 do 35 mm. | - DA | - NE |  |
|  | Dve vodno hlajeni prijemali morata biti primerni za testiranje na temperaturi do +177°C | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljene morajo biti čeljusti za izvajanje testiranja lomne žilavosti na kompaktnih preizkušancih do širine 25mm | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 6 | Kontrolno-upravljalna enota |  |  |  |
|  | Krmilnik mora imeti vsaj 6 kontrolnih zank (kot so sila, pomik, deformacija, zaostajanje, naprej, zarezni filter) | - DA | - NE |  |
|  | Krmilnik mora imeti kanale za pozicijo, aksialno silo in dva opcijska kanala, ki se povežejo z merilci (npr. raztezka, deformacij). Kanali morajo biti dostopni za kontrolo in zajemanje merjenih podatkov. | - DA | - NE |  |
|  | Podatke iz vseh nadzornih kanalov za zajem podatkov je potrebno zapisovati sinhronizirano in omogočiti polno hitrost posodabljanja s frekvenco vsaj 6 kHz po vseh kanalih ne glede na število kanalov v uporabi | - DA | - NE |  |
|  | Krmilnik mora imeti vsaj en analogni vhod za zunanji analogni krmilni signal v obliki valovne krivulje in vsaj 4 analogne izhode, ki jih uporabnik poljubno določi. | - DA | - NE |  |
|  | Vsi priključeni pretvorniki (merilci) morajo biti samodejno prepoznani in kalibrirani s strani kontrolne enote | - DA | - NE |  |
|  | Krmilnik mora preprečiti kakršenkoli test z ne kalibriranim merilcem, da prepreči zajemanje nepravilnih rezultatov. Torej, brez kalibracije merilca sistem ne sme delovati. | - DA | - NE |  |
|  | Krmilnik mora imeti vsaj dva detektorja mejnega stanja in mora imeti čas zaznamovanja vsaj 1ms ali manj. Detektorji mej ne smejo biti odvisni od povezave s osebnim računalnikom. | - DA | - NE |  |
|  | Nadzorni sistem mora vključevati funkcije ročnega in samodejnega nastavljanja | - DA | - NE |  |
|  | Funkcija samodejnega nastavljanja mora samodejno določiti togost preizkuševalnega sistema na podlagi posamezne vrednosti uglaševanja za posamezni preizkušanec | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 7 | Programska in računalniška oprema ±250kN |  |  |  |
|  | Sistem mora imeti priloženo programsko opremo za dinamično utrujanje, nizkociklično obremenjevanje, kvazistatično obremenjevanje in testiranje za določitev parametrov mehanike loma. | - DA | - NE |  |
|  | Vmesnik uporabnikovega osebnega računalnika mora uporabniku jasno podati trenutni način izvedbe testa in jasno podati informacijo o stanju preizkusa npr. v teku, zaključen, dosežena meja ali aktuator je izključen | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljen mora biti tovarniško integriran računalnik s procesorem i7, s tipkovnico in LCD zaslonom vsaj 22'' | - DA | - NE |  |
| Vsak računalnik, ki se uporablja v okviru preizkuševalnega sistema, mora imeti operacijski sistem Windows 10 Professional ali novejši; - DA; - NE. |

|  | Posebne zahteve: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |  |
|  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |  |
|  | 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |  |
|  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA | - NE |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 8 | Program za testiranja na utrujanje materiala |  |  |  |
|  | Sistemi morajo biti opremljeni z neodvisno preizkusno programsko opremo za različne vrste preizkusov (npr. kvazistatične teste, utrujenja in lomno-mehanske teste) | - DA | - NE |  |
|  | Program za izvajanje testa mora komunicirati s temperaturno komoro in imeti možnost prilagajanja in nadzora temperature med samim testom. | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 9 | Programska oprema za dinamična testiranja |  |  |  |
|  | Program mora biti zmožen generirati predpisano dinamično karakteristiko obremenjevanja: - sinus, utripni sinus - oglato, utripno oglato - trikotno, utripno trikotno - linearno - mirovanje - obremenitvena krivulja, določena s strani uporabnika na osnovi nastavitve ali posameznih izmerjenih točk - Trapezna obremenitvena krivulja s hitrostjo naraščanja obremenitve, ki jo določi uporabnik | - DA | - NE |  |
|  | Program za izvajanje testa mora komunicirati s temperaturno komoro in imeti možnost prilagajanja in nadzora temperature med samim testom. | - DA | - NE |  |
|  | Dinamična programska oprema mora imeti funkcijo hitrega preizkusa, da v kratkem času oblikuje karakteristiko utrujenostnega testa. | - DA | - NE |  |
|  | Med preizkusom mora imeti programska oprema uporabniku prilagodljive grafe testnih podatkov, ki omogočajo samodejno spreminjanje v realnem času in ročno povečavo / pomanjšavo | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 10 | Programska oprema za statična testiranja |  |  |  |
|  | Statična programska oprema mora imeti funkcionalnost hitrega preizkusa, ki omogoča izvajanje preizkusa v nekaj sekundah z enim samim parametrom | - DA | - NE |  |
|  | Statična programska oprema mora vsebovati vnaprej izdelano knjižnico metod, ki ustreza mednarodnim standardom. Vključno s ASTM E606 in D3479, ASTM E466, ASTM E517 in ISO 12135 | - DA | - NE |  |
|  | Statična programska oprema mora imeti možnost ogleda in snemanja video posnetkov v živo med preizkusom in ga shraniti med rezultate testa | - DA | - NE |  |
|  | Statična programska oprema mora imeti različne uporabniške ravni in možnost nastavitve vodenih ali pozvanih preizkusnih delovnih tokov za različne operaterje | - DA | - NE |  |
|  | Statična programska oprema mora imeti lastno funkcionalnost za analizo in poročanje | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 11 | Program za lomnomehanska testiranja na sistemu ±250kN |  |  |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo imeti sposobnost izvesti predutrujanje, da/dN, K1c in J1c tests | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo obdelati rezultate po najnovešjih standardih: - K1c ASTM E399 - J1c ASTM E1820 | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo imeti možnost posodobite v skladu s standardi, ne da bi bilo potrebno posodobiti glavni programski paket | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo zajemati standardni CT preizkušanec (ang. Compact Tension (CT)) ter upogibni (ang. Single Edge Notch Bend (SENB)) in po možnosti še Disc Shape CT, Arc-Shape Tension | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo izvajati lastno analizo in poročanje | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo izvajati preverjanja veljavnosti parametrov vzorca in rezultatov preizkusov glede na preizkusni standard | - DA | - NE |  |
|  | Programi za lomno mehaniko morajo imeti različne uporabniške ravni in možnost nastavitve vodenih testnih delovnih tokov | - DA | - NE |  |
|  | Merilni sistem za lomno mehaniko mora biti kompatibilen s sistemom za meritve rasti razpoke na osnovi padca potenciala z obstoječo Matelect DCM-2 napravo za J1C in da/dN teste | - DA | - NE |  |
|  | Video kamera za snemanje in ponovno prikazovanje | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 12 | Hidravlična enota in cevi |  |  |  |
|  | Hidravlična enota mora zagotoviti pretok olja vsaj 78 lpm ali alternativno je lahko dobavljena ena hidravlična enota za vse sistem s pretokom olja vsaj 100 lpm pri 210 bar (namesto dveh ločenih 78lpm+48lpm), vendar moč ne sme preseči 45kW. Napajanje z 400 V, 50Hz in 3 faze | Največji pretok olja __________ lpm |  |  |
|  |  | Največji pritisk, ki ga ustvari agregat_________ bar Maksimalna moč hidravličnega agregata __________kW |  |  |
|  | Enota mora biti zračno hlajena ali imeti poseben zračni hladilnik ali vodni stolp z zaprto zanko in vsebovati digitalni zaslon s pritiskom in temperaturo olja ter vključevati enote za zaščito pregrevanja olja, pritisk olja, nivo olja ter stanje filtrov in temperature motorja. | - DA | - NE |  |
|  | Hrup mora biti manj kot 73 dB (A) | Maksimalni hrup _____________dB |  |  |
|  | Hidravlična enota mora biti popolnoma zaprta v integriran protihrupni kontejner | - DA | - NE |  |
|  | Enota mora biti opremljena z vsaj 3-mikronskim (ali manj) tlačnim in povratnim filtrom | Najmanjša velikost delcev, ki jih filter v tlačnem in povratnem vodu še odstranjuje znaša _____ mikronov |  |  |
|  | Priložene morajo biti vse hidravlične cevi za povezovanje naprave in hidravlične enote in sicer 6 m med hidravlično enoto in hidravličnim razdelilcem, 3 m med hidravličnim razdelilcem in preizkuševalnim strojem | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljeno mora biti olje in vsi filtri za normalno delo hidravlične enote | - DA | - NE |  |
|  | Samostoječi hidravlični razdelilec z enim dovodom in tremi izhodi ali alternativna rešitev, ki se lahko uporabi na 100kN sistemu. | - DA | - NE |  |
|  | Hidravlična enota ali aktuator mora biti opremljena z akumulatorom pritiska | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 13 | Ekstenziometri |  |  |  |
|  | Sistem mora biti opremljen s pritrdilnim eksenziometrom, pritrdilnimi merilniki COD (ang. Crack Opening Displacement) in brezkontaktnim ekstenziometrom | - DA | - NE |  |
|  | Pritrdilni ekstenziometer mora imeti 25 mm merilne razdalje s potjo od -2,5 mm do +12,5 mm | - DA | - NE |  |
|  | Pritrdilni ekstenziometer mora imeti nastavke za merilno razdalji za 25mm in 37,5 ali 40 mm | - DA | - NE |  |
|  | Pritrdilni ekstnziometer mora se lahko uporabi za meritve v temperaturnem območju od vsaj -80°C (ali manj) do vsaj +175°C (ali več). | Najnižja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  |  | Najvišja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  | Sistem mora vsebovati tudi merilec odpiranja razpoke (COD) z začetno 5mm merilno razdaljo in 2 mm hoda | - DA | - NE |  |
|  | Sistem mora vsebovati tudi merilec odpiranja razpoke (COD) z začetno 10 mm ali 12 mm merilno razdaljo in 4 mm hoda | - DA | - NE |  |
|  | COD merilca sta kompatibilna s standardom ASTM E399 in za meritve v temperaturnem območju vsaj -80°C (ali manj) do vsaj +175°C (ali več). | Najnižja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  |  | Najvišja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  | Dobavljen mora biti brezkontaktni video ekstenziometer, ki deluje na principu Digital Image Correlation za meritve v vidnem polju do 240 mm. Druge izvedbe brezkontaktnih ekstenziometrov ne bodo upoštevane. | - DA | - NE |  |
|  | Za vidno polje vsaj 240 mm je treba uporabiti leče s goriščno razdaljo 16mm. | - DA | - NE |  |
|  | Brezkontaktni video ekstenzometer mora imeti možnost samodejnega merjenja dolžine merilnih vzorcev | - DA | - NE |  |
|  | Brezkontaktni video ekstenziometer mora biti sposoben izvajati meritev deformacije pri utrujenostih preizkusih do frekvence 20 Hz | Največja frekvenca utrujanja ____Hz |  |  |
|  | Brezkontaktni videoekstenziometer mora imeti natančnost resolucije vsaj 2µm, ko se uporablja pri utrujenostnih preizkusih | Najmanjša resolucija pri dinamičnih testih _____µm |  |  |
|  | Brezkontaktni videoekstenziometer mora imeti natančnost resolucije vsaj 0.5µm ko se uporablja pri kvazistatičnih testih | Najmanjša resolucija pri statičnih testih ____µm |  |  |
|  | Vsi našteteti ekstenziometri morajo imeti sposobnost merjenja in krmiljenja, tako pri kvazistatičnih testih kakor tudi pri utrujenostnih preizusih. Pri tem noben od testov ne sme potekati z večjo frekvenco kot 5 Hz. | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 14 | Temperaturna komora |  |  |  |
|  | Sistem mora biti opremljen s temperaturno ambientno komoro za testiranje v temperaturnem območju od -80°C do +315°C. Celotno temperaturno območje mora biti vsaj 430°C | Najnižja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  |  | Najvišja temperature testiranja ___________ °C |  |  |
|  | Komora se nadzira s temperaturnim regulatorjem in testno programsko opremo, vključno s spreminjanjem temperature, nastavitvijo časa doseganja temperature in časa ohranjanja na želeni temperaturi ter sprožitvijo testa | - DA | - NE |  |
|  | Ohlajanje se izvaja s tekočim dušikom | - DA | - NE |  |
|  | Notranje dimenzije komore morajo biti vsaj 760x350x400mm (višina x širina x globina) | Minimalna notranja višina ______mm |  |  |
|  |  | Minimalna notranja širina ______ mm |  |  |
|  |  | Minimalna notranja globina ______mm |  |  |
|  | Zunanje dimenzije komore ne smejo presegati 970x530x1200mm (višina x širina x globina), oziramo morajo biti takšne da gredo na nosilni okvir 250 kN servo-hidravličnega stroja. | Maksimalna zunanja višina ______mm |  |  |
|  |  | Maksimalna zunanja širina ______ mm |  |  |
|  |  | Maksimalna zunanja globina ______mm |  |  |
|  | Komora mora ležati na valjčnem nosilcu ali imeti lastni voziček, ki omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje iz preizkusnega prostora | - DA | - NE |  |
|  | Okvir za nosilec in podporne noge za komoro ali lastni voziček | - DA | - NE |  |
|  | Cevi za tekoči dušik vsaj 2m | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 15 | Sistem s kapaciteto ±100 kN za obremenjevanje v z smeri in x-y dvoosno obremenjevanje Nosilni okvir |  |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora biti izdelan kot dvoosna konstrukcija za dinamična testiranja, s katero je možno opraviti natezna in tlačna testiranja do sile vsaj ±100kN | Maksimalna sila, ki jo je zmožen aktuator: ___________ kN |  |  |
|  |  | Največji pomik: _______________ mm |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti togost vsaj 330kN/mm, ki se izmeri na višini jarma 0,75 m od spodnje plošče | Togost: _______________kN/ mm |  |  |
|  | Višinska razlika med zgornjim jarmom in osnovno pritrdilno ploščo mora biti vsaj 1630 mm | Maksimalna vertikalna višina ______ mm |  |  |
|  | Razmik med stebroma mora biti vsaj 530 mm | Minimalna razdalja med stebri ______ mm |  |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora omogočiti hidravlično dvigovanje in spuščanje jarma ter zagotoviti hidravlično pritrditev za preprečitev pomika jarma. | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora zaznati, da zgornji jarem ni pritrjen in preprečiti začetek izvajanja testa | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora biti opremljen z vgrajenim stikalom za zasilno ustavitev v skladu z veljavnimi predpisi. Stikalo za ustavitev v sili ne sme biti na kablu, ki omogoča odmikanja od preizkusnega prostora. | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti na ogrodju stroja nameščeno prenosno ročico za fino in grobo nastavitev položaja aktuatorja. | - DA | - NE |  |
|  | Nosilni okvir stroja mora imeti možnost omejiti hitrosti bata aktuatorja na najmanj 10 mm/s | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za obremenjevanje s silo ±100 kN mora izpolnjevati zahteve standarda EN ISO 13849-1 na ravni zmogljibosti D (PLd). Sistemi z nižjo ravnijo zmogljivosti ne bodo upoštevani | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 16 | Aktuator, hidravlični razdelilec in servo-venitli za testiranje s silo 100kN |  |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora imeti statično in dinamično vrednost pri sili najmanj 100kN pri 210 barih, za izvajanje utrujanja, nateznih in tlačnih testiranj | Maksimalna sila: _______________ kN |  |  |
|  |  | Največji pomik: _______________ mm |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora imeti celotni hod vsaj 150 mm (75mm) in hidrostatične ležeje za zaščito pred prečnimi obremenitvami | točnost: _______________% |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora biti opremljen z integriranim merilcem pomika bata aktuatorja, ki ima natančnost razreda 0,5 po standardu ISO 9513 | točnost: _______________% |  |  |
|  | Linearno-proporcionalni aktuator mora biti opremljen z razdelilnikom in servoventili, ki omogočajo pretok olja vsaj 40 l/min. | Maksimalen pretok _______lpm |  |  |
|  | Hidravlični razdelilnik mora biti opremljen z vgrajenim hidravličnim izklopom, tako da je stroj možno izolirati in ustvariti hidravlični krog brez potrebe po dodatnih hidravlično krmilnih modulih ali omogočiti ekvivaletno rešitev za zagotovitev enake funkcionalnosti. | - DA | - NE |  |
|  | Podaljšek batnice na servohidravličnem stroju za zmanjšanje minimalne delovne razdalje med sondo za silo in aktuatorjem | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 17 | Programska in računalniška oprema ±100kN |  |  |  |
|  | Sistem mora imeti priloženo programsko opremo za dinamično utrujanje, nizkociklično obremenjevanje, kvazistatično obremenjevanje in testiranje za določitev parametrov mehanike loma. | - DA | - NE |  |
|  | Vmesnik uporabnikovega osebnega računalnika mora uporabniku jasno podati trenutni način izvedbe testa in jasno podati informacijo o stanju preizkusa npr. v teku, zaključen, dosežena meja ali aktuator je izključen | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljen mora biti tovarniško integriran računalnik s procesorem i7, s tipkovnico in LCD zaslonom vsaj 22'' | - DA | - NE |  |
| Vsak računalnik, ki se uporablja v okviru preizkuševalnega sistema, mora imeti operacijski sistem Windows 10 Professional ali novejši; - DA; - NE. |

|  | Posebne zahteve: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |  |
|  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |  |
|  | 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |  |
|  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA | - NE |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 18 | Sondi za meritev sile do ±100kN |  |  |  |
|  | Servohidravlični stroj in aktuatorja morata biti integralno opremljen s sondo za linearno merjenje sile v statičnem in dinamičnem načinu obremenjevanja do ±100kN | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za merjenje sile mora imeti merilnik pospeška, ki je nameščen neposredno na osi obremenitve, za merjenje vztrajnostnih obremenitev, ki nastanejo zaradi osnega pomikanja mas med cikličnim testi ali imeti ustrezno konstruiran okvir in merilno opremo, da minimizira učinek premikajočih se mas da zagotovi potrebno dinamično togost | - DA | - NE |  |
|  | Sistem za merjenje sile mora ustrezati standaru ISO 7500-1 del 1 razred 0.5 do 1/50 obsega merjene sile | - DA | - NE |  |
|  | Sonda za silo mora prenesti vsaj 150 % nominalno preobremenitev brez mehanskih poškodb | Preobremenitev ___________ % |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 19 | Čeljusti za ±100kN |  |  |  |
|  | Sistem mora biti dobavljen s hidravličnimi koničastimi čeljustmi, ki so primerne za pritrjevanje okroglih in ploščatih vzorcev | - DA | - NE |  |
|  | Čeljusti morajo biti primerne za pritrjevanje okroglih (s premerom od 65 do 26 mm) in ploščatih vzorev (debeline od 1,1 do vsaj 25 mm) za statična in dinamična testiranja v nategu in tlaku do maksimalne sile ±100kN | Čeljusti za pritrditev okroglih vzorcev od _____do _____ mm |  |  |
|  |  | Čeljusti za pritrditev ploščatih vzorcev od ____do ____ mm |  |  |
|  | Nadzorni sistem mora preprečiti odpiranje ali zapiranje čeljusti med testiranjem bodisi v kontroli sile ali pomika ali čeljusti morajo imeti možnost ročnega upravljanja, tako da operater namenoma jih odpre ali zapre. | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 20 | Hidravlična oprema: agregat, priključki in cevi za večosno ±100kN preizkuševališče |  |  |  |
|  | Hidravlična enota mora zagotoviti pretok olja vsaj 48 lpm ali alternativno je lahko dobavljena ena hidravlična enota za vse sistem s pretokom olja vsaj 100 lpm pri 210 bar (namesto dveh ločenih 78lpm+48lpm), vendar moč ne sme preseči 45kW. Napajanje z 400 V, 50Hz in 3 faze pri 210 bar. | Maksimalen pretok olja __________ lpm |  |  |
|  |  | Maksimalen pritisk olja _________ bar |  |  |
|  | Enota mora biti zračno hlajena in vsebovati digitalni zaslon s pritiskom in temperaturo olja ter vključevati enote za zaščito pregrevanja olja, pritisk olja, nivo olja ter stanje filtrov in temperature motorja | - DA | - NE |  |
|  | Hrup mora biti manj kot 73 dB (A) | Največji hrup _____________dB |  |  |
|  | Enota mora biti opremljena z vsaj 3 mikronskim (ali manj) tlačnim in povratnim filtrom | Najmanjša velikost delcev, ki jih filter v tlačnem in povratnem vodu še odstranjuje znaša _____ mikronov |  |  |
|  | Priložene morajo biti vse cevi za povezovanje naprave in HPU v dolžini 12 m med hidravlično enoto in aktuatorjem stroja | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljeno mora biti olje in vsi filtri za normalno delo hidravlične enote | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 21 | Programska in računalniška oprema ±100kN |  |  |  |
|  | Skupni kontroler za oba aktuatorja in samostoječi ±100 kN sistem mora imeti lastni osebni računalnik. | - DA | - NE |  |
|  | Vmesnik uporabnikovega osebnega računalnika mora uporabniku jasno podati trenutni način izvedbe testa in jasno podati informacijo o stanju preizkusa npr. v teku, zaključen, dosežena meja ali aktuator je izključen | - DA | - NE |  |
|  | Dobavljen mora biti tovarniško integriran računalnik s procesorem i7, s tipkovnico in LCD zaslonom vsaj 22'' | - DA | - NE |  |
|  | Računalnik, ki se uporablja v okviru preizkuševalnega sistema, mora imeti operacijski sistem Windows 10 Professional ali novejši | - DA | - NE |  |

|  | Posebne zahteve: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |  |
|  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |  |
|  | 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |  |
|  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA | - NE |  |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 22 | Prilagodljiva 2 aktuatorja s kapaciteto vsaj ±100kN za 2D x-y testiranje |  |  |  |
|  | Vsak aktuator s pretokom vsaj 40 l/min s kapaciteto sile do ±100kN in hodom ±75mm ima lastni postavek za pritrditev in skupno krmilno-upravljalno konzolo mora imeti skupni kotroler z samostoječim ±100kN sistemom | Kapaciteta pretoka olja ________ litre/min |  |  |
|  |  | Maksimalna sila ±_______kN |  |  |
|  |  | Največji pomik bata ± _______mm |  |  |
|  | Vsak aktuator mora biti opremljen z merilno celico za silo in imeti mehanske ali hidravlične čeljusti za vsaj do ±100kN | - DA | - NE |  |
|  | Vsak aktuator mora imeti potisno ploščo za pritrditev | - DA | - NE |  |
|  | Samostoječi hidravlični razdelilec za povezavo glavnim razdelilcem za povezovanje s fleksibilnimi aktuatorji | - DA | - NE |  |
|  | Hidravlične cevi v dolžini 2 x6 m med glavnim razdelicem in samostoječim razdelilcem morajo biti dostavljene | - DA | - NE |  |
|  | 2 krat po 6 m hidravličnih cevi med samostoječim razdelilcem in fleksibilnimi aktuatorji morajo biti dobavljene | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Za postavko 6. Programska in računalniška oprema (osebni računalnik) ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz točke 3. Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Za postavko 16. Programska in računalniška oprema (osebni računalnik) ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz točke 3. Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Za postavko 20. Programska in računalniška oprema (osebni računalnik) ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz točke 3. Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.