Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme - sklop 4

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za določanje ionov in pripadajoča podporna oprema

Oznaka javnega naročila: 302/39 - RIUM52-FKKT 03 - 2/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje vsaj minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Oprema za določanje ionov in pripadajoča podporna oprema«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

Sklop 3: Aparat za merjenje profila analiziranih vzorcev

|  |  | OPREMA ZA SKLOP 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število sistemov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 4. | 1 sistem | Aparat za merjenje profila analiziranih vzorcev |  |  |  |  |
| 4.1 | 1 sistem | Aparat za merjenje profila analiziranih vzorcev Osnovne zahteve - Omogočati mora metodo kontaktne meritve z iglo preko stalnega merjenja upogiba merilne igle. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Omogočati mora minimalno linijsko območje skeniranja 55 mm; - omogočati mora minimalno območje sile igle (angl. stylus force) od 10 do 150 mN. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Omogočati mora meritve vzorcev debeline do 50 mm ali več. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Vsebovati mora nosilec za vzorce velikosti 15 mm ali manj (X- in Y-dimenzija). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Dolžina vzorčenja v X-smeri mora biti nastavljiva v programski opremi do 20 cm. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Omogočati mora popolnoma avtomatsko spuščanje merilne igle in merilne glave na vzorec iz angl. loading/unloading pozicije z uporabo programske opreme. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Omogočati mora tri dimenzionalno (3D) analizo vzorcev z 3D kartiranjem. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Profilometer mora imeti možnost motoriziranega premikanja vzorca v X in Y dimenziji za 150/150 mm + motorizirano 360 stopinjsko rotacijo vzorca. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Profilometer mora biti opremljen z optično kamero ločljivosti vsaj 3 MPix (optična kamera mora imeti vidno polje horizontalno/vertikalno 0,5–4 mm/0,3–2 mm, kot opazovanja mora biti 45°, optična kamera mora omogočati opazovanje igle/vzorca med merjenjem in določevanje pozicije merilne igle na vzorcu). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Omogočati mora pomik vzorca z vlečenjem kurzorja miške po sliki vzorca. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Merilna glava mora omogočati merjenje v navpični smeri v razponu od 5 nm do 1 mm brez modifikacij (z istim senzorjem) – z merilno silo v razponu od 1 do 15 mg (omogočati mora visoko natančnost merjenja (angl. step heigh) ultratankih plasti z vsaj 0,4 nm); | - DA | - NE |  |
|  |  | - Profilometer mora biti opremljen z ločenim, nizko šumnim in samouskladitvenim, linearnim senzorjem sistema, ki meri navpične pomike z ločljivostjo najmanj 0,1 nm – druge merilne konice in spremembe nastavitev merjenja (obseg višine merjenja, sile, dolžine in hitrosti merjenja) ne smejo vplivati na natančnost merjenja po višini. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Lateralno premikanje merilne igle mora biti kalibrirano (maksimalna napaka 0,1 % pri linijski dolžini 55 mm). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Minimalna ponovljivost koraka v Z-dimenziji: 4 angstreme ali manj. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Senzor mora omogočati simultana skeniranja v vertikalnem območju do 1 mm in s silami navzdol do 0,3 mN. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Profilometer mora omogočati hitro menjavo konice (angl. stylus). | - DA | - NE |  |
|  |  | - profilometer mora biti opremljen z: - računalniško strojno in programsko opremo - osebnim računalnikom (z operacijskim sistemom MS Windows 10 64 bit, procesorjem Intel® Core® i5 ali enakovrednim, vsaj 4 Gb RAM in vsaj 256 Gb trdim diskom); z vsaj 21-palčnim monitorjem (ali večjim) ločljivosti vsaj 1920×1080 ali višje ločljivosti; ter programsko opremo, primerno za izvajanje analiz, ki mora omogočati 3D-analizo. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Profilometer mora biti opremljen z 2-krat igli (stylus) z radijem 2 µm. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Profilometer mora biti opremljen z iglo (stylus) z radijem 5 µm. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Profilometer mora biti opremljen s protivibracijsko mizo, primerno za izvajanje meritev s profilometrom. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Profilometer mora biti opremljen s kalibracijskim standardom z ustreznim kalibracijskim certifikatom. | - DA | - NE |  |
|  |  | Izobraževanje - Izvedba osnovnega izobraževanja dveh uporabnikov za delo in za redno vzdrževanje inštaliranega aparata za merjenje profila analiziranih vzorcev na mestu inštalacije v trajanju 1 delovnega dne 8 ur. | - DA | - NE |  |
| 4.2 |  | Garancija za aparat mora biti vsaj 24 mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika. | - DA | - NE |  |
| 4.3 |  | Dobava in namestitev v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor) Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev, inštalacija in zagon opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z opremo in osnovno izobraževanje iz postavke 4.1, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavke 4.1 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). | - DA | - NE |  |  |
|  |  | Posebne zahteve: |  |  |  |  |
|  |  | - Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Osebni računalnik je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Zaslon je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. | - DA | - NE |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve (velja tudi za zahteve zelenega javnega naročanja).

Naročnik za računalniško strojno in programsko opremo (osebni  računalnik in zaslon) zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 7 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021)..

Za del znotraj postavke 4.1 - Računalniška strojna in programska oprema ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.