Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava sistema za testiranje in meritve mikroelektronskih vezij

Ime sklopa: SKLOP 2: Postaja za avtomatizirano meritve na polprevodniških rezinah

Oznaka javnega naročila: 302/31 – RIUM46-FERI27/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava sistema za testiranje in meritve mikroelektronskih vezij« za SKLOP 2: Postaja za avtomatizirane meritve na polprevodniških rezinah in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
|  |  | Zahtevane lastnosti avtomatizirane preizkusne postaje za meritve na polprevodniških rezinah |  |  |
| 1. | 1 | Avtomatizirana preizkusna postaja za meritve na polprevodniških rezinah |  |  |
| 1.1 |  | Semiautomatic probe station with at least 300 mm shielded working area, and vibration damping system | DA NE |  |
| 1.2 |  | Shielded system with shielding of probes and wafer from the top side for low-temperature and dark environment with EMI shielding with at least 20 dB at 1MHz, light attenuation of at least 130 dB, and AC system noise at maximum 20 mVpp | DA NE |  |
| 1.3 |  | Motorized drive system with micro stepper motors, precision ball bearings and ceramic ultra-low thermal expansion linear encoders | DA NE |  |
| 1.4 |  | Motorized XY stage traveling range with at least 300x500 mm | DA NE |  |
| 1.5 |  | Motorized XY stage resolution of at least 0.2 µm with repeatability of at least 1 µm, and precision accuracy of at least 0.3 µm | DA NE |  |
| 1.6 |  | Z stage traveling range with at least 10 mm and lifting capacity of at least 20 kg | DA NE |  |
| 1.7 |  | Z stage resolution of at least 0.2 µm with repeatability of at least 1 µm, and accuracy of at least 2 µm | DA NE |  |
| 1.8 |  | Theta stage traveling range between at least ± 3.75° | DA NE |  |
| 1.9 |  | Theta stage resolution of at least 0.2 µm with repeatability of at least 1 µm, and fine accuracy of at least 2 µm at edge of 300 mm chuck | DA NE |  |
| 1.10 |  | Wafer chuck diameter of at least 300 mm and add-on for single chip of dimensions between 2 x 2 mm to 5 x 5 mm | DA NE |  |
| 1.11 |  | Chuck Roll-Out Stage for full access to chuck for loading and unloading of wafers | DA NE |  |
| 1.12 |  | Microscope bridge with additional space to place equipment on platen underneath microscope | DA NE |  |
| 1.13 |  | Integrated controller with dual TFT monitor for data collection and control software with remote operation capability | DA NE |  |
| 1.14 |  | User interface with keyboard, mouse, and joystick with possibility to perform diagonal chuck movements and enabling precise, fast-action movements without delayed response time | DA NE |  |
| 1.15 |  | USB and GPIB interfaces for instrument control | DA NE |  |
| 1.16 |  | Control software compatible with Windows 10 | DA NE |  |
| 1.17 |  | Microscope digital imaging system with crush protection, and sub-micron programmable remote focus stage, and integrated LED illumination system | DA NE |  |
| 1.18 |  | Integrated horizontal view camera for lateral observation of wafer and needles | DA NE |  |
| 1.19 |  | Microscope magnification of at least 10 times | DA NE |  |
| 1.20 |  | Medium capacity vacuum system with oil-less design, silencer, and vacuum buffer reservoir | DA NE |  |
| 1.21 | 3 | Left side 100TPI DC magnetic probe positioners | DA NE |  |
| 1.22 | 3 | Right side 100TPI DC magnetic probe positioners | DA NE |  |
| 1.23 | 6 | Applicable probe mounts | DA NE |  |
| 1.24 | 6 | Quasi-Kelvin DC probe holders with two SSMC jack interfaces for fA-level measurement capability | DA NE |  |
| 2. |  | Zahtevani dodatki avtomatizirane preizkusne postaje za meritve na polprevodniških rezinah |  |  |
| 2.1 | 6 | BNC to SSMC cables, 2 m length | DA NE |  |
| 2.2 | 10 | Compatible replaceable probe tips, 10 µm diameter | DA NE |  |
| 3. |  | Dobava, namestitev opreme in usposabljanje, garancijsko obdobje, odzivni čas in rok odprave napake |  |  |
| 3.1 | 1 | Oprema se dobavi in namesti na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, v Laboratorij LEIS (prostor G125); dobavni rok od pričetka veljavnosti pogodbe: - 200 dni | DA NE |  |
| 3.2 |  | Usposabljanje vsaj 3 (treh) uporabnikov na lokaciji namestitve ali oddaljeno v obsegu najmanj 1 (enega) delovnega dneva | DA NE |  |
| 3.3 |  | Garancijsko obdobje je najmanj 3 (tri) leta | DA NE |  |
| 3.4 |  | Odzivni čas, v katerem se mora dobavitelj odzvati na prispelo obvestilo o okvari: - 24 ur | DA NE |  |
| 3.5 |  | Rok odprave napake od prijave napake: - 60 dni | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.