Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080110-103-21

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

NAKUP ORTOPEDSKIH ENDOPROTEZ

Razpisna dokumentacija  je dosegljiva na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do ________________________________________ do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN                                         dne                                             in se bo začelo ob 11.10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbe morajo veljati do vključno 30. 06. 2022

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Jože Golobič, univ. dipl. prav.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik mora skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca Ponudbene dokumentacije v zavihku »Drugi dokumenti« v sistemu e-JN in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom izpolniti Ponudbeno dokumentacijo in jo v okviru oddaje ponudbe dostaviti naročniku preko sistema e-JN.

V primeru, da ponudnik ne pošlje naročniku izpolnjene Ponudbene dokumentacije, in sicer kakor je to opredeljeno v prejšnjem odstavku, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15  in 14/18),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19),

- Zakon o javnih financah -  ZJF (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB,14/14 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ (Ur. l. RS št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZdavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18),

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK (Ur. l. RS, št. 69/11 – UPB2 in 158/20),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Oba načina oddaje ponudbe, kot je opisano zgoraj, sta enakovredna in pravno zavezujoča.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana po sklopih. V kolikor je ponudba dana kot celota, mora biti razvidna vrednost vsakega sklopa posebej in znotraj sklopa razvidna vrednost vsake posamezne postavke.

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

Variantna ponudba ni dovoljena.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob končni pisni primopredaji, če je v pogodbi tako predvideno, pa še dokument finančnega zavarovanja za  odpravo napak v garancijski dobi. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM te razpisne dokumentacije.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1  Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

9.2  Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku.

- Ponudba mora biti podana: po sklopih

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji pa v slovenskem jeziku.

- Valuta ponudbe: EUR.

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 30. 06. 2022.

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR (naročnik opisno navede na kakšen način se bo posamezno merilo uporabljalo) - Končna ponudbena vrednost z DDV ____________% Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za ____________________ iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C.

V kolikor bosta po merilih za izbor dve ponudbi (ali več) na sklop enaki, bo naročnik naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ponudbo oddal prvi.

- Rok izvedbe: 12 mesecev od dneva veljavnosti pogodbe.

- Rok plačila: 60 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

- Finančna zavarovanja:

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje), za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV      	ali:

- vplača denarni depozit v višini 5% od pogodbene vrednosti vključno z DDV.

Plačilo denarnega depozita se izvrši: na blagajni (UKCL, Zaloška cesta 7 – glavna stavba) ali preko plačilnega naloga na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UJP) številka: 01100-6030277894 s pripisom denarni depozit po pogodbi št.: ____________  SM 845–0801, sklic na št. 20010; in kot dokazilo o plačilu denarnega depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Navedeno finančno zavarovanje mora veljati za obdobje trajanja veljavnosti pogodbe in deset (10) dni. Rok za začetek veljavnosti bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja je naslednji dan po predložitvi finančnega zavarovanja naročniku.

Ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe mora biti predana nova oz. podaljšana obstoječa (v kolikor so cene nespremenjene) garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo minimalno za vsakokratno obdobje podaljšanja. Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačan denarni depozit, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za naslednje enoletno obdobje.

PONUDBA

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________ za izvedbo javnega naročila za: NAKUP ORTOPEDSKIH ENDOPROTEZ.

Končne ponudbene vrednosti za posamezne sklope z DDV so razvidne iz PREDRAČUNA 845080110-103-21_001.

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika ter vsi dani popusti in DDV.

Ta ponudba št. __________________ z dne ______________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno 30. 06. 2022.

Ponudnik priloži: izpolnjen in potrjen izpis predračuna 845080110-103-21_001.xlsx, kataloški material (tekstovni in slikovni) iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda. K ponudbi mora biti priloženo kazalo po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode.

SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE ZA PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora:

- Za vsak ponujeni izdelek navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Priložiti ustrezen CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene izdelke.

- Predložiti dokazilo v obliki certifikata ali tehnične specifikacije, iz katere je nedvoumno razvidno, kateremu standardu ustreza uporabljeni material, iz katerega je implantat narejen ter dokazilo o metodi sterilizacije, uporabljene za posamezno endoprotezo.

- Predložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti ponujenih implantatov s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 3.0 Tesla.

- Vsi ponujeni izdelki po posameznih skupinah morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.

- Zagotoviti ustrezen pripadajoči inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo, za posamezno vrsto endoprotez.

- Zagotoviti sterilnost implantatov, ki morajo biti ustrezno označeni z črtnimi kodami za registracijo.

- Zaradi nemotenega poteka dela zagotoviti primerno zalogo implantatov pri naročniku in sprotno nadomeščati porabljene materiale v 24 urah.

- Soglašati, da so do vgradnje implantati last dobavitelja.

- Zagotoviti, da dostavljeni sterilni implantati imajo rok uporabe še najmanj tri leta od datuma dostave. Do

- Dobavitelj je dolžan zamenjati implantate s krajšim rokom uporabe iz skladišča naročnika v skladu s svojo interno politiko vodenja zalog, pri čemer prevzema odgovornost za morebitne primere pretečenih rokov. V nobenem primeru naročnik ni dolžan kriti stroškov implantatov s pretečenim rokom uporabe.

- Zunanja embalaža ter notranje nalepke morajo biti poleg predpisanih oznak označene s črtno kodo.

- Zagotoviti vse navedene implantate iz posameznega sklopa od istega proizvajalca.

- Promptno nadomeščati poškodovani ali iztrošen instrumentarij v 24-36 urah.

- Ustrezen inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo nuditi v brezplačno uporabo.

- Ustrezen inštrumentarij po potrebi in na zahtevo naročnika ažurno obnavljati ter ob vsakem inštrumentariju priložiti navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju.

- Soglašati, da so dogovorjene količine nabave implantatov okvirne in lahko variirajo glede na spreminjajočo se patologijo bolnikov ter se lahko prilagajajo možnostim finančnega načrta.

- Soglašati, da si naročnik pridržuje pravico spreminjati oz. Dopolnjevati ali umakniti seznam razpisanih vrst blaga znotraj sklopov, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga oz. pride na trg druga vrsta blaga,

zagotoviti brezplačno edukacijo kirurgov in ekip v primerih endoprotez in ostalih materialov, ki se doslej na Ortopedski kliniki niso vgrajevali oz. uporabljali in v primerih uvedbe novih kirurških tehnik,

- Pogodbena cena ne sme biti višja kot je v ponudbenem predračunu,

- Ponudnik mora na zahtevo naročnika, posredovano ponudniku preko sistema e-JN (rok začne teči 1. Naslednji dan od datuma, ko je bila s strani naročnika posredovana predmetna zahteva), v roku 10 koledarskih dni na naslov UKCLJ, Zaloška 14, 1000 Ljubljana, Področje za nabavno dejavnost, z oznako »Nakup ortopedskih endoprotez«, dostaviti:

- zahtevano število brezplačnih vzorcev ponujenih artiklov za katerikoli sklop.

V kolikor zahteva ne bo izpolnjena v navedenem roku, bo takšna ponudba kot nedopustna izključena.

STROKOVNE ZAHTEVE PO SKLOPIH

Sklop 1. KOLČNA BIOMETRIČNA ENDOPROTEZA S KLINASTO ZAGOZDO METAFIZARNO

DEBLO

Sistem kolčnih vsadkov  naj obsega izbor brezcementnih in cementnih kolčnih vsadkov za primarno oskrbo z enakim instrumentarijem. Kolčno deblo naj bo  izdelano iz TiAI6V4, brez ovratnice, ploščato in v obliki zagozde, ki jo odlikuje visoka obstojnost in stabilnost (dvojna konična oblika). Debla naj bodo v vsaj desetih različnih velikostih v standardni in lateralni verziji.

Cementno deblo naj bo iz materiala CoCrMo v najmanj 6 velikostih. Ob standardnih kolčnih glavninah mora sistem nuditi tudi debla z lateralizirano geometrijo vratu v brezcementni in cementni izvedbi.

Standardna in letaralizirana varianta femoralnega dela

- izdelana iz Ti 6Al 4V - zlitina po ISO 5832 - 3

- modularnost: monoblok z modularnim priključkom glavice endoproteze

- sidranje: metafizarno

- vstavni konus: standardiziran 12/14 konus

- površina konusa: opremljena s cirkularnimi utori

- na razpolago mora biti v najmanj 10 velikostih

- plitko deblo v obliki zagozde

- 7o v AP

- 3,5o lateralno

- presek: pravokoten z oblimi robovi

- CCD kot naj znaša 138o  (tako pri standardnem kot pri lateralnem deblu)

- na razpolago z naslednjimi prevlekami:

- proksimalno Ti (titan) + HA (hidroksiapatit) prevleka (debelina prevleke Ti: 250 μm ± 50 μm; debelina prevleke HA: 90 μm ± 30 μm), distalno peskano s korundom

- proksimalno Ti prevleka (debelina prevleke 250 μm  ± 50 μm), distalno matirano

- Vse cp Ti (chemically pure Titanium).

GLAVA

Glavice endoproteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 22 mm v treh različnih dolžinah vratu. Glavice premera 28, 32 in 36 mm morajo imeti najmanj štiri različne dolžine vratu, konus mora biti 12/14. Izdelane naj bodo po ISO 5832-12.

Kot varianta morajo obstajati tudi keramične glavice iz alumina keramike (Delta keramika). Premer keramične glave mora biti 28, 32 in 36mm, imeti morajo tri različne dolžine vratu.

Izdelava po ISO 6474-2.

Poleg zgornjih dveh, morajo kot varianta obstajati tudi titanizirane glavice premera 28, 32 in 36mm za alergične paciente v štirih dolžinah. Izdelane naj bodo po ISO 5832-3.

PONVICA

Mora biti modularna hemisferična PressFit ponvicaz nizkim profilom v velikosti od 42 mm do vsaj 64 mm, z razmikom po 2 mm.

Izdelana mora biti iz titana(Ti6Al4V) po mednarodnih standardih ISO 5832-3 in ISO 5832-3/ISO 13779-2 (3D Printing).

Ponvica naj bo iz titana z zelo grobo, 60% porozno površinsko strukturo in debelino palčk 330-390 μm cp Ti (omogočanje čim hitrejše oseointegracije). Na voljo mora biti tudi ponvica s prekritjem z HA in s TPC-trikalciumfosfatnim prekritjem.

Biomehanske funkcije ponvice naj bodo takšne, da obstaja a) Pressfit cona (primarna cona sidranja na področju »ekvatorja«), b) Fit cona (prehodna cona med ekvatorjem in polom) in c) Pol cona (centralni prostor med polom ponvice in dnom acetabuluma: preprečevanje obremenitve dna acetabuluma).

PressFit ponvica mora imeti v kranialnem področju (v smeri obremenitvene osi) tri izvrtine tako, da je mogoča dodatna pritrditev z vijaki, ki se lahko privijejo do 15 stopinj nagnjeno, v dnu pa centralno izvrtino.

Ponvica mora imeti možnost vstavitve Crosslink UHMW vložkov in vložkov iz AL2O3 keramike (ista ponvica naj omogoča vstavitev obeh variant vložkov).

Na voljo mora biti tudi brezcementna in cementna ponvica z dvojno mobilnostjo s crosslink / E vitamin vložkom za glave 22, 28 in 32 mm.

VLOŽKI

Na razpolago marajo biti vložki iz AL2O3 keramike ter iz Crosslink UHMW-PE materiala, uporabni za naslednje velikosti ponvice(42-44, 46-48,50-54,56-58,60-72). Vložki morajo imeti premer kolčne glave 28, 32, 36mm in 40mm, pri čemer je vložek 42-44mm možno le v premeru 28mm, saj bi ta vložek pri 32mm kolčni glavi imel pretanko steno. Pri velikosti ponvice 50 mm mora biti na razpolago tudi vložek za glavico 36 mm.

Crosslink PE vložki naj bodo v standardni (0°) in antiluksacijski varianti (dodatno 10 stopinjsko povišanje).

Inštrumentarij mora omogočiti poleg klasične tudi miniinvazivno implantacijo.

Endoproteza naj ima za zagotovitev čim večje kvalitete in s tem varnosti bolnikov ustrezne CE in FDA certifikate.

Sklop 2. PONVICA Z DVOJNO MOBILNOSTJO

Potrebujemo velikost ponvic od 47 mm (najmanjša) do najmanj 67 mm (največja) z razliko v velikosti po 2 mm. Metalni del ponvice z dvojno mobilnostjo naj bo na voljo za cementno fiksacijo. Potrebujemo ustrezen instrumentarij za vstavitev ponvice za sestavitev ponvice (kovinske glave in polietilen). Polietilenski vložki za vse velikosti metalnih ponvic naj imajo notranji premer 28 mm.

Sklop 3. DELNO VPETA MONOBLOK (STANDARDNA) ENDOPROTEZA IN MODULARNA KOLENSKA ENDOPROTEZA

Želimo delno vpeto standardno in   modularno rotacijsko endoprotezo kolena  s šarnirji za implantacijo s cementiranjem.

To tehnologijo potrebujemo:

Standardno (monoblok) za "vsak primer", če gre pri običajni operaciji "kaj narobe", če se iz različnih razlogov na primer prekine medialna stranska vez, v tem primeru je edina možna rešitev delno vpeta monoblok endoproteza (mora biti iz teh razlogov vedno na razpolago na kliniki, vse številke po 2 komada).

Modularni tip endoproteze je potreben za specialne operacije. Te operacije so na primer: revizije, hude deformacije, hemofiliki, tumorji in valgusne artroze. Modularni tip omogoča zaradi svoje raznolikosti praktično kakršno koli kirurško rešitev, ki mora biti optimalna za bolnika. To endoprotezo naročimo 4-6 krat na leto, ko zberemo dovolj bolnikov (po 3-5) .

Mehanizem za spajanje naj dovoljuje z vstavkom v tibio fiziološko notranjo in zunanjo rotacijo za 10˚. Dodatno naj rotacijski čepek omogoča določeno elongacijo v sklepu, to je vzdolžno distrakcijo med femoralno in tibialno komponento. Femoralna komponenta naj se ob skrajnji fleksiji sklepa dvigne od tibialnega vložka tako, da se pri tej obremenitvi sile, ki delujejo na protezo, zmanjšajo.

Sistem naj omogočačim manjšo resekcijo kosti. Potrebna je kompatibilnost resekcijskih površin kosti na način, da je mogoč prehod iz monoblok proteze v modularno protezo brez dodatnih rezov kosti.

Femoralne in tibialne komponente delno vpete modularne endoproteze morajo biti  identične komponentam monoblok kolenske proteze, ob tem pa morajo nuditi dodatno možnost kompenzacije defektov kosti s podložkami na femurju (distalno in posteriorno) in na tibiji,povsod medialno in lateralno, v različnih velikostih tako na tibiji kot na femurju.

Fiksacija dodatnih podložk mora biti brezcementna. Na tibiji je potrebno zagotoviti možnost rotacijskega prilagajanja komponente z blokom, ki omogoča poljuben stranski odmik v 360˚ za translacijo. Femoralna in tibialna debla (šafti) morajo biti cementni in brezcementni.

Implantati naj bodo  dobavljivi v petih velikostih (tako za monoblok kot za modularno endoprotezo). Pri vseh velikostih (razen pri najmanjši) naj bo implantat pri določeni številki kompatibilen z eno večjo in/ali eno manjšo številko.

Pri sistemu zahtevamo sledeče karakteristike:

"Kinematika"

Oblika kondila naj omogoča fiziološki 9 mm "rollback" (fiziološko translacijo tibije pri fleksiji).

“Velik obseg gibljivosti"

Sistem mora omogočati teoretično gibljivost od 7,5˚ hiperekstenzije  do 130˚ fleksije v kombinaciji z notranjo in zunanjo rotacijo po 10˚.

"Rotacijski čepek"

Rotacijski čepek mora omogočiti 20mm distrakcijo (razteg med tibialno in femoralno komponento na stabilen način-da ne more priti do izpaha v tem območju), zato mora biti rotacijski čepek dolg najmanj 40mm.

“Femoralna štirioglata vdolbina"

Na femoralni komponenti mora biti  femoralna štirioglata vdolbina široka največ 25mm. Naj bo primerljiva s sistemom za žrtvovanje zadnjih križnih ligamentov (zahteva po najmanjši možni kostni resekciji in s tem po preprečevanju zloma kondilov).

“Sklep"

Stik med femoralno in tibialno komponento mora imeti veliko stično površino, poleg tega pa mora biti rotacijski čepek ustrezno obdan s polietilenom.

“ Vdolbina patele"

Anatomska vdolbina patelemora dovoljevati 6˚ premikanje tako, da z zmanjšanim pritiskom razbremenjuje sile na endoprotezo kolena pri ekstenziji.

Polirane površine

Polirane površine morajo biti takšne, da je minimalni "backside wear" (prikrita obraba).

“Spojni mehanizem"

Spojni mehanizem med tibijo in femurjem naj bo možen preko 3 različnih debelin polietilenskih vložkov, ki imajo centralno luknjo kamor pride rotacijski čepek. Mehanizem spajanja med operacijo mora biti omogočen pri minimalni distrakciji kolena. Na implantatu tibije mora biti ustrezen varnostni zaklep, ki omogoča fiksiranje polietilenskega vložka na kovinski del tibije (obvezno dvojni mehanizem za preprečitev izpaha).

"Fiksiranje femoralne in tibialne komponente in pripadajočih debel (šaftov)"

Omogočeno mora biti tudi cementiranje šaftov in ne samo tibialnih in femoralnih komponent v sklep. Potrebno pa je ponuditi tudi debla za brecementno fiksacijo.

"Fleksibilnost"

Instrumentarij za monoblok delno vpeto endoprotezo mora omogočati prehod na modularni tip delno vpete kolenske endoproteze.

Vseh 5 resekcijskih površin na distalnem femurju morajo biti enake pri monoblok endoprotezi in pri modularni endoprotezi.

"Podložke za podkladanje"

Potrebni so 5, 10 ali  15 mm tibialni bloki in5, 10 ali  15 mm bloki za podkladanje na distalnem delu femurja - medialno in lateralno in 5 in 10 mm podložke za podkladanje posteriornega dela femoralne proteze – medialno in lateralno.

Podkladanja morajo omogočiti premostitev kostnih defektov do 57mm.

"Spoji med tibialni in femoralno komponento in deblom (šaftom)

Spoji naj bodo identični med deblom in tibialno komponento ter deblom in femoralno komponento. Debla morajo imeti varnostni zaklep, po uspešnem spajanju med obema komponentama  mora biti še možnost dodatnega varnostnega zaklepa s posebnim vijakom (dvojni mehanizem varnosti).

“Fiksacija debel"

Debla morajo biti cementna in brezcementna, omogočena mora biti stabilna fiksacija v intramedularnem kanalu.

“Fiksacija tibialnega debla"

Za fiksacijo tibije preko tibialnega debla je potreben 3,75mm offset v 360° rotacijo za različne velikosti in dolžine debel.

Komponente morajo imeti sledeče parametre:

Standardni in modularni femur naj bo v 5 velikostih, posebej za levo in posebej za desno koleno(CoCrMo)
	- komponente morajo obvezno omogočati cementiranje
	- 6o vdolbina patele
	- 6o Valgus med femoralno komponento in deblom.

Tibialna PE komponenta mora biti v 5 velikostih, v 3 višinah (8mm, 11mm in 14mm), enaka za levo in desno koleno, iz UHMWPE materiala za standardno in modularno verzijo.

Kovinska tibialna komponenta mora biti v 5 velikostih simetrična, za standardni in modularni tip delno vpete kolenske proteze iz CoCrMo

-Omogočati mora obvezno cementiranje
	- naj ima 3o posteriorni nagib

Femoralne in tibialne podložke za podkladanje v primeru kostnih defektov morajo biti izdelane iz CoCrMo.

Potrebujemo podložke velikosti 5mm, 10mm in 15mm za distalni del femurja, 5mm in 10mm za posteriorne femoralne kondile ter 5mm, 10mm in 15mm za podkladanje pod tibijo medialno in lateralno. Za femur so vse podložke leve in desne.

Podložke za medialni in lateralni del tibije naj bodo enake.

Kovinske podložke naj se pritrdijo na komponente z vijaki tako, da je kasneje možno cementiranje

Pogačice morajo biti v velikostih 26, 29, 32 in 35 mm, obvezna tehnologija na »3 luknje«.

Debla iz zlitine  CoCrMo morajo omogočati cementno fiksacijo, potrebne pa so dolžine 95, 120 in 160mm(premeri: 10,12,14,16,18 in 20 mm).

Za brezcementno  fiksacijo so potrebna debla iz zlitine  Ti6Al4V,  v različnih premerih (10,12,14,16,18 in 20 mm)  in dolžinah 95,120,160 in 200 mm.

Za tibialno komponento morajo biti na razpolago tudi debla z offsetom 3,75mm z različnimi premeri (10, 12, 14, 16, 18 in 20 mm) in dolžinami (95 mm, 120 mm in 160 mm).

Proizvajalec mora omogočati izdelavo specialnih komponent (TiNbN) za bolnike z alergijo.

Dodatne zahteve

Ponujeni sistem delno vpete monoblok in modularne proteze mora biti na trgu EU prisoten več kot 10 let in je potrebno v zvezi s tem objektivno prikazati klinične izkušnje (publikacije, članki).

Na zalogi pri naročniku (v skladu s »SPORAZUMOM O DOBAVI, SKLADIŠČENJU IN POGOJIH PRODAJE«, ki je priloga pogodbe): Delno vpeta monoblok (standardna) proteza mora biti skupaj z ustreznim instrumentarijem vedno prisotna na kliniki. Za vsako komponento morajo biti vedno na razpolago po 2 enaki številki.

Sklop 4. KOLENSKA ENDOPROTEZA

Proteza mora biti sestavljena iz femoralnega in tibialnega dela, vložka in patelarnega gumba. Proteza naj ohranja zadnjo križno vez na platoju tibie, omogočati pa mora tudi žrtvovanje zadnje križne vezi, za oboje mora proteza imeti ustrezen instrumentarij. Proteza naj bo anatomsko oblikovana (leva in desna različica). Proizvajalec mora nuditi tudi brezcementne kolenske endoproteze z enakimi parametri, kot je opisano.

Femoralna komponenta:

-	mora biti Izdelana iz krom-kobalt-mobildena (ASTM F 759).

-	mora obstajati z enakimi parametri tudi v izvedbi v cirkonijevi oksidni keramiki (za bolnike alergične na krom oziroma kobalt.

-	mora imeti vsaj 8 velikosti.

Tibialna komponenta:

- naj bo v levi in desni varianti,

- izdelana iz titanija,

- v vsaj 8 velikostih.

Instrumentarij:

- Mora omogočati intramedularno ali ekstramedularno pripravo tibialnega platoja.

- Poseben instrumentarij mora omogočati tudi mini invazivni pristop z vgraditvijo enakih komponent kot pri običajnem dostopu.

- Na voljo mora biti instrumentarij, ki omogoča »anteriorni prvi rez« oz. »distalni prvi rez«.

Proizvajalec mora nuditi tudi možnost vnaprejšnje izdelave individualnih šablon na podlagi predhodno narejenega MRI.

Potrebujemo varianto A, B in C (kot sledi).

Proteze mora biti modularna, tako da jo lahko uporabimo tudi kot revizijsko z dodatnimi stemi (debli), ki se fiksirajo na femoralni in tibialni del in se lahko fiksirajo v kanal s cementiranjem ali brezcementno. Obstajati mora možnost hibridne - brezcementne učvrstitve femoralnega debla. Omogočena mora biti vstavitev kovinskih podložk pod tibialni in femoralni del.

Proteza mora biti potrjena (certificirana) v Evropski skupnosti.

###### Femoralna komponenta CoCr (ASTM F 75), cementna, VARIANTA- A

Femoralna komponenta naj bo izdelana iz CoCr zlitine.

Leve in desne komponente so potrebne za bolje anatomsko prileganje.

Na voljo morajo biti komponente, ki omogočajo ohranitev zadnje križne vezi (CR) kot tudi komponente z žrtvovanjem zadnje križne vezi (PS).

Femoralni del proteze mora obstajati v vsaj osmih različnih dimenzijah.

Potrebna je polna medsebojna izmenljivost komponent femurja in tibije za CR in PS za »dve številki razlike navzgor ali navzdol«.

Femoralni del mora imeti asimetrično oblikovane kondile (Multiradius Design) in vgrajeno zunanjo rotacijo do maksimalno tri stopinj.

Pri PS varianti mora obstajati možnost ohranitve anteriornega dela femoralne kosti (ohranjujoča resekcija kosti s cilindrično žago).

Femoralna komponenta mora imeti možnost podaljšanja z modularnimi ravnimi in offset stemi (debla) in podložnimi ploščicami. Na voljo naj bo pribl. dolžine od 100, 150 in 200 mm in v premerih od 10 do maksimalno 24 mm v razmikih po 2 mm. Na voljo naj bo najmanj 24 stemov.

Femoralna komponeta mora biti konstruirana tako, da omogoča vstavitev

dolgega klina z platojem za podaljšanje femoralne komponente po potrebi .

Femoralna komponenta mora omogočiti kombinacijo z Tibialnim mobilnim platojem (mobile bearing).

###### Femoralna komponenta CoCr (ASTM F 75), cementna, VARIANTA- B

Femoralna komponenta Varianta B mora obstajati z enakimi parametri kod Varianta A, razlika od variante A pa mora biti v tem, da varianta B nima konstrukcijsko predvidene možnosti podaljševanja z modularnimi ravnimi in offset stemi in podloženimi ploščicami.

Femoralna komponente za alergične paciente, cementna Zr.-2,5 NB

VARIANTA C

Za paciente z alergijo na nikelj in krom potrebujemo biokompatibilno kovino z manj kot cca 0,0038 % niklja v femoralni komponenti, ki omogoča cca 80% manjšo obrabo polietilena. Takšen vsadek potrebujemo za mlajše in fizično aktivnejše bolnike.

Femoralna komponenta VARIANTA C mora obstajati z enakimi parametri kot Varianta A, razen :

1.	Da mora femoralni del proteze obstajati v najmanj osmih različnih dimenzijah, (levih in desnih).

2.	Izdelana mora biti iz specialne zlitine iz cirkonijske oksidne keramike (Zr CH E 40) z niobijem (NB CH E 41).

###### Tibialna komponenta – Titanij, cementna (Ti-6A1-4V) (ASTM F 1472)

Tibialni plato naj bo izdelan iz titanijeve zlitine Ti-6A1-4V in naj obstaja v najmanj osmih različnih dimenzijah. Nujne so leve in desne asimetrične tibialne komponente za bolje anatomsko prileganje.

Na voljo morajo biti tudi tibialni platoji za »mobile bearing« (MB), ki morajo biti kompatibilni) s femoralno komponento, po možnosti naj bodo izdelani iz kobalt kroma (ASTM F 75). Tibialna komponenta mora imeti možnost podaljšanja z modularnimi ravnimi in offset stemi in modularnimi podložnimi ploščicami. Na voljo naj bodo dolžine od 100 do 200 mm in v premerih od 10 do maksimalno 24mm.

Za tibialno podlaganje naj bodo na voljo podložke, ki jih lahko postavimo medialno in lateralno v obliki »hemibloka« v najmanj 4 razmerah in debelinah od cca 10 do 15 mm. Na voljo naj bodo tudi klinaste podložke s koti med cca 20 in 30 stopinj ter revizijske plošče v najmanj 4 velikostih in pod kotom od 0 do 7 stopinj in približne debeline od 10 do 15 mm.

Tibialni platoji morajo omogočati uporabo komponent za revizijske primere. Tibialni platoji morajo imeti izdatno polirane površine za preprečitev obrabe polietilenskega vložka.

Proizvajalec mora imeti na voljo tudi tibialne »all poly« komponente, kompatibilne s femoralnimi deli proteze.

###### Mini-invazivna tibialna osnovna plošča - cementna (Ti-6A1-4V) (ASTM F 1472)

Tibialni plato mora izpolnjevati vse pogoje kot zgoraj opisana tibialna komponenta, s to razliko, da ga je mogoče vstaviti z mini invazivnim pristopom (MIS).

###### Polietilenski vložek UHMWPE (ASTM 648)

# Polietilenski vložek se mora s kovinskim tibialnim platojem spojiti na način celotnega štirikratnega zaklepanja, poleg tega pa mora imeti na večinskem obodu prizmin rob, ki preprečuje premikanje in obrabo vložka (na spodnji strani tibialnega platoja (mikro-stabilen sistem za zaklepanje). Debeline polietilenskih vložkov naj bodo na voljo od 9 do maksimalno 30 mm za določeno velikost platoja.

Polietilenskih vložki morajo biti na voljo v standardni varianti za CR (cruciate retaining), PS (posterior stabilized), CC (constrained) in MB (mobile bearing), morajo biti v dvojnem sterilnem ovoju, po možnosti oblikovani pod strojnim pritiskom in etilen-oksidno (EtO) plinsko sterilizirani za preprečevanje učinkov oksidacije in vivo.

Vsi polietilenski vložki morajo imeti vgrajen nagib pribl. 7 stopinj v katerem se morajo upoštevati okrog 3 stopinje posteriornega nagibnega tibialnega reza za bolje prileganje anatomiji tibije z minimalno debelino polietilena.

Polietilenskih vložki morajo biti na voljo v standardni varianti za CR koleno, od cca. 9 do 18 mm debeline (vsaj 40 različnih vložkov). Proizvajalec mora imeti crosslink PE na voljo v enakih dimenzijah cca. 20 različnih vložkov.

Polietilenskih vložki morajo biti na voljo v standardni varianti za PS in CC varianto od cca. 9 do 30 mm debeline (vsaj 50 različnih vložkov). Dodatno želimo, da ima proizvajalec na voljo dodatne vložke za povečan obseg fleksije (vsaj 25 različnih), kot tudi crosslink PE v dimenzijah od cca. 9 do 18 mm debeline in vsaj 20 različnih vložkov.

###### Patelarni gumb UHMWPE (ASTM 648)

K protezi opcijsko spadajo tudi štiri različne velikosti patelarnih gumbov, ki so izdelani iz polietilena. Na voljo naj bodo v velikostih od cca. 23 do 35 mm premera in v debelinah od cca. 9 do 13 mm s tremi »nogami« za cementno fiksacijo.

Na voljo naj bo tudi bikonveksni z eno »nogo« in s tremi »nogami« (vsaj štiri od vsakega). Proizvajalec naj ima na voljo tudi ovalne patelarne gumbe v dimenzija od cca. 29 do 40 mm (vsaj pet).

Sklop 5. PARCIALNA KOLENSKA ENDOPROTEZA Z NAVIGACIJO

Parcialna kolenska endoproteza ima fiksno nosilno površino ("fixed bearing") in je sestavljena iz femoralnega, tibialnega dela ter polietilenskega vložka in je v cementni ter brezcementni izvedbi.

Isti komplet inštrumentarija naj omogoča vgradnjo cementne ali brezcementne proteze. Navigacija naj bo tako kostna, kot tudi mehkotkivna, ki omogoča balansiranje kolena pod kontrolo navigacije. Inštrumentarij mora omogočiti intraoperativni prehod iz navigacijske tehnike v konvencionalno in obratno. Ponudnik mora nuditi gratis uporabo navigacije. (strojna oprema).

Femoralni del

Femoralni del obstaja v sedmih velikostih, izdelan iz zlitine CoCr. Femoralna komponenta je kompatibilna z vsemi tibialnimi komponentami.

Na kostnem delu ima dve nožici za dodatno fiksacijo. Brezcementna verzija je prevlečena z dvojnim coatingom (plasma-sprej titanium ter hidroksiapatit). Opcija naj bo tudi  femoralna komponenta za cementno fiksacijo.

Tibialni del

Tibialni del obstaja v sedmih velikostih, izdelan iz zlitine CoCr.

Brezcementna verzija je prevlečena z dvojnim coatingom (plasma-sprej titanium ter hidroksiapatit), ima dodatno možnost fiksacije s kostnim vijakom ter obstaja v levi in desni izvedbi. Obstaja tudi opcija s tibio v celoti iz polietilena (all poly tibia).

Tibialni vložek

PE vložki naj bodo razpoložljivi v vsaj štirih različnih debelinah. Debelina vložka naj narašča po 1mm. Minimalna debelina vložka je 9mm, all polly 8 mm. Opcija naj bo tudi  tibialna komponenta za cementno fiksacijo.

Rezilo za žago mora biti kompatibilno z kolenskim instrumentarijem in ustrezati za žage sistema SYNTHES AO/SODEM, HALL/LINVATEC, STRYKER, dimenzije: 90,0x13,0x1,25mm.

Sklop 6. RAMENSKE ENDOPROTEZE

- Parcialna endoproteza ramenskega sklepa

- Parcialna endoproteza ramenskega sklepa naj bo sestavljena iz debla, ki naj bo levo in desno(dolžine  120 mm, debelin 6,5 mm, in dolžine 140, debelin 8,5 mm, 10,5 mm in 12,5mm)  in različnih ekcentričnosti glavic (velikosti od 38 do 53 mm).

- Metafizarni del debla, na katerega se nasadi fiksni kotni replikator s fiksnim kotom, naj bo ozek in votel ter na preostali del debla pričvrščen z ozkimi plavutmi, ki tvorijo okna, kar bi omogočalo možnost obilne spongioplastike okoli in v sami protezi ter možnost pričvrstitve tuberklov nadlahtnice z narastišči rotatorne manšete ob protezi.

- Metafizarni del proteze naj bo preplaščen s peskano prevleko, kar bi zagotovilo boljšo možnost vraščanja proteze v kost oz. boljšo možnost vraščanja spongiozne kosti ob protezo.

- Glavice (majhne, velike in razširjene) naj bodo velikosti od 38 do 53 mm z možnostjo eksentrične nastavitve, kar bi zagotavljalo doseganje boljšega položaja glavice v ramenskem sklepu napram sklepni ponvici (glenoidu).

- Totalna reverzna endoproteza ramenskega sklepa

Totalna reverzna endoproteza ramenskega sklepa naj bo modularna in sestavljena iz:

- Press-fit humeralnega dela različnih debelin in dolžin.

Dolžine debel naj bodo od 100 mm do 125mm v razmaku po 5mm ter Revizijska debla debelin 8mm, 10mm in 12mm dolžin od 175mm do 215mm. Tako dolge dolžine (tudi do 215 mm) bi omogočale uporabo proteze pri revizijskih operacijah, kjer bi dolgo deblo zagotavljalo večjo stabilnost debla v humeralnem kanalu. Debeline debel naj bodo: 7 mm do 17mm v razmaku po 2 mm.

- Replicator za anatomsko in reverzno protezo ter komplet vijakov za določanje navora.

- Polietilenske dveh offsetov lateralizirane humeralne in poglobljene (constrained) humeralne ponvice dveh velikosti (premerov  38 mm in 42 mm) ter treh različnih višin (+0 mm, +2,5 mm), kar bi omogočilo izbiro najbolj optimalne humeralne ponvice glede na anatomske razmere. Ponvica naj bo tudi posebej antirotacijsko dizajnirana, kar bi zagotavljalo večjo trdnost ponvice v kovinskem humeralnem delu.

- Nosilec – humeralni plato, ki naj bo iz krom-kobaltove zlitine. Imeti mora možnost namestitve vsaj treh velikosti humeralne ponvice. Humeralni plato mora biti tudi različnih debelin od +0mm, +5mm, +10mm, +15mm, da zagotovimo ustrezno višino humeralnega dela proteze.

- Standardne bazične komponente (ploščice) ovalne oblike s kratkim in dolgim centralnim zatičem, ter z augmentiranim zatičem posteriorno, superiorno levo in desno ter Superiorno /posteriorno levo in desno, ki naj ima možnost fiksacije na glenoid s kompresijskimi s kotno stabilno kapo. S poljubno nastavitvijo kotov fiksacije s kompresijskimi in kotno stabilno kapo bi se operater lažje prilagajal spremenjeni anatomiji lopatice (npr. pri majhnem glenoidu) in bi lažje dosegel optimalno učvrstitev bazične ploščice na glenoid.

- Glenosfera centrična in +4mm laterlizacije dveh velikosti 38 mm, 42 mm in 46mm ter vijak.

- Humeralne glave (majhne, velike in razširjene) naj bodo velikosti od 38 do 53 mm z možnostjo eksentrične nastavitve, kar bi zagotavljalo doseganje boljšega položaja glavice v ramenskem sklepu napram sklepni ponvici (glenoidu).

- Cementnega PEEG glenoida iz UHWMPE materiala in z dodatkom PEEGA v obliki kletke velikosti mali, srednji, velik in zelo velik (small, medium, large, xlarge).

- Možnost menjave reverzne ramenske proteze v parcialno ramensko protezo brez menjave in obratno humeralnega stema.

- Frakturna reverzna endoproteza ramenskega sklepa

Totalna frakturna reverzna endoproteza ramenskega sklepa naj bo modularna in sestavljena iz:

- Frakturna endoproteza ramenskega sklepa naj bo sestavljena iz debla, ki naj bo levo in desno(dolžine  120 mm, debelin 6,5 mm, in dolžine 140, debelin 8,5 mm, 10,5 mm in 12,5mm) humeralno deblo (stem); deblo naj bo nizkoprofilno iz enega dela-monoblok, oblikovano tako, da je možno zgornji (metafiziarni) del proteze  obložiti s spongiozno kostjo in učvrstiti tuberkle z narastišči tetiv rotatorne manšete ob protezi. Revizijska frakturna debla morajo biti dolžine vsaj 200mm.

- Replicator za anatomsko in reverzno protezo ter komplet vijakov za določanje navora

- Polietilenske dveh offsetov lateralizirane humeralne in poglobljene (constrained) humeralne ponvice dveh velikosti (premerov  38 mm in 42 mm) ter treh različnih višin (+0 mm, +2,5 mm), kar bi omogočilo izbiro najbolj optimalne humeralne ponvice glede na anatomske razmere. Ponvica naj bo tudi posebej antirotacijsko dizajnirana, kar bi zagotavljalo večjo trdnost ponvice v kovinskem humeralnem delu.

- Nosilec – humeralni plato, ki naj bo iz krom-kobaltove zlitine. Imeti mora možnost namestitve vsaj treh velikosti humeralne ponvice. Humeralni plato mora biti tudi različnih debelin od +0mm, +5mm, +10mm, +15mm, da zagotovimo ustrezno višino humeralnega dela proteze

- Standardne bazične komponente (ploščice) ovalne oblike s kratkim in dolgim centralnim zatičem, ter z augmentiranim zatičem posteriorno, superiorno levo in desno ter Superiorno /posteriorno levo in desno, ki naj ima možnost fiksacije na glenoid s kompresijskimi s kotno stabilno kapo. S poljubno nastavitvijo kotov fiksacije s kompresijskimi in kotno stabilno kapo bi se operater lažje prilagajal spremenjeni anatomiji lopatice (npr. pri majhnem glenoidu) in bi lažje dosegel optimalno učvrstitev bazične ploščice na glenoid

- Glenosfera centrična in +4mm lateralizacije dveh velikosti 38 mm, 42 mm in 46mm ter vijak

- Brezstebelna endoproteza ramenskega sklepa

Brezstebelna endoproteza ramenskega sklepa naj bo sestavljena iz treh delov:

- Brezcementna kletka naj bo 3D lasersko printana porozna struktura za boljše biološko vraščanje in treh velikosti 1—17mm, 2—20,5mm, 3—24mm.

- Humeralne glavice velikosti od 38 X 16 mm do 53 X 20 mm. Glavice naj bodo različnih višin, velikosti in krivin glede na glenoid, kar bi zagotavljalo doseganje boljšega položaja glavice v ramenskem sklepu napram sklepni ponvici (glenoidu).

- Rekonstrukcijska endoproteza ramenskega sklepa

Rekonstrukcijska endoproteza ramenskega sklepa je zasnovana za zahtevne primere z veliko humeralno izgubo kosti. Ta platforma ramenskega sklepa se integrira s celotnim ramenskim sistemom in omogoča

kirurgu, da ima intraoperativno fleksibilnost izbire med hemiartroplastiko, primarno totalno protezo rame,

reverzno protezo rame. Zaradi različnih stopenj možnih resekcij humeralne, srednjih in proksimalnih

telesa imajo številne pritrditve mehkih tkiv in različne velikosti za rekonstrukcijo dolžine v 12,5 mm

po dolžini od 50 do 222,5 mm. Distalni stemi naj bodo velikosti od 6 do 13mm in dolžin od 80 do 200mm, sredinski segment naj bo od 25 do 75mm, proksimalni deli naj bodo od 0 do 12,5mm, konusni zaklepni vijaki naj bodo od 0 do 162,5mm ter distalni ovratnik stema naj bo od 17,5 do 33,5mm v razmaku po 1mm.

Dodatne zahteve strokovnih kriterijev

Ponudnik – dobavitelj mora zaradi nemotenega poteka dela v zahtevanih sklopih zagotoviti primerno zalogo endoprotez pri naročniku in jo sprotno zagotavljati. V zahtevah navajamo število kompletov, ki jih potrebujemo za nemoten potek dela, natančna specifikacija kompletov pa bo z izbranim ponudnikom dogovorjena po izboru.

Do vgradnje so endoproteze, ki so zahtevane na zalogo pri naročniku last dobavitelja.

Navedene količine so okvirne in lahko variirajo glede na spremljajočo se patologijo bolnikov.

Sklop 7. SISTEM NAMENSKIH PLOŠČ ZA ARTRODEZE IN OSTEOTOMIJE SPREDNJEGA, SREDNJEGA IN ZADNJEGA STOPALA

Sistem za osteosintezo mora vsebovati plošče, vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev. Vgrajevani materiali naj bodo iz titanijeve zlitine.

Obsegajo naj univerzalne plošče z vsaj štirimi luknjami za zaklepne vijake, uporabne za artrodeze v področju tarzusa (npr. talonavikularno) ter namenske plošče za medializacijsko osteotomijo petnice, namenske plošče za osteotomijo po Evansu, Cottonu in namenske plošče za artrodezo prvega metatarzo-kuneiformnega sklepa z možnostjo plantarizacije stopalnice ter možnost plantarne postavitve ploščice za enak namen. Potrebujemo tudi ploščo za Lisfranc artrodezo. Vijaki za pričvrstitev plošč naj bodo premera 3.5 mm in dveh vrst – pritezni in zaklepni, kadar je to zaradi anatomije ustrezneje (dolžine od vsaj 10 do vsaj 55 mm). Univerzalne plošče naj bodo dolžin 10-30 mm. Plošče za medializacijsko osteotomijo naj omogočajo medializacijo za vsaj 6-10 mm v korakih po 2 mm. Zagozde na ploščah za osteotomijo po Evansu naj omogočajo podaljšavo lateralne kolumne za vsaj 2-10 mm v korakih po 2 mm, enako pri osteotomiji po Cottonu.

Za potrebe operacij sprednjega stopala naj bodo na voljo plošče za artrodezo 1. MTP sklepa (dolžine  cca. 30-45 mm, vsaj 4 luknje), univerzalne plošče dolžine 10-30 mm v korakih po vsaj 2 mm ter plošče za osteotomijo z odprtim klinom 1. metatarzale (debelina klina vsaj 2-8 mm). Vijaki za pričvrstitev plošč naj bodo premera 2.7 mm in dveh vrst – pritezni in zaklepni, kadar je to zaradi anatomije ustrezneje (dolžine od vsaj 10 do vsaj 30 mm).

Vsi implantati naj bodo sterilno pakirani.

Sklop 8. ENOTNI SET VIJAKOV ZA ENOSTAVNEJŠE OPERACIJE SPREDNJEGA STOPALA (DEFORMACIJE PALCA IN / ALI TROČLENIH PRSTOV)

Sistem za osteosintezo mora vsebovati vijake in inštrumente za njihovo vgradnjo oz odstranitev.

Obsega naj kanulirane vijake dveh velikosti. En diameter naj bo 2.5 mm, drugi pa 3.0 mm. Vijaki naj bodo iz titanijeve zlitine, samovrezni in samonavojni. Vijak naj ima glavo v obliki navoja, ki omogoča interfragmentarno kompresijo, ko se pri uvajanju potopi v kost. Dolžine vijakov obeh velikosti naj bodo vsaj med 14 in 40 mm. Del ranga velikosti 2.5 mm vijakov naj bo na voljo tudi z delnim navojem. Sistem mora obsegati vodilne K-žice enake dimenzije za obe velikosti vijakov, ki morajo biti na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta. Zaradi potrebe po odstranitvi čvrsto vraslih vijakov, naj bo v glavi ležišče za izvijač zvezdaste oblike, ki omogoča visok navor, predno nastopi plastična deformacija ležišča.

Set naj vsebuje tudi samoprelomne vijaki za osteotomije tipa Weil na tročlenih prstih, in sicer:  kortikalni (diameter 2 mm, dolžine 8-15 mm) ter spongiozni (diameter cca. 2.7 mm, dolžine 8-24 mm).

Vsi implantati naj bodo sterilno pakirani. Pripadajoče K-žice so lahko nesterilno pakirane.

Sklop 9. SISTEM VIJAKOV Z GLAVO TER NAVOJNIH KOMPRESIJSKIH VIJAKOV

Sistem naj vsebuje več kanuliranih kompresijskih vijakov iz titanijeve zlitine različnih dimenzij z navadno ali navojno-kompresijsko glavo, kot navedeno:

- Kanulirani kompresijski vijaki z navadno glavo diametra 2.2 mm, dolžin od 10 mm do vsaj 40 mm (kratek navoj) ter dolžin od vsaj 20 mm do 40 mm (dolg navoj).

- Kanulirani kompresijski vijaki z navadno glavo diametra 3.0 mm, dolžin od 10 mm do vsaj 40 mm (kratek navoj) ter dolžin od vsaj 20 mm do 40 mm (dolg navoj).

- Kanulirani kompresijski vijaki z navadno glavo diametra 4.0 mm, dolžin od vsaj 20 mm do 60 mm (kratek, dolg in polni navoj).

- Kanulirani kompresijski vijaki z navadno glavo diametra 5.0 mm, dolžin od vsaj 30 mm do 70 mm (kratek, dolg in polni navoj).

- Kanulirani kompresijski vijaki z navadno glavo diametra 7.0 mm, dolžin od vsaj 35 mm do 130 mm (kratek, dolg in polni navoj).

Za preprečitev poglabljanja vijaka v kost mora biti pri kanuliranih kompresijskih vijakih z navadno glavo na voljo tudi t.i. podložka.

- Kanulirani kompresijski vijaki z navojno-kompresijsko glavo diametra 1.7 mm, dolžin od vsaj 10 mm do vsaj 20 mm (kratek navoj) ter dolžin od vsaj 6 mm do 16 mm (polni navoj).

- Kanulirani kompresijski vijaki z navojno-kompresijsko glavo diametra 2.2 mm, dolžin od vsaj 10 mm do vsaj 30 mm (kratek navoj) ter dolžin od vsaj 22 mm do 40 mm (dolg navoj).

- Kanulirani kompresijski vijaki z navojno-kompresijsko glavo diametra 3.0 mm, dolžin od vsaj 10 mm do vsaj 40 mm (kratek navoj) ter dolžin od vsaj 26 mm do 40 mm (dolg navoj).

- Kanulirani kompresijski vijaki z navojno-kompresijsko glavo diametra 4.0 mm, dolžin od vsaj 20 mm do vsaj 60 mm (kratek, dolg in polni navoj).

- Kanulirani kompresijski vijaki z navojno-kompresijsko glavo diametra 5.0 mm, dolžin od vsaj 30 mm do vsaj 70 mm (kratek, dolg in polni navoj).

- Kanulirani kompresijski vijaki z navojno-kompresijsko glavo diametra 7.0 mm dolžin od vsaj 40 mm do 140 mm (kratek, dolg in polni navoj).

Zaradi potrebe po odstranitvi čvrsto vraslih vijakov, naj bo v glavi ležišče za izvijač zvezdaste oblike, ki omogoča visok navor, predno nastopi plastična deformacija ležišča.

Vsi implantati naj bodo sterilno pakirani. Pripadajoče K-žice so lahko nesterilno pakirane in naj bodo na vodilnem delu brušene v obliki trokarja ali bajoneta.

Sklop 10: TOTALNA BREZCEMENTNA KOLČNA ENDOPROTEZA

DEBLO

Deblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine, mora biti ravno (straight stem), CCD med 131 in 134 stopinj. Oblika debla mora zagotavljati t.i. »self-locking« press-fit implantacijo, proksimalni del naj bo v t.i. obliki tulipana, brez ramena zaradi ohranitve velikega trohantra. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. Proksimalno naj ima brezcementnego deblo utore, ki preprečujejo pogrezanje in pospešujejo sekundarno stabilnost, distalno pa vertikalne utore, ki zagotavljajo dolgotrajno stabilnost debla  Dodatno mora obstajati različica z lateralizacijo. Debla obeh oblik naj imajo najmanj 11 različnih velikosti. Konus vratu naj bo 12/14 mm. Z istim insteumentarijem naj bo možna vgradnja tudi cementnega debla ter uporaba pnevmatskega kladiva za pripravo femoralnega kanala.

PONVICA

Omogoča naj press-fit implantacijo. Metalni del ponvice mora biti  izdelan iz titanijeve zlitine, do velikosti zunanjega premera od 44 do najmanj 66 mm. Imeti mora luknje za dodatno fiksacijo z vijaki dolžine najmanj 25 mm. Vijaki naj bodo samonarezni. Ponvica mora omogočati vstavitev delta keramičnega ali cross-link polietilenskega vložka ev. z dodatkom vitamina E. Polietilenski vložek mora obstajati tudi v verziji z  dodatnim antiluksacijskim robom.

Obstaja naj tudi možnost uporabe acetabularne pressfit hemisferična ponvica iz trabekularnega titanija z pripadajočimi augumenti in vložki namenjena reševanju težjih problemov na področju acetabula (osteoporotična kostnina, razvojna displazija kolka), kot tudi za uporabo pri revizijskih primerih. Na voljo naj bo v čimveč zunanjih diametrih od 44 mm do 76 mm (po 2 mm razlike med posameznimi diametri). Imeti mora luknje za dodatno fiksacijo z vijaki.

GLAVA

Glavice proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28 mm in 32 mm. Glavice premera 28 mm morajo imeti najmanj štiri različne dolžine vratu. Premer keramične glavice (biolox delta) mora biti 28 mm, 32 mm in 36 mm, imeti morajo vsaj tri različne dolžine vratu.

Sklop 11: SIDRO ZA RAMO-ROTATORNA MANŠETA

Biokompozitno razgradljivo sidro

Material: 70% PLDLA in 30% BCP (dvofazni kalcijev fosfat)

Dimenzije 4.6-4.9 mm dolžina 17-20 mm

Brezvozeljno

Polnjeno z trakom širine 2mm iz polietilena visoke molekulske mase (UHWMPE) različnih barv

| OBRAZEC 1: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | Da ponudnik lahko opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila | Za rezidenta RS preveri naročnik podatek v Poslovnem registru ePRS, ki ga vodi AJPES; v kolikor iz podatkov, navedenih v Poslovnem registru, izpolnjevanje tega pogoja ni razvidno, mora ponudnik priložiti notarsko overjeno fotokopijo ponudnikovega ustanovitvenega akta, v katerem je navedena dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | 1. Ponudnik iz Republike Slovenije kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 3. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v: - 108. členu KZ-1 - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1 - 157. členu KZ-1 - 196. členu KZ-1 - 211. členu KZ-1 - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 - 257. členu KZ-1 - 257a. členu KZ-1 - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1 - 294. členu KZ-1 | - priložena, izpolnjena in potrjena obrazca PRILOGA 1 in 2 K OBRAZCU 1 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali - predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od poteka roka za oddajo ponudb Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 4. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko je bila oddana ponudba nimajo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da je imel ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 5. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 6. | Da ponudniku (in vsi nominirani podizvajalci) ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |

OPOZORILA:

- Ponudniki (in vsi nominirani podizvajalci), ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke OBRAZCA 1, ki jih izda država, v kateri ima ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik; Veljavnost dokumentov mora odražati zadnje dejansko stanje Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil.

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

| OPOMBA: | Obrazec soglasja izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zastopnik (oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/podizvajalca ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje  ali odločanje ali nadzor v njem):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakonita/zakoniti zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi zakoniti zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjena in potrjena obrazec Soglasja št. 1 in Soglasje št. 2,

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO) v pdf obliki,

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| PRILOGA 3 K OBRAZCU 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA (DRUGI DOKUMENTI)

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080110-103-21_001.xlsx PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA: Datoteka: 845080110-103-21_001.xlsx

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce:

- G, I, J in N (stolpci so pobarvani) izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na štiri (4) mesta natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 4 decimalna mesta bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 4 decimalna mesta natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znoraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen »predračun« 845080110-103-21_001.xlsx v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in hkrati ponudnik predloži isti predračun v excel obliki (za vnos v informacijski sistem UKCL).

V okviru razdelka »Predračun-rekapitulacija« pa ponudnik predloži List »Rekapitulacija« (2.list iz datoteke »predračuna« 845080110-103-21_001.xlsx v pdf. obliki). Ta list se avtomatično izpolni ob vnosu podatkov v 1.list predračuna pod imenom »Objava javnega naročila«.

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/11), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov ter 6. odstavka 91. člena  ZJN – 3.

Podatki o pravni osebi - ponudniku

| naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| sedež ponudnika |  |
| občina sedeža ponudnika |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Izbrani ponudnik lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v roku 8. dneh po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika:

IZJAVA (po 35. členu ZIntPK)

Gospodarski subjekt navede podatke o fizičnih osebah ali odgovornih osebah gospodarskega subjekta. Gospodarski subjekt lahko izjavo na podlagi petega odstavka 35. člena ZIntPK predloži tudi na drugem oz. lastnem obrazcu, v kolikor so iz slednjega razvidni vsi zahtevani podatki.

podatki o fizičnih osebah ali odgovornih osebah gospodarskega subjekta

| IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE |  |
| --- | --- |
| IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE |  |
| IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE |  |

Spodaj podpisani izjavljamo, da zgoraj navedene osebe niso povezane s funkcionarjem in po našem vedenju niso povezane z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika:

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

| VZOREC POGODBE Opozorilo: Ponudnik s podpisom celotne ponudbene dokumentacije, oddane v e-JN sistem, potrjuje, da se strinja z vsebino pogodbe. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 7. členu vzorca pogodbe. |  |
| --- | --- |

| NAROČNIK: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav. |
| ident. št. za DDV: | SI52111776 |
| matična številka: | 5057272000 |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| ident. št. za DDV: |  |
| matična številka: |  |

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

POGODBO O NAKUPU ORTOPEDSKIH ENDOPROTEZ

UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik pred podpisom te pogodbe pravnomočno izvedel javno naročilo JN00……….. z dne ………….., ki je tudi podlaga za sklenitev te pogodbe.

PREDMET POGODBE

1. člen

Predmet te pogodbe je dobava ________________________________ (v nadaljevanju blago) za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, v skladu s strokovnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in ponudbo dobavitelja št. ________, z dne __________ (v nadaljevanju: Ponudba).

SPECIFIKACIJA PREDMETA POGODBE IN OBSEG DOBAVE

2. člen

Specifikacija predmeta pogodbe s cenikom in okvirnimi letnimi količinami je navedena v PRILOGI 1, ki je sestavni del te pogodbe.

V primeru tehnološkega napredka za artikle, ki so predmet pogodbe in ki se pojavi tekom izvajanja pogodbe, se lahko starejša verzija artikla zamenja z novim. Takšna zamenjava se pisno dokumentira in mora biti potrjena s strani obeh strank, prav tako pa se zaradi takšne spremembe ne sme povišati cena posameznega artikla.

POGODBENE CENE

3. člen

Predvidena letna pogodbena vrednost  znaša __________________ EUR  brez DDV, oziroma ________________ EUR z DDV.

Cena blaga vključuje končno nabavno vrednost blaga z vsemi stroški (kot npr. morebitne trošarine, takse, zavarovanja prevoza, vse davke) in ponujene popuste.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale spremembe. Sprememba je možna le ob soglasju obeh pogodbenih strank in mora biti pisno dokumentirana.

Cene posameznih materialov so določene v ponudbi dobavitelja št. _________________ z dne ______________ na podlagi javnega razpisa in veljajo za obdobje dvanajstih (12) mesecev od datuma, ko stopi ta pogodba v veljavo, in sicer količine, navedene v PRILOGI 1 in jih v tem obdobju ni možno spremeniti na nobeni osnovi. Za morebitno zvišanje oziroma znižanje cene pri podaljšanjih veljavnosti te pogodbe se uporablja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), pri čemer se uporabi indeks iz 1. točke prvega odstavka 5. člena prej v tem odstavku navedenega pravilnika, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,…) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih ter razpisnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodb, v enakih količinah…), naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin.

FINANČNO ZAVAROVANJE

4. člen

Dobavitelj najkasneje v desetih (10) dneh od datuma podpisa te pogodbe, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, izroči naročniku:

4.1. nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv v višini 5 % predvidene pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe

Ali

4.2. denarni depozit v višini 5 % predvidene letne pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe, ki ga dobavitelj plača na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7 – glavna stavba ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom DENARNI DEPOZIT po pogodbi št. _________ – SM 845- 0801, sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu denarnega depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po vseh uspešno izvedenih sukcesivnih dobavah v skladu z določili pogodbe bo naročnik, po poteku veljavnosti pogodbe, denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Navedeno finančno zavarovanje mora veljati za obdobje trajanja veljavnosti pogodbe, to je 12 mesecev  in 10 dni, šteto z naslednjim dnem po predložitvi finančnega zavarovanja naročniku.

Ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe mora biti predano novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo minimalno za vsakokratno obdobje podaljšanja.

Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačan denarni depozit, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za naslednje enoletno obdobje.

ROK DOBAVE

5. člen

Naročnik se zavezuje, da bo v času trajanja veljavnosti pogodbe od dobavitelja kupil blago, ki je predmet te pogodbe, v pogodbeni količini, navedeni v Prilogi 1, sukcesivno v okvirnih količinah 1/12 letne količine mesečno z dopustnim odstopanjem do +/-30%  in sicer  s posamičnimi dnevnimi oz. tedenskimi naročili.

6. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin, dostavljal v 12-ih urah od prejema posamičnega naročila (prav tako dopolnitev zaloge pri naročniku - konsignacije), v izjemnih primerih pa v roku 2-h ur od posamičnega naročila skozi celotno obdobje trajanja pogodbe v skladišče naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana.

Dobavitelj se zavezuje, da bo na poziv naročnika, blago, ki je predmet  te pogodbe, v količinah po sklopih v skladu s potrebami naročnika, skladiščil pri naročniku po principu konsignacije, v skladu s Sporazumom o zalogi, ki je Priloga 2 te pogodbe. Količina in predmet takšne zaloge se bo določil sporazumno v okviru predvidenih letnih pogodbenih količin. Takšen sporazum se pisno dokumentira in mora biti potrjen s strani obeh strank.

PLAČILNI POGOJI IN PODIZVAJALCI

7.člen

Rok plačila je šestdeset (60) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega  računa.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

- oznake in datum naročila

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjenih dobavnic.

V primeru zamude plačila  lahko dobavitelj zahteva plačilo zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: _____________ pri ______________.

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci se spodnje določbe črtajo iz pogodbe

Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje  podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. .

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom,   le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

OSTALI POGOJI, KAKOVOST BLAGA IN REKLAMACIJE

8. člen

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah  ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila in ponudbe št. ___________  z dne __________ .

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora naročnik dobavitelju sporočiti pismeno, in sicer, glede količinskih primanjkljajev najkasneje en (1)  dan po prejemu blaga, glede kakovosti pa najkasneje v osmih (8) dneh  od prejema blaga v skladišče.

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

9.  člen

Dobavitelj zagotovi kontinuirano izobraževanje uporabnikov (doma in v tujini), ki je v povezavi z operacijami ponujenega materiala v posameznem sklopu.

POGODBENA KAZEN

## 10. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:

za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka) od vrednosti posamične dobave, vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

POOBLAŠČENE OSEBE PRI IZVAJANJU POGODBE

11. člen

Pooblaščena oseba pri izvajanju te pogodbe:

s  strani dobavitelja je: __________________________________________

skrbnik pogodbe za komercialni del na strani naročnika je : _____________________.

skrbnik pogodbe za strokovni del na strani naročnika je : __________________.

VELJAVNOST IN SPREMEMBE POGODBE

12. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo naslednji dan po  predložitvi zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja.

Sklenjena je za obdobje enega (1) leta in jo je možno podaljšati še največ za 4 x 1 leto, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- vrsta in okvirna količina blaga ostane nespremenjena, z možnostjo količinskega odstopanja +10% od predvidene letne količine,  izjemoma je mogoče zamenjati v pogodbi posamezni artikel v primeru, ko gre za novo generacijo izbranega blaga istega proizvajalca, ki mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Sprememba mora biti dokumentirana;

- morebitna sprememba pogodbenih cen za posamezne artikle se lahko dogovori med pogodbenima strankama le ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe in velja za naslednje pogodbeno obdobje. Povišanje cen je možno v primeru, ko nastopijo okoliščine, ki jih nobena od pogodbenih strank ni mogla predvideti in nanje tudi nima vpliva, kot npr.: sprememba valutnega tečaja, uvedba raznih dajatev (carine, takse, trošarine…), naravne nesreče, sprememba cen surovin ipd. Vse razloge za spremembo je potrebno medsebojno uskladiti, pisno obrazložiti in dokumentirati;

- v finančnem načrtu naročnika morajo biti zagotovljena sredstva za realizacijo pogodbenih obveznosti za ves čas trajanja pogodbe;

- vsakokratno morebitno podaljšanje je možno skleniti  le za obdobje 12 mesecev z začetkom veljavnosti 1. dan po prenehanju veljavnosti osnovne pogodbe oz. 1. dan po prenehanju veljavnosti podaljšanja za preteklo 12 mesečno obdobje;

- ob vsakokratnem podaljšanju mora biti predana nova oz. podaljšana obstoječa bančna garancija (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačan denarni depozit, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za naslednje enoletno obdobje.

13.  člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko takoj odpove pogodbo in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  oz. zadrži denarni depozit iz naslednjih razlogov:

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,

- če dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti,

- v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnost dobavljenega blaga ne ustreza pogojem iz javnega naročila in ponudbe dobavitelja št. ___________z dne ____________.

- v primeru, da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca,

- če dobavitelj predčasno prekine pogodbo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

SOCIALNA KLAVZULA

15. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

DRUGE DOLOČBE

16. člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali  sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

- razpisna in ponudbena dokumentacija,

- priloge, ki so sestavni del te pogodbe,

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

- druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo in

- Obligacijski zakonik.

17. člen

Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj en izvod.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |

| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: |
| --- | --- |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav. |

Priloga 1                                                                                                 SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA

Priloga 2                                                                     SPORAZUM O DOBAVI, SKLADIŠČENJU IN POGOJIH PRODAJE

| NAROČNIK: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| ki ga zastopa: | generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav. |  |
| ident. št. za DDV: | SI52111776 |  |
| matična številka: | 5057272000 |  |
| (v nadaljevanju: naročnik) |  |

in

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| ident. št. za DDV: |  |
| matična številka: |  |

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

SPORAZUM O DOBAVI, SKLADIŠČENJU IN POGOJIH PRODAJE

1. člen

Dobavitelj in naročnik se s tem sporazumom dogovorita, da bo dobavitelj izključno za potrebe  naročnika dobavljal, skladiščil in prodajal blago, ki je predmet tega sporazuma v  prostorih naročnika, s ciljem neprekinjene in nemotene oskrbe  naročnika.

2. člen

Naročnik bo v svojih prostorih dobavitelju zagotovil ustrezno velik in ustrezno opremljen prostor za skladiščenje blaga, ki je predmet tega sporazuma.

Blago bo jasno ločeno od drugega blaga.

Količina in vrsta blaga  je opredeljena v 2. odstavku 6. člena pogodbe št. (v nadaljevanju: Osnovna pogodba).

3. člen

Cene po katerih bo dobavitelj prodajal svoje blago naročniku so navedene v Prilogi 1 Osnovne pogodbe.

4. člen

Dobavitelj ima pravico do vstopa v prostor za skladiščenje med delovnim časom skladišča po predhodni najavi. Vstop je možen v primeru pregleda zaloge ob prisotnosti predstavnika naročnika. Naročnik mora dobavitelju dovoliti vstop v skladiščne prostore tudi, ko ta opravlja inventuro.

5. člen

Dobavitelj in naročnik ugotavljata, da se pod pojmom »evidenčni prevzem« razume prevzem blaga ob dostavi na zalogo pri naročniku. Pod pojmom »dokončni prevzem« pa se smatra odjava blaga ob izdaji v uporabo.

Dokler ni opravljen dokončni prevzem blaga iz prejšnjega odstavka, je material last dobavitelja.

6. člen

Naročnik prevzame od dobavitelja blago na zalogo pri naročniku na podlagi podpisane evidenčne dobavnice o dobaviteljevi zalogi pri naročniku.

Evidenčna dobavnica o dobaviteljevi zalogi pri naročniku vsebuje naslednje podatke: datum predaje blaga na zalogo pri naročniku, tip in naziv proizvoda, kataloška številka, številka lota, datum sterilnosti in količina. Evidenčna dobavnica o dobaviteljevi zalogi pri naročniku bo opremljena s podpisom osebe, ki je blago predala in podpisom osebe, ki je blago prevzela na zalogo pri naročniku.

Dobavitelj je dolžan originalno embalažo blaga pred dostavo na zalogo pri naročniku opremiti z nalepko na katero lahko naročnik zabeleži opombe. Nalepka je namenjena temu, da v primeru vračila ostane originalna embalaža nepoškodovana. Blago se v primeru vračila dobavitelju vrne z nalepko. Minimalna velikost nalepke mora biti 6cm x 2 cm.

Naročnik bo porabljeno blago na konsignaciji dopolnjeval sam s svojimi naročili. Blago se bo naročalo v skladu z določili iz Osnovne pogodbe.

7. člen

Dobavitelj bo blago, ki je predmet tega sporazuma in ne bo porabljeno vsaj 6 mesecev pred iztekom roka uporabe na svoje stroške zamenjal z novim enakim blagom z daljšim rokom uporabe.

8. člen

Naročnikova obveznost plačila dobavljenega blaga nastane v skladu s 5. členom tega sporazuma.

9. člen

Naročnik je dolžan blago ob prevzemu na zalogo pri naročniku količinsko in kakovostno pregledati. O morebitnih napakah mora obvestiti dobavitelja najkasneje v 8. dneh od prejema. O napaki se sestavi zapisnik. Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Dobavitelj se zavezuje, da bo reklamirano blago nadomestil, morebitno odvečno blago pa prevzel nazaj na svoje stroške. Kot odvečno blago se šteje dobaviteljeva zaloga blaga, ki je na zalogi pri naročniku ob poteku veljavnosti pogodbe.

10. člen

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je: ________________________

Pooblaščeni predstavnik naročnika je:  _________________________

Pooblaščena predstavnika bosta ves čas trajanja sporazuma medsebojno sodelovala in bosta na voljo za vse potrebne informacije. O morebitni zamenjavi pooblaščenih predstavnikov se stranki predhodno pisno dogovorita.

11. člen

Stranki iz sporazuma se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali kot dobra strokovnjaka.

12. člen

Sporazum začne veljati z začetkom veljavnosti Osnovne pogodbe in preneha veljati s prenehanjem veljavnosti Osnovne pogodbe. Morebitne spremembe veljajo le v pisni obliki.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor Jože Golobič, univ. dipl. prav. |

Obligacijski zakonik – OZ (Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Ur. L. RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21).