Številka ponudbe:

Datum:

PONUDNIK:

(Naziv in naslov)

PREDRAČUN

Predmet javnega naročila:  ANALIZATOR ZA DOLOČITEV DROG IN ZDRAVILNIH UČINKOVIN V BIOLOŠKEM MATERIALU

| ### ZŠ | Opis | Vrednost v EUR brez DDV: |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator za določitev drog in zdravilnih učinkovin v biološkem materialu (1 kpl) s preventivnim vzdrževanjem in laboratorijsko pohištveno opremo |  |

Opombe:

- V polje vrednost v EUR brez DDV ponudnik vpiše vrednost iz Tabele 1 (skupno vrednost ponudbe v EUR brez DDV) iz obrazca »Predračun za opremo in vzdrževanje (OBR-2.1)«.

- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

| Tehnična zahteva |  | Doseganje kriterijev DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Hibridni masni spektrometer (kvadrupolni masni filter in visokoločljivostni masni spektrometer) |  |  |
| 1. | Specificirana masna resolucija (FWHM) pri m/z 200 več kot 100.000 |  |
|  | Specificirana masna resolucija (FWHM) pri m/z 200 v območju od 75.000 do 100.000 |  |
|  | Specificirana masna resolucija (FWHM) pri m/z 200 v območju od 50.000 do 75.000 |  |
| 2. | Stabilnost nastavitve mase: točnost izmerjene mase, kot jo specificira proizvajalec (bolje kot 1 ppm RMS), bo stabilna vsaj 5 dni brez potrebe po vmesnem kalibriranju spektrometra. |  |
| 3. | Multipleksiranje: hibridni masni spektrometer omogoča s kvadrupolom hkratno detekcijo vsaj 20 posameznih prekurzorskih ionov v enem skenu. |  |
| 4. | Sistem omogoča zamenjavo ionskega vmesnika med atmosferskim delom ionskega izvora in masnim spektrometrom pod vakuumom brez ventiliranja in kalibriranja masnega spektrometra. |  |
| Tekočinski kromatograf (HPLC) |  |  |
| 5. | Črpalka, sistem za injiciranje vzorcev in termostatiran sistem za LC kolono mora biti zmožen delovanja v območju tlakov med 50 in najmanj 800 bari v celotnem območju pretoka, določenega z minimalnimi tehničnimi zahtevami. |  |
| 6. | Termostatiran sistem za LC kolono omogoča dva načina delovanja termostatiranja kolone: z ventilatorjem ali s konvekcijo toplote brez prisilnega kroženja toplega zraka s pomočjo ventilatorja. |  |

Opombe:

- Ponudnik v polje doseganje kriterijev vpiše »DA«, v kolikor ponujena oprema izpolnjuje tehnično zahtevo naročnika oz. »NE«, v kolikor ponujena oprema ne izpolnjuje tehnične zahteve naročnika. Naročnik bo izpolnjeno tabelo upošteval pri izračunu ekonomsko najugodnejše ponudbe.

- Pri tehnični zahtevi pod 1. točko je naročnik navedel tri različne razpone za izpolnjevanje zahteve, ki prinašajo različno število točk (5, 1,5 in 0,5 točke). V primeru izpolnjevanja tehnične zahteve mora ponudnik izpolniti polje doseganje kriterijev samo pri enem od navedenih razponov.

Žig in podpis ponudnika:

……….………..………….