## 1.1. LAB.POH.OPREMA
REKAPITULACIJA LABORATORIJSKA POHIŠTVENA OPREMA
1.1.1. |  |  | LABORATORIJSKA POHIŠTVENA OPREMA 1. ETAPA |  |  |  | 0
2.1.1. |  |  | LABORATORIJSKA POHIŠTVENA OPREMA 2. ETAPA |  |  |  | 0
3.1.1. |  |  | LABORATORIJSKA POHIŠTVENA OPREMA IZOBRAŽEVALNIH PROSTOROV 2. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
LABORATORIJSKA POHIŠTVENA OPREMA
SPLOŠNO
Proizvajalec ponujene laboratorijske opreme mora imeti:
Certifikat, da izpolnjuje pogoje iz standarda ISO 9001, ISO 14001
ali enakovredno za razvoj, distribucijo, projektiranje, proizvodnjo in montažo laboratorijske opreme
vključno z neserijsko pohištveno opremo, digestorije, omare za shranjevanje kemikalij,
omare za shranjevanje kislin/lugov, omare za jeklenke in podobno.
Celotna vgradna tehnološka oprema laboratorijev po tem razpisu mora ustrezati vsem zahtevam, ki
omogočajo normalno in neprekinjeno delovanje laboratorijev.
Uporaba vgrajene tehnološke opreme mora omogočati akreditacijo laboratorijev po standardih SIST,
EN, ISO in GLP.
Dobavljena in vgrajena tehnološka oprema laboratorijev mora biti skladna z veljavnimi predpisi in
standardi ter po njih tudi certificirana (EN, DIN, ISO, SQ).
Dobavljena in vgrajena tehnološka oprema laboratorijev mora biti skladna z veljavnima predpisoma:
"Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi
v zaprtem sistemu v varnostni razred in o zadrževalnih ter drugih
varnostnih ukrepih za posamezen varnostni razred (Uradni list RS, št. 71/11)" in pravilnikom:
"Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom
pri delu (Uradni list RS, št. 4/02, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 168/20) s prilogami"
Vgrajena laboratorijska pohištvena oprema mora zagotavljati 100 % odpornost na vodo, obstojnost na
kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali.
Vgrajeni materiali in konstrukcija delovnih pultov, digestorijev in ostalih delov tehnološke opreme
morajo zagotavljati stabilnost in prilagodljivost vgradnje v že dokončane prostore.
Osnova za izdelavo ponudbe so opisi za laboratorijsko pohištveno opremo in tloris dispozicije opreme
po prostorih.
Izbrani ponudnik mora pred dobavo opraviti izmere in dimenzije pultov po potrebi prilagoditi izmeram na objektu.
Barva opreme in vzorci se obvezno uskladijo s projektantom in naročnikom.
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo opreme in priklop na instalacijske sisteme, ter
ves pritrdilni material, pomožni material za:
- dobavo in montažo pohištvene opreme laboratorijev,
-za izvedbo gradbeno - obrtniških del kot del tehnološke opreme,
- za izvedbo strojnih instalacij in dobavo strojne opreme, kot del tehnološke opreme,
- za izvedbo električnih inštalacij in dobavo električne opreme, kot del tehnološke opreme.
V ceni mora biti zajeto končno čiščenje objekta ter popravilo poškodb, ki so nastale kot posledica
montaže opreme.
Laboratorijska in lab. pohištvena oprema mora biti izdelana (certificirana) in montirana skladno s standardi:
-TRGS 526
- EN 13150
- DIN 12918-1
Delovne plošče laboratorijskih pultov, delovnih miz, pisalnih pultov:
Laminatni pulti izdelani iz visokotlačne laminatne plošče z visoko kemično odpornostjo odporni na
kisline in luge (kvaliteta kot.npr. Trespa Top Lab Plus), debeline 20 mm, obojestransko obdelana.
Nosilna konstrukcija delovnih pultov je jeklena "C" ali "H", nosilna konstrukcija z jeklenimi horizontalnimi
povezovalnimi prečkami.
Delovne plošče in pomivalna korita
Delovni pulti in plošče morajo biti izdelane (certificirane) skladno s: EN 13150.
Laminatni pulti izdelani iz visokotlačne laminatne plošče z visoko kemično odpornostjo odporni na
kisline in luge (kvaliteta kot.npr. Trespa Top Lab Plus), debeline 20 mm, obojestransko obdelana.
V pult integrirano pomivalno korito ali vgrajena izlivka iz polipropilena.
Keramični pulti izdelani iz monolitne keramike (nelepljene) z ali brez protirazlivnega roba.
V keramične pulte vgrajena pomivalna korita različnih dimenzij. Dimenzija korit napisana pri opisu
za posamezni pult.
Pulti izdelani iz inox (nerjaveča pločevina) z ali brez protirazlivnega roba. Pulti izdelani iz materiala
kakovosti AISI 316L (kislino odporen inox).
V pulte so vgrajena korita ali izlivke iz inoxa z gladkim prehodom, brez robov. Dimenzija korita
napisana v opisu za posamezen pult.
Laboratorijske mešalne baterije, pipe za hladno/toplo vodo, pipe za demineralizirano vodo, varnostni
tuš za oči: morajo biti izdelani, montirani, testirani in vzdrževani skladno s standardi:
- EN 13792
- DIN 12898
- ISO 228/1
Predvidene so armature za:
- mešalne baterije za toplo in hladno vodo za vgradnjo v pult
- pipa za demi vodo
- pipa za hladno vodo
- izvlečni varnostni tuš za oči
Pri pultih z vgrajenimi koriti mora ponudnik ponuditi dobavo predvidene armature, vse priključne, spojke (fitinge),
ventile ter cevi potrebne za priključitev na priključno mesto ter izvedbo priklopa. Material cevi, ki jih dobavi
izvajalec tehnološke opreme mora biti kompatibilen z materialom cevi vgrajenem na objektu.
Pri laboratorijskih pultih z vgrajenim kritom oziroma dveh koritih so predvideni odcejalniki za steklovino.
Odcejalniki za steklovino izdelani iz PP z lovilnim kanalom za odcejanje vode in cevjo za odvod vode v
pomivalno korito.
Podpultne omarice, omare, viseče omarice:
Podpultne omarice:
Podpultne omarice so v standarnih širinskih modulih: 450, 600, 900, 1200 mm.
Višina podpultnih omaric je odvisna in prilagojena delovnim višinam pultov. Uporabijo se sledeči
sistemi podpultnih omaric:
a) podpultne omarice z enokrilnimi ali dvokrilnimi vrati:
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
Nosilnost posamezne police od 20 - 40 kg.
Hrbet omare izdelan iz enakih materialov kot korpus omarice in police, z omogočenim dostopom do inštalacij.
Vrata omarice enokrilna ali dvokrilna izdelana iz enakih materialov kot preostali deli omarice (korpus, police in zadnji del)
Okovje vrat - odmične spone, odpiranje do 270˚ (pri omaricah, kjer je to mogoče), z možnostjo višinske in globinske nastavitve.
Podnožje omaric - korpus omarice stoji na kovinskih nogicah. Nogice z možnostjo višinske nivelacije. Cokelna
letev vodotesno zatesnjena na stiku s tlemi s silikonskim tesnilom, odpornim na mokro čiščenje in udarce.
b) mobilne (premične) omarice na kolesih:
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
Nosilnost posamezne police od 20 - 40 kg.
Vrata omarice enokrilna ali dvokrilna izdelana iz enakih materialov kot preostali deli omarice (korpus, police in zadnji del)
Okovje vrat - odmične spone, odpiranje do 270˚ (pri omaricah, kjer je to mogoče), z možnostjo višinske in globinske nastavitve.
Mobilna omarica je opremljena s štirimi vrtljivimi kolesi. Dve kolesi (prednji) sta opremljeni z zavoro. Nosilnost
vsakega kolesa mora biti vsaj 50 kg.
c) mobilni predalniki s termi ali štirimi predali:
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Predali - okvir predala izdelan iz enakega materiala kot korpus omarice, popolni izvlek, stabilna, popolnoma sinhronizirana vodila,
zračno (mehko zapiranje). Nosilnost od 20 - 40 kg, z možnostjo nastavitve predala v vseh smereh.
Fronte predalov izdelane iz enakega materiala kot ostali deli omarice.
Mobilna omarica je opremljena s štirimi vrtljivimi kolesi. Dve kolesi (prednji) sta opremljeni z zavoro.
Nosilna konstrukcija delovnih pultov, pod katerimi so mobilne podpultne omarice je jeklena "C" ali "H"
nosilna konstrukcija, z jeklenimi horizontalnimi povezovalnimi prečkami.
"C" nosilec izdelan iz fe debelostenskih kovinskih profilov, brez vidnega šiva, dim: 70/25/3 mm.
Posamezni C-nosilci so med seboj povezani na 3 straneh ( na zgornji sprednji strani, spodnji in zgornji zadnji
strani) s kovinskimi profili dim: 50x25x2 mm.
Lakirani z epoxy prašno barvo v RAL lestvici po izbiri projektanta.
Kvaliteta vseh prašno barvanih materialov mora zadoščati pogoju EN ISO 2815.
Podnožja imajo vgrajene kovinske nivelirne nogice z možnostjo višinske regulacije.
Omare:
Visoke, prostostoječe omare so v širinskih modulih: 450, 600, 900 in 1200 mm. Visoke omare so višine
cca.2000 mm in globine od 350 mm do 600 mm. V popisu so omare, ki so nadgrajene z omaricami.
Skupna višina omare z nadgradno omarico je cca. 2700 mm.
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
Vsaka visoka omara ima štiri po višini nastavljive police z nosilnostjo od 20 - 40 kg.
Vrata omarice enokrilna ali dvokrilna izdelana iz enakih materialov kot preostali deli omarice (korpus, police in zadnji del)
Okovje vrat - odmične spone, odpiranje do 270˚ (pri omaricah, kjer je to mogoče), z možnostjo višinske in globinske nastavitve.
Vratna krila morajo biti torzijsko odporna, tesnenje mora biti zagotovljeno po vsem robu vratnega krila.
Podnožje omaric - korpus omarice stoji na kovinskih nogicah. Nogice z možnostjo višinske nivelacije. Cokelna
letev vodotesno zatesnjena na stiku s tlemi s silikonskim tesnilom, odpornim na mokro čiščenje in udarce.
Za omare, ki niso v širinskih modulih: 450, 600, 900 in 1200 mm so izdelane sheme. Omare morajo biti
izdelane iz materiala v enaki kvaliteti in barvi kot so izdelane tipske omare.
Nadpultne viseče omarice:
Nadpultne viseče omarice so v širinskih modulih: 450, 600, 900 in 1200 mm. Višina omarice od 460 mm do
800 mm in globine 300 mm do 350 mm. Omarice so brez vrat, z enokrilnimi ali dvokrilnimi steklenimi vrati in
enokrilnimi ali dvokrilnimi polnimi varti.
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Hrbet omarice iz enakih materialov kot ostali deli omarica (debeline max 10 mm). Viseče omarice imajo posebno okovje za obešanje
omaric na steno, okovje skrito za hrbet z možnostjo nastavitve na notranji strani omarice ter z možnostjo
višinske in globionske nastavitve. Omarice se obešajo na kovinsko letev. Kovinska letev privijačena v ojačitev
v steni. Nosilnost okovja za obešanje minimalno 150 kg.
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
V omaricah sta dve ali ena polica (odvisno od višine omarice). Nosilnost posamezne police od 20 - 40 kg.
V popisu so omarice brez vrat, z polnimi enokrilnimi in dvokrilnimi vrati, enokrilnimi in dvokrilnimi steklenimi vrati.
Vrata omaric morajo biti torzijsko odporna, tesnenje mora biti zagotovljeno po vsem robu vratnega krila.
Steklo visečih omaric s steklenimi vrati mora biti varnostno, kaljeno, debeline vsaj 5 mm.
V visečih omaricah so vgrajene LED svetilke, tip LED svetilke podobno kot INTRA COVE RV 12V.
LED svetilke dobavi izvajalec elektroinštalacij, vgradi jih dobavitelj laboratorijske pohištvene opreme.
Dobavitelj LED svetilk mora pred začetkom proizvodnje laboratorijske pohištvene opreme
uskladiti tip LED svetilke z izbranim dobaviteljem laboratorijske pohištvene in mu jih dostaviti.
Vsi sestavni deli laboratorijske pohištvene opreme (korpusi, fronte, nastavljive police podpultnih omaric,
visokih omar in nadpultnih, visečih omaric) morajo biti vodoodporni, z 0% vpijanjem vlage in inertni
(prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali)
Energijske celice - dvostranske na sredinskih pultih
Energijska celica pri dvostranskih sredinskih pultih morajo ustrezati standardu:
- EN 13150
- EN 61010-1
Energijska celica je sestavljena iz nosilnih Fe cevi prereza cca. 7,5x2 cm. Nosilni deli energijske celice so
prašno barvani. Na nosilno konstrukcijo pritrjen energijski kanal iz ekstrudiranega vlečenega aluminija ali iz
prašno barvane pločevine z epoxy barvo.
Kvaliteta vseh prašno barvanih materialov mora zadoščati pogoju EN ISO 2815.
Energijski kanal mora vključevati vodila za pritrditev dodatne opreme (kabli, stativi….).
Energijska celica mora imeti nad energijskim kanalom polici (2) iz kovinskih
(ali primerljivih visokotlačnih laminatnih plošč ali steklene) z visoko kemično odpornostjo.
Med kanalom energijske celice in pultom ne sme biti ovir razen vertikalnih nosilcev.
Vsaka energijska celica mora imeti predvgrajene razvode za pline in električne priključke. V energijski kanal
so vgrajene električne vtičnice z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), varnostno stikalo - fit za
posamično dvojno vtičnico, vgrajeno v okvir z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), podatkovne
vtičnice z zaščitnim pokrovom. V energijski kanal so vgrajeni priključki za tehnične pline - armatura za
montažo na steno in nadometni ali podometni dovod cevi tehničnega plina. Armatura vključuje ploščico z
oznako tehničnega plina in izvaja funkcije: zapiranje plina, regulacija tlaka plina, prikazovalnik tlaka plina.
Ohišje armature je izdelano iz korozijsko odporne kovine ali primerljivega materiala.
Armature morajo imeti potrdilo o 100% tesnosti, ki se preveri s helijem.
Vsi dovodi ( cevi za pline, električni kabli in podatkovni vodniki bodo predpripravljeni na stropu.
Kvaliteta in tip materiala za cevi, ki jih dobavi in vgradi izvajalec laboratorijske pohištvene opreme in
laboratorijske tehnološke opreme, mora biti kompatibilen materialu in tipu cevi, vgrajenem na objektu.
V sklopu celice morajo biti upoštevani vertikalni kanali v podaljšku vertikalnega nosilca celice, v katerih se vodijo
cevi in električni vodniki od stropa do celice.
V ceni je potrebno upoštevati tudi koordinacijo z izvajalci strojnih, elektro in CNS instalacij pred dobavo, v fazi
montaže in ob izvajanju meritev.
Delovne risbe posamezne energijske celice mora izdelati izbrani ponudnik in jih pred dokončno izdelavo
predati v pregled naročniku oziroma projektantu.
Število električnih vtičnic in priključkov za tehnične pline je navedeno v opisu za vsak sredinski pult, kjer je v
opisu zahtevana medijska celica .
Energijska celica mora biti tovarniško testirana po standardu VDE 0789-part 100 (varnostni testi, testi za tesnitev
armatur za pline ter tlačni preizkus).
Medijska celica (stropni kanal)
Stropni kanal je vedno dvostranski, pritrjen na strop, montiran v osi (na sredini) laboratorijskega pulta.
Dolžina kanala v modulih: 600, 900, 1200, 1500 mm;
Montaža: spodnji rob kanala naj bo 1,75 m od tal.
Stropni kanal mora imeti predvgrajene razvode za električne priključke in pline.
Izvajalec mora v ponudbi ponuditi vse priključne spojke, ventile, cevi za elektriko in podatkovne kable, potrebne
za priključitev kanala na priključna mesta ter priklop na vse instalacijske sisteme. Vsi dovodi ( cevi za pline),
elektrika in podatkovni vodniki bodo predpripravljeni na stropu.
Kvaliteta in tip materiala za cevi, ki jih dobavi in vgradi izvajalec laboratorijske pohištvene opreme in
laboratorijske tehnološke opreme, mora biti kompatibilen materialu in tipu cevi, vgrajenem na objektu.
V sklopu kanala morajo biti upoštevani vertikalni kanali, v katerih se vodijo vodniki od stropa do kanala.
V ceni je potrebno upoštevati tudi koordinacijo z izvajalci strojnih, elektro in CNS instalacij pred dobavo, v fazi
montaže in ob izvajanju meritev.
Število električnih vtičnic in priključkov za tehnične pline je navedeno v opisu za vsak stropni kanal posebej.
Za etapo 1, mora izvajalec delavniške risbe prilagoditi na obstoječe mikropriključke izvedene na objektu
V primeru, da mora prilagoditi obstoječe mikropriključke, zaradi montaže svoje opreme, mora stroške te prilagoditve
vključiti v ceno ponujene opreme. Izvajalec mora pred dobavo in montažo opreme narediti lastne izmere na objektu.
Načrti mikropriključkov bodo izvajalcu izročeni najkasneje ob uvedbi v delo.
Za drugo etapo je izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu .IFC (DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve, predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbrani ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
FITO - PRITLIČJE
|  | 02.05.01. | LOPA
1.1.1.1. | L. 02.05.01.OL1 |  | Omara, | 1 |  |  | 0
Dim: 1200x550x2700 mm
1.1.1.2. | L. 02.05.01.K2 |  | Korito iz nerjaveče pločevine, | 1 |  |  | 0
Dim: 1080x600x300 mm
|  | 02.05.04. | LABORATORIJ ZA PRIPRAVO GOJIŠČ IN RAZTOPIN
1.1.1.3. | L. 02.05.04.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 7170 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x1500 mm; 3x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 900 mm
- 2x omarica mobilna, z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.4. | L. 02.05.04.LPK2 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom | 1 |  |  | 0
Širina: 2400 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim dvojnim koritom,
korita iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno dvojno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x demi voda
- 1x tuš za izpiranje oči
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica na podstavku z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x polica, dolžina police 1200 mm, globina police 400 mm, nosilnost police 100 kg
( na polico bo postavljen aparat za pripravo ultra čiste vode !)
1.1.1.5. | L.02.05.04.LPS3 |  | Sredinski laboratorijski pult | 1 |  |  | 0
Širina: 3000 mm
Globina: 1200 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1800 mm; 2x1200 mm
- 2x 1800x600x20 mm
- 2x 1200x600x20 mm
1.1.1.6. | L. 02.05.04.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.7. | L. 02.05.04.OL5 |  | Omara laboratorijska | 2 |  |  | 0
Dim: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev za obe omari
|  | 02.05.06. | PROSTOR ZA PRIPRAVO REAKCIJSKIH MEŠANIC 1
1.1.1.8. | L. 02.05.06.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 1617 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
1.1.1.9. | L. 02.05.06.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 5100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm; 1x1200 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 3x mobilni predalnik s tremi predali, širine 450 mm.
Zgornje omarice, police:
- 4x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.07. | PROSTOR ZA DODAJANJE DNA 1
1.1.1.10. | L. 02.05.07.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 5439 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 3x1500 mm; 1x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 2x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.08. | PROSTOR ZA DELO S PCR PRODUKTI IN PLAZMIDI
1.1.1.11. | L. 02.05.08.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.12. | L. 02.05.08.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult pod oknom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1617 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
|  | 02.05.10. | PROSTOR ZA APARATURE 1
1.1.1.13. | L. 02.05.10.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 6820 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik na postavku (coklu) s tremi predali, širine 900 mm
- 4x omarica na podstavku (coklu), z nastavljivo polico, enokrilnimi vrati, širina omarice 600 mm
-1x H profil, raster 750 mm
1.1.1.14. | L. 02.05.10.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 5164 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica na podstavku (coklu), z nastavljivo polico, enokrilnimi, širine 600 mm
- 1x omarica na podstavku (coklu), z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 1200 mm
-1x H profil, raster 750 mm
1.1.1.15. | L. 02.05.10.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 6065 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik na podstavku (coklu) s tremi predali, širine 600 mm
- 2x omarica na podstavku (coklu) , z nastavljivo polico, enokrilnimi vrati, širina omarice 600 mm
- 1x omarica na podstavku (coklu) , z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 4x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.16. | L. 02.05.10.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2228 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica na podstavku (coklu), z nastavljivo polico, brez vrat, širina omarice 1200 mm
- 1x omarica na podstavku (coklu), z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.17. | L. 02.05.10.LPS5 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3000 mm
Globina: 1500 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 4x1500 mm
- 4x1500x20 mm
1.1.1.18. | L. 02.05.10.KS6 |  | Stropna medijska celica nad sredinskim pultom L.02.05.10.LPS5 | 1 |  |  | 0
dolžina 3000 mm.
V stropno medijsko celico vgrajene:
- 3x2 vtičnici 230V/16A
- 3x4 UPS vtičnice
- 3x4 UTP vtičnice
|  | 02.05.11. | LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKO MIKROSKOPIJO
1.1.1.19. | L. 02.05.11.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni s tremi predali, širine 600 mm
- 1x omarica mobilna, z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.20. | L. 02.05.11.LPK2 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike, dimenzija korita: 500x400x250 mm
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x demi voda
- 1x tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica na coklu z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.21. | L. 02.05.11.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3300 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 600 mm
- 1x omarica mobilna, z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.14. | MIKROSKOPIRNICA ZA ELEKTRONSKIO MIKROSKOPIJO
1.1.1.22. | L. 02.05.14.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 4815 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1800 mm; 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik s tremi predali, širine 450 mm
1.1.1.23. | L. 02.05.14.OL2 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 1200x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
Opomba: lestev v sklopu omar v prostoru 02.05.04.
|  | 02.05.15. | MIKROSKOPIRNICA ZA FLUORESCENTNO MIKROSKOPIJO
1.1.1.24. | L. 02.05.15.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 600 mm
- 1x omarica mobilna, z nastavljivo polico, vrati, širina omarice 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.25. | L. 02.05.15.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
1.1.1.26. | L. 02.05.15.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3430 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Raster: 1x1200 mm; 1x1500 mm; 1x600 mm
|  | 02.05.16. | ELEKTROFOREZNICA
1.1.1.27. | L. 02.05.16.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna keramika z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike. Dimenzija korita 500x400x250 mm.
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo + tušem
- 1x demi vodo
- odcejalnik stenski
- zaščitni zaslon proti pršenju vode
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 900 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm
1.1.1.28. | L. 02.05.16.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1780 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm
- 1x polica, dolžina police 1630 mm, globina police 350 mm, nosilnost 100 kg
1.1.1.29. | L. 02.05.16.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2790 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm; 1x1800 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm
- 1x polica, dolžina police 2800 mm, globina police 350 mm, nosilnost 100 kg
1.1.1.30. | L. 02.05.16.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
1.1.1.31. | L. 02.05.16.LP5 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1350 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
|  | 02.05.17. | HLADNA SOBA
1.1.1.32. | L. 02.05.17.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: nerjaveča pločevina
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
|  | 02.05.18. | PROSTOR ZA ZAMRZOVALNE SKRINJE
1.1.1.33. | L. 02.05.18.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
|  | 02.05.20. | TEHTALNICA
1.1.1.34. | L. 02.05.20.LP1 |  | Obstenski laboratrijski pult, | 2 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x600 mm
1.1.1.35. | L. 02.05.20.OV2 |  | Omarice viseče, | 1 |  |  | 0
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.21. | PREDPROSTOR ZA PRIPRAVO VZORCEV MO
1.1.1.36. | L. 02.05.20.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2215 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm; 1x900 mm, 2x kotni profil
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilna omarica z predalom, vrati, nastavljivo polico, širine 600 mm
- 1x niša za podpultni hladilnik, širina niše 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.22. | SKLADIŠČE VZORCEV
1.1.1.37. | L. 02.05.22.M1 |  | Miza, | 1 |  |  | 0
dim: 1800x600x750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
1.1.1.38. | L. 02.05.22.OL2 |  | Omara laboratorijska, | 3 |  |  | 0
dim: 1200x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev za vse tri omare in za omaro L.02.05.22.OL3
1.1.1.39. | L. 02.05.22.OL3 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
1.1.1.40. | L. 02.05.22.K4 |  | Inox korito (banja), brez odtoka ! | 1 |  |  | 0
dim: 2300x895x100 mm
|  | 02.05.23. | PRIPRAVLJALNICA VZORCEV MO
1.1.1.41. | L. 02.05.23.LPK1 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike, dimenzija korita 500x400x250 mm
- Ø odtoka 100 mm
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x demi voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- začitni zaslon proti pršenju vode
- separator (usedalnik)
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.42. | L. 02.05.23.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
pod pult postavljen podpultni zamrzovalnik - 20˚C
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.43. | L. 02.05.23.M4 |  | Miza, | 8 |  |  | 0
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
dim: 120x75x75 cm
1.1.1.44. | L. 02.05.23.OV5 |  | Omarica viseča - niz, | 1 |  |  | 0
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.45. | L. 02.05.23.OV6 |  | Omarica viseča, | 2 |  |  | 0
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.24. | PREDPROSTOR ZA PRIPRAVO VZORCEV GSO
1.1.1.46. | L. 02.05.24.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.47. | L. 02.05.24.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širina omarice 900 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.48. | L. 02.05.24.OL3 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
Opomba: lestev v sklopu omar v prostoru 02.05.22. !
|  | 02.05.25. | PROSTOR ZA PRIPRAVO VZORCEV GSO2
1.1.1.49. | L. 02.05.25.LPK1 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.
- 1x vgrajeno korito , dim: 700x400x250 mm
- 1x sifon
- odtok Ø100 mm
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo + izlvlečni tuš
- 1x deminiralizirana voda
- začitni zaslon proti pršenju vode
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 900 mm.
- 1x omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm.
1.1.1.50. | L. 02.05.25.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širina 900 mm.
1.1.1.51. | L. 02.05.25.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2400 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1200 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm.
|  | 02.05.26. | PROSTOR ZA PRIPRAVO VZORCEV GSO1
1.1.1.52. | L. 02.05.26.LPK1 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 700x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito
- 1x sifon
- Ø odtoka 100 mm
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo in izvlečnim tušem !
- 1x deminiralizirana voda
- zaščitni zaslon proti pršenju vode
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 900 mm.
- niša za stroj za pomivanje steklovine
1.1.1.53. | L. 02.05.26.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1525 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širina 600 mm.
1.1.1.54. | L. 02.05.26.LP3 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 1938 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm
1.1.1.55. | L. 02.05.26.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2327 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm.
|  | 02.05.27. | LABORATORIJ ZA HOMOGENIZACIJE 1
1.1.1.56. | L. 02.05.27.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 2209 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x600 mm
1.1.1.57. | L. 02.05.27.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 5100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 3x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 3x mobilni predalnik, s tremi predali, širine 1200 mm
- 1x mobilni predalnik , s tremi predali, širine 600 mm
- 1x mobilna omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.28. | LABORATORIJ ZA EKSTRAKCIJE
1.1.1.58. | L. 02.05.28.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 5280 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x900 mm; 1x1500 mm, 1x1800 mm,
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik , s tremi predali, širine 450 mm
- 1x predalnik , s tremi predali, širine 600 mm
- 1x mobilna omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
1.1.1.59. | L. 02.05.28.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 4110 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm; 2x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik , s tremi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.60. | L. 02.05.28.LPK3 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim dvojnim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.
- 1x vgrajeno dvojno korito iz monolitne keramike, dim. 400x400x250 mm+400x400x250 mm
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.61. | L. 02.05.28.LP4 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3000 mm
Globina: 1500 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 4x1500 mm
- 4x1500x750x20 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 4x predalnik s tremi predali, širina predalnika 600 mm
1.1.1.62. | L. 02.05.28.KS5 |  | Stropna medijska celica nad sredinskim pultom L.02.05.28.LP4 | 1 |  |  | 0
dolžina 3000 mm.
V stropno medijsko celico vgrajene:
- 3x4 vtičnice 220V/16A
- 3x1 vtičnica agregat
- 3x1 UPS vtičnica
- 3x dvojna UTP vtičnica
1.1.1.63. | L. 02.05.28.LP6 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilna omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico širine 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.64. | L. 02.05.28.LP7 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.65. | L. 02.05.28.LP8 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Delovni pult stoji na podstavnih omaricah.
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica na podstavku, z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
- 1x omarica na podstavku, brez vrat, nastavljivo polico, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.29. | BAKTERIOLOŠKI LABORATORIJ 1
1.1.1.66. | L. 02.05.29.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik , s tremi predali, širine 450 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.67. | L. 02.05.29.LPK2 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 900 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x polica, dolžina police 900 mm, globina police 400 mm, nosilnost police vsaj 50 kg
1.1.1.68. | L. 02.05.29.LP3 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 8620 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 3x1500 mm; 1x1800 mm; 2x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik , s tremi predali, širine 600 mm
- 2x predalnik , s tremi predali, širine 450 mm
- 2x mobilna omarica z vrati, nastavljivo polico, širine 450 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.69. | L. 02.05.29.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2560 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm
1.1.1.70. | L. 02.05.29.P5 |  | Polica | 1 |  |  | 0
Dim: 1790x400x30 mm
Material: Trespa Top Lab Plus
1.1.1.71. | L. 02.05.29.OL6 |  | Omara laboratorijska, | 4 |  |  | 0
Dim: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
Opomba: lestev skupna z omaro L.02.05.29.OL7
1.1.1.72. | L. 02.05.29.OL7 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Dim: 1200x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
1.1.1.73. | L. 02.05.29.PI10 |  | Podstavek za inkubator, | 1 |  |  | 0
Dim: 850x750x200 mm (šxgxv)
1.1.1.74. | L. 02.05.29.PRE14 |  | Predalnik, | 2 |  |  | 0
predalnik s tremi predali, širine 450 mm
|  | 02.05.30. | BAKTERIOLOŠKI LABORATORIJ 2
1.1.1.75. | L. 02.05.30.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1500 mm
1.1.1.76. | L. 02.05.30.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1620 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik s tremi predali, širine 450 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.32. | POMIVALNICA
1.1.1.77. | L. 02.05.32.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 3580 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim dvojnim koritom,
koriti iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 500x400x250 mm
- 1x vgrajeno dvojno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
Nosilna konstrukcija "H" jeklena konstrukcija (v delu pulta, kjer ni podpultnih
omaric na podstavku)
Spodnje omarice na podstavku:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm.
1.1.1.78. | L. 02.05.32.LP2 |  | Obstenski laboratorisjki pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: monolitna keramika
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik s tremi predali, širine 900 mm
1.1.1.79. | L. 02.05.32.LP3 |  | Obstenski laboratorisjki pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x1200 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik s tremi predali, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 4x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.80. | L. 02.05.32.PS4 |  | Podstavek za sušilnik (Memmert ) | 1 |  |  | 0
Dim: 220x89,5x90 cm
1.1.1.81. | L. 02.05.32.PS5 |  | Podstavek za sušilnik (Kambič) | 1 |  |  | 0
Dim: 80x80x90 cm
|  | 02.05.33. | STERILIZACIJA
1.1.1.82. | L. 02.05.33.K1 |  | Korito iz nerjaveče pločevine, | 1 |  |  | 0
dim: 1500x500x100 mm
|  | 02.05.34. | LABORATORIJ ZA DELO Z RASTLINSKIMI ENDOFITI
1.1.1.83. | L. 02.05.34.LP1 |  | Laboratorisjki pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 1577 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik s tremi predali, širine 450 mm
1.1.1.84. | L. 02.05.34.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3000 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm; 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik s tremi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.05.35. | MIKROSKOPIRNICA ZA KONFOKALNO MIKROSKOPIJO
1.1.1.85. | L. 02.05.35.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 2 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 800 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
1.1.1.86. | L. 02.05.35.OV4 |  | Viseče omarice - niz | 1 |  |  | 0
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi steklenimi vrati, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm
GEN - PRITLIČJE
|  | 10.05.01. | LABORATORIJ ZA ALGE IN CIANOBAKTERIJE
1.1.1.87. | L. 10.05.01.LP1 |  | Laboratorijski pult pod oknom, | 1 |  |  | 0
Širina: 2700 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
Zgornje omarice, police:
višina omarice 780 mm.
1.1.1.88. | L. 10.05.01.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult | 1 |  |  | 0
Širina: 3600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 900 mm, s tremi predali.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.89. | L. 10.05.01.LPK3 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom | 1 |  |  | 0
Širina: 2157 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna tehnična keramika z vgrajenim dvojnim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno dvojno keramično korito
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
- 1x vodna črpalka (vakuumska črpalka)
- odcejalnik za steklovino
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
- 1x podstavna omarica s predali, širina omarice 900 mm
- 1x maska, širina maske 127 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.90. | L. 10.05.01.LPS4 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 1800 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Pod delovno ploščo vgrajena instalacijska kanala. V delovno ploščo vgrajene rozete (uvodnice)
za kable.
- 2x instalacijski kanal dolžina kanala 1800 mm
V enem instalacijskem kanalu:
- 2x4 vtičnice 220V, 2x1UPS, 2x1agregatska, 2xdvojna UTP
Skupaj v obeh kanalih:
4x4 vtičnice 220V, 4x1UPS, 4x1agregatska, 4xdvojna UTP
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 2x1800 mm
- 2x 1800x750x20 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
1.1.1.91. | L. 10.05.01.OL5 |  | Laboratorijska omara, širina omare 900 mm | 2 |  |  | 0
Dim: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
Omara zgoraj z dvokrilnimi steklenimi vrati.
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev za obe omari
1.1.1.92. | L. 10.05.01.OL6 |  | Laboratorijska omara, | 1 |  |  | 0
Dim: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
Omara zgoraj z dvokrilnimi steklenimi vrati.
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- omara z vidnim hrbtom
1.1.1.93. | L. 10.05.01.OL7 |  | Laboratorijska omara, | 1 |  |  | 0
Dim: 450x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 450x550x2000 mm) +(450x550x700 mm)
Omara zgoraj z dvokrilnimi steklenimi vrati.
- 5 polic, police nastavljive po višini
- enokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
|  | 99.10.13. | KOMUNIKACIJE
1.1.1.94. | L. 99.10.13.O1 |  | Omara, | 1 |  |  | 0
dim: 875x600x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 875x600x2000 mm) +(875x600x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
|  | 10.05.02. | PROSTOR ZA IZOLACIJO e DNA
1.1.1.95. | L. 10.05.02.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 2550 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
1.1.1.96. | L. 10.05.02.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1630 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.97. | L. 10.05.02.LPK3 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna tehnična keramika z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno keramično korito
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
- 1x odcejalnik za steklovino
- 1x vodna črpalka
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 10.05.03. | ČISTA SOBA ZA PCR 1
1.1.1.98. | L. 10.05.03.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm
- 1x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm
|  | 10.05.04. | PROSTOR ZA DODAJANJE e DNA
1.1.1.99. | L. 10.05.04.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 2370 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
Zgornje omarice, police:
- 1x omarica viseča brez vrat, globina 350 mm, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 10.05.05. | PROSTOR ZA GOJENJE RIB
1.1.1.100. | L. 10.05.05.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 2100 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna tehnična keramika z vgrajenim dvojnim koritom,
korita iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno dvojno keramično korito
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x demi vodo
- 1x tuš za oči
- odcejalnik za steklovino
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
- 1x omarica s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.101. | L. 10.05.05.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3300 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Nosilna konstrukcija pulta mora prenesti obtežbo 300+kg. Nosilna konstrukcija mora biti ojačena!
Delovna površina: nerjaveča pločevina, z odprtinami za cevi. Odprtin pet, premer odprtine .Ø30 mm
V delovni površini odprtine za cevi!
Nosilna ”H” jeklena konstrukcija.
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
Pult po posebnem detajlu !
1.1.1.102. | L. 10.05.05.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, z odprtinami za cevi. | 1 |  |  | 0
Širina: 3000 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Nosilna konstrukcija pulta mora prenesti obtežbo 300+kg. Nosilna konstrukcija mora biti ojačena!
Delovna površina: nerjaveča pločevina
V delovni površini odprtine za cevi! Odprtin pet, premer odprtine Ø 30 mm.
Nosilna ”H” jeklena konstrukcija.
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
Pult po posebnem detajlu !
1.1.1.103. | L. 10.05.05.PI4 |  | Podstavek za inkubator | 1 |  |  | 0
dim: 800x900x75 cm
|  | 10.05.06. | LABORATORIJ ZA DELO Z ZARODKI RIB
1.1.1.104. | L. 10.05.06.LP1 |  | Laboratorijski pult pod oknom, | 1 |  |  | 0
Širina: 3560 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1800 mm; 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
1.1.1.105. | L. 10.05.06.OL3 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 350 mm
Višina: 2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x350x2000 mm) +(1200x350x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
|  | 10.05.07. | GLP - PREDPROSTOR
1.1.1.106. | L. 10.05.07.LPK01 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna tehnična keramika z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno keramično korito
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
- 1x odcejalnik za steklovino
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 10.05.08. | GLP - PREDPRIPRAVA VZORCEV
1.1.1.107. | L. 10.05.08.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico,širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm
- 1x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm
|  | 10.05.09. | GLP LABORATORIJ ZA BAKTERIJSKE TESTE
1.1.1.108. | L. 10.05.09.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult , | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s štirimi predali, širine 900 mm
1.1.1.109. | L. 10.05.09.LP2 |  | Laboratorijski pult pod oknom, | 1 |  |  | 0
Širina: 3587 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1800 mm; 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x mobilna omarica z enim predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico,
širina omarice 900 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1x polica - TrespaTopLabPlus, širine 800mm, globine 200 mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.110. | L. 10.05.09.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult , | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x omarica z enim predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico,
širina omarice 600 mm.
1.1.1.111. | L. 10.05.09.OL4 |  | Omara laboratorijska | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 550 mm
Višina: 2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
|  | 10.05.10. | GLP LABORATORIJ ZA CELIČNE TESTE
1.1.1.112. | L. 10.05.10.LP1 |  | Laboratorijski pult pod oknom, | 1 |  |  | 0
Širina: 3560 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 2x900 mm; 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLabPlus, širine 800mm, globine 200 mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.113. | L. 10.05.10.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult , | 2 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x900 mm
1.1.1.114. | L. 10.05.10.OL3 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 550 mm
Višina: 2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 600x550x2000 mm) +(600x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- enokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
1.1.1.115. | L. 10.05.10.OL4 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 550 mm
Višina: 2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1xlestev
|  | 10.05.11. | PROSTOR ZA AVTOKLAV
1.1.1.116. | L. 10.05.11.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x demi voda
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x tuš za izpiranje oči
- 1x odcejalnik za laboratorijsko steklovino
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.117. | L. 10.05.11.M2 |  | Miza iz nerjaveče pločevine, | 1 |  |  | 0
Širina: 2230 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: nerjaveča pločevina
Nosilna ”H” konstrukcija iz ner.pl.
Spodaj polica
Po posebnem detajlu.
1.1.1.118. | L. 10.05.11.M3 |  | Miza iz nerjaveče pločevine, | 1 |  |  | 0
Širina: 2780 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: nerjaveča pločevina
Nosilna ”H” konstrukcija iz ner.pl.
Spodaj polica
Po posebnem detajlu.
1.1.1.119. | L. 10.05.11.OL4 |  | Omara laboratorijska, | 2 |  |  | 0
Dim: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev za obe omari
|  | 10.05.12. | LABORATORIJ ZA PRETOČNO CITOMETRIJO
1.1.1.120. | L. 10.05.12.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna tehnična keramika z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.
- 1x vgrajeno keramično korito
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- 1x odcejalnik za steklovino
- tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.121. | L. 10.05.12.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 4500 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Na laboratorijskem pultu bodo stale aparature težke 200 kg. Nosilna konstrukcija pulta mora biti
ojačena.
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 3x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 3x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
- 2x omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica brez vrat , nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.122. | L. 10.05.12.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3000 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 2x1500 mm
1.1.1.123. | L. 10.05.12.OL5 |  | Omara (po višini predeljena na dva dela) čisto - nečisto | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 600 mm
Višina: 2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- spodnja omara predeljena na dva dela
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
|  | 10.05.13. | MIKROSKOPIRNICA
1.1.1.124. | L. 10.05.13.OV1 |  | Niz visečih omaric | 1 |  |  | 0
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.125. | L. 10.05.13.PRE2 |  | Predalnik mobilni, | 7 |  |  | 0
s tremi predali, širine 450 mm
1.1.1.126. | L. 10.05.13.LP5 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x600 mm
|  | 10.05.14. | LABORATORIJ ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO
1.1.1.127. | L. 10.05.14.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna tehnična keramika z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno keramično korito
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x tuš za izpiranje oči
- 1x demi voda
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1xomarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x polica, dim: 1200x400x30 mm; nosilnost police vsaj 100 kg
Opomba: na polici je postavljen sistem za pripravo ultra čiste vode
1.1.1.128. | L. 10.05.14.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1245 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
- 1x mobilna omarica z vrati, nastavljivo polico, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLabPlus, širine 1200mm, globine 200 mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.129. | L. 10.05.14.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
Zgornje omarice, police:
- 3x polica, nosileci za police ,dolžina police 150 cm, globina police 350 mm
1.1.1.130. | L. 10.05.14.LP4 |  | Laboratorijski pult pod oknom, | 1 |  |  | 0
Širina: 4830 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 2x1800 mm; 1x900 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x mobilna omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico,širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLabPlus, širine 800mm, globine 200 mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.131. | L. 10.05.14.LO5 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 350 mm
Višina: 2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x350x2000 mm) +(900x350x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
|  | 10.05.15. | TEHTALNICA
1.1.1.132. | L. 10.05.15.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1300 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi steklenimi vrati, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 2x viseča omarica s steklenimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.133. | L. 10.05.15.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x900 mm
|  | 10.05.16. | HLADNA SOBA
1.1.1.134. | L. 10.05.16.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 10.05.17. | ČISTA SOBA ZA PCR 2
1.1.1.135. | L. 10.05.17.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 2300 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
1.1.1.136. | L. 10.05.17.OL2 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
v spodnjrm delu dvokrilna vrata, zgornji del omare brez vrat, nastavljive polce
dim: 600x550x2100 mm
|  | 10.05.18. | PREDPROSTOR, SKLADIŠČE
1.1.1.137. | L. 10.05.18.OL1 |  | Omara laboratorijska, | 2 |  |  | 0
dim: 1200x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev za obe omari
|  | 10.05.19. | PREDPRIPRAVA ZA DELO S CELIČNIMI KULTURAMI
1.1.1.138. | L. 10.05.19.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 5270 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Raster: 1x1800 mm; 1x1500 mm; 2x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
- 1x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica TrespaTopLabPlus, dolžine 800 mm, globine 200 mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.139. | L. 10.05.19.LPS2 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1910 mm
Globina: 1650 mm
Višina pulta: 900 mm/1790 mm
Delovna plošča monolitna keramika z dvignjenim protirazlivnim robom po celem
obodu in čelnim koritom iz monolitne keramike. Stik plošče zatesnjen s kislinoodpornim
kitom. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x modul s koritom, dimenzije 1650x710 mm
notranje dimenzije korita 760x370x300 mm
- 1x sifon
- 1xstoječa mešalna baterija za hladno in toplo vodo, 1x varnostni tuš
- 1x zaščitni zaslon proti pršenju vode
- 2x 1200x750x20 mm (Trespa Top Lab)
- 1x dvostranska medijska celica, dim: 1200 mm
- 4x elektromodul s po 4 vtičnicama 220V/16A, 4xdvojna UTP informacijska vtičnica
4xagregat, 2xUPS
1x varovalka, 1xFi stikalo
- 2x lesene reagenčne police (Trespa Top Lab Plus) , dim: 1200x300 mm
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Raster: 2x1200 mm
Spodnje omarice:
- 1x omarica pod koritom, dim: 1200x650x870 mm, instalacijska
- 1x omarica pod koritom, dim: 450x650x870 mm
- 2x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 450 mm
|  | 10.05.20. | LABORATORIJ ZA CELIČNE KULTURE 1
1.1.1.140. | L. 10.05.20.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 4500 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Raster: 3x1200 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x omarica s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 1200 mm
- 1x omarica s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLab Plus,po celotni dolžini pod omaricami, dolžina police 4500 mm, globina 200mm,
montirana 250 mm pod visečo omarico
|  | 10.05.21. | LABORATORIJ ZA CELIČNE KULTURE 2
1.1.1.141. | L. 10.05.21.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 4500 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 1x1800 mm; 1x1500 mm; 2x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 600 mm
- 1x omarica s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLabPlus, dolžine 800 mm, globine 200 mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
|  | 10.05.22. | LABORATORIJ ZA 3 D CELIČNE KULTURE
1.1.1.142. | L. 10.05.22.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3300 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 2x1200 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 600 mm
- 1x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLabPlus, po celotni dolžini pod omaricami, dolžina police 2400 mm, globina 200mm,
montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.143. | L. 10.05.22.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1950 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 1x1800 mm;
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLabPlus, po celotni dolžini pod omaricami - dolžina 1800 mm , globine 200mm,
montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.144. | L. 10.05.22.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 1x1500 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 600 mm
- 1x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
|  | 10.05.23. | LABORATORIJ ZA MATIČNE CELICE
1.1.1.145. | L. 10.05.23.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 4820 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 2x1800 mm; 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 600 mm
- 1x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLabPlus,dolžine 800 mm, globine 200mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
|  | 10.05.25. | LABORATORIJ ZA DELO S PRIMARNIMI CELIČNIMI KULTURAMI (PCK)
1.1.1.146. | L. 10.05.25.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 4545 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 2x1800 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 600 mm
- 1x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 450 mm
- 1x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica s steklenimi dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLabPlus,dolžine 800 mm, globine 200mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.147. | L. 10.05.25.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 1x1200 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica - TrespaTopLabPlus,dolžine 1200 mm, globine 200mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
|  | 10.05.26. | PCK - PRIPRAVA
1.1.1.148. | L. 10.05.26.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3255 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 2x1500 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
- 1x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.149. | L. 10.05.26.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 1x1200 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica TrespaTopLab+,dolžine 1200 mm, globine 200mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.150. | L. 10.05.26.LPK3 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna tehnična keramika z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno keramično korito
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x tuš za izpiranje oči
- 1x demi voda
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1xomarica inštalacijska, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x polica TrespaTopLabPlus, dolžine 900 mm, globine 200mm, montirana 250 mm pod visečo omarico
1.1.1.151. | L. 10.05.26.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1210 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 1x1200 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 450 mm
|  | 10.05.30. | PROSTOR ZA KRIOBANKO
1.1.1.152. | L. 10.05.30.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3000 mm
Globina: 750 mm
Višina: 1150 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”H” jeklena konstrukcija.
1.1.1.153. | L. 10.05.30.OV2 |  | Omarica viseča, | 1 |  |  | 0
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 10.05.32. | PROSTOR ZA LIOFILIZER
1.1.1.154. | L. 10.05.32.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati in nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
1.1.1.155. | L. 10.05.32.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1480 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
- 1x omarica mobilna z vrati in nastavljivo polico, širina omarice 600 mm
FITO - 1.NADSTROPJE
|  | 02.06.02. | LABORATORIJ ZA PROTEINSKE ANALIZE
1.1.1.156. | L. 02.06.02.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.157. | L. 02.06.02.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 4067 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x1500mm; 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni s tremi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.158. | L. 02.06.02.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm;
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.159. | L. 02.06.02.LPK4 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim dvojnim koritom,
korita iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno dvojno korito iz monolitne keramike
- 2x sifon
- 2x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 2x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- odcejalnik stenski
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.160. | L. 02.06.02.LP5 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.161. | L. 02.06.02.LP6 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.06.03. | LABORATORIJ ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO
1.1.1.162. | L. 02.06.03.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna z enokrilnimi vrati,dvema nastavljivima policama, širine 600 mm
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, dvema nastavljivima policama, širine 900 mm.
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.163. | L. 02.06.03.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 8500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1800 mm; 2x1500mm; 2x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 4x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 450 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.164. | L. 02.06.03.LPKS3 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Dožina pulta: 4310 mm
Širina pulta: 1650 mm
Višina pulta: 900 mm/1790 mm
Delovna plošča monolitna keramika z dvignjenim protirazlivnim robom po celem
obodu in 2x čelnim koritom iz monolitne keramike. Stik plošče zatesnjen s kislinoodpornim
kitom.
- 1x modul s 2x koritom, dimenzije 1650x710x30 mm
notranje dimenzije korita 400x400x250 mm
- 2x sifon
- 2xstoječa mešalna baterija za hladno in toplo vodo
- 1x demi voda
- 1x tuš za izplakovanje oči
- 1x zaščitni panel proti pršenju vode iz kaljenega prozornega stekla,
dim: 1650x500x7 mm
- 1xodcejalnik montiran na zaščitnem panelu
- 4x 1800x750x20 mm (Trespa Top Lab)
- 2x dvostranska medijska celica, dim: 1800 mm
- 6x elektromodul s po 2 vtičnicama 220V/16A, 1xdvojna UTP informacijska vtičnica
- 8x reagenčne police mat.Trespa , dim: 1800x300 mm
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Raster: 4x1800 mm
Spodnje omarice:
- 2x omarica pod koritom, dim: 600x650x870 mm, instalacijska
- 1x omarica, dim: 450x650x870 mm
- 4x predalnik mobilni, s štirimi predali, širine 600 mm
1.1.1.165. | L. 02.06.03.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
1.1.1.166. | L. 02.06.03.OL5.1 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 1200x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
1.1.1.167. | L. 02.06.03.OL5.2 |  | Omara laboratorijska, | 2 |  |  | 0
dim: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
1.1.1.168. | L. 02.06.03.OL5.3 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 450x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 450x550x2000 mm) +(450x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- enokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
|  | 02.06.04. | LABORATORIJ ZA KLONIRANJE
1.1.1.169. | L. 02.06.04.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 1625 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna, z nastavljivo polico, enokrilnimi, širine 450 mm
1.1.1.170. | L. 02.06.04.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm; 1x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.171. | L. 02.06.04.PRE3 |  | Predalnik mobilni, s štirimi predali | 1 |  |  | 0
dim: 600x850x595 mm (šxgxv)
|  | 02.06.05. | LABORATORIJ ZA HOMOGENIZACIJE 2
1.1.1.172. | L. 02.06.05.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 3577 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x1500mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni, s tremi predali ,širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.173. | L. 02.06.05.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2700 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x1500 mm; 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna, z dvokrilnimi vrati, premakljivo polico, širine 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.174. | L. 02.06.05.LPK3 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- odcejalnik na steni
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 900 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.175. | L. 02.06.05.M4 |  | Laboratorijska miza, | 2 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”H” jeklena konstrukcija.
|  | 02.06.06. | LABORATORIJ ZA TRANSFORMACIJE
1.1.1.176. | L. 02.06.06.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 1727 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna, z nastavljivo polico, enokrilnimi, širine 450 mm
1.1.1.177. | L. 02.06.06.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm; 1x1500 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.178. | L. 02.06.06.PRE3 |  | Predalnik mobilni, s štirimi predali | 2 |  |  | 0
dim: 600x850x595 mm (šxgxv)
|  | 02.06.07. | PROSTOR ZA DODAJANJE DNA 2
1.1.1.179. | L. 02.06.07.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.180. | L. 02.06.07.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3477 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1200 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.181. | L. 02.06.07.PR3 |  | Podstavek za robot ( Hamilton Microlab STARlet) | 1 |  |  | 0
dim: 1950x1000x900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Pod delovno površino podpultne omarice na coklu,
- 1x podpultna omarica na coklu, z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 1350 mm,
globine 850 mm
- 1x podpultna omarica na coklu z vrati, nastavljivo polico, širine 600 mm, globine 850 mm
|  | 02.06.08. | PROSTOR ZA PRIPRAVO REAKCIJSKIH MEŠANIC 2
1.1.1.182. | L. 02.06.08.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 3487 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x1500mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni, s tremi predali ,širine 450 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.183. | L. 02.06.08.OL3 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Dim: 60x55x270 cm
|  | 02.06.09. | LABORATORIJ ZA APARATURE 2
1.1.1.184. | L. 02.06.09.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 5920 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik na podstavku (coklu) s tremi predali, širine 600 mm
- 3x omarica na podstavku (coklu) , z nastavljivo polico, enokrilnimi vrati, širina omarice 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 5x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
Opomba: razdalja med delovnim pultom in spodnjim robom viseče omarice mora biti 75 cm!
1.1.1.185. | L. 02.06.09.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 3625 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica na podstavku (coklu), z nastavljivo polico, enokrilnimi, širine 600 mm
- 2x "H" konstrukcija, raster 750
1.1.1.186. | L. 02.06.09.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 5920 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 4x predalnik na podstavku (coklu), s tremi predali, širine 600 mm
|  | 02.06.11. | LABORATORIJ ZA NOVE TEHNOLOGIJE
1.1.1.187. | L. 02.06.11.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 2160 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm, 1x600mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 450 mm
1.1.1.188. | L. 02.06.11.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 2100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm;1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.189. | L. 02.06.11.LPK3 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Dimenzija korita 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- odcejalnik na steni
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.06.12. | LABORATORIJ ZA VIROLOGIJO
1.1.1.190. | L. 02.06.12.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 2400 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.191. | L. 02.06.12.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 4817 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1800 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.192. | L. 02.06.12.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 6090 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 4x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 3x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 450 mm
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.193. | L. 02.06.12.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 1175 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.194. | L. 02.06.12.LPK5 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- odcejalnik na steni
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.06.13. | PREDPROSTOR PRED INFEKTIVNIM LABORATORIJEM
1.1.1.195. | L. 02.06.13.OL7 |  | Omara za shranjevanje mat. | 1 |  |  | 0
dim: 120x55x210 cm
|  | 02.06.14. | CELIČNI VIROLOŠKI LABORATORIJ
1.1.1.196. | L. 02.06.14.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.197. | L. 02.06.14.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 3625 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.198. | L. 02.06.14.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.199. | L. 02.06.14.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z enokrilnimi vrati, širina omarice 600 mm, višina 780 mm
1.1.1.200. | L. 02.06.14.OL5.1 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 1200x550x2700 mm + zaključna letev
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)+zaključna letev -
višina letve od vrha omare do spuščenega stropa
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
1.1.1.201. | L. 02.06.14.OL5.2 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 900x550x2700 mm + zaključna letev
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)+zaključna letev -
višina letve od vrha omare do spuščenega stropa
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
1.1.1.202. | L. 02.06.14.PRE6.1 |  | Predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm, višina 640 mm | 1 |  |  | 0
1.1.1.203. | L. 02.06.14.PRE7.1 |  | Predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm, višina 640 mm | 1 |  |  | 0
|  | 02.06.15. | INFEKTIVNI LABORATORIJ 1
1.1.1.204. | L. 02.06.15.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 3000 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x900 mm; 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.205. | L. 02.06.15.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 2740 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.206. | L. 02.06.15.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.207. | L. 02.06.15.LPK4 |  | Obstenski laboratorijski pult. z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- odcejalnik na steni
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 900 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.208. | L. 02.06.15.OL5 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
Opomba: lestev v sklopu omare L.02.06.14.OL5.2
|  | 02.06.16. | INFEKTIVNI LABORATORIJ 2
1.1.1.209. | L. 02.06.16.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z enokrilnimi vrati, širina omarice 600 mm, višina 780 mm
1.1.1.210. | L. 02.06.16.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 3682 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm; 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.211. | L. 02.06.16.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult., | 1 |  |  | 0
Širina: 4170 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.212. | L. 02.06.16.OL4 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 1200x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
Opomba: lestev v sklopu omare L.02.06.14.OL5.2
|  | 02.06.17. | PREDPROSTOR ZA VZORCE Z NIZKO BIOMASO
1.1.1.213. | L. 02.06.17.OL6 |  | Omara za potrošni material | 1 |  |  | 0
dim: 900x550x2700 mm
|  | 02.06.18. | LABORATORIJ ZA VZORCE Z NIZKO BIOMASO
1.1.1.214. | L. 02.06.18.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- odcejalnik na steni
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica na postavku (coklu) z enokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 600 mm.
1.1.1.215. | L. 02.06.18.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1307 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
1.1.1.216. | L. 02.06.18.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2875 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm; 1x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.217. | L. 02.06.18.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
|  | 02.06.19. | PREDPROSTOR ZA HTS KNJIŽNICE
1.1.1.218. | L. 02.06.19.OL6 |  | Omara za potrošni material | 1 |  |  | 0
dim: 900x550x2700 mm
|  | 02.06.20. | LABORATORIJ ZA HTS KNJIŽNICE
1.1.1.219. | L. 02.06.20.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2727 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.220. | L. 02.06.20.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2875 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z enokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
| L. 02.06.20.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x deminiralizirana voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- odcejalnik na steni
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z enokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 600 mm.
1.1.1.221. | L. 02.06.20.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z enokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.06.22. | SADILNICA
1.1.1.222. | L. 02.06.22.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 2350 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Višina protirazlivnega roba 50 mm. Dimenzija korita: 500x400x250 mm
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x tuš za izpiranje oči
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 1x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
Spodnje omarice na podstavku:
- 1x instalacijska omarica, širine 900 mm
- 1x omarica z izvlečnim predalom (za zemljo), širina omarice 550 mm
1.1.1.223. | L. 02.06.22.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2700 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 900 mm
- 1x omarica mobilna z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.06.24.1. | PREDPROSTOR PRED KOMORO ZA GOJENJE RASTLIN
1.1.1.224. | L. 02.06.24.1.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim:400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x demineralizirano vodo
- 1x tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 900 mm.
- 1x omarica podstavna, brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.225. | L. 02.06.24.1.LP2 |  | Delovni pult, delovna površina črne barve (mat barva) | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina pulta obojestransko oblepljena z laminatom (tudi robovi).
Laminat v črni mat barvi - ABET Polaris 2902 BK NOIR POL.
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- predalnik mobilni s štirimi predali , širina predalnika 600 mm
- omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 1200 mm
1.1.1.226. | L. 02.06.24.1.3 |  | Pano, vidna površina črne barve (mat barva), | 1 |  |  | 0
Plošča debeline 28 mm, obojestransko oblepljena z laminatom (vključno z robovi).
Laminat v črni mat barvi - ABET Polaris 2902 BK NOIR POL.
dim: 180x3x180 cm (šxgxv)
|  | 02.06.28. | PROSTOR ZA LAMINARIJ
1.1.1.227. | L. 02.06.28.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širina predalnika 450 mm
- 1x omarica mobilna z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 450 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.228. | L. 02.06.28.P2 |  | Polica, | 1 |  |  | 0
Nosilnost police vsaj 100 kg. Polica montirana na konzole (6 konzol);
Polica -Trespa Top Lab Plus, montirana na steno na višini 75 cm od finalnega tlaka.
dim: 350x30x3 cm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna keramika z vgrajenim koritom,
|  | 02.07.02. | SADILNICA
1.1.1.229. | L. 02.07.02.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna keramika z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x demi voda
- 1x tuš za izpiranje oči
Podpultne omarice:
Podpultna omarica na podstavku instalacijska, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.230. | L. 02.07.02.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1085 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 02.07.10. | PREDPROSTOR V RASTLINJAKU
1.1.1.231. | L. 02.07.10.LPK2 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna keramika z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x demi voda
- 1x tuš za izpiranje oči
Podpultne omarice:
Podpultna omarica na podstavku instalacijska, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
1.1.1.232. | L. 02.07.10.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1080 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA
LABORATORIJSKA POHIŠTVENA OPREMA
SPLOŠNO
Proizvajalec ponujene laboratorijske opreme mora imeti:
Certifikat, da izpolnjuje pogoje iz standarda DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001
ali enakovredno za razvoj, distribucijo, projektiranje, proizvodnjo in montažo laboratorijske opreme
vključno z neserijsko pohištveno opremo, digestorije, omare za shranjevanje kemikalij,
omare za shranjevanje kislin/lugov, omare za jeklenke in podobno.
Celotna vgradna tehnološka oprema laboratorijev po tem razpisu mora ustrezati vsem zahtevam, ki
omogočajo normalno in neprekinjeno delovanje laboratorijev.
Uporaba vgrajene tehnološke opreme mora omogočati akreditacijo laboratorijev po standardih SIST,
EN, ISO in GLP.
Dobavljena in vgrajena tehnološka oprema laboratorijev mora biti skladna z veljavnimi predpisi in
standardi ter po njih tudi certificirana (DIN, EN, ISO, SQ).
Dobavljena in vgrajena tehnološka oprema laboratorijev mora biti skladna z veljavnima predpisoma:
"Uredba o merilih za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi
v zaprtem sistemu v varnostni razred in o zadrževalnih ter drugih
varnostnih ukrepih za posamezen varnostni razred (Uradni list RS, št. 71/11)" in pravilnikom:
"Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom
pri delu (Uradni list RS, št. 4/02, 39/05, 43/11 – ZVZD-1 in 168/20) s prilogami"
Vgrajena laboratorijska pohištvena oprema mora zagotavljati 100 % odpornost na vodo, obstojnost na
kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Vgrajeni materiali in konstrukcija delovnih pultov, digestorijev in ostalih delov tehnološke opreme
morajo zagotavljati stabilnost in prilagodljivost vgradnje v že dokončane prostore.
Osnova za izdelavo ponudbe so opisi za laboratorijsko pohištveno opremo in tloris dispozicije opreme
po prostorih.
Izbrani ponudnik mora pred dobavo opraviti izmere in dimenzije pultov po potrebi prilagoditi izmeram na objektu.
Barva opreme in vzorci se obvezno uskladijo s projektantom in naročnikom.
Ponudnik mora podati ponudbo na originalnih naročnikovih popisih del: OBR-Popisi del. Prikaz
vseh posameznih pozicij iz tega razpisa (ločeno za vsako pozicijo) mora priložiti ponudnik.
Ponudnik mora prikaz označiti s številko pozicije in prostora (ločeno za vsako pozicijo), enako
kot so vse pozicije označene v originalnem OBR-Popisi del.
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo opreme in priklop na instalacijske sisteme, ter
ves pritrdilni material, pomožni material za:
- dobavo in montažo pohištvene opreme laboratorijev,
- za izvedbo gradbeno-obrtniških del, kot del tehnološke opreme,
- za izvedbo strojnih instalacij in dobavo strojne opreme, kot del tehnološke opreme,
- za izvedbo električnih inštalacij in dobavo električne opreme, kot del tehnološke opreme.
V ceni mora biti zajeto končno čiščenje objekta ter popravilo poškodb, ki so nastale kot posledica
montaže opreme.
Laboratorijska in lab. pohištvena oprema mora biti izdelana (certificirana) in montirana skladno s standardi:
-TRGS 526
- EN 13150
- DIN 12918-1
Delovne plošče laboratorijskih pultov, delovnih miz, pisalnih pultov:
Laminatni pulti izdelani iz visokotlačne laminatne plošče z visoko kemično odpornostjo odporni na
kisline in luge (kvaliteta kot.npr. Trespa Top Lab Plus), debeline 20 mm, obojestransko obdelana.
Nosilna konstrukcija delovnih pultov je jeklena "C" ali "H", nosilna konstrukcija z jeklenimi horizontalnimi
povezovalnimi prečkami.
Delovne plošče in pomivalna korita
Delovni pulti in plošče morajo biti izdelane (certificirane) skladno s: EN 13150.
Laminatni pulti izdelani iz visokotlačne laminatne plošče z visoko kemično odpornostjo odporni na
kisline in luge (kvaliteta kot.npr. Trespa Top Lab Plus), debeline 20 mm, obojestransko obdelana.
V pult integrirano pomivalno korito ali vgrajena izlivka iz polipropilena.
Keramični pulti izdelani iz monolitne keramike (nelepljene) z ali brez protirazlivnega roba.
V keramične pulte vgrajena pomivalna korita različnih dimenzij. Dimenzija korit napisana pri opisu
za posamezni pult.
Pulti izdelani iz inox (nerjaveča pločevina) z ali brez protirazlivnega roba. Pulti izdelani iz materiala
kakovosti AISI 316L (kislino odporen inox).
V pulte so vgrajena korita ali izlivke iz inoxa z gladkim prehodom, brez robov. Dimenzija korita
napisana v opisu za posamezen pult.
Laboratorijske mešalne baterije, pipe za hladno/toplo vodo, pipe za demineralizirano vodo, varnostni
tuš za oči: morajo biti izdelani, montirani, testirani in vzdrževani skladno s standardi:
- EN 13792
- DIN 12898
- ISO 228/1
Predvidene so armature za:
- mešalne baterije za toplo in hladno vodo za vgradnjo v pult
- pipa za demi vodo
- pipa za hladno vodo
- izvlečni varnostni tuš za oči
Pri pultih z vgrajenimi koriti mora ponudnik ponuditi dobavo predvidene armature, vse priključne, spojke (fitinge),
ventile ter cevi potrebne za priključitev na priključno mesto ter izvedbo priklopa. Material cevi, ki jih dobavi
izvajalec tehnološke opreme mora biti kompatibilen z materialom cevi vgrajenem na objektu.
Pri laboratorijskih pultih z vgrajenim kritom oziroma dveh koritih so predvideni odcejalniki za steklovino.
Odcejalniki za steklovino izdelani iz PP z lovilnim kanalom za odcejanje vode in cevjo za odvod vode v
pomivalno korito.
Podpultne omarice, omare, viseče omarice:
Podpultne omarice:
Podpultne omarice so v standarnih širinskih modulih: 450, 600, 900, 1200 mm.
Višina podpultnih omaric je odvisna in prilagojena delovnim višinam pultov. Uporabijo se sledeči
sistemi podpultnih omaric:
a) podpultne omarice z enokrilnimi ali dvokrilnimi vrati:
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
Nosilnost posamezne police 20-40 kg.
Hrbet omare izdelan iz enakih materialov kot korpus omarice in police, z omogočenim dostopom do inštalacij.
Vrata omarice enokrilna ali dvokrilna izdelana iz enakih materialov kot preostali deli omarice (korpus, police in zadnji del)
Okovje vrat - odmične spone, odpiranje do 270˚ (pri omaricah, kjer je to mogoče), z možnostjo višinske in globinske nastavitve.
Podnožje omaric - korpus omarice stoji na kovinskih nogicah. Nogice z možnostjo višinske nivelacije. Cokelna
letev vodotesno zatesnjena na stiku s tlemi s silikonskim tesnilom, odpornim na mokro čiščenje in udarce.
b) mobilne (premične) omarice na kolesih:
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
Nosilnost posamezne police minimalno 20-40 kg.
Vrata omarice enokrilna ali dvokrilna izdelana iz enakih materialov kot preostali deli omarice (korpus, police in zadnji del)
Okovje vrat - odmične spone, odpiranje do 270˚ (pri omaricah, kjer je to mogoče), z možnostjo višinske in globinske nastavitve.
Mobilna omarica je opremljena s štirimi vrtljivimi kolesi. Dve kolesi (prednji) sta opremljeni z zavoro. Nosilnost
vsakega kolesa mora biti vsaj 50 kg.
c) mobilni predalniki s termi ali štirimi predali:
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Predali - okvir predala izdelan iz enakega materiala kot korpus omarice, popolni izvlek, stabilna, popolnoma sinhronizirana vodila,
zračno (mehko zapiranje). Nosilnost 20-40 kg, z možnostjo nastavitve predala v vseh smereh.
Fronte predalov izdelane iz enakega materiala kot ostali deli omarice.
Mobilna omarica je opremljena s štirimi vrtljivimi kolesi. Dve kolesi (prednji) sta opremljeni z zavoro.
Nosilna konstrukcija delovnih pultov, pod katerimi so mobilne podpultne omarice je jeklena "C" ali "H"
nosilna konstrukcija, z jeklenimi horizontalnimi povezovalnimi prečkami.
"C" nosilec izdelan iz fe debelostenskih kovinskih profilov, brez vidnega šiva, dim: 70/25/3 mm.
Posamezni C-nosilci so med seboj povezani na 3 straneh ( na zgornji sprednji strani, spodnji in zgornji zadnji
strani) s kovinskimi profili dim: 50x25x2 mm.
Lakirani z epoxy prašno barvo v RAL lestvici po izbiri projektanta.
Kvaliteta vseh prašno barvanih materialov mora zadoščati pogoju EN ISO 2815.
Podnožja imajo vgrajene kovinske nivelirne nogice z možnostjo višinske regulacije.
Omare:
Visoke, prostostoječe omare so v širinskih modulih: 450, 600, 900 in 1200 mm. Visoke omare so višine
cca.2000 mm in globine od 350 mm do 600 mm. V popisu so omare, ki so nadgrajene z omaricami.
Skupna višina omare z nadgradno omarico je cca. 2700 mm.
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
Vsaka visoka omara ima štiri po višini nastavljive police z nosilnostjo 20-40 kg.
Vrata omare enokrilna ali dvokrilna izdelana iz enakih materialov kot preostali deli omarice (korpus, police in zadnji del)
Okovje vrat - odmične spone, odpiranje do 270˚ (pri omaricah, kjer je to mogoče), z možnostjo višinske in globinske nastavitve.
Vratna krila morajo biti torzijsko odporna, tesnenje mora biti zagotovljeno po vsem robu vratnega krila.
Podnožje omaric - korpus omarice stoji na kovinskih nogicah. Nogice z možnostjo višinske nivelacije. Cokelna
letev vodotesno zatesnjena na stiku s tlemi s silikonskim tesnilom, odpornim na mokro čiščenje in udarce.
Za omare, ki niso v širinskih modulih: 450, 600, 900 in 1200 mm so izdelane sheme. Omare morajo biti
izdelane iz materiala v enaki kvaliteti in barvi kot so izdelane tipske omare.
Nadpultne viseče omarice:
Nadpultne viseče omarice so v širinskih modulih: 450, 600, 900 in 1200 mm. Višina omarice od 460 mm do
800 mm in globine 300 mm do 350 mm. Omarice so brez vrat, z enokrilnimi ali dvokrilnimi steklenimi vrati in
enokrilnimi ali dvokrilnimi polnimi varti.
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost,
odpornost na kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali.
Hrbet omarice iz enakih materialov kot ostali deli omarica (debeline max 10 mm). Viseče omarice imajo posebno okovje za obešanje
omaric na steno, okovje skrito za hrbet z možnostjo nastavitve na notranji strani omarice ter z možnostjo
višinske in globionske nastavitve. Omarice se obešajo na kovinsko letev. Kovinska letev privijačena v ojačitev
v steni. Nosilnost okovja za obešanje minimalno 150 kg.
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
V omaricah sta dve ali ena polica (odvisno od višine omarice). Nosilnost posamezne police od 20 - 40 kg.
V popisu so omarice brez vrat, z polnimi enokrilnimi in dvokrilnimi vrati, enokrilnimi in dvokrilnimi steklenimi vrati.
Vrata omaric morajo biti torzijsko odporna, tesnenje mora biti zagotovljeno po vsem robu vratnega krila.
Steklo visečih omaric s steklenimi vrati mora biti varnostno, kaljeno, debeline vsaj 5 mm.
V visečih omaricah so vgrajene LED svetilke, tip LED svetilke podobno kot INTRA COVE RV 12V.
LED svetilke dobavi izvajalec elektroinštalacij, vgradi jih dobavitelj laboratorijske pohištvene opreme.
Dobavitelj LED svetilk mora pred začetkom proizvodnje laboratorijske pohištvene opreme
uskladiti tip LED svetilke z izbranim dobaviteljem laboratorijske pohištvene in mu jih dostaviti.
Vsi sestavni deli laboratorijske pohištvene opreme (korpusi, fronte, nastavljive police podpultnih omaric,
visokih omar in nadpultnih, visečih omaric) morajo biti vodoodporni, z 0% vpijanjem vlage in inertni
(prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Energijske celice - dvostranske na sredinskih pultih
Energijska celica pri dvostranskih sredinskih pultih morajo ustrezati standardu:
- EN 13150
- EN 61010-1
Energijska celica je sestavljena iz nosilnih Fe cevi prereza cca. 7,5x2 cm. Nosilni deli energijske celice so
prašno barvani. Na nosilno konstrukcijo pritrjen energijski kanal iz ekstrudiranega vlečenega aluminija ali iz
prašno barvane pločevine z epoxy barvo.
Kvaliteta vseh prašno barvanih materialov mora zadoščati pogoju EN ISO 2815.
Energijski kanal mora vključevati vodila za pritrditev dodatne opreme (kabli, stativi….).
Energijska celica mora imeti nad energijskim kanalom polici (2) iz kovinskih
(ali primerljivih visokotlačnih laminatnih plošč ali steklene) z visoko kemično odpornostjo.
Med kanalom energijske celice in pultom ne sme biti ovir razen vertikalnih nosilcev.
Vsaka energijska celica mora imeti predvgrajene razvode za pline in električne priključke. V energijski kanal
so vgrajene električne vtičnice z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), varnostno stikalo - fit za
posamično dvojno vtičnico, vgrajeno v okvir z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), podatkovne
vtičnice z zaščitnim pokrovom. V energijski kanal so vgrajeni priključki za tehnične pline - armatura za
montažo na steno in nadometni ali podometni dovod cevi tehničnega plina. Armatura vključuje ploščico z
oznako tehničnega plina in izvaja funkcije: zapiranje plina, regulacija tlaka plina, prikazovalnik tlaka plina.
Ohišje armature je izdelano iz korozijsko odporne kovine ali primerljivega materiala.
Armature morajo imeti potrdilo o 100% tesnosti, ki se preveri s helijem.
Vsi dovodi ( cevi za pline, električni kabli in podatkovni vodniki bodo predpripravljeni na stropu.
Kvaliteta in tip materiala za cevi, ki jih dobavi in vgradi izvajalec laboratorijske pohištvene opreme in
laboratorijske tehnološke opreme mora biti kompatibilen materialu in tipu cevi vgrajenem na objektu.
V sklopu celice morajo biti upoštevani vertikalni kanali v podaljšku vertikalnega nosilca celice v katerih se vodijo
cevi in električni vodniki od stropa do celice.
V ceni je potrebno upoštevati tudi koordinacijo z izvajalci strojnih, elektro in CNS instalacij pred dobavo, v fazi
montaže in ob izvajanju meritev.
Delovne risbe posamezne energijske celice mora izdelati izbrani ponudnik in jih pred dokončno izdelavo
predati v pregled naročniku oziroma projektantu.
Število električnih vtičnic in priključkov za tehnične pline je navedeno v opisu za vsak sredinski pult, kjer je v
opisu zahtevana medijska celica .
Energijska celica mora biti tovarniško testirana po standardu VDE 0789-part 100 (varnostni testi, testi za tesnitev
armatur za pline ter tlačni preizkus).
Stropna medijska celica:
Je vedno dvostranska, pritrjena na strop, montirana v osi (na sredini) laboratorijskega pulta.
Dolžina v modulih: 600, 900, 1200, 1500 mm;
Montaža: spodnji rob naj bo 1,75 m od tal.
Stropna medijska celica mora imeti predvgrajene razvode za električne priključke in pline.
Izvajalec mora v ponudbi ponuditi vse priključne spojke, ventile, cevi za elektriko in podatkovne kable potrebne
za priključitev na priključna mesta ter priklop na vse instalacijske sisteme. Vsi dovodi ( cevi za pline),
elektrika in podatkovni vodniki bodo predpripravljeni na stropu.
Kvaliteta in tip materiala za cevi, ki jih dobavi in vgradi izvajalec laboratorijske pohištvene opreme in
laboratorijske tehnološke opreme mora biti kompatibilen materialu in tipu cevi vgrajenem na objektu.
V sklopu stropne medijske celice morajo biti upoštevani vertikalni kanali v katerih se vodijo vodniki od stropa do
medijske celice.
V ceni je potrebno upoštevati tudi koordinacijo z izvajalci strojnih, elektro in CNS instalacij pred dobavo, v fazi
montaže in ob izvajanju meritev.
Število električnih vtičnic in priključkov za tehnične pline je navedeno v opisu za vsako medijsko celico
posebej.
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
EKOS - PRITLIČJE
|  | 12.05.01. | e- DNA LABORATORIJ
2.1.1.1. | L. 12.05.01.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1920 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim dvojnim koritom,
koriti iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dimenzije 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno dvojno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x demi voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- odcejalnik stenski
- 2x kotni profil
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
- 1x niša za omarico za shranjevanje vnetljivih tekočin dim: 600x593x631 mm z odduhom
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.2. | L. 12.05.01.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 4730 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x1500 mm; 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 450 mm, s štirimi predali.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.3. | L. 12.05.01.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s štirimi predali.
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
Opomba: pod višečimi omaricami led svetila
|  | 12.05.02. | e - DNA PRIPRAVLJALNICA
2.1.1.4. | L. 12.05.02.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1770 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.5. | L. 12.05.02.LO2 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 900x350x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x350x2000 mm) +(900x350x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
2.1.1.6. | L. 12.05.02.LO3 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
dim: 600x350x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 600x350x2000 mm) +(600x350x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- enokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
|  | 12.05.03. | MOLEKULARNI LABORATORIJ
2.1.1.7. | L. 12.05.03.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 3920 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 450 mm, s štirimi predali.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.8. | L. 12.05.03.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2400 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s štirimi predali.
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
Opomba: pod višečimi omaricami led svetila
2.1.1.9. | L. 12.05.03.LPK3 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim dvojnim koritom,
koriti iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm
- 1x vgrajeno dvojno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- 1x tuš za izpiranje oči
- odcejalnik stenski
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.10. | L. 12.05.03.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
Opomba: pod pultom postavljena omarica za shranjevanje kemikalij.
Dimenzija omarice: 1100x593x681 mm (šxgxv)
2.1.1.11. | L. 12.05.03.LPK5 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim malim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 750 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina nerjaveča pločevina, v delovno povšino vgrajeno korito, korito iz
nerjaveče pločevine, dimenzija korita 300x300x250 mm
- 1x korito iz nerjaveče pločevine
- 1xsifon
- 1xstoječa mešalna armatura za hladno/toplo vodo
- demi voda
- stenski odcejalnik
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 750 mm
2.1.1.12. | L. 12.05.03.LPM6 |  | Laboratorijski pult mobilni, po višini nastavljiv | 1 |  |  | 0
Širina: 2000 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750/1290 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”T” jeklena konstrukcija, nastavljiva po višini
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, trije predali, širine 600 mm
2.1.1.13. | L. 12.05.03.KS7 |  | Stropna medijska celica nad pultom L.12.05.03.LPM6 | 1 |  |  | 0
dolžina 900 mm.
V stropno medijsko celico vgrajene:
- 2x2 vtičnici 230V/16A, 2xvtičnica agregat, 2x1 dvojna informacijska vtičnica; 2x2 UPS
|  | 12.05.04. | LABORATORIJ ZA KEMIČNO EKOLOGIJO
2.1.1.14. | L. 12.05.04.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 4040 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
2.1.1.15. | L. 12.05.04.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x600 mm
2.1.1.16. | L. 12.05.04.LP3 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 1200 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm; 1x1200 mm
- 2x1200x600x20 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
2.1.1.17. | L. 12.05.04.KS4 |  | Stropna medijska celica nad sredinskim pultom L.12.05.04.LP3 | 1 |  |  | 0
Dolžina 1200 mm
V stropno medijsko celico vgrajene:
- 2x2 vtičnici 230V/16A; 2x2 informacijska vtičnica
|  | 12.05.05. | LABORATORIJ ZA KROMATOGRAFIJO
2.1.1.18. | L. 12.05.05.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 1350 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
2.1.1.19. | L. 12.05.05.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 4420 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm; 2x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
- 1x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, širina 900 mm
2.1.1.20. | L. 12.05.05.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x omarica s predalom in dvokrilnimi vrati, na podstavku, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 12.05.06. | SPLOŠNI LABORATORIJ
2.1.1.21. | L. 12.05.06.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2400 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm ; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm, višina 780 mm
2.1.1.22. | L. 12.05.06.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 2100 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm ; 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
2.1.1.23. | L. 12.05.06.M3 |  | Laboratorijska miza, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija: V obliki črke "H"
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm, višina 780 mm
2.1.1.24. | L. 12.05.06.LP4 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 1900 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
2.1.1.25. | L. 12.05.06.LPS5 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1100 mm
Globina: 900 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija: V obliki črke "H"
2.1.1.26. | L. 12.05.06.LPSK6 |  | Sredinski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.Korito dim: 400x400x250 mm.
Z pultom mora biti dobavljen in montiran zaščitni zaslon proti pršenju vode,
širine 900 mm in višine 700 mm
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 900 mm
2.1.1.27. | L. 12.05.06.OL7 |  | Laboratorijska omara, | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 550 mm
Višina: 2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x350x2000 mm) +(900x350x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
|  | 12.05.07. | MERILNI LABORATORIJ
2.1.1.28. | L. 12.05.07.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 4800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1800 mm ; 1x900 mm + 2x kotni profil
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 900 mm, s tremi predali.
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x omarica mobilna s predalom, z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 900 mm
2.1.1.29. | L. 12.05.07.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2400 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica na podstavku s predalom, z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 1200 mm
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.30. | L. 12.05.07.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3340 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1200 mm ; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna s predalom, z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 1200 mm
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
- 1x omarica mobilna s predalom, z enokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.31. | L. 12.05.07.PRE4 |  | Predalnik | 2 |  |  | 0
- predalnik s tremi predali, širine 450 mm
2.1.1.32. | L. 12.05.07.RACK5 |  | Rack - regal na koleščkih, | 1 |  |  | 0
Mobilni regal,
dim: 750x600x1790 mm (globina polic 600 mm),
- nosilni steber in podnožje jekleno, podnožje opremljeno s štirimi kolesi, dva kolesa z zavoro.
- 4 nastavljive police
Podobno kot : Waldner special table "Rack" ali Koettermann
2.1.1.33. | L. 12.05.07.KS7 |  | Stropna medijska celica nad antivibracijskima mizama L.12.05.07.AM6 | 1 |  |  | 0
dolžina 900 mm.
V stopno medijsko celico vgrajene:
- 2x3 vtičnice 230 V/16A, 2x2 UPS vtičnica, 2x1 UTP vtičnica
|  | 12.05.08. | VEDENJE
2.1.1.34. | L. 12.05.08.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 2335 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm + 2x kotni profil
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x omarica mobilna z enokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 600 mm
2.1.1.35. | L. 12.05.08.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 4570 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
Raster: 3x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x omarica mobilna s predalom, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 900 mm
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 2x omarica mobilna s predalom, enokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z enokrilnimi, nastavljivo polico, širina omarice 450,
višina omarice 780 mm.
- 2x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina omarice 600,
višina omarice 780 mm.
|  | 12.05.09. | BIOTREMOLOGIJA 2
2.1.1.36. | L. 12.05.09.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 2340 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm + 2x kotni profil
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 900 mm
2.1.1.37. | L. 12.05.09.M2 |  | Miza na koleščkih | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
2.1.1.38. | L. 12.05.09.OV3 |  | Viseče omarice | 1 |  |  | 0
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, dvema nastavljivima policama, širine 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica s vrati, dvema nastavljivima policama, širine 600 mm, višine 780 mm
2.1.1.39. | L. 12.05.09.OL4 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 1000x600x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1000x600x2000 mm) +(1000x600x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
2.1.1.40. | L. 12.05.09.KS06 |  | Stropna medijska celica nad antivibracijsko mizo L.12.05.09.AM4 | 1 |  |  | 0
dolžina 600 mm,
V stropno medijsko celico vgrajene:
- 2xvtičnica 220V/16A , 2x UPS vtičnica
|  | 12.05.10. | BIOTREMOLOGIJA 1
2.1.1.41. | L. 12.05.10.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 2340 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm + 2x kotni profil
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 900 mm
2.1.1.42. | L. 12.05.10.M2 |  | Miza na koleščkih | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
2.1.1.43. | L. 12.05.10.OV3 |  | Viseče omarice | 1 |  |  | 0
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, dvema nastavljivima policama, širine 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica s vrati, dvema nastavljivima policama, širine 600 mm, višine 780 mm
2.1.1.44. | L. 12.05.10.OL5 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 1000x600x2700 mm + maska (višina maske 150 mm)
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1000x600x2000 mm) +(1000x600x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
Opomba: lestev - skupna za omaro L.12.05.09.OL4 in omaro L.12.05.10.OL5
2.1.1.45. | L. 12.05.10.KS06 |  | Stropna medijska celica nad antivibracijsko mizo L.12.05.10.AM4 | 1 |  |  | 0
dolžina 600 mm.
V stropni medijsko celico vgrajene:
- 2xvtičnica 220V/16A , 2x UPS vtičnica
|  | 12.05.11. | NEVROLOŠKI LABORATORIJ
2.1.1.46. | L. 12.05.11.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3600 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 3x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
- 1x omarica na koleščkih, z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.47. | L. 12.05.11.RACK2 |  | Rack - regal na koleščkih, | 2 |  |  | 0
Mobilni regal,
dim: 600x600x1790 mm (globina polic 600 mm),
- nosilni steber in podnožje jekleno, podnožje opremljeno s štirimi kolesi, dva kolesa z zavoro.
- 4 nastavljive police
Podobno kot : Waldner special table "Rack" ali Koettermann
|  | 12.05.12. | SPLOŠNI LABORATORIJ ČEBELE
2.1.1.48. | L. 12.05.12.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1400 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
- 1x maska, širina maske 20 cm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.49. | L. 12.05.12.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 5100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 3x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 3x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
2.1.1.50. | L. 12.05.12.OL3 |  | Laboratorijska omara, | 2 |  |  | 0
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev za obe omari
|  | 12.05.13. | MIKROSKOPIRNICA - FLUORESCENCA
2.1.1.51. | L. 12.05.13.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2100 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
2.1.1.52. | L. 12.05.13.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2527 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
- 1x mobilna omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
|  | 12.05.14. | MIKROSKOPIRNICA
2.1.1.53. | L. 12.05.14.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2527 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.54. | L. 12.05.14.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3625 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x900 mm; 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s tremi predali.
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.55. | L. 12.05.14.OL3 |  | Laboratorijska omara | 1 |  |  | 0
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
2.1.1.56. | L. 12.05.14.OL4 |  | Laboratorijska omara | 1 |  |  | 0
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 600x550x2000 mm) +(600x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- enokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
|  | 12.05.15. | SKLADIŠČE
2.1.1.57. | L. 12.05.15.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
- 1x predalnik s tremi predali, širine 450 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, širina omarice 1200 mm, višina omarice 780 mm
|  | 12.05.16. | TERMOREGULIRANA SOBA (+4˚C do +40˚C)
2.1.1.58. | L. 12.05.16.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2100 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilna omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm
|  | 12.05.18. | GOJILNICA
2.1.1.59. | L. 12.05.18.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.60. | L. 12.05.18.M2 |  | Miza, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
|  | 12.05.19. | KARANTENSKA GOJILNICA
2.1.1.61. | L. 12.05.19.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.62. | L. 12.05.19.M1 |  | Miza, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
|  | 12.05.20. | SKLADIŠČE OPREME
2.1.1.63. | L. 12.05.20.M1 |  | Miza, | 1 |  |  | 0
dim: 200x90x90 cm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
- nosilna konstrukcija "H"
- 3x police na steni, dim: 90x60 cm
- nosilnost police minimalno 10 kg.
- 2x mobilni predalnik s štirimi predali, širine 60 cm
2.1.1.64. | L. 12.05.20.O2 |  | Omara, | 1 |  |  | 0
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1500x750x2000 mm) +(1500x750x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
2.1.1.65. | L. 12.05.20.KS9 |  | Stropna medijska celica nad mizo L.12.05.20.M1 | 1 |  |  | 0
dolžina 1200 mm.
V stropni medijsko celico vgrajene:
- 15xvtičnica 220V, 2xUTP, 2xUSB
|  | 12.05.21. | FOTO - MORFOLOŠKI LAB
2.1.1.66. | L. 12.05.21.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2540 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.67. | L. 12.05.21.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik s tremi predali, širine 600 mm
2.1.1.68. | L. 12.05.21.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.69. | L. 12.05.21.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
|  | 12.05.22. | PRIPRAVLJALNICA
2.1.1.70. | L. 12.05.22.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2830 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 600 mm.
- 1x predalnik mobilni s štirimi predali, širine 900 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm, višina omarice 780 mm
2.1.1.71. | L. 12.05.22.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2230 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm, višina omarice 780 mm
- 2x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm, višina omarice 780 mm
|  | 12.05.24. | MORFOLOŠKI LABORATORIJ
2.1.1.72. | L. 12.05.24.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s štirimi predali, širine 450 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm, višina omarice 780 mm
2.1.1.73. | L. 12.05.24.LPK2 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z enokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 600 mm.
- 1x omarica z enokrilnimi vrati in nastavljivo polico, širina omarice 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, širina omarice 1200 mm, višina omarice 780 mm
2.1.1.74. | L. 12.05.24.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1730 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm;
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm, višina omarice 780 mm
- 1x viseča omarica z enokrilnimi vrati, širina omarice 600 mm, višina omarice 780 mm
2.1.1.75. | L. 12.05.24.LP4 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 4767 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm; 1x1200 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik, širine 600 mm, s tremi predali.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 800 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.76. | L. 12.05.24.LP5 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x600 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x mobilni predalnik s štirimi predali, širine 600 mm
2.1.1.77. | L. 12.05.24.M7 |  | Miza mobilna (na eni nogi), podstavek na koleščkih, kolešča z zavoro, hidravlična, | 1 |  |  | 0
višinska nastavitev mize od 75 cm do 115 cm
Dimenzija: 100x100x75/115 cm
2.1.1.78. | L. 12.05.24.OL8 |  | Omara laboratorijska, | 3 |  |  | 0
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev za vse tri omare
|  | 12.05.25. | AKLIMATIZACIJSKA SOBA ZA MODELNE ORGANIZME
2.1.1.79. | L. 12.05.25.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
2.1.1.80. | L. 12.05.25.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 2270 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 450 mm
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 600 mm
|  | 12.05.26. | ANALITIKA
2.1.1.81. | L.12.05.26.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom), | 1 |  |  | 0
Širina: 1580 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s tremi predali, širine 450 mm
2.1.1.82. | L.12.05.26.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 4580 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 3x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x predalnik mobilni s tremi predali, šorine 450 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 1200 mm, višina 780 mm
2.1.1.83. | L.12.05.26.OL3 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
|  | 12.05.27. | KEMIJSKI LABORATORIJ
2.1.1.84. | L.12.05.27.LP1 |  | Sredinski laboratorijski pult | 1 |  |  | 0
Dožina pulta: 3110 mm
Širina pulta: 1800 mm
Višina pulta: 900 mm
Delovna površina: monolitna keramika z dvignjenim protirazlivnim robom po celem
obodu in čelnim dvojnim koritom iz monolitne keramike. Stik plošče zatesnejn s
kislinoodpornim tesnilnim kitom.
- 1x modul z dvojnim koritom, dimenzije 1800x710 mm, dimenzija korita 500x400x250 mm
- 1x sifon
- 1xstoječa mešalna baterija za hladno in toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
- 1x zaščitni panel proti pršenju vode iz kaljenega prozornega stekla
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Raster: 2x1500 mm, 2x900 mm
- 2x 1500x900x20 mm (Trespa TopLabPlus)
- 1x900x900x20 mm (Trespa TopLabPlus)
Spodnje omarice:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
- 1x podstavna omarica, širine 600 mm
- 2x mobilni predalnik, s štirimi predali, širine 600 mm
2.1.1.85. | L.12.05.27.OL2 |  | Omara laboratorijska, | 2 |  |  | 0
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
Opomba: lestev v prostoru 12.05.26. (omara L.12.05.26.OL3)!
2.1.1.86. | L.12.05.27.PRE3 |  | Predalnik s štirimi predali, širine 600 mm, višine 740 mm | 1 |  |  | 0
2.1.1.87. | L.12.05.27.KS5 |  | Stropna medijska celica nad sredinskim pultom L.12.05.27.LP1 | 1 |  |  | 0
dolžina 2400 mm
- 2x10 vtičnic 230V/16A
- 2x1 informacijska vtičnica
|  | 12.05.29. | EKOFIZIOLOŠKI LABORATORIJ
2.1.1.88. | L. 12.05.29.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1650 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna tehnična keramika z vgrajenim dvojnim koritom,
koriti iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno dvojno keramično korito
- 1x sifon+UV sterilizacija
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
- odcejalnik
- 1x vakuumska črpalka
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
- 1x omarica z enokrilnimi vrati, nastavljivima policama, širina omarice 450 mm.
Zgornje omarice, police:
-1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 1200 mm, višina 780 mm
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 450 mm, višina 780 mm.
2.1.1.89. | L. 12.05.29.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 4580 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 3x1200 mm ; 1x900 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna s predalom, enokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 600 mm
- 2x omarica mobilna s predalom, z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 1200 mm
Zgornje omarice, police:
- 3x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 1200 mm, višina 780 mm
2.1.1.90. | L. 12.05.29.LPS3 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3600 mm
Globina: 1500 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 4x1500 mm ; 2x600 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilna omarica, enokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 600 mm
- 4x predalnik mobilni s štirimi predali, širine 600 mm
2.1.1.91. | L. 12.05.29.KS4 |  | Stropna medijska celica nad sredinskim lab.pultom L.12.05.29.LPS3 | 1 |  |  | 0
dolžina 3600 mm.
V stropno medijsko celicol vgrajene:
- 2x15 vtičnic 230V/16A ; 2x2 UTP, 2x2USB
- plini: 2xO2; 2xCO2; 2xN2
2.1.1.92. | L. 12.05.29.ŽP6 |  | Podstavek za žarilno peč, | 1 |  |  | 0
Dimenzija: 600x700x900 mm
Nosilna "H" konstrukcija.
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
2.1.1.93. | L. 12.05.29.KS9 |  | Stropni stativ (montiran nad žarilno pečjo (7). Vtičnice za | 1 |  |  | 0
prezračevalce , ki se bodo uporabljali v povezavi z rastnimi komorami (od RK-01 do RK-03)
Na stativu:
- 15xvtičnica 230V/16A; 10xvtičnica agregat; 6xUTP; 2xUSB
|  | 12.05.30. | RAZISKAVE BIOFILMA
2.1.1.94. | L. 12.05.30.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina nerjaveča pločevina z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine
- 1x sifon+UV sterilizacija
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
2.1.1.95. | L. 12.05.30.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 600 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x600 mm;
2.1.1.96. | L. 12.05.30.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 2x mobilni predalnik s tremi predali, širine 600 mm
2.1.1.97. | L. 12.05.30.LP4 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 2280 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 1x600 mm
2.1.1.98. | L. 12.05.30.ON5 |  | Omarica nizka + omarica viseča | 2 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 350 mm
Višina: 900 mm
Spodnje omarice na podstavku:
- dve (2) nastavljivi polici
- dvokrilna vrata
Zgornje omarica
- 2 x omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm, globina 350 mm,
višina 780 mm
|  | 12.05.31. | ZOOLOŠKI LABORATORIJ
2.1.1.99. | L. 12.05.31.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim dvojnim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz polypropylena z vgrajenim dvojnim koritom,
korita iz polypropylena , z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 485x385x250 mm.
- 1x vgrajeno dvojno keramično korito
- 1x sifon+UV luč za rakuževanje odpadne vode
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- demi voda
- tuš za izpiranje oči
- odcejalnik
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati inštalacijska, širina omarice 1200 mm
- 1x omarica z enokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm
Led svetilka pod visečo omarico
2.1.1.100. | L. 12.05.31.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom) | 1 |  |  | 0
Širina: 5090 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm; 1x1800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 3x predalnik mobilni s tremi predali, širine 450 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica brez vrat, nastavljivo polico, širina 800 mm, višina 780 mm
2.1.1.101. | L. 12.05.31.LP3 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 2400 mm
Globina: 900 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna konstrukcija: V obliki črke "H"
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik s tremi predali, širine 600 mm
|  | 33.02.01. | VAJALNICA
|  | 10.01.11. | PROSTOR ZA DELO Z GSO2
2.1.1.102. | L.10.01.11.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult | 1 |  |  | 0
Širina: 900 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x900 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x predalnik mobilni s štirimi predali, širine 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina 900 mm, višina 780 mm
2.1.1.103. | L.10.01.11.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm;
2.1.1.103. | L.10.01.11.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija. Opomba: konstrukcija mora biti ojačena, nosilnost minimalno 200 kg!
- raster: 1x1500 mm;
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna z enokrilnimi vrati, nastavljivima policama, širine 450 mm
2.1.1.104. | L.10.01.11.OL1 |  | Omara laboratorijska, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 900x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 900x550x2000 mm) +(900x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev
2.1.1.105. | L.10.01.11.OM01 |  | OMARICA PODPULTNA | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 600x550x640 mm
Omarica na koleščkih, dva koleščka z zavoro, enokrilnimi vrati in nastavljivo polico
2.1.1.106. | L.10.01.11.PR01 |  | PREDALNIK PODPULTNI | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 600x550x640 mm
Predalnik na koleščkih, dva koleščka z zavoro, tremi predali
|  | 10.01.12. | PREDPROSTOR ZA DELO Z GSO2
2.1.1.107. | L.10.01.12.OL1 |  | Omara laboratorijska - nizka, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 900x550x1000 mm
- 2 polici, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
2.1.1.108. | L.10.01.12.VV1 |  | Omarica viseča, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 800x350x900 mm
- dvokrilna steklena vrata, dve polici
TERASA - EKOS
|  | 12.07.01. | ČEBELNJAK
2.1.1.109. | L. 12.07.01.LPK1 |  | Obstenski laboratorjski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz nerjaveče pločevine z vgrajenim koritom,
korito iz nerjaveče pločevine, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu.
- 1x vgrajeno korito iz nerjaveče pločevine, dimenzija korita 500x400x250 mm
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- tuš za izpiranje oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z dvokrilnimi vrati, instalacijska, širina omarice 1200 mm.
2.1.1.110. | L. 12.07.01.LP2 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1200 mm
2.1.1.111. | L. 12.07.01.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 1650 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm; 2xkotni profil
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm.
- 1x predalnik mobilni s štirimi predali, širine 450 mm
2.1.1.112. | L. 12.07.01.LP4 |  | Obstenski laboratorijski pult, | 1 |  |  | 0
Širina: 3456 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm; 1x1500 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica mobilna z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 1200 mm.
- 1x predalnik mobilni s štirimi predali, širine 600 mm
- 1x predalnik mobilni s štirimi predali, širine 900 mm
2.1.1.113. | L. 12.07.01.OL5 |  | Omara laboratorijska, | 2 |  |  | 0
Dimenzije: 1200x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev za obe omare
2.1.1.114. | L. 12.07.01.KS6 |  | Stropni stativ - v stativ vgrajene 4xvtičnice | 1 |  |  | 0
1. NADSTROPJE
|  | 02.06.29. | VAJALNICA
2.1.1.115. | L. 02.06.29.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom, | 1 |  |  | 0
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina monolitna keramika z vgrajenim koritom,
korito iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robom
po celem obodu. Korito dim: 400x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x tuš za izpiranje oči.
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica z vrati, instalacijska, širina omarice 600 mm.
- 1x omarica podstavna, z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm,
višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm,
višina omarice 780 mm.
2.1.1.116. | L. 02.06.29.LPS2 |  | Sredinski laboratorijski pult, | 2 |  |  | 0
Širina: 2400 mm
Globina: 1350 mm
Višina: 900 /1790 mm
Višina pulta: 900 mm/1790 mm
- 2x 1500x600x30 mm
- 2x900x600x30 mm
- 1x dvostranska medijska celica, dim: 900 mm
- 1x dvostranska medijska celica, dim: 1500 mm
- 6x elektromodul s po 2 vtičnicama 220V/16A, 1xdvojna UTP informacijska vtičnica
- 4x TrespaTop Lab Plus reagenčne police, dim: 1200x300 mm
Nosilna konstrukcija "C" jeklena konstrukcija
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Raster: 2x1500 mm; 2x900 mm
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA - IZOBRAŽEVALNI PROSTORI
LABORATORIJSKA POHIŠTVENA OPREMA
3.1.1.1. | L.33.02.04.LP1 |  | Fiksni sredinski demonstratorki laboratorijski pult
Širina: 3000 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa TopLab
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1500 mm
- 1x enojnamedijska celica, dim: 1500 mm
- 1x2 vtičnice 220V
- 1x prikluček na zemlejski plin
|  |  | Sredinski demonstratorki laboratorijski pult L.33.02.04.LP1 v vajalnici (33.02.04). | 1 |  |  | 0
3.1.1.2. | L.33.01.03.LPK2 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom
Širina: 2200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim dvojnim koritom, korita iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robompo celem obodu.Korito dim: 500x400x250 mm.
- 1x vgrajeno enojno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- zaščitni zaslon proti pršenju vode
- odcejalnik stenski
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 900 mm
- 1x omarica mobilna, z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 900 mm
Zgornje omarice, police:
- 2x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm, višina omarice 780 mm.
|  |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom L.33.01.03.LPK2 v vajalnici (33.02.04). | 1 |  |  | 0
3.1.1.3. | L.33.02.04.LP3 |  | Obstenski laboratorijski pult
Širina: 6800 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa TopLab
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 5x1200 mm, 1x800 mm
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 4x omarica mobilna, z nastavljivo polico, dvokrilnimi vrati, širina omarice 1200 mm
'- 1x omarica mobilna, z nastavljivo polico, enokrilnimi vrati, širina omarice 600 mm
|  |  | Obstenski laboratorijski pult L.33.02.04.LP3 v vajalnici (33.02.04). | 1 |  |  | 0
3.1.1.4. | L.33.02.04.MS1 |  | Fiksni učni labaratorjiski pult
Širina: 4500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa TopLab
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 5x1200 mm, 1x800 mm
- 1x enojnamedijska celica, dim: 4500 mm
- 6x2 vtičnice 220V
- 6x1 prikluček na zemlejski plin
|  |  | Učni laboratorijski pult L.33.02.04.MS1. v vajalnici (33.02.04). | 4 |  |  | 0
3.1.1.5. | L.33.01.03.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom
Širina:1500 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim dvojnim koritom, korita iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robompo celem obodu.Korito dim: 500x400x250 mm.
- 1x vgrajeno enojno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- zaščitni zaslon proti pršenju vode
- odcejalnik stenski
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200mm
- 1x mobilni predalnik, širine 450 mm, s štirimi predali.
Zgornje omarice, police:
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm, višina omarice 780 mm.
- 1x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 900 mm, višina omarice 780 mm.
|  |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom L.33.01.03.LPK1 v kabinetu (33.01.03). | 1 |  |  | 0
3.1.1.6. | L.33.08.02.LPK1 |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom
Širina: 2200 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim dvojnim koritom, korita iz monolitne keramike, z dvignjenim protirazlivnim robompo celem obodu.Korito dim: 500x400x250 mm.
- raster: 2x1200 mm
- 1x vgrajeno enojno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
'- 1x deminiralizirana voda
- zaščitni zaslon proti pršenju vode
- odcejalnik stenski
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
- 1x mobilni predalnik, širine 600 mm, s štirimi predali.
'- 1x niša za podpultni hladilnik, širina niše 600 mm
Zgornje omarice, police:
- 4x viseča omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širina omarice 600 mm, višina omarice 780 mm.
|  |  | Obstenski laboratorijski pult z vgrajenim koritom L.33.08.02.LPK1 v vajalnici (33.08.02). | 1 |  |  | 0
3.1.1.7. | L.33.08.02.MS2 |  | Učni laboratorjiski pult
Širina: 1500 mm
Globina: 750 mm
Višina:750mm
Delovna površina: Trespa TopLab
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1500 mm
|  |  | Učni laboratorijski pult L.33.08.02.MS2. v vajalnici (33.08.02). | 10 |  |  | 0
3.1.1.8. | L.33.08.02.MC1 |  | Stropna medijska celica
Dobava in vgradnja medijske celice kot naprimer MK electric, Hangmann, št. artikla SM 49007, izvlečna stropna celica z električnimi vtičnicami, vključno s podkonstrukcijo, sidernim in pritrdilnim materialom do funkcionalne izvedbe.
- 5x vtičnice 220V
|  |  | Stropna medijska celica L.33.08.02.MC1. v vajalnici (33.08.02). | 4 |  |  | 0
3.1.1.9. | L.33.08.01.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult
Širina: 2400 mm
Globina: 600 mm
Višina: 750 mm
Delovna površina: Trespa TopLab
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 2x1200 mm
|  |  | Obstenski laboratorijski pult L.33.08.01.LP1 v prosotru za živali (33.08.01). | 1 |  |  | 0
3.1.1.10. | L.33.01.01.K2 |  | Korito
Enojno korito iz nerjaveče pločevine z odlagalno površino
dimenzije bazena 70x50x30 cm
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x ločena armatura s hladno vodo z možnostjo priklopa cevi
|  |  | Korito L.33.01.01.K2v prosotru za živali (33.08.01). | 1 |  |  | 0
3.1.1.11 | L.33.02.01.LP1 |  | Laboratorijski pult (pod oknom),
Širina: 7000 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 3x1800 mm; 1x1500 mm
|  |  | Laboratorijski pult L.33.02.01.LP1 v prostoru vajalnice (33.02.01). | 1 |  |  | 0
3.1.1.12 | L.33.02.01.LP2 |  | Laboratorijski pult (pod oknom),
Širina: 1910 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Nosilna ”C” jeklena konstrukcija.
- raster: 1x1800 mm
|  |  | Laboratorijski pult L.33.02.01.LP2 v prostoru vajalnice (33.02.01). | 1 |  |  | 0
3.1.1.13 | L.33.02.01.LPK1 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom,
Širina: 900 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom, korito iz monolitne keramike,
z dvignjenim protirazlivnim robom po celem obodu. Korito dim: 500x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x varnostni tuš za oči
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 900 mm
|  |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom L.33.02.01.LPK1 v prostoru vajalnice (33.02.01). | 1 |  |  | 0
3.1.1.14 | L.33.02.01.LPK2 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom,
Širina: 1800 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom, korito iz monolitne keramike,
z dvignjenim protirazlivnim robom po celem obodu. Korito dim: 500x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
- 1x varnostni tuš za oči
- 1x armatura gorilni plin (zemeljski plin)
Spodnje omarice, mobilni predalnik:
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 900 mm
- 1x omarica na podstavku, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm.
- 1x vidna obdelava hrbta, dim:1800x887x19 mm
|  |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom L.33.02.01.LPK2 v prostoru vajalnice (33.02.01). | 1 |  |  | 0
|  | 33.02.02. | PRIPRAVLJALNICA
3.1.1.15 | L.33.02.02.LP1 |  | Obstenski laboratorijski pult,
Širina: 5400 mm
Globina: 600 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina: Trespa Top Lab Plus
Podstavne omarice na podestu (coklu),
- 4x podstavna omarica z dvokrilnimi vrati, nastavljivima policama, širine 1200 mm.
- 1x podstavna omarica z enokrilnimi vrati, nastavljivima policama, širine 600 mm
|  |  | Obstenski laboratorijski pult L.33.02.02.LP1 v prostoru pripravljanice (33.02.02). | 1 |  |  | 0
|  | 33.02.03. | VIVARIJ
3.1.1.18 | L.33.02.03.LPK1 |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom,
Širina: 2227 mm
Globina: 750 mm
Višina: 900 mm
Delovna površina iz monolitne keramike z vgrajenim koritom, korito iz monolitne keramike,
z dvignjenim protirazlivnim robom po celem obodu. Korito dim: 500x400x250 mm.
- 1x vgrajeno korito iz monolitne keramike
- 1x sifon
- 1x stoječa mešalna armatura za hladno/ toplo vodo
Podstavne omarice na podestu (coklu),
- 1x omarica inštalacijska, širina omarice 1200 mm
- 1x omarica na podstavku, dvokrilnimi vrati, nastavljivo polico, širine 900 mm.
-1x maska, širine 127 mm
|  |  | Laboratorijski pult z vgrajenim koritom L.33.02.03.LPK1 v prostoru vivarij (33.02.03). | 1 |  |  | 0
3.1.1.16. | L.33.02.02.OL1 |  | Omara laboratorijska,
dim: 1200x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 1200x550x2000 mm) +(1200x550x700 mm)
- max 5 polic, police nastavljive po višini
- dvokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
- 1x lestev za vse štiri omare širine 1200 mm in za omaro širine 600 mm
|  |  | Omara laboratorijska L.33.02.02.OL1 v pripravljanici (33.02.02). | 4 |  |  | 0
3.1.1.17. | L.33.02.02.OL2 |  | Omara laboratorijska,
dim: 600x550x2700 mm
Omara sestavljena iz dveh omar ( dim: 600x550x2000 mm) +(600x550x700 mm)
- max 5 polic, police nastavljive po višini
- enokrilna vrata
- opremljena z vodilom za lestev
|  |  | Omara laboratorijska L.33.02.02.OL2 v pripravljanici (33.02.02). | 1 |  |  | 0
|  |  | Laboratorijska pohištvena oprema skupaj: |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0

## 2.1. DIGESTORIJI
REKAPITULACIJA DIGESTORIJI
1.2.1. |  |  | DIGESTORIJI 1. ETAPA |  |  |  | 0
2.2.1. |  |  | DIGESTORIJI 2. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR | katalog (vpišite stran v katalogu)
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
DIGESTORIJ
Opis:
Digestorij nizkoenergetski, skladno s standardom EN 14175.
Specifikacija posameznih digestorijev po oddelkih GEN in FITO (dimenzije, materiali delovne površine,
korita, izlivke, število vtičnic, priključkov, podpultnih omaric so razvidne v opisu za vsak digestorij posebej).
Kovinsko ogrodje (prašno epoksi zaščiteno), zunanje ohišje izdelano iz materiala, ki omogoča 100% vodoodbojnost, obstojnost na
kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Notranja obloga iz kompaktne laminatne plošče, podobno kot Trespa Top Lab Plus.
Delovne površine s protirazlivno obrobo po celotnem obodu iz nelepljene monolitne keramike, oziroma brez obrobe
v skladu s specifikacijo posameznega digestorija (v digestorijih, kjer v delovno ploščo ni vgrajeno korito
ali izlivka).
Pri nekaterih digestorijih je v delovno ploščo vgrajeno korito ali izlivka. Korito ali izlivka iz enakega materiala
kot je delovna plošča. Zahteva napisana v specifikaciji za posamezni digestorij.
Dimenzije so definirane pri pos. laboratorijih, kjer lahko višina in globina digestorija odstopata za največ 10 %, širina pa ne.
V digestorijih so predvideni priključki za vodo in pline po posameznih specifikacijah, vključno s končnimi elementi, ki
vključujejo armaturo ter dodatno opremo (regulacijski ventil z manometrom, zaporni ventil, končni dozirni ventil..).
Izvajalec je v ponudbi dolžan ponuditi vse odtočne armature, sifone ter cevi za priključitev na priključno mesto.
Material cevi, ki jih nabavi in vgradi izvajalec mora biti kompatibilna materialu cevi vgrajenem v objektu.
Dvižno okno iz varnostnega stekla; vertikalni in horizontalni elektronski pomik odprtin
Digestorij mora vsebovati VAV (Variable air volume)krmilno - nadzorno enoto po DIN EN 14175-6, ki vsebuje elektromotorno
loputo pretoka zraka, senzor položaja vrat, senzor gibanja, senzor ovir, servisni indikator in stikalo za luč ter ostale
dele skladno s standardom DIN EN 14175-6.
Priključek za odsesovanje: DN 250 mm
Električni priključki in naprave:
Vsi potrebni električni elementi za delovanje naprave v skladu s SIST EN 14175-6
Število priključkov je razvidno iz specifikacije posameznega digestorija.
Mikroprocesorski krmilnik za vodenje in nadzor naprave s komunikacijskimi elementi za povezavo na CNS
(Centralni Nadzorni Sistem), ki mora omogočati popolnoma avtomatsko delovanje in nadzor naprave v skladu
s SIST EN 14175-6.
Krmilnik z izhodi: 0-10V=0-1000 m3/h, brezpotencialni kontakt (max.24V/1A) kot signalizacijo "delovanje"
brezpotencialni kontakt (max.24V/1A) kot signalizacija "alarm".
Krmilnik z digitalnimi vhodi: omogočanje različnih režimov delovanja (reduciran/nočni režim), normalni režim delovanja, izklop naprave.
Kontrolni panel na dotik s prikazi oz.krmiljenji: vklop naprave signalizacijo statusa, možnost povečanja in
zmanjševanja pretoka zraka, vklop krmiljenja razsvetljave, vizualnega in akustičnega alarma.
Pod delovno ploščo digestorija so vgrajene omarice in varnostne omarice, razen pod delovno ploščo
digestorija, ki je namenjeno sedečemu delu.
- navadne omarice
- varnostna omara za kisline/baze (prezračevana)
- varnostna omara za shranjevanje vnetljivih snovi skladno s standardom EN 14470-1 (tip 90)
Navadne omarice:
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost, odpornost na
kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali.
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
Nosilnost posamezne police 20-40 kg.
Hrbet omare izdelan iz enakih materialov kot korpus omarice in police, z omogočenim dostopom do inštalacij.
Vrata omarice enokrilna ali dvokrilna izdelana iz enakih materialov kot preostali deli omarice (korpus, police in zadnji del)
Okovje vrat - odmične spone, odpiranje do 270˚ (pri omaricah, kjer je to mogoče), z možnostjo višinske in globinske nastavitve.
Podnožje omaric - korpus omarice stoji na kovinskih nogicah. Nogice z možnostjo višinske nivelacije. Cokelna
letev vodotesno zatesnjena na stiku s tlemi s silikonskim tesnilom, odpornim na mokro čiščenje in udarce.
Varnostna omarica za kisline in baze:
Korpus omarice je izdelan iz polipropilenskega (PP) materiala ali z melaminsko folijo oplemenitenih plošč. Vrata z ločenimi cilindričnimi ključavnicami.
Notranja oprema (police, panti) iz materialov odpornih proti koroziji. Izvlečne police s PP pladnji z zatičem za
zaustavitev.
Sredinska pokončna pregrada ali horizontalna pregrada za ločeno shranjevanje kislin in baz.
Hrbet omare mora biti zasnovan in izdelan na način, da je omogočeno učinkovito prezračevanje omare po
celotni višini.
Omarica mora biti označena z opozorilnimi oznakami glede na veljaven varnostni standard (grafični simboli)
Priključek za odsesovanje: DN 50 ali DN 75.
Varnostna omarica za shranjevanje vnetljivih snovi:
Varnostna omarica za shranjevanje vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90) z odpornostjo proti ognju v času >90 min.
Omarica iz jeklene pločevine, prevlečene s praškovnim nanosom. (certifikat nanosa EN 2815) Omarica z vrati ali izvlečnim predalom,
z lovilno posodo. Omarica mora biti opremljena z inertnimi izravnalnimi nogicami, ki omogočajo
voodoravno poravnavo omarice. Vrata z ločenimi cilindričnimi ključavnicami.
Avtomatski toplotni zapiralni mehanizem v primeru požara: zapiranje vrat, če temperatura naraste na '70˚C (±10˚C).
Priključek za odsesovanje: DN 50 ali DN 75.
Električni priključki in naprave:
Vsi potrebni električni elementi za delovanje digestorija v skladu s SIST EN 14175-6
V digestorije so vgrajene električne vtičnice z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), varnostno stikalo -fit
in potrebni avtomatski odklopniki (varovalke), vse vgrajeno v okvir z z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44).
Število priključkov je razvidno iz specifikacije posameznega digestorija.
Mikroprocesorski krmilnik za vodenje in nadzor naprave s komunikacijsko povezavo na CNS
(Centralni Nadzorni Sistem), ki mora omogočati popolnoma avtomatsko delovanje in nadzor naprave v skladu
s SIST EN 14175-6.
Krmilnik z izhodi: 0-10V=0-1000 m3/h, brezpotencialni kontakt (max.24V/1A) kot signalizacijo "delovanje"
brezpotencialni kontakt (max.24V/1A) kot signalizacija "alarm".
Krmilnik z digitalnimi vhodi: omogočanje različnih režimov delovanja (reduciran/nočni režim), normalni režim delovanja, izklop naprave.
Kontrolni panel na dotik s prikazi oz.krmiljenji: vklop naprave, signalizacijo statusa, možnost povečanja in
zmanjševanja pretoka zraka, vklop krmiljenja razsvetljave, vizualnega in akustičnega alarma ter prikaz trenutnega
stanja pretoka.
Za napajanje digestorija je projektiran:
- 1x trifazni priključek
- 1x ločeno napajanje za nadzorno elektroniko 3x2,5 mm2
Vodovodni priključki in napeljave:
Potrebni priključki so navedeni v opisu za posamezen digestorij. Laboratorijske pipe za hladno vodo in pipe za
demi vodo morajo biti izdelane, montirane, testirane skladno s standardi:
- EN 13792
- DIN 12918-1
Priključki za tehnične pline in napeljave:
V digestorij so vgrajeni priključki za zemeljski (gorilni) plin. Priključki navedeni v opisu za vsak
digestorij.
- DIN 12918-2
Za etapo 1, mora izvajalec delavniške risbe prilagoditi na obstoječe mikropriključke izvedene na objektu
v primeru, da mora prilagoditi obstoječe mikropriključke, zaradi montaže svoje opreme, mora stroške te prilagoditve
vključiti v ceno ponujene opreme. Izvajalec mora pred dobavo in montažo opreme narediti lastne izmere na objektu.
Načrti mikropriključkov bodo izvajalcu izročeni najkasneje ob uvedbi v delo.
Za drugo etapo je izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
V ponudbeni ceni mora biti zajeta cena digestorija, IQ dokumentacija in testiranje z podanim poročilom
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
|  | 02.05.11. | LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKO MIKROSKOPIJO
1.2.1.1. | L. 02.05.11.DS5 |  | Digestorij za sedeče delo, | 1 |  |  | 0
Dim: 1500x900x2550 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
Priključki:
- 4x vtičnica znotraj, 2x vtičnica zunaj
- 1xUTP znotraj
|  | 02.05.28. | LABORATORIJ ZA EKSTRAKCIJE
1.2.1.2. | L. 02.05.28.D10 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
Dim: 1200x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
- 4x vtičnica znotraj, 2x vtičnica zunaj
- 1xUTP znotraj
|  | 02.06.02. | LABORATORIJ ZA PROTEINSKE ANALIZE
1.2.1.3. | L. 02.06.02.D7 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
Dim: 1500x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
- 4xvtičnica znotraj, 2x vtičnica zunaj
- 1xUTP znotraj
Pod digestorijem
- 2x omarica za shranjevanje kemikalij z odsesom
|  | 02.06.03. | LABORATORIJ ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO
1.2.1.4. | L. 02.06.03.D6 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
Dim: 1200x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
- 4x vtičnica znotraj, 2xvtičnica zunaj
- 1xUTP znotraj
Pod digestorijem:
- 2xomarica za shranjevanje kemikalij z odsesom
|  | 02.06.05. | LABORATORIJ ZA HOMOGENIZACIJE 2
1.2.1.5. | L. 02.06.05.D5 |  | Digestorij, | 1 |  |  | 0
Dim: 1200x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
- 4x vtičnica znotraj, 2xvtičnica zunaj
- 1xUTP znotraj
Pod digestorijem:
- 2xomarica za shranjevanje kemikalij z odsesom
|  | 02.06.12. | LABORATORIJ ZA VIROLOGIJO
1.2.1.6. | L. 02.06.12.D6 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
Dim: 1200x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
- 4x vtičnica znotraj, 2xvtičnica zunaj
- 1xUTP znotraj
Pod digestorijem:
- 2xomarica za shranjevanje kemikalij z odsesom
|  | 10.05.01. | LABORATORIJ ZA ALGE IN CIANOBAKTERIJE
1.2.1.7. | L. 10.05.01.D9 |  | Digestorij za sedeče delo | 1 |  |  | 0
Dim: 1500x900x2550 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
Elektrika: 4x vtičnice znotraj; 2xvtičnica zunaj, 1xUTP
- 1x hladna voda
- 1x izlivka (v hrbtni steni)
- 1x odtok
Plini: 1xzemeljski plin; 1xN2
|  | 10.05.07. | GLP - PREDPROSTOR
1.2.1.8. | L. 10.05.07.D3 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
Dim: 1200x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
Elektrika: 4x vtičnice znotraj; 2xvtičnica zunaj
- 1xUTP
- 1x hladna voda
- 1x izlivka (vhrbtni steni)
- 1x odtok
- 1x zemeljski plin
- 1x omarica za shranjevanje kemikalij s odsesom
|  | 10.05.14. | LABORATORIJ ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO
1.2.1.9. | L. 10.05.14.DS8 |  | Digestorij za sedeče delo | 1 |  |  | 0
Dim: 1500x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
Elektrika: 4x vtičnice znotraj; 2xvtičnica zunaj
1xUTP
- 1x hladna voda
- 1x izlivka
- 1x odtok
- 1x gorilni plin
|  | 10.05.19. | PREDPRIPRAVA ZA DELO S CELIČNIMI KULTURAMI
1.2.1.10. | L. 10.05.19.D3 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
dim: 1800x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika (nelepljena).
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
- 4x vtičnica znotraj, 2xvtičnica zunaj
- 1xUTP
- 1x hladna voda
- 1x izlivka (v hrbtni steni)
- 1x odtok
- 1x gorilni plin
1x omarica za shranjevanje kemikalij z odsesom
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR | proizvajalec, tip, kataloška številka
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
DIGESTORIJ
Opis:
Digestorij nizkoenergetski, skladno s standardom EN 14175.
Specifikacija posameznih digestorijev za oddelek EKOS (dimenzije, materiali delovne površine,
korita, izlivke, število vtičnic, priključkov, podpultnih omaric so razvidne v opisu za vsak digestorij posebej).
Kovinsko ogrodje (prašno epoksi zaščiteno), zunanje ohišje izdelano iz materiala, ki omogoča 100% vodoodbojnost, obstojnost na
kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Notranja obloga iz kompaktne laminatne plošče, podobno kot Trespa Top Lab Plus.
Delovne površine s protirazlivno obrobo po celotnem obodu iz monolitne keramike (nelepljene), oziroma brez obrobe
v skladu s specifikacijo posameznega digestorija (v digestorijih, kjer v delovno ploščo ni vgrajeno korito
ali izlivka).
Pri nekaterih digestorijih je v delovno ploščo vgrajeno korito ali izlivka. Korito ali izlivka iz enakega materiala
kot je delovna plošča. Zahteva napisana v specifikaciji za posamezni digestorij.
Dimenzije so definirane pri pos. laboratorijih, kjer lahko višina in globina digestorija odstopata za največ 10 %, širina pa ne.
V digestorijih so predvideni priključki za vodo in pline po posameznih specifikacijah, vključno s končnimi elementi, ki
vključujejo armaturo ter dodatno opremo (regulacijski ventil z manometrom, zaporni ventil, končni dozirni ventil..).
Izvajalec je v ponudbi dolžan ponuditi vse odtočne armature, sifone ter cevi za priključitev na priključno mesto.
Material cevi, ki jih nabavi in vgradi izvajalec mora biti kompatibilna materialu cevi vgrajenem v objektu.
Dvižno okno iz varnostnega stekla; vertikalni in horizontalni pomik
Digestorij mora vsebovati VAV (Variable air volume)krmilno - nadzorno enoto po DIN EN 14175-6, ki vsebuje elektromotorno loputo,
kontrolo pretoka zraka, senzor položaja vrat, senzor gibanja, senzor ovir, servisni indikator in stikalo za luč ter ostale
dele skladno s standardom DIN EN 14175-6.
Priključek za odsesovanje: DN 250 mm
Električni priključki in naprave:
Vsi potrebni električni elementi za delovanje naprave v skladu s SIST EN 14175-6.
Število priključkov je razvidno iz specifikacije posameznega digestorija.
Mikroprocesorski krmilnik za vodenje in nadzor naprave s komunikacijsko povezavo na CNS
(Centralni Nadzorni Sistem), ki mora omogočati popolnoma avtomatsko delovanje in nadzor naprave v skladu
s SIST EN 14175-6.
Krmilnik z izhodi: 0-10V=0-1000 m3/h, brezpotencialni kontakt (max.24V/1A) kot signalizacijo "delovanje"
brezpotencialni kontakt (max.24V/1A) kot signalizacija "alarm".
Krmilnik z digitalnimi vhodi: omogočanje različnih režimov delovanja (reduciran/nočni režim), normalni režim delovanja, izklop naprave.
Kontrolni panel na dotik s prikazi oz.krmiljenji: vklop naprave signalizacijo statusa, možnost povečanja in
zmanjševanja pretoka zraka, vklop krmiljenja razsvetljave, vizualnega in akustičnega alarma.
Pod delovno ploščo digestorija so vgrajene omarice in varnostne omarice, razen pod delovno ploščo
digestorija, ki je namenjeno sedečemu delu.
- navadne omarice
- varnostna omara za kisline/baze (prezračevana)
- varnostna omara za shranjevanje vnetljivih snovi skladno s standardom EN 14470-1 (tip 90)
Navadne omarice:
Korpus omarice (stranica, strop in dno) - izdelan iz materialov, ki omogočajo 100% vodoodbojnost, odpornost na
kemijske in mehanske vplive, prenesti mora redne postopke čiščenja in dezinfekcije z agresivnimi materiali,
Police izdelane iz enakih materialov kot korpus omarice.
Nosilnost posamezne police med 20-40 kg.
Hrbet omare izdelan iz enakih materialov kot korpus omarice in police, z omogočenim dostopom do inštalacij.
Vrata omarice enokrilna ali dvokrilna izdelana iz enakih materialov kot preostali deli omarice (korpus, police in zadnji del)
Okovje vrat - odmične spone, odpiranje do 270˚ (pri omaricah, kjer je to mogoče), z možnostjo višinske in globinske nastavitve.
Podnožje omaric - korpus omarice stoji na kovinskih nogicah. Nogice z možnostjo višinske nivelacije. Cokelna
letev vodotesno zatesnjena na stiku s tlemi s silikonskim tesnilom, odpornim na mokro čiščenje in udarce.
Varnostna omarica za kisline in baze:
Korpus omarice je izdelan iz polipropilenskega (PP) materiala ali z melaminsko folijo oplemenitenih plošč. Vrata z ločenimi cilindričnimi ključavnicami.
Notranja oprema (police, panti) iz materialov odpornih proti koroziji. Izvlečne police s PP pladnji z zatičem za
zaustavitev.
Sredinska pokončna pregrada ali horizontalna pregrada za ločeno shranjevanje kislin in baz.
Hrbet omare mora biti zasnovan in izdelan na način, da je omogočeno učinkovito prezračevanje omare po
celotni višini.
Omarica mora biti označena z opozorilnimi oznakami glede na veljaven varnostni standard (grafični simboli)
Priključek za odsesovanje: DN 50 ali DN 75.
Varnostna omarica za shranjevanje vnetljivih snovi:
Varnostna omarica za shranjevanje vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90) in z odpornostjo proti ognju v času >90 min.
Omarica iz jeklene pločevine, prevlečene s praškovnim nanosom. (testiran nanos po EN ISO 2815) Omarica z vrati ali izvlečnim predalom,
z lovilno posodo. Omarica mora biti opremljena z inertnimi izravnalnimi nogicami, ki omogočajo voodoravno poravnavo omarice
Vrata z ločenimi cilindričnimi ključavnicami.
Avtomatski toplotni zapiralni mehanizem v primeru požara: zapiranje vrat, če temperatura naraste na '70˚C (±10˚C).
Priključek za odsesovanje: DN 50 ali DN 75.
Električni priključki in naprave:
Vsi potrebni električni elementi za delovanje digestorija v skladu s SIST EN 14175-6
V digestorije so vgrajene električne vtičnice z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44), varnostno stikalo -fit
in potrebni avtomatski odklopniki (varovalke), vse vgrajeno v okvir z z zaščitnim pokrovom (varnostni razred IP44).
Število priključkov je razvidno iz specifikacije posameznega digestorija.
Mikroprocesorski krmilnik za vodenje in nadzor naprave s komunikacijsko povezavo na CNS
(Centralni Nadzorni Sistem), ki mora omogočati popolnoma avtomatsko delovanje in nadzor naprave v skladu
s SIST EN 14175-6.
Krmilnik z izhodi: 0-10V=0-1000 m3/h, brezpotencialni kontakt (max.24V/1A) kot signalizacijo "delovanje"
brezpotencialni kontakt (max.24V/1A) kot signalizacija "alarm".
Krmilnik z digitalnimi vhodi: omogočanje različnih režimov delovanja (reduciran/nočni režim), normalni režim delovanja, izklop naprave.
Kontrolni panel na dotik s prikazi oz.krmiljenji: vklop naprave, signalizacijo statusa, možnost povečanja in
zmanjševanja pretoka zraka, vklop krmiljenja razsvetljave, vizualnega in akustičnega alarma ter prikaz trenutnega
stanja pretoka.
Za napajanje digestorija je projektiran:
- 1x trifazni priključek
- 1x ločeno napajanje za nadzorno elektroniko 3x2,5 mm2
Vodovodni priključki in napeljave:
Potrebni priključki so navedeni v opisu za posamezen digestorij. Laboratorijske pipe za hladno vodo in pipe za
demi vodo morajo biti izdelane, montirane, testirane skladno s standardi:
- EN 13792
- DIN 12918-1
Priključki za tehnične pline in napeljave:
V digestorij so vgrajeni priključki za zemeljski (gorilni) plin. Priključki navedeni v opisu za vsak
digestorij.
- DIN 12918-2
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
V ponudbeni ceni mora biti zajeta cena digestorija, IQ dokumentacija in testiranje z podanim poročilom
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
|  | 12.05.03. | MOLEKULARNI LABORATORIJ
2.2.1.1. | L. 12.05.03.DS8 |  | Digestorij za sedeče delo | 1 |  |  | 0
Dim: 1500x900x2550 mm
Delovna površina monolitna keramika.
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
Elektrika: 4xvtičnica znotraj ; 2xvtičnica zunaj
Voda: 1xizlivka
Plini: zemeljski plin
|  | 12.05.04. | LABORATORIJ ZA KEMIČNO EKOLOGIJO
2.2.1.2. | L. 12.05.04.D11 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
Dim: 1500x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika.
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
Elektrika: 4xvtičnica znotraj ; 2xvtičnica zunaj
Voda: 1x hladna voda, 1xizlivka (na hrbtni strani) , odtok
Plini: zemeljski plin
1x omarica za shranjevanje topil (vnetljivih snovi). Širina omarice 1400 mm.
|  | 12.05.06. | SPLOŠNI LABORATORIJ
2.2.1.3. | L. 12.05.06.D9 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
Dim: 1500x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika.
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
Elektrika: 4xvtičnica znotraj; 2xvtičnica zunaj
Voda: 1x hladna voda, 1xizlivka (na hrbtni strani) , odtok
Plini: zemeljski plin
1x omarica za shranjevanje kislin in baz. Širina omarice 900 mm. (odstopanje ± 10%)
1x omarica na podstavku, enokrilnimi vrati, nastavljvo polico, širine 450 mm. (odstopanje ± 10% - skupaj z zgornjo omarico pod širino dig.)
|  | 12.05.27. | KEMIJSKI LABORATORIJ
2.2.1.4. | L.12.05.27.D6 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 1500x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika.
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
Elektrika: 4xvtičnica znotraj; 2xvtičnica zunaj
Voda: 1x hladna voda, 1xizlivka (na hrbtni strani) , odtok
Plini: zemeljski plin
1x omarica za shranjevanje kislin in baz. Širina omarice 900 mm. (odstopanje ± 10%)
1x omarica na podstavku, enokrilnimi vrati, nastavljvo polico, širine 450 mm. (odstopanje ± 10% - skupaj z zgornjo omarilo pod širino dig.)
|  | 12.05.29. | EKOFIZIOLOŠKI LABORATORIJ
2.2.1.5. | L. 12.05.29.D7 |  | Digestorij | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 1500x900x2700 mm
Delovna površina monolitna keramika.
Vklapljanje vtičnic s stikalom za vklop zunaj.
Elektrika: 4xvtičnica znotraj ; 2xvtičnica zunaj
Plini: zemeljski plin
1x omarica za shranjevanje topil (vnetljivih snovi). Širina omarice 1400 mm.
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0

## 2.3. TEHTALNE MIZE
REKAPITULACIJA TEHTALNE MIZE
1.2.3. |  |  | TEHTALNE MIZE 1. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR | katalog (vpišite stran v katalogu)
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
TEHTALNA MIZA
Opis:
Tehtalna miza za analitsko ali precizno tehtnico.
Kovinsko podnožje, prašno barvano in certificirano z EN ISO 2815, ločeno od ostalega dela tehtalne mize
zaradi možnega prenosa vibracij na tehtalno površino. Podnožje izdelano iz jeklenega okvirja,
zunanja obloga iz kovinske, melaminske ali ekvivalentne plošče, plošča tehtalne površine
iz masivnega granita oziroma primerljivega masivnega materiala cca. 500x400 mm.
Okvir nameščen na gumijaste (ali podobne) podlage za preprečevanje širjenja vibracij.
Tehtalna miza mora biti v kvaliteti kot npr.: Koeterman, Wesemann ali Waldner.
|  | 02.05.20. | TEHTALNICA
1.2.3.1. | L. 02.05.20.AMT3 |  | Tehtalna miza, | 2 |  |  | 0
dim: 900x600-750x750 mm
|  | 02.05.23. | PRIPRAVLJALNICA VZORCEV MO
1.2.3.2. | L. 02.05.23.AMT3 |  | Tehtalna miza, | 1 |  |  | 0
dim: 900x600-750x750 mm
|  | 10.05.01. | LABORATORIJ ZA ALGE IN CIANOBAKTERIJE
1.2.3.3. | L. 10.05.01.AMT19 |  | Tehtalna miza, | 1 |  |  | 0
dim: 900x600-750x750 mm
|  | 10.05.08. | GLP - PREDPRIPRAVA VZORCEV
1.2.3.4. | L. 10.05.08.AMT1 |  | Tehtalna miza, | 1 |  |  | 0
dim: 900x600-750x750 mm
|  | 10.05.15. | TEHTALNICA
1.2.3.5. | L. 10.05.15.AMT3 |  | Tehtalna miza, | 1 |  |  | 0
dim: 900x600-750x750 mm
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0

## 2.4.ODSES.ROKE
REKAPITULACIJA ODSESOVALNE ROKE
1.2.4. |  |  | ODSESOVALNE ROKE 1. ETAPA |  |  |  | 0
2.2.4. |  |  | ODSESOVALNE ROKE 2. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
ODSESOVALNA ROKA - STENSKA
Opis:
Odzračevalna roka za montažo na steno, gibljiva v 3 nastavljivih smereh,
z vgrajeno loputo za regulacijo volumenskega toka zraka med položajem odprto do
položaja zaprto.
- območje dosega max. 1300 mm,
- plastični deli iz polipropilena
- metalni deli iz eloksiranega aluminija oziroma primerljive kovine,
- navojna stebla in vzmeti iz kislino odpornega jekla,
- sistem cevi premera 75 mm, (pri stropni izvedbi je dopusten premer 100 mm)
- odsesovalna zvonasta napa premera približno 350 mm (dopustno odstopanje ± 15%) iz prozornega polikarbonata
(ali primerljivo inertnega materiala) pritrjena na spodnji krak gibljive roke,
- stenska konzola za pritrditev roke na steno
Ojačitev v steni za lokalno odsesovalno roko je med 2100 in 2350 mm od tal.
Moč sesanja zraka v razponu od 120 - 150 m3/h.
Ojačitev v steni za lokalno odsesovalno roko je med 2100 in 2350 mm od tal.
Podobno kot: FUMEX tip 75
Za etapo 1, mora izvajalec delavniške risbe prilagoditi na obstoječe mikropriključke izvedene na objektu
v primeru, da mora prilagoditi obstoječe mikropriključke, zaradi montaže svoje opreme, mora stroške te prilagoditve
vključiti v ceno ponujene opreme. Izvajalec mora pred dobavo in montažo opreme narediti lastne izmere na objektu.
Načrti mikropriključkov bodo izvajalcu izročeni najkasneje ob uvedbi v delo.
Za drugo etapo je izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
|  | 02.05.11. | LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKO MIKROSKOPIJO
1.2.4.1. | L. 02.05.11.OR |  | Odsesovalna roka, stenska | 1 |  |  | 0
|  | 02.05.15. | MIKROSKOPIRNICA ZA FLUORESCENTNO MIKROSKOPIJO
1.2.4.2. | L. 02.05.15.OR |  | Odsesovalna roka - stenska | 1 |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
ODSESOVALNA ROKA - STENSKA
Opis:
Odzračevalna roka za montažo na steno, gibljiva v 3 nastavljivih smereh,
z vgrajeno loputo za regulacijo volumenskega toka zraka med položajem odprto do
položaja zaprto.
- območje dosega max. 1300 mm,
- plastični deli iz polipropilena
- metalni deli iz eloksiranega aluminija oziroma primerljive kovine,
- navojna stebla in vzmeti iz kislino odpornega jekla,
- sistem cevi premera 75 mm, (stropna izvedba je dopustna 100 mm)
- odsesovalna zvonasta napa premera približno 350 mm (dopustno odstopanje ± 15%) iz prozornega polikarbonata
(ali primerljivo inertnega materiala) pritrjena na spodnji krak gibljive roke,
- stenska konzola za pritrditev roke na steno
Moč sesanja zraka v razponu od 120 - 150 m3/h.
Ojačitev v steni za lokalno odsesovalno roko je med 2100 in 2350 mm od tal.
Podobno kot: FUMEX tip 75
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
|  | 12.05.04. | LABORATORIJ ZA KEMIČNO EKOLOGIJO
2.2.4.1. | L. 12.05.04.OR |  | Odsesovalna roka - stenska, | 2 |  |  | 0
|  | 12.05.06. | SPLOŠNI LABORATORIJ
2.2.4.2. | L. 12.05.06.OR |  | Odsesovalna roka - stenska, | 1 |  |  | 0
|  | 12.05.24. | MORFOLOŠKI LABORATORIJ
2.2.4.3. | L. 12.05.24.OR |  | Odsesovalna roka - stenska, | 1 |  |  | 0
|  | 12.05.31. | ZOOLOŠKI LABORATORIJ
2.2.4.4. | L. 12.05.31.OR |  | Odsesovalna roka - stenska | 1 |  |  | 0
ODSESOVALNA ROKA - STROPNA
Opis:
Opis enak kot za odzračevalno roko stensko, samo da je odzračevalna roka
montirana na strop. V ponudbi mora biti ponujena tudi podkonstrukcija za montažo
odzračevalne roke in rozeta za prekritje izreza stropa.
- sistem cevi premera 100 mm (dopustna je tudi izvedba 75 mm)
Svetla višina prostora je 2,85 m
Višina med spuščenim stropom in AB ploščo je 70 cm.
|  | 12.05.04. | LABORATORIJ ZA KEMIČNO EKOLOGIJO
2.2.4.5. | 12.05.04.ORS |  | Odsesovalna roka - stropna | 1 |  |  | 0
|  | 12.05.12. | SPLOŠNI LABORATORIJ ČEBELE
2.2.4.6. | L. 12.05.12.ORS |  | Odsesovalna roka - stropna | 2 |  |  | 0
|  | 12.05.31. | ZOOLOŠKI LABORATORIJ
2.2.4.7. | L. 12.05.31.ORS |  | Odsesovalna roka - stropna | 3 |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0

## 2.5. VARNOSTNE OMARE
REKAPITULACIJA VARNOSTNE OMARE
1.2.5. |  |  | VARNOSTNE OMARE 1. ETAPA |  |  |  | 0
2.2.5. |  |  | VARNOSTNE OMARE 2. ETAPA |  |  |  | 0
3.2.5 |  |  | VARNOSTNE OMARE IZOBRAŽEVALNIH PROSTOROV 2. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR | katalog (vpišite stran v katalogu)
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
VARNOSTNE OMARE
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
OPOMBA: Dimenzije so predpisane pri posameznih omarah. PO VIŠINI IN GLOBINI je dopustno
odstopanje od navedenih dimenzij ± 5%, po širini pa je dopustno odstopanje le -1% (minus 1%);
razen, če je pri posamezni postavki drugače določeno
Za etapo 1, mora izvajalec delavniške risbe prilagoditi na obstoječe mikropriključke izvedene na objektu
v primeru, da mora prilagoditi obstoječe mikropriključke, zaradi montaže svoje opreme, mora stroške te prilagoditve
vključiti v ceno ponujene opreme. Izvajalec mora pred dobavo in montažo opreme narediti lastne izmere na objektu.
Načrti mikropriključkov bodo izvajalcu izročeni najkasneje ob uvedbi v delo.
Za drugo etapo je izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
OMARA ZA SHRANJEVANJE KISLIN IN BAZ
Varnostne omare za shranjevanje kislin in baz po standardu TRGS 526 ali enakovreden.
Varnostna omara za shranjevanje kislin in lugov mora biti narejena iz polipropilena (PP) ali visokotlačnega laminata (HPL), ki je
odporen na udarce, praske in abrazijo. Notranjost omare in oprema mora biti odporna na korozijo.
Na sredini omare je pregrada, za ločeno shranjevanje kislin in ločeno shranjevanje lugov. Vrata omare so
opremljena z ločenimi cilindričnimi ključavnicami. Omara mora biti opremljena s kovinskimi nivelirnimi nožicami,
da je omogočena vodoravna namestitev omare.
V notranjosti omare izvlečne police z zatičem za zaustavitev, največja dovoljena obremenitev polic: 20 kg (odstopanje ±5%).
Prestrezna kad iz polipropilena ali polietilena na polici, prestrezni volumen 20 litrov, enostavno odstranljiva.
Priključek za odvod zraka po standardu DN 75 na zgornjem delu omare.
Ponudnik mora v ponudbeni ceni upoštevati dobavo, montažo omare in priklop omare na prezračevalni
sistem odvoda zraka.
Omarica mora biti označena z opozorilnimi oznakami glede na veljaven varnostni standard (grafični simboli)
Podobno kot: ASECOS ali DUEPERTAL
|  | 00.08.01. | SKLADIŠČE PRISPELIH KEMIKALIJ
1.2.5.1. | L.00.08.01.OKB1 |  | Omara za shranjevanje kislin/baz | 1 |  |  | 0
dim: 600x550x1950 mm (dopustno odstopanje vseh dimenzij ±10%)
VARNOSTNE OMARE ZA SHRANJEVANJE VNETLJIVIH SNOVI (KEMIKALIJ),
Varnostna omara za shranjevanje vnetljivih snovi na delovnem mestu z odpornostjo proti ognju v času
>90 minut.
Zunanji deli omare iz jeklene pločevine, prevlečene s praškovnim nanosom. Osnovna plošča iz nerjavečega
jekla. Nastavljive police po višini. Avtomatski toplotni zapiralni mehanizem v primeru požara:
zapiranje vhodnega in izhodnega kanala, če temperatura naraste na 70˚C (± 10˚C).
Krilna vrata opremljena s cilindrično ključavnico in se zapirajo simultano.
Omara mora biti opremljena s kovinskimi nivelirnimi nožicami, da je omogočena vodoravna namestitev omare.
Priključek za odvod zraka ustreza standardu DN 75.
Uporaba v skladu s tehničnimi pravili za vnetljive tekočine EN 14470-1.
Priključek za ozemljitev v skladu z BGR ( izogibanje izvorom vžiga).
Oznake v skladu z EN 14470-1
Podobno kot: ASECOS ali DUEPERTAL
|  | 10.05.01. | LABORATORIJ ZA ALGE IN CIANOBAKTERIJE
1.2.5.2. | L. 10.05.01.OK12 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1 |  |  | 0
dim: 900x615x2000 mm
|  | 10.05.15. | TEHTALNICA
1.2.5.3. | L. 10.05.15.OK5 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1 |  |  | 0
dim: 900x615x2000 mm
|  | 99.10.07. | HODNIK
1.2.5.4. | L. 99.10.07.OK1 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 3 |  |  | 0
dim: 600x615x2000 mm
|  | 99.10.43. | KOMUNIKACIJE
1.2.5.5. | L. 99.10.43.OL1 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 3 |  |  | 0
dim: 600x615x2000 mm
|  | 00.08.02. | SKLADIŠČE ODPADNIH KEMIKALIJ
1.2.5.6. | L. 00.08.02.OK3 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 2 |  |  | 0
dim: 900x615x2000 mm
|  | 02.05.04. | LABORATORIJ ZA PRIPRAVO GOJIŠČ IN RAZTOPIN
1.2.5.7. | L. 02.05.04.OK6 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1 |  |  | 0
Dim: 900x615x2000 mm
1.2.5.8. | L. 02.05.04.OK7 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1 |  |  | 0
Dim: 1200x615x2000 mm
|  | 00.08.01. | SKLADIŠČE PRISPELIH KEMIKALIJ
1.2.5.9. | L.00.08.01.OT2 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 2 |  |  | 0
dim: 900x615x2000 mm
VARNOSTNE OMARE ZA SHRANJEVANJE VNETLJIVIH SNOVI IN ZA SHRANJEVANJE
KISLIN/BAZ - DVA DELA
Opis:
Levi del - širine 600mm - za vnetljive snovi
Varnostna omara za shranjevanje gorljivih tekočin in vnetljivih nevarnih snovi
Predelek omare za gorljive tekočine po DIN EN 14470-1. Protipožarna obstojnost 90 minut (Tip90)
Blokada vrat za enostavno vstavljanje in odvzemanje. Avtomatika za zapiranje vrat v primeru požara.
Zaklepanje s ključavnico s profilnim cilindrom.
Notranja oprema: 3 police in talna prestrezna kadica. Police prestavljive po višini.
Priključek za odvod zraka (DN75). Po DIN EN 14470-1 in s pravilnikom o nevarnih snoveh.
Desni del - širine 600mm :
Varnostna omara za shranjevanje kislin in baz po standardu EN 16121, EN 16122 ali enakovreden.
Varnostna omara za shranjevanje kislin in lugov mora biti narejena iz polipropilena (PP) ali visokotlačnega laminata (HPL), ki
mora biti odporna na udarce, praske in abrazijo. Notranjost omare in oprema mora biti odporna na korozijo.
Na sredini omare je pregrada, za ločeno shranjevanje kislin in ločeno shranjevanje lugov.
Omara mora biti opremljena s kovinskimi nivelirnimi nožicami, da je omogočena vodoravna namestitev omare.
V notranjosti omare so max 4 zvlečne police s pladnji, z zatičem za zaustavitev; največja dovoljena
obremenitev polic:20 kg (odstopanje ±5%). Hrbet omare mora biti zasnovan in izdelan na način, da je omogočeno učinkovito
prezračevanje omare po celotni višini.
Priključek za odvod zraka po standardu DN75 na zgornjem delu omare.
Ponudnik mora v ponudbeni ceni upoštevati dobavo, montažo omare in priklop omare na prezračevalni
sistem odvoda zraka.
Omarica mora biti označena z opozorilnimi oznakami glede na veljaven varnostni standard (grafični simboli)
Podobno kot: ASECOS ali DUEPERTAL
|  | 02.05.11. | LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKO MIKROSKOPIJO
1.2.5.10. | L. 02.05.11.OK6 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi in shranjevanje kislin/baz - dva dela | 1 |  |  | 0
dim: 1200x615x2000 mm (ali 2x 600x615x2000)
OMARE ZA SHRANJEVANJE KEMIKALIJ - BREZ ODVODA ZRAKA
Opis:
Zunanji deli omare iz jeklene pločevine, prevlečene s praškovnim nanosom. Notranja oprema tri police,
prestavljive po višini. Nosilnost police 20-40 kg. Na dnu omare prestrezna kadica.
Naravno prezračevanje skozi prezračevalne rešetke.
Dim.: 600x600x2000 mm
Podobno kot: ASECOS ali DUEPERTAL
|  | 10.05.10. | GPL LABORATORIJ ZA CELIČNE TESTE
1.2.5.11. | L. 10.05.10.OKB5 |  | Omara za kemikalije brez odduha, | 1 |  |  | 0
dim; 600x615x2000 mm
|  | 10.05.15. | TEHTALNICA
1.2.5.12. | L. 10.05.15.OKB4 |  | Omara za kemikalije brez odduha, | 1 |  |  | 0
dim; 600x615x2000 mm
VARNOSTNA OMARA ZA SHRANJEVANJE VNETLJIVIH SNOVI
Opis:
Varnostna omara za shranjevanje vnetljivih snovi (oksidativnih snovi).
v skladu s standardom EN 14470 -1
Notranja oprema: 4 police (dopustno tla plus 3) in talna prestrezna kadica prostornine 30-40 litrov.
Podobno kot: ASECOS tip: Q-CLASSIC-90
|  | 00.08.01. | SKLADIŠČE PRISPELIH KEMIKALIJ
1.2.5.13. | L. 00.08.01.OO3 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi ( oksidativnih snovi) | 1 |  |  | 0
dim: 1200x615x2000 mm
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA
VARNOSTNA OMARA ZA SHRANJEVANJE JEKLENK
Varnostne omare za shranjevanje jeklenk morajo biti v skladu s standardom:
- EN 14470-2
Varnostna omara s požarno odpornostjo G90 - skladno s standardom EN 14470-2.
Vrata so krilna, opremljena s cilindrično ključavnico, odpiranje vrat do 180˚. Zagotovljena mora biti
možnost niveliranja omare (niveliranje omare v primeru neravnih tal). Omara mora biti ozemljena
v skladu s standardi. Priključek za odvod zraka na vrhu omare - Ø75
Notranja višina omare mora biti dovolj velika, da je omogočena enostavna instalacija in montaža
plinskih armatur. Prehodi za cevi, senzorje … so na vrhu omare.
Varnostna omara za shranjevanje jeklenk mora biti opremljena:
- z držali za pritrditev jeklenk
- z rampo (vrtečo) iz galvanizirane protizdrsne pločevine za lažjo menjavo jeklenk
- s tirnicama za montažo reducirne postaje
V ponudbi mora biti zajeta dobava in montaža omare z vso potrebno opremo za priklop na
prezračevalni sistem odvoda zraka.
Dimenzije omare in število plinskih jeklenk, ki se bo shranjevalo v omari je navedeno pri opisu za
posamezno pozicijo.
Podobno kot: ASECOS ali DUEPERTAL
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
|  | 12.05.04. | LABORATORIJ ZA KEMIČNO EKOLOGIJO
2.2.5.1. | L. 12.05.04.OJ8 |  | Omara za shranjevanje jeklenk - He, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 900x600x2000 mm
Omara za namestitev 3 jeklenk 50 litrov.
Opomba: odjemna mesta v prostoru 12.05.05. nad pultom L.12.05.05.LP2 !
2.2.5.2. | L. 12.05.04.OJ9 |  | Omara za shranjevanje jeklenk - dušik, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 600x600x2000 mm
Omara za namestitev 1 jeklenke 50 litrov.
|  | 99.10.29. | KOMUNIKACIJE
2.2.5.3. | L. 99.10.29.OJ1 |  | Varnostna omara za shranjevanje jeklenk (He) | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 900x600x2000 mm
Omara za namestitev vsaj 2 jeklenk 50 litrov.
2.2.5.4. | L. 99.10.29.OJ2 |  | Varnostna omara za shranjevanje jeklenk (O2) | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 900x600x2000 mm
Omara za namestitev vsaj 2 jeklenk 50 litrov.
2.2.5.5. | L. 99.10.29.OJ3 |  | Varnostna omara za shranjevanje jeklenk (N2) | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 900x600x2000 mm
Omara za namestitev vsaj 2 jeklenk 50 litrov.
OMARE ZA SHRANJEVANJE VNETLJIVIH SNOVI (KEMIKALIJ)
Varnostna omara za shranjevanje vnetljivih snovi na delovnem mestu z odpornostjo proti ognju v času
>90 minut.
Zunanji deli omare iz jeklene pločevine, prevlečene s praškovnim nanosom.
Nastavljive police po višini. Avtomatski toplotni zapiralni mehanizem v primeru požara:
zapiranje vhodnega in izhodnega kanala, če temperatura naraste na 70˚C (± 10˚C).
Krilna vrata opremljena s cilindrično ključavnico in se zapirajo simultano.
Omara mora biti opremljena s kovinskimi nivelirnimi nožicami, da je omogočena vodoravna namestitev omare.
Priključek za odvod zraka ustreza standardu DN 75.
Uporaba v skladu s tehničnimi pravili za vnetljive tekočine EN 14470-1.
Priključek za ozemljitev v skladu z BGR ( izogibanje izvorom vžiga).
Oznake v skladu z EN 14470-1
Podobno kot: ASECOS ali DUEPETAL
|  | 12.05.04. | LABORATORIJ ZA KEMIČNO EKOLOGIJO
2.2.5.6. | L. 12.05.04.11.OK7 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1 |  |  | 0
dim: 600x615x2000 mm
|  | 12.05.06. | SPLOŠNI LABORATORIJ
2.2.5.7. | L. 12.05.06.OK8 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1 |  |  | 0
dim: 600x615x2000 mm
|  | 12.05.28. | TEHTALNICA
2.2.5.8. | L. 12.05.28.OK2 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1 |  |  | 0
Dimenzija: 1200x615x2000 mm
2.2.5.9. | L. 12.05.28.OK3 |  | Omara za shranjevanje vnetljivih snovi, | 1 |  |  | 0
dim: 600x615x2000 mm
VARNOSTNA OMARICA ZA SHRANJEVANJE VNETLJIVIH SNOVI
Opis:
Varnostna omarica za shranjevanje vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90). Izvedena iz večkratno
varjene jeklene pločevine (debelina 1,5 mm) v A kvaliteti.
Police nastavljive po višini. Avtomatski toplotni mehanizem v primeru požara: zapiranje vrat, če
temperatura naraste na 70˚C (±10˚C). Priključek za odsesovanje: DN 75 nameščen v hrbtni steni omarice.
Podobno kot: ASECOS ali DUEPETAL
|  | 12.05.01. | e- DNA LABORATORIJ
2.2.5.10. | L. 12.05.01.OVT6 |  | Omarica za shranjevanje vnetljivih snovi (vgrajena pod pult L.12.05.01.LPK1) | 1 |  |  | 0
željene dim: 595x595x635 mm (odstopanje dimenzij je omejeno z dimenzijami pulta L.12.05.01.LPK1)
|  | 12.05.03. | MOLEKULARNI LABORATORIJ
2.2.5.11. | L. 12.05.03.OK11 |  | Omarica za shranjevanje vnetljivih snovi (vgrajena pod pult L.12.05.03.LP4) | 1 |  |  | 0
željene dim: 1100x595x635 mm (odstopanje dimenzij je omejeno z dimenzijami pulta L.12.05.03.LP4)
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA - IZOBRAŽEVALNI PROSTORI
VARNOSTNE OMARE
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
|  | 33.02.04 | Omarica za shranjevanje vnetljivih snovi L.33.02.04.OVT v vajalnici (33.02.04).
Omarica za shranjevanje vnetljivih snovi (vgrajena pod pult L.33.02.04.LPK3)
Varnostna omarica za shranjevanje vnetljivih snovi po standardu EN 14 470-1 (tip90). Izvedena iz večkratno varjene jeklene pločevine (debelina 1,5 mm) v A kvaliteti. Police nastavljive po višini. Avtomatski toplotni mehanizem v primeru požara: zapiranje vrat, če temperatura naraste na 70˚C (±10˚C). Priključek za odsesovanje: DN 75 nameščen v hrbtni steni omarice. Vkjučno z razlivnim koritom. Omarica s ključavnico in klučem.
željene dim: 595x595x635 mm (odstopanje dimenzij je omejeno z dimenzijami pulta L.33.02.04.LPK3)
Podobno kot: ASECOS ali DUEPETAL
3.2.5.1. | L.33.08.04.OVT |  | Omarica za shranjevanje vnetljivih snov L.33.02.04.OVT v vajalnici (33.02.04). | 1 |  |  | 0
|  |  | Varnostne omare skupaj: |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0

## 3.0.SERIJSKA OPREMA
REKAPITULACIJA SERIJSKE OPREME
1.3.1 |  |  | SERIJSKA OPREMA 1. ETAPA |  |  |  | 0
2.3.1. |  |  | SERIJSKA OPREMA 2. ETAPA |  |  |  | 0
3.3.1 |  |  | SERIJSKA OPREMA IZOBRAŽEVALNI PROSTORI 2. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
Za etapo 1, mora izvajalec delavniške risbe prilagoditi na obstoječe mikropriključke izvedene na objektu
v primeru, da mora prilagoditi obstoječe mikropriključke, zaradi montaže svoje opreme, mora stroške te prilagoditve
vključiti v ceno ponujene opreme. Izvajalec mora pred dobavo in montažo opreme narediti lastne izmere na objektu.
Načrti mikropriključkov bodo izvajalcu izročeni najkasneje ob uvedbi v delo.
Za drugo etapo je izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
REGAL KOVINSKI
Opis:
Okvir in stebri iz jeklenih profilov, varjene ojačitvene letve dajejo vsaki polici maksimalno nosilnost
do 200 kg. Sestavljen z vijaki. Police se lahko montirajo na katerikoli višini v regalu. Kovinski
regali se lahko poljubno dodajajo po dolžini z dodatnimi enotami.
Različnih globin od 400 do 640 mm in različnih širin ( do 1500 mm) in različnih višin.
Na vrhu regala montirana tirnica za premično lestev. Širina lestve 60 cm; nagib lestve 70˚,
maksimalna obremenitev 150 kg.
V ponudbi morata biti ponujeni dve lestvi:
- 1x za regale v prostoru 02.05.02. SKLADIŠČE POTROŠNEGA MATERIALA 1
- 1x za regale v prostoru 02.05.19, SKLADIŠČE POTROŠNEGA MATERIALA 2
|  | 02.05.02. | SKLADIŠČE POTROŠNEGA MATERIALA 1
1.3.0.1. | L. 02.05.02.R1 |  | Regal začetni, | 1 |  |  | 0
dim: 1060x440x2700 mm
- lestev
1.3.0.2. | L. 02.05.02.R2 |  | Regal nadaljevalni, | 3 |  |  | 0
dim: 1010x440x2700 mm
1.3.0.3. | L. 02.05.02.R3 |  | Regal nadaljevalni, | 1 |  |  | 0
dim: 910x440x2700 mm
1.3.0.4. | L. 02.05.02.R4 |  | Regal začetni, | 1 |  |  | 0
dim: 1060x640x2700 mm
- lestev
1.3.0.5. | L. 0205.02.R5 |  | Regal nadaljevalni, | 3 |  |  | 0
dim: 1010x640x2700 mm
1.3.0.6. | L. 02.05.02.R6 |  | Regal začetni, | 1 |  |  | 0
dim: 910x640x2700 mm
- lestev
|  | 02.05.19. | SKLADIŠČE POTROŠNEGA MATERIALA 2
1.3.0.7. | L. 02.05.19.R1 |  | Regal, | 1 |  |  | 0
dim: 3400x640x2700 mm
1.3.0.8. | L. 02.05.19.R2 |  | Regal, | 2 |  |  | 0
dim: 1500x640x2700 mm
1.3.0.9. | L. 02.05.19.R3 |  | Regal, | 1 |  |  | 0
dim: 2070x640x2700 mm
REGAL S PREMIČNO LESTVIJO
Opis:
Okvir in stebri iz jeklenih profilov, varjene ojačitvene letve dajejo vsaki polici maksimalno nosilnost
do 200 kg. Pet polic, police globoke 60 cm.
Na vrhu regala montirana tirnica za premično lestev. Širina lestve 60 cm; nagib lestve 70˚,
maksimalna obremenitev 150 kg.
Regala postavljena v obliki črke "L". Dolžina tirnice za premično lestev na regalu L.10.05.18.R2
168 cm, dolžina tirnice za premično lestev na regalu L.10.05.18.R3 127 cm.
|  | 10.05.18. | PREDPROSTOR, SKLADIŠČE
1.3.0.10. | L. 10.05.18.R2 |  | Regal | 1 |  |  | 0
dim: 218x60x270 cm
- 1x lestev
1.3.0.11. | L. 10.05.18.R3 |  | Regal | 1 |  |  | 0
dim: 127x60x270 cm
REGAL ZA SKLADIŠČENJE PRISPELIH KEMIKALIJ
Opis:
Regal za skladiščenje kemikalij z lovilnimi posodami. Stabilna jeklena konstrukcija, vsi pritrdilni deli
in police galvanizirane. Police po višini nastavljive. Na vsaki polici pladenj iz PP materiala.
Maksimalna obremenitev police do 200 kg, pri enakomerni razporejeni obremenitvi.
Modularna konstrukcija omogoča sestavo regala.
Globina regala 600 mm, višina regala 2000 mm.
|  | 00.08.01. | SKLADIŠČE PRISPELIH KEMIKALIJ
1.3.0.12. | L. 00.08.01.R7 |  | Regal, dolžina cca.2700 mm, globina 600 mm, višina 2000 mm. | 1 |  |  | 0
REGAL ZA SKLADIŠČENJE ODPADNIH KEMIKALIJ
Opis:
Opis enak kot za regal prispelih kemikalij, samo globina je 500 mm, višina regala 2000 mm.
|  | 00.08.02. | SKLADIŠČE ODPADNIH KEMIKALIJ
1.3.0.13. | L. 00.08.02.R1 |  | Regal za shanjevanje odpadnih kemikalij, dolžina cca. 2900 mm, globina 500 mm, višina 2000 mm. | 2 |  |  | 0
1.3.0.14. | L. 00.08.02.R2 |  | Regal za shanjevanje odpadnih kemikalij, dolžina cca.2100 mm, globina 500 mm, višina 2000 mm. | 1 |  |  | 0
VOZIČEK
Opis:
Voziček iz nerjavečega jekla AISI 304, da se lahko opere in razkuži, z dvema policama, nosilnost
police do 100 kg, ergonomično potisno ročico, s štirimi kolesi Ø125 mm, dve kolesi imata zavoro.
Dimenzija: 890x610x890 mm
|  | 02.05.04. | LABORATORIJ ZA PRIPRAVO GOJIŠČ IN RAZTOPIN
1.3.0.15. | L. 02.05.04.V11 |  | Voziček | 2 |  |  | 0
|  | 02.05.17. | HLADNA SOBA
1.3.0.16. | L. 02.05.18.V3 |  | Voziček | 1 |  |  | 0
|  | 10.05.01. | LABORATORIJ ZA ALGE IN CIANOBAKTERIJE
1.3.0.17. | L. 10.05.01.V13 |  | Voziček | 1 |  |  | 0
|  | 10.05.13. | MIKROSKOPIRNICA
1.3.0.18. | L. 10.05.13.V11 |  | Voziček | 1 |  |  | 0
|  | 10.05.14. | LABORATORIJ ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO
1.3.0.19. | L. 10.05.14.V7 |  | Voziček | 1 |  |  | 0
|  | 02.06.03. | LABORATORIJ ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO
1.3.0.20. | L. 02.06.03.V10 |  | Voziček | 1 |  |  | 0
|  | 02.06.22. | SADILNICA
1.3.0.21. | L. 02.06.22.V3 |  | Voziček, | 2 |  |  | 0
|  | 02.06.24.1. | PREDPROSTOR PRED KOMORO ZA GOJENJE RASTLIN
1.3.0.22. | L. 02.06.24.1.V5 |  | Voziček, | 2 |  |  | 0
|  | 02.06.28. | PROSTOR ZA LAMINARIJ
1.3.0.23. | L. 02.06.28.V3 |  | Voziček, | 1 |  |  | 0
VOZIČEK
Opis:
Voziček iz nerjavečega jekla AISI 304, da se lahko opere in razkuži, z dvema policama, nosilnost
police do 100 kg, ergonomično potisno ročico, s štirimi kolesi Ø125 mm, dve kolesi imata zavoro.
Dimenzija: 740x360x890 mm
|  | 02.05.29. | BAKTERIOLOŠKI LABORATORIJ 1
1.3.0.24. | L. 02.05.29.V15 |  | Voziček | 1 |  |  | 0
Dim: 740x360x890 mm
VOZIČEK
Opis:
Voziček iz nerjavečega jekla AISI 304, da se lahko opere in razkuži, z dvema policama, nosilnost
police do 100 kg, s štirimi kolesi Ø125 mm, vsa štiri kolesa imajo zavoro.
Dimenzija: 450x1000x900 mm
|  | 10.05.13. | MIKROSKOPIRNICA
1.3.0.25. | L.10.05.13.V12 |  | Voziček | 2 |  |  | 0
Dim: 450x1000x900 mm
NOSILEC ZA ŽIČNATE KOŠARE, ŽIČNATE KOŠARE
Opis:
Žična košarica iz nerjavne jeklene žice,dim 300x120x90 mm
Izdelana iz CrNi jekla AISI 316, EN 14401, iz drobne mreže 4x4 mm.
Nosilec za dve košarici, izdelan iz nerjavne jeklene žice.
|  | 10.05.27. | FILTER 3
1.3.0.26. | L. 10.05.27.3 |  | Nosilec za dve žičnati košari + 2x žičnata košara | 1 |  |  | 0
FOTOGRAFSKA SVETILKA
Opis:
Fotografska svetilka sestavljena iz treh luči, montirane na stropu na gibljivih kovinskih nosilcih. Vsaj
dva nosilca morata omogočiti, da se luč spusti na višino pol metra od mize. Svetla višina stropa je
2,85 cm, višina mize je 90 cm.
|  |  | 1. svetilka | 1
- 135.000 lux@0,5 m
- jakost luči med 0% in 100%
- podpora DMX
- 5 programiranih svetlobnih efektov
Podobno kot: APUTURE LS C120D II
|  |  | 2. svetilka | 1
- šesterokotnik s 16 jeklenimi palicami
- 2 sprednja difuzorja s 1,5 in 2,5 stopnjami
- odstranljivi notranji difuzor
- mreža 40˚
- držalo gelskega filtra
Podobno kot: APUTURE LIGHT DOME II
3. svetilka
Primerna za manjše "studie".
- trdno izdelan modifikator ima 16 odpornih jeklenih palic, ki tvorijo krožno svetlobno polje,
srebrna notranjost maksimira izhod.
- 1x notranji difuzor
- 1x zunanji difuzor
- 1x mreža iz satovja
- 1x držalo za gel
- 1x reflektor
|  |  | Podobno kot: APUTURE LIGHT DOME MINI II | 1
V ponudbeni ceni mora biti zajet nosilec za svetilke.
|  | 02.06.24. | PREDPROSTOR PRED KOMORO
1.3.0.27. | L. 02.06.24.1.4 |  | Svetilka - fotografska montirana na stropu - komplet | 1 |  |  | 0
LESTEV ZA REGALE V PROSTORU 00.08.01. IN 00.08.02.
Opis:
Lestev izdelana iz aluminija. Platforma in povezovalni elementi iz pocinkanega jekla.
Nedrseče 8 cm široke stopnice na obeh straneh lestve (5 stopnic). Vrhnje dve stopnici tvorijo platformo.
Lestev mora biti izdelana v skladu e standardom EN131, ki dovoljuje največjo delovno obremenitev
lestve z 150 kg.
|  | 00.08.02. | SKLADIŠČE ODPADNIH KEMIKALIJ
1.3.0.28. | L.02.08.02. |  | Lestev | 1 |  |  | 0
KLJUKICA OBEŠALNA
Opis:
Obešalna kljkica dvojna,
Podobno kot: STILHAUS, tip: VENUS
|  | 10.05.18. | PREDPROSTOR, SKLADIŠČE
1.3.0.29. | L. 10.05.18.KO |  | Kljukica obešalna | 15 |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
REGAL KOVINSKI
Opis:
Okvir in stebri iz jeklenih profilov, varjene ojačitvene letve dajejo vsaki polici maksimalno nosilnost
do 200 kg. Sestavljen z vijaki. Police se lahko montirajo na katerikoli višini v regalu.Kovinski
regali se lahko poljubno dodajajo po dolžini z dodatnimi enotami.
Različnih globin od 400 do 600 mm in različnih širin ( do 1500 mm) in različnih višin.
|  | 12.05.15. | SKLADIŠČE
2.3.1.1. | L. 12.05.15.R1 |  | Regal - začetni | 4 |  |  | 0
dim: 106x44x200 cm
2.3.1.2. | L. 12.05.15.R2 |  | Regal - začetni | 1 |  |  | 0
dim: 97x44x200 cm
2.3.1.3. | L. 12.05.15.R3 |  | Regal - nadaljevalni | 1 |  |  | 0
dim: 61x44x200 cm
2.3.1.4. | L. 12.05.15.R4 |  | Regal - nadaljevalni | 1 |  |  | 0
dim: 141x44x200 cm
REGAL KOVINSKI Z LUČMI
Opis:
Opis enak kot je opis za regal kovinski, samo da so police fiksne in opremljene z LED žarnico.
Led žarnica z razponom valovne dolžine 380 - 780 mm. Omogočena mora biti možnost
zatemnitve žarnice (vezana na dimmer).
Žarnica podobno kot: SANSI 24W LED GROW LIGHT
|  | 12.05.18. | GOJILNICA
2.3.1.5. | L. 12.05.18.R1 |  | Regal z lučmi, začetni | 2 |  |  | 0
dim: 106x44x200 cm
2.3.1.6. | L. 12.05.18.R2 |  | Regal z lučmi, začetni | 2 |  |  | 0
dim: 106x44x200 cm
2.3.1.7. | L. 12.05.18.R3 |  | Regal z lučmi, | 1 |  |  | 0
dim: 101x64x200 cm
|  | 12.05.19. | KARANTENSKA GOJILNICA
2.3.1.8. | L. 12.05.19.RUV1 |  | Regal z lučmi, začetni | 1 |  |  | 0
dim: 106x44x200 cm
2.3.1.9. | L. 12.05.19.RUV2 |  | Regal z lučmi, nadaljevalni | 1 |  |  | 0
dim: 101x44x200 cm
2.3.1.10. | L. 12.05.19.RUV3 |  | Regal z lučmi, začetni | 1 |  |  | 0
dim: 106x44x200 cm
2.3.1.11. | L. 12.05.19.RUV4 |  | Regal z lučmi, nadaljevalni | 1 |  |  | 0
dim: 90x44x200 cm
REGAL IZ NERJAVEČE PLOČEVINE SKLADIŠČNE OPREME
Opis
Nosilni stojni elementi iz inox profilov, izdelani brez odprtin oz. luknje, zgoraj mora biti zaprt z
varjenim inox profilom, spodaj opremljen s plastično nastavljivo nogico. Na hrbtni strani mora
biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za
povečanje stabilnosti. Križna povezava iz inox profila.
Regali naj omogočajo fiksno sestavljanje med posameznimi elementi z dodatnimi U profili in
vijačno zvezo.
Police nastavljive po višini, izdelane iz dvostranske nerjaveče pločevine in vmesnega lahkega polnila ali iz
oplemenitenega vodoodpornega materiala prekritega z nerjavno pločevino. Nosilnost polic
najmanj 200 kg. Število polic 4.
|  | 12.05.20. | SKLADIŠČE OPREME
2.3.1.12. | L. 12.05.20.RNP3 |  | Regal iz nerjaveče pločevine, | 1 |  |  | 0
dim: 1150x750x2000 mm
2.3.1.13. | L. 12.05.20.RNP4 |  | Regal iz nerjaveče pločevine, | 1 |  |  | 0
dim: 2390x600x2000 mm
2.3.1.14. | L. 12.05.20.RNP5 |  | Regal iz nerjaveče pločevine, | 1 |  |  | 0
dim: 2930x600x2000 mm
2.3.1.15. | L. 12.05.20.RNP7 |  | Regal iz nerjaveče pločevine, | 1 |  |  | 0
dim: 1500x600x2000 mm
REGAL ZA SKLADIŠČENJE KEMIKALIJ
Opis:
Regal za skladiščenje kemikalij z lovilnimi posodami. Stabilna jeklena konstrukcija, vsi pritrdilni deli
in police galvanizirane. Police po višini nastavljive. Na vsaki polici pladenj iz PP materiala.
Maksimalna obremenitev police 200 kg pri enakomerni razporejeni obremenitvi.
Modularna konstrukcija omogoča sestavo regala.
Globina regala 440 mm, višina regala 2000 mm.
Podobno kot: ASECOS
|  | 12.05.23. | MOKRA ZBIRKA
2.3.1.16. | L. 12.05.23.R2 |  | Regal, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 2000x440x2000 mm
2.3.1.17. | L. 12.05.23.R3 |  | Regal, | 1 |  |  | 0
Dimenzije: 2280x400x2000 mm
REGAL IZ NERJAVEČE PLOČEVINE
Nosilni stojni elementi iz inox profilov, izdelani brez odprtin oz. luknje, zgoraj mora biti zaprt z
varjenim inox profilom, spodaj opremljen s kovinsko nastavljivo nogico. Na hrbtni strani mora
biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za
povečanje stabilnosti. Križna povezava iz inox profila.
Regali naj omogočajo fiksno sestavljanje med posameznimi elementi z dodatnimi U profili in
vijačno zvezo.
Štiri (4) fiksne police, izdelane iz dvostranske nerjaveče pločevine in vmesnega lahkega polnila ali iz
oplemenitenega vodoodpornega materiala prekritega z nerjavno pločevino.
|  | 12.05.31. | ZOOLOŠKI LABORATORIJ
2.3.1.18. | L. 12.05.31.R4 |  | Regal , | 1 |  |  | 0
Dimenzija: 4300x600x2100 mm
Razmak med policami 500 mm; Nosilnost ene police 50 kg.
Regal L.12.05.31.R4. naj bo opremljen z lovilnimi posodami iz PP materiala ( na regalu se bodo
shranjevali vzorci v kisu)!
Maksimalna širina predala 1000 mm.
|  | 12.05.29. | EKOFIZIOLOŠKI LABORATORIJ
2.3.1.19. | L.12.05.29.R5 |  | Regal, | 1 |  |  | 0
dim: 2570x400x2000 mm
Razmak med policami 500 mm.
REGAL IZ NERJAVEČE PLOČEVINE
Opis:
Regal ima 4 fiksne police. Razmak med policami 600 mm, biti mora opremljen s sijalko.
Nosilnost police minimalno 100 kg.
|  | 12.05.25. | AKLIMATIZACIJSKA SOBA ZA MODELNE ORGANIZME
2.3.1.20. | L. 12.05.25.R3 |  | Regal (na regalu bodo stali akvariji, dim.akvarija cca. 50x40x30 cm | 3 |  |  | 0
razmak med policami mora biti 60 cm - 4police; regali morajo biti osvetljeni
Dimenzija: 850x600x2500 mm
2.3.1.21. | L. 12.05.25.R4 |  | Regal (na regalu bodo stali akvariji, dim.akvarija cca. 50x40x30 cm | 4 |  |  | 0
razmak med policami mora biti 60 cm - 4police; regali morajo biti osvetljeni
Dimenzija: 850x400x2500 mm
VOZIČEK
Opis:
Voziček iz nerjavečega jekla AISI 304, da se lahko opere in razkuži, z dvema policama, nosilnost
police do 100 kg, ergonomično potisno ročico, s štirimi kolesi Ø125 mm, dve kolesi imata zavoro.
Dimenzija: 890x610x890 mm
|  | 12.05.09. | BIOTREMOLOGIJA 2
2.3.1.22. | L. 12.05.09.VO5 |  | Voziček | 1 |  |  | 0
|  | 12.05.10. | BIOTREMOLOGIJA 1
2.3.1.23. | L. 12.05.10.V09 |  | Voziček | 1 |  |  | 0
|  | 10.01.12. | PREDPROSTOR ZA DELO Z GSO
2.3.1.24. | L.10.01.12.VO4 |  | Voziček | 1 |  |  | 0
VOZIČEK
Opis:
Voziček iz nerjavečega jekla AISI 304, da se lahko opere in razkuži, z dvema policama in ograjico.
Nosilnost police do 100 kg, ergonomično potisno ročico, s štirimi kolesi Ø125 mm, dve kolesi imata
zavoro.
Dimenzija: 600x800x850 mm
|  | 12.05.24. | MORFOLOŠKI LABORATORIJ
2.3.1.25. | L.12.05.24.V9 |  | Voziček iz nerjaveče pločevine | 1 |  |  | 0
NOSILEC ZA ŠKORNJE
Opis:
Nosilec za ribiške škornje. Kljuka izdelana iz nerjaveče pločevine, montirana na višini 1,70 m od
finalnega tlaka.
2.3.1.26. | L. 12.05.20.8 |  | Nosilec za sušenje škornjev. | 10 |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA - IZOBRAŽEVALNI PROSTORI
SERIJSKA OPREMA IZOBRAŽEVALNIH PROSTOROV
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
REGAL IZ NERJAVEČE PLOČEVINE
Opis:
Regal ima 4 fiksne police. Razmak med policami 600 mm.
Nosilnost police minimalno 100 kg.
3.3.1.1 | L.33.08.01.R | 33.08.01 | Regal (na regalu bodo stali akvariji in kletke za male živali)
Regal ima 4 fiksne police. Razmak med policami 600 mm.
Dimenzija: 1100x600x2800 mm
|  |  | Regal L.33.08.01.R v prostoru za živali (33.08.01). | 2 |  |  | 0
|  |  | Serijska oprema skupaj: |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0

## 4.0.NESERIJSKA OPREMA
REKAPITULACIJA NESERIJSKE OPREME
1.4.0. |  |  | NESERIJSKA OPREMA 1. ETAPA |  |  |  | 0
2.4.0. |  |  | NESERIJSKA OPREMA 2. ETAPA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
zap.št. | št.opreme | lokacija | opis oprema | kosi | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR | cena skupaj EUR
[6 empty] | brez DDV | brez DDV
1. ETAPA
Za etapo 1, mora izvajalec delavniške risbe prilagoditi na obstoječe mikropriključke izvedene na objektu
v primeru, da mora prilagoditi obstoječe mikropriključke, zaradi montaže svoje opreme, mora stroške te prilagoditve
vključiti v ceno ponujene opreme. Izvajalec mora pred dobavo in montažo opreme narediti lastne izmere na objektu.
Načrti mikropriključkov bodo izvajalcu izročeni najkasneje ob uvedbi v delo.
Za drugo etapo je izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
GARDEROBNA STENA
Opis:
Izdelana iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi, kot bo izdelana laboratorijska
serijska pohištvena oprema.
Stena se montira 10 cm od tal. Na steni so montirane kljukice. Oblika in obdelava
kljuke po dogovoru s projektantom in naročnikom.
Na garderobni steni širine 50 cm so montirane 3 kljukice, na steni širine 60 cm štiri kljukice
in na steni širine 90 cm 5 kljukic.
Glej priložene sheme !
|  | 02.05.08. | PROSTOR ZA DELO S PCR PRODUKTI IN PLAZMIDI
1.4.0.1. | L. 02.05.08.OB5 |  | Obešalnik stenski | 1 |  |  | 0
dim: 50x200 cm
|  | 02.06.17. | PREDPROSTOR ZA VZORCE Z NIZKO BIOMASO
1.4.0.2. | L. 02.06.17.O1 |  | Obešalnik | 1 |  |  | 0
dim: 50x200 cm
|  | 02.06.19. | PREDPROSTOR ZA HTS KNJIŽNICE
1.4.0.3. | L. 02.06.19.O1 |  | Obešalnik | 1 |  |  | 0
dim: 50x200 cm
|  | 10.05.27. | FILTER 3
1.4.0.4. | L. 10.05.27.GS1 |  | Garderobna stena po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 60x200 cm
|  | 02.05.06. | PROSTOR ZA PRIPRAVO REAKCIJSKIH MEŠANIC 1
1.4.0.5. | L. 02.05.06.GS83 |  | Garderobna stena, | 1 |  |  | 0
dim: 90x200 cm
|  | 02.06.13. | PREDPROSTOR PRED INFEKTIVNIM LABORATORIJEM
1.4.0.6. | L. 02.06.13.GS1 |  | Garderobna stena po posebnem detajlu, | 1 |  |  | 0
dim: 90x200 cm
OMARE
Opis:
Korpus omare izdelan iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Vrata omare izdelana iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Police v omari so iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi
kot ostali deli omere in morajo biti pomične.
Cokelna letev enaka kot bo pri izbranem dobavitelju laboratorijske pohištvene
opreme.
Korpusi vseh omar morajo biti izdelani iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema. Opremljena mora biti z
enakimi ročaji.
Glej priložene sheme !
|  | 02.06.13. | PREDPROSTOR PRED INFEKTIVNIM LABORATORIJEM
1.4.0.7. | L. 02.06.13.OH6 |  | Omara za čiste halje po posebnem detajlu, | 2 |  |  | 0
dim: 60x45x192 cm
|  | 02.06.17. | PREDPROSTOR ZA VZORCE Z NIZKO BIOMASO
1.4.0.8. | L. 02.06.17.OH5 |  | Omara za čiste halje - po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 60x55x210 cm
|  | 02.06.19. | PREDPROSTOR ZA HTS KNJIŽNICE
1.4.0.9. | L. 02.06.19.OH5 |  | Omara za čiste halje - po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 60x55x210 cm
OMARA BREZ VRAT
Opis:
Opis enak kot za omaro, samo da je omara brez vrat.
|  | 10.05.18. | PREDPROSTOR, SKLADIŠČE
1.4.0.10. | L. 10.05.18.GO4 |  | Omara po posebnem detajlu, | 1 |  |  | 0
dim: 89x50x210 cm
KLOPCA
Opis:
Izdelana iz inertnega materiala oblepljenega s kerrock ploščo,
debelina kerrock-a 6 mm, debelina inertne vodoodporne plošče 18 mm.
Barva kerrock-a po izboru projektanta.
Glej priloženo shemo !
|  | 02.06.17. | PREDPROSTOR ZA VZORCE Z NIZKO BIOMASO
1.4.0.11. | L. 02.06.17.KL2 |  | Klopca (prestop) - po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 100x30x30 cm
|  | 02.06.19. | PREDPROSTOR ZA HTS KNJIŽNICE
1.4.0.12. | L. 02.06.19.KL2 |  | Klopca (prestop) - po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 100x30x30 cm
|  | 10.05.27. | FILTER 3
1.4.0.13. | L. 10.05.27.KL2 |  | Klopca po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 135x30x30 cm
|  | 10.05.28. | FILTER 2
1.4.0.14. | L. 10.05.28.KL1 |  | Klopca po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 190x30x30 cm
OMARICA ZA COKLE
Opis:
Korpus omare izdelan iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Cokelna letev enaka kot bo pri izbranem dobavitelju laboratorijske pohištvene opreme
Korpusi vseh omar morajo biti izdelani iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Nad omarico L.02.06.13.OC2 (nečisti cokli) je na višini 146 cm od tal montirana omarica L.02.06.13.OC3
za čiste cokle.
Nad omarico L.02.06.13.OC4 (nečisti cokli) je na višini 146 cm od tal montirana omarica L.02.06.13.OC5
za čiste cokle.
Glej priložene sheme !
|  | 02.06.13. | PREDPROSTOR PRED INFEKTIVNIM LABORATORIJEM
1.4.0.15. | L. 02.06.13.OC2 |  | Omarica za nečiste cokle po posebnem detajlu, | 1 |  |  | 0
dim: 80x45x56/146 cm
1.4.0.16. | L. 02.06.13.OC3 |  | Omarica za čiste cokle po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 80x45x46 cm
1.4.0.17. | L. 02.06.13.OC4 |  | Omarica za nečiste cokle po posebnem detajlu, | 1 |  |  | 0
dim: 120x45x56/146 cm
1.4.0.18. | L. 02.06.13.OC5 |  | Omarica za čiste cokle po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 120x45x46 cm
|  | 02.06.17. | PREDPROSTOR ZA VZORCE Z NIZKO BIOMASO
1.4.0.19. | L. 02.06.17.OC4 |  | Omara za čiste cokle - po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim: 50x30x100 cm
|  | 02.06.19. | PREDPROSTOR ZA HTS KNJIŽNICE
1.4.0.20. | L. 02.06.19.OC4 |  | Omara za čiste cokle - po posebnem detajlu | 1 |  |  | 0
dim:50x30x100 cm
GARDEROBNA STENA
Opis:
Korpus omare izdelan iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Cokelna letev enaka kot bo pri izbranem dobavitelju laboratorijske pohištvene opreme
Na steni so montirane štiri kljukice za obešanje halj. Oblika in obdelava kljuke po
dogovoru s projektantom.
Glej priloženo shemo !
|  | 10.05.07. | GLP - PREDPROSTOR
1.4.0.21. | L. 10.05.07.OG2 |  | Garderobna stena, | 1 |  |  | 0
dim: 80x50x210 cm
GARDEROBNA OMARA
Opis:
Korpus omare izdelan iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Vrata omare izdelana iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Omarice opremljene s ključavnico.
Na steni montirane kljukice za obešanje halj. Oblika kljuke in material po dogovoru s projektantom.
Cokelna letev enaka kot bo pri izbranem dobavitelju laboratorijske pohištvene
opreme.
Omara L.10.05.29.OG1 in omara L.10.05.14.OG6 - nad omarico maska do spuščenega stropa.
Glej priložene sheme !
|  | 10.05.14. | LABORATORIJ ZA MOLEKULARNO BIOLOGIJO
1.4.0.22. | L. 10.05.14.OG6 |  | Omara garderobna po posebnem detajlu, | 1 |  |  | 0
dim: 87,5x30x210 cm + maska
|  | 10.05.18. | PREDPROSTOR, SKLADIŠČE
1.4.0.23. | L. 10.05.18.O5 |  | Obešalnik po posebnem detalju, | 1 |  |  | 0
dim: 100x50x210 cm
|  | 10.05.29. | FILTER 1
1.4.0.24. | L. 10.05.29.OG1 |  | Omara garderobna, po posebnem detajlu, | 1 |  |  | 0
dim: 100x40x210 cm+maska
PODSTAVEK ZA INKUBATOR
Opis:
Kovinsko podnožje izdelano iz fe debelostenskih kovinskih profilov, brez vidnega šiva,
dim: 50x50x3 mm. Lakirano z epoxy prašno barvo (barva RAL-a enaka kot barva nosilne konstrukcije
laboratorijskih pultov izbranega dobavitelja laboratorijske pohištvene opreme).
Podnožje mora imeti nivelirne nogice z možnostjo višinske regulacije.
Vrhnja plošča podstavka iz visokotlačne kompaktne plošče debeline 25 mm.
|  | 10.05.09. | GLP LABORATORIJ ZA BAKTERIJSKE TESTE
1.4.0.25. | L. 10.05.09.6.1. |  | Podstavek za inkubator, | 1 |  |  | 0
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
|  | 10.05.10. | GLP LABORATORIJ ZA CELIČNE TESTE
1.4.0.26. | L. 10.05.10.7.1. |  | Podstavek za inkubator, | 1 |  |  | 0
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
|  | 10.05.20. | LABORATORIJ ZA CELIČNE KULTURE 1
1.4.0.27. | L. 10.05.20.3.1. |  | Podstavek za inkubator, | 1 |  |  | 0
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
|  | 10.05.21. | LABORATORIJ ZA CELIČNE KULTURE 2
1.4.0.28. | L. 10.05.21.3.1. |  | Podstavek za inkubator, | 1 |  |  | 0
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
|  | 10.05.22. | LABORATORIJ ZA 3 D CELIČNE KULTURE
1.4.0.29. | L. 10.05.22.5.1. |  | Podstavek za inkubator, | 1 |  |  | 0
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
|  | 10.05.23. | LABORATORIJ ZA MATIČNE CELICE
1.4.0.30. | L. 10.05.23.3.1. |  | Podstavek za inkubator, | 1 |  |  | 0
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
|  | 10.05.25. | LABORATORIJ ZA DELO S PRIMARNIMI CELIČNIMI KULTURAMI (PCK)
1.4.0.31. | L. 10.05.25.4.1. |  | Podstavek za inkubator, | 1 |  |  | 0
dim: 650x800x300 mm (šxgxv)
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
2. ETAPA
Izbran ponudnik laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme je dolžan izdelati delavniško risbo
za vsak element laboratorijske pohištvene opreme in tehnološke opreme. Delavniške risbe z vrisanimi
mikrolokacijami priključkov mora pred izvedbo oddati v pregled in potrditev investitorju oziroma projektantu.
Izbran izvajalec se z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru izbora predal projektantu za vso ponujeno
tehnološko opremo in laboratorijsko pohištveno opremo 3D modele v odprtokodnem formatu.IFC (.DWG, .DXF ali .IFC).
3D modeli morajo biti izdelani minimalno v LOD 300 z dejanskim prikazom geometrije, vsemi električnimi
in strojnimi priključki ter relevantnimi parametričnimi podatki za posamezni model. Ponudnik mora s
ponujeno opremo zagotavljati in z modeli izkazati usklajenost ter možnost postavitve predvidene v
posameznem prostoru. Ponudnik mora predati 3D modele najkasneje v treh tednih po podpisu pogodbe.
Izbran ponudnik se zaveže izdobaviti opremo v dveh delih - po etapah (kot navedno v OBR-splošne zahteve)
OMARA GARDEROBNA
Opis:
Omara stoji v niši na hodniku pred laboratorijem.
Deljena je na dva dela, omara z enokrilnimi vrati in druga polovica
garderobna stena z obešalnimi kljukicami.
Korpus omare izdelan iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Vrata omare izdelana iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Omara je opremljena s prečko za obešalnike.
Omara in omarici opremljeni s ključavnico s sistemskim ključem za oddelek EKOS.
V spodnjem delu je odprta omarica namenjena za shranjevanje cokl.
Podnožje omare stoji na kovinskih nogicah. Nogice z možnostjo višinske regulacije.
Cokelna letev enaka kot bo pri izbranem dobavitelju laboratorijske pohištvene
opreme.
Korpusi vseh omar morajo biti izdelani iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi,
kot bo izdelana laboratorijska serijska pohištvena oprema. Opremljena mora biti z
enakimi ročaji.
Glej priložene sheme !
|  | 12.05.02. | e - DNA PRIPRAVLJALNICA
2.4.0.1. | L. 12.05.02.OG4 |  | Omara garderobna, | 1 |  |  | 0
dim:960x60x270 cm+maska
Opomba: Omara stoji na hodniku 99.10.23.
|  | 12.05.03. | MOLEKULARNI LABORATORIJ
2.4.0.2 | L. 12.05.03.OG13 |  | Omara garderobna, | 1 |  |  | 0
dim: 100x60x270 cm+maska
GARDEROBNA STENA
Opis:
Izdelana iz enakega (ali primerljivega) materiala in v enaki barvi, kot bo izdelana
laboratorijska serijska pohištvena oprema.
Stena se montira 10 cm od tal. Na steni so montirane kljukice. Oblika in obdelava
kljuke po dogovoru s projektantom.
Na garderobni steni širine 60 cm so montirane 4 kljukice.
Glej priložene sheme !
|  | 10.01.12. | PREDPROSTOR ZA DELO Z GSO 2
2.4.0.3. | L.10.01.12.OG1 |  | Garderobna stena, | 1 |  |  | 0
dim: 60x200 cm
KORITO ZA PRANJE ŠKORNJEV
Opis:
Enodelno korito izdelano iz nerjaveče pločevine: dim:850x500x600 mm
- izdelano je iz nerjavne pločevine, mat polirane, debeline 1,2 mm,
(jeklo št. 1403, oznka X5CrNi18-10, SIST EN 10088), debeline 1,2 mm,
- vsi vogali zaokroženi zaradi lažjega čiščenja in dezinfekcije,
- z ročno mešalno baterijo (komolčno odpiranje)
- pipa za demi vodo
- izvlečni tuš
|  | 12.05.20. | SKLADIŠČE OPREME
2.4.0.4. | L. 12.05.20.K6 |  | Korito za pranje škornjev, | 1 |  |  | 0
dim: 850x500x600 mm (šxgxv)
|  |  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  |  | DDV |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0