SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska ulica 1 2000 Maribor |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 01-OP220107 |
| Naziv javnega naročila | Izvedba molekularne detekcije SARS-CoV-2 v humanih vzorcih |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

1. Metoda je RT-PCR v realnem času za vsaj dva tarčna gena s predhodno ekstrakcijo nukleinskih kislin brez združevanja vzorcev.

2. Vzorci za katere je metoda validirana/verificirana so vzorci iz nazofarinksa, brisi žrela in brisi nosu. Naročnik lahko pošilja vzorce v tekočih gojiščih (VTM ali UTM) in tudi suhe brise.

3. Če metoda detektira mutacije značilne za različico omikron, naj se na izvidu označi, da je verjetno, da gre za prisotnost te različice.

4. Reagenti, ki se uporabljajo za izvedbo preiskave imajo CE -IVD znak.

5. V primeru, da gre za in-house metodo, je le ta validirana s strani laboratorija. Naročniku se predloži celotna dokumentacija validacije.

6. V primeru, da gre za komercialnega ponudnika testa, je metoda s strani laboratorija verificirana. Naročniku se predloži celotna dokumentacija verifikacije.

7. Metoda je glede na rezultate validacije vsaj 99 % specifična in 98 % občutljiva. Proizvajalec naj navede tudi prag detekcije.

8. Izvid je podan kot POZITIVNO/NEGATIVNO, izpisane so tudi Ct vrednosti za tarčne gene.

9. Ob 14. uri izvajalec preveri ali ima naročnik vzorce na lokacijah za odvzem, katere lahko prevzame najkasneje do 16. ure. Izvajalec zagotovi rezultate on-line v roku največ 48 ur od prevzema vzorcev na lokacijah. Ko so rezultati sproščeni, se naročnika online (ali kako drugače) obvesti, da so rezultati za določeno serijo testov zaključeni.

10. Izvid preiskave je izdan tudi v pisni obliki.

11. Vzorce bo izvajalec prevzemal na večih lokacijah, in sicer na naslovih NLZOH na lokacijah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Kranju, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti.

12. Ostanke vzorcev, pri katerih bo dokazan SARS CoV-2, bo izvajalec hranil in jih vračal naročniku za namen sekvenciranja. Sicer uporaba ostankov testiranih vzorcev s strani izvajalca brez soglasja naročnika ni dovoljena. Ostanki negativnih vzorcev se uničijo.

13. Najvišja dopustna cena z vključenimi stroški transporta je 40 EUR na vzorec.

14. Izvajalec zagotavlja najmanj 3.000 testov v največ 48 urah od prevzema, pri čemer bo naročnik kvoto v tem obsegu izkoristil le, če bodo presežene kapacitete testiranja v NLZOH. Najmanjše število vzorcev, ki ga bo naročil naročnik je 1000 vzorcev na dan.

15. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z GDPR uredbo.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: