Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Popravek št. 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava celičnega razvrščevalca

Oznaka javnega naročila: 302/46 - RIUM61-MF 02/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Nabava celičnega razvrščevalca in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov |  | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 |  | OPTIČNI DEL: |  |  |
|  |  |  | Vgrajenih pet ekscitacijskih laserjev z različnimi emisijami, in sicer 1. laser 355 nm, 2. laser 405 nm, 3. laser 488 nm, 4. laser 561 nm in 5. laser v območju med 633 nm in 653 nm | DA NE |  |
|  |  |  | Ločene aperture (pinhole) za vse laserje | DA NE |  |
|  |  |  | Nastavitve laserjev so fiksne | DA NE |  |
|  |  |  | Dva detektorja razpršenosti signala (scatter detectors: forward scatter- FSC in side scatter- SSC) | DA NE |  |
|  |  |  | Možno ločevanje po vsaj 18 fluorescenčnih parametrih + 2 »scatter« parametra (FSC, SSC) | DA NE |  |
|  |  |  | Možnost menjave filtrov oziroma ogledal za fluorescenco s strani uporabnika | DA NE |  |
|  |  |  | Minimalna resolucija detekcije je 0.5 μm | DA NE |  |
|  |  |  | Možna popolna matrična (full matrix) intra- in inter-laserska kompenzacija fluorescenčnih signalov | DA NE |  |
| 1.2 | 1 |  | FLUIDNI SISTEM: |  |  |
|  |  |  | Omogočen zajem vzorcev vsaj iz 1.5 mL mikrocentrifugirk ali 5 mL mikrocentrifugirk | DA NE |  |
|  |  |  | Stresanje ali drugače urejeno preprečevanje posedanja vzorca med zajemom | DA NE |  |
|  |  |  | Možnost štirismernega celičnega razvrščanja (ločeno zbiranje do štirih populacij istočasno) | DA NE |  |
|  |  |  | Možno zbiranje ločenih celic vsaj v 1.5 mL mikrocentrifugirke ali 5 mL centrifugirke | DA NE |  |
|  |  |  | Možnost zbiranja ločenih celic v mikrotiterne plošče vsaj med enosmernim razvrščanjem | DA NE |  |
|  |  |  | Štiri različne velikosti enostavno zamenljivih (uporabnik jih lahko zamenja sam ) režnih nastavkov (nozzle)- obvezno nastavka s 70 μm in 100 μm, dodatno pa še nastavka v območjih med 110 μm in 150 μm (tretji nastavek) ter 80 μm in 90 μm (četrti nastavek); ali mikrofluidni čipi z enakimi aperturami ali drugačna ustrezna rešitev (rešitev mora biti razvidna iz priložene tehnične dokumentacije) | DA NE |  |
|  |  |  | Avtomatski izračun zamika kapljic (drop-delay) | DA NE |  |
|  |  |  | Pričakovana čistost razvrščenih celic >98% | DA NE |  |
|  |  |  | Največja hitrost analize (zajema podatkov) ≥50.000 dogodkov / s | DA NE |  |
|  |  |  | Hitrost razvrščanja ≥10.000 dogodkov / s | DA NE |  |
|  |  |  | Možno je menjavanje ali dotakanje tekočin za obratovanje naprave (destilirana voda, tekočine za čiščenje, sterilizacijo, zbiralnik odpadkov, ipd.) med delovanjem (tj. naprave ni potrebno ugašati) | DA NE |  |
|  |  |  | Detektor zračnih mehurčkov v vzorčni liniji ali zaznavanje zračnih mehurčkov v pretočni celici | DA NE |  |
| 1.3 | 1 |  | ZRAČNI KOMPRESOR: |  |  |
|  |  |  | Zračni kompresor, ki ustreza potrebam ponujene naprave ali izjava, da naprava ne potrebuje ločenega kompresorja, ker je ustrezni kompresor že neločljiv sestavni del naprave ali ker naprava za delovanje ne potrebuje stisnjenega zraka | DA NE |  |
| 1.4 | 1 |  | OSTALE ZNAČILNOSTI SISTEMA: |  |  |
|  |  |  | Avtomatizirani zagon sistema, kalibracija sistema ob zagonu, ugašanje in protokol čiščenja | DA NE |  |
|  |  |  | Možnost termostatiranja vzorcev v območju od 6°C do 37°C | DA NE |  |
| 1.5 | 1 |  | KRMILNI RAČUNALNIK S PROGRAMSKO OPREMO: |  |  |
|  |  |  | Vključen ustrezno zmogljiv računalnik (hitrost in moč procesorja, velikost diska, ipd.), ki omogoča nemoteno delovanje programske opreme za krmiljenje celičnega razvrščevalca | DA NE |  |
|  |  |  | Računalnik ima vsaj en USB 3.0 vhod | DA NE |  |
|  |  |  | Vključen ustrezen zaslon (ali več njih, če je to potrebno za normalno uporabo programske opreme), miška in tipkovnica | DA NE |  |
|  |  |  | Proizvajalčeva programska oprema za krmiljenje razvrščevalca inštalirana na krmilnem računalniku | DA NE |  |
|  |  |  | Vsaj ena dodatna licenca programske opreme za analizo podatkov | DA NE |  |
|  |  |  | Programska oprema za analizo podatkov je združljiva z okoljem Microsoft Windows | DA NE |  |
|  |  |  | Programska oprema omogoča izvoz podatkov v formatu, združljivem z Microsoft Office Excell (npr. .txt, .xlsx, .csv) | DA NE |  |
| 1.6 | 1 |  | DOBAVA IN MONTAŽA NAPRAVE, ZAČETNO USPOSABLJANJE, CERTIFIKATI: |  |  |
|  |  |  | Vključena dostava opreme do uporabnika ter montaža opreme in vseh njenih komponent na za to predvidenem mestu pri uporabniku | DA NE |  |
|  |  |  | Vključena validacija in izdaja certifikata o pravilnosti delovanja opreme | DA NE |  |
|  |  |  | Vključeno začetno usposabljanje za delo z opremo v trajanju najmanj 3× po 6h za vsaj pet sodelavcev zaposlenih pri uporabniku, izvedeno s strani ustrezno usposobljene osebe, na opremi, ki bo dobavljena in zmontirana pri uporabniku | DA NE |  |
|  |  |  | Ponujena oprema ima veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (priložena kopija certifikata) | DA NE |  |
| 1.7 | 1 |  | PODPORA PO SKLENITVI POGODBE ZA NAVEDENO JAVNO NAROČILO: |  |  |
|  |  |  | Ponudnik zagotavlja strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje ponujene naprave | DA NE |  |
|  |  |  | Ponudnik zagotavlja diagnostiko in popravila v primeru okvar med delovniki v času od 9 do 17h | DA NE |  |
|  |  |  | Ponudnik zagotavlja odzivni čas- tj. čas od prejetja obvestila o okvari s strani naročnika največ 24h, pod pogojem, da obvestilo o okvari vsebuje nujno potrebne podatke za identifikacijo okvare | DA NE |  |
|  |  |  | Ponudnik zagotavlja odpravo kritičnih napak- tj. napak, ki onemogočajo delo z napravo, v roku največ 30 delovnih dni | DA NE |  |
|  |  |  | Ponudnik zagotavlja odpravo manjših okvar, ki delo sicer motijo a ne preprečujejo, v roku največ 45 delovnih dni | DA NE |  |
|  |  |  | Ponudnik zagotavlja oddaljeno pomoč in podporo uporabnikom med delovniki v času od 9 do 17h, z odzivnim časom največ 8h vsaj za čas garancije | DA NE |  |
|  |  |  | Ponudnik zagotavlja brezplačne varnostne in druge nadgradnje programske opreme iz točke 1.5 vsaj za obdobje 5 let | DA NE |  |
|  |  |  | Ponudnik za ponujeno napravo zagotavlja vsaj 2 letno garancijo od dneva podpisa prevzemnega zapisnika- garancija vključuje stroške preventivnih letnih pregledov in rednega vzdrževanja na podlagi priporočil proizvajalca opreme vključno s potrošnimi materialom, delom in potnimi stroški za obdobje trajanja garancije | DA NE |  |
| 1.8 | 1 |  | ZAČETNA KOLIČINA POTROŠNEGA MATERIALA PO SKLENITVI POGODBE O JAVNEM NAROČILU: |  |  |
|  |  |  | Ponudba vključuje zadostno količino potrošnega materiala (npr. pufri, kalibracijski beadsi, ipd.) za vsaj en teden (5 delovnih dni, 8h na dan) nemotene uporabe naprave (potrošnih materialov namenjenih pripravi vzorcev celic, kot so protitelesa za označevanje tarčnih celic, gojišča za celice, ipd. ni potrebno vključevati v ponudbo) | DA NE |  |
|  |  |  | Ponujena količina potrošnega materiala zadostuje za izvedbo vseh postopkov ob montaži in validaciji naprave (točka 1.6), izvedbo začetnega usposabljanja (točka 1.6), ter še vsaj 2 dodatna dneva uporabe (8h na dan) | DA NE |  |
|  |  |  | Ponujeni potrošni materiali po kakovosti ustrezajo zahtevam proizvajalca opreme (celičnega razvrščevalca) | DA NE |  |
| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za postavko 1.5. Krmilni računalnik s programsko opremo: osebni računalnik in zaslon ozirama zasloni |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DOKAZILO |
|  |  | - Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. |  | DA NE |  |
|  |  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. |  | DA NE |  |
|  |  | 3. Glasnost računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. |  | DA NE |  |
|  |  | 4. Zaslon oziroma oz. zasloni izpolnjujejo najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. |  | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Za postavko 1.5.  Krmilni računalnik s programsko opremo kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17,  64/19 in 121/21 ), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.