2. POPRAVEK

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme - sklop 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za določanje ionov in pripadajoča podporna oprema

Oznaka javnega naročila: 302/39 - RIUM52-FKKT 03 - 2/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje vsaj minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Oprema za določanje ionov in pripadajoča podporna oprema«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

Sklop 1: Sistem za analizo ionov, ki zajema:

A. GLAVNA OPREMA

1.1	Masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS)

1.2 	Ionski kromatograf (IC)

1.3	Atomska absorpcijska spektroskopija (AAS)

B. PODPORNA OPREMA

1.4  	Klimatizacija/Prezračevanje

|  |  | OPREMA ZA SKLOP 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število sistemov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1. | 1 sistem | SISTEM ZA ANALIZO IONOV |  |  |  |
| A. | GLAVNA OPREMA |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 sistem | Masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) Osnovne zahteve - Tip analizatorja: masni spektrometer tipa enojni kvadropol, masno območje od 5 do 260 amu, kolizijska in reakcijska celica, RF generator 27 MHz. | Tip analizatorja: ___________________________________ Masno območje: ________________ amu |  |  |
|  |  |  | Kolizijska in reakcijska celica: - DA - NE |  |  |
|  |  |  | RF generator: _______ MHz |  |  |
|  |  | - Odpravljanje interferenc s kolizijo. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Tip vzorčevalnika: avtomatski vzorčevalnik z možnostjo uporabe različnih velikosti posodic za vsaj 50 vzorcev, omogočeno mora biti odvajanje hlapov nad vzorci. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Računalniško podprta avtomatska nastavitev optimiranih parametrov delovanja instrumenta in plazme. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Hladilni sistem, potreben za delovanje ICP-MS instrumenta. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Cev za priklop plinov iz nerjavnega jekla. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 4-kanalna peristaltična črpalka. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Miza s kovinskimi nogami za postavitev ICP-MS naprave in dodatkov naprave, ki mora nositi težo vsaj 140 kg in je dimenzij maksimalno 90 cm x 160 cm ter omogoča brezhibno delovanje celotnega sistema. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Najmanj 1-krat testna raztopina in najmanj 1-krat raztopina za optimiranje naprave. | Testna raztopina (najmanj 1-krat): - DA - NE Raztopina za optimiranje naprave (najmanj 1-krat): - DA - NE |  |  |
|  |  | - 1-krat dodatek za delo z organskimi topili. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 1-krat dodatek za delo z vzorci, ki vsebujejo visoko koncentracijo fluorovodikove kisline (HF). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Poraba argona do 20 L/min. | - DA | - NE |  |
|  |  | Računalniška strojna in programska oprema - Programska oprema za vodenje instrumenta, zajem in obdelavo meritev. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Programska oprema za pomoč pri razvoju novih ICP-MS metod. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Programska oprema mora omogočati vključitev ICP-MS sistema v obstoječe okolje klient/server Shimadzu Labsolutions CS programske opreme in s tem shranjevanje podatkov analiz v skladu s FDA 21 CFR Part 11 in ER/ES direktivami. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Možnost nadgradnje programske opreme in povezovanje sklopov za sklopitev s tekočinskim ali plinskim kromatografom. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Računalnik z operacijskim sistemom MS Windows 10 Professional 64 bit, procesorjem Intel® Core® i9 3,6 GHz ali enakovrednim, 16 Gb RAM, snemalnikom DVD-jev in 1 Tb trdim diskom. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 1-krat 32-palčni monitor s Full HD ali višjo ločljivostjo. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Brezžična tipkovnica Logitech Craft ali enakovredna in brezžična miška Logitech M705 Marathon ali enakovredna za računalnik. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik - laserski tiskalnik kompatibilen z operacijskim sistemom računalnika, vgrajenima povezavama Wi-Fi in USB, kapaciteto vsaj 150 strani papirja, zmožnostjo tiskanja 20 A4 strani/min in ločljivostjo tiskanja do 1200 dpi. | - DA | - NE |  |
|  |  | Izobraževanje - Izvedba osnovnega izobraževanja dveh uporabnikov za delo in za redno vzdrževanje inštalirane opreme ICP-MS na mestu inštalacije v trajanju 5 delovnih dni 8 ur dnevno. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Izvedba naprednega izobraževanja dveh uporabnikov za delo z inštalirano opremo v trajanju 3 delovnih dni 8 ur dnevno. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Izobraževanje mora izvesti oseba s proizvajalčevim certifikatom za ICP-MS. | - DA | - NE |  |
| 1.2 | 1 sistem | Ionski kromatograf (IC) Osnovne zahteve - Ionski kromatograf z inertno črpalko, avtomatskim vzorčevalnikom, pečico za kolono, anionskim supresorjem in detektorjem. Z zamenjavo detektorja se lahko uporablja kot tekočinski kromatograf visoke ločljivosti (HPLC). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Inertna izokratska črpalka z razplinjevalnikom omogoča delovne tlake do 300 bar (0,001 – 5 mL/min) oz. do 220 barov (5,001 – 10 mL/min), pretok 0,0001 – 10 mL/min in avtomatsko spiranje ozadja batov. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Avtomatski vzorčevalnik ima kapaciteto za vsaj 100 mest za 1,5 mL viale, 170 mest za 1 mL viale in 50 mest za 4 mL viale, nastavljiv volumen injiciranja od 0,1 µL do 100 µL, možnost termostatiranja vzorcev v temperaturnem območju od 4 °C do 40 °C in prenos ostanka (angl. carryover) ≤ 0,3 %. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Pečica za kolone omogoča prostor za 6 kolon dolžine do 100 mm ali 3 kolone dolžine do 300 mm in termostatiranje v temperaturnem območju od RT – 10 °C do 85 °C. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Tip anionskega supresorja: elektrodialitični supresor, s kontinuirno avtoregeneracijo. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Prevodnostni oz. konduktometrični detektor z območjem merjenja do 60000 µS/cm in volumnom celice 0,25 µL. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 1-krat kolona za analizo kationov in 1-krat kolona za analizo anionov. | 1-krat kolona za analizo kationov: - DA - NE | 1-krat kolona za analizo anionov: - DA - NE |  |
|  |  | Računalniška strojna in programska oprema - Programska oprema za vodenje instrumenta, zajem in obdelavo meritev. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Računalnik z operacijskim sistemom MS Windows 10 Professional 64 bit, procesorjem Intel® Core® i9 3,6 GHz ali enakovrednim, 16 Gb RAM, snemalnikom DVD-jev in 1 Tb trdim diskom. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 32-palčni monitor s Full HD ali višjo ločljivostjo. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Brezžična tipkovnica Logitech Craft ali enakovredna in brezžična miška Logitech M705 Marathon ali enakovredna za računalnik. | - DA | - NE |  |
|  |  | Izobraževanje - Izvedba osnovnega izobraževanja dveh uporabnikov za delo in za redno vzdrževanje inštalirane opreme IC na mestu inštalacije v trajanju 1 delovnega dne 8 ur. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Izvedba naprednega izobraževanja dveh uporabnikov za delo z inštalirano opremo v trajanju 1 delovnega dne 8 ur. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Izobraževanje mora izvesti oseba s proizvajalčevim certifikatom za IC. | - DA | - NE |  |
| 1.3 | 1 sistem | Atomska absorpcijska spektroskopija (AAS) Osnovne zahteve - Dvožarkovni optični sistem. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Območje merjenja valovnih dolžin od 185 do 900 nm. | Merjenje valovnih dolžin: od _____ do _____ nm. |  |  |
|  |  | - Dve metodi za korekcijo ozadja: BGS-SR (185 – 900 nm) in BGS-D2 (185-430 nm). | BGS-SR (185 – 900 nm) - DA - NE | BGS-D2 (185-430 nm) - DA - NE |  |
|  |  | - Enota za atomizacijo v plamenu mora tako podpirati delovanje mešanic plinov zrak-C2H2 in N2O-C2H2 z avtomatskim preklopom med obema, kot tudi zagotavljati avtomatsko nastavitev optimalnega pretoka plinov za doseganje največje stopnje občutljivosti. Samodejno mora poravnavati glavo gorilnika na optimalno lateralno in vertikalno pozicijo. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Plamenska tehnika omogoča mikrovzorčenje (2 – 90 µL). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Avtomatska optimizacija plamena. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Instrument mora imeti napredne varnostne funkcije: monitoring tlaka plinov, avtomatsko detekcijo puščanja gorilnega plina, monitoring plamena in avtomatsko ugašanje plamena ob izpadu električne energije. Instrument mora imeti senzor za vibracije oz. potres. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Vsebniki za vzorce za plamensko in grafitno tehniko za enkratno uporabo (v paketu 1000 za plamensko). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Posamične žarnice z votlo katodo za elemente Zn, Cr, Pb, Cu, Ni, Cd, Ba, K, Ca, Na, Mg. | - DA | - NE |  |
|  |  | Računalniška strojna in programska oprema - Programska oprema podpira plamensko ter prikazuje rezultate oz. signale absorbance v numeričnih vrednostih in v obliki diagramov za obe tehniki. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Pred začetkom analize samodejno preveri pravilno delovanje svetilke, detektorja in funkcijo korekcije ozadja. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Računalnik z operacijskim sistemom MS Windows 10 Professional 64 bit, procesorjem Intel® Core® i9 3,6 GHz ali enakovrednim, 16 Gb RAM, snemalnikom DVD-jev in 1 Tb trdim diskom. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 32-palčni monitor s Full HD ali višjo ločljivostjo. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Brezžična tipkovnica Logitech Craft ali enakovredna in brezžična miška Logitech M705 Marathon ali enakovredna za računalnik. | - DA | - NE |  |
|  |  | Izobraževanje - Izvedba osnovnega izobraževanje dveh uporabnikov za delo in za redno vzdrževanje inštalirane opreme AAS na mestu inštalacije v trajanju 1 delovnega dne 8 ur. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Izvedba naprednega izobraževanja dveh uporabnikov za delo z inštalirano opremo v trajanju 1 delovnega dne 8 ur. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Izobraževanje mora izvesti oseba s proizvajalčevim certifikatom za AAS. | - DA | - NE |  |
| B. PODPORNA OPREMA |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | 1 sistem | Klimatizacija/prezračevanje Ponudnik mora za montažo opreme ICP-MS in AAS izvesti: - Dobavo in montažo odsesovalnega sistema (nape), sestavljenega iz zajemnega elementa: material nerjavno jeklo, odvodnega ventilatorja, regulatorja, cevi spiro in dolžine 6 m ter zaščitne rešetke za aparaturo AAS v prostoru D1-309. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Dobavo in montažo odsesovalnega sistema (nape), sestavljenega iz zajemnega elementa (dimenzije: 125 x 500 mm, material nerjavno jeklo), regulatorja (2 komada), odvodnega in dovodnega ventilatorja (2 komada), cevi spiro premera 125 mm in dolžine 9 m, ročne lopute premera 125 mm, cevi semidec premera 125 mm in dolžine 9 m, samozaporne lopute s premerom 125 mm (2 komada) in filtra FGR ali enakovrednim, premera 125 mm za aparaturo ICP-MS v prostoru D1-307 A in B. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - 2 klimatski napravi - ureditev klimatizacije prostorov D1-307 in D1-307 A za brezhibno delovanje naprave ICP-MS, ki preprečuje temperaturni porast večji od 2 °C/h. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Klimatska naprava, ki hladi z močjo vsaj 3,5 kW za prostor D1-307 in klimatska naprava, ki hladi z močjo vsaj 5,0 kW za prostor D1-307 A. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Klimatski napravi morata imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10, zaradi česar sta glede hlajenja uvrščeni v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar sta glede ogrevanja uvrščeni v razred energijske učinkovitosti A ali višje. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Vso potrebno avtomatiko za delovanje naprave ICP-MS. | - DA | - NE |  |  |
| 1.5 | 1 | Ponudnik mora zagotoviti naslednje storitve za opremo ICP-MS, IC in AAS: - Inštalacijo dobavljene opreme v prostore naročnika. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Ob inštalaciji izvesti kvalifikacijo nameščene strojne in programske opreme za ICP-MS, IC in AAS. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Servis opreme in rezervnih delov v obdobju 5 let od podpisa prevzemnega zapisnika. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Garancija za aparate ICP-MS, IC in AAS ter pripadajoče podporne opreme mora veljati vsaj 24 mesecev ali več od podpisa prevzemnega zapisnika. | - DA | - NE |  |  |
| 1.6 | 1 | Dobava in namestitev v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor) Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev, inštalacija in zagon glavne in podporne opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z glavno in podporno opremo in izobraževanje iz postavke 1.1, 1.2. in 1.3., - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavk od 1.1 do 1.4 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). | - DA | - NE |  |  |
|  |  | Posebne zahteve: |  |  |  |  |
|  |  | - Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Osebni računalnik je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Zaslon je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Naprave s funkcijo enobarvnega tiskanja in fotokopiranja, katerih največja hitrost delovanja presega 24 strani na minuto za papir formata A4, imajo funkcijo samodejnega dvostranskega tiskanja oziroma fotokopiranja (enota dvojnega izpisa) v izvirni programski opremi, ki jo je zagotovil proizvajalec. Dvostransko tiskanje oziroma fotokopiranje je nastavljeno kot privzeto. Vse druge naprave z manjšo največjo hitrostjo delovanja vključejejo možnost tiskanja oziroma fotokopiranja v programski opremi ali ročnih nastavitvah. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik izpolnjuje najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA | - NE |  |  |
|  |  | - Glasnost opreme s funkcijo tiskanja oziroma kopiranja je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne presega hrupa v vrednosti 53 dB, če gre za opremo, ki bo nameščena lokalno. | - DA | - NE |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve (velja tudi za zahteve zelenega javnega naročanja). Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Naročnik za računalniško strojno in programsko opremo (osebni  računalnik in zaslon) zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 7 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Naročnik za opremo za zajem, obdelavo in prikaz slik zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 8 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Naročnik za računalniško strojno in programsko opremo (osebni  računalnik in zaslon) zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 7 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Naročnik za računalniško strojno in programsko opremo (osebni  računalnik in zaslon) zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 7 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Naročnik za klimatski napravi zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 9 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Za del znotraj postavke 1.1, 1.2, 1.3 - Računalniška strojna in programska oprema in Oprema za zajem, obdelavo in prikaz slik ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.