Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije               ponujene opreme – SKLOP 5

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken– Sklop 5: Sistem za analizo surovcev

Oznaka javnega naročila: 302/41 - RIUM56-FERI 03.1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava napredne opreme za razvoj posebnih optičnih vlaken – Sklop 5«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | Strojna oprema: |  |  |  |
|  | - Vzdolžni merilni doseg (po Z-osi): ≥ 800 mm. | Vzdolžni merilni doseg: _______________ mm |  |  |
|  | - Avtomatska rotacijska glava z ročnim vpenjalnikom za vlakenski surovec . | - DA | - NE |  |
|  | - Prečni merilni doseg merilnega rezervoarja: ≥ 90 mm . | Prečni merilni doseg merilnega rezervoarja: _____________ mm |  |  |
|  | - Vgrajena kalibracijska palica iz kvarčnega stekla. | - DA | - NE |  |
|  | - Posoda za imerzijsko olje primerne dolžine, ki ustreza merilnemu območju vlakenskega surovca. | - DA | - NE |  |
|  | - Avtomatsko zaznavanje vrha vlakenskega surovca. | - DA | - NE |  |
|  | - Krmilni sistem z uporabniškim vmesnikom za upravljanje . | - DA | - NE |  |
|  | - Imerzijsko olje z enakim lomnim količnikom, kot ga ima kvarčno steklo pri temperaturi 30 °C. | - DA | - NE |  |
|  | Programska oprema z naslednjimi lastnostmi: |  |  |  |
|  | - Možnost meritev mnogorodovnih in enorodovnih vlakenskih surovcev. | - DA | - NE |  |
|  | - Avtomatska rotacija in vzdolžni premik vlakenskega surovca. | - DA | - NE |  |
|  | - Geometrijska analiza vlakenskega surovca. | - DA | - NE |  |
|  | - Analiza enorodovnega vlakenskega surovca s stopničnim likom lomnega količnika. | - DA | - NE |  |
|  | - Izračun premera modusnega polja in zaporne valovne dolžine iz enorodovnih vlakenskih surovcev. | - DA | - NE |  |
|  | - Izračun alfa ujemanja na geometrijski profil jedra mnogorodovnega vlakna. | - DA | - NE |  |
|  | - Orodja za pripravo analiz in poročil meritev lastnosti vlakenskih surovcev. | - DA | - NE |  |
|  | - Podpora skriptiranja za ustvarjanje avtomatiziranih meritev. | - DA | - NE |  |
|  | - Možnost poganjanja kalibracijskih rutin. | - DA | - NE |  |
|  | Zmogljivosti pri meritvah lastnosti vlakenskega surovca : |  |  |  |
|  | - Ponovljivost pri meritvi lomnega količnika: ≤ 0.00005. (Brez upoštevanja območij, kjer prihaja do hipnih sprememb lomnega količnika) | Ponovljivost pri meritvi lomnega količnika: ____________ |  |  |
|  | - Ponovljivost pri meritvi premera: ≤ 0.05 mm. | Ponovljivost pri meritvi premera: ________________ mm |  |  |
|  | - Ponovljivost pri meritvi koncentričnosti: ≤ 0.05 mm. (Ponovljivost je opredeljena kot 1 standardni odmik na nizu 10 meritev, brez premikanja surovca) | Ponovljivost pri meritvi koncentričnosti: ________________ mm |  |  |
|  | - Razpon presekov vlakenskega surovca: med 5 mm in 90 mm. | Razpon presekov vlakenskega surovca : med __________ mm in __________ mm |  |  |
|  | - Čas izvajanja meritve: ≤ 60 sekund (ob zajemu ≥ 4000 točk po koraku ≤ 5 um). | Čas izvajanja meritve: ___________ s ob zajemu _______ točk po koraku ______ um. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.