## List1
ŠT. SKLOPA | ZAHTEVANA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA-POGOJ | PODATEK ZA PONUJENI APARAT | STRAN V PROSPEKTNI/TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, KJER SE PODATEK NAHAJA
1 | (Sklop 12 )
Citocentrifuga
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve: 1.3.08 - Prostor za analitiko specialnih telesnih tekočin.
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Citocentrifuga mora izpolnjevati naslednje strokovne zahteve:
1. Citocentrifuga za pripravo citoloških sedimentov vzorcev telesnih tekočin (plevralna, perikardialna, peritonealna tekočina), likvorja, CAPD, BAL in urina.
2. Citocentrifuga mora omogočati centrifugiranje pod kontroliranimi pogoji, za ločitev in nanos celic v tankem sloju na majhni (označeni) površini predmetnega stekla, pri čemer morajo ostati celice nepoškodovane.
3. Imeti mora možnost nastavitve hitrosti centrifugiranja od 200 do 2000 rpm in nastavitve časa centrifugiranja.
4. Imeti mora možnost nastavitve pospeška, vsaj 3 stopnje.
5. Imeti mora možnost shranjevanja več različnih programov centrifugiranja.
6. Imeti mora prikazovalnik stanja centrifuge (odprto/zaprto).
7. Zunanji pokrov centrifuge se mora pri zapiranju zaskočiti, da je s tem onemogočeno ne željeno odpiranje med delovanjem. Imeti mora prozorno okence, ki omogoča vpogled v notranjost centrifuge tudi med delovanjem.
8. Notranji pokrov (rotorja) mora biti iz prozornega materiala in mora imeti enostaven mehanizem odpiranja, brez vijačenja.
9. Na voljo mora biti potrošni materiala za enkratno uporabo, ki mora vsebovati:
10. plastično kiveto za vzorec z volumnom do 0,5 mL in eno odprtino premera cca 6 mm,
11. ustrezen filter papir z okroglim okencem (ali dvema), ki je primeren za do 0,5 mL vzorca,
12. predmetna stekla, ki imajo označen predel za nanos vzorca s krogom v premeru cca 12 mm.
13. Pozicije odprtine kivete, filter papirja in kroga na predmetnem stekelcu se morajo med seboj ujemati.
14. Rotor centrifuge mora imeti vsaj 12 mest za vzorce.
15. Nosilec za vstavitev kompleta v centrifugo (kiveta + filter papir+ predmetno stekelce) mora biti iz materiala, ki ni občutljiv na čiščenje in dezinfekcijo.
16. Imeti mora zvočni alarm, ki opozarja na to, da centrifuga ni pravilno uravnotežena, da hitrost odstopa izven dovoljene meje glede na nastavljeno hitrost ali da pokrov ni pravilno zaprt.
17. Citocentrifuga mora biti narejena iz materialov, ki omogočajo enostavno čiščenje in dezinficiranje.
2 | (Sklop 16 (6))
Aparat za avtomatsko pripravo vzorcev za citogenetske preiskave 1 kos
Oznaka: 32.90.10
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. Aparat mora zagotavljati za obdelavo vzorcev krvi, kostnega mozga ter fibroblastov.
2. Možnost proste nastavitve vsaj štirih programov za procesiranje različnih vzorcev. Če aparat zahteva ločen nadzor preko računalniške opreme, mora ponudnik zagotoviti tudi ustrezno zmogljiv računalnik z zaslonom in ustrezno programsko opremo.
3. Prostori za reagente (kadičke) morajo biti odporni na uporabo reagentov za obdelavo vzorcev (ocetna kislina, etanol, metanol)
4. Zagotovljeno popolno odsesavanje hlapov; vgrajeni HEPA filtri za čiščenje zraka pred vstopom v prostor
5. Istočasna obdelava do 16-ih vzorcev, kapaciteta do 30 vzorcev na dan.
6. Samodejno nalaganje in prelaganje vzorcev v inkubacijske komore in centrifuge
7. Zagotavljanje enoličnega prepoznavanja vzorcev preko črtnih kod
8. Programska oprema omogoča nadzor poteka procesa z izpisom preostalega časa in trenutnega izvajanja operacije.
9. T hipotonične obdelave 37oC; Čas enega cikla do 2 h
10. Pri izbiri najugodnejše ponudbe bomo upoštevali:
10.1. strošek vseh potrebnih reagentov in potrošnega materiala, ki zagotavljajo obdelavo:
10.1.1. 1100 vzorcev letno; do 30 vzorcev na dan (ponudba naj vključuje zgolj potrošni material specifičen na ponujeni aparat)
10.2. Stroške servisne pogodbe, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje vzdrževanja po izteku dvoletne garancije za dobo 5-ih let..
11. Izbrani ponudnik zagotovi redni in izredni servis, nadgradnje, kalibracije in validacije za čas trajanja podpisane pogodbe brezplačno. Izbrani ponudnik o vsaki spremembi ali nadgradnji seznani naročnika ter v primeru večjih sprememb zagotovi šolanje uporabnikov.
12. Ponudnik zagotovi tudi vsa popravila, potrebne nadomestne dele, s tem povezane stroške dela in potne stroške brezplačno.
13. Redni preventivni servis opreme mora biti izveden v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.
14. Ponudnik mora zagotoviti 24-urni odzivni čas za servis analizatorja. V kolikor odprava napake traja dlje kot 5 delovnih dni od prijave, mora biti zagotovljen nadomestni aparat ali druga ustrezna nadomestna oprema.
3 | (Sklop 24 (00) )
Sistem za pipetiranje za (kvantitativni) PCR
Oznaka:
Predvidena lokacija namestitve:
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Robotski sistem za pripravo reagenčnih založnih mešanic, distribucijo reagentov in vzorcev
1. Kapaciteta priprave vzorcev: na mikrotitrski ploščici format 96
2. Ima vgrajeno PCR enoto
3. Minimalni volumen pipetiranja vsaj 2uL ali manj
4. Vgrajena stresalna/mešalna enota
5. Možnost hkratnega transferja vsaj 8 reagentov/vzorcev
6. Integrirana UV luč in HEPA filter za zaščito komore
7. Omogoča ločevanje paramagnetnih nanodelcev.
4 | (Sklop 30 (66) )
Namizni analizator za avtomatizirano izvedbo ELISA tehnik 1 kos
Oznaka: 32.86.1.1
Predvidena lokacija namestitve: 1.3.07 Prostor za specialne imunokemijske preiskave
OZNAKA PONUJENEGA APARATA
PROIZVAJALEC
LETO PROIZVODNJE
Strokovne zahteve:
1. mora omogočati hkratno delo na vsaj dveh ploščah,
2. vključevati mora avtomatizirano izvedbo celotnega postopka brez vmesnih posegov uporabnika: pipetiranje standardov, vzorcev, reagentov; inkubacija v temperaturnem območju do 37 °C z opcijo stresanja plošče, spiranje, detekcija,
3. pri detekciji mora biti možnost luminometrične detekcije in fotometrične detekcije z izbiro valovnih dolžin med 340–620 nm in možnostjo meritve pri dveh valovnih dolžinah hkrati,
4. biti mora popolnima odprt in avtomatiziran EIA in CLIA analizator
5. omogočati mora sledenje časa inkubacije za vsako posamezno vdolbino na mikrotiterski plošči
6. programska oprema mora omogočiti programiranje vseh parametrov analizne metode in izračun rezultatov,
7. omogočati mora dvosmerni priklop v LIS
8. Imeti mora vgrajen čitalec črtnih kod