Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme – SKLOP 2

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za določanje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov

Oznaka javnega naročila: 302/38 - RIUM51-FKKT 03 - 1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Oprema za določanje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov |  | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 2.1 | 1 |  | Fluorescenčni spektrofotometer: |  |  |
|  |  |  | - Območje valovnih dolžin vzbujanja in emisije 200 nm ali nižje - 850 nm ali višje | DA NE |  |
|  |  |  | - Vir svetlobe: ksenonska žarnica | DA NE |  |
|  |  |  | - Natančnost valovne dolžine ≤ 1,5 nm | DA NE |  |
|  |  |  | - Ponovljivost valovne dolžine ≤ 0,3 nm | DA NE |  |
|  |  |  | - Spektralna širina od 1,5 nm ali manj do 20 nm ali več | DA NE |  |
|  |  |  | - Občutljivost: razmerje signal / šum (RMS) ≥ 750:1 | DA NE |  |
| 2.2 | 1 |  | Polarizator za merjenje anizotropije v območju UV-Vis | DA NE |  |
| 2.3 | 1 |  | S Peltierovimi elementi termostatirano držalo za najmanj 4 kivete z gradientno regulacijo temperature med 0° C ali manj in 90° C ali več, z možnostjo mešanja vzorca v kivetah in senzorjem za merjenje temperature v kivetah. V kolikor sistem potrebuje za svoje delovanje odvajanje toplote, mora dobavitelj zagotoviti tudi toplotno-hladilni cirkulator, ki skrbi za odvajanje toplote iz Peltierovih elementov, kontroliran s pomočjo programske opreme in mora zagotavljati dolgotrajno delovanje Peltierovih elementov v celotnem temperaturnem območju. | DA NE |  |
| 2.4 | 4 |  | Kivete in nastavki za kivete velikost 3 x 3 mm za merjenje fluorescence s pripadajočim distančnikom za vsako kiveto | DA NE |  |
| 2.5 | 4 |  | Kivete in nastavki za kivete velikost 5 x 5 mm za merjenje fluorescence s pripadajočim distančnikom za vsako kiveto | DA NE |  |
| 2.6 | 4 |  | Kivete in nastavki za kivete velikost 10 x 10 mm za merjenje fluorescence | DA NE |  |
| 2.7 | 1 |  | Osebni računalnik: |  |  |
|  |  |  | - Operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit | DA NE |  |
|  |  |  | - Procesor najmanj Intel® Core® i7 3,6 GHz ali enakovredni | DA NE |  |
|  |  |  | - 16 Gb RAM, snemalnikom DVD-jev, s trdim diskom velikosti 1 TB in 256 GB SSD ali več | DA NE |  |
|  |  |  | - 24-palčni monitor s Full HD ali višjo ločljivostjo | DA NE |  |
|  |  |  | - Žična tipkovnica in žična miška za računalnik | DA NE |  |
| 2.8 | 1 |  | Programska oprema za upravljanje instrumenta, zajem in obdelavo podatkov. | DA NE |  |
| 2.9 | 1 |  | Nadomestna žarnica za fluorescenčni spektrofotometer | DA NE |  |
| 2.10 | 1 |  | Dobava, inštalacija in zagon opreme v prostoru naročnika D2-203, UM FKKT | DA NE |  |
| 2.11 | 1 |  | Izobraževanje za vsaj pet (5) uporabnikov v trajanju 2 (dveh) delovnih dni po 8 ur na lokaciji inštalacije opreme | DA NE |  |
| 2.12 | 1 |  | Garancija najmanj dve leti od podpisa prevzemnega zapisnika | DA NE |  |
| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za postavko 2.7. Osebni računalnik: osebni računalnik in zaslon oziroma monitor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DOKAZILO |
|  |  | - Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Osebni računalnik je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. |  | DA NE |  |
|  |  | - Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. |  | DA NE |  |
|  |  | - Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. |  | DA NE |  |
|  |  | - Zaslon oziroma monitor izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Zaslon je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. |  | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Naročnik za postavko 2.7 (osebni  računalnik in zaslon oz. monitor) zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 7 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Za postavko 2.7. Osebni računalnik (osebni računalnik in zaslon oziroma monitor) ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17,  64/19 in 121/21 ), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.