Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme – SKLOP 4

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za določanje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov

Oznaka javnega naročila: 302/38 - RIUM51-FKKT 03 - 1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Oprema za določanje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov |  | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 4.1 | 1 |  | Izotermalni titracijski mikrokalorimeter (ITC): |  |  |
|  |  |  | - Celica mora biti izdelana iz kemijsko inertnega materiala odpornega na korozijo (npr. zlitina Hastelloy ali zlato). | DA NE |  |
|  |  |  | - Prostornina kalorimetrične celice: 0,2 ml ali manj | DA NE |  |
|  |  |  | - Temperatura delovanja: 5 °C ali manj do 80 °C ali več | DA NE |  |
|  |  |  | - Temperaturna stabilnost pri 25 °C: boljša od 0,15 mK | DA NE |  |
|  |  |  | - Odzivni čas kalorimetra (časovna konstanta) mora biti 10 s ali manj | DA NE |  |
|  |  |  | - Toplotni šum: 2 nW ali manj | DA NE |  |
|  |  |  | - Rezervoar za titrant mora biti steklen ali iz inertnega materiala odpornega na korozijo v kislih, bazičnih in organskih topilih ter s tem primeren za delo z biomakromolekulami | DA NE |  |
|  |  |  | - Prostornina injekcijskega sistema mora biti 0,04 ml ali več | DA NE |  |
|  |  |  | - Natančnost dodajanja boljša od 1 % pri 2 ml | DA NE |  |
|  |  |  | - Hitrost mešanja mora biti nastavljiva v širokem območju vrednosti | DA NE |  |
|  |  |  | - Instrument mora biti opremljen s čistilno enoto, ki omogoča avtomatsko čiščenje celotnega instrumenta (brizge in celic) | DA NE |  |
|  |  |  | - Instrument mora biti možno nadgraditi z avtomatskim vzorčevalnikom, kompatibilnim s čistilno enoto, ki omogoča termostatiranje vzorca pri 4 °C | DA NE |  |
| 4.2 | 1 |  | Diferenčni dinamični mikrokalorimeter (DSC): |  |  |
|  |  |  | - Celici morata biti kapilarne oblike in izdelani iz kemijsko inertnega materiala, odpornega na korozijo v kislem in bazičnem mediju, ter z možnostjo dela v organskih topilih | DA NE |  |
|  |  |  | - Velikost kalorimetrične celice: 0,1—0,4 ml | DA NE |  |
|  |  |  | - Območje delovnih temperatur mora biti od −10 °C ali nižje do 130 °C ali višje | DA NE |  |
|  |  |  | - Nivo šuma mora biti 0,02 μW ali nižje | DA NE |  |
|  |  |  | - Ponovljivost snemanja baznih linij mora biti 0,1 μW ali boljša | DA NE |  |
|  |  |  | - Čas odziva kalorimetra (časovna konstanta) mora biti 5 s ali manj | DA NE |  |
|  |  |  | - Instrument mora biti opremljen s čistilno enoto za programirljivo avtomatsko čiščenje, oziroma izpiranje kalorimetričnih celic | DA NE |  |
|  |  |  | - Instrument mora biti mogoče nadgraditi z avtomatskim vzorčevalnikom | DA NE |  |
|  |  |  | Če je v navodilih proizvajalca priporočeno razplinjenje vzorcev pred uporabo, mora biti instrumentu priložen sistem za razplinjenje vzorcev, ki ustreza postavki pod točko 4.4. | DA NE |  |
| 4.3 | 1 |  | Postaja za čiščenje celice: |  |  |
|  |  |  | - Postaja mora omogočati avtomatsko čiščenje celice s pomočjo kontrole programske opreme | DA NE |  |
| 4.4 | 1 |  | Postaja za razplinjanje: |  |  |
|  |  |  | - Temperaturna ekvibliracija v razponu med 10 ° C ali manj in 75 ° C ali več | DA NE |  |
| 4.5 | 1 |  | Komplet za preverjanje delovanja instrumenta ITC | DA NE |  |
| 4.6 | 1 |  | Komplet za preverjanje delovanja instrumenta DSC | DA NE |  |
| 4.7 | 1 |  | Dodatni set brizg za ITC-titrator | DA NE |  |
| 4.8 | 2 |  | Osebni računalnik: |  |  |
|  |  |  | - Operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit | DA NE |  |
|  |  |  | - Procesor najmanj Intel® Core® i7 3,6 GHz ali enakovredni | DA NE |  |
|  |  |  | - 16 Gb RAM, snemalnikom DVD-jev, s trdim diskom velikosti 1 TB in 256 GB SSD ali več | DA NE |  |
|  |  |  | - 24-palčni monitor s Full HD ali višjo ločljivostjo | DA NE |  |
|  |  |  | - Žična tipkovnica in žična miška za računalnik | DA NE |  |
| 4.9 | 1 |  | Programska oprema: |  |  |
|  |  |  | - Programska oprema za upravljanje izotermnega titracijskega kalorimetra in obdelavo zajetih podatkov | DA NE |  |
|  |  |  | - Ponudnik mora zagotoviti programsko opremo za pregled podatkov z vsaj dvema licencama za raziskovalne in učne potrebe | DA NE |  |
| 4.10 | 1 |  | Programska oprema: |  |  |
|  |  |  | - Programska oprema za upravljanje DSC-kalorimetra in obdelavo zajetih podatkov | DA NE |  |
|  |  |  | - Ponudnik mora zagotoviti programsko opremo za pregled podatkov z vsaj dvema licencama za raziskovalne in učne potrebe | DA NE |  |
| 4.11 | 1 |  | Dobava, inštalacija in zagon opreme v prostoru naročnika D1-212, UM FKKT | DA NE |  |
| 4.12 | 1 |  | Izobraževanje za vsaj pet (5) uporabnikov v trajanju 2 (dveh) delovnih dni po 8 ur na lokaciji inštalacije opreme | DA NE |  |
| 4.13 | 1 |  | Garancija najmanj dve leti od podpisa prevzemnega zapisnika | DA NE |  |
| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za postavko 4.8. Osebni računalnik: osebni računalnik in zaslon oziroma monitor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DOKAZILO |
|  |  | - Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Osebni računalnik je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. |  | DA NE |  |
|  |  | - Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. |  | DA NE |  |
|  |  | - Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. |  | DA NE |  |
|  |  | - Zaslon oziroma oz. monitor izpolnjujejo najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Zaslon je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. |  | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Naročnik za postavko 4.8 (osebni  računalnik in zaslon oz. monitor) zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 7 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Za postavko 4.8. Osebni računalnik: osebni računalnik in zaslon oziroma monitor ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17,  64/19 in 121/21 ), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.