Tehnične zahteve in specifikacije

# Splošne zahteve

## Vsa dobavljena oprema mora biti inštalirana v prostorih Oddelka za teleradioterapijo, kjer se nahaja obstoječi ortovoltni aparat 9.

## Vsa ponujena oprema mora biti nova, najnovejšega tipa, iz redne proizvodnje in imeti mora oznako CE. Ponudnik mora predložiti dokument, iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo.

## Garancijska doba za RTG aparat in pripadajočo opremo mora biti najmanj eno leto od uspešnega prevzema. V garancijski dobi je ponudnik dolžan odpraviti vse napake in okvare ter zamenjati vse okvarjene dele z novimi. Izbrani ponudnik je dolžan v času garancijske dobe opravljati periodične preventivne preglede RTG aparata in ostale opreme.

## Izbrani ponudnik mora ob dobavi dostaviti dve kopiji navodil za vso dobavljeno strojno in programsko opremo, ki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Navodila so lahko v digitalni obliki (CD medij ali DVD medij) ali v tiskani obliki.

## Ponudnik mora ob ponudbi predložiti t.i. prevzemni protokol proizvajalca, po katerem bo uporabnik prevzemal opremo.

## V ponudbo mora biti vključeno »on site« izobraževanje na Onkološkem inštitutu za zaposlene na Oddelku za teleradioterapijo. Izbrani ponudnik krije vse stroške takega izobraževanja. Termin izobraževanja bo usklajen z naročnikom.

## RTG aparat mora biti opremljen z vsemi novimi dodatnimi elementi, ki so potrebni za popolno in funkcionalno delovanje: hladilni sistemi, varnostni sistemi, povezovalni kabli, …

## Redni preventivni pregledi se morajo izvajati v skladu s servisnim protokolom proizvajalca oziroma najmanj na vsakih šest mesecev.

## Ponudnik mora vključiti ponudbo s ceno za desetletno pogarancijsko servisiranje aparata s pripadajočo opremo. Servisna pogodba mora biti po principu »all inclusive«, kar pomeni popolno servisiranje aparata s pripadajočo opremo in obenem izpolnjevanje naslednjih zahtev: ## načrtovani preventivni pregledi vsaj dvakrat letno, vključno s potrebnim vzdrževanjem. V ponudbi mora biti jasno navedeno trajanje in število pregledov. ## vsi servisni obiski na klic in telefonska podpora serviserjev v času delovnih ur. ## vsi stroški servisiranja in vzdrževanja (pot, delo, namestitev) ter vsi stroški za popravilo ali zamenjavo vseh rezervnih delov, vključno z rentgensko cevjo, so v breme ponudnika, brez dodatnih stroškov za uporabnika. ## zahteva se telefonski odziv na javljeno okvaro sistema najpozneje v eni uri od okvare, znotraj delovnih dni med 8:00 do 17:00. Servisni obisk mora biti najpozneje naslednji delovni dan po obvestilu uporabnika o okvari. V primeru, ko nenačrtovane ure nedelovanja presežejo mejo 35 ur, se obračuna »down time« po formuli: Px pomeni letno pogodbeno ceno vzdrževanja v EUR z DDV, x pomeni število neplaniranih ur nedelovanja sistema nad 35-imi urami, yx pomeni pogodbeno kazen v EUR. Ure nedelovanja se štejejo 4 ure od trenutka, ko se napaka javi servisnemu centru izvajalca (po elektronski pošti).

# Zahtevani pogoji in karakteristika opreme

## Ponujeni aparat mora omogočati izbiro najmanj devet pospeševalnih napetosti v območju od 40 kV do 200 kV.

## Območje nastavitve toka skozi rentgensko cev naprave mora biti najmanj v področju od 1 mA do 30 mA.

## Rentgenska cev mora imeti termično zaščito, ki v primeru pregretja cevi prekine delovanje generatorja.

## Hlajenje rentgenske cevi mora biti izvedeno s hladilnikom tipa voda-voda ali olje-olje. Hladilna enota mora biti nameščena izven obsevalnega prostora v tehničnem prostoru.

## Ponudnik mora dobaviti aparat, ki ima nosilno konstrukcijo pritrjeno na strop obsevalnega prostora.

## Kontrolni sistem mora v realnem času nadzorovati kV in mA ter v primeru prevelikega odstopanja enega izmed parametrov nemudoma prekiniti obsevanje.

## Ponudnik mora dobaviti krmilno konzolo aparata, s pomočjo katere je možno nastavljati obsevalne parametre: kV in mAs ali monitorske enote.

## Krmilna konzola mora nadzorovati delovanje aparata tako programsko kot strojno. V realnem času morajo biti nadzorovani vsi pomembni obsevalni parametri aparata. V primeru odstopanja (pod spodnjo ali nad zgornjo predpisano mejo proizvajalca) kateregakoli kritičnega obsevalnega parametra aparata (mA, kV), se mora obsevanje nemudoma prekiniti.

## Ponujeni aparat mora omogočati verifikacijo vstavljenega aplikatorja in filtra.

# Ostala oprema

## Ponudnik mora dobaviti nove cevi za hladilno vodo, ki hladi rentgensko cev. Ponudnik mora dobaviti in inštalirati ves potrebni drobni material za pravilno delovanje aparata (vodni filtri, vodovodni ventili, objemke za cevi, ipd.)

## Ponudnik mora dobaviti električno omaro s pripadajočimi elementi, jo povezati v celoten sistem ter zagotoviti pravilno delovanje celotnega sistema.

## Konzola aparata, R&V delovna postaja in ostali kritični elementi morajo biti priključeni na sistem za brezprekinitveno električno napajanje - UPS.

## Dobava rentgenskega aparata s pripadajočo opremo je “na ključ”, kar pomeni, da naročnik nima dodatnih stroškov po končani inštalaciji aparata in uspešno izvedenem kvalitativnem in kvantitativnem prevzemu.

## Ponudnik mora dobaviti sistem za računalniško verifikacijo in beleženje obsevalnih podatkov »Record and verify system« za posameznega bolnika. Sistem mora biti povezan s sistemom Aria na Oddelku za radioterapijo. Ponudnik mora zagotoviti vse licence, nujne za integracijo ponujenega aparata v sistem Aria tako na strani obsevalnega aparata kot na strani sistema Aria.

## Ponudnik je dolžan opraviti generalno obnovo obsevalnih vrat. Ta zajema zamenjavo vseh pogonskih sklopov, zamenjavo vseh varnostnih mehanizmov, zamenjavo vseh krmilnih delov in zamenjavo vseh gibljivih delov. Ponudnik mora opraviti barvanje vrat po izboru naročnika. Obsevalna vrata morajo biti priključena na lokalni UPS, da se v primeru izpada električne energije lahko odprejo. Garancija za izvedena dela mora biti najmanj eno leto.

## Ponudnik mora dobaviti sistem za izračun obsevalne doze oziroma obsevalnih časov.

## Ponudnik mora dobaviti in montirati tri barvne IP PTZ kamere s pripadajočim monitorjem in NVR snemalnikom brez spominskega medija. Dobavljeni monitor mora imeti diagonalo velikosti 22-25 palcev.

## Ponudnik mora dobaviti in montirati interkom za komunikacijo z bolnikom med obsevanjem.

## Ponudnik mora dobaviti obsevalno mizo, ki mora biti premična na kolesih z možnostjo blokade, z električnim dviganjem in spuščanjem. Zgornji del obsevalne mize mora biti iz ravne in trde podlage, ki je oblazinjena s snemljivo blazino. Nosilnost mize mora biti najmanj 200 kg. V kolikor miza nima nosilca za pregledovalni papir, naj ga ponudnik dobavi in namesti.

## Ponudnik mora dobaviti filtre za vse pospeševalne napetosti, ki jih omogoča aparat.

## Ponudnik mora dobaviti vsaj pet okroglih aplikatorjev za FSD 30 cm, premera 2, 3, 4, 5, 10 cm.

## Ponudnik mora dobaviti vsaj šest kvadratnih aplikatorjev za FSD 50 cm, dimenzij 4x4 cm2, 6x6 cm2, 8x8 cm2, 10x10 cm2, 15x15 cm2, 20x20 cm2.

## Ponudnik mora dobaviti in vgraditi dva monitorja za prikaz obsevalnih parametrov in stanja sistema. Monitorja morata imeti diagonalo 22-25 palcev. En monitor mora biti nameščen v obsevalnem prostoru (kjer so prikazani vsi obsevalni parametri-enaki kot na R&V systemu), drugi pa v nadzornem prostoru. V obeh prostorih morata biti poleg monitorja tudi tipkovnica in računalniška miška, povezani z računalnikom.

## Ponudnik mora dobaviti ionizacijsko celico tipa PTW 30013 (waterproof) s kalibracijo, opravljeno (minimalno) v Secondary Standard laboratoriju (SSL). Celica mora biti kalibrirana v skladu s TRS-398 (IAEA), Dose-to-water formalizem, za najmanj tri energije rentgenskih žarkov (minimalno, srednjo in maksimalno energijo, ki jo omogoča dobavljena rentgenska naprava). Dodatno mora biti celica kalibrirana v SSL za meritve kerme v zraku (Air Kerma) za energije RQR 4, RQR 6, RQR 8, RQR 9 in RQR 10 ter RQA 8.

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________                            			Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Podpis:                                                                                         ________________________________