TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PRIPRAVO PROSTOROV

Zahteve naročnika za GOI dela za pripravo prostora obsevalnega aparata

Naročnik želi zamenjati obstoječi ortovoltni obsevalni aparat z novim. Prostor je potrebno pripraviti v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca izbranega aparata in zahtevami naročnika. Izbrani ponudnik mora pridobiti mnenje glede radiološke zaščite pri pooblaščeni ustanovi - ZVD.

Ponudnik mora zagotoviti:

- Pripravo prostora za montažo nove opreme, vključno z demontažo in odvozom obstoječega obsevalnega aparata in ostale opreme ( staro pohištvo, stare talne obloge, stare luči, stari spuščeni stropovi s konstrukcijo, in ostali predmeti iz komandnega in obsevalnega prostora ).

- Dobavo in montažo opreme ter izdelavo vseh potrebnih projektov za vse faze (IDZ, PZI, PID) ter tehnične dokumentacije (DZO, NOV).

Stara obstoječa oprema postane last izbranega ponudnika. Ponudnik mora poskrbeti za demontažo in odvoz v deponijo v skladu z veljavnimi predpisi (predložiti mora tudi dokumentacijo o zakonsko ustreznem uničenju RTG cevi) v terminih, ki jih določi naročnik. Naročniku se preda evidenčne liste.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

  - Prostor, v katerem bo nameščen obsevalni aparat in ostala oprema, kakor tudi komandni prostor morata biti pripravljena v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca obsevalnega aparata in druge ponujene opreme kot tudi naročnika - Onkološki inštitut.

  - Prostor mora biti urejen v skladu z mnenjem pooblaščene slovenske ustanove (ZVD). Mnenje bo pridobil ponudnik.

  - Izdelava projektne in tehnične dokumentacije, potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila, mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in razpisnimi pogoji ter zahtevami proizvajalca opreme. Dokumentacija mora biti potrjena s strani naročnika.

  - Celoten predmet javnega naročila mora biti izveden najkasneje v roku 10 mesecev od sklenitve pogodbe. Od začetka del (prenehanje obratovanja obsevalnega aparata) do končne primopredaje in vseh testiranj  lahko preteče največ 2 meseca.

  - Garancijska doba za kakovost izvedenih GOI del je 5 let.

  - Izbrani izvajalec GOI del mora imeti izkušnje s pripravo prostora za vsaj enega izmed navedenih aparatov v bolnišnicah: MRI, CT, RTG in linearni pospeševalnik ( za časovno obdobje od leta 2016 do 2021). Priložiti je potrebna dokazila oziroma reference o vsaj treh izvedenih projektih (za časovno obdobje od leta 2016 do 2021).

- DEMONTAŽA

  - Naročnik bo izvajalcu predal prostor in aparat po koncu obratovanja obstoječega aparata. Vso opremo v prostorih mora izvajalec demontirati in odstraniti. Oprema postane last izvajalca.

  - Demontirati je potrebno tudi vse obstoječe  razvode (kot npr. električne in strojne inštalacije,…), ki niso v uporabi in njihove podkonstrukcije.

  - Predvideti je potrebno vse potrebne postopke ravnanja z gradbenimi in nevarnimi odpadki.

- STROJNE INSTALACIJE

3.1 Energetska in druga infrastruktura

V kolikor je potrebno, se za namene hlajenja naprave predvidi posebni hladilni agregat. Za potrebe hlajenja nadzornega prostora in obsevalnega prostora  se predvidi zamenjava obstoječih konvektorjev z novimi štiri cevnimi in ustreznim krmiljenjem. Konvektorji morajo omogočati hlajenje in gretje vsakega prostora posebej. Prostori so priključeni na vodovodno ter kanalizacijsko omrežje ter razvod medicinskih plinov z vsemi pripadajočimi dodatki za klinično uporabo. V obsevalnem prostoru je potrebno zagotoviti vse potrebne priključke za medicinske pline s pripadajočo opremo za polno funkcionalnost sistema tako, kot je to izvedeno na aparatu 10.

3.2 Požarna varnost

Upoštevati se morajo zahteve, ki izhajajo iz obstoječe zasnove požarne varnosti predmetne stavbe. To pomeni predvsem, da je pri prehajanju skozi stene požarnih sektorjev z instalacijami potrebno poskrbeti za ustrezne požarno odporne zatesnitve. Vsi prostori, ki so predmet projekta, morajo biti ustrezno požarno varovani s sodobnim gasilnim sistemom, upoštevajoč požarno študijo objekta. Pred pričetkom izvedbe GOI del mora biti vsa potrebna dokumentacija za izvedbo požarne varnosti dokončana in potrjena s strani nadzora in naročnika.

3.3 Krmiljenje in navezava na centralni nadzorno/krmilni sistem

Za krmiljenje temperatur po prostorih se uporabijo stenski temperaturni nastavljalniki, praviloma nameščeni ob vratih v posamezno sobo. Ponudnik mora vgraditi sistem za elektronsko regulacijo dotoka zraka –ERP, ki ima možnost regulacije iz komandnega prostora.

3.4 Posebne smernice investitorja za stabilno napravo z inertnim plinom Novec 1230

Obstoječi prostori aparata »9« so varovani s sprinkler sistemom, ta ima tudi pridobljeno potrdilo o brezhibnosti delovanja. Izvajalec mora, glede na posege v prostorih (predvsem zaradi sprememb njihovih prostornin), in predelav na kanalskih napeljavah s požarnimi loputami s pooblaščenimi hišnimi vzdrževalci in projektantom tega sistema preveriti vpliv sprememb na obstoječi sistem in po potrebi izvesti nove izračune in posledične predelave sistema. Pri tem se še posebej velja opozorilo na potrebo po razbremenjevanju tlaka in iztiskanju zraka ob sprožitvi!

- ELEKTRO INSTALACIJE

  - Pri elektro instalacijah bo izvajalec uredil priklop novih porabnikov na obstoječe elektro vodnike po vnaprejšnji projektantski preverbi ustreznosti.  V kolikor obstoječi dovodi tehnično ne ustrezajo, jih je potrebno nadomestiti z novimi.

  - Za vso kritično opremo (delovna postaja obsevalnega aparata, obsevalna vrata, obsevalna miza) je potrebno dobaviti in vgraditi UPS (brezprekinitveno napajanje).

  - Vgrajuje se izključno nova elektro oprema (luči, vtičnice, stikalna tehnika,…), ki jo je predhodno naročnik potrdil kot ustrezno, ker mora biti usklajena z opremo že uporabljeno v OIL. Tako bodo lahko novo elektro opremo vzdrževali že izbrani pogodbeni pooblaščeni izvajalci.

  - Izvajalec je dolžan izvesti priklop novega aparata s pripadajočo opremo na lokalno RT računalniško omrežje. Izvajalec mora zagotoviti najmanj dve omrežni povezavi med obsevalnim prostorom in komandnim prostorom. Priložiti je potrebno meritve računalniškega omrežja, ki dokazujejo pravilno inštalacijo ožičenja.

  - Izvajalec mora zagotoviti ustrezno odprtino, ki bo povezovala komandni in obsevalni prostor in bo uporabljena za dozimetrične kable. Odprtina mora biti premera  100 mm. Mesto določi naročnik.

  - Izvajalec mora zagotoviti ustrezno število omrežnih priključkov.

  - Izvajalec mora vgraditi kable, ki ne vsebujejo halogena.

  - Razsvetljava: Obveznost izvajalca je vgradnja vseh luči v prostoru z novimi vgradnimi LED, ki imajo možnost zvezne regulacije zatemnitve v območju od 30 % jakosti do 100 % jakosti. LED luči morajo imeti mikroprizmatični polikarbonatni difuzor, ki omejuje bleščanje. V skladu z zakonodajo mora biti urejena varnostna razsvetljava. Vgradijo se LED luči, ki jih predhodno potrdi naročnik.

- VIDEO-AVDIO OPREMA

  - Izvajalec mora izdelati avdio povezavo med bolnikom v obsevalnem prostoru in osebjem ob komandnem pultu, v kolikor le ta ni del obsevalnega aparata. Lokacijo montaže opreme določi naročnik.

  - Izvajalec mora dobaviti in vgraditi tri barvne IP kamere, ki jih električno krmilimo po sistemu PTZ (Pan/Tilt/Zoom).  Kamere morajo biti priključene na  monitor velikosti diagonale vsaj 22 palcev.

  - V kolikor interkom ni del obsevalnega aparata, mora izvajalec predvideti interkom vezan na ozvočenje, kot je to izvedeno na Ap3.

  - Ohraniti je potrebno obstoječo telefonsko številko.

- GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

  - PREDLOG POSTAVITVE

    - Ponudnik mora v ponudbi predložiti skico postavitve aparata, ostale opreme in pohištva v prostore, ki so na razpolago. Upoštevati mora že vse odmike od sten, zaradi delovanja aparata, nemotene klinične uporabe in servisnih posegov.

    - DOKAZILO: Predložitev skice postavitve aparata, ostale opreme in komandnih pultov.

    - Izvajalec bo na podlagi skice postavitve pod točko 6.1.1., ki jo potrdi naročnik, dolžan izdelati načrte za izvedbo in na koncu predati projekt izvedenih del (PID). Naročnik bo izvajalcu omogočil izvajanje GOI del šele takrat, ko bodo izdelani in s strani naročnika ter nadzora potrjeni PZI projekti.

  - GRADBENA DELA

    - Izvajalec bo na podlagi potrjenega projekta za izvedbo izvedel vsa dela, potrebna za nemoteno delo in tudi postavitev obsevalnega aparata in ostale opreme ter pohištva. Pri tem je dolžan upoštevati vse zahteve proizvajalca ponujenega aparata, naročnika ter pravil stroke (tudi pri vseh delih, ki vplivajo na statično stabilnost obstoječe konstrukcije).

    - Izvajalec mora upoštevati omejitve glede izvajanja hrupnih, transportnih in ostalih za naročnika motečih del, ki so predvidoma dovoljena vsak dan od 21:00 do 6:30 ure, izven tega časa pa po dogovoru z naročnikom. Ostala manj hrupna dela je možno izvajati kadar koli. Paziti je potrebno, da pri tem ne motijo osnovne dejavnosti naročnika. Za delo ob sobotah in nedeljah se je potrebno predhodno dogovoriti z vodjo radioloških inženirjev.

  - POSTAVITEV

    - Izbrani ponudnik mora pred postavitvijo obsevalnega aparata zagotoviti ustrezno pripravljenost prostorov, ki jo izkaže z uspešno opravljenim internim tehničnim pregledom.

    - Izbrani izvajalec mora organizirati transport aparata na lokacijo postavitve tako, da ob tem ne moti dejavnosti naročnika in da ne poškoduje objektov in opreme naročnika.

    - Sama postavitev in nivelacija ter priklop morajo biti izvedeni po navodilih proizvajalca opreme.

    - Izvajalec mora ves čas poteka priprave prostora, montaže in priklopa aparata in opreme omogočiti dostop nadzornikom, določenim s strani naročnika.

    - Obveznost izvajalca je:

- generalna obnova obsevalnih vrat: zamenjava vseh pogonskih sklopov, zamenjava vseh varnostnih mehanizmov in zamenjava vseh gibajočih se delov. Izvajalec lahko namesto generalne obnove obsevalnih vrat dobavi nova vrata. Obsevalna vrata se kompletno pobarva v barvni odtenek usklajen z naročnikom.

  - SPLOŠNA NAVODILA

    - Po izvršenih popravilih sten je potrebno izvesti oplesk z latex barvo po celotni površini sten, v barvnem tonu po izboru naročnika.

    - Zamenjava obstoječega spuščenega kovinskega stropa Dampa za novi mavčno kartonski strop tipa Armstrong v komandnem in obsevalnem prostoru.

    - Zamenjava talnih oblog v vseh prostorih: obsevalni prostor aparata 9, komandni prostor aparata 9.

    - Zamenjava stropa v vseh prostorih obdelave: obsevalni prostor aparata 9, komandni prostor aparata 9.

    - Dobava in vgradnja novih zaščit sten (stenski odbojniki) v dveh višinah. Dobava in vgradnja zaščitnih vogalnikov na izpostavljenih mestih.

    - Dobava in montaža interkoma in po 3 IP PTZ barvne kamere v obsevalnem prostoru.

    - Dobava in montaža fototapete v skupno čakalnico.

    - Pri projektiranju in izvedbi sten je potrebno prostore ustrezno požarno in zvočno izolirati.

  - POHIŠTVO

    - Predvidi se nova pohištvena oprema v celoti. Načrt postavitve kakor tudi kakovost in količino pohištvene opreme potrdi naročnik po predložitvi skice postavitve s strani ponudnika pred oddajo ponudbe. Celotno obstoječe pohištvo izbrani ponudnik demontira v celoti in odstrani v trajno deponijo.

    - Umivalniki - v skladu z zahtevami za bolnišnice, brez preliva, s polnogo. Mešalna baterija je stenske izvedbe, izlivna garnitura in sifon sta kovinske izvedbe.

    - Potrebna je zamenjava sanitarnega bloka. Na mestu odstranitve je potrebno izdelati mavčno kartonsko zaporo podobnih dimenzij kot sanitarni blok ter izvesti stensko keramično oblogo. Umivalnik po izboru naročnika. Potrebno je zamenjati tudi ostalo sanitarno opremo (dozirnik za milo in razkužilo, brisače in ogledalo s poličko in košem za odpadke, idr.).

  - TALNA OBLOGA

    - Izvajalec mora zamenjati vso talno oblogo v vseh prostorih (obsevalni in komandni). Na ustreznih mestih je nujno predvideti novo elektro prevodno talno oblogo, položeno na bakreno mrežo, ter izvesti meritve. Pozitivni izkaz meritev je treba predložiti naročniku, kjer je to potrebno skladno z veljavno zakonodajo in predpisi. Barvo talne obloge potrdi naročnik. Kvaliteta talne obloge kot v ostalih obsevalnih prostorih.

    - Predhodno mora izvajalec izvesti vsa dela od odstranitve do izravnave in polaganja nove bakrene mreže ter lepljenja s prevodnim lepilom.

    - Spoji morajo biti zavarjeni in izdelana mora biti zaokrožnica ob stenah.

- TERMINSKI PLAN

Izbrani ponudnik mora izdelati in naročniku predložiti terminski plan za dela potrebna za izvedbo javnega naročila v programu, ki omogoča sledenje realizacije  (npr. MS Project).

DOKAZILO: predložitev lastnega terminskega plana v skladu z zahtevami naročnika.

OPOMBA: pri izvedbi je potrebno nujno upoštevati:

- NAVODILA IN UKREPE PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL Z VIDIKA PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB (sprejeto na seji KOBO 11.10.2013),

- NAVODILA ZA OSEBE, KI V PROSTORIH ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA OBČASNO OPRAVLJAJO STORITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI, KI LAHKO POVZROČIJO POŽAR,

- NAVODILA ZA IZVAJANJE GOI DEL NA OI LJUBLJANA.

- Izvajalec mora upoštevati dokument POŽARNI RED ZA OBJEKTE OI.

- VARSTVO PRI DELU

8.1           Izvajalec mora pri izvedbi upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu ter o tem skleniti

pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih.

8.2        Izvajalec mora upoštevati vse hišne predpise iz področja požarne varnosti, ki veljajo na Onkološkem inštitutu.

V ponudbi in na računu mora izvajalec navesti ceno za vsako od ponujenih postavk.

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________                            			Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Podpis:                                                                                         ________________________________