OBR-6

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Strokovni kriteriji za modularen analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav s sistemom za obdelavo vzorcev (ocena kakovosti vzorcev, centrifugiranje, alikvotiranje, sortiranje, arhiviranje)

NAKUP MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA ZA IZVAJANJE BIOKEMIJSKIH/IMUNOKEMIJSKIH PREISKAV S SISTEMOM ZA OBDELAVO VZORCEV TER VZDRŽEVANJEM (»FULL KASKO«) IN DOBAVO PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN REAGENTOV V OBDOBJU SEDMIH (7) let

  - Splošni pogoji glede kakovosti blaga

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate. Skladna mora biti z IVD regulativo v EU.

Blago po ponudbi mora biti novo in sodobno, imeti najvišjo analitsko kakovost opravljenih preiskav.

Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

SPECIFIKACIJA ZAHTEV – splošne zahteve

Ponudnik mora za vso ponujeno opremo k ponudbi priložiti:

- dokumentacijo, iz katere je razvidno, da oprema izpolnjuje minimalne tehnične specifikacije navedene v Tabelah 1 - 6 ter v dokumentaciji označiti dokazilo o izpolnjevanju posamezne zahteve. Tabele mora dopolniti z navedbo zahtevanih podatkov.

- Dokumentacijo priprave in preureditve prostora po zahtevah, določenih v tehničnih specifikacijah (Tabela 6 - Zahteve glede prostora in ostale zahteve).

Ob dobavi in priklopu vse opreme mora izbrani ponudnik predložiti:

- dokumente o prevzemu in priklopu opreme,

- potrdilo proizvajalca o tovarniški kontroli kakovosti dobavljene serijske številke opreme,

- garancijske izjave,

- navodila za uporabo in vzdrževanje opreme (vse v tiskani in elektronski obliki),

- varnostne liste v tiskani in elektronski obliki, CE certifikate in izjave o skladnosti  za opremo,  reagente, standarde, kontrole in ostali potrošni material (vse v tiskani in elektronski obliki),

- podatke o validaciji in merilni sledljivosti,

- ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za izpolnjevanje Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji (UL RS št.64/04, 01/16, 56/19, 131/20 in 152/20-ZZUOOP) in SIST EN ISO 15189.

Naročnik lahko od ponudnika v času ocenjevanja ponudb in tudi poznejših fazah postopka zahteva za opremo in blago, da v roku petih (5) delovnih dni predloži dodatne tehnične podatke, slike, obrazložitve, ateste, certifikate in izjave.

Naročnik lahko od ponudnika v času ocenjevanja ponudb in tudi kasnejših fazah postopka zahteva, da v roku petih (5) delovnih dni predloži brezplačne vzorce potrošnega materiala, v količini, ki omogoča preverjanje ponujene kakovosti glede na razpisne zahteve. Ponudnik in naročnik se dogovorita o primerni količini. Vsi vzorci morajo biti v originalni ovojnini proizvajalca, na kateri je navedeno ime izdelka, kataloška številka, Lot številka, rok uporabe, način shranjevanja in ime proizvajalca. Na zunanji ovojnini, v kateri ponudnik pošilja vzorce, mora biti vidna oznaka »VZORCI-REAGENTI«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

  - Tehnična specifikacija modularnega analitskega sistema za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav s sistemom za obdelavo vzorcev

Blago in vzorci –  analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav s sistemom za obdelavo vzorcev, po ponudbenem predračunu, mora v celoti izpolnjevati navedene minimalne tehnične zahteve naročnika.  Za vse navedene zahteve lahko naročnik po potrebi zahteva dodatna dokazila.

Analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav vsebuje dva samostoječa modularna analitska sistema:

- »glavni« modularni analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav,

- »back-up« modularni analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav.

Tabela 1: SPECIFIKACIJA ZAHTEV – analitski sistem

| Zap. št. | SPECIFIKACIJA ZAHTEV – analitski sistem | Izpolnjevanje zahtev (ponudnik ustrezno obkroži) | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav mora vsebovati dva samostoječa modularna analitska sistema: - »glavni« modularni analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav, - »back-up« modularni analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav. »Glavni« modularni analitski sistem za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav mora biti povezan s sistemom za obdelavo vzorcev. Analitski sistem (»glavni« in »back-up«) deluje z enakimi reagenti, kalibratorji, kontrolami kakovosti (enake količine pakiranj, metode, stabilnosti, ..). | DA / NE |  |
|  | Vsak modularni analitski sistem mora vsebovati: biokemijski (+ ISE) modul in imunokemijski modul, ki so med seboj povezani v enoten, popolnoma avtomatiziran analitski sistem. Analitski sistem je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje (računalnik). Vsa oprema mora biti nova in sodobna. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora biti skladen z EU IVD predpisi (regulativo). | DA / NE |  |
|  | Tloris obeh analitskih sistemov skupaj s servisnim prostorom ne sme presegati dolžine 9,90 m in širine 2,50 m, vključujoč modulne povezovalne elemente in delovne postaje (monitorje) ter povezovalne elemente »glavnega« modulnega analitskega sistema s sistemom za obdelavo vzorcev. | DA / NE |  |
|  | Modularni analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vseh vzorcev, z možnostjo dodajanja nujnih (STAT) vzorcev, omogočati mora neprekinjeno dodajanje vzorcev in zbiranje analiziranih vzorcev na enem skupnem mestu. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop in dvosmerno komunikacijo z LIS. Prenos vključuje možnost prenosa demografskih podatkov pacienta (ime, priimek, starost, spol, oddelek, zdravnik, ...). Priklop in povezava analitskega sistema z vso programsko opremo na obstoječi LIS morajo biti vključeni v ponudbeno ceno. Vključena povezovalna programska oprema mora biti namestljiva na virtualni strežnik za okolje VMWare zadnje verzije. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost prednostne obravnave nujnih vzorcev (STAT). | DA / NE |  |
|  | »Glavni« modularni analitski sistem mora omogočati analizo vseh preiskav navedenih v tabelah 2a in 3a, »back-up« modularni analitski sistem pa najmanj izvajanje preiskav (24/7 oz. nujne), ki so v tabelah 2a in 3a označene z #. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati v primeru okvare enega od modulov v analitskem sistemu, da se analize na ostalih izvajajo nemoteno. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati uporabo različnih velikosti standardiziranih epruvet (premer 13 mm in 16 mm ter višina 75 mm in 100 mm) in standardnih posodic za vzorce („sample cup”, „micro cup”, false bottom cup”). Mrtvi volumen za vzorce pacientov in kontrol kakovosti v standardnih posodicah za vzorce ne sme biti več kot 100 uL. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati določanje serumskih indeksov za lipemijo, hemolizo in ikteričnost ter avtomatsko vrednotenje rezultatov posameznih preiskav glede na izmerjene vrednosti serumskih indeksov. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati identifikacijo vzorcev, reagentov, kontrolnih vzorcev, kalibratorjev ter ostalega potrošnega materiala preko črtnih kod ali preko RFID. | DA / NE |  |
|  | Glasnost modularnega analitskega sistema med delovanjem ne sme presegati 65 dB. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora na pipetorjih za aspiracijo vzorcev omogočati zaznavanje nivoja tekočine vzorca, detekcijo strdkov v vzorcu in avtomatsko izpiranje strdkov iz sistema ter prisotnost pene na vzorcu. Analitski sistem mora imeti na vseh pipetorjih detektorje za nivo tekočine ter avtomatski sistem opozarjanja na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagent, diluent, potrošni material), potrebne za analizo vzorcev. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora na podlagi vsaj dvomesečne povprečne porabe reagentov, avtomatsko izračunati količino in seznam reagentov, ki so potrebni za nadaljno 24-urno nemoteno delovanje analitskega sistema brez posredovanja uporabnika. | DA / NE |  |
|  | Celokupni čas (avtomatskega in vzdrževanja s posegom uporabnika) dnevnega vzdrževanja analitskega sistema (skupaj „glavnega” in „back-up” modularnega sistema) ne sme presegati 50 min. Večina rutinskih opravil (pregled stanja fotometrične žarnice, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje podatkov, ...) se mora opraviti avtomatsko. | DA / NE |  |
|  | „Glavni” in „back-up” modularni sistem mora imeti samodejni zagon („jutranje” prebujanje) sistema brez posega uporabnika. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora avtomatsko pripraviti seznam potrebnih kalibracij ter maskirati tiste preiskave, ki kalibracijo potrebujejo. | DA / NE |  |
|  | »Glavni« analitski modularni sistem mora omogočati kontinuirano dodajanje reagentov med njegovim delovanjem tako na biokemijskem kot na imunokemijskem modulu. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati analizo različnih tipov vzorca: vsaj serum, plazma, kri, urin, likvor, punktati, blato. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko ponovno merjenje in redčenje vzorcev ob preseženih koncentracijah merilnega območja analita. | DA / NE |  |
|  | Obstojnost reagentov po odprtju na analitskem sistemu mora biti za preiskave, navedene v Tabelah 2a in 3a v povprečju najmanj 100 dni na biokemijskem delu in imunokemijskem delu. | DA / NE |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez mešanja, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati uporabo dnevnih kontrol kakovosti v najmanj dveh nivojih in spremljanje vrednosti kontrol kakovosti z grafičnim in tabelaričnim prikazom z osnovnimi statističnimi podatki (srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). Za spremljanje kontrol kakovosti v daljšem časovnem obdobju mora ponudnik zagotoviti programsko opremo (spremljanje Levey-Jennings grafov za vse preiskave). Program mora omogočati avtomatski prenos ciljnih vrednosti in koeficientov variacije. Omogočen mora biti tudi prenos meritev kontrol kakovosti v obstoječo programsko podporo Unity Real Time. Sistem mora omogočati shranjevanje vseh podatkov, možnost tiskanja na obstoječi mrežni tiskalnik (na navaden papir). Analitski sistem (programska oprema) mora omogočati možnost uporabe kontrolnih vzorcev drugega proizvajalca. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora poleg analitskega sistema zagotoviti modul za tehnično avtovalidacijo. Za delo v modulu tehnične avtovalidacije mora ponudnik zagotoviti 4 dodatne monitorje diagonale vsaj 60 cm, z možnostjo 1800 rotacije in tankim okvirjem. Tehnična avtovalidacija naj vsebuje: ustreznost glede na rezultat kontrole kakovosti, delta check, ter serum indekse vsakega testa posebej, ter modul za generiranje pravil (kot npr. avtomatski izračuni, dodajanje preiskav). | DA / NE |  |
|  | Ponudnik naj poleg analitskega sistema zagotovi tudi dodatno programsko opremo, ki omogoča samodejni (brez posredovanja uporabnika) prenos dnevne kontrole kakovosti vsakega vzorca v programsko opremo za zunanjo medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. »peer group« primerjalno skupino. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati shranjevanje vseh podatkov na trdem disku računalnika, možnost varnostne kopije („back-up”) trdega diska ter možnost izvoza podatkov na USB flash spominsko enoto in možnost izvoza na mrežne pogone. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati oddaljeni dostop za aplikativne potrebe. | DA / NE |  |
|  | V ponudbo mora biti brezplačno vključen ves potreben material (reagenti, kalibratorji, kontrole kakovosti, sistemski reagenti, čistilne raztopine, potrošni material, seti za verifikacijo linearnosti v celotnem merilnem območju) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov in šolanje laboratorijskega osebja. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča časovno neomejen (24/7) dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov z vrednostmi kontrol kakovosti in kalibratorjev, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o IVD CE skladnosti reagentov, certifikatov o kakovostni analizi za vse dobavljene reagente (vključujoč lot to lot variacijo) in ostali material. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti spletni pregled opravljenih in odprtih servisnih in aplikativnih storitev na analitskem sistemu, spletno ustvarjanje novih zahtev za servisno / aplikativno podporo ter arhiv delovnih nalogov. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora poleg uporabniškega vmesnika ponuditi tudi prenosni uporabniški vmesnik z dvemi mobilnimi namenskimi tablicami, preko katerih je mogoče oddaljeno spremljati ekrane obeh modularnih analitskih sistemov z namenom preverjanja njihovega delovanja, morebitnih alarmov, potrebe po dodajanju reagentov, preverjanja uspešnosti kalibracij in kontrol kakovosti. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora ponuditi aktivni zaslon diagonale vsaj 164 cm s tankim okvirjem in stensko namestitvijo z najmanjšim možnim odmikom od stene, ki omogoča spremljanje trenutnega dogajanja na sistemih (povezave z analizatorji, sistemom za obdelavo vzorcev) in drugimi sistemi (npr. LIS), TAT, število vzorcev, število nujnih in število kritičnih vzorcev v obdelavi. Povezovalna in ostala programska podpora mora omogočati tudi analize opravljenega dela kot podporo sistemu vodenja (ISO 15189) (reorganizacija procesov, planiranje izboljšav, obremenitev opreme, osebja, TAT, ....). | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko obveščanje o morebitnih novih vrednostih kalibratorjev in kontrol kakovosti. | DA / NE |  |
|  | Rezultati pacientov, ki so shranjeni izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev. | DA / NE |  |
|  | V kolikor ponujeni analitski sistem potrebuje deionizirano oz. demineralizirano vodo, katerega dejanska poraba bo presegala 100 L/h, mora ponudnik zagotoviti postavitev in vzdrževanje nadgradnje sistema za pripravo vode in ga vključiti v ponudbeno ceno. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora imeti hladilni del, kjer so shranjeni reagenti. | DA / NE |  |
|  | Principi merjenja biokemijskega + ISE modula morajo biti: fotometrija, imunoturbidimetrija in potenciometrija (ISE - ion selektivne elektrode). | DA / NE |  |
|  | Principi merjenja imunokemijskega modula morajo biti: kemiluminiscenca ali elektrokemiluminiscenca. | DA / NE |  |
|  | Stabilnost reagentov na analitskemu sistemu mora biti usklajena s predvidenim številom opravljenih analiz ter glede na frekvenco izvajanja analiz (Tabeli 2a in 3a), tako da po preteku priporočenega časa na analitskemu sistemu ne bo ostalo več kot 10% testov neporabljenih. Večji ostanki neporabljenih reagentov so strošek ponudnika. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati izpis rezultatov preiskav, ki je uporabniku prilagodljiv in trajen (na navaden papir). | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati ročno dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko dodajanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize („reflex testing”). | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko ponavljanje preiskav za vzorce, ki so že v postopku analize („rerun”). | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora za vso ponujeno opremo, reagente, kontrole kakovosti, kalibratorje in ostali potrošni material dokazati skladnost z EU (CE IVD) predpisi (regulativo). | DA / NE |  |
|  | Na zahtevo naročnika mora ponudnik posredovati informacije in podatke o validaciji metod. | DA / NE |  |

Tabela 2-1: SPECIFIKACIJA ZAHTEV – BIOKEMIJSKI (+ISE) DEL »GLAVNEGA« MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA

| Zap. št. | SPECIFIKACIJA ZAHTEV – DODATNO BIOKEMIJSKI (+ISE) DEL »GLAVNEGA« ANALITSKEGA SISTEMA | Izpolnjevanje zahtev (ponudnik ustrezno obkroži) | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Posamezni analitski sistem mora omogočati najmanj 900 fotometričnih testov na uro in 900 ISE testov na uro. | DA / NE |  |
|  | Posamezni analitski sistem mora imeti na voljo vsaj 60 prostih mest za reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 45 različnih preiskav. | DA / NE |  |  |
|  | Analitski sistem na biokemijskem delu mora omogočati analizo različnih tipov vzorca: seruma, plazme, polne krvi, punktatov (lahko serumska aplikacija), likvorja, blata in urina. | DA / NE |  |  |
|  | Analitski sistem mora na biokemijskem delu omogočati merjenje HIL indeksa (hemolitičnosti, ikteričnosti in lipemičnosti) vsakega vzorca. Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za te meritve pri vsakem vzorcu seruma/plazme (pri izračunu naj se upošteva za oba analitska biokemijska modula (»glavnega« in »back-up«) 50000 vzorcev letno). | DA / NE |  |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati postavitev specifičnih aplikacij uporabnika (vsaj 10 odprtih kanalov). | DA / NE |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. | DA / NE |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti ultrazvočno čiščenje vzorčne igle in brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice vzorca in reagenta. | DA / NE |  |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost samodejnega prilagajanja kalibracijske krivulje tovarniški kalibracijski krivulji brez potrebe po uporabi kalibratorja. | DA / NE |  |  |
|  | Povprečen volumen vzorca potreben za analizo preiskav, navedenih v Tabeli 2a, ne presega 15 ul. | DA / NE |  |  |

Tabela 2-2: SPECIFIKACIJA ZAHTEV – BIOKEMIJSKI (+ISE) DEL »BACK-UP« MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA

| Zap. št. | SPECIFIKACIJA ZAHTEV – DODATNO BIOKEMIJSKI (+ISE) DEL »BACK-UP« ANALITSKEGA SISTEMA | Izpolnjevanje zahtev (ponudnik ustrezno obkroži) | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analitski sistem mora omogočati najmanj 700 fotometričnih in ISE testov na uro. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora imeti na voljo vsaj 40 mest za reagente. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem na biokemijskem delu mora omogočati analizo različnih tipov vzorca: seruma, plazme, polne krvi, punktatov (lahko serumska aplikacija), likvorja, blata in urina. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora na biokemijskem delu omogočati merjenje HIL indeksa (hemolitičnosti, ikteričnosti in lipemičnosti) vsakega vzorca. Ponudba mora vsebovati ves potrebni material za te meritve pri vsakem vzorcu seruma/plazme (pri izračunu naj se upošteva za oba analitska biokemijska modula (»glavnega« in »back-up«) 50000 vzorcev letno). | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati postavitev specifičnih aplikacij uporabnika (vsaj 10 odprtih kanalov). | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora imeti kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora imeti brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice vzorca in reagenta. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora imeti možnost samodejnega prilagajanja kalibracijske krivulje tovarniški kalibracijski krivulji brez potrebe po uporabi kalibratorja. | DA / NE |  |
|  | Povprečen volumen vzorca potreben za analizo preiskav, navedenih v Tabeli 2a, ne presega 15 ul. | DA / NE |  |

Tabela 2a: SPECIFIKACIJA PREISKAV – BIOKEMIJSKI (+ISE) DEL ANALITSKEGA SISTEMA

|  | Preiskava | Zahtevana metoda | *Št. preiskav (na leto za oba sistema) | Stabilnost reagenta na analitskem sistemu (dni) – vpiše ponudnik | ***Št. testov za kalibracijo (na leto za oba sistema) | Volumen vzorca za analizo (µL) – vpiše ponudnik | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kalij # | ion-selektivna elektroda, indirektno (ISE-indirektno) | 59556 |  |  |  |  |
|  | natrij # | ion-selektivna elektroda, indirektno (ISE-indirektno) | 58644 |  |  |  |  |
|  | kloridi # | ion-selektivna elektroda, indirektno (ISE-indirektno) | 58404 |  |  |  |  |
|  | kalcij # | NM-BAPTA kompleks ali enakovredno | 12756 |  |  |  |  |
|  | magnezij # | kolometrična metoda (Xylidyl-modro) ali enakovredno | 5832 |  |  |  |  |
|  | fosfati (anorg.) # | fosfomolibdatna UV metoda ali enakovredno | 4620 |  |  |  |  |
|  | železo # | kolorimetrična metoda s ferozinom ali enakovredno | 5244 |  |  |  |  |
|  | glukoza # | encimska heksokinazna metoda | 23820 |  |  |  |  |
|  | sečnina (urea) # | kinetična UV metoda (ureaza/GLDH) ali enakovredno | 36588 |  |  |  |  |
|  | kreatinin # | Jaffe kinetično s kompenzacijo (IDMS sledljivo) ali enakovredno (IDMS sledljivo) | 42672 |  |  |  |  |
|  | sečna kislina (urat) # | encimska kolorimetrična metoda (urikaza-PAP) ali enakovredno | 5412 |  |  |  |  |
|  | bilirubin, celokupni # | kolorimetrična diazo metoda (DPD) ali enakovredno | 26316 |  |  |  |  |
|  | bilirubin, direktni # | kolorimetrična diazo metoda (DPD) ali enakovredno | 26316 |  |  |  |  |
|  | alkalna fosfataza # | kolorimetrična IFCC metoda (p-NPP) | 26916 |  |  |  |  |
|  | AST (aspartat aminotransferaza)# | IFCC (UV metoda) s PP | 26436 |  |  |  |  |
|  | ALT (alanin aminotransferaza) # | IFCC (UV metoda) s PP | 26760 |  |  |  |  |
|  | gama-GT (gama-glutamil transferaza) # | encimska kolorimetrična IFCC metoda | 26316 |  |  |  |  |
|  | alfa-amilaza # | encimska kolorimetrična IFCC metoda (EPS) | 6000 |  |  |  |  |
|  | pankreasna alfa-amilaza # | imunokem. /encimska kolorimetrična metoda (EPS) | 4716 |  |  |  |  |
|  | lipaza # | encimska kolorimetrična metoda | 5568 |  |  |  |  |
|  | ACE (angiotenzin pretvorbeni encim) | kinetična UV metoda; lahko »odprt kanal«, CE IVD validirana metoda, aplikacija na ponujeni opremi | 2796 |  |  |  |  |
|  | LDH (laktat dehidrogenaza) # | IFCC (UV metoda), smer reakcije laktat – piruvat | 11472 |  |  |  |  |
|  | CK (kreatin kinaza) # | IFCC (UV metoda) | 4440 |  |  |  |  |
|  | cel. proteini # | kolorimetrična biuretska metoda ali enakovredno | 7056 |  |  |  |  |
|  | cel. proteini – urin, likvor # | imunoturbidimetrija ali enakovredno | 4208 |  |  |  |  |
|  | albumin # | kolorimetrična "endpoint" metoda z BCG ali enakovredno | 4644 |  |  |  |  |
|  | holesterol # | encimska kolorimetrična CHOD-PAP metoda ali enakovredno | 7260 |  |  |  |  |
|  | HDL holesterol # | "direktna metoda" - homogena encimsko kolorimetrična metoda ali enakovredno | 7044 |  |  |  |  |
|  | LDL holesterol # | "direktna metoda" - homogena encimsko kolorimetrična metoda ali enakovredno | 7296 |  |  |  |  |
|  | trigliceridi # | encimska kolorimetrična GPO-PAP metoda ali enakovredno | 7260 |  |  |  |  |
|  | amonijak (amonijev ion) #, ** | encimska kinetična metoda | 492 |  |  |  |  |
|  | laktat # | kolorimetrična metoda | 2064 |  |  |  |  |
|  | CRP (C-reaktivni protein) # | imunoturbidimetrija; območje merjenja brez redčenja >300 mg/L | 34536 |  |  |  |  |
|  | transferin # | imunoturbidimetrija | 4848 |  |  |  |  |
|  | feritin | imunoturbidimetrija | 4992 |  |  |  |  |
|  | albumin - urin # | imunoturbidimetrija ali enakovredno | 7084 |  |  |  |  |
|  | IgA** | imunoturbidimetrija | 1068 |  |  |  |  |
|  | IgG** | imunoturbidimetrija | 1116 |  |  |  |  |
|  | IgM** | imunoturbidimetrija | 1500 |  |  |  |  |
|  | alfa1 antitripsin | imunoturbidimetrija | 1952 |  |  |  |  |
|  | teofilin | imuno-kinetična metoda ali enakovredno | 2232 |  |  |  |  |
|  | FOB (kri v blatu) | Imunoturbidimetrija; lahko »odprt kanal«, CE IVD validirana metoda, aplikacija na ponujeni opremi | 2500 |  |  |  |  |
|  | kalprotektin v blatu** | Imunoturbidimetrija; lahko »odprt kanal«, CE IVD validirana metoda, aplikacija na ponujeni opremi | 200 |  |  |  |  |
|  | vankomicin** | imuno-kinetična metoda ali enakovredno | 400 |  |  |  |  |
|  | amikacin** | imuno-kinetična metoda ali enakovredno | 400 |  |  |  |  |
|  | Proste lahke verige Kappa (κ)** | Imunoturbidimetrija (lateks) | 300 |  |  |  |  |
|  | Proste lahke verige Lambda (λ)** | Imunoturbidimetrija (lateks) | 300 |  |  |  |  |
|  | Cistatin C** | imunoturbidimetrija | 400 |  |  |  |  |

Opombe:

- *Vključujoč število opravljenih testov za kontrole kakovosti.

- ** Redke preiskave se izvajajo 1-krat tedensko oz. ob nujnem naročilu.

- ***Ponudnik mora vpisati število testov potrebnih za kalibracije na leto za oba sistema.

- #Preiskave, ki morajo biti obvezno izvedljive na »back-up« modularnem analitskem sistemu.

Tabela 3-1: SPECIFIKACIJA ZAHTEV – IMUNOKEMIJSKI DEL »GLAVNEGA« MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA

| Zap. št. | SPECIFIKACIJA ZAHTEV – DODATNO IMUNOKEMIJSKI DEL »GLAVNEGA« ANALITSKEGA SISTEMA | Izpolnjevanje zahtev (ponudnik ustrezno obkroži) | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Posamezni analitski sistem mora omogočati vsaj 250 imunokemijskih testov / uro. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora na imunokemijskem delu omogočati analizo različnih tipov vzorca: seruma, plazme, urina, likvorja, punktata (lahko serumska aplikacija), polne krvi, sline, hemolizata, blata. | DA / NE |  |
|  | Posamezni analitski sistem mora imeti na voljo sočasno vsaj 40 prostih mest za reagente. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo za vsak vzorec. | DA / NE |  |
|  | Povprečen volumen vzorca potreben za analizo preiskav, navedenih v Tabeli 3a, ne presega 20 ul. | DA / NE |  |

Tabela 3-2: SPECIFIKACIJA ZAHTEV – IMUNOKEMIJSKI DEL »«BACK-UP« MODULARNEGA ANALITSKEGA SISTEMA

| Zap. št. | SPECIFIKACIJA ZAHTEV – DODATNO IMUNOKEMIJSKI DEL »BACK-UP« ANALITSKEGA SISTEMA | Izpolnjevanje zahtev (ponudnik ustrezno obkroži) | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analitski sistem mora omogočati vsaj 110 imunokemijskih testov / uro. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora na imunokemijskem delu omogočati najmanj analizo različnih tipov vzorca: seruma, plazme, urina, likvorja, sline. | DA / NE |  |
|  | Posamezni analitski sistem mora imeti na voljo sočasno vsaj 25 prostih mest za reagente. | DA / NE |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo za vsak vzorec. | DA / NE |  |
|  | Povprečen volumen vzorca potreben za analizo preiskav, navedenih v Tabeli 3a, ne presega 20 ul. | DA / NE |  |

Tabela 3a: SPECIFIKACIJA PREISKAV – IMUNOKEMIJSKI DEL ANALITSKEGA SISTEMA

|  | Preiskava | Zahtevana metoda | *Št. preiskav (na leto za oba sistema) | Stabilnost reagenta na analitskem sistemu (dni) – vpiše ponudnik | ***Št. testov za kalibracijo (na leto za oba sistema) | Volumen vzorca za analizo (µL) – vpiše ponudnik | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CK MBm (CK MB masni) # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; | 1600 |  |  |  |  |
|  | troponin, visoko občutljivi # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; možnost izvedbe < 10 min od vstavitve vzorca na analizator; analitski sistem mora omogočati meritve visoko občutljivega troponina in uporabo validiranih algoritmov za vrednotenje rezultatov. Ponudnik mora predložiti dokazilo proizvajalca o izpolnjevanju IFCC kriterijev za visoko občutljivega troponina (CV manjši od 10% na 99-ti percentili, pri več kot 50% zdravi populaciji mora biti rezultat merljiv); skladnost z ESC/ACC/AHA/WHF smernicami (2018); | 9500 |  |  |  |  |
|  | mioglobin # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; | 1892 |  |  |  |  |
|  | NT-proBNP # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; | 10852 |  |  |  |  |
|  | prokalcitonin # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; možnost izvedbe analize s skupnim volumnom vzorca in mrtvega volumna ≤100 µL | 6844 |  |  |  |  |
|  | digoksin # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 2016 |  |  |  |  |
|  | TSH (tiroidea-stimulirajoči hormon) # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca; funkcionalna občutljivost ≤ 0,005 mIU/L | 6648 |  |  |  |  |
|  | T3, prosti (trijodtironin, prosti) # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 4464 |  |  |  |  |
|  | T4, prosti (tiroksin, prosti) # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 4416 |  |  |  |  |
|  | aTG (antiTG)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 492 |  |  |  |  |
|  | aTPO (antiTPO)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 936 |  |  |  |  |
|  | CEA (karcinoembrionalni antigen)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 528 |  |  |  |  |
|  | CA 15-3 (karcinomski antigen 15-3)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 552 |  |  |  |  |
|  | CA 19-9 (karcinomski antigen 19-9)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 528 |  |  |  |  |
|  | CA 72-4 (karcinomski antigen 72-4)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 528 |  |  |  |  |
|  | CA 125 (karcinomski antigen 125)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 588 |  |  |  |  |
|  | AFP (alfa-fetoprotein)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 528 |  |  |  |  |
|  | PSA cel. (prostata specifični antigen)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 568 |  |  |  |  |
|  | NSE (nevron specifična enolaza)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 532 |  |  |  |  |
|  | Cyfra 21-1** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 300 |  |  |  |  |
|  | betaHCG** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 500 |  |  |  |  |
|  | vitamin B12 | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 2584 |  |  |  |  |
|  | folati | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 2584 |  |  |  |  |
|  | kortizol # | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 2704 |  |  |  |  |
|  | 25-OH vitamin D** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 300 |  |  |  |  |
|  | ProGRP** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 300 |  |  |  |  |
|  | Osteokalcin** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 300 |  |  |  |  |
|  | Beta CrossLaps (B-CTx)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 300 |  |  |  |  |
|  | PINP (Prokolagen 1 N-terminalni propeptid)** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 300 |  |  |  |  |
|  | GDF 15** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 300 |  |  |  |  |
|  | interlevkin-6** | elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca | 600 |  |  |  |  |

Opombe:

- *Vključujoč število opravljenih testov za kontrole kakovosti.

- ** Redke preiskave se izvajajo 1-krat tedensko oz. ob nujnem naročilu.

- ***Ponudnik mora vpisati število testov potrebnih za kalibracije na leto za oba sistema.

- #Preiskave, ki morajo biti obvezno izvedljive na »back-up« modularnem analitskem sistemu.

Tabela 4: SPECIFIKACIJA ZAHTEV – SISTEM ZA OBDELAVO VZORCEV (ocena kakovosti vzorcev, centrifugiranje, alikvotiranje, sortiranje, arhiviranje)

| Zap. št. | SPECIFIKACIJA ZAHTEV – SISTEM ZA OBDELAVO VZORCEV (ocena kakovosti vzorcev, centrifugiranje, alikvotiranje, sortiranje, arhiviranje) | Izpolnjevanje zahtev (ponudnik ustrezno obkroži) | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Samostoječ sistem za avtomatizirano predanalitsko obdelavo vzorcev mora omogočati avtomatsko registracijo, sortiranje, alikvotiranje, centrifugiranje, pregled kakovosti vzorcev in arhiviranje vseh vrst vzorcev (serumski, heparinski, EDTA, citratni, urinski, ...). | DA / NE |  |
|  | Oprema mora biti nova in sodobna. | DA / NE |  |
|  | Predanalitski sistem (centrifuga, …) mora biti skladen z EU IVD predpisi. | DA / NE |  |
|  | Tloris predanalitskega sistema s servisnim prostorom ne sme presegati dolžine 5,10 m in širine 2,20 m. | DA / NE |  |
|  | Samostoječ sistem za avtomatizirano predanalitsko obdelavo vzorcev mora biti povezan z »glavnim« modularnim analitskim sistemom. | DA / NE |  |
|  | Predanalitski sistem mora omogočati obdelavo vsaj 1000 vzorcev na uro, prednostno obravnavati nujne vzorce. Pretočnost centrifugiranja mora biti vsaj 300 vzorcev/h pri 10' oz. 450 vzorcev/h pri 5' režimu centrifugiranja. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati kontinuirano dodajanje različnih vrst vakumskih epruvet/vzorcev. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati avtomatizirano sortiranje različnih vrst vzorcev (serum, plazma, hematologija, koagulacija, urini, ..) | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati sortiranje in arhiviranje vzorcev na stojalih različnih proizvajalcev. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati registracijo in identifikacijo vzorcev preko črtne kode. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati avtomatski natančen pregled kakovosti vzorca z identifikacijo tipa epruvete glede na njeno dimenzijo in barvo pokrovčka, s pregledom volumna vzorca v epruveti ter preverjanjem ali je vzorec centrifugiran ali ne. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati pregled vzorca s kamero in razlikovanje med »normalnimi«, lipemičnimi, hemoliziranimi ter ikteričnimi vzorci. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati slikanje posamičnega vzorca in možnost pregleda slik v arhivu. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati možnost alikvotiranja iz primarnih epruvet in detekcijo strdkov med alikvotiranjem. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati nastavljiv volumen pipetiranja pri alikvotiranju. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati avtomatizirano odstranjevanje različnih vrst zamaškov. | DA / NE |  |
|  | Omogočati mora pripravo do 10 alikvotov. Imeti mora možnost alikvotiranja v »false bottom« epruvete in standardne sekundarne epruvete 13 x 75 mm. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati označevanje alikvotov z nalepkami, ter navzkrižno kontrolo črtne kode alikvota s primarno epruveto. Nalepke pripravljenih alikvotov morajo biti obstojne vsaj do -200C. | DA / NE |  |
|  | Sistem mora omogočati avtomatizirano zapiranje obdelanih epruvet z zaščitno/aluminijasto folijo in pripravo vzorcev za arhiviranje. | DA / NE |  |
|  | Predanalitski sistem mora zagotoviti sledljivost vsakega vzorca, na katerem stojalu se nahaja, tudi ko je že v arhivu. | DA / NE |  |
|  | Centrifuga sistema za obdelavo vzorcev mora: |  |  |
|  | - omogočati avtomatsko nalaganje različnih tipov epruvet | DA / NE |  |
|  | - omogočati hkratno centrifugiranje različnih tipov epruvet pri istih pogojih centrifugiranja. | DA / NE |  |
|  | - minimalna kapaciteta centrifuge mora biti 75 epruvet | DA / NE |  |
|  | - zagotavljati nastavljivi čas začetka centrifugiranja, ki je sprožen v odvisnosti od števila epruvet ali časovnega zamika | DA / NE |  |
|  | - imeti avtomatsko zapiranje pokrova | DA / NE |  |
|  | - omogoča centrifugiranje v hlajenih pogojih, nastavljivo temperaturo (vsaj 4 – 250C) | DA / NE |  |
|  | - sile centrifugiranja do 4100 g | DA / NE |  |
|  | - Omogočati avtomatsko kompenzacijo ravnotežja | DA / NE |  |
|  | - zagotavljati avtomatsko transportiranje vzorcev za nadaljnje procesiranje vzorcev | DA / NE |  |
|  | V primeru potrebe suhega komprimiranega zraka za delovanje sistema mora ponudnik zagotoviti ustrezen kompresor za pripravo stisnjenega zraka, skladen s tehnično dokumentacijo proizvajalca. Kompresor mora biti nameščen na oddaljeni lokaciji (razdalja do 15 m). | DA / NE |  |
|  | Glasnost sistema med delovanjem v povprečju ne sme presegati 65 dB, kratkotrajna maksimalna glasnost mora biti manjša od 80 dB. | DA / NE |  |

Tabela 5: SPECIFIKACIJA ZAHTEV - REAGENTI, KONTROLE KAKOVOSTI, KALIBRATORJI IN POTROŠNI MATERIAL

| Zap. št. | SPECIFIKACIJA ZAHTEV – tehnične in druge zahteve REAGENTI, KONTROLE KAKOVOSTI, KALIBRATORJI IN POTROŠNI MATERIAL | Izpolnjevanje zahtev (ponudnik ustrezno obkroži) | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Reagenti, kontrole kakovosti, kalibratorji in potrošni material |  |  |
|  | Ponudnik naj pripravi ponudbeni predračun (Obrazec 4/1) iz katerega bodo razvidni količine in cene po posameznih postavkah za izvedbo preiskav in količinah, navedenih v tabelah 2a in 3a (npr. kontrole kakovosti, kalibracijski material, potrošni material.....) določenih v splošni tehnični dokumentaciji ponujenega analitskega sistema. Ponudbeni predračun mora vključevati tudi ves potrošni material za avtomatizirani sistem obdelave vzorcev. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - katalog reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev (navodila za uporabo, izpis ustreznih aplikacij in varnostne liste za preiskave, ki so navedene v priloženih tabelah 2a in 3a, pakiranje, podatke o validaciji metod…). | DA / NE |  |
|  | Ponudnik naj upošteva, da: - laboratorij dela 7 dni v tednu, 24 ur na dan, - izvaja originalne kontrole kakovosti proizvajalca za vse parametre 2x dnevno na dveh nivojih (normalen, patološki), razen za parametre, ki so v tabelah 2a in 3a označene z **, kontrolo kakovosti izvaja 2x dnevno na dveh nivojih (normalen, patološki) na dan izvajanja preiskav. - izvaja dodatno neodvisne kontrole kakovosti v vsaj dveh nivojih za vse parametre, ki so v tabelah 2a in 3a označene z #, 1x dnevno. Neodvisne kontrole kakovosti morajo biti pripravljene za uporabo, v vsebnikih, ki omogočajo direktno postavitev na ponujeni analitski sistem. Omogočen mora biti elektronski prenos ciljnih vrednosti v obstoječo programsko podporo vodenja kontrol kakovosti Unity Realtime in programsko podporo ponujene opreme. - pri opredelitvi količin, potrebnih za izvedbe kontrol kakovosti je potrebno upoštevati ponovitve meritev ob odstopanjih (v povprečju v 10%) ter min. 20 sočasnih določitev kontrol kakovosti ob menjavi lot-ov kontrolnega materiala (za vsak nivo kontrole kakovosti). - uporablja kalibracijski material najmanj po priporočilih proizvajalca. - laboratorij za vrednotenje rezultatov upošteva meritve HIL indeksa, zato mora ponudnik zagotoviti ustrezne kontrole kakovosti, kompatibilne s ponujeno opremo, za kontrolo teh meritev. Rezultati kontrol kakovosti morajo biti elektronsko prenosljivi v obstoječo programsko podporo vodenja kontrol kakovosti Unity Realtime in programsko podporo ponujene opreme. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora navesti stabilnost reagentov na analizatorju, kontrol kakovosti, kalibratorjev po odprtju, pogoje uporabe. | DA / NE |  |
|  | Pri izračunu potrebnih količin reagentov se lahko ponudi cela in ne samo del pakiranj reagentov oz. reagenčnih kompletov. | DA / NE |  |
|  | Pri izračunu potrebnih količin reagenta je potrebno upoštevati mrtvi volumen reagenta, kontrol kakovosti, kalibratorjev v vsaki steklenički kot ga je opredelil proizvajalec ponujene opreme. | DA / NE |  |
|  | Pri izračunu potrebnih količin reagenta je potrebno upoštevati dodatne analize zaradi redilucije v primeru visokih/nizkih vrednosti glede na protokol proizvajalca. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora dokazljivo in sledljivo zagotoviti hrambo in transport reagentov, kontrol kakovosti, kalibratorjev in vsega ostalega materiala, skladno s specifikacijami proizvajalca. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti sukcesivno dobavo kontrol kakovosti iste serije za obdobje enega leta. | DA / NE |  |
|  | Dobavljeni reagenti, kontrole kakovosti, kalibratorji in ostali material mora imeti ob dobavi preostali rok trajanja vsaj še devet mesecev. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti tridnevni dobavni rok. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah tudi elektronsko dobavnico, kompatibilno z informacijskima sistemoma GoSoft in Labis Evi, ki vsebuje razen količinskih podatkov, tudi podatke o serijah in rokih trajanja. | DA / NE |  |
|  | Naročnik dovoljuje največ ±5% odstopanje v dejanski porabi vseh potrebnih materialov za izvajanje analiz glede na ponujeno količino analiz (polletna primerjava porabe). Več kot +5% odstopanje dejanske porabe nad ponudbeno, bo ponudnik naročniku dobavil brezplačno. Naročnik bo opravljal primerjave dejanske porabe materialov, potrebnih za izvajanje preiskav glede na količine, navedene v ponudbi ponudnika in bo več kot 5% odstopanje od dejanske porabe zaračunal ponudniku. | DA / NE |  |
|  | V primeru znižanja cen posameznega materiala pri proizvajalcu, ter v primeru akcijskih cen, mora ponudnik naročniku ponuditi posamezen material po znižanih oz. akcijskih cenah. | DA / NE |  |
|  | Število testov za preiskave, ki jih je navedel naročnik, so okvirne. Iz naslova povečanja ali zmanjšanja količin ponudnik do naročnika ne sme imeti nobenih zahtevkov. | DA / NE |  |
|  | V kolikor bo moral naročnik v času trajanja pogodbe izvesti verifikacijo metode zaradi posodobitve s strani proizvajalca, bo ponudnik zagotovil ves potreben potrošni material brezplačno. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora za ponujene metode za preiskave, navedene v tabelah 2a in 3a, navesti mednarodne LOINC šifre. | DA / NE |  |

Tabela 6: SPECIFIKACIJA ZAHTEV - ZAHTEVE ZA SERVIS IN PODPORO TER OSTALE ZAHTEVE

| Zap. št. | SPECIFIKACIJA ZAHTEV – tehnične in druge zahteve ZAHTEVE ZA SERVIS IN PODPORO TER OSTALE ZAHTEVE | Izpolnjevanje zahtev (ponudnik ustrezno obkroži) | Dokazilo v ponudbi – navede ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Servis in podpora |  |  |
|  | Dobro organizirana servisna služba, pooblaščena od proizvajalca, ki mora imeti odzivni čas od sporočila o okvari oz. težavah na analitski ali programski opremi do prihoda serviserja do 2 uri (24/7). Zagotoviti mora odpravo napake oz. težav največ v 6 urah od oddaje prijave napake naročnika. | DA / NE |  |
|  | Za odpravo napak v garancijski in pogarancijski dobi morajo biti na voljo 24 ur, vse dni v letu (24/7), servisni inženirji, izšolani in redno dodatno usposabljani pri proizvajalcu. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani usposobljeni osebi za aplikativno in programsko podporo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti certificirane usposobljene serviserje (za ponujeno opremo) v Sloveniji. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotavljati šolanje, servisno in tehnično ter aplikativno podporo za več čas uporabe opreme v Sloveniji. | DA / NE |  |
|  | Prodajalec se zaveže, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbenih stvari usposobil (izšolal) delavce kupca. V ta namen mora prodajalec zagotoviti uvajalno šolanje za neomejeno število delavcev pri naročniku, nadaljevalno šolanje za neomejeno število delavcev pri naročniku ter šolanje vsaj štirih delavcev v naročniku primerljivi inštituciji (akreditirani po ISO 15189). | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora imeti primerno zalogo reagentov in potrošnega materiala v Sloveniji oz. možnost dobave od naročila v treh delovnih dneh. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora za nemoteno delovanje opreme (24/7 delovanje laboratorija) zagotoviti zalogo vseh ključnih rezervnih delov v Sloveniji. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam in trajanje vzdrževalnih del s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje). | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (količino ur, rezervni deli, …), skladno s priporočili proizvajalca in zakonodajo. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora v sodelovanju s podjetjem FinPro, pooblaščenim izvajalcem, izvesti povezavo opreme v laboratorijski informacijski sistem Labis in ostalo obstoječo programsko podporo, na svoje stroške. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme. Zagotoviti mora tudi vse potrebne reagente in potrošni material za verifikacijo delovanja in tehničnih specifikacij za vse preiskave, ki so navedene v strokovnih zahtevah razpisa. Zagotoviti mora tudi vse reagente in potrebni material za izvedbo verifikacije primerjave rezultatov preiskav na obstoječih aparatih. Pri tem naj upošteva 350 potrebnih določitev na preiskavo in proizvajalčev kontrolni material za 200 določitev. Za verifikacijo merilnega območja mora ponudnik zagotoviti ustrezne sete za testiranje linearnosti celotnega merilnega območja. Ponudnik mora zagotavljati vse reagente, kontrole kakovosti in ostali material za verifikacijo tudi ob vsaki spremembi reagentov s strani proizvajalca za parametre, ki so predmet razpisa, ves čas trajanja pogodbe. | DA / NE |  |
|  | Zagotoviti mora zadostno število strokovno usposobljenega in izkušenega osebja kot podporo montaži, zagonu in verifikaciji opreme. | DA / NE |  |
|  | Možnost podpisa servisne pogodbe po izteku garancijske oz. pogodbene dobe. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti brezplačne nadgradnje programske opreme za ves pogodbeni čas uporabe opreme. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora na svoje stroške redno obveščati naročnika o morebitnih spremembah in novostih pri uporabljanih metodah (vložni listi pri reagentih, kalibratorjih, kontrolah, varnostni listi) in aplikacijah ter nuditi brezplačno aplikativno podporo ves čas trajanja pogodbe. | DA / NE |  |
|  | V primeru večje okvare naj proizvajalec zagotavlja izvedbo del na nadomestnem aparatu primerljive kakovosti. | DA / NE |  |
|  | Zagotovljena 12 mesečna garancija. | DA / NE |  |
|  | Garancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme |  |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje opreme (vključno s programsko) za dobo 12 mesecev od uspešne primopredaje v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja, ki vključuje redne preventivne servise, potrebno kalibriranje opreme in izredno vzdrževanje z brezplačno zamenjavo rezervnih delov in vseh ostalih stroškov servisiranja (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti). Ponudnik vgrajuje le nove, originalne rezervne dele. V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti oziroma bo popravilo trajalo več kot 30 dni, bo ponudnik zamenjal opremo z novo, nerabljeno. | DA / NE |  |
|  | Pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme |  |  |
|  | Ponujeno pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje mora biti ponujeno kot »full kasko«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za zgoraj navedeno garancijsko servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme (vključno s programsko). V ponujeno ceno so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli,…). | DA / NE |  |
|  | Zahteve glede prostora in ostale zahteve |  |  |
|  | Naročnik prilaga obstoječi tloris (Priloga Golnik – biokemični laboratorij – obstoječe stanje) in prerez prostora (Priloga Golnik – biokemični laboratorij – prerez). Predviden je ogled prostora ponudnikov. | _ | _ |
|  | Ponudnik mora preveriti vnos modularnih analitskih sistemov in sistema za avtomatizirano obdelavo vzorcev v prostor. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora predložiti tehnološki načrt možne postavitve modularnih analitskih sistemov za izvajanje biokemijskih/imunokemijskih preiskav in avtomatiziranega sistema za obdelavo vzorcev z vsemi komponentami in analizatorji v predviden prostor, dispozicijo laboratorijske pohištvene opreme in ostale obstoječe laboratorijske naprave (Priloga Golnik – biokemični laboratorij novo). | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora izdelati PZI dokumentacijo skladno s strani naročnika potrjenim tehnološkim načrtom za izvedbo vseh GOI del (gradbeno, elektro, strojne), katera zajemajo: - pripravo (razširitev) prostora, z vključenimi rušitvenimi deli in demontažo vseh obstoječih podometnih, talnih in nadometnih priključnih instalacij obstoječe tehnološke opreme, - sanacijo tal, tako da so primerna za obremenitev s ponujeno opremo, urediti finalne obloge prostora (stropne – »protihrupne«, talne, stenske) - vse potrebne priključke za priključitev opreme v skladu s predloženimi inštalacijskimi načrti in morebitno ostalo dokumentacijo. - vse priključke za premestitev obstoječe opreme zaradi preureditve prostora v novo stanje (priključki za električno energijo, vodo, demineralizirano vodo, odtoke, zrak, mrežno povezavo in morebitni drugi priključki v kolikor so potrebni in bodo navedeni v inštalacijskem načrtu prodajalca). - ureditev klimatskih razmer v prostoru, kjer bo postavljena oprema v skladu s priporočili oziroma navodili proizvajalca opreme. Upoštevati mora disipacijo obstoječih plinskih analizatorjev (2x ABL 835FLEX+, 3x podpultni hladilnik, 1x podpultni zamrzovalnik, 1x farmacevtski hladilnik MPR-514R, obstoječe centrifuge in 4 delovne postaje). V prostoru bo predvidoma zaposlenih od 5 do 6 ljudi. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela bo izvedel naročnik. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora prilagoditi obstoječo pohištveno opremo oz. dobaviti novo istega proizvajalca zaradi montaže ponujene opreme, skladno s standardi medicinskih laboratorijev in varnega dela. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora pripraviti načrt vseh potrebnih del, za selitev obstoječe opreme na začasno lokacijo in njeno delovanje na začasni lokaciji, ter način dela z obstoječo opremo v obdobju gradbeno obrtniških in inštalacijskih del v glavnem laboratoriju in obdobju verifikacije nove opreme in šolanja osebja. Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela bo izvedel naročnik. Selitev obstoječih naprav na začasno lokacijo delovanja, pa izvedejo pooblaščeni izvajalci obstoječe opreme, na stroške ponudnika. | DA / NE |  |
|  | Ponudnik mora izdelati PID dokumentacijo vseh izvedenih gradbeno inštalacijskih del, vključno z novo opremo. | DA / NE |  |

Ponudnik za tem obrazcem predloži:

- podroben opis ponujene opreme v skladu z zahtevami naročnika oz. prospektno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo JASNO RAZVIDNE IN OZNAČENE TER OŠTEVILČENE strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih zahtev.

- potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme oz. v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.

- seznam serviserjev oz. oseb, ki bodo servis opravljale, njihove kontaktne številke ter e-naslov, na katere bodo dosegljivi;

- certifikate o usposobljenosti, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca ponujene opreme za serviserje,

- ostale zahtevane sezname, dokumente,…

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika: