Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Project name: Upgrading national research infrastructures– RIUM

Tehnične specifikacije za Vibrometer za meritve vibracij z laserskim infrardečim skeniranjem na vzorcih, strojnih komponentah in napravah

Technical specifications for Scanning Infrared Laser Vibrometer for Measurement of Vibration on Specimens, Machine’s Components and Devices

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA 						1. SUBJECT-MATTER OF THE PUBLIC CONTRACT

| Predmet javnega naročila je nabava vibrometra za meritve vibracij z laserskim infrardečim skeniranjem na vzorcih, strojnih komponentah in napravah, vključno z dostavo, pregledom, vnosom, namestitvijo, montažo, konfiguracijo, inštalacijo in zagonom naprave, skladno s tehničnimi specifikacijami. Lokacija dostave: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija, Laboratorij za strojne elemente in konstrukcije, objekt A, prostor A-002. Rok dobave: najpozneje 45 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Garancijski rok: najmanj 2 leti od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Za vso ponujeno opremo velja, da mora zanjo v času garancijskega obdobja proizvajalec opreme zagotavljati dostop do vseh posodobitev programske opreme brez dodatnih stroškov. Vsi popravki, servisni paketi ter nadgradnje in podpora morajo biti od proizvajalca strojne oz. programske opreme. Ponudnik mora za opremo zagotoviti: - da so vsi ponujeni moduli/komponente združljivi in medsebojno povezljivi, - da je mogoče vse zahtevane module/komponente povezati v enoten in brezhibno delujoč sistem v skladu s tehničnimi specifikacijami, - odpraviti vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti ali nepovezljivosti oz. zaradi neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem. V ponujeno ceno opreme mora biti vključeno usposabljanje za 6 uporabnikov, v trajanju 6 ur, na lokaciji naprave po opravljeni dostavi, namestitvi in prevzemu ter tehnična dokumentacija in priročnik v angleškem jeziku. V ponudbi mora biti zajet ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden. | Subject-matter of the public contract is the purchase of a scanning infrared laser vibrometer for measurement of vibration on specimens, machine’s components and devices, including the delivery, evaluation, placement, assembly, configuration, installation, and starting of the device, in line with technical specifications. Delivery location: University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenia, Laboratory for Machine Parts and Structures, Building A, laboratory room A-002. Delivery time: at the latest 45 days from the day of entry into force of the contract. The guarantee period: At least 2 years from the day of signing the handover record. The equipment manufacturer is obliged to provide access to all software updates at no additional cost during the guarantee period. All patches, service packs, upgrades and support must be provided by the hardware or software manufacturer. The tenderer of the equipment must guarantee: - that all modules/components offered are compatible and interconnected, - that all required modules/components can be integrated into a single and seamlessly functioning system in line with technical specifications, - to eliminate all errors resulting from a possible incompatibility or mismatch, or from improper connection to a single, seamlessly functioning system. The price offered must include training at the location of the device after the delivery, installation, and take-over of the equipment as well as technical documentation and manual in English. The tender must include all the fine material, necessary for connecting the devices, even if it is not explicitly stated. |
| --- | --- |

TEHNIČNE ZAHTEVE

- TECHNICAL REQUIREMENTS

| Vibrometer za meritve vibracij z laserskim infrardečim skeniranjem na vzorcih, strojnih komponentah in napravah Univerza v Mariboru naroča vibrometer za meritve vibracij z laserskim infrardečim skeniranjem na vzorcih, strojnih komponentah in napravah, ki omogoča: - lasersko kratkovalno infrardeče skeniranje s pomočjo Mach-Zehnedrjevega interferometra, obdelavo podatkov na osnovi “Field-Programmable Gate Arrays-FPGA” v realnem času, v skladu z minimalnimi tehniškim zahtevami, kot je navedeno v tem javnem naročilu. - Notranje generiranje signala z naborom vnaprej določenih funkcij in funkcijo uvoza merodajnega signala. - Sistem mora biti sposoben vizualizirati v živo s 3D animacijo in vizulaizacijo vibracij v enotočkovnem načinu. - Uporabo modalnega kladiva s senzorjem za silo za povezavo s vibrometrom. - Daljinsko upravljanje regulatorja vibrometra ter analizo rezultatov in izvoz podatkov v *.uff, *.hdf5, *-mat in *.wav datotekah. Vibrometer sestavlja sistem za lasersko snemanje vibracij na površini elementa, sistem za vzbujanje in sistem za zajemanje in obdelavo signalov. Sistem mora imeti: - napravo z glavo infrardečega laserskega skenerja z integriranim generatorjem, filtri in kontrolerjem ter - trinožno stojalo, - modalno kladivo in - prenosni namenski računalnik ali osebni računalnik s pripadajočo programsko opremo za obdelavo rezultatov, procesiranje slik, manipulacijo slik in analizo vzorcev. Maksimalni kot skeniranja s kamero v višino mora biti enak ali večji od 50° in širno enak ali večji od 40°. Delovna oddaljenost vzorca za določitev polja vibracij mora biti enaka ali manjša od 250 mm najdaljša pa enaka ali večja od 100 m. Vibrometer mora biti sposoben izmeriti vibracije s frekvenco minimalno od 2,5 Hz do vsaj 100 kHz. Konfiguracija sistema mora omogočati in vsebovati ustrezne filtre in sistem za procesiranje signala s hitrostjo digitalnega dekoderja v realnem času od vsaj 160 MS/s na analognem izhodu. Dekoder mora imeti možnost izvajanja meritev v meritvenem območju od najmanj 0,0245 m/s do vsaj 5 m/s z resolucijo pod 12nm/s√Hz in z maksimalno napako največ 0,5%. V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve. |  |  | # Scanning Infrared Laser Vibrometer for Measurement of Vibration on Specimens, Machine’s Components and Devices The University of Maribor is purchasing a Laser Scanning Infrared Vibrometer which facilitates: - laser short wave infrared scanning, consisting of Mach-Zehneder interferometer and based on Field-Programmable Gate Arrays-FPGA data processing in real time according to minimum technical specification given in table in this document, bellow. - Internal signal generator with a large range of pre-defined functions and arbitrary signal import functionality. - The possibility to visualization of the data in a 3D animation and visualization of the single-point data. - Using of automatic modal hammer with force sensor to connect to vibrometer. - Remote control of vibrometer regulation and measurement and analysis of results and export of data in *.uff, *.hdf5, *-mat and *.wav files. The vibrometer consists of a system for laser recording of vibrations on the surface of the element, an excitation system and a system for capturing and processing signals. The system must include: - an infrared laser scanner head device with integrated generator, filters and controller, and - tripod for head unit - modal hammer and - a personal computer or notebook with associated software for processing results, image processing, image manipulation and sample analysis. The maximum camera scanning angle in height must be equal to or greater than 50° and the wide angle equal to or greater than 40 °. The working distance of the sample to determine the vibration field must be equal to or less than 250 mm and the longest equal to or greater than 100 m. The vibrometer must be able to measure vibrations with a frequency of minimum 2.5 up to at least 100 kHz. The system configuration shall allow and include appropriate filters and a signal processing system with a digital decoder velocity in real time of at least 160 MS / s in analogue output channel. The decoder must be able to perform measurements in the measuring range from at least 0.0245 m/s to at least 5 m/s with a resolution below 12nm/s√Hz and a maximum error of not more than 0.5%. Minimum technical requirements are given below. The offer must match or exceed all minimum technical requirements. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke Item number | Število kosov Number of pieces | ZAHTEVANO |  | REQUIRED |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 | 1 1 1 1 1 1 set 1 1 1 1 1 6 | Glavni prenosni infrardeči vibrometer mora biti sestavljen iz naslednjih komponent in opreme, ki izpolnjuje naslednje minimalne tehniške zahteve: Merilni laser Tehnologija mora biti zasnovana na digitalnem infrardečem kratkovalnem valovanju (ang. “Short Wave Infrared-SWIR”) z: - valovno dolžino 1550 nm (±20 nm), - izhodno močjo največ 10 mW, - zaščitnega razreda 1 (očesna varnost) v skladu z EN 60825-1. Lasers za označevanje tarče -zeleni diodni laser, - valovna dolžina 520 nm (±10 nm), - izhodna moč enaka ali manj kot 1 mW, - zaščitnega razreda 2 (očesna varnost) v skladu z EN 60825-1. Digitalna kamera -Popolna visoka gostota z minimalno resolucijo (1920x1080 točk), - 30 x optična povečava, - snemalni kot vibrometra po višini mora biti vsaj ali večji od 50° in po širini vsaj ali večji od 40 °, - snemalni kot kamere mora biti večji od 63° (po širini) do vsaj ali manjši od 2,5°(na končni oddaljenosti), - kamera mora omogočiti video snemanje med skeniranjem s snopom kot tudi v enotočkovnem sistemu. Vmesniki - RJ-45 Ethernet digitalni izhod z vsaj 1Gbit/s (53 M vzorcev/ s 16-bitnim signalom), -Ethernet digital izhod za oddaljeno kontrolo vibrometra s PC, -BNC analogni izhodi za pomik, hitrost, pospešek in generiranje izhodnega signala, -BNC analogni vhod: vhod meritev, 2x referenčni vhod (vhod za sprožanje na osnovi logičnega analizatorja), -USB 2.0/3.0 (za kontrolo kamere, zajemanje podatkov), -vzpostaviti kontrolo na daljavo, zajemanje podatkov, analizo podatkov in program za način skeniranja, -kanali za enosmerni tok, izmenični tok ter dodatni pospeškometer in modalno kladivo. Generator signala Notranji generator signala z vsaj 6 vnaprej definiranimi funkcijami in arbitražno uvoženo funkcijo. Filtri Filtri morajo pokrivati naslednja področja: 2.5/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100 kHZ. Sledilni filter mora imeti tudi dve opciji: hitro / počasi. Visokoprepustni filter mora pokrivati naslednja območja: 10 Hz / 20 Hz / 40 Hz / 80 Hz / 160 Hz / 320 Hz / 640 Hz / 1,28 kHz / 2,56 kHz / 5 kHz / 10 kHz / 20 kHz / 40 kHz / 80 kHz / 160 kHz. Uporabniški vmesnik Na enoti mora biti LED barvni zaslon na dotik in z gumbi za nadzor vibrometra. Splošne specifikacije -napajanje mora biti 110-240V AC ali 12V DC. -delovna temperatura inštrumenta mora biti vsaj 0°C ali manj in vsaj +40°C ali več. -maksimalna teža inštrumenta mora biti manj kot 14 kg. Dodatki: Transportni kovček, mora biti odporen na škropljenje z vodo, na vodo, na prah in udarce. - Napajalnik za 110 - 240 V izmeničnega toka. -Ethernet za povezovanje vibrometra s standardnim osebnim računalnikom. - Priročnik za programsko in strojno opremo kot PDF datoteke. Modalno kladivo za udarne meritve v območju 2200 N: - Senzor za silo integriran v glavo. - Občutljivost: 22 mV/N. - Priklop: 2-4 mA, IEPE. - Prožilec: časovni, stikalo, zunanji kontakt (normalno odprt), in sprožanje na osnovi logičnega analizatorja (ang. »Triggering and Logic Analyzer Triggering-TTL«). Digitalni dekoder za procesiranje signala v realnem času Hitrost prenosa podatkov mora biti najmanj 160 MS/s na analognem izhodu in mora vsebovati: - hkrati analogni in digitalni izhod s hitrostjo vsaj 8 merilnih območjih od 0,0245 do 5 m/s, - omogočiti frekvenčno območje do 100kHz z največjo hitrostjo 5 m/s in resolucijo vsaj do 12nm / s√Hz. - maksimalna napaka na sme preseči 0,5%. Programska oprema za daljinsko upravljanje meritev in analizo skeniranja - Programska oprema mora omogočati daljinsko upravljanje vseh nastavitev vibrometera prek etherneta. - 64-bit, večnitna hitro odzivna arhitektura programske opreme. - Analiza podatkov v naknadni obdelavi brez povezave. - Prosta izbira merilne geometrije in položaja posamezne točke. - Uvoz datotek z različnimi formati: *.csv ASCII- ali * .wav avdio datoteke za generiranje signala. - Vnaprejšnje definiranje signala: sinus, pravokotno, čivkanje, naključno. - V živo video snemanje med skeniranjem za spremljanje napredka meritev. - Izračun odzivne funkcije (ang. »Frequency Response Function-FRF«), hitre Fouriereve transformacije (ang. »fast Fouierer transformation-FFT), samodejnega spektra, navzkrižni spekter, koherenca. - 3D-animacija oblik načina na izbranih frekvencah. - 2D-toplotna mapa amplitude in fazne funkcije frekvenčnega odziva izmerjene hitrosti pomika ali pospeška. - 2D-toplotna mapa FFT za izmerjene parametre (hitrost/pomik/pospešek) kanal in vse izmerjene kanale. - 2D-toplotna mapa RMS (ang. »the root mean square« v odvisnosti od časa. - 2D-toplotna mapa koherence med meritvijo in referenčnimi kanali. - Hitro samodejno ostrenje in nastavljivo sledenje pegam za samodejno povečanje kakovosti podatkov (funkcija preverjanja skladnosti). - Večnitni izvoz podatkov (zbirka podatkov za integracijo iz več virov angl. »Operational data store-ODS«), časovni podatki, geometrijski podatki ter podatkov vseh frekvenčnih funkcij in podatkov referenčnih kanalov. - Izvoz časovnih podatkov kot zvočnih datotek kot *.wav. -Izvoz animacije časovnih podatkov (širjenje valov) in izbrane oblike načinov kot video datoteko visoke ločljivosti. - Ustvarjanje posnetkov sledenja za samodejne pomike kamere (možna sinhronizacija z video posnetki) med individualno prilagodljivimi prizori v 3D animaciji. - Digitalno filtriranje, povprečenje signala, FFT okna (vključno s pravokotniki, eksponentno in Hanningovim oknom, …). -Izvoz podatkov kot .uff, .hdf5, .mat in .wav datoteka. Stativ s tekočo glavo za niveliranje Stativ s tekočo glavo za niveliranje po 3 oseh - Adapter pol lupinski 75/100 mm, - podložena nosilna torba 120 cm. Prenosnik ali osebni računalnik Namenski računalnik s prednameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows 10 Professional 64-bit oz. enakovreden ali novejši z intel i7 CPU - Monitor: enakovreden ali večji od 17” HD. - RAM s kapaciteto vsaj 16GB. - Disk SSD s kapaciteto vsaj 1 TB. - Pred-nameščena vsa potrebna programska oprema za delovanje in nadzor vibrometra na namenskem računalniku. - Pred-nameščena vsa potrebna programska oprema za meritve in obdelavo rezultatov meritev. - Podpora in vzdrževanje: - Brezplačna podpora (za priložene licence za delovanje in nadzor vibrometra) programske opreme v trajanju vsaj 10 let za ponujeno in dobavljeno konfiguracijo namenskega računalnika. - Ob morebitni odpovedi priloženega namenskega računalnika po preteku jamstvenega obdobja, bo ponudnik nudil brezplačno podporo pri konfiguraciji in namestitvi programske opreme na nadomestni namenski računalnik, katerega bo po specifikacijah ponudnika zagotovil naročnik. Zagotoviti namestitev vsaj 6 licenc programske opreme za analizo in interpretacijo rezultatov za meritve na fakulteti. Montaža, zagon, navodila in usposabljanje v obsegu 6 ur za 6 uporabnikov. |  | The main portable infrared vibrometer must be assembled and the following components and equipment must match or exceed all minimum technical requirements: Measurement laser Should be based on Digital ShortWave Infrared (SWIR) with: - wavelength 1550 nm (±20 nm) - output power not more than 10 mW - protection class 1 (eye-safe) according to EN 60825-1 Target laser -green diode laser - wavelength 520 nm (±10 nm) - output power equal or less 1 mW - protection class 2 (eye-safe) according to EN 60825-1 Digital Camera -Full HD with minimum resolution (1920 x 1080 pixels) - 30 x optical zoom - vibrometer scanning angle in height must be equal to or greater than 50° and the wide angle equal to or greater than 40 ° - camera viewing angle should be more than 63° (wide end) to equal or less 2.5°(tele end) -camera should provide live video stream in scanning and single-point mode Interfaces - RJ-45 Ethernet digital output with at least 1Gbit/s (53 Msampels/s with 16-bit signal) -Ethernet digital output for remote control of vibrometer via PC -BNC analogue outputs for displacement, velocity, acceleration and signal-generator output -BNC analogue inputs: measurements input, 2x reference input (TTL-trigger input) -USB 2.0/3.0 (camera control, data acquisition) -establish remote control, data acquisition, data analysis with software for scanning mode -Channels for DC, AC, additional accelerometer and modal hammer Signal Generator Internal signal generator with at least 6 number of pre-defined functions and arbitrary signal import functionality Filters Filters should cover ranges: 2.5/ 5/ 10/ 20/ 50 / 100 kHZ. The tracking filter must have two options: slow / fast Displacement High Pass Filter should cover the following ranges: 10 Hz / 20 Hz / 40 Hz / 80 Hz / 160 Hz / 320 Hz / 640 Hz / 1.28 kHz / 2.56 kHz / 5 kHz / 10 kHz / 20 kHz / 40 kHz / 80 kHz / 160 kHz User interface LED Colour touch display and range knobs on the unit to control the vibrometer. General specification -power supply should be 110-240V AC or 12V DC -operation temperature of instruments should be at least 0°C or lower and at least +40°C or more. -maximum weight of instruments should be less than 14 kg. Accessories: Transport case (splash-, water-, dust-, shock-proof) - Power supply unit for connection to a 110 - 240 V AC power supply - Ethernet cable for connecting the vibrometer to a standard PC - Manuals for software and hardware as PDF files Modal Hammer for measurement range 2200 N: vImpact - Force Sensor integrated in head - Sensitivity: 22 mV/N - Coupling: 2-4 mA, IEPE - Trigger: Timer, Button, External Contact (Normal Open), TTL Digital decoder for signal processing in real time Data rate should be at least 160 MS/s and deoder should consist of: simultaneous analogue and digital output of velocity at least 8 measuring range since 0.0245 up to 5 m/s, enable frequency range up to 100kHz an maximum velocity 5 m/s resolution at least down to 12nm / s√Hz maximum error of not more than 0.5%. Analysis software for remote control of measurements and scanning analysis - Software should enable remotely control of all vibrometer settings via ethernet, - 64-bit, multithreaded, fast-responsive software architecture - Analysis of data in offline post-processing - Freely choose measurement geometry and individual point positions - Import various file formats: .csv ASCII- or .wav audio files for signal generator - Pre-defined signals: sine, rectangle, chirp, random, - Live video stream to monitor the measurement progress - Calculation of FRF, FFT, Auto-Spectrum, Cross-Spectrum, Coherence - 3D-animation of mode shapes at selected frequencies - 2D-Heatmap of the amplitude and phase of the frequency response function of the measured velocity, displacement or acceleration - 2D-Heatmap of the FFT of the measurement (vel./disp./accel.) channel and all reference channels - 2D-Heatmap of the root mean square of the time data - 2D-Heatmap of the coherence between measurement and reference channels - High-speed autofocus and configurable speckle-tracking for automatic increase of measurement data quality (Coherence check feature) - Multithreaded export of ODS data, time data, geometry data, all frequency functions, and data of reference channels - Export of time data as .wav audio-files - Export animations of time data (wave-propagation) and selected mode-shapes as high resolution video file - Create tracking shots for automatic camera movements (synchronization with video record possible) between individually customizable scenes in the 3D-animation - Digital filtering, signal averaging, FFT windows (including rectangle, exponential, Hanning, etc.) - Export data as .uff, .hdf5, .mat and .wav files Tripod with fluid head Tripod with Fluid Videohead (3-way) - Adapter half shell 75/100 mm - padded bag 120 cm Notebook or PC computer Dedicated notebook or PC with pre-installed Microsoft Windows 10 Professional 64-bit or equivalent or newer with intel i7 CPU - Monitor: equivalent or better than 17” HD - RAM at least 16 GB - Disk SSD at least 1TB - All necessary software for vibrometer operation and control pre-installed on the dedicated PC - All necessary software for the analysis of captured measured data pre-installed on the dedicated PC - Support and maintenance: - Free software support (for accompanying licenses for vibrometer operation and control) for at least ten (10) years for the offered and supplied dedicated PC configuration - In the event of failure of the supplied dedicated computer after the expiration of the warranty period, the provider will provide free support in configuring and installing the software on a replacement dedicated computer, which will be provided by the customer according to the provider's specifications. Provide at last 6 installations of Software license for analysis and interpretation of measurement results at the Faculty. Installation, start-up, instruction and training for 6 users in the duration of 6 hours. |
| 2.2 | Posebne zahteve za postavko Računalnik za nadzor vibrometra (osebni oz. namizni računalnik) Special requirements for Vibrometer Control PC (personal computer or notebook) |  |  |  |

Ponujeno blago mora v celoti izpolnjevati tudi naslednje tehnične specifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19):

The offered supplies must also fully meet the following technical specifications which ensure the fulfilment of the objectives in accordance with the Decree on green public procurement (Official Journal of the Republic of Slovenia RS, Nos. 51/17 and 64/19):

| Tehnične zahteve: OSEBNI RAČUNALNIKI | Technical requirements: PERSONAL COMPUTERS |
| --- | --- |
| ZAHTEVANO | REQUIRED |
| - Osebni računalnik ali prenosnik mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - potrdilo Energy Star ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. | - Personal computers or notebook shall comply with the latest Energy Star energy efficiency standards in force on the date of publication of the public tender’s notice or on the date of the invitation for submitting the tender, or equivalent standards. Means of proof: The tenderer submits with the tender: - Energy Star certificate, or - certificate stating that the supply has Type I environmental label, or - manufacturer's technical documentation showing that this requirement is met. |
| - Osebni računalniki morajo biti zasnovani tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | - Personal computers must be designed in such a way that the hard disk and memory are easily accessible using universally available tools (i.e. with a screwdriver, spatula, pliers, or tweezers) and are replaceable. Means of proof: The tenderer submits with the tender: - clear disassembly and repair instructions that allow the products to be disassembled without damage when replacing key components or other parts for upgrading or repair (e.g. exploded view image, showing accessible parts that can be replaced and the necessary tools, video), and - certificate stating that the supply has Type I environmental label, or - suitable proof showing the fulfilments of the demand. |
| - Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. | - The volume of the personal computer must be measured in accordance with the SIST EN ISO 7779 standard and must not exceed 26 dB at the time of writing to the hard disk. The data must be labelled with the designation LpAm in dB. Means of proof: The tenderer submits with the tender: - certificate stating that the supply has Type I environmental label, or - suitable proof showing the fulfilments of the demand. |

| TEHNIČNE ZAHTEVE: ZASLON | TECHNICAL REQUIREMENTS: MONITOR |
| --- | --- |
| - Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - potrdilo Energy Star ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. | - Screens shall meet the latest Energy Star energy efficiency standards in force on the date of publication of the public tender’s notice or on the date of the invitation for submitting the tender. Means of proof: The tenderer submits with the tender: - Energy Star certificate, or - certificate stating that the supply has Type I environmental label, or - manufacturer's technical documentation showing that the requirements are met. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

The operation is co-financed by the Republic of Slovenia, Ministry of Education, Science and Sport and the European Union from the European Regional Development Fund. The operation is carried out under priority axis 1 of the Operational Program for Implementation of the European Cohesion Policy 2014–2020: ''International competitiveness of research, innovation and technological development, in line with smart specialization for increased competitiveness and greening of the economy'', priority investment 1.1 ''Strengthening R&D infrastructure and capacity to develop excellence in this and the promotion of competent centers, especially those of European importance'', specific objective 1.1.1 ''Efficient use of research infrastructure and development of knowledge / competences for better national and international cooperation in the knowledge triangle'.

Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 6.1, posodobitve pa so dostopne na spletni strani http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

ENERGY STAR standards: http://www.eu-energystar.org/. The version valid at the time of publication of these environmental examples and criteria is 6.1, and updates are available at http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

Hard Drive Operating.

LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.

Hard Drive Operating.

LpAm (Low power AM) is the designation for the sound emission pressure.

Standardi Energy Star: http://www.eu-energystar.org/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 7.0, posodobitve pa so dostopne na spletni strani http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

Energy Star Standards: http://www.eu-energystar.org/. The version valid at the time of publication of these environmental examples and criteria is 7.0, and updates are available at http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.