Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava invertnega konfokalnega mikroskopa za superresolucijsko celično fiziologijo

Oznaka javnega naročila: 302/47 - RIUM62-MF 09.1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Nabava invertnega konfokalnega mikroskopa za superresolucijsko celično fiziologijo in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov/kompletov |  | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 kos |  | Invertni mikroskop: |  |  |
|  |  |  | - Sistem mora temeljiti na invertnem motoriziranem mikroskopu avtomatiziranem za standardno mikroskopijo (svetlo polje), fluorescenčno in konfokalno ter STED mikroskopijo. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati ergonomski binokular z nastavljivim kotom opazovanja in nastavljivo medzenično razdaljo. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati okularja povečave 10x z nastavljivo dioptrijo. | DA NE |  |
|  |  |  | - Os presevne svetlobe in epi-fluorescenčna os morata biti popolnoma motorizirani (motorizirane zaslonke, fluorescenčni filtri, menjava objektivov, kondenzor, priklic intenzitete…). | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati po intenziteti nastavljivo presevno osvetlitev z LED virom z avtomatskim shranjevanjem in priklicem nastavitev jakosti glede na uporabljen objektiv. | DA NE |  |
|  |  |  | - Intenzivnost fluorescenčne svetlobe mora biti nastavljiva s stojala mikroskopa z avtomatskim shranjevanjem in priklicem nastavitev jakosti glede na uporabljen fluorescenčni filter. | DA NE |  |
|  |  |  | - Epifluorescenčna os mora vsebovati motorizirano zaslonko, motorizirano kolo za filtrske kocke z vsaj 6 pozicijami in vsaj naslednje 3 kocke: - Enopasovna filtrska kocka primerna za vizualizacijo fluorescenčnih barvil Hoechst/DAPI. - Enopasovna filtrska kocka primerna za vizualizacijo fluorescenčnega barvila FITC/GFP. - Enopasovna filtrska kocka primerna za vizualizacijo fluorescenčnega barvila rodamin. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati XY skenirno mikroskopsko mizico z elektronskim korakom enakim ali manjšim od 20 nm, absolutno natančnostjo enako ali boljša od 1.0 µm in ponovljivostjo enako ali boljšo od 0.25 µm. Mikroskopska mizica mora biti kontrolirana s programsko opremo in kontrolno enoto (npr. »joystick«, kolesci ali podobno). | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati motorizirano os Z (fokus) z minimalnim korakom 50 nm in ponovljivostjo enako ali boljšo od 20 nm. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati piezzo oz. galvanski člen za motorizirano mizico z minimalnim korakom 5 nm ali boljše, z natančnostjo enako ali boljšo od 1 nm ter ponovljivostjo enako ali boljšo od 5 nm. Z adapterji za mikroskopska stekelca, stekelca s komorami in petrijevke. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati motoriziran revolver za vsaj 6 objektivov. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati plan apokromatsko korigiran objektiv s povečavo 20x in NA vsaj 0.75 Delovna razdalja objektiva naj bo vsaj 0.6 mm in naj bo primeren tako za epi-fluorescenčno opazovanje, kot tudi za konfokalno mikroskopiranje. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati plan apokromatski objektiv povečave 93X ali podobno, z NA vsaj 1.30 in delovno razdaljo vsaj 0.3 mm. Objektiv naj bo imerzijski, korigiran za glicerol imerzijo in z motoriziranim korekcijskim obročem za krovna stekelca različnih debelin (vsaj med 0.14 in 0.17 mm pri temperaturi vsaj 37°C ). Motoriziran korekcijski obroč mora biti upravljan s programsko opremo. Objektiv mora biti primeren za epi-fluorescenčno opazovanje, konfokalno in STED 2D/3D mikroskopijo. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati plan apokromatski objektiv s povečavo 100x z NA vsaj 1.40 in delovno razdaljo vsaj 0.1 mm. Objektiv naj bo oljno imerzijski in primeren za fluorescenčno opazovanje, konfokalno in STED 2D/3D mikroskopijo. | DA NE |  |
| 1.2 | 1 kos |  | Konfokalni laserski skenirni in detekcijski sistem: |  |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati super-kontinuirani pulzni ekscitacijski laser, ki mora oddajati valovni spekter vsaj med 440 nm in 790 nm. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati akusto-optični ločevalec žarka ali podobno napravo, ki omogoča izbiro do vsaj 8 individualnih laserskih linij vsaj med 440 nm in 790 nm z možnostjo izbire laserske linije po koraku 1 nm v območju vsaj med 440 nm in 790 nm. Sistem mora omogočati nastavitev jakosti vsake individualne linije posebej. | DA NE |  |
|  |  |  | - Skenirna konfokalna enota mora omogočati skeniranje v različnih načinih, in sicer vsaj v: xyz, xt, xyt, xyzt, xyλ, xyλt, xyzλ, xyzλt, xzy, xzt, xzyt, xzλ, xzλt. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati galvanski skener, ki omogoča zajemanje vsaj 10 sličic na sekundo pri resoluciji 512x512 pikslov. Maksimalna skenirna resolucija naj bo vsaj 8000 x 8000 pikslov. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati prosto nastavljivo luknjico (angl. pinhole), ki je kontrolirana s programsko opremo. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati sistem za spektralno ločevanje, ki omogoča zaznavanje emisijskega signala z natančnostjo vsaj 5 nm po celotnem detekcijskem intervalu vsaj med 420 in 750 nm. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati vsaj 4 neodvisne notranje detektorje za posamezno konfokalno spektralno ločitev; vsi morajo imeti zmožnost štetja fotonov, mrtvi čas zaznavanja fotonov, ki naj bo enak ali boljši od 5 ns, in možnost uporabe funkcije »time-gating«. - Vsaj trije od teh detektorjev morajo imeti fotonsko zaznavanje boljšo od 45 % pri 500 nm. - Vsaj eden od detektorjev mora imeti fotonsko zaznavanje boljšo od 25 % pri 630 nm. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora omogočati naknadno nadgradnjo vsaj enega dodatnega detektorja. | DA NE |  |
| 1.3 | 1 kos |  | Superresolucijska konfokalna mikroskopija: |  |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati programsko opremo za adaptivno dekonvolucijo, ki omogoča resolucijo vsaj 120 nm v osi XY in vsaj 200 nm v osi Z. Sistem mora tako omogočati spektralno separacijo vsaj 4 fluorescenčnih barvil sočasno. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati možnost uporabe programske opreme s predkonfigurirano rutino ali z dostopom do naprednega uporabniškega vmesnika za prosto konfiguriranje parametrov dekonvolucije. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vključevati prosti dostop do nastavitev, pridobivanje in naknadne obdelave za optimizacijo eksperimentalnih pogojev; možnost ponovnega prilagajanja parametrov in njihove ponovne uporabe na surovih slikah. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora omogočati zajemanje in shranjevanje surovih podatkov skupaj s tistimi, ki so super-razrešeni. Oboji morajo biti individualno dostopni. | DA NE |  |
| 1.4 | 1 kos |  | STED mikroskopija: |  |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati strojno opremo za omogočanje STED zajemanja s potrebno programsko opremo, ki mora biti popolnoma integrirana v konfokalno platformo. | DA NE |  |
|  |  |  | - Nastavitev STED žarka mora biti popolnoma avtomatizirana, brez potrebe po skeniranju vzorca. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora omogočati resolucijo vsaj 50 nm v XY osi ter vsaj 130 nm v Z osi. Dobljena resolucija mora biti nastavljiva po XY in Z glede na potrebe eksperimenta (angl. point spread function shaping). | DA NE |  |
|  |  |  | - Deplecijska laserja (angl. depletion lasers) v valovni dolžini 660 nm in 775 nm morata biti vključena v konfiguracijo, da omogočata večbarvni STED zajem. | DA NE |  |
|  |  |  | - Zaznavanje STED emisije mora biti mogoče z vsemi štirimi spektralnimi detektorji, ki so na voljo v sistemu (zahteve detektorjev zgoraj). | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora omogočati kombiniranje podatkov življenjske dobe fluorescence in STED podatkov za izboljšavo resolucije, izničevanje nekoreliranega ozadja za višje razmerje signal/šum, ali za doseganje podobnih stopenj ločljivosti kot v gated STED, vendar z znatno zmanjšano močjo laserja za deplecijo in vzbujanje za nežno STED slikanje na živih celicah. | DA NE |  |
| 1.5 | 1 komplet |  | Programska oprema za nadzor strojne opreme in zajem podatkov: |  |  |
|  |  |  | - Sistem mora vključevati programsko opremo za nadzor strojne opreme, pridobivanje, obdelavo, kvantificiranje in enostaven izvoz podatkov. | DA NE |  |
|  |  |  | - Programska oprema mora nuditi uporabniku prijazen grafični uporabniški vmesnik za nastavitev in nadzor vseh nastavitev eksperimenta za večdimenzionalno pridobivanje (xyztλ); zagotoviti mora samodejno nastavitev optimalnih laserskih linij in spektralnega detekcijskega okna glede na izbrana barvila. | DA NE |  |
|  |  |  | - Programska oprema mora zagotavljati možnost hitrega pregleda vzorca s hitrim skeniranjem območja, večjega od posameznega vidnega polja; možnost navigacije po pridobljenih območjih in skeniranje celotnega ali dela le-teh v visoki ločljivosti; možnost uporabe vnaprej konfiguriranih nosilcev vzorcev. | DA NE |  |
|  |  |  | - Programska oprema mora zagotavljati možnost izvajanja spektralnega skeniranja fluorokromov tako pri vzbujanju s samodejnim nastavljanjem super-kontinuiranega laserja kot pri emisiji s samodejnim premikanjem detekcijskih oken vzdolž vidnega spektra. Vizualizacija vzbujanja v primerjavi z oddajanjem na ravni slikovnih pik za natančno opredelitev prstnega odtisa barvil. | DA NE |  |
|  |  |  | - Programska oprema mora omogočati uporabo zmožnosti štetja fotonov notranjih spektralnih detektorjev, da poleg informacij o intenzivnosti fluorescenčnega barvila zagotovi tudi informacije o času prihoda oddanih fotonov na ravni posamezne slikovne pike. | DA NE |  |
|  |  |  | - Z uporabo informacij o povprečnem času prihoda oddanih fotonov mora biti programska oprema sposobna identificirati specifičen prispevek signala, kot je avto-fluorescenca, in ga razlikovati od signala fluorescenčnih proteinov ali barvil ter tudi ločiti spektralno prekrivajoče se fluorofore z uporabo informacij, ki temeljijo na življenjski dobi. | DA NE |  |
|  |  |  | - Programska oprema mora zagotavljati možnost hitrega pregleda vzorca s hitrim skeniranjem območja, večjega od posameznega vidnega polja; možnost navigacije po pridobljenih območjih in skeniranje celotnega ali dela le-teh v visoki ločljivosti; možnost uporabe vnaprej konfiguriranih nosilcev vzorcev. | DA NE |  |
| 1.6 | 1 kos |  | Programska oprema za FLIM in analizo fazorjev: |  |  |
|  |  |  | - Sistem mora vsebovati programsko opremo za FLIM s pridobivanjem, obdelavo in analizo slik, ki je v celoti integrirana v glavno programsko konfokalno platformo, ki omogoča kombinacijo eksperimentov FLIM z vsemi drugimi razpoložljivimi funkcijami (npr. velik pregled vzorcev), ki so mogoča za konfokalni in STED način. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora omogočati kombiniranje več detektorjev za povečanje hitrosti zajemanja do najmanj 180 Mcps (angl. mega counts per second), mora omogočati prikaz slike fastFLIM (povprečni čas prihoda) in histograma fotonov/impulzov v realnem času. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora omogočati prikaz IRF (angl. instrument response function), n-Exponential Reconvolution in n-Exponential Tail Fiting za do 4 komponente, popravek mrtvega časa in algoritem prilagajanja nepopolnega razpada. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora omogočati izvajanje analiz na področjih zanimanja (angl. region of interest, ROI) in na serijah slik (časovni zamik, z-stack, mozaik) na celotnem naboru zajetih podatkov ali ločeno na eni sliki. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora omogočati združevanje (angl. binning) za slikovne pike, za lestvico življenjske dobe, za čas (časovni zajem), za dimenzijo Z (za z-stack-e). V posameznih slikovnih pikah mora programska oprema omogočati prikazovanje življenjske dobe in ločene komponente glede na življenjsko dobo, kar vodi do večkanalnega prikaza. Programska oprema FLIM mora vključevati analizator FLIM-FRET z zemljevidom učinkovitosti, navidezno sliko učinkovitosti FRET in zemljevidom vezave (angl. binding map). | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vključevati programsko opremo za analizo FLIM fazorjev, ki zagotavlja 2D grafični pogled za razlikovanje in ločevanje različnih življenjskih vrst znotraj slike. Sistem mora omogočati možnost izračuna fazorjev med pridobivanjem in jih neposredno preslikati na sliko, da se poudari prostorska porazdelitev življenjskih vrst. | DA NE |  |
|  |  |  | - Programska oprema za fazorski FLIM mora vključevati analizo delnega prispevka življenjskih vrst in analizator FLIM-FRET. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora vključevati programsko opremo za FLIM fazne analize na ROI kot tudi na serijah slik (časovni zamik, z-stack, mozaik), ki jih je mogoče analizirati kot celoten nabor podatkov ali ločeno na eni sliki. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora omogočati t.i. združevanje pikslov (angl. pixel binning), analize več slik hkrati, predogled filtrov za izboljšanje predstavitve in analize fazorja FLIM. | DA NE |  |
| 1.7 | 1 kos |  | Aktivna antivibracijska miza: |  |  |
|  |  |  | - Sistem mora vključevati aktivno antivibracijsko mizo z zračnim blaženjem in priloženim tihim kompresorjem. | DA NE |  |
|  |  |  | - Miza mora imeti dimenzije ne večje od 1000 x 1000 mm, primerna mora biti za mikroskop in imeti standardne metrične luknje M6. | DA NE |  |
|  |  |  | - Miza mora imeti platformo debeline vsaj 90 mm. | DA NE |  |
|  |  |  | - Miza mora imeti samodejno regulacijo nivoja. | DA NE |  |
|  |  |  | - Miza mora biti opremljena z zračnim kompresorjem, katerega zvok ne sme presegati 45 dB in mora omogočati pritisk vsaj do 7 kg/cm2 . | DA NE |  |
|  |  |  | - Miza mora imeti vsaj 4 aktivne antivibracijske izolatorje (noge mize) in imeti višino s platformo vred med 600 in 750 mm. | DA NE |  |
| 1.8 | 1 komplet |  | Računalniška delovna postaja, zaslona in dodatki: |  |  |
|  |  |  | - Sistem mora biti opremljen z mizo, primerno za vsaj dva zaslona. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora nadzorovati delovna postaja z operacijskim sistemom Windows 10 oz. enakovrednim in procesorjem Intel Gold 6244 ali bolje. Osebni računalnik mora imeti vsaj 192 GB RAM-a, vsaj 256 GB SSD namenjega za operacijski sistem in vsaj 2 TB hitrodostopni SSD disk za shranjevanje podatkov. Prav tako mora biti na voljo dodatno vsaj 6 TB HDD spomina. | DA NE |  |
|  |  |  | - Delovna postaja mora imeti visoko zmogljivo grafično kartico z najmanj 24 GB delovnega spomina. Delovna postaja mora biti pripravljena, da jo je možno priključiti na splet, npr. za kasnejše storitve na daljavo itd. | DA NE |  |
|  |  |  | - Delovna postaja mora imeti visoko hitrost pretakanja podatkov z uporabo Thunderbolt 3 protokola. | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora imeti dva 4K LED zaslona z ravnim zaslonom z velikostjo najmanj 30 palcev. | DA NE |  |
| 1.9 |  |  | Dobava in namestitev v prostore naročnika: |  |  |
|  |  |  | Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava in namestitev ter zagon opreme, ki ga v celoti opravi dobavitelj, | DA NE |  |
|  |  |  | - seznanitev z opremo in osnovno in napredno usposabljanje iz postavke 1.10, | DA NE |  |
|  |  |  | - predaja navodil za uporabo ter ostale tehnične dokumentacije. | DA NE |  |
| 1.10 |  |  | Osnovno in napredno usposabljanje:: |  |  |
|  |  |  | - Seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje za vsaj 4 uporabnike v trajanju vsaj 1 delovnega dne in napredno usposabljanje v trajanju vsaj 1 delovnega dne (vključuje tudi predajo vseh potrebnih podatkov in gesel; usposabljanje se izvede na lokaciji MF UM, ki jo določi naročnik). Postavka se izvede po izvedeni dobavi, namestitvi in zagonu opreme. Seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje mora opraviti inženir ponudnika. | DA NE |  |
| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za postavko 1.8 Računalniška delovna postaja, zaslona in dodatki |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DOKAZILO |
|  |  | - Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. |  | DA NE |  |
|  |  | - Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. |  | DA NE |  |
|  |  | - Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. |  | DA NE |  |
|  |  | - Zaslona izpolnjujejta najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. |  | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

4 Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 6.1, posodobitve pa so dostopne na spletni strani http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij