Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava magnetometra

Oznaka javnega naročila: 302/25 - RIUM54-FERI 31.2/2021 (Nabava magnetometra)

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava magnetometra«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| Št. POSTAVKE | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zahtevane lastnosti magnetometra: |  |  |  |  |
|  | - Magnetometer deluje brez uporabe kriogenskih plinov (cryogen-free). | - DA | - NE |  |
|  | - Meritve je možno izvajati vsaj v temperaturnem območju od 200 K do 700 K. | - DA | - NE |  |
|  | - Prostor za vzorce je premera najmanj Φ 30 mm. | Premer prostora za vzorec: _______________ mm |  |  |
|  | - Temperaturna stabilnost vzorca na nivoju mK. | Stabilnost: @ 10 K: _______________ mK @100 K: _______________ mK @ 300 K: _______________ mK |  |  |
|  | - Minimalna homogenost polja 0.01% v okolici centra vzorca. | - DA | - NE |  |
|  | - Polje v vzorcu ≥ 9T. | - DA | - NE |  |
|  | - Generiranje nizkih polj za meritve vsaj v območju od 20 do 30 mT z natančnostjo vsaj 10-4 in resolucijo vsaj 1μT. | - DA | - NE |  |
|  | - Daljinsko vodenje celotnega sistema. | - DA | - NE |  |
|  | - Neprekinjeno delovanje dve uri ali več. | - DA | - NE |  |
|  | - Vgrajena vsa sistemska elektronika (vključno z računalnikom). | - DA | - NE |  |
|  | - Vgrajen računalnik vsebovati vse potrebne hardwerske vmesnike. | - DA | - NE |  |
|  | - Merilni sistem ima uporabniški vmesnik za prilagajanje LabViEW skript. | - DA | - NE |  |
|  | - Programska oprema omogoča uporabniku, da izbere tip meritve, kreira, shrani in uporabi merilne sekvence ter da prilagodi obseg izmerjenih spremenljivk v vsaki točki merilne sekvence. | - DA | - NE |  |
|  | - Naprava zagotavlja varno absorpcijo energije v primeru izpada napajanja. | - DA | - NE |  |
|  | - popravilo ali zamenjava delov v primeru okvare v roku 10 let. | - DA | - NE |  |
|  | - Servisni interval 30,000 ur ali več. | - DA | - NE |  |
|  | Uporabniški program: |  |  |  |  |
|  | - Izdelan v okolju LabVIEW z možnostjo prilagajanja naročnika. | - DA | - NE |  |
|  | - Kopija na CD ali USB ključu, ki omogoča ponovno namestitev programa. | - DA | - NE |  |
|  | - Omogočati mora: - izvajanje meritev in zajemanja merjenih veličin, njihovo obdelavo, grafični prikaz in arhiviranje, - izvajanje kalibracij. - Posodobitev programske opreme, ko je na voljo pri proizvajalcu. | - DA | - NE |  |

| Št. POSTAVKE | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Merilnik magnetnega momenta: |  |  |  |  |
|  | - Možnost meritev magnetnega momenta za vzorce velikosti vsaj 5 mm ali več. | - DA | - NE |  |
|  | - Območje pomika vsaj 10 mm ali več. | - DA | - NE |  |
|  | - Amplituda vibracij vsaj 2 mm ali več. | - DA | - NE |  |
|  | - Frekvenca vibracij vsaj 20 Hz ali več. | - DA | - NE |  |
|  | - Natančnost in ponovljivost 0.5% ali manj. | - DA | - NE |  |
|  | - Vsebuje vsaj 5 držal ali več za različne oblike vzorcev. | - DA | - NE |  |
|  | - Računalniška podpora za ročno centriranje vzorca in kalibracije. | - DA | - NE |  |
|  | - Proti vibracijska zaščita vibracijske glave. | - DA | - NE |  |

| Št. POSTAVKE | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Merilnik magnetne susceptibilnosti: |  |  |  |  |
|  | - Maksimalno izmenično polje vsaj 2 mT ali več pri 100 Hz | - DA | - NE |  |
|  | - Občutljivost pri 1 kHz in 4 K vsaj 10-7 emu ali manj emu. | - DA | - NE |  |
|  | - Frekvenčno območje vsaj od 1 Hz do 20 kHz ali več. | - DA | - NE |  |
|  | - Možnost meritve vzorcev premera vsaj 10 mm ali več. | - DA | - NE |  |
|  | - Natančnost samodejne nastavitve faza 0.1o ali manj (za realni in imaginarni del). | - DA | - NE |  |
|  | - Možnost merjenja magnetnega momenta in magnetne susceptibilnosti brez prestavljanja vzorca. | - DA | - NE |  |

| Št. POSTAVKE | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Druge zahteve: |  |  |  |  |
|  | - Dokumentacija za strojno in programsko opremo (v slovenskem ali angleškem jeziku). | - DA | - NE |  |
|  | - Sistem za kalibracijo merilnih senzorjev. | - DA | - NE |  |
|  | - Garancija najmanj 1 leto. | - DA | - NE |  |
|  | - Razpoložljivost rezervnih delov in potrošnega materiala v obdobju 10 let po dobavi opreme. | - DA | - NE |  |
|  | - Usposabljanje uporabnika magnetometra pri naročniku v obsegu 1 delovnega dne za najmanj 5 uporabnikov. | - DA | - NE |  |
|  | - V času garancijskega obdobja mora ponudnik za vso opremo nuditi tehnično podporo brez dodatnih stroškov. Tehnična podpora mora vključevati svetovanje pri nastavitvi parametrov, konfiguraciji sistema in pomoč pri izvedbi posameznih procesov. Tehnična podpora se lahko izvaja preko oddaljenega dostopa. | - DA | - NE |  |

| Št. POSTAVKE | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Dobavni rok: |  |  |  |  |
|  | 260 dni od dneva pričetka veljavnosti pogodbe | - DA | - NE |  |

| Št. POSTAVKE | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Garancijsko obdobje: |  |  |  |  |
|  | 1 leto | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.