TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET

Predmet te pogodbe je dobava:

Servohidravlični stroj za statično in dinamično preskušanje – 1000 kN

Stroški transporta vključno z dostavo, vnosom, namestitvijo, konfiguracijo, inštalacijo, zagonom naprave ter usposabljanjem, skladno s tehničnimi specifikacijami in montaže s končnim zagonom morajo biti vključeni v ceno.

Kalibracijo stroja mora izvesti akreditiran laboratorij na lokaciji naročnika. Dobavitelj mora izvesti osnovno začetno usposabljanje, ki vključuje strojne in programske module na dobavljenem predmetu pogodbe za najmanj 5 (pet) oseb s strani uporabnika v obsegu najmanj 5 (pet) delovnih dni.

V ponudbi mora biti zajet ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden.

Minimalne zahteve za prodajne pogoje so:

Splošna garancija: najmanj 2 leti

Dobavni rok: ne več kot 40 tednov od sklenitve pogodbe *

Odzivni čas servisa: ne več kot 5 delovnih dni **, ***

Izobraževanje: najmanj 5 delovnih dni v prostorih končnega uporabnika

Zajamčen čas servisiranja: najmanj 10 let ****

* Dobavni rok, ki ga ponudnik ponudbi je zavezujoč. Vsak teden zamude se ponudniku zaračuna v višini 2 % vrednosti ponudbe (vendar ne več kot 10 % celotne vrednosti ponudbe).

** Odzivni čas servisa se šteje od trenutka prijave težave do obiska usposobljenega serviserja na kraju samem.

*** Odzivni čas servisa, ki ga ponudnik ponudi, je zavezujoč. Vsak dan zamude se ponudniku zaračuna v višini 1.000,00 EUR (v času zajamčenega časa servisiranja).

****Zajamčen čas servisiranja pomeni servis in vzdrževanje, vključno z oskrbo z nadomestnimi deli.

Ponudba mora izpolnjevati vse minimalne zahteve za zgornje prodajne pogoje. Neupoštevanje ali delno upoštevanje eno od zahtev se bo štelo kot razlog za zavrnitev ponudbe.

MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE

Predmeti te pogodbe morajo izpolnjevati minimalne tehnične zahteve. Neupoštevanje ali delno upoštevanje eno od zahtev se bo štelo kot razlog za zavrnitev ponudbe.

Minimalne specifikacije so navedene v nadaljevanju.

SERVOHIDRAVLIČNI STROJ ZA statično in DINAMIČNO PRESKUŠANJE – 1000 KN

Servo-hidravlični preskusni stroj z zmožnostjo aksialne obremenitve v natezni in tlačni smeri.

konfiguracija sistema

Preskuševalni stroj mora biti sposoben izvajati tako statičnih kot dinamičnih testov. Napajanje preizkuševalnega stroja bo zagotovljeno z obstoječim hidravličnim agregatom s sistemskim tlakom 280 bar. Ponudba mora vsebovati hidravlične priključne za priklop na obstoječe hidravlično napajanje preko hidravlične podpostaje ter integracijo krmiljenja hidravlične enote. Fleksibilne hidravlične priključne cevi morajo omogočati pozicioniranje preskusne naprave na razdalji najmanj 10 m od hidravlične preklopne enote. Stroj kot celota mora imeti CE znak in deklaracijo o skladnosti, ter mora izpolnjevati vse zakonske in podzakonske akte, vključno z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in spremembah Direktive 95/16/ES in prav tako Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11). To vključuje tudi dobavo uporabniške, servisne in vzdrževalne dokumentacije v slovenskem jeziku. Stroj mora biti dobavljen "na ključ" in mora biti pripravljen za uporabo po izvedbi končnega prevzema.

Okvir stroja

- štiristebrni nosilni okvir

- okvir mora zagotoviti nosilnost najmanj  1000 kN dinamične osne obremenitve

- bat s silomerom mora biti vgrajena v zgornjo prečko stroja

- največje skupne dimenzije postavljenega stroja ne smejo presegati 1400 × 2200 × 5500 mm (Š × G × V); višina se meri, ko je zgornja prečka stroja v najvišjem položaju

- Spodnja prečka mora biti fiksna, s T-utori in:

  - Globine najmanj 1500 mm

  - Lihim številom T-utorov (najmanj 7), z razmikom 80 mm in potekajo po celotni globini prečke

  - centrirnim obroče za montažo merilne celice ali dodatne opreme

- razmik med stebroma (svetla širina stroja) mora biti vsaj 700 mm

- premer stebrov mora biti vsaj 100 mm

- največja višina preskusnega območja (med skrajnjima roboma čeljusti pri batu v skrajni legi) ne sme biti manj kot 2000 mm

- hod zgornje prečke troja mora biti najmanj 1800 mm

- hidravlično gnano pozicioniranje zgornje prečke

- ročno zaklepanje zgornje prečke z enostavnimi krmilnimi ročaji ali s samodejnim hidravličnim vpenjanjem

- togost okvirja več kot 1500 kN/mm (merjeno pri zgornji prečki blokirani na višini 2000 mm od spodnje plošče)

- proti-vibracijsko izolacijsko podnožje

- hidravlični krog z omejitvijo hitrosti pri ročnem krmiljenju stroja

- Preskusno področje stroja mora biti zaščiten z varnostno mrežo ali drugim ustreznim varnostnim sistemom, ki preprečuje morebitni izmet preskušancev ali delcev preskušancev iz delovnega območja, ter preprečevati dostop v delovno območje stroja med delovanjem. Varnostni sistem mora vsebovati vrata za vnos preskušancev, ter vstop uporabnika za pripravo meritve. Vsa vrata morajo imeti elektronske zaklepe, ki preprečujejo odprtje vrat med delovanjem stroja. Varnostni sistem mora biti povezan z merilnim kontrolerjem in nadzorovan z merilno programsko opremo.

Delovni hidravlični bat & Čeljusti

- Delovni hidravlični bat: osna obremenitev (dinamična in statična) nosilnosti vsaj  1000 kN, hod bata vsaj  125 mm

  - s hidrostatičnim uležajenjem

  - batnica s konstantnim presekom

  - krmiljen s servo-ventili z nazivnim pretokom najmanj 300 l/min

  - integriran LVDT senzor pomika z linearnostjo vsaj ± 0,25% in merilno natančnostjo v razredu 0,5 po ISO 9513.

- Merilna celica: 1000 kN

  - Dinamična nazivna sila ± 1000 kN

  - Opremljen z merilnikom pospeška in krmilnim sistemom, ki lahko zmanjša vztrajnostne obremenitve

  - Vključno z adapterjem za montažo na bat / zgornjo prečko

  - Vključno s standardnim adapterjem s prirobnico

  - Montaža s prirobnico s centrirnim obročem

- Čeljusti:  1000kN hidravlične zagozdne čeljusti za dinamično preskušanje

  - za statično in dinamično preskušanje z zaklepanjem skozi nič (brez zračnosti pri prehodu iz natezne v tlačno obremenitev)

  - brezstopenjska nastavitev tlaka v čeljustih

  - sila v čeljusti mora biti vsaj 2-krat večja od osne sile

  - za ploščate vzorce debelin od 0 mm do vsaj 50 mm

  - za okrogle vzorce premerov od najmanj 8 mm do vsaj 70 mm

  - primerne za:

    - natezni preskus jekla po ISO 6892-1:2019

    - dinamični preskus armaturnega jekla po ISO 15630-1:2019 tč.8 in vpenjanjem vzorcev armaturnega jekla z ali brez dodatnega orodja

  - dodatno orodje za:

    - natezni preskus pletenih pramen premerov 15.2 mm in 15.7 mm po ISO 6892-1:2019 (max. sila: 500 kN)

    - dinamični preskus pletenih pramen premerov 15.2 mm in 15.7 mm po ISO 15630-3:2019 tč.10 (max. sila: 500 kN)

Kontroler

- Način krmiljenja PID katerega koli priključenega vhoda ali izračunanega signala (sila, premik, deformacija itd.)

- hitrost posodabljanja s frekvenco vsaj 6 kHz

- nastavitev/optimizacija PID parametrov

- optimizacija ukazov za visoko ciklično dinamično preskušanje

- nesunkovit preklop med posameznimi načini krmiljenja

- vsaj 4 integrirani univerzalni ojačevalni moduli za krmilne signale

- podpora za priključitev zunanjih EtherCAT naprav

- moduli za krmiljenje signala:

  - programsko nastavljiv AC ali DC napajalnik

  - AC izmenično napajanje (poln mostiček, pol mostička, LVDT), 10kHz, izv. 2.5V ali 5Veff, občutljivost 80mV/V, 0.5V/V

  - DC enosmerno napajanje (uporovni dajalniki, enkoderji, četrt, pol, polni mostički), vhodna napetost  5V,  10V, občutljivost 1, 1.6, 2 mV/V; nastavljiv

  - programsko nastavljivo ojačanje, vzbujanje in ničenje

  - podpira TEDS tehnologijo po IEEE 1451.4 class 2 (ali primerljivo tehnologijo, ki omogoča samodejno zaznavanje zmogljivosti združljivih merilnikov / senzorjev)

  - ločljivost vhodnih signalov najmanj 24 bitov

  - integrirani digitalni filtri: »low-pass«, »high-pass«, »band-pass«, »band-stop«

- Funkcijski generator:

  - frekvenčno območje: 0.001Hz do 250Hz

  - oblika signala: kvadratna, trikotna, ramp, sinus, sinus - z zakasnitvijo »sine-sweep« frekvenčno pregledovanje

  - omogoča mehek postopni zagon za vse oblike signala

- Analogni IO:

  - vsaj 4 analogni vhodi  10V s konektorji tipa BNC

  - vsaj 4 analogni izhodi  10V s konektorji tipa BNC

- Digitalni IO:

  - vsaj 4 digitalni vhodi, izolirani

  - vsaj 4 digitalni izhodi, izolirani

- Zajemanje podatkov:

  - sinhroni zajem podatkov na vseh kanalih s frekvenco najmanj 6 5 kHz na posameznem kanalu

- Pogon servo-ventila:

  - primerno za 2 stopenjske servoventile

  - podpora za napetostno ali tokovno krmiljenje

- Hidravlični vmesnik:

  - ločitev hidravličnih krogov

  - mehak zagon

  - nizek in visok tlak

  - Samodejni izklop v primeru okvare cevi

  - krmiljenje start/stop ventila

- Varnost in ročni nadzor:

  - integrirane ožičene varnostne povezave za zaustavitev v sili

  - prenosna naprava (daljinski upravljalnik) za krmiljenje sistema (vklop/izklop hidravlike, start/stop preskusa, nastavitev delovnega bata)

  - vmesnik za neprekinjeno napajanje (UPS) za zaščito podatkov v primeru izgube električne energije

  - zaznavanje izgube napajalne napetosti

- Povezava z računalnikom:

  - Gigabit Ethernet (1000base-T) povezava z osebnim računalnikom

  - daljinsko vodenje in spremljanje testov

programska oprema in računalnik

- računalnik:

  - kompatibilen s ponujenim sistemom in primeren za izvajanje testov

  - vsaj 23-palčni zaslon z ravnim zaslonom

  - vsaj 8Gb RAM

  - vsaj 2 TB SATA trdi disk (ali boljši) in CD-RW/DVD-RW pogon

  - 2x Gigabit Ethernet povezava

  - vmesnik: vsaj 6 x USB 3.0

  - 64 bitni operacijski sistem, primeren za programski paket za testiranje

- Osnovna funkcionalnost:

  - sposobnost definiranja dinamičnih ali statičnih preskusnih postopkov

  - nadzor hidravlike: start/stop, izklop, nizek/visok tlak, upravljanje alarmov

  - sposobnost definiranja testnih protokolov z uporabo grafičnega uporabniškega vmesnika

  - sposobnost spreminjanja amplitude in frekvence signala času priprave testnega postopka

  - generiranje testnega programa z vzporednimi vejami in implementacijo logične funkcije (»if/then«, »for«, »while« , itd.);

  - preverjanje vhodnih parametrov v realnem času med pisanjem testnega programa

  - naknadna obdelava izmerjenih podatkov in ogled rezultatov testiranja mora biti mogoča na vsaj 5 osebnih računalnikih, ki niso povezani s strojem

  - zmožnost definiranja signalov po meri, ki se posodabljajo s frekvenco posodabljanja krmilne zanke

  - aplikacija prilagodljive kompenzacije za izboljšanje kakovosti povratnih signalov;

- Zbiranje podatkov:

  - sinhrono pridobivanje podatkov vseh definiranih signalov (programska/strojna oprema) na trdi disk ali strežnik

  - »peak/valley«, časovno, min/max, »level/crossing«, ciklično

- Pogled v realnem času:

  - pogled poteka meritev v realnem času (aktivna dejanja in končana dejanja)

  - prikaz uporabniško definiranih več grafov s posodabljanjem v realnem času

  - vrednost spremenljivk, merilnik in diagrami vizualizacija v realnem času (časovna zgodovina, drsni grafikon, XY diagram)

- Spremljanje in dogodki:

  - sposobnost definiranja in sledenja posebnih dogodkov

  - možnost pošiljanja sporočila operaterju preko e-pošte ali SMS sporočil ob določenih dogodkih, kot so: veljaven zaključek testa, neveljaven zaključek testa itd.

  - zapis podatkovne datoteke z vsemi sistemskimi ukazi

  - omejitve

  - digitalni vhod

  - vrednotenje skrajnih točk

  - trajanje posamezne periode

  - specifične spremembe odziva vzorca

- Digitalni nadzor izhoda:

  - nizko, visoko, preklopno ali impulzno

- Izvoz podatkov, poročilo o preskušanju:

  - izdelava poročila o preskušanju kot del samega testiranja

  - izvoz izmerjenih podatkov v ASCII formatu

  - sposobnost definiranja poročil o testiranju po meri

- Programski modul:

  - statično preskušanje

  - dinamično/utrujenostno preskušanje

- Vnaprej določeni preskusni postopki:

  - ISO 6892-1:2019,

  - ISO 15630-1:2019, tč. 8

  - ISO 15630-3:2019, tč. 10

- Napredno prilagajanje:

  - sposobnost definiranja formul po meri za izračun izpeljanih količin v realnem času v spletnih izračunih

Instrumentacija

- Merilna celica (silomer) primeren za uporabo v dinamičnem sistemu s kapaciteto vsaj  1000 kN:

  - točnostni razred 1 po DIN EN ISO 7500-1 v območju najmanj za sile od 4 do 1000 kN

  - točnostni razred 0.5 po DIN EN ISO 7500-1 v območju najmanj za sile od 10 do 1000 kN

  - umerjanje na mestu v celotnem obsegu

Merilni kontroler mora omogočati priklop obstoječega ekstenziometra ZwickRoell multiXtens. V kolikor to ni možno, mora ponudba vsebovati ekstenziometer, ki mora omogočati začetne merilne razdalje pri nateznih meritvah od največ 10 mm do najmanj 600 mm, mora izpolnjevati zahteve razreda 0.5 po ISO 9513 od največ 0,02 mm do najmanj 600 mm merjene deformacije, ter mora imeti resolucijo boljšo ali enak 0,01 µm.

Technical specifications

SUbject

The subject of this contract is the delivery of:

Servo hydraulic fatique testing machine - 1000 kN load frame (for static and dynamic testing)

Transport costs, including the delivery, evaluation, placement, assembly, configuration, installation, starting of the systems, in line with technical specifications and installation with final commissioning must be included in the price.

Accredited calibration of delivered criteria at the customer's location. The supplier must carry out basic initial training, which includes hardware and software modules on the delivered subject of the contract for at least 5 (five) persons within the scope of at least 5 (five) working days.

The tender must include all the fine material, necessary for connecting the devices, even if it is not explicitly stated.

Minimum requirements for the terms of sale are as follows:

- general warranty: at least 2 years

- delivery time: not more than 40 weeks *

- service response time: not more than 5 working days **, ***

- training: at least 5 days of training included at the site of the final user

- guaranteed serviceability time: at least 10 years ****

* The delivery time is binding. Each week of delay is charged to the bidder in the amount of 2% of the bid value (but no more than 10 % of total bid value).

** Service response time is counted from the time of reporting an issue until on-site visit by a qualified service engineer.

*** Service response time is binding. Each day of delay is charged to the bidder in the amount of 1.000,00 EUR (for the guaranteed serviceability time).

**** Guaranteed serviceability time means service support and maintenance with spare parts

The subjects of offer must meet the minimum requirements for the terms of sale above, deemed all indispensable. The failure to reply, or a partial answer to one of the requirements, will be considered as a reason to reject the offer.

Minimum technical specifications

The subjects of this contract must meet the minimum technical specifications, deemed all indispensable. The failure to reply, or a partial answer to one of the technical requirements, will be considered as a reason to reject the offer.

Minimum specifications are as follows.

Servo hydraulic FaTIQUE testING MACHINE  – 1000 kN LOAD FRAME (For static AND dynamic testing)

The servo-hydraulic testing machine with the capability of axial loading in tension and compression.

System configuration

The testing machine must be able to perform testing with quasi static loading as well as the fatigue testing with dynamic loading. The power to the testing machine will be provided by the existing hydraulic power unit with the 280 bar operation pressure. The offer must include hydraulic connecting elements from the hydraulic switch valve module as well as the integration of the control of the hydraulic unit. The flexible hydraulic connecting hoses must allow the positioning of the testing machine at the distance not less than 10 m from the hydraulic switch valve module. The load frame must have a CE marking and a declaration of conformity, and must comply with all laws and regulations, including the Machinery Directive 2006/42/EC (and also “Regulations on the safety of the machinery” (Pravilnik o varnosti strojev, Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 and 74/11). This includes, but is not limited to, supplying user, service and maintenance documentation in Slovene language. The machine must be «turnkey delivered« and must be ready for use after final acceptance.

LOAD frame

- four-column load frame

- capacity of the load frame at least  1000 kN dynamic axial loading

- actuator integrated in the crosshead

- maximum overall dimensions of the standing testing machine must not exceed 1400 × 2200 × 5500 mm (W × D × H); height being measured with the movable crosshead at the topmost position

- T-slotted platform for component testing with:

  - minimum depth of 1500 mm

  - an odd number of T-slots (at least 7), equally spaced on a pitch of 80 mm, running front to back

  - centering ring for coaxial mounting of a load cell or accessories

- column spacing at least 700 mm

- diameter of columns at least 100 mm

- maximum test area height (between load-reacting surface and piston rod end, with actuator fully retracted) not less than 2000 mm

- crosshead adjustment travel at least 1800 mm

- hydraulically powered top crosshead positioning

- manual locking of the crosshead with easy-to-turn control handles or with automatic hydraulic clamping

- frame stiffness more than 1500 kN/mm (measured with crosshead locked at the position 2000mm above the load-reacting surface)

- anti-vibration isolation pads

- hydraulic circuit with speed limit in manual setup mode

- the load frame test area must protected with a safety net or a suitable safety system that provide access control to the working area during machine operation. The security system must include a door for inserting test specimens and test preparation. All doors must be equipped with electronic locks that are closed during operation. The safety system must be integrated with the test controller and control software. Also the visualization of the status of safety mechanisms must be a part of the test software.

ACTUATORS & GRIPS

- Axial actuator: axial load (dynamic and static) at least  1000 kN, stroke  125 mm

  - with hydrostatic bearings

  - equal area actuator

  - controlled by servovalve(s) with nominal flow at least 300 l/min

  - Integral LVDT stroke transducer with linearity at least ± 0,25% and measurement accuracy in class 0.5 according to ISO 9513.

- Load cell: 1000 kN

  - Dynamic nominal force ± 1000 kN

  - Equipped with an accelerometer and the control system capable to reduce inertial forces

  - Including adaptor for piston / crosshead mounting

  - Including standard adaptor flange

  - Mounting by flange with centring ring

- Grips:  1000kN fatigue rated hydraulic wedge grips

  - for static and dynamic testing with through zero lock out (backlash-free through zero loading)

  - continuously adjustable gripping pressure

  - gripping force at least 2x axial force

  - flat specimens thickness: from 0 mm to at least 50 mm

  - round specimens diameters: from at least 8 mm to at least 70 mm

  - suitable for:

    - static tensile testing on metals according to ISO 6892-1:2019

    - dynamic testing on metals according to ISO 15630-1:2019 clause 8 and gripping embedded rebar specimen with or without additional tooling

  - additional tools for:

    - static testing of wire strands of 15.2 mm and 15.7 mm diameter according to ISO 6892-1:2019 (max. load: 500 kN)

    - dynamic testing of wire strands of 15.2 mm and 15.7 mm diameter according to ISO 15630-3:2019 clause 10 (max. load: 500 kN)

Controller

- PID control mode of any connected input or calculated signal (force, displacement, strain, etc.)

- update rate at least 6 kHz

- tuning/optimization of PID parameters

- command optimisation for high cycle fatigue tests

- bumpless switch between multiple modes of control

- at least 4 integrated universal signal conditioning modules for the control channels

- support for connection of the external EtherCAT devices

- Signal conditioning modules:

  - software configurable AC or DC power supply

  - AC type (full bridge, half bridge, LVDT), 10kHz, exc. 2.5V or 5Veff, sensitivity 80mV/V, 0.5V/V

  - DC type (resistors, encoders, quarter, half, full bridge), input terminal voltage  5V,   10V, sensitivity 1, 1.6, 2 mV/V; adjustable

  - software programmable gain, excitation and offset

  - supports TEDS according to IEEE 1451.4 class 2 (or comparable technology to enable automatic detection of the performance of compatible gauges / sensors)

  - resolution of input signals at least 24bits

  - integrated real time digital filters: low-pass, high-pass, band-pass, band-stop

- Function generation:

  - frequency range: 0.001Hz to 250Hz

  - waveforms: square, triangle, ramp, sine, sine-sweep

  - soft start-stop available on all waveforms

- Analogue IO:

  - at least 4 analogue inputs  10V with BNC type connectors

  - at least 4 analogue outputs  10V with BNC type connectors

- Digital IO:

  - at least 4 digital inputs, isolated

  - at least 4 digital outputs, isolated

- Data acquisition:

  - synchronous data acquisition on all channels with frequency not less than 5 kHz per each channel

- Servo-valve drive:

  - suitable for at least 2-stage servo-valves

  - support for current or voltage driven valves

- Hydraulic interface:

  - Individual hydraulic isolation

  - Soft start

  - Low and high pressure

  - Automatic shut off in the event of hose failure

  - start/stop valve control

- Safety and hand control:

  - integrated hard-wired safety interconnections to emergency stop

  - portable device (handset) for controlling the system (hydraulics on/off, start/stop test, actuators adjusting)

  - interfaced uninterruptible power supply (UPS) for data protection in case of loss of power

  - excitation loss detection on the conditioner

- Computer connection:

  - Gigabit Ethernet (1000base-T) connection to the PC

  - remote control and monitoring of tests

Software and computer

- Computer:

  - compatible with the offered system and suitable for performing tests

  - at least 23’’ flat panel monitor

  - at least 8Gb RAM

  - at least 2 TB SATA hard disk (or better) CD-RW/DVD-RW drive

  - 2x Gigabit Ethernet connection

  - interfaces: at least 6x USB 3.0

  - 64 bit operating system suitable for the testing software package

- Basic functionality:

  - ability to define dynamic or static test procedures

  - control of hydraulic: start/stop, shutdown, low/high pressure, alarms management

  - ability to define the test protocols using graphical user interface

  - ability to modify signal amplitude and frequency during test procedure definition

  - generation of testing program with parallel branches and logic function implementation (if/then, for, while, etc.);

  - real time input parameter validation during the testing program writing

  - post processing of measured data and viewing of the test results must be possible on at least 5 non-machine connected personal computers

  - ability to define custom signals, which are updated at control loop update frequency

  - adaptive compensation application for feedback signals quality improvement;

- Data acquisition:

  - synchronous data acquisition of all defined signals (software/hardware) to hard disk or server

  - peak/valley, timed, min/max, level/crossing, cyclic

- Real time visualizations:

  - testing flow real time visualization during the test (active actions and ended actions)

  - display of user definable multiple graphs with real-time update

  - variables value, meter and diagrams real time visualization (time-history, scroll-chart, XY diagram)

- Monitoring & Events:

  - ability to define and track specific events

  - ability to send message to operator via email or SMS messages at specific events,  such as: valid test completion, invalid test completion etc.

  - record of log file with all system commands

  - limits levels

  - digital input

  - peak/valley levels variation

  - periodic time duration

  - specific specimen response changes

- Digital output control:

  - low, high, toggled or pulsed

- Export, test reports:

  - testing 	report generation as part of the testing itself

  - export of measured data to ASCII

  - ability to define custom test reports

- Software modules:

  - static testing

  - dynamic/fatigue testing

- Predefined test procedures:

  - ISO 6892-1:2019,

  - ISO 15630-1:2019 clause 8

  - ISO 15630-3:2019 clause 10

- Advanced customization:

  - ability to define custom formulas in online calculations

Instrumentation

- Axial fatique rated load cell with capacity at least 1000 kN:

  - supports TEDS according to IEEE 1451.4 class 2 (or comparable technology to enable automatic detection of the performance of compatible gauges / sensors)

  - accuracy class 1 according to DIN EN ISO 7500-1 in the range of at least from  4-1000 kN

  - accuracy class 0.5 according to DIN EN ISO 7500-1 in the range of at least from 10-1000 kN

  - On-site calibration at full range

The test controller must be able to interface to the existing ZwickRoell multiXtens extensometer. If this is not possible, the bid must include an extensometer, which must allow initial measuring gauge lengths for tensile measurements from 10 mm to at least 600 mm, must meet the requirements of class 0.5 according to ISO 9513 from 0.02 mm to at least 600 mm of measured deformation, and must have a resolution better or equal to 0.01 µm.