Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

- POPRAVEK

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme – SKLOP 1

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za določanje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov

Oznaka javnega naročila: 302/38 - RIUM51-FKKT 03 - 1/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom Oprema za določanje termodinamskih in spektroskopskih lastnosti materialov in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov |  | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 |  | UV-Vis spektrofotometer za meritev cirkularnega in linearnega dikroizma z zračno hlajenim virom svetlobe: |  |  |
|  |  |  | - Ksenonska žarnica moči vsaj 150 W | DA NE |  |
|  |  |  | - Območje valovnih dolžin 165 ali nižje—950 nm ali višje | DA NE |  |
|  |  |  | - Resolucija ≤ 0,025 nm | DA NE |  |
|  |  |  | - Natančnost valovnih dolžin ≤ 0,1 nm pri 200 nm in ≤ 0,5 nm pri 750 nm | DA NE |  |
|  |  |  | - Ponovljivost valovne dolžine ≤ 0,1 nm | DA NE |  |
|  |  |  | - Resolucija cirkularnega dikroizma 0,00005 mdeg ali bolje | DA NE |  |
|  |  |  | - Zablodela svetloba ≤ 0,0003 % pri 200 nm | DA NE |  |
|  |  |  | - Instrument mora omogočati koračno snemanje spektra | DA NE |  |
|  |  |  | - Možnost različnih načinov merjenja spektra CD, LD, fluorescence ali absorbance (snemanje spektra, možnost snemanja časovnih odvisnosti – kinetika, možnost snemanja pri konstantni temperaturi ali pri temperaturnem gradientu) | DA NE |  |
|  |  |  | - Vgrajen sistem za preverjanje pravilnosti valovne dolžine | DA NE |  |
| 1.2 | 1 |  | Avtomatiziran merilnik pretoka dušika z možnostjo programske kontrole | DA NE |  |
| 1.3 | 1 |  | S Peltierovimi elementi termostatirano držalo za najmanj 6 kivet z vgrajenim magnetnim mešalom, s temperaturnim razponom med -20 °C ali manj in +105 °C ali več z možnostjo uporabe nastavka tako za transmisijske meritve, CD, LD, kot za meritev fluorescence. V kolikor sistem potrebuje za svoje delovanje odvajanje toplote, mora dobavitelj zagotoviti tudi toplotno-hladilni cirkulator, ki skrbi za odvajanje toplote iz Peltierovih elementov, kontroliran s pomočjo programske opreme in mora zagotavljati dolgotrajno delovanje Peltierovih elementov v celotnem temperaturnem območju. | DA NE |  |
| 1.4 | 1 |  | Sklop za meritev fluorescence. Omogočati mora: |  |  |
|  |  |  | - Možnost meritve fluorescenčno detektiranega cirkularnega dikroizma | DA NE |  |
|  |  |  | - Meritev totalne fluorescence (območje detektorja 200 nm ali manj —800 nm ali več) | DA NE |  |
|  |  |  | - Meritev spektra emitirane svetlobe (monokromator mora omogočiti meritev spektra emitirane svetlobe v območju valovnih dolžin 200 nm ali manj — 800 nm ali več) | DA NE |  |
| 1.5 | 1 |  | Nastavek za sklopitev s HPLC-instrumentom s pretočno celico | DA NE |  |
| 1.6 | 1 |  | Avtomatski titrator: |  |  |
|  |  |  | - Omogočati mora titracijo vzorca v kiveti tekom meritve | DA NE |  |
|  |  |  | - Krmiljenje s priloženo programsko opremo | DA NE |  |
|  |  |  | - Sistem mora imeti 2 brizgi | DA NE |  |
| 1.7 | 1 |  | Osebni računalnik: |  |  |
|  |  |  | - Operacijski sistem MS Windows 10 Professional 64 bit | DA NE |  |
|  |  |  | - Procesor najmanj Intel® Core® i7 3,6 GHz ali enakovredni | DA NE |  |
|  |  |  | - 16 Gb RAM, snemalnikom DVD-jev, s trdim diskom velikosti 1 TB in 256 GB SSD ali več | DA NE |  |
|  |  |  | - 24-palčni monitor s Full HD ali višjo ločljivostjo | DA NE |  |
|  |  |  | - Žična tipkovnica in žična miška za računalnik | DA NE |  |
| 1.8 | 1 |  | Programska oprema za upravljanje instrumenta, zajem in obdelavo podatkov. | DA NE |  |
| 1.9 | 6 |  | Kvarčna kiveta za CD meritve dolžine 0,2 mm optične poti s teflonskimi čepi s pripadajočim distančnikom za vsako kiveto | DA NE |  |
| 1.10 | 6 |  | Kvarčna kiveta za CD meritve dolžine 1 mm optične poti s teflonskimi čepi s pripadajočim distančnikom za vsako kiveto | DA NE |  |
| 1.11 | 6 |  | Kvarčna kiveta za CD meritve dolžine 2 mm optične poti s teflonskimi čepi s pripadajočim distančnikom za vsako kiveto | DA NE |  |
| 1.12 | 6 |  | Kvarčna kiveta za CD meritve dolžine 10 mm optične poti nazivne prostornine 3,5 ml s teflonskimi čepi | DA NE |  |
| 1.13 | 1 |  | Dobava, inštalacija in zagon opreme v prostoru naročnika D2-203, UM FKKT | DA NE |  |
| 1.14 | 1 |  | Izobraževanje za vsaj pet (5) uporabnikov v trajanju 2 (dveh) delovnih dni po 8 ur na lokaciji inštalacije opreme | DA NE |  |
| 1.15 | 1 |  | Garancija najmanj dve leti od podpisa prevzemnega zapisnika | DA NE |  |
| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21) za postavko 1.7 Osebni računalnik: osebni računalnik in zaslon oziroma monitor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DOKAZILO |
|  |  | - Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Osebni računalnik je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. |  | DA NE |  |
|  |  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. |  | DA NE |  |
|  |  | 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. |  | DA NE |  |
|  |  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Zaslon je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. |  | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Naročnik za postavko 1.7 (osebni  računalnik in zaslon oz. monitor) zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 7 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Za postavko 1.7.  Osebni računalnik (osebni računalnik in zaslon oziroma monitor) ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17,  64/19 in 121/21 ), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.