OBR-11

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  ter OBR-10,

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila (kot npr. zap.št. 2.1.1.Minimalna odprtine gantrija vsaj 75 cm.).

| STROKOVNE IN SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | Naziv oz. vrsta dokumenta ter številka strani iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |  |  |  | Opomba V primeru odstopanja od tehnične zahteve navedite tehnično specifikacijo nudene opreme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLOŠNE LASTNOSTI OPREME |  |  |  |  |  |  |
| Večrezinski računalniški tomograf mora biti nov in ustrezati vsem standardom, kateri so veljavni v skladu z Evropsko in Slovensko zakonodajo ter obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju. |  |  |  |  |  |  |
| CT aparat z akvizicijsko delovno postajo, rekonstrukcijskim sistemom, mizo za pacienta in vso potrebno opremo za klinično uporabo. |  |  |  |  |  |  |
| Sistem z delovnimi postajami za napredno postprocesiranje. |  |  |  |  |  |  |
| CT APARAT |  |  |  |  |  |  |
| GANTRIJ |  |  |  |  |  |  |
| - Minimalna odprtine gantrija vsaj 75 cm. |  |  |  |  |  |  |
| - Omogočeno upravljanje z leve, desne in zadnje strani gantrija. |  |  |  |  |  |  |
| - Monitor za spremljanje bolnikovega srčnega utripa. |  |  |  |  |  |  |
| - Omogočeno proženje akvizicije iz komand (pri) gantrija, vključno s stop gumbom. |  |  |  |  |  |  |
| - Sistem vsebuje avdio/video nadzor pacienta. |  |  |  |  |  |  |
| - Aparat mora vsebovati sistem za hlajenje gantrija oz. RTG cevi. Merilo 1: Odvajanje toplote iz CT sistema |  |  |  |  |  |  |
| - Omogočanje natančnosti premika 0,5 mm ali manj. |  |  |  |  |  |  |
| - Nosilnost vključno s pripomočki za vzdrževanje življenjskih funkcij vsaj 220 kg. |  |  |  |  |  |  |
| - Omogočati mora skeniranje vsaj 2000 mm. |  |  |  |  |  |  |
| - Aparat mora omogočati čim večjo volumsko hitrost zajemanja najmanj 200 mm/s Merilo 2: Volumska hitrost zajemanja na CT aparatu |  |  |  |  |  |  |
| - Aparat mora omogočati hitrost pomika mize vsaj skladno z največjo hitrostjo volumskega zajema. |  |  |  |  |  |  |
| - Omogočen izvlek mize ob prenehanju delovanja sistema (ročno deaktiviranje zavore). |  |  |  |  |  |  |
| - Nožna stopalka za dviganje in spuščanje mize na obeh straneh. |  |  |  |  |  |  |
| Rentgenska cev mora omogočiti čim večji razpon toka, vsaj 20 – 900 mA. Merilo 3: Rentgenska cev razpon toka |  |  |  |  |  |  |
| Zaželeno je, da aparat omogoča klinične preiskave s 70 kV za odrasle in otroke. Merilo 4: CT aparat omogoča klinične preiskave s 70 kV za odrasle in otroke |  |  |  |  |  |  |
| Zaželeno je, da aparat omogoča nastavljanje napetosti v korakih po 10 kV v celotnem razponu nastavitve, ki jo aparat omogoča. Merilo 5: CT aparat omogoča nastavljanje napetosti v korakih po 10 kV |  |  |  |  |  |  |
| RTG cev mora imeti čim manjše fokuse. Merilo 6: RTG cev ima najmanjši fokus velikosti |  |  |  |  |  |  |
| RTG cev mora imeti čim boljše toplotne karakteristike. |  |  |  |  |  |  |
| Čas rotacije RTG cevi: omogočeni morajo biti vsaj trije časi, od tega najkrajši čas polne rotacije največ 0,28 s. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočen mora biti čim krajši čas intrinzične eno-segmentne temporalne resolucije. Merilo 7: Čas intrinzične eno-segmentne temporalne resolucije |  |  |  |  |  |  |
| Zaželeno je dodatno filtriranje mehkih RTG žarkov s filtrom, ki se ga po potrebi vstavi/umakne v snop žarkov glede na potrebe preiskave ter se ga uporablja tudi za filtracijo enega od spektrov pri dvoenergijskem slikanju za doseganje čim manjšega prekrivanja spektrov. Merilo 8: Dodatno filtriranje mehkih RTG žarkov s filtrom |  |  |  |  |  |  |
| Čim večji tok pri 80 kV, najmanj 500 mA. - Merilo 9: Tok pri 80 kV |  |  |  |  |  |  |
| Omogočeno sekvenčno in spiralno slikanje. |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalni FOV 50 cm ali več, z možnostjo razširitve. |  |  |  |  |  |  |
| Širina detektorja vsaj 3,8 cm. |  |  |  |  |  |  |
| - Skupna nominalna moč RTG generatorja/ev vsaj 100 kW. Merilo 10: Skupna nominalna moč RTG generatorja/ev |  |  |  |  |  |  |
| Vsaj dva LCD monitorja velikosti vsaj 24˝, vsaj 256 sivimi stopnjami, matrika prikaza 1240x1024. |  |  |  |  |  |  |
| Spominska kapaciteta računalniškega sistema - shraniti vsaj 60 CT preiskav dnevno za čas enega meseca ali 3TB. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočen urgenten vpis bolnika. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočeni protokoli po anatomskih regijah in starostnih skupinah (otroci/odrasli). |  |  |  |  |  |  |
| Omogočeno dodatno shranjevanje vsaj 200 protokolov uporabnika. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočena zaščita korekcij protokolov z uporabniškim geslom. |  |  |  |  |  |  |
| Sistem mora omogočati popolno integracijo preiskovalne konzole z obstoječim avtomatskim injektorjem znamke Ulrich CT motion (aktivacija aplikacije in vnos količine ter vrsta kontrastnega sredstva). |  |  |  |  |  |  |
| Omogočeno mora biti predskeniranje za planiranje preiskav v AP, PA in LAT projekciji s prikazom slike v realnem času in možnostjo ustavitve predskeniranja po prehodu za slikanje interesnega anatomskega področja. |  |  |  |  |  |  |
| Sistem vsebuje 3D nadzorno kamero za samodejno nastavitev pacienta, ki omogoča prepoznavanje strukture pacienta. Merilo 11: CT sistem vsebuje 3D nadzorno kamero za samodejno nastavitev pacienta |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. SISTEM ZA ZMANJŠEVANJE DOZNE OBREMENITVE PRI PREISKAVI |  |  |  |  |  |  |
| Omogočena mora biti avtomatska modulacija toka v x, y in z smeri, glede na premik mize, v realnem času. |  |  |  |  |  |  |
| Zaželena je enaka funkcionalnost kot je zapisana v točki 39 2.2.30. tudi v načinu slikanja pri dvojno energijskem slikanju. Merilo 12:Avtomatska modulacija toka v x, y in z smeri |  |  |  |  |  |  |
| Zahtevano je spreminjanje dozne obremenitve po posameznih organih (npr. dojke, očesne leče). |  |  |  |  |  |  |
| Omogočeno mora biti več stopenj EKG moduliranja dozne obremenitve, ki reducira tok izven srčne faze, ki je izbrana za prikaz volumna. |  |  |  |  |  |  |
| Mora imeti otroške (pediatrične) protokole v skladu z diagnostičnimi referenčnimi nivoji. |  |  |  |  |  |  |
| Dodatna programska oprema za nadzor doze, obvestila o preseganju referenčnih nivojev. Možnost nastavljanja internih referenčnih nivojev za preiskave. Možnost enostavnega pregleda nad vsemi dogodki/preiskavami, kjer so bili referenčni nivoji (interni ali nacionalni) preseženi. Možnost pregleda nad vsemi preiskavami ter osnovna statistika porazdelitve doze z možnostjo filtriranja glede na tip preiskave/preiskovani del telesa. Možnost dostopa do statistike tudi na daljavo/izven ustanove. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. PREISKAVE SRCA |  |  |  |  |  |  |
| CT aparat vsebuje integriran sistem za beleženje in proženje EKG. |  |  |  |  |  |  |
| Aparat omogoča slikanje celotnega srca in koronarnih arterij v enem srčnem utripu do srčnega utripa vsaj 60 utripov na minuto. Ponudnik naj opiše protokol slikanja, s katerim dokaže, da je tako slikanje klinično rutinsko uporabno. |  |  |  |  |  |  |
| Sistem mora omogočati sinhronizacijo za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočeno retrospektivno in prospektivno slikanje. |  |  |  |  |  |  |
| Orodja za zmanjševanje vpliva aritmije na kvaliteto rekonstruiranih slik. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočeno mora biti slikanje perfuzije srca. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočena mora biti kombiniranje protokolov s sinhronizacijo sistema za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla in brez sinhronizacije v času prehoda znotraj 6 sek ali druga opcija, ki to omogoča (npr. TAVI protokol). |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. REKONSTRUKCIJE, OPTIMIZACIJA IN KVALITETA SLIK |  |  |  |  |  |  |
| Omogočena rekonstrukcija slik s hitrostjo FBP rekonstrukciji vsaj 60 fps. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočena mora biti iterativna rekonstrukcija z elementi umetne inteligence (AI) s hitrostjo najmanj 20 fps. |  |  |  |  |  |  |
| Sistem mora imeti metodo za iterativno zmanjševanje artefaktov, ki nastanejo zaradi osteosintetskega materiala in drugih kovin. |  |  |  |  |  |  |
| Zaželena je rekonstrukcija slik z FOV večjim od 50 cm. Merilo 13: Rekonstrukcija slik z FOV večjim od 50 cm |  |  |  |  |  |  |
| Sistem mora biti opremljen s statistično iterativno rekonstrukcijo v več korakih. |  |  |  |  |  |  |
| Sistem mora biti opremljen z modelno ali hibridno iterativno rekonstrukcijo. |  |  |  |  |  |  |
| Matrika 512 x 512 in 1024 x 1024. |  |  |  |  |  |  |
| Izotropni voxel velikosti 0,36 mm ali manj. |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost parametra za »in-plane« prostorsko ločljivost vsaj 15 lp/cm @ 10% MTF. Merilo 14: Vrednost parametra za »in-plane« prostorsko ločljivost @ 10% MTF |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost parametra za prostorsko ločljivost v z ravnini vsaj 15 lp/cm @ 10% MTF. |  |  |  |  |  |  |
| HU skala (-1000 HU/ + 3000 HU ) z možnostjo razširitve. |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Osnovna aplikacijska orodja |  |  |  |  |  |  |
| Sistem mora omogočati naknadno rekonstrukcijo rawdata. |  |  |  |  |  |  |
| MPR, MIP, mini MIP, inverted MIP, SSD in VRT tehnika prikaza slike, z možnostjo izbire debeline prikazanega reza v vseh tehnikah. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočeno nastavljanje centra in širine okna. |  |  |  |  |  |  |
| Nastavitve za okna po specifičnih organih. |  |  |  |  |  |  |
| Orodja za povečavo, premik, manipulacijo slike. |  |  |  |  |  |  |
| Orodja za paralelno, statistično oceno slik in dinamičen izračun intenzitete kontrasta v interesnem področju. |  |  |  |  |  |  |
| Orodja za merjenje razdalj, interesna področja (ROI), označevanje slik. |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. DODATNE FUNKCIONALNOSTI IN OPREMA |  |  |  |  |  |  |
| Sistem mora omogočati slikanje z dvojno energijo. Zamik med skeniranjem istega segmenta tkiva z različnima energijama je lahko največ 80 ms. |  |  |  |  |  |  |
| Obdelava podatkov v DE tehniki na akvizicijski konzoli. Vključena vsaj aplikacija za izračun slike pri poljubni energiji (keV) v interval vsaj 40-190 keV in aplikacija za prikaz virtualno nativne slike. |  |  |  |  |  |  |
| Omogočeno standardno perfuzijsko slikanje možgan s področjem slikanja vsaj 10 cm in perfuzijsko slikanje organov telesa vsaj v območju 16 cm. |  |  |  |  |  |  |
| CT fluoroskopija. Omogočeno vodenje intervencijskih / punkcijskih posegov ali pomožno orodje za punkcije) z dodatnim monitorjem v diagnostičnem prostoru ter s proženjem v prostoru. |  |  |  |  |  |  |
| Ponujen mora biti marker in rešetka za določitev položaja pri CT vodeni punkciji v prsnem košu. |  |  |  |  |  |  |
| Prikaz CTDI vol, DLP in opozorila za prekoračitev priporočene doze v fazi planiranja protokola. |  |  |  |  |  |  |
| Fiksacijski pripomočki za pacienta, kateri omogočajo varno in učinkovito izvedbo preiskave (sofisticirane blazine in nastavek za slikanje glave, najmanj 3 različne velikosti blazin za fiksiranje glave in 2 velikosti za podlaganje glave (2 za pod glavo) in 3 x 2 za ob straneh glave), blazina za podlaganje pod koleni, imobilizacijski trakovi: vsaj 4 velikosti, trakovi za imobilizacijo premika rok (ti. lisice na ježke), fiksacijska podlaga za slikanje prsnega koša in trebuha, nosilec za slikanje nog, nosilec za papir. V teku vzdrževalne pogodbe proizvajalec zagotovi menjavo zgoraj navedenega iztrošenega materiala. |  |  |  |  |  |  |
| SISTEM Z DELOVNIMI POSTJAMI ZA NAPREDNO POSTPROCESIRANJE |  |  |  |  |  |  |
| - Naročnik razpolaga z delovno postajo Siemens Healthineers syngo.via s programsko opremo, ki uporabniku omogoča: - Napredno vizualizacijo za prikaz in obdelavo CR , DR , ultrazvočnih, CT, MR, SPECT, nuklearno medicinskih (PET, SPECT PET/CT), fluoroskopskih serij, angiografskih serij slik. Sistem omogoča osnovne in napredne obdelave slik. Sistem omogoča shranjevanje dodatno obdelanih slik, z uporabo različnih orodij/aplikacij v PACS sistemu. Sistem temelji na arhitekturi klient - strežnik. - Sistem omogoča prikaz slik z možnostjo prikaza v MPR, MIP, VRT tehniki. Osnovne rekonstrukcije MPR, CPR, MIP, miniMIP in VRT. Izbor želene debeline rekonstruirane slike in razdalje med obema slikama. - Omogoča samodejno označevanje vretenc in reber. - Ogled slik srca v obratnem prikazu okna in centra (angioview), samodejno zaznavanje in označevanje anatomije posameznega dela koronarnega žilja. Meritve stenoz in sledenje posameznim žilam z enim klikom. Možnost ostrenja slike, kjer so prisotne obsežne kalcinacije žil ali stentov. Omogočeno mora biti shranjevanje obdelanih slik v DICOM formatu. Omogočen je visoko resolucijski prikaz in obdelava CT slik v VRT in CRT tehniki. Samodejno sledenje, prikaz in označba glavnega ožilja srca. - Standarden in skupen prikaz kalcijevega bremena in koronarne starosti. Prikaz v Agatsonovem številu. - Oceno levega ventrikla v vseh fazah srčnega cikla, vključno z volumetrijo, oceno stene ventrikla in polarnimi mapami. Visoko resolucijski prikaz in obdelava CT slik v VRT in CRT tehniki. - Pregledovanje in obdelavo aksialnih in anatomsko raztegnjenih CT slik, samodejno sledenje in označevanje žilja, merjenje stenoz, odstranjevanje kalcinacij z enoenergijskim ali več energijskim prikazom, odstranjevanje in poudarjanje kosti in žil, hitri prikaz rezultatov želenih rekonstrukcij aorte in perifernega ožilja, odstranjevanje okolnih struktur (pregledovalna miza in predmeti), prikaz minimalnega lumna. Shranjevanje obdelanih slik v DICOM formatu. Omogočen mora biti visoko resolucijski prikaz in obdelava slik v MPR, MIP, VRT. - Samodejno avtomatsko ocenjevanje in kalkulacijo tkiva, ki je ogroženo zaradi infarktnega stanja v možganih. Perfuzijski parametri vsebujejo vsaj: časovni MIP, CBF, CBV, TTD, TTS, TTP, MTT in Tmax v vsaj dveh modelih izračuna. Ročno odstranjevanje posameznih CT slik na katerih so prisotni artefakti zaradi gibanja pacienta, odstranjevanje kostnih struktur in statistična analiza. Samodejna avtomatska izdelava parametričnih map iz slik perfuzijske računalniške tomografije, kvantitativna analiza s pomočjo ročno oblikovanih interesnih področij (ROI), ocenjevanje in kalkulacija tkiva. - Ponudnik mora v ponudbo vključiti ali nadgradnjo obstoječega sistema syngo.via z moderno strojno opremo za strežnik in dodatno programsko opremo, ki je opisana v nadaljevanju, ali popolnoma novim sistemom strežnik-uporabnik, ki vključuje vse že obstoječe funkcionalnosti in tudi spodaj zahtevane. - Ponudnik mora sočasno omogočati dostop vsaj desetim uporabnikom osnovnih aplikacij in dvema sočasno naprednejših aplikacij. |  |  |  |  |  |  |
| - NEVRO PROGRAM Omogočati mora enostavno obdelavo CT slik, odstranjevanje kostnih struktur na podlagi nativne in kontrastno ojačane preiskave ter analizo rezultatov. |  |  |  |  |  |  |
| - SKELETNI PROGRAM Sistem mora omogočati specifične vizualizacije za oceno kostnine v vseh treh ravninah. Omogočati mora možnost raztegnjenega prikaza celotnega okostja prsnega koša in vretenc hrbtenice, z zmožnostjo samodejnega označevanja reber in vretenc. V raztegnjenem pogledu mora biti omogočena rotacija reber okrog svoje osi za lažji pregled lezij in poškodb. Omogočeno računalniško podprto odkrivanje kostnih tumorjev (CAD). |  |  |  |  |  |  |
| - ANGIO PROGRAM Omogočati mora prikaz polnitve s kontrastnim sredstvom prikazanega ožilja v časovnem zaporedju in časovni prikaz polnitve na matematičnem modelu (graf). Samodejno označevanje glavnih žil (brez klika). |  |  |  |  |  |  |
| - KARDIOTORAKALNI PROGRAM Omogočena mora biti enostavna volumetrična ocena desnega srca. Omogočena mora biti kvalitativna in kvantitativna analiza CT slik za planiranje kateterske vstavitve aortne zaklopke (TAVR). Možnost planiranja s samodejno rekonstrukcijo v ravnini ustja aorte. Omogočena mora biti kvantitativna ocena perfuzije tkiva miokarda za ocenjevanje hemodinamike. Omogočena samodejna segmentacija pljuč po režnjih in volumetrija pljuč. Omogočeno mora biti napredno avtomatsko zaznavanje nodulov v pljučih, z avtomatsko obdelavo CT slik. |  |  |  |  |  |  |
| - ABDOMINALNI PROGRAM Programska oprema za kvantitativno evaluacijo perfuzije iz dinamičnih kontrastno ojačanih CT slik organov in tumorjev. Omogočati mora prikaz pretoka krvi, volumna krvi, permeabilnosti in drugih perfuzijskih parametrov. Virtualna kolonoskopija z možnostjo enostavnega preklapljanja med 2D in 3D pogledom. Sinhrono premikanje po različnih serijah. Samodejna definicija poti. Omogočen prikaz in označevanje polipov. Omogočeno samodejno procesiranje CT slik. |  |  |  |  |  |  |
| - DUAL ENERGY Omogočeno mora biti poudarjanje in odstranjevanje kostnih struktur z enim klikom pri dvoenergijskih CT slikah.. Omogočati mora prikaz dvoenergijskih CT slik z možnostjo prikaza perfuzijske mape. Avtomatska izolacija in barvno označevanje prizadetih žil pljuč, predvsem lezij, ki imajo višjo koncentracijo kontrastnega sredstva Omogočeno mora biti ločevanje krvavitve od kontrastnega sredstva pri dvoenergijskih slikah v možganih. Omogočena mora biti barvna vizualizacija depozitov kristalov urične kisline v okončinah. Omogočati mora izboljšan algoritem za obdelavo dvoenergijskih kontrastno ojačanih CT slik poljubno v razponu spektra od vsaj 40 do 150 keV. Omogočena mora biti barvna vizualizacija kostnega mozga in ocena difuznih infiltracij tumorjev. Omogočen mora biti 2D in 3D prikaz ledvičnih kamnov, glede na sestavo. Omogočati mora navidezni prikaz nativne slike na dvoenergijskih slikah z uporabo kontrastnega sredstva. Omogočati mora samodejni prikaz maščobe v jetrih. Omogočeno barvno razlikovanje med kalciniranimi plaki in kontrastnim sredstvom. |  |  |  |  |  |  |
| DODATNO |  |  |  |  |  |  |
| - Omogočena mora biti daljinska kontrola in konfiguracija sistema. Aparat omogoča oddaljeno povezavo s servisnim centrom proizvajalca s proaktivnim spremljanjem delovanja komponent aparata. S tem je omogočen najkrajši možni čas nedelovanja sistema, saj se lahko napake na komponentah odpravijo, predno pride do okvare sistema. |  |  |  |  |  |  |
| - Aplikativno izobraževanje s strani certificiranega aplikatorja (skupaj vsaj 3 tedne - lahko v različnih časovnih obdobjih po dogovoru z uporabnikom). |  |  |  |  |  |  |
| - Ponudnik mora za ekipo uporabnikov (do 5 oseb) zagotoviti obisk referenčnega centra v tujini z namenom izmenjave znanja in rokovanja z aparatom po sistemu “share-knowledge”. |  |  |  |  |  |  |
| - Sistem mora omogočati delovanje po DICOM protokolu in veljavnih mednarodnih standardih po veljavni zakonodaji. |  |  |  |  |  |  |
| - Sistem mora imeti sledeče DICOM licence: - DICOM Send/StC - DICOM Print - DICOM Query/Retrieve - DICOM Worklist/MPPS - DICOM Dose Structured REPORT |  |  |  |  |  |  |
| - Omogočeno delovanje preko LAN povezave. |  |  |  |  |  |  |
| - Popolna integracija z obstoječim RIS in PACS sistemom v SB Celje. |  |  |  |  |  |  |

Kriterij za izbiro najugodnejše ponudbe:

|  | Kriterij | Maksimalno število točk | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Število doseženih točk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odvajanje toplote iz CT sistema: CT sistem odvaja toploto v preiskovalni prostor (0 točk). CT sistem ima interni hladilni sistem, pri katerem se toplota iz gantrija odvede in sprosti izven preiskovalnega prostora (5 točk). | 5 |  |  |
|  | Volumska hitrost zajemanja na CT aparatu znaša: 200 - 500 mm/s (0 točk) > 500 mm/s (5 točk) | 5 |  |  |
|  | Rentgenska cev razpon toka: do 1500 mA (0 točk) do 2000 mA (1 točka) do 2500 mA in več (2 točki) | 2 |  |  |
|  | CT aparat omogoča klinične preiskave s 70 kV za odrasle in otroke: - ne (0 točk) - da (1 točka). | 1 |  |  |
|  | CT aparat omogoča nastavljanje napetosti v korakih po 10 kV v celotnem razponu nastavitve, ki jo aparat omogoča: - ne (0 točk) - da (1 točka) | 1 |  |  |
|  | RTG cev ima najmanjši fokus velikosti: - med 0,2 mm2 in vključno 0,4 mm2 (1 točka) - nad 0,4 mm2 (0 točk) | 1 |  |  |
|  | Čas intrinzične eno-segmentne temporalne resolucije: - manj kot 70 ms (2 točki) - od vključno 70 ms do 110 ms (1 točka) - nad vključno 110 ms (0 točk) | 2 |  |  |
|  | Dodatno filtriranje mehkih RTG žarkov s filtrom, ki se ga po potrebi vstavi/umakne v snop žarkov glede na potrebe preiskave ter se ga uporablja tudi za filtracijo enega od spektrov pri dvoenergijskem slikanju za doseganje čim manjšega prekrivanja spektrov: - ne (0 točk) - da (2 točki) | 2 |  |  |
|  | Tok pri 80 kV: - pod 1000 mA (0 točk) - nad 1000 mA (1 točka) | 1 |  |  |
|  | Skupna nominalna moč RTG generatorja/ev: - do 150 kW (0 točk) - nad 150 kW (3 točke) | 3 |  |  |
|  | CT sistem vsebuje 3D nadzorno kamero za samodejno nastavitev pacienta, ki omogoča prepoznavanje strukture pacienta, tudi če je pacient oblečen in/ali prekrit z odejo, za avtomatsko natančno pozicioniranje pacienta v izocenter za slikanje izbranega področja. Omogočena je enostavna izbira anatomskega področja skeniranja z interaktivnim prikazom področja skeniranja na sliki pacienta in možnostjo ročnih popravkov izbranega področja slikanja ob gantriju. - ne (0 točk) - da (2 točki) | 2 |  |  |
|  | Avtomatska modulacija toka v x, y in z smeri, glede na premik mize, v realnem času in v načinu slikanja z dvema energijama. - ne (0 točk) - da (1 točka) | 1 |  |  |
|  | Rekonstrukcija slik z FOV večjim od 50 cm: - ne (0 točk) - da (2 točki) | 2 |  |  |
|  | Vrednost parametra za »in-plane« prostorsko ločljivost @ 10% MTF: - do 25 lp/cm (0 točk) - več kot vključno 25 lp/cm (2 točki) | 2 |  |  |
|  | Skupno število možnih točk: | 30 | Število doseženih točk ponudnika: |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA, MONTAŽA IN VZDRŽEVANJE CT APARATA« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika: