Tehnične specifikacije za javno naročilo: »Nabava popolnoma avtomatizirane naprave za premazovanje ravnih substratov z različnimi tehnološkimi sistemi in načini sušenja v isti enoti«

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: JN 302/14-RIUM72-FS12-P18/2022 »Nabava popolnoma avtomatizirane naprave za premazovanje ravnih substratov z različnimi tehnološkimi sistemi in načini sušenja v isti enoti«

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: dobava Laboratorijske naprave za popolno avtomatizirano površinsko premazovanje ploskih substratov z različnimi tehnološkimi sistemi in načini sušenja v isti enoti, vključno z dostavo, namestitvijo, instalacijo, zagonom naprave ter usposabljanjem pri uporabniku, skladno s tehničnimi specifikacijami.

Naprava mora omogočati nanos prevlek na ploske površine različnih debelin in trdote, kot so tekstil, papir, filmi in folije, membrane, steklo, kovina, keramika itd, ter velikosti najmanj DIN A4.

Naprava mora izvajati najmanj naslednje tehnološke načine nanašanja:

- tiskanje s šablono, in

- nanos z mrtvo režo (Slot-die),

Sušenje prevlečenih površin mora potekati v isti enoti, pri čemer mora prehod iz nanašanja v sušenje potekati avtomatsko, brez vmesnega posega operaterja, tako v delovni prostor kot v upravljalno konzolo stroja.

Postopki sušenja morajo obsegati najmanj:

- sušenje z NIR obsevanjem.

Naprava mora biti zaprta v ohišje z vgrajenim LEL detektojem, ki omogoča varno delo tudi z mediji na osnovi topil.

Rok dobave: največ 210 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Garancija in vzdrževanje: najmanj 2 leti od podpisa prevzemnega zapisnika, ki mora vključevati vsaj popravilo oz. zamenjavo delov v primeru okvare v roku največ deset (10) delovnih dni po oddaji zahtevka in ostalo, kot izhaja iz vsebine razpisne dokumentacije. Za celotno opremo velja, da mora zanjo v času garancije ponudnik/proizvajalec opreme zagotoviti dostop do vseh posodobitev tehnične in programske opreme brez dodatnih stroškov. Vsi popravki, servisni paketi ter nadgradnje in podpora (strojna in programska) morajo biti od proizvajalca opreme. Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele in podporo vsaj še 5 let po izteku garancijskega obdobja.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora  biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika, istočasno v kompletu;

- ustrezen transport opreme od proizvajalca/dobavitelja do kraja namestitve, zavarovanje prevoza, razkladanje, postavitev v  Laboratorij S18/18 (kletna etaža, Smetanova 17, 2000 Maribor) interne transportne poti v dolžini cca 50 m, vključujoč stopnišče v višini cca 1.3 m in dolžini cca 3.15 m (priloga: fotografije lokacije namestitve in transportne poti);

- inštaliranje in povezavo vseh elementov oz. enot opreme na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 18, 2000 Maribor v Laboratoriju S18/18;

- priključitev potrebnih elementov / enot za delovanje in priključitev na obstoječe instalacije/sisteme;

- združljivost in medsebojno povezljivost vseh enot ponujene opreme;

- odpravo vseh napak, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- preizkusni zagon v skladu s tehničnimi specifikacijami;

- demonstracijo z usposabljanjem vsaj 3 uporabnikov v času najmanj 3 dni po 8 ur, za delo s posameznimi načini nanosa in sušenja, ki vključuje vse strojne in programske enote, na dobavljenem predmetu pogodbe;

- predati tehnično dokumentacijo proizvajalca in navodila za rokovanje z opremo v elektronski in fizični obliki za strojno in programsko opremo ter uporabniški program, vse vsaj v angleškem jeziku.

V ponudbi mora biti zajet ves drobni/podporni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (oprema po postavkah in spremljajočih storitvah, garancijsko obdobje, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila, ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila. Ponudbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2010 – Delivery Duty Paid).

Ponudniki morajo podati ponudbo za vse postavke opreme. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki se nanašajo le na del opreme oz. bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Oprema je sestavljena iz Laboratorijske enote za izvedbo premazovanja ploskih substratov velikosti od DIN A10 do najmanj DIN A4, vgrajenimi moduli za tehnološko različno izvedbo premazovanja (najmanj tiskanje s šablono in nanos z mrtvo režo / Slot-die) in najmanj z enoto za sušenje z NIR obsevanjem, delujočimi diskontinuirno in-line na način S2S (Sheet-to-Sheet) v večkratnem zaporednem nanosu, ohišja za navedeno enoto z vgrajenim LEL detektorjem, in priključenih potrebnih enot za avtomatizirano delovanje in spremljanje poteka nanosa (kontrolna plošča z ustreznim software programom), vključno s sistemom za doziranje premazovalne tekočine/črnila.

V enotni ponudbi morajo biti vključene vse komponente, ki bodo omogočale realizacijo vseh zahtev naročnika.

Oprema bo nameščena v Laboratoriju S18/18 članice Univerze v Mariboru Fakultete za strojništvo; v njegovi bližini so/bodo vtičnica 230 V, vtičnica 380 V (5-polna, 16-amperska), Ethernet mrežni priključek; napa (velikosti 3m x 2m) za odsesavanje zraka, in kompresor za stisnjen zrak (6 bar).

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | Laboratorijska enota - Sistem za kontrolirano vpenjanje (poravnava), fiksiranje in linearno premikanje ploskega substrata velikosti od DIN A10 do najmanj DIN A4 in debelin do najmanj 3 mm, - Sistem za vakumsko-kontrolirano fiksiranje in transport substrata na vodilu s priklopom na stisnjen zrak pri tlaku do 6 bar, vključenim krmilnim ventilom in vakumskim merilnikom. - sistem z uporabo različnih modulov za nanos premazov, tj. najmaj: - nanos s šablono, in - nanos z mrtvo režo (Slot-die), - in z uporabo vsaj enega načina sušenja, tj.: - NIR obsevanje. Enote za nanos morajo omogočati nanos na površini velikosti od DIN A10 do najmanj DIN A4. - računalniško-podprt avtomatiziran sistem, ki omogoča - poravnavo pozicioniranja šablone/mrtve reže in spremljanje v realnem času - doziranje premazovalne tekočine/črnila glede na uporabljen modul, način in hitrost premazovanja. - kontroliran in ponovljiv zaporedni način nanosa premaza z izbranim modulom in sušenja z izbranim načinom, v isti enoti, brez vmesnega poseganja operaterja v proces. - nastavitev odmika šablone/reže od površine substrata v tolerančnem območju +/- 4 m - nastavitev natančnosti ponovnega/zaporednega nanosa v tolerančnem območju +/- 20 m - nastavitev hitrosti premazovanja glede na izbran modul: vsaj med 0,4 – 4 m/min za slot-die način nanosa in vsaj med 0,4 – 25 m/min za naičn nanosa s tiskanjem. Programska oprema za krmiljenje in nadzor naprave v Angleškem jeziku, ki omogočati izvoz procesnih podatkov v excel (vsaj v formatu CSV) s prikazovalnikom delovanja na operacijskem zaslonu (vsaj 8-palčni barvni zaslon na dotik z navigacijo). Ohišje za Laboratorijsko enoto: - ohišje mora biti iz nerjavečega materiala odpornega na topila. - v ohišju mora biti razsvetljava - ohišje mora biti opremljeno s tipalom eksplozivnih plinov in par (Lower Explosive Limit – LEL detektor). |
| 1.2 | 1 | Modul za tiskanje s šablono - z vsaj eno šablono z mrežo velikosti por 60 mesh za tiskanje vzorca površine v velikosti DIN A4, in vsaj enim pnevmatsko vodenim raklom / rezilom. |
| 1.3 | 1 | Modul za nanašanje z mrtvo režo (Slot-die) - iz nerjavečega jekla za nanos plasti površine v širini vsaj 180 mm ter z možnostjo uporabe podložk (šim mask) za nanos debeline vsaj 50 m, pri natančnosti odmika reže v tolerančnem območju med +/- 2.5 m. - s sistemom, ki omogoča nanos tekočine/črnila viskoznosti vsaj med 1-10.000 mPas, ter nanos debeline vsaj med 0.05-80 m - s sistemom, ki omogoča kontrolirano doziranje tekočine/črnila v režo, ter s tem enakomernost nanosa v tolerančnem območju +/-5 %. |
| 1.4 | 1 | Enota za sušenje premazov z NIR obsevanjem - z grelno močjo 3 oddajnikov vsaj 2.5 kW - s sistemom za krmiljenje moči in časa obsevanja - z zaščito pred bleščanjem |
| / | / | Celotna naprava mora biti velikosti do največ 3300 cm (dolžina) x 1500 cm (širina) x 2100 cm (višina) |
| / | / | Naprava mora omogočiti naknadno / kasnejšo nadgradnjo (mehansko in programsko) - z drugimi načini nanosa, in sicer vsaj z: - flekso načinom tiskanja, - globokim načinom tiskanja, - globokim-ofset načinom tiskanja, in - laminiranjem. - z drugimi načini sušenja, in sicer vsaj z: - UV obsevanjem na osnovi LED ali živrosrebrovega izvora svetlobe. brez dodatnega posega v velikost naprave. |
| 1.5 | 1 | Pakiranje, transport in namestitev v Laboratorij - strojno postavljena oprema na lesene plošče, ovite s folijo, - transport opreme od proizvajalca/dobavitelja do kraja namestitve z zavarovanjem prevoza, vključujoč razkladanje in postavitvijo v Laboratorij |
| 1.6 | 1 | Zagon in usposabljanje Priključitev potrebnih elementov za delovanje (povezava na dovod stisnjenega zraka, dozirne enote s posodo za shranjevanje premazovalne tekočine/črnila in dovajanje v sistem modulov) s preveritvijo delovanja oz. preizkusnim zagonom. Demonstracija in usposabljanje vsaj 3 uporabnikov v času najmanj 3 dni po 8 ur, za delo s posameznimi načini nanosa in sušenja, ki vključuje vse strojne in programske enote. |
| 1.7 | 1 | Garancijsko obdobje: vsaj 2 leti. |
| 1.8 | 1 | Zagotavljanje rezervnih delov: vsaj 5 let po izteku garancijskega obdobja. |
| 1.9 | 1 | Dokumentacija (v elektronski ali fizični obliki) za uporabo in vzdrževanje naprave in njenih elementov, vsaj v angleškem jeziku. |
| 1.10 | 1 | Dobavni rok: največ 210 dni od pričetka veljavnosti pogodbe. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Neposredna potrditev operacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.