## NRV - modul
| M | PM | PM | PF | PF |  | TČ. | STROKOVNO TEHNIČNE LASTNOSTI (ZMOGLJIVOSTI) PONUJENEGA BLAGA | PROIZVAJALEC | ŠT. PRILOGE in ŠT. STRANI V PRILOGI | DA/NE | KOLI ČINA
[7 empty] | 5.38 | 95,00 / 37,36 |  |  |  | 7.63
[7 empty] | 5.5 | 100
STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE S SPECIFIKACIJO PONUDBE ZA REŠEVALNO VOZILO MODULARNE IZVEDBE
PROFESSIONAL TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ROAD AMBULANCE
Navodilo za izpolnjevanje
[6 empty] | 15 |  | [1] Izpolnjuje se, v sklopu posamezne točke prazna, za vpisovanje odklenjena, rumeno osenčena polja (celice), skladno s temi navodili [1a] V vseh primerih, ko je ponudnik sposoben podano zahtevo izpolniti v celoti – v skladu s podano opredelitvijo, zadostuje vpis besedne zveze »DA - PO SPECIFIKACIJI« (v 1. poglavju »Splošne zahteve« se vpiše »DA - V SKLADU Z ZAHTEVO«) v polje stolpca »L« (strokovno tehnične lastnosti – zmogljivosti ponujenega blaga) in navedba ključnih informacij o izpolnitvi zahteve kot so npr. izvedba zahteve, izbran material, vključenem sistem/element/oprema, lokacija namestitve in drugi na posamezno zahtevo nanašajoči se podatki (polje se nahaja v zadnji vrstici posamezne točke ter njej podrejenih podtočk, v primerih, opisanih pod »1d« pa lahko tudi pred začetkom dodatnih, rumeno osenčenih polj). [1b] V primeru, ko ponudnik ponuja drugo enakovredno rešitev vpiše besedno zvezo »DA - ENAKOVREDNO« in poda podrobnejšo informacijo o izpolnitvi zahteve, skladno z zgoraj podanim opisom; [1c] v vseh drugih primerih ponudnik vpiše besedno zvezo »DA - PO OPISU« in poda izčrpno informacijo o izpolnitvi zahteve, skladno s predhodno podanim opisom. [1d] V primerih, ko so ob posamezni točki ali zahtevi iz točke in njej podrejenih točk, na koncu vrstice (na desni strani v polju stolpca »O«) nahaja dodatno rumeno osenčeno polje, ponudnik izpolnitev zahteve potrdi z vpisom besede »DA«. V kolikor želi dodati svoj zapis, le tega vnese v polje stolpca »L« obravnavane točke/podtočke. [1e] V vseh primerih je željeno sklicevanje (polje stolpca »N«) na priložene slike, tehnične kataloge in druge vire informacij (vsi viri informacij so oštevilčeni in podani v elektronski obliki). [1f] Vsa prazna polja ali polja brez vpisa ključne besedne zveze se obravnava kot neizpolnitev zahteve (velja za polja stolpca »L«)! [1g] Črka »S« v stolpcu »P« (količina) predstavlja okrajšavo za zapis »po specifikaciji obravnavane točke«, črka »K« v stolpcu »P« (količina) pa predstavlja okrajšavo za zapis »komplet«.
[6 empty] | 11 |  | Dodatne zahteve [2] Če ni opredeljeno drugače, je za originalno (serijsko in dodatno) opremo proizvajalca osnovnega vozila potrebno podati ime ali kodo ali drugo oznako pod katero proizvajalec trži izdelek/napravo in priložiti uradno pomensko razlago. [3] Za zahteve označene z znakom * je potrebno z jasno navedbo imena, tipa in proizvajalca ter priloženo tehnično dokumentacijo (uradni tehnični katalogi ali prospekti) dokazati, da oprema, ki je predmet ponudbe, ustreza vsem zahtevanim karakteristikam; [3a] če ponudnik ne razpolaga z ustreznim gradivom, listino ali drugim dokumentom, lahko priloži pisno izjavo proizvajalca, ki jo ta poda ponudniku, da njegov proizvod ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije; [3b] če je predmet ponudbe izdelek, podan v STK kot primer, prilaganje tehnične dokumentacije, vezane na znak * ni obvezno. [4] Za zahteve označene z znakom ^ je potrebno podati druge zahtevane podatke. [5] V primerih zahtev, ko se ponudnik mora (z STK izpolnitve zahteve ni ali ni v celoti opredeljena) ali pa se želi posluževati možnosti, podane pod pomensko zvezo »dogovor/u z naročnikom«, v ponudbi opredeli predlagano rešitev, lokacijo namestitve ali drugo izpolnitev zahteve.
Oblika specifikacije ponudbe
[7 empty] | K | L | M | N | O | P
[7 empty] | TČ. | STROKOVNO TEHNIČNE LASTNOSTI (ZMOGLJIVOSTI) PONUJENEGA BLAGA | PROIZVAJALEC | ŠT. PRILOGE in ŠT. STRANI V PRILOGI | DA/NE | KOLI ČINA
AVTORIZACIJA SPECIFIKACIJE PONUDBE
[7 empty] | K | L | M | N | O | P
[8 empty] | STROKOVNO TEHNIČNE LASTNOSTI (ZMOGLJIVOSTI) PONUJENEGA BLAGA | PROIZVAJALEC | ŠT. PRILOGE in ŠT. STRANI V PRILOGI | DA/NE | KOLI ČINA
16
ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA
16
SKLOP
Sklop št. 1
16
PREDMET PONUDBE
Dve (2) nujni reševalni vozili modularne izvedbe
16
PONUDNIK
2
16
OPOMBE PONUDNIKA
2
16
KRAJ in DATUM
16
PODPISNIK
16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ŽIG PODJETJA PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA/POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA
16
STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE
[7 empty] | TČ. | STROKOVNO TEHNIČNE LASTNOSTI (ZMOGLJIVOSTI) PONUJENEGA BLAGA | PROIZVAJALEC | ŠT. PRILOGE in ŠT. STRANI V PRILOGI | DA/NE | KOLI ČINA
[6 empty] | 1 | 1 | SPLOŠNE ZAHTEVE
16
[6 empty] | 1 | 1 | GENERAL REQUIREMENTS
M | [5 empty] | 2 | 1.1 | Nujno reševalno vozilo (v nadaljevanju RV) je namenjeno izvajanju intervencij pred bolnišnične nujne medicinske pomoči in nujnih reševalnih prevozov v sklopu nujne medicinske pomoči.
16
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.2 | Predmet javnega naročila (v nadaljevanju JN) obsega:
16
[6 empty] | 2 | 1.2.1 | Nabavo osnovnega vozila (v nadaljevanju OV) v skladu z zahtevami iz te dokumentacije; OV mora omogočati izvedbo, v tej dokumentaciji opisane predelave/dodelave in opremljanja v RV.
16
[6 empty] | 2 | 1.2.2 | Načrtovanje, nabavo materiala, izdelavo in montažo modularne nadgradnje na OV; modularna nadgradnja mora omogočati izvedbo, v tej dokumentaciji opisane predelave/dodelave in opremljanja v RV.
16
[6 empty] | 2 | 1.2.3 | Načrtovanje, nabavo materiala, izdelavo in montažo celotne zunanje in notranje ureditve RV v skladu z zahtevami iz te dokumentacije.
16
[6 empty] | 2 | 1.2.4 | Načrtovanje, nabavo materiala, izdelavo in montažo prilagoditev, potrebnih za varno namestitev in pritrditev zahtevane opreme v RV.
16
[6 empty] | 2 | 1.2.5 | Nabavo medicinske in nemedicinske opreme in inštalacijskega materiala v skladu z zahtevami v tej dokumentaciji ter njeno namestitev in/ali vgradnjo oz. montažo v RV.
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.2.6 | Zagon in izvedbo funkcionalnih preizkusov delovanja dobavljene opreme.
16
[6 empty] | 5 | 1.2.7 | Izpeljavo postopka preverjanja in odobritve predelanega/dodelanega in opremljenega vozila za predviden namen ter njegovo uporabo v cestnem prometu, vključno z vpisom namembnosti in tehničnih lastnosti v celoti dokončanega RV v Potrdilo o skladnosti za vozilo – RV ustreza standardu SIST EN 1789 (v nadaljevanju EN 1789; ustreznost potrdi kontrolni organ ali tehnična služba ali drug organ, pristojen za ugotavljanje skladnosti vozil na način, kot izhaja iz tč. »1.9.4«), je tehnično brezhibno in razpolaga z obvezno opremo za registracijo.
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.2.8 | Predajo dokumentacije, vezane na EN 1789 ter dokumentacije za registracijo, uporabo, obratovanje in vzdrževanje.
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.2.9 | 24 mesečno garancijo za OV, brez omejitve prevoženih kilometrov.
16
[6 empty] | 3 | 1.2.10 | 24 mesečno podaljšano jamstvo za OV, podano pod splošnimi pogoji proizvajalca OV ali principala (SLO) za obdobje po preteku 24 mesečnega garancijskega roka – za 3. in 4. leto po predaji vozila naročniku ali najmanj 200 000 prevoženih kilometrov (kar nastopi prej).
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.2.11 | 48 mesečno garancijo za predelavo/dodelavo in opremljanje v RV.
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.2.12 | 24 mesečno garancijo za vso medicinsko tehnično opremo.
[6 empty] | 1V-SI | 1.2.12 | Točka nima opredeljene zahteve. |  |  | X
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.2.13 | Točka nima opredeljene zahteve. |  |  | X
[6 empty] | 1V-SI | 1.2.13 | Preventivno in kurativno vzdrževanje medicinsko tehnične opreme (aparatov) v času garancijske dobe.
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.2.14 | Primopredajo (količinski in kakovostni prevzem) dokončanega RV naročniku na naslovu uporabnika.
16
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X | X X X | p
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.3 | Prijavi na JN je potrebno predložiti:
16
[6 empty] | 2+ | 1.3.1 | Podpisano in žigosano izjavo (obrazec razpisne dokumentacije, priloga 6 k obrazcu 1) predelovalca/dodelovalca/opremljevalca RV s katero potrjuje, da je ponujeno / bo dobavljeno RV v zahtevah, opredeljenih v tej dokumentaciji, razen v zahtevah, ki jih je naročnik posebej ali drugače opredelil, izdelano in preverjeno po standardu EN 1789.
16
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.3.2 | Točka nima opredeljene zahteve.
16
[6 empty] | 2 | 1.3.3 | Podpisano in žigosano izjavo (obrazec razpisne dokumentacije, priloga 4 k obrazcu 1) proizvajalca OV ali generalnega zastopnika/uvoznika za Slovenijo s katero potrjuje, da je, ob nespremenjenih garancijskih in jamstvenih pogojih dopustna predelava/dodelava in opremljanje OV v RV.
16
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.3.4 | Dokazilo, da ponujeno OV izpolnjuje okoljske zahteve, opredeljene v standardu EURO 6 ali Euro 6.
[6 empty] | 1V |  | Ponudnik predloži tehnično dokumentacijo proizvajalca oz. potrdilo o skladnosti, ki dokazuje, da OV izpolnjuje zahteve.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 2 | 1.3.5 | Dokazila, da v RV vgrajena oprema ustreza zahtevam standarda EN 1789 / EN 1865 ter drugim, s strani naročnika podanim zahtevam.
[6 empty] | 1V |  | [1] Za napravo za sprejem mobilnega transportnega sistema (bolniških nosil s podvozjem);
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V |  | [2] za sistem univerzalnih držal z medicinskimi letvami za poljubno razporejanje in pritrjevanje medicinsko tehnične opreme in naprav;
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V |  | [3] za nosilce medicinsko tehničnne opreme (aparatov) za:
[6 empty] | 1V |  | [3a] EKG monitor/defibrilator;
[6 empty] | 1V |  | [3b] ventilator;
[6 empty] | 1V |  | [3c] aspirator;
[6 empty] | 1V |  | [3d] infuzijski perfuzor;
[6 empty] | 1V |  | [3e] osrednjih posod za kisik;
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | p | p
[6 empty] | 1V13 |  | [4] dokazovanje: s predložitvijo certifikata ali a-testa ali tehničnega kataloga ali druge verodostojne listine.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.3.6 | Izjavo predelovalca/dodelovalca/opremljevalca o enakosti kopij z originalom.
[6 empty] | 5+ |  | [1] Za fotokopije (sklope fotokopij) iz tč. »1.6.3«, tč. »1.6.4«, tč. »1.6.8« in tč. »1.9.4 c« je priložena podpisana in žigosana izjava predelovalca/dodelovalca s katero jamči za enakost kopij z originalom; [2] iz izjave je nedvoumno razvidno, na katero fotokopijo ali sklop fotokopij se ta nanaša; [3] izjavo se poda, za vsakokrat predložena dokazila; [4] jezik: slovenski; [4a] v primeru, da izjava ni zapisana v slovenskem jeziku je potrebno priložiti original ali kopijo originala izvirne listine ter uradni prevod v slovenski jezik (opredelitev velja tudi za vse nadaljnje točke, v katerih je kot zahtevan jezik naveden slovenski jezik); [4b] v vseh drugih primerih so dokazila lahko zapisana tudi v angleškem ali nemškem jeziku.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.3.7 | Izjavo ponudnika o zagotavljanju prevodov.
[6 empty] | 3+ |  | [1] Za v tujem jeziku zapisana dokazila/izjave iz tč. »1.6.3«, tč. »1.6.4«, tč. »1.6.8« in tč. »1.9.4 c« se ponudnik s podpisano in žigosano izjavo zaveže, da bo v času trajanja JN in v obdobju šestih (6) mesecev po primopredaji vozila, na poziv naročnika, v roku sedmih (7.) koledarskih dni dostavil uradni slovenski prevod zahtevane listine ali njenega dela; [3] izjavo se poda, za vsakokrat predložena dokazila; [4] jezik: slovenski.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.4 | Točka nima opredeljene zahteve.
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.5 | Dokazovanje kakovosti in izpolnjevanja zahtev ob prijavi na JN.
[6 empty] | 2 | a) | [1] Kakovost vsega ponujenega blaga ustreza predpisom, standardom kakovosti in deklaracijam, pod katerimi se to prodaja ter drugim zahtevam, specificiranimi s tehničnim opisom v razpisni dokumentaciji; [1a] dokazovanje: katalogi, prospekti, ipd.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V | b) | [1] S tehničnimi risbami predelave/dodelave in opremljanja RV z vrisanimi dimenzijami in zahtevanimi elementi opreme za:
[6 empty] | 1V |  | ZUNANJOST RV: prednji del ----- desna stena ----- zadnji del
[6 empty] | 1V |  | BOLNIŠKI PROSTOR: predelna stena ----- leva stena ----- desna stena ----- pod - tloris ----- strop
[6 empty] | 2 |  | [2] tehnične risbe so izrisane najmanj v merilu 1:20; [2a] dodatno so tehnične risbe podprte s slikovnim gradivom.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X | p | p
16
[6 empty] | 2 | 1.6 | Dodatno si naročnik pridržuje pravico, da pred odločitvijo o oddaji JN od ponudnika zahteva, da v roku največ sedmih (7.) koledarskih dni ali izjemoma (za tč. »1.6.2«, tč. »1.6.3«, tč. »1.6.4« in tč. »1.6.9«) najkasneje do/ob primopredaj-e/-i RV predloži:
16
[6 empty] | 2 | 1.6.1 | Dokazil-o/-a, da dodatna oprema OV in oprema vgrajena s predelavo/dodelavo in opremljanjem v RV ustreza zahtevam za vgradnjo v cestna vozila – je ustrezno odobrena.
[6 empty] | 3 |  | [1] Dokazilo predstavlja, s strani predelovalca/opremljevalca ali ponudnika podpisana in žigosana fotokopija: [1a] homologacijske listine ali [1b] originalnega poročila (vključno s prilogami) o izvedbi uspešno opravljenih preskušanj ali kontrol ali [1c] izdanega certifikata ali [1d] druge verodostojne listine.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.6.2 | Dokazil-o/-a, da svetlobna opozorilna signalizacija ustreza zahtevam ECE-R 65.
[6 empty] | 3 |  | [1] Dokazovanje: [1a] za osnovno opozorilno signalizacijo: s predložitvijo kopij homologacijske listine za svetlobni modul ali celoten sklop luči; [1b] za preostalo modro svetlobno opozorilno signalizacijo: s predložitvijo kopij homologacijske listine ali tehničnega kataloga ali druge verodostojne listine s katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 2 | 1.6.3 | Dokazil-o/-a o uspešni izvedbi dinamičnih in drugih varnostno-tehničnih preskušanj bolniškega dela (po EN 1789, tč. »4.5.9« in tč. »5.4«), v tej dokumentaciji opredeljenih zahtev glede bolniškega dela, razen zahtev, ki jih je naročnik posebej ali drugače opredelil.
[6 empty] | 5 |  | [1] Dokazilo predstavlja, s strani lastnika dokumenta ali njegovega pooblaščenca podpisana in žigosana fotokopija: [1a] originalnega poročila (vključno s prilogami) uspešno opravljenih dinamičnih in drugih varnostno-tehničnih preskušanj ali [1b] izdanega certifikata in omogočen vpogled v originalno poročilo iz zahteve »1a« za čas lastništva RV (potrebno priložiti izjavo lastnika poročila iz zahteve »1a« iz katere izhaja, da ima naročnik za čas lastništva RV iz tega JN pravico vpogleda v originaln-o/-a poročil-o/-a (vključno s prilogami) uspešno opravljenih dinamičnih in drugih varnostno-tehničnih preskušanji).
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 2 | 1.6.4 | Dokazil-o/-a o izpolnjevanju drugih zahtev (po EN 1789), vezanih na izkazovanje ustreznosti izdelave in preverjanja, v tej dokumentaciji opredeljenih zahtev glede bolniškega dela, razen zahtev, ki jih je naročnik posebej ali drugače opredelil.
[6 empty] | 3 |  | [1] Dokazilo predstavlja, s strani lastnika dokumenta ali njegovega pooblaščenca ali prodajnega zastopnika podpisana in žigosana fotokopija: [1a] originalnega poročila (vključno s prilogami) o izvedbi uspešno opravljenih preskušanj ali kontrol ali [1b] izdanega certifikata ali [1c] druge verodostojne listine.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.6.5 | Točka nima opredeljene zahteve.
1V
[6 empty] | 18 | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.6.6 | Točka nima opredeljene zahteve.
1V
[6 empty] | 18 | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.6.7 | Certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi za drugo vgrajeno in prenosno opremo.
1V
16
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.6.8 | Vzorce materiala.
[6 empty] | 4 |  | [1] Za: [1a] stensko/stropno konstrukcijo modula z izolacijo in oblogami, [1b] izvedbo tal z oblogo; [1c] pohištveni interier (omarice, vratca omaric); [1d] oblazinjenje in; [1e] protihrupno zaščito kolesnih okrovov (naročnik dopušča, da se v primeru, ko gre za gotovo komponento, kjer vzorca ni mogoče pridobiti brez uničenja artikla, zahtevo izpolni v obliki podanega tehničnega opisa); [2] dodatno so predstavljeni razpoložljivi barvni vzorci in njihove možne kombinacije.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.6.9 | Na posamezno obravnavano točko ali zahtevo zadevna dokazila, skladna z zahtevami tč. »1.7« podrejenih točk.
1V
16
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.7 | Dokazila.
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.7.1 | Zahteve za dokazila.
[6 empty] | 4 |  | [1] Dokazila iz tč. »1.6.3«, tč. »1.6.4« in tč. »1.9.4 c« ter na njih temelječa izjava iz tč. »1.3.1« se obvezno nanašajo na: [1a] istega predelovalca/dodelovalca/opremljevalca RV; [1b] isto ali enakovredno nadgradnjo OV (ni pomembne razlike v bistvenih lastnostih konstrukcije in izdelave bolniškega dela – modula); za tč. »1.6.4« dopustna tudi primerljiva nadgradnja in [1c] isto ali primerljivo varianto predelave/dodelave in opremljanja – izvedbo (izdelavo) bolniškega prostora.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.7.2 | Usposobljenost preskuševalnega/kontrolnega organa.
[6 empty] | 7+ |  | [1] Preskušanja pod tč. »1.6.3« so opravljena s strani preskuševalnega organa: [1a] akreditiranega od nacionalnega akreditacijskega organa, vključenega v sistem evropske akreditacije (sporazum EA MLA) ali [1b] pooblaščenega s strani pristojnega nacionalnega državnega organa države članice evropske skupnosti; [2] preskusi in kontrole iz tč. »1.6.4« so lahko opravljeni ali preverjeni tudi s strani druge preskuševalne ali kontrolne organizacije, ki ima glede na posamezno preskušanje/kontroliranje ustrezen certifikat, pridobljen od organizacije, akreditirane v skladu s predhodno zahtevo »1a« ali pooblaščene v skladu s predhodno zahtevo »1b«; [3] kot ustrezna dokazila za preskušanja in kontroliranja iz tč. »1.6.3«, tč. »1.6.4« in tč. »1.9.4 c« se razume tudi podpisane in žigosane izjave (potrdilo, certifikat), izdane s strani tehnične službe države članice EU, pooblaščene v skladu z direktivo 2007/46/EEC ali njej nadrejenega organa (potrebno predložiti dokazilo).
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.7.3 | Ustreznost dokazil glede na zahteve.
[6 empty] | 7+ |  | [1] Kot ustrezno dokazilo za preskušanja pod tč. »1.6.3« se razume dokazilo o priznavanju usposobljenosti preskuševalnega organa za izvajanje opravljenih preskušanj, s katerega je razvidno najmanj: [1a] obseg akreditacije ali pooblastila (oznaka ali naslov standarda ali nestandardne preskusne metode, območje preskušanj oz. omejitve in predmet preskušanj); [1b] datum prve pridobitve in zadnje revizije akreditacije ali pooblastila; [1c] izdajatelj akreditacije ali pooblastila; [2] kot ustrezno dokazilo se razume tudi poročilo o preskušanju (a-test), s katerega je neposredno razvidna akreditacija oz. pooblastilo; [3] vodilo razumevanju pojmov povezanih z akreditacijo/pooblastilom ter še posebej obliko in vsebino priloženih dokazil o preskušanju/kontroli iz te in drugih točk, zajetih v okviru poglavja »Splošne zahteve« predstavljajo splošna načela akreditacije, v slovenskem prostoru povzeta v dokumentih Slovenske akreditacije.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 4+ | 1.8 | [1] V primeru: [1a] da ponudnik ne predloži vse v naprej zahtevane (tč. »1.3« in tč. »1.5« podrejene točke) in morebiti dodatno, pred odločitvijo o oddaji JN zahtevane (tč. 1.6 podrejene točke) dokumentacije ali pa je ta neprimerna; [1b] da iz ponudbe in njej priloženih ali dodatno zahtevanih dokazil ni ali ni jasno razvidna izpolnitev zahtev ali katera oprema je predmet ponudbe; [1c] da ponudnik ne predloži zahtevanih tehničnih risb predelave/dodelave in opremljanja RV ali pa te ne izkazujejo zahtev naročnika, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nepopolno ali neprimerno.
16
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.9 | Ob predaji RV naročniku ponudnik/dobavitelj predloži:
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.1 | Poročilo proizvajalca ali ponudnika o opravljeni končni kontroli.
[6 empty] | 3 |  | [1] Vključuje seznam vseh, v končni kontroli zajetih sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot ali druge tehnične opreme RV, kot tudi medicinsko-tehnične opreme – dodatno je razviden proizvajalec in morebitne serijske oz. druge identifikacijske številke/oznake.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.2 | Izjavo predelovalca/dodelovalca/opremljevalca.
[6 empty] | 6+ |  | [1] Izjava (podpisana in žigosana) izkazuje, da je predmetno (dobavljeno) RV izdelano in preverjeno z veljavnimi predpisi in kot tako ustreza zahtevam za specialno RV (EN 1789); [2] izjava je podana ločeno za vsako posamezno RV in vključuje najmanj podatke o: [2a] predelovalcu/dodelovalcu/opremljevalcu, [2b] OV (kot npr. v tč. »1.3.3«, zahteva št. »1b«), [2c] predelavi/dodelavi in opremljanju bolniškega dela (najmanj o dinamičnem testiranju, dimenzijah bolniškega prostora, številu bolniških nosil, številu sedišč, dopustni masi mobilne in prenosne opreme), [2d] morebitnih drugih bistvenih značilnostih; [3] RV je dodatno opremljeno z nalepko ali tablico, ki izkazuje ustreznost predelave/dodelave in opremljanja bolniškega dela, vključno s podatki za predhodno izpostavljene karakteristike bolniškega dela.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.3 | Tehnično dokumentacijo:
[6 empty] | 1V | a) | Dokumentacijo, opredeljeno pod tč. »1.6.3«.
[6 empty] | 2 | b) | Drugo, iz tč. »1.6« podrejene tč., pred odločitvijo o oddaji JN dodatno zahtevano, na čas do predaje RV naročniku/uporabniku odloženo dokumentacijo.
[6 empty] | 1V | c) | Dokumentacijo (dokazil-o/-a) o uspešno opravljenem preverjanju tehničnih rešitev zaradi posebnih zahtev naročnika.
[6 empty] | 1V | d) | Poročilo o kontroli za tehnično spremembo in registracijo vozila oz. za uporabo v prometu.
[6 empty] | 1V | e) | Drugo tehnično dokumentacijo v povezavi s celotno predelavo/dodelavo in opremljanjem RV.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X | X X X | p
16
[6 empty] | 3 | 1.9.4 | Dokazilo, da predelano/dodelano in opremljeno (dokončano) RV ustreza zahtevam za uporabo v cestnem prometu in zahtevam, v R. Sloveniji veljavnim predpisom za RV, najmanj tipa B. Dokazilo predstavlja dokument o odobritvi predmetnega (dobavljenega) RV za uporabo v cestnem prometu v R. Sloveniji (Potrdilo o skladnosti za vozilo) in:
[6 empty] | 2 | a) | iz potrdila je dodatno razvidno, da predelava/dodelava in opremljanje bolniškega dela ustreza v R. Sloveniji veljavnim predpisom, za namen specialnega RV ali;
[6 empty] | 3 | b) | ločeno potrdilo o skladnosti za predmetno (dobavljeno) predelavo/dodelavo in opremljanje bolniškega dela, podano v skladu z 2. odstavkom 17. čl. Zakona o motornih vozilih iz katerega je razvidno, da ustreza v R. Sloveniji veljavnim predpisom, za namen specialnega RV ali;
[6 empty] | 2 | c) | podpisana in žigosana izjava (potrdilo, certifikat) o izpolnjevanju zahtev standarda EN 1789, najmanj za tip B, izdana s strani tehnične službe, pooblaščene v skladu z direktivo 2007/46/EEC ali njej nadrejenega organa (potrebno predložiti dokazilo).
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.5 | Servisno knjižico za OV z nalepko »podatki o vozilu« (PR-Codes).
1V
16
[6 empty] | 18 | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.6 | Garancijsko izjavo za OV.
1V
16
[6 empty] | 18 | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.7 | Dokazilo o podaljšanem jamstvu za OV.
1V
16
[6 empty] | 18 | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.8 | Garancijsko izjavo za predelavo/dodelavo in opremljanje v RV.
1V
16
[6 empty] | 18 | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.9 | Garancijske izjave za vso drugo medicinsko in nemedicinsko opremo in naprave.
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.9 | Točka nima opredeljene zahteve. |  |  | X
1V
16
[6 empty] | 18 | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.10 | Točka nima opredeljene zahteve. |  |  | X
1V
16
[6 empty] | 18 | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.9.11 | Navodila za uporabo in vzdrževanje ter drugo, ob nakupu izdelkov pridobljeno dokumentacijo.
[6 empty] | 3 |  | [1] Za: [1a] OV, [1b] predelavo/dodelavo; [2] za opremo in naprave: [2a] vgrajeno, [2b] mobilno in [2c] prenosno; [3] načrt dodatno vzpostavljenih omrežij: [3a] električnega, [3b] informacijsko-komunikacijskega, [3c] kisikovega; [4] 1 × tiskana in 1 × elektronska oblika (za zahtevo št. 1a in št. 2 lahko tudi samo v tiskani ali elektronski obliki). |  |  | X
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X | X X X | p
16
[6 empty] | 3+ | 1.10 | [1] V primeru, da ponudnik/dobavitelj do ali najkasneje ob predaji RV naročniku/uporabniku ne predloži iz tč. »1.9« podrejene točke zahtevane dokumentacije ali pa ta ne izpolnjuje opredeljenih zahtev ali; [2] RV ne izpolnjuje razpisnih pogojev glede zahtevanih materialov, dimenzij, mas, moči ter ključnih sposobnosti ali tehničnih zahtev posameznih sistemov ali sklopov, tehnični prevzem s strani naročnika NI mogoč.
1V
16
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 2 | 1.11 | Garancijsko obdobje – za vso ponujeno blago je podana garancija samega proizvajalca blaga ali predelovalca/dodelovalca/ opremljevalca RV ali ponudnika/dobavitelja.
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve so opredeljene v splošnem delu razpisne dokumentacije, pod poglavjem Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; povzema jih obrazec razpisne dokumentacije, Priloga 5 k obrazcu 1: izjava garancija in jamstvo za reševalno vozilo in obrazec, Priloga 7 k obrazcu 1: izjava garancija, vzdrževanje, servisiranje in popravila medicinsko tehnične opreme; [2] ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži podpisana in overjena obrazca.
[6 empty] | 7 |  | [1] Garancijska doba za odpravo napak začne teči z dnem končne primopredaje RV naročniku/uporabniku po pogodbi – podpisu prevzemnega zapisnika in znaša najmanj: [1a] 24 mesecev, brez omejitve prevoženih kilometrov za OV – garancijska upravičenja se uveljavlja v javni mreži pooblaščenih servisov in/ali pri ponudniku; [1b] 48 mesecev za predelavo/dodelavo in opremljanje OV v RV (kakovost vgrajenih materialov in izvedenih del, vključno z vso, v RV trdno vgrajeno opremo in napravami) – prepoznane pomanjkljivosti, napake, okvare ali druge posledice slabe kakovosti vgrajenih materialov, naprav, opreme, izvedene predelave/dodelave in opremljanja se uveljavlja pri ponudniku in/ali neposredno pri predelovalcu/dodelovalcu/opremljevalcu; [1c] 24 mesecev za vse drugo medicinsko in nemedicinsko opremo in naprave – garancijska upravičenja se uveljavlja pri ponudniku in/ali neposredno na pooblaščenem servisu: [2] garancijska doba v nobenem primeru ne sme biti krajša od, s strani proizvajalca blaga podane garancijske dobe.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.11.1 | Garancija in jamstvo za protikorozijsko zaščito in prerjavenje pločevine.
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve so opredeljene v splošnem delu razpisne dokumentacije, pod poglavjem Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; povzema jih obrazec razpisne dokumentacije, Priloga 5 k obrazcu 1: izjava garancija in jamstvo za reševalno vozilo; [2] ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži podpisan in overjen obrazec.
[6 empty] | 3 |  | [1] Za predelavo/dodelavo in opremljanje OV v RV je podanih najmanj 60 mesecev jamstva za protikorozijsko zaščito in prerjavenje pločevine; vse morebitne napake in pomanjkljivosti, ki se pokažejo (nastanejo) v tem obdobju se ponudnik obvezuje odpraviti brez stroškov za naročnika; [2] za protikorozijsko zaščito in prerjavenje OV je zagotovljen garancijski rok, kot ga zagotavlja proizvajalec OV.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.12 | Po garancijsko vzdrževanje, servisiranje in oskrba z rezervnimi deli (obrazec razpisne dokumentacije).
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve so opredeljene v splošnem delu razpisne dokumentacije, pod poglavjem Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; povzema jih obrazec razpisne dokumentacije, Priloga 5 k obrazcu 1: izjava garancija in jamstvo za reševalno vozilo in obrazec, Priloga 7 k obrazcu 1: izjava garancija, vzdrževanje, servisiranje in popravila medicinsko tehnične opreme; [2] ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži podpisana in overjena obrazca.
[6 empty] | 4 |  | [1] Poleg uveljavljanja, na predelavo/dodelavo in opremljanje OV v RV vezanih, garancijskih upravičenj neposredno pri ponudniku, ta zagotavlja tudi vzdrževanje, servis in oskrbo z rezervnimi deli za vse elemente vezane na predelavo/dodelavo in opremljanje OV v RV, vključno z vso v RV trdno vgrajeno medicinsko in nemedicinsko opremo in napravami, še najmanj v času življenjske dobe blaga – predvidena življenjska doba blaga znaša najmanj sedem (7) let.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.13 | Zagotavljanje garancijskih in po garancijskih storitev/servisov.
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve opredeljuje splošni del razpisne dokumentacije, v poglavju, Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; ponudnik za izpolnjevanje pogoja v ponudbi priloži dokument, kot izhaja iz opredelitve v imenovanem poglavju razpisne dokumentacije.
[6 empty] | 5 |  | [1] Za garancijsko in po garancijsko obdobje ponudnik zagotavlja usposobljen servis/serviserja v R. Sloveniji ali v državi EU, ki ima s strani proizvajalca blaga pridobljeno pooblastilo – certifikat za vzdrževanje in servisiranje ponujenega blaga ter zagotavlja oskrbo z originalnimi rezervnimi deli; [2] Dokazovanje: ponudnik za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi priloži dokument, ki dokazuje, da ima ponudnik ali proizvajalec OV ali predelovalec/dodelovalec/opremljevalec RV ali drug proizvajalec ponujene opreme in naprav zagotovljen pooblaščen servis/serviserja v RS ali EU, ki izpolnjuje s strani naročnika podane zahteve za servis (tč.»1.14«):
[6 empty] | 5 |  | [2a] za OV, predelavo/dodelavo in opremljanje OV v RV ter medicinsko in nemedicinsko opremo v vrednosti več kot 2.500,00 €: pisno izjavo, da je kot ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis/serviser in ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujenega blaga ter zagotavlja oskrbo z originalnimi rezervnimi deli ali fotokopijo sklenjene pogodbe ali dogovor med ponudnikom in pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujenega blaga ter zagotavlja oskrbo z originalnimi rezervnimi deli.
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve so opredeljene v splošnem delu razpisne dokumentacije, pod poglavjem Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; [2] za izpolnjevanje pogoja je potrebno za servis/serviserja, naveden/-ega v obrazcu razpisne dokumentacije, Priloga 5 k obrazcu 1: izjava garancija in jamstvo za reševalno vozilo in obrazcu, Priloga 7 k obrazcu 1: izjava garancija, vzdrževanje, servisiranje in popravila medicinsko tehnične opreme, priložiti dokazilo, ki ustreza podanim zahtevam naročnika.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-SI | 1.13.1 | Vzdrževanje in servisiranje medicinsko tehničnih naprav iz tč. 4.1
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve so opredeljene v splošnem delu razpisne dokumentacije, pod poglavjem Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; povzema jih obrazec razpisne dokumentacije, Priloga 7 k obrazcu 1: izjava garancija, vzdrževanje, servisiranje in popravila medicinsko tehnične opreme; [2] ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži podpisan in overjen obrazec.
[6 empty] | 2 |  | [1] V času garancijskega roka mora ponudnik zagotavljati preventivno in korektivno vzdrževanje:
[6 empty] | 4 |  | [1a] Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (ponudnik navede število obveznih in priporočenih servisov na leto).
[6 empty] | 4 |  | [1b] Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.
[6 empty] | 2 |  | [1c] Popravila, potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po veljavnem ceniku rezervnih delov in delovne ure serviserja.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.14 | Zahteve za servis (potrebno navesti izvajalca/-e za posamezno blago ali področje pristojnosti)
[6 empty] | 1V-MO | 1.14 | Zahteve za servis
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve opredeljuje splošni del razpisne dokumentacije, v poglavju, Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; ponudnik za izpolnjevanje pogoja v ponudbi priloži dokument, kot izhaja iz opredelitve v imenovanem poglavju razpisne dokumentacije.
[6 empty] | 1V |  | [1] Za OV: servis v kraju naročnika.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
[6 empty] | 2 |  | [2] Servis v oddaljenosti največ 25 km od kraja naročnika ali servis v R. Sloveniji ali drugi, do 200 km oddaljeni lokaciji države EU z mobilno servisno enoto za:
[6 empty] | 1V |  | [2a] neoriginalno opremo OV;
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
[6 empty] | 1V |  | [2b] posebno opozorilno signalizacijo;
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
[6 empty] | 1V |  | [2c] oskrbo RV z električno energijo in električno omrežje.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
[6 empty] | 2 |  | [3] Servis v oddaljenosti največ 50 km od kraja naročnika ali servis v R. Sloveniji ali drugi, do 200 km oddaljeni lokaciji države EU z mobilno servisno enoto za vso preostalo:
[6 empty] | 1V |  | [3a] predelavo/dodelavo in opremljanje v RV;
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
[6 empty] | 1V |  | [3b] v RV trajno vgrajeno medicinsko opremo in naprave;
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
[6 empty] | 1V |  | [3c] v RV trajno vgrajeno nemedicinsko opremo in naprave.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
[6 empty] | 2 |  | [4] Servis za medicinsko tehnične naprave iz tč. »4.1«: servis v R. Sloveniji ali drugi lokaciji države EU z mobilno servisno enoto in možnostjo pošiljanja opreme preko hitre pošte ali druge enakovredne storitve; [4a] v kolikor ponudnik zagotavlja serviserja na lokaciji, oddaljeni od naročnika več kot 200 km, prevzema nase tudi vse stroške mobilne servisne enote in stroške pošiljanja; [4b] v kolikor ponudnik zagotavlja serviserja iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v tujem jeziku, le-to na svoje stroške zagotovi ponudnik.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
[6 empty] | 2 |  | [5] Dokazila: listine, ki dokazujejo, da ima ponudnik ali proizvajalec OV ali predelovalec/dodelovalec/opremljevalec RV ali drug proizvajalec ponujene opreme in naprav zagotovljen pooblaščen servis, v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve so opredeljene v splošnem delu razpisne dokumentacije, pod poglavjem Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; [2] za izpolnjevanje pogoja mora servis/serviser, ki ga ponudnik navede v obrazcu razpisne dokumentacije, Priloga 5 k obrazcu 1: izjava garancija in jamstvo za reševalno vozilo in obrazcu, Priloga 7 k obrazcu 1: izjava garancija, vzdrževanje, servisiranje in popravila medicinsko tehnične opreme, ustrezati podanim zahtevam naročnika.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 2 | 1.14.1 | Splošna načela obravnave na predelavo/dodelavo in opremljanje OV v RV vezanih garancijskih in jamstvenih upravičenj ter storitev v pogarancijskem obdobju.
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve so opredeljene v splošnem delu razpisne dokumentacije, pod poglavjem Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; povzema jih obrazec razpisne dokumentacije, Priloga 5 k obrazcu 1: izjava garancija in jamstvo za reševalno vozilo in obrazec, Priloga 7 k obrazcu 1: izjava garancija, vzdrževanje, servisiranje in popravila medicinsko tehnične opreme; [2] ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži podpisana in overjena obrazca.
[6 empty] | 6 |  | [1] Ponudnik (v primeru, da ponudnik ni hkrati serviser, pa tudi izbrani pooblaščeni serviser) se zavezuje k izpolnjevanju sledečih načel: [1a] zagotovljen odzivni čas servisa/serviserja v roku največ 24 ur od oddaje obvestila o napaki; [1b] pristop k odpravi napake najkasneje prvi delovni dan po izteku odzivnega časa (za delovni dan se ne šteje nedelj in praznikov); [1c] odprava napak v roku največ treh (3) dni od oddaje obvestila o napaki; [1d] rok za odpravo večjih in velikih napak se opredeli v dogovoru med uporabnikom in serviserjem; [1e] redne servise uporabnik in serviser načrtujeta v naprej; [1f] popravila ki jih naročnik opredeli kot nujna se obravnava prednostno; [1g] vsa manjša in druga dela, katerih narava to dopušča, se opravi v kraju naročnika; [1g] v primeru, ko v garancijskem roku popravila ni mogoče opraviti v kraju naročnika, ponudnik prevzema organizacijo in stroške prevoza RV na popravilo in nazaj k uporabniku.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.15 | Usposabljanje uporabnika.
[6 empty] | 3 |  | [1] Zahteve so opredeljene v splošnem delu razpisne dokumentacije, pod poglavjem Strokovne zahteve (pogoji) naročnika; povzema jih obrazec razpisne dokumentacije, Priloga 5 k obrazcu 1: izjava garancija in jamstvo za reševalno vozilo in obrazec, Priloga 7 k obrazcu 1: izjava garancija, vzdrževanje, servisiranje in popravila medicinsko tehnične opreme; [2] ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži podpisana in overjena obrazca.
[6 empty] | 2 |  | [1] Ponudnik mora za učinkovito in varno uporabo, ter delovanje opreme (posebej tiste, s katero naročnik še ne razpolaga) zagotoviti: usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za dva (2) delavca naročnika, ki jih bo določil uporabnik.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-MO | 1.11 | RV izpolnjuje v nadaljevanju opredeljene zahteve ter razpolaga z opisano opremo.
[6 empty] | 10 |  | [1] Za originalno (serijsko in dodatno) opremo proizvajalca OV je potrebno podati ime ali kodo ali drugo oznako pod katero proizvajalec trži izdelek/napravo; [2] za zahteve označene z znakom * je potrebno z jasno navedbo imena, tipa in proizvajalca ter priloženo tehnično dokumentacijo (uradni tehnični katalogi ali prospekti) dokazati, da oprema, ki je predmet ponudbe, ustreza zahtevanim karakteristikam; [2a] če ponudnik ne razpolaga z ustreznim gradivom, listino ali drugim dokumentom, lahko priloži pisno izjavo proizvajalca, ki jo ta poda ponudniku, da njegov proizvod ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije; [2b] če je predmet ponudbe izdelek, podan v STK kot primer, prilaganje tehnične dokumentacije, vezane na znak * ni obvezno; [3] za zahteve označene z znakom ^ je potrebno podati zahtevane ali druge potrebne podatke za dokazovanje izpolnitve zahteve; [4] v primerih zahtev, ko se ponudnik mora (z STK izpolnitve zahteve ni ali ni v celoti opredeljena) ali pa se želi posluževati možnosti, podane pod pomensko zvezo »dogovor/u z naročnikom«, v ponudbi opredeli predlagano rešitev, lokacijo namestitve ali drugo izpolnitev zahteve; [5] v primeru, da ni opredeljeno drugače, pomeni v nadaljevanju uporabljen znak ≈ dopustno odstopanje za + ali – 7,5 %.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NUJNO REŠEVALNO VOZILO
M
| M | PM |  |  | PF |  | 2 | ZAHTEVE ZA VOZILO
16
|  | PM |  |  | PF |  | 2 | VEHICLE REQUIREMENTS
M
| M | PM |  |  | PF | 20 | OSNOVNO VOZILO
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | BASE VEHICLE
| M |  |  |  |  | 16
M
| M |  |  |  |  | 1V-MO | 2.0 | Proizvajalec (znamka), tip, model in druge prepoznavne značilnosti OV ^ |  |  |  | 2 x
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.0 |  |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Ponudbi je priložen katalog ali drug prospektni in slikovni material, ki podaja splošen vpogled v ponujeno OV.
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.1 | Splošne zahteve |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.1 | General requirements |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 10 |  | [1] RV kot celota in vsa v izdelavi/predelavi/dodelavi uporabljena oprema, naprave in drugi elementi so novi (OV še nikoli registrirano, izdelano leta 2021 ali kasneje) ter ustrezajo zahtevam dolgotrajne visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v raznovrstnih pogojih dela, v klimatskem okolju naročnika; [2] vsa, neposredno na OV nanašajoča se oprema, naprave in drugi elementi so iz prodajnega programa proizvajalca OV; izvedbe v obliki predelave ali vgradnje druge opreme ali naprav so dopustne zgolj: [2a] v primeru, da proizvajalec OV ne ponuja ustrezne rešitve v okviru dodatne opreme vozila ali; [2b] je tako opredelil naročnik; [3] dodatno vgrajeni sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote in druga tehnična oprema so nameščeni tako, da omogočajo enostavno servisiranje in zamenjavo vgrajenih elementov brez, da bi bilo potrebno odstranjevati druge elemente ali posegati v zasnovo RV; [4] konstrukcijska zasnova RV omogoča fleksibilnost za kasnejše prerazporejanje, dopolnjevanje, obnavljanje in nadomeščanje opreme; [5] osnovna barva RV je RAL 1016; [5a] odbijači, bočni zaščitni elementi, ogledala in drugi plastični deli so lahko tudi v barvi osnovne izvedbe (črna); [4b] osnovno barvo dopolnjujejo različne opozorilne in označevalne oznake ter napisi.
|  | PM | PM | PF | PF | 7 |  | [1] RV kot celota in vsa v izdelavi/predelavi/dodelavi uporabljena oprema, naprave in drugi elementi so novi, modelsko najnovejše generacije ter ustrezajo zahtevam dolgotrajne visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v raznovrstnih pogojih dela, v klimatskem okolju naročnika; [2] dodatno vgrajeni sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote in druga tehnična oprema so nameščeni tako, da omogočajo enostavno servisiranje in zamenjavo vgrajenih elementov brez, da bi bilo potrebno odstranjevati druge elemente ali posegati v zasnovo RV; [3] konstrukcijska zasnova RV omogoča fleksibilnost za kasnejše prerazporejanje, dopolnjevanje, obnavljanje in nadomeščanje opreme; [4] RV je v celoti, razen odbijačev, ogledal in bočnih zaščitnih elementov, pobarvano v barvi RAL 1016; [4a] osnovno barvo dopolnjujejo različne opozorilne in označevalne oznake ter napisi.
|  | PM | PM | PF | PF | 8 |  | [1] RA as a whole and all the equipment, devices and other elements in the manufacturing/remodelling/completion works are new, the latest generation models and meet the requirements of long-lasting high loads and intensive use in a wide variety of working conditions in the Contracting Authority's climatic operating environment; [2] additionally installed systems, components, stand-alone technical units and other technical equipment will be installed so that they allow easy servicing and replacement of the built-in components without the need to remove other elements or interfere with the design of the RA; [3] the RA construction design provides flexibility for subsequent redeployment, completion, refurbishment and replacement of equipment; [4] the RA is in its entirety with the exception of bumpers, mirrors and side protective elements painted in RAL 1016 colour; [4a] the basic colour is complemented by various warning and marking labels and inscriptions.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.2 | Izvedba OV |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.2 | Base vehicle model |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Šasija z enojno vozniško kabino za modularno nadgradnjo bolniškega dela.
|  | PM | PM |  |  | 1V |  | [1] Šasija z enojno vozniško kabino za modularno nadgradnjo BD.
M |  | PM | PM |  |  | 1V |  | [1] Chassis with a single driver's cab for modular superstructure of the PS.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Vozilo kombi/furgon izvedbe za predelavo potniškega/tovornega prostora v bolniški prostor ali šasija z enojno vozniško kabino za modularno nadgradnjo BD.
M |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] The estate car/van model for passenger/cargo area conversion into patient compartment or chassis with a single driver cab for modular patient compartment superstructure.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.3 | Zasnova RV |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.3 | RA design |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2+ |  | [1] RV ima vozniški del (v nadaljevanju VD) znotraj katerega se nahaja vozniški prostor (v nadaljevanju VP) in bolniški del (v nadaljevanju BD), znotraj katerega se nahaja bolniški prostor (v nadaljevanju BP); [1a] VP in BP sta med seboj ločena s fiksno predelno steno.
|  | PM |  |  | PF | 2+ |  | [1] RV ima vozniški del (v nadaljevanju VD) znotraj katerega se nahaja vozniški prostor (v nadaljevanju VP) in bolniški del (v nadaljevanju BD), znotraj katerega se nahaja bolniški prostor (v nadaljevanju BP); [1a] VP in BP sta med seboj ločena s fiksno predelno steno.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] The RA has a driver’s section – cabin body (hereinafter referred to as: DS) where the driver's compartment (hereinafter referred to as: DC) and the patient’s (medical care/treatment) section – ambulance body (hereinafter referred to as: PS) are located, within which the patient compartment is located (hereinafter referred to as: PC); [1a] DC and PC are separated by a fixed partition wall.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.4 | Zunanje mere RV ^ |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.4 | Zunanje mere RV (verzija 1) ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.4 | External RA dimensions (version 1) ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Dolžina: ≤ 6.500 mm (merjeno čez vse, vključno z odbijačem in drugimi trdno pritrjenimi deli); [2] širina: ≤ 2.225 mm (brez zunanjih ogledal); [3] višina: največ takšna, ki na masi RV pripravljenega za vožnjo (opomba: z napolnjeno posodo za gorivo zgolj do 10 %, po v tč. »2.6« Masa v stanju pripravljenem za vožnjo podani opredelitvi) in voznikom v RV, zagotavlja varno in nemoteno uporabo prometnega terminala centralnega urgentnega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana – v nadaljevanju UKCL.
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Dolžina: ≤ 6.750 mm (merjeno čez vse, vključno z odbijačem in drugimi trdno pritrjenimi deli); [2] širina: ≤ 2.225 mm (brez zunanjih ogledal); [3] višina: največ takšna, ki na masi RV pripravljenega za vožnjo (opomba: z napolnjeno posodo za gorivo zgolj do 10 %, po v tč. »2.6« Masa v stanju pripravljenem za vožnjo podani opredelitvi) in voznikom v RV, zagotavlja varno in nemoteno uporabo prometnega terminala centralnega urgentnega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana – v nadaljevanju UKCL.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Dolžina: ≤ 5.800 mm (merjeno čez vse, vključno z odbijačem in drugimi trdno pritrjenimi deli); [2] širina: ≤ 2.125 mm (brez zunanjih ogledal); [3] višina: ≤ 2.650 mm.
M |  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Length: ≤ 5.800 mm (measured on the entire length, including bumper and other fixed parts); [2] width: ≤ 2.125 mm (without exterior rear-view mirrors); [3] height: ≤ 2.650 mm.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Dolžina : ≤ 6.250 mm (merjeno čez vse, vključno z odbijačem in drugimi trdno pritrjenimi deli); [2] širina : ≤ 2.125 mm (brez zunanjih ogledal); [3] višina : največ takšna, ki na masi RV pripravljenega za vožnjo (opomba: z napolnjeno posodo za gorivo zgolj do 10 %, po v tč. »2.6« Masa v stanju pripravljenem za vožnjo podani opredelitvi) in voznikom v RV, zagotavlja varno in nemoteno uporabo novega prometnega terminala centralnega urgentnega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana – v nadaljevanju UKCL.
M |  |  |  | PF | PF | 4 |  | [1] Length: ≤ 6,250 mm (measured on the entire length, including bumper and other fixed parts); [2] width: ≤ 2,125 mm (without external rear-view mirrors); [3] height: the maximum height which at the weight of the RA in running order (note: with only 10 % filled fuel tank according to the item »2.6« Weight in the running order according to the provided definition) and the driver in the RA ensures safe and uninterrupted use of the new traffic terminal of the central emergency block of the Ljubljana Medical Centre – hereinafter referred to as LUMC.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.4 | Zunanje mere RV (verzija 2) ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.4 | External RA dimensions (version 2) ^ |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Dolžina: ≤ 6.500 mm (merjeno čez vse, vključno z odbijačem in drugimi trdno pritrjenimi deli); [2] širina: ≤ 2.225 mm (brez zunanjih ogledal); [3] višina: ≤ 2.850 mm.
M |  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Length: ≤ 6.500 mm (measured on the entire length, including bumper and other fixed parts); [2] width: ≤ 2.225 mm (without exterior rear-view mirrors); [3] height: ≤ 2.850 mm.
|  |  |  | PF | PF | 2
M |  |  |  | PF | PF | 2
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.5 | Notranje mere BP ^ |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.5 | Notranje mere BP (verzija 1) ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.5 | Internal PC dimensions (version 1) ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Dolžina: ≥ 2.925 mm (merjeno čez vse – za predelavo razpoložljiva dolžina BP v višini ležišča bolniških nosil); [2] širina: ≥ 1.950 mm (merjeno na višini 1.500 mm od tal BP); [3] višina: ≥ 1.850 mm (merjeno od tal do stropa – brez upoštevanja morebitne stropne konzole ali oprijemnega ročaja).
|  | PM | PM |  |  | 2+ |  | [1] Dolžina: ≥ 2.925 mm (merjeno čez vse – za predelavo razpoložljiva dolžina BP); [2] širina: ≥ 1.840; [3] višina: ≥ 1.840 mm (merjeno od tal do stropa – brez upoštevanja morebitne stropne konzole ali oprijemnega ročaja); [4] vse, merjeno po opredelitvah standarda SIST EN 1789.
M |  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] Length: ≥ 2.925 mm (measured across the entire length of PC available for conversion); [2] width: ≥ 1.840; [3] height: ≥ 1.840 mm (measured from floor to ceiling – excluding any ceiling fitted console or grip handle); [4] all measured according to the definitions of the SIST EN 1789 standard.
|  |  |  | PF | PF | 2+ |  | [1] Dolžina : ≥ 2.700 mm (merjeno čez vse – za predelavo razpoložljiva dolžina BP); [2] širina : minimalno z zahtevami standarda SIST EN 1789 za tip B; [3] višina : ≥ 1.840 mm (merjeno od tal do stropa – brez upoštevanja morebitne stropne konzole ali oprijemnega ročaja); [4] vse, merjeno po opredelitvah standarda SIST EN 1789.
M |  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] Length: ≥ 2,700 mm (measured on the entire length – the PA length to be converted)); [2] width: minimally according to the requirements of the SIST EN 1789 standard for type B; [3] height: ≥ 1,840 mm (measured from floor to ceiling – excluding any ceiling fitted console or grip handle); [4] all measured according to the definitions of the SIST EN 1789 standard.
MC | [5 empty] | 2 |  | [1] Dolžina: ≥ 3.600 mm (merjeno čez vse – za predelavo razpoložljiva dolžina BP); [2] širina: ≥ 1.900; [3] višina: ≥ 1.900 mm (merjeno od tal do stropa – brez upoštevanja morebitne stropne konzole ali oprijemnega ročaja); [4] vse, merjeno po opredelitvah standarda SIST EN 1789.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.5 | Notranje mere BP (verzija 2 ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.5 | Internal PC dimensions (version 2) ^ |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] Dolžina: ≥ 3.500 mm (merjeno čez vse – za predelavo razpoložljiva dolžina BP); [2] širina: ≥ 1.975; [3] višina: ≥ 1.925 mm (merjeno od tal do stropa – brez upoštevanja morebitne stropne konzole ali oprijemnega ročaja); [4] vse, merjeno po opredelitvah standarda SIST EN 1789.
M |  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] Length: ≥ 3.500 mm (measured across the entire length of PC available for conversion); [2] width: ≥ 1.975; [3] height: ≥ 1.925 mm (measured from floor to ceiling – excluding any ceiling fitted console or grip handle); [4] all measured according to the definitions of the SIST EN 1789 standard.
|  |  |  | PF | PF | 3
M |  |  |  | PF | PF | 3
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.6 | Masa v stanju pripravljenem za vožnjo ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.6 | Weight in running order ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 7 |  | [1] Masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo (v pomenu teh STK-jev) je masa, ki zajame vse v okviru OV in s predelavo/dodelavo in opremljanjem v RV trajne namestitve sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot in opreme (tudi električne, informacijsko-komunikacijske, interier), kot tudi popolnjenost teh z ustreznimi količinami tekočin; [1a] posoda za gorivo in posoda za raztopino katalizatorja izpušnih plinov SCR sta napolnjeni do 90 % prostornine; [2] vključuje tudi odstranljiv sedež z enojno nosilno nogo ter vso drugo dodatno opremo in naprave, ki jih zahtevajo predpisi, po katerih se meri masa vozila (kot. npr. rezervno kolo, dvigalka za kolo, orodje, gasilni aparat idr.); [3] v maso RV pripravljenega za vožnjo se NE všteva zgolj odstranljiva (mobilna in prenosna) medicinsko tehnična oprema in material za obravnavo pacientov in njihov transport.
|  | PM |  |  | PF | 7 |  | [1] Masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo (v pomenu teh STK-jev) je masa, ki zajame vse v okviru OV in s predelavo/dodelavo v RV trajne namestitve sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot in opreme (tudi električne, informacijsko-komunikacijske, interier), kot tudi popolnjenost teh z ustreznimi količinami tekočin; [1a] posoda za gorivo in posoda za raztopino katalizatorja izpušnih plinov SCR sta napolnjeni do 90 % prostornine; [2] vključuje tudi odstranljiv sedež z enojno nosilno nogo ter vso drugo dodatno opremo in naprave, ki jih zahtevajo predpisi, po katerih se meri masa vozila (kot. npr. rezervno kolo, dvigalka za kolo, orodje, gasilni aparat idr.); [3] v maso RV pripravljenega za vožnjo se NE všteva zgolj odstranljiva (prenosna) medicinsko tehnična oprema in material za obravnavo pacientov in njihov transport.
|  | PM |  |  | PF | 7+ |  | [1] The RA weight in running order (in terms of these PTSs) is a weight that includes everything within the context of the base vehicle and the conversion/completion of permanent installation of systems, components, stand-alone technical units and equipment (including electrical, Information and communication, interior equipment), as well as the completeness thereof with the appropriate volumes of liquids; [1a] the fuel tank and the SCR exhaust gas catalyst solution tank are filled up to 90 % of the volume; [2] it includes a detachable seat with a single support foot and all other accessories and devices required by the regulations according to which the weight of the vehicle is measured (such as for example a spare wheel, vehicle jack, tools, fire extinguisher, etc.); [3] the detachable (portable) medical and technical equipment and materials for the treatment of patients and their transport are NOT included in the weight of the RA in running order.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.7 | Minimalno zahtevana nosilnost/transportna zmogljivost |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.7 | Minimum load capacity/transport capacity |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] RV razpolaga minimalno z nosilnostjo potrebno za: [1a] mobilno in prenosno medicinsko tehnično opremo in material RV (≥ 225 kg); [1b] prevoz šestih (6) oseb (≥ 450 kg) – poleg voznika in pacienta (na bolniških nosilih), dodatnih štirih (4) oseb; [1c] obračunsko je, na račun odstranljivega sedišča, dopustno od mase medicinsko tehnične opreme in materiala odšteti ≤ 100 kg.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] RV razpolaga minimalno z nosilnostjo potrebno za: [1a] zahtevano medicinsko tehnično opremo in material RV (≥ 225 kg); [1b] prevoz šestih (6) oseb (≥ 450 kg) – poleg voznika in pacienta (na bolniških nosilih), dodatnih treh (3) oseb na fiksnih sediščih + ene (1) osebe na odstranljivem sedišču (obračunsko je, na račun odstranljivega sedišča, dopustno od mase medicinsko tehnične opreme in materiala odšteti ≤ 100 kg); [2] minimalno zahtevana nosilnost RV tako znaša ≥ 575 kg = 225 kg + 450 kg – 100 kg.
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] The RA has a minimum load capacity required for: [1a] the required medical technical equipment and RA material (≥ 225 kg); [1b] transport of six (6) persons (≥ 450 kg) – in addition to the driver and the patient (in ambulance stretcher) there is room for additional three (3) persons on fixed seats + one (1) person on a removable seat (it is possible to deduct ≤ 100 kg from the mass of medical equipment and materials at the expense of the removable seat); [2] the minimum required load capacity of the RA is therefore ≥ 575 kg = 225 kg + 450 kg – 100 kg.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.8 | Skupna masa |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.8 | Total weight |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 8+ |  | [1] Skupno maso RV predstavlja masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo, skupaj z minimalno zahtevano nosilnostjo/transportno zmogljivostjo RV; [2] skupna masa RV ne presega največje tehnično dovoljene mase RV; [3] v sklopu primopredaje RV dobavitelj zagotovi preverjanje dejanske mase RV na merilni napravi, ki ustreza zahtevam za ugotavljanje mase vozila v postopku homologacije vozila (merilni razdelek – ločljivost s katero je določen rezultat merjenja je ≤ 10 kg) in omogoča tiskan izpis opravljenih meritev; [3a] meritev se opravi pri pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje skladnosti vozil v kraju naročnika; [3b] postopek: od izmerjene vrednosti mase RV v stanju pripravljenem za vožnjo z 100 % napolnjeno posodo za gorivo in posodo za raztopino katalizatorja izpušnih plinov SCR se odšteje masa goriva/raztopine 10 % deleža volumna posode; [3c] pri tem se uporabi podatke o volumnu posod, podane s strani proizvajalca OV in splošno veljavne podatke o relativni gostoti goriva/raztopine; [3d] največje dopustno odstopanje rezultata je ≤ 1 merilni razdelek.
|  | PM |  |  | PF | 8+ |  | [1] Skupno maso RV predstavlja masa RV v stanju pripravljenem za vožnjo, skupaj z minimalno zahtevano nosilnostjo/transportno zmogljivostjo RV; [2] skupna masa RV ne presega največje tehnično dovoljene mase RV; [3] v sklopu primopredaje RV dobavitelj zagotovi preverjanje dejanske mase RV na merilni napravi, ki ustreza zahtevam za ugotavljanje mase vozila v postopku homologacije vozila (merilni razdelek – ločljivost s katero je določen rezultat merjenja je ≤ 10 kg) in omogoča tiskan izpis opravljenih meritev; [3a] meritev se opravi pri pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje skladnosti vozil v kraju naročnika; [3b] postopek: od izmerjene vrednosti mase RV v stanju pripravljenem za vožnjo z 100 % napolnjeno posodo za gorivo in posodo za raztopino katalizatorja izpušnih plinov SCR se odšteje masa goriva/raztopine 10 % deleža volumna posode; [3c] pri tem se uporabi podatke o volumnu posod, podane s strani proizvajalca OV in splošno veljavne podatke o relativni gostoti goriva/raztopine; [3d] največje dopustno odstopanje rezultata je ≤ 1 merilni razdelek.
|  | PM |  |  | PF | 9+ |  | [1] The total weight of the RA represents the weight of the RA in running order together with the minimum required load capacity/ transport capacity of the RA; [2] the total weight of the RA does not exceed the technically permissible maximum weight of the RA; [3] within the context of handover of the RA, the supplier shall verify the actual weight of the RA using a measuring device which meets the requirements for determining the weight of the vehicle in the vehicle type-approval procedure (measuring section – the resolution with which the measurement result is identified is ≤ 10 kg) and enables a print out of the measurements ; [3a] The measurement shall be carried out by an authorized vehicle conformity assessment body at the Contracting Authority's location; [3b] procedure: a 10 % of tank volume share of fuel/solution is deducted from the measured value of the weight of the RA in the running order with a 100 % filled fuel tank and the SCR exhaust gas catalyst solution tank; [3c] in this case data on the volume of tanks provided by the manufacturer of the base vehicle and generally valid data on the relative density of the fuel/solution are used; [3d] the maximum permissible deviation of the result is ≤ 1 of the measuring section.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.9 | Največja tehnično dovoljena masa RV ^ |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.9 | Največja tehnično dovoljena masa RV (verzija 1) ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.9 | Technically permissible maximum weight of the RA (version 1) ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] ≤ 4.450 kg.
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] ≤ 3.500 kg; [1a] naročnik dopušča eno (1) RV z največjo tehnično dovoljeno maso ≤ 4.450 kg.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] ≤ 3.500 kg.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] ≤ 4.450 kg.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.9 | Največja tehnično dovoljena masa RV (verzija 2) ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.9 | Technically permissible maximum weight of the RA (version 2) ^ |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] ≤ 4.500 kg.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] ≤ 4.500 kg.
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
| M |  |  |  |  | 16
M
[6 empty] | 1V-MO | 2.10 | Razporeditev teže ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V-MO | 2.10 | Medosna razdalja ^ |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 2.10 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 2.10 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] ≥ 3.375 in ≤ 3.675; [2] v vozilu nameščeni sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote ter druga oprema in pripomočki so razporejeni tako, da je zagotovljena optimalna vzdolžna, prečna in vertikalna uravnoteženost popolno obremenjenega vozila.
[6 empty] | 3 |  | V vozilu nameščeni sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote ter druga oprema in pripomočki so razporejeni tako, da je zagotovljena optimalna vzdolžna, prečna in vertikalna uravnoteženost vozila. Razlika v obremenitvi med desno in levo stranjo posamezne osi, obremenjene pri skupni masi mirujočega vozila na ravni podlagi ni večja kot 5 %. Pri tem sprednja os ni obremenjena z manj kot 30 % skupne mase, zadnja pa ne z manj kot 50 % in ne več kot 70 % skupne mase vozila.
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç |  | X X X
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.11 | Podvozje |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.11 | Chassis |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1+ |  | [1] Za nosilnost po predelavi/dodelavi in opremljanju prilagojene/-i sprednje in zadnje: [1a] obese; [1b] vzmeti; [1c] blažilniki; [1d] stabilizatorji.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Za nosilnost po predelavi prilagojene/-i sprednje in zadnje: [1a] obese; [1b] vzmeti; [1c] blažilniki; [1d] stabilizatorji.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] For load capacity after conversion of the customized front and rear side: [1a] suspensions; [1b] springs; [1c] shock absorbers; [1d] stabilisers.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.12 | Vzmetenje ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.12 | Suspension system ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4+ |  | [1] Prilagojeno vzmetenje za RV – izvedba zagotavlja kompromis med udobjem, zahtevanim za RV in varnim ohranjanjem nadzora nad RV; [2] zadnja os: dvokrožni sistem aktivnega zračnega vzmetenja (kot npr. VB-FullAir ali enakovredno), ki ustreza sledečim zahtevam: [2a] elektronski nadzor delovanja; [2b] možnost polnjenja sistema v sili; [2c] možnost spuščanja in dvigovanja zadnjega dela RV s samodejno poravnavo na vozno višino; [2d] upravljanje in nadzor (v nadaljevanju UN): iz VP in na strani primarnega vratnega krila zadnjih vrat.
|  | PM | PM |  |  | 4 |  | [1] Prilagojeno vzmetenje za RV – izvedba zagotavlja kompromis med udobjem, zahtevanim za RV in varnim ohranjanjem nadzora nad RV; [2] dvokrožni sistem aktivnega zračnega vzmetenja (kot npr. VB-Airsuspension ali enakovredno), ki ustreza sledečim zahtevam: [2a] elektronski nadzor delovanja; [2b] možnost polnjenja sistema v sili; [2c] možnost spuščanja in dvigovanja zadnjega dela RV s samodejno poravnavo na vozno višino; [2d] upravljanje in nadzor (v nadaljevanju UN): iz VP in zadnjega desnega dela BP.
M |  | PM | PM |  |  | 5 |  | [1] Customized suspension of the RA – the model provides a compromise between the comfort required for the RA and the safely keeping the RA under control; [2] two-circuit active air suspension system (such as for example VB-Airsuspension or equivalent) which meets the following requirements: [2a] electronic control of functions; [2b] the possibility of emergency power supply of the system; [2c] the possibility of lowering and lifting the rear part of the RA with automatic adjustment to the driving height; [2d] operation and control (hereinafter referred to as O&C): from the DC and the rear right part of the PC.
|  |  |  | PF | PF | 4 |  | [1] Prilagojeno vzmetenje za RV – izvedba zagotavlja kompromis med udobjem, zahtevanim za RV in varnim ohranjanjem nadzora nad RV; [2] dvokrožni sistem aktivnega zračnega vzmetenja (kot npr. VB-Airsuspension ali enakovredno), ki ustreza sledečim zahtevam: [2a] elektronski nadzor delovanja; [2b] možnost polnjenja sistema v sili; [2c] možnost spuščanja in dvigovanja zadnjega dela RV s samodejno poravnavo na vozno višino; [2d] upravljanje in nadzor (v nadaljevanju UN): iz VP in zadnjega desnega dela BP (v primeru dvižnih vrat) ali na strani primarnega vratnega krila (v primeru krilnih vrat).
M |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] Customized suspension of the RA - the model provides a compromise between the comfort required for the RA and the safely keeping the RA under control; [2] two-circuit active air suspension system (such as for example VB-Airsuspension or equivalent) which meets the following requirements: [2a] electronic control of functions; [2b] the possibility of emergency power supply of the system; [2c] the possibility of lowering and lifting the rear part of the RA with automatic adjustment to the driving height; [2d] operation and control (hereinafter referred to as O&C): from the DCab and the rear right part of the PC (in the case of the lift doors) or on the side of the primary door wing (in the case of wing doors).
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.13 | Zavorni sistem |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.13 | Braking system |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Hidravlični zavorni sistem; [2] kolutne zavore; [2a] z notranjim prezračevanjem najmanj na prvi osi.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Hidravlični dvokrožni zavorni sistem; [2] ojačane kolutne zavore z notranjim prezračevanjem.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Hydraulic double-circuit braking system; [2] Reinforced disc brakes with internal ventilation.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.14 | Kolesa |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.14 | Wheels |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Enojna zadnja kolesa; [2] za vsa kolesa je zagotovljena možnost uporabe snežnih verig, velikosti členov ≥ 16 mm, tudi ob največji obremenitvi in maksimalnemu vzmetenju RV.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Enojna zadnja kolesa; [2] za vsa kolesa je zagotovljena možnost uporabe snežnih verig, velikosti členov ≥ 16 mm, tudi ob največji obremenitvi in maksimalnemu vzmetenju RV.
MC |  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Single rear wheels; [2] For all wheels, the possibility of using snow chains with the links of the size ≥ 16 mm, even at maximum load and maximum suspension of the RA, is provided.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.15 | Pogon ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.15 | Drive ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Pogon na vsa štiri kolesa – izpolnjuje zahteve za vožnjo po utrjenem, pretežno asfaltiranem cestišču z možnostjo uporabe na makadamskem cestišču in občasne uporabe na neutrjenem terenu; [1a] tovarniško vgrajen.
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči – izpolnjuje zahteve za vožnjo po utrjenem, pretežno asfaltiranem cestišču z možnostjo uporabe na makadamskem cestišču in občasne uporabe na neutrjenem terenu; [1a] tovarniško vgrajen.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči – izpolnjuje zahteve za vožnjo po utrjenem, pretežno asfaltiranem cestišču z možnostjo uporabe na makadamskem cestišču in občasne uporabe na neutrjenem terenu.
M |  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Four-wheel constant drive with wheel force distribution – it meets the requirements for driving on a hardened mainly asphalted road with the possibility of use on a macadam road and occasional use on rough terrain.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Pogon na vsa štiri kolesa – izpolnjuje zahteve za vožnjo po utrjenem, pretežno asfaltiranem cestišču z možnostjo uporabe na makadamskem cestišču in občasne uporabe na neutrjenem terenu.
M |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Four-wheel drive – it meets the requirements for driving on a hardened mainly asphalted road with the possibility of use on a macadam road and occasional use on rough terrain.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.16 | Menjalnik ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.16 | Gearbox ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Samodejni, najmanj sedem (7) stopenjski, z možnostjo ročnega upravljanja.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Samodejni, najmanj šest (6) stopenjski, z možnostjo ročnega upravljanja.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Automatic, at least six-speed, with manual control option.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
| M |  |  |  |  | 16
M
[6 empty] | 20 | 2.17 | Telma-retarder |  |  |  | 1 x po. spec.
| M | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 2.17 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 2.17 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 1V
1
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.18 | Podporno varnostni sistemi |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.18 | Safety support systems |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Sistem proti blokiranju koles; [2] elektronska porazdelitev zavorne sile; [3] sistem za uravnavo pogonskega zdrsa; [4] elektronski stabilizacijski sistem; [5] asistenca za speljevanje na klancu.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Sistem proti blokiranju koles; [2] elektronska porazdelitev zavorne sile; [3] sistem za uravnavo pogonskega zdrsa; [4] elektronski stabilizacijski sistem; [5] asistenca za speljevanje na klancu.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Anti-lock Brake System; [2] electronic brakeforce distribution; [3] Traction Control System; [4] Electronic Stability Control System; [5] Hill-start Assist Control System.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
| M |  |  |  |  | 16
M
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.19 | Pogonski agregat ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.19 | Drive unit ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom (Euro 6 ali EURO VI) – s katalizatorjem izpušnih plinov SCR in filtrom trdih delcev (predstavlja aktualno izvedbo z vidika izpolnjevanja okoljskih zahtev); [2] moč: ≥ 130 KW; [3] prostornina: ≥ 1.950 cm3.
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom (Euro 6 ali EURO VI) – s katalizatorjem izpušnih plinov SCR in filtrom trdih delcev (predstavlja aktualno izvedbo z vidika izpolnjevanja okoljskih zahtev); [2] moč: ≥ 132 KW; [2a] za vozilo z največjo tehnično dovoljeno maso ≥ 3.500 kg: ≥ 1 KW na 35 kg največje tehnično dovoljene mase RV; [3] prostornina: ≥ 1.950 cm3.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom, izvedbe Euro 6 – s katalizatorjem izpušnih plinov SCR in filtrom trdih delcev (predstavlja aktualno izvedbo z vidika izpolnjevanja okoljskih zahtev); [2] moč: ≥ 145 KW; [3] prostornina: 1.950 cm3 do 3.000 cm3.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Motor: Diesel with ta turbocharger, Euro 6 version - with a SCR exhaust catalyst and particulate filter 3 (it represents the current model in terms of meeting the environmental requirements); [2] Power: ≥ 145 KW; [3] Volume:1.950 cm3 to 3.000 cm3.
|  |  |  | PF | PF | 2
|  |  |  | PF | PF | 2
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M |  |  |  |  | 1V-MO | 2.20 | Hitrost |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.20 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.20 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 1V |  | Vozilo je brez omejitve najvišje hitrosti.
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.21 | Sistem za kontinuiran tek motorja ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.21 | System for continuous engine running ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Pogonski agregat deluje tudi po tem, ko je ključ za zagon motorja izvlečen – tudi ob zaklenjenih vratih RV; [2] sistem ima vdelane varnostne mehanizme za preprečevanje nepooblaščene uporabe RV.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Pogonski agregat deluje tudi po tem, ko je ključ za zagon motorja izvlečen – tudi ob zaklenjenih vratih RV; [2] sistem ima vdelane varnostne mehanizme za preprečevanje nepooblaščene uporabe RV; [3] izvedba v obliki predelave je dopustna zgolj v primeru, da proizvajalec OV ne ponuja sistema v okviru dodatne opreme vozila.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] The drive unit operates even after the engine start key is pulled out – even with the locked door of the RA; [2] the system includes built-in security mechanisms to prevent the unauthorised use of the RA; [3] the implementation in the form of conversion is permissible only in the event that the base vehicle manufacturer does not offer a system as an optional equipment available for the vehicle.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.22 | Ogrevanje hladilne tekočine mirujočega motorja ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir napajanja * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.22 | Heating of the coolant when the RA is connected to the external 230 V power supply * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Električni grelec s prisilnim kroženjem hladilnega medija; [2] UN: samodejno delovanje ob priključitvi na zunanje, 230 V električno omrežje; [2a] vmesno vklopno/izklopno stikalo in LED svetilka rumene barve za signaliziranje vključenosti grelca – lokacija namestitve (v nadaljevanju LN): na mestu vtičnice za priklop RV na zunanji vir napajanja; [3] vzpostavljen varnostni sistem za nadzor zagona motorja.
|  | PM |  |  | PF | 3+ |  | [1] Električni grelec s prisilnim kroženjem hladilnega medija; [2] UN: samodejno delovanje ob priključitvi na zunanje, 230 V električno omrežje; [2a] vmesno vklopno/izklopno stikalo in dobro vidna svetilka zaznavne barve (signalizira vključenost in delovanje) – lokacija namestitve (v nadaljevanju LN): osrednja konzola VP ali druga, z naročnikom dogovorjena lokacija VP; [3] vzpostavljen varnostni sistem za nadzor zagona motorja.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Electric heater with forced circulation of the cooling medium; [2] O&C: automatic operation when connected to external 230 V electricity grid; [2a] intermediate on/off switch and an easily visible detection colour lamp (signalling the activation and operation) – the location of the installation (hereinafter referred to as IL): the DC central console or any other DC location agreed upon with the Contracting Authority; [3] an established security system for monitoring the engine start.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.23 | Alternator |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.23 | Generator |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Ojačan 14 V, ≥ 180 A generator električne energije; [2] polnilni tok od alternatorja je preko tovarniškega ali drugega elektronskega razdelilnika (kot npr. razdelilnika CDB proizvajalca Leab ali enakovredno), uravnoteženo distribuiran na osnovni in dodatni akumulator RV.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Ojačan 14 V, ≥ 180 A generator električne energije; [2] polnilni tok od alternatorja je preko elektronskega razdelilnika (kot npr. razdelilnika CDB proizvajalca Leab ali enakovredno), uravnoteženo distribuiran na osnovni in dodatni akumulator RV.
|  | PM |  |  | PF | 2+ |  | [1] Reinforced 14 V ≥ 180 A electric power generator; [2] the charging current from the alternator runs via an electronic manifold (such as for example the CDB manifold of the manufacturer Leab or equivalent), distributed in a balanced way to the basic and additional RA battery.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.24 | Osnovni akumulator |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.24 | Basic battery |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Ojačan zagonski akumulator; [2] za zagon motorja v sili je akumulator preko preklopnega releja povezan z dodatnim akumulatorjem BD; [3] UN: zagon motorja v sili se aktivira preko stikala v/na armaturni plošči ali osrednji konzoli VP.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Ojačan zagonski akumulator; [2] za zagon motorja v sili je akumulator preko preklopnega releja povezan z dodatnim akumulatorjem BD; [3] UN: zagon motorja v sili se aktivira preko stikala v/na armaturni plošči ali osrednji konzoli VP.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Reinforced starting battery; [2] for emergency engine start, the battery is connected to an additional PS battery via an override relay; [3] O&C: emergency engine start is activated via the switch in/on the dashboard or the DC central console.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.25 | Vzvratna ogledala |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.25 | Rear-view mirrors |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Poklopni, električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali; [1a] v primeru, da širina nadgradnje izpolnjuje s predpisi (TSV) podane zahteve za vgradnjo, se v dogovoru med naročnikom in ponudnikom prouči možnost izbire podaljšane izvedbe nosilca ter navpične postavitve (poravnave) ogledal; [2] širokokotna zrcalna ploskev v sklopu osnovnega ali dodatnega ogledala.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Poklopni, električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali; [1a] podaljšana izvedba nosilca in navpična postavitev (poravnava) ogledala; [2] širokokotna zrcalna ploskev v sklopu osnovnega ali dodatnega ogledala.
M |  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Folding, electrically adjustable and heated exterior rear-view mirrors; [1a]: extended carrier design and vertical positioning (alignment) of the mirror; [2] wide angle reflecting surface within the context of the basic or additional mirror.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Poklopni, električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali; [1a] dodatna zahteva za RV modularne izvedbe: podaljšana izvedba nosilca in navpična postavitev (poravnava) ogledala; [2] širokokotna zrcalna ploskev v sklopu osnovnega ali dodatnega ogledala.
M |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Folding, electrically adjustable and heated exterior rear-view mirrors; [1a] an additional requirement for the RV modular design: extended carrier design and vertical positioning (alignment) of the mirror; [2] wide angle reflecting surface within the context of the basic or additional mirror.
F | [5 empty] | 18 |  | [1] Poklopni, električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali; [2] širokokotna zrcalna ploskev v sklopu osnovnega ali dodatnega ogledala.
MC | [5 empty] | 3 |  | [1] Poklopni, električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali; [1a] podaljšana izvedba nosilca in navpična postavitev ogledala; [2] širokokotna zrcalna ploskev v sklopu osnovnega ali dodatnega ogledala; [3] na vrhu sopotnikovih vrat je dodatno električno nastavljivo in ogrevano ogledalo (konveksne izvedbe) za pogled na cestišče (vzporedno z vozniško kabino) ali pa je v ta namen nameščena mini barvna kamera, za pogled na cestišče, vzporedno z RV (slika omogoča pogled od prednjega kolesa do zadnjega odbijača); [3a] kamera je vključena v večnamenski monitor VP ali drug, z naročnikom dogovorjen zaslon VP; [4] UN: ročni vklop/izklop na monitorju.
C | [5 empty] | 3 |  | [1] Poklopni, električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali; [2] širokokotna zrcalna ploskev v sklopu osnovnega ali dodatnega ogledala; [3] na/v desno ogledalo ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji je nameščena barvna mini kamera za pogled na cestišče, vzporedno z RV (slika omogoča pogled od prednjega kolesa do zadnjega odbijača); [3a] kamera je vključena v večnamenski monitor VP ali drug, z naročnikom dogovorjen zaslon VP; [4] UN: ročni vklop/izklop na monitorju.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.26 | Zaščita podvozja |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.26 | Chassis protection |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Celotno podvozje in votli deli šasije so protikorozijsko zaščiteni.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Celotno podvozje in votli deli šasije so protikorozijsko zaščiteni.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] The entire chassis and hollow parts of the chassis have anti-corrosion protection.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.27 | Naprava za vleko RV |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.27 | RA towing device |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Na sprednjem in zadnjem delu RV; [2] lokaciji naprav sta dobro vidni – dodatno označeni.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Na sprednjem in zadnjem delu RV; [2] lokaciji naprav sta dobro vidni – dodatno označeni.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] At the front and rear side of the RA; [2] the location of the devices are easily visible – additional markings.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.28 | Zaščita pred poškodbami |  |  |  | /
| M | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 2.28 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 2.28 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
MC | [5 empty] | 2 |  | [1] Na vratih vozniške kabine, obeh stranski ter zadnji steni bolniškega dela, vključno z vsemi vrati je nameščena obsežna, trdna, vzdržljiva, proti udarcem in drugim poškodbam odporna zaščitna obloga, [1a] obloga na BD je debeline ≥ 15 mm in višine ≥ 100 mm; [2] namestitev obloge ne vpliva na zmanjšanje protikorozijske zaščite.
[6 empty] | 3 |  | Na vratih vozniške kabine, obeh stranski ter zadnji steni bolniškega dela, vključno z vsemi vrati je nameščena obsežna originalna zaščitna obloga. V primeru, da predstavlja bolniški del s strani predelovalca izdelano nadgradnjo, so stranice in vrata bolniškega dela zaščitena z obsežno, trdno, vzdržljivo, proti udarcem in drugim poškodbam odporno zaščitno oblogo, debeline najmanj 20 mm in širine 100 mm. Nameščena obloga ne vpliva na zmanjšanje protikorozijske zaščite.
1V-RU
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.29 | Cevna zaščita |  |  |  | 2 x S
| M | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 2.29 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 2.29 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
[6 empty] | 18 |  | [1] Stranska cevna zaščita, nameščena v območju spodnjega dela obeh stranskih površin RV; [1a] kakovost in izvedba kot npr. Bull Bar ali enakovredno.
18
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.30 | Rezervno kolo |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.30 | Spare wheel |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] RV je opremljeno: [1a] z rezervnim kolesom ali [1b] s kompletom za hitro popravilo pnevmatik v sili – v tem primeru je rezervno kolo priloženo RV.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] RV je opremljeno: [1a] z rezervnim kolesom ali [1b] s kompletom za hitro popravilo pnevmatik v sili – v tem primeru je rezervno kolo priloženo RV.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] The RA is equipped with the following: [1a] with a spare wheel or [1b] with an emergency tyre quick-repair kit – in this case the spare wheel is included with the RA.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.31 | Prostor za shranjevanje opreme RV |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.31 | RA equipment storage space |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5 |  | [1] Prostor (v višini nivoja tal ali nižje) za shranjevanje opreme RV je samostojen namenski prostor ali pa je ta porazdeljen na več enot, na različnih lokacijah (VD, BD) tako, da je zagotovljeno funkcionalno shranjevanje vse, RV obvezno priložene opreme: [1a] osnovnega orodja; [1b] dvigalke in preostalih pripomočkov za zamenjavo koles; [1c] dveh (2) podložnih klinov; [1d] enega (1) para snežnih verig z ≥ 16 mm členi in samodejnim zategovanjem; [1e] kovinske lopate; [1f] varnostnega trikotnika in rezervnih žarnic; [1g] rokavic in druge pomožne opreme.
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] Prostor (v višini nivoja tal ali nižje) za shranjevanje opreme RV je samostojen namenski prostor ali pa je ta porazdeljen na več enot, na različnih lokacijah (VD, BD) tako, da je zagotovljeno funkcionalno shranjevanje vse, RV obvezno priložene opreme: [1a] osnovnega orodja; [1b] dvigalke in preostalih pripomočkov za zamenjavo koles; [1c] dveh (2) podložnih klinov; [1d] enega (1) para snežnih verig z ≥ 16 mm členi in samodejnim zategovanjem; [1e] kovinske lopate; [1f] varnostnega trikotnika in rezervnih žarnic; [1g] rokavic in druge pomožne opreme.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Space (at floor level or lower) for storing RA equipment is a separate dedicated space or it is divided into multiple units at different locations (DS, PS) so that functional storage of all the compulsory RA equipment is ensured: [1a] basic tools; [1b] jacks and other wheel replacement tools; [1c] two (2) wheel chocks; [1d] one (1) pair of snow chains with ≥ 16 mm links and automatic tightening; [1e] a metal shovel; [1f] a safety triangle and spare bulbs; [1g] gloves and other auxiliary equipment.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.32 | Druga originalna (serijska ali dodatna) oprema OV |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.32 | Other original (serial or optional) equipment of the base vehicle |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Ponudbi je priložena kopija specifikacije predračuna za OV, s katere je razviden popis v nadaljevanju opredeljene opreme.
|  | PM |  |  | PF | 1V
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | ÇÈ |  | X X X |  | q
16
| M |  |  |  |  | 2 | [1] | Voznikov in sovoznikov sedež – nastavljiv vzdolžno, po višini, hrbtno; [1a] z dobrim oprijemom za telo in naslonom z ledveno oporo; [1b] z nasloni za roke (najmanj na notranji strani sedeža), nastavljivimi po višini; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 2 | [1] | Voznikov in sovoznikov sedež – nastavljiv vzdolžno, po višini, hrbtno; [1a] z dobrim oprijemom za telo in naslonom z ledveno oporo; [1b] z nasloni za roke, nastavljivimi po višini; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 2 | [1] | Driver's and passenger's seat – adjustable longitudinally in height and for the back; [1a] with a good grip for the body and the lumbar support; [1b] with armrests adjustable in height; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [2] | zračne blazine za voznika in sovoznika; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [2] | zračne vreče za voznika in sovoznika: [2a] sprednje in [2b] stranske (za glavo in trup); |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [2] | driver and passenger air bags: [2a] front and [2b] side (for head and abdomen); |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [3] | krmilni sistem – hidravlični ali elektromehanski, volan nastavljiv po globini in višini; |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-SI | [3] | servo volan – hidravličen, nastavljiv po višini in globini; |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-SI | [3] | power steering – hydraulic, adjustable in height and depth; |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-SI | [3] | servo volan – hidravličen, nastavljiv; |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-SI | [3] | power steering – hydraulic, adjustable; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [4] | več funkcijski prikazovalnik – potovalni računalnik; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [4] | več funkcijski prikazovalnik – potovalni računalnik; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [4] | multifunctional display – onboard computer; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [5] | LED ali bi-ksenonski žarometi s pranjem in avtomatsko regulacijo nastavitve višine svetlobnega snopa; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [5] | LED ali bi-ksenonski žarometi s pranjem in avtomatsko regulacijo nastavitve višine svetlobnega snopa; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [5] | LED or bi-xenon headlamps with wash and automatic beam height regulation functions; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [6] | integrirane luči za meglo spredaj (s funkcijo smernih žarometov) in zadaj; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [6] | integrirane luči za meglo spredaj in zadaj; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [6] | integrated front and rear fog lights; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [7] | LED luči za dnevno vožnjo – avtomatski vklop; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [7] | LED luči za dnevno vožnjo – avtomatski vklop; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [7] | LED daytime running lights – automatic on switching; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [8] | zahteva ni opredeljena; |  |  | X | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [8] | točka nima opredeljene zahteve; |  |  |  | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [8] | no requirement is defined for the item; |  |  |  | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [9] | električni pomik stekel VP – upravljanje pomika stekla desnih vrat je mogoče tudi z voznikovega sedeža; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [9] | električni pomik stekel VP – upravljanje pomika stekla desnih vrat je mogoče tudi z voznikovega sedeža; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [9] | DC power windows – right door windows can also be controlled from the driver's seat; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [10] | atermično vetrobransko steklo; |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [10] | zahteva ni opredeljena; |  |  | X | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [10] | athermic windshield; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [11] | ogrevan sistem ali ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla ali sistem za odmrzovanje brisalcev; |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-SI | [11] | ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla; |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-SI | [11] | heated windshield washer nozzles; |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-SI | [11] | šobe za pranje vetrobranskega stekla; |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-SI | [11] | windshield washer nozzles; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [12] | dovod svežega zraka s filtrom; |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-SI | [12] | dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem; |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-SI | [12] | fresh air supply with an activated charcoal filter; |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-SI | [12] | dovod svežega zraka s filtrom; |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-SI | [12] | fresh air supply with a filter; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [13] | sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja VP s najmanj pol-samodejnim uravnavanjem temperature prostora; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [13] | sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja VP s najmanj pol-samodejnim uravnavanjem temperature prostora; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [13] | DC ventilation, heating and cooling system with at least semi-automatic room temperature control; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [14] | tempomat; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [14] | tempomat; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [14] | cruise control system; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [15] | sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 2 | [15] | predal za odlaganje: [15a] 1-DIN, na sredini pod stropom VP; [15b] predal za odlaganje z možnostjo zaklepanja; [15c] v obeh krilih vrat; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [15] | storage area: [15a] 1-DIN, centred under the ceiling of the DC; [15b] a lock storage area; [15c] in both door wings; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [16] | predal za odlaganje: [16a] na sovoznikovi strani; [16b] v obeh krilih vrat; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [16] | okrasni kolesni pokrovi v primeru jeklenih platišč; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [16] | decorative wheel covers in the case of steel wheel rims; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [17] | okrasni kolesni pokrovi v primeru jeklenih platišč; |  |  |  | 2 x K
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [17] | gasilni aparat na prah, dvo (2) kg; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [17] | a powder fire extinguisher, two (2) kg; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [18] | daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [18] | daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [18] | remote central locking of all doors; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [19] | gasilni aparat na prah z gasilno sposobnostjo najmanj 8A in 55B; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 2 | [19] | avtoradio (USB); [18a] v BP sta vgrajena dva (2) dodatna zvočnika – od VP ločeno upravljanje in neodvisno uravnavanje jakosti v BP; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 2 | [19] | car stereo (USB); [18a] two (2) additional speakers are installed in the PC – separate control and independent volume control in the PC; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1+ | [20] | avtoradio (USB); [20a] v BP sta vgrajena dva (2) dodatna zvočnika – od VP ločeno upravljanje in neodvisno uravnavanje jakosti v BP (dopustno je uporabiti tudi samostojen avtoradio za BP); |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [20] | naprava z bluetooth vmesnikom (samostojna ali v sklopu druge naprave) za prostoročno telefoniranje; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [20] | Bluetooth interface device (stand-alone or within another device) for hands-free calling; |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [21] | zahteva ni opredeljena; |  |  | X | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [21] | zahteve pod »17«, »19« in »20« je dopustno urediti tudi z neoriginalno opremo. |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | [21] | requirements under »17«, »19« and »20« are also allowed with non-genuine equipment. |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V16 | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [22] | gumijasti predpražniki (za VP); |  |  |  | 2 x K
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | [23] | zahteve pod »19«, »20«, »21« in »22« je dopustno urediti tudi z neoriginalno opremo. |  |  | X | /
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X |  | p
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | DODATNA OPREMA VOZNIŠKEGA PROSTORA – SPLOŠNO
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | OPTIONAL EQUIPMENT OF THE DRIVER CAB AREA – GENERAL
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.33 | Vozniški prostor – splošno ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.33 | Driver cab — General ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 6 |  | [1] Je zasnovan tako, da: [1a] omogoča varno in učinkovito izvajanje vožnje ter vseh potrebnih upravljalno nadzornih dejavnosti; [1b] omogoča vgradnjo potrebne dodatne opreme in [1c] shranjevanje zaščitne opreme; [2] razporeditev dodatno nameščene opreme in drugih komponent je takšna, da: [2a] ni motena funkcija zračnih blazin ali drugih varnostnih mehanizmov; [2b] v primeru čelnega trčenja pa ni možnosti, da bi se jih voznik ali sopotnik v VP lahko dotaknila; [3] vse električne povezave so trdno spojene, presežni deli priključnih/povezovalnih vodov pa zakriti za oblogami; [4] dokončno razporeditev opreme ponudnik dogovori z naročnikom glede na ponudbi priložene tehnične risbe ali idejne skice (tloris, predelna stena) razporeditve, v VP dodatno nameščene opreme.
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] Je zasnovan tako, da: [1a] omogoča varno in učinkovito izvajanje vožnje ter vseh potrebnih upravljalno nadzornih dejavnosti; [1b] omogoča vgradnjo potrebne dodatne opreme in [1c] shranjevanje zaščitne opreme; [2] razporeditev dodatno nameščene opreme in drugih komponent je takšna, da: [2a] ni motena funkcija zračnih blazin ali drugih varnostnih mehanizmov; [2b] v primeru čelnega trčenja pa ni možnosti, da bi se jih voznik ali sopotnik v VP lahko dotaknila; [3] dokončno razporeditev opreme ponudnik dogovori z naročnikom glede na ponudbi obvezno priložene tehnične risbe (tloris, predelna stena) razporeditve, v VP dodatno nameščene opreme.
|  | PM |  |  | PF | 6 |  | [1] It is designed to: [1a] enable safe and efficient driving operation and any necessary management and control activities; [1b] enables the installation of the necessary optional equipment and [1c] storage of protective equipment; [2] additionally installed equipment and other components is arranged so that: [2a] the function of airbags or other safety mechanisms is not impeded; [2b] in the event of a frontal collision, there is no possibility that the driver or passenger in the DC could come in contact with them; [3] the tenderer shall agree the final arrangement of the equipment with the Contracting Authority according to the tender, the compulsory technical drawings (floor plan, partition wall) of the arrangement of the additional equipment installed in the DC.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.34 | Osrednja konzola VP ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.34 | DC central console ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Zajame ves razpoložljivi prostor med sedežema ter armaturno ploščo in predelno steno; [2] primarno je namenjena vgradnji/namestitvi upravljalnih, nadzornih, informacijskih, komunikacijskih in drugih komponent dodatno vgrajenih sistemov in naprav.
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Zajame ves razpoložljivi prostor med sedežema ter armaturno ploščo in predelno steno; [2] primarno je namenjena vgradnji/namestitvi upravljalnih, nadzornih, informacijskih, komunikacijskih in drugih komponent dodatno vgrajenih sistemov in naprav; [3] ponudbi je predložena idejna skica, s katere je razvidna razporeditev vključenih elementov.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Zajame ves razpoložljivi prostor med sedežema ter armaturno ploščo in predelno steno; [2] primarno je namenjena vgradnji/namestitvi upravljalnih, nadzornih, informacijskih, komunikacijskih in drugih komponent dodatno vgrajenih sistemov in naprav; [3] ponudbi je predložena idejna skica, s katere je razvidna razporeditev vključenih elementov.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] It takes up all the available space between the seats, the dashboard and the partition wall; [2] it is primarily intended for the installation/affixing of control, monitoring, information, communications and other components of the additionally installed systems and devices; [3] a conceptual drawing is enclosed with the tender showing the arrangement of key elements.
MC | [5 empty] | 2 |  | [1] Zajame ves razpoložljivi prostor med sedežema ter armaturno ploščo in predelno steno; [2] primarno je namenjena vgradnji/namestitvi vseh potrebnih upravljalnih, nadzornih, informacijskih, komunikacijskih in drugih komponent dodatno vgrajenih sistemov in naprav; [3] sočasno zagotavlja dva (2) predala za shranjevanje dokumentacije – posamezni predal omogoča namestitev in enostaven odvzem enega (1) standardnega fascikla A4; [4] ponudbi je predložena idejna skica, s katere je razvidna razporeditev vključenih elementov.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.35 | Dodatna električna oprema VP |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.35 | Additional electrical equipment of the DC |  |  |  | 2 x S
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | È |  | X X X | X X X | q
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.35.1 | 230 V vtičnice |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.35.1 | 230 V sockets |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Ena (1) vtičnica; [2] LN: predelna stena – med levi in desni sedež.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Ena (1) 230 V vtičnica; [2] LN: predelna stena – med levi in desni sedež.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] One (1) 230 V socket; [2] IL: partition wall – between the left and right seats.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.35.2 | 12 V vtičnice |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.35.2 | 12 V sockets |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Dve (2) vtičnici s pokrovčkom (1 × Ø 21 in 1 × Ø 12 mm) v sredinskem delu armaturne plošče in [2] dve (2) vtičnici enakovredni predhodnim na predelni steni (med sedeži) ali v osrednji konzoli VP.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] LN: [1a] dve (2) vtičnici z gumijastim ali plastičnim pokrovčkom (1 × Ø 21 in 1 × Ø 12 mm) v sredinskem delu armaturne plošče in [1b] dve (2) vtičnici enakovredni predhodnim, v osrednji konzoli VP.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] IL: [1a] two (2) sockets with a rubber or plastic cap (1 × Ø 21 and 1 × Ø 12 mm) in the central part of the dashboard and [1b] two (2) sockets equivalent to the previous ones in the DC central console.
| M |  |  |  |  | 1V-SI | 2.35.3 | 5 V vtičnice |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Ena (1) vtičnica z dvema (2.) USB izhodoma (1 × ≈ 1 A in 1 × ≈ 2,1 A) in pokrovčkom v sredinskem delu armaturne plošče in [2] ena (1) vtičnica enakovredna predhodni na predelni steni (med sedeži) ali v osrednji konzoli VP.
| M |  |  |  |  | 1V
| M |  |  |  |  | 1V-SI | 2.35.4 | Bralni lučki |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.35.3 | Bralni lučki |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.35.3 | Reading lamps |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] LN: Na voznikovi in sovoznikovi strani.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] LN: Na voznikovi in sovoznikovi strani – na stebriček ali v strop.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] IL: On the driver's and passenger's sides - on a pillar or in the ceiling.
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU
16
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.36 | Pred instalacije za vgradnjo komunikacijskih sistemov |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.36 | Pre-installation before the mounting of communications systems |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] DMR terminala DM4600/DM4601 s pogovorno enoto RMN5127, proizvajalca Motorola; [2] LN: zagotovljena uporaba z obeh sedežev; [2a] v liniji sprednji del sredinske konzole – sredinski del armaturne plošče – nad vzvratnim ogledalom; [3] terminal priskrbi naročnik, ponudnik opravi montažo in priklop; [4] vrvica pogovorne enote izstopa iz sredinske konzole ali armaturne plošče v prostoru med konzolo in armaturo – ponudnik opravi podaljšanje vrvice.
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Sistema informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT); [2] radijske postaje DMR sistema radijskih zvez RP UKCL; [3] LN: po dogovoru z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Mobilnega telefona; [2] radijske postaje DMR sistema radijskih zvez RP UKCL (vključno z vgradnjo postaje, ki jo priskrbi naročnik); [3] radijske postaje sistema radijskih zvez ZARE; [4] LN: po dogovoru z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Mobile phone; [2] DMR radio stations of the RC LUMC radio communication system (including the installation of a station supplied by the Contracting Authority); [3] ZARE radio communication radio stations; [4] IL: according to the agreement with the Contracting Authority.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-MO | 2.37 | Prostor s pred instalacijo za namestitev tabličnega računalnika za navigacijo in sistem IKT |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V-MO | 2.37 | Prostor za namestitev navigacijske naprave z integritanim sistemom IKT |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.37 | Prostor za monitor IKT z zaslonom na dotik (opredeljen pod tč. »2.60.2«) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.37 | ICT touchscreen monitor area (defined under item »2.60.2«) |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 2.37 |  |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 3 |  | [1] Tablični računalnik za telematiko voznega parka Garmin Fleet 780; [2] LN: zagotovljena uporaba z obeh sedežev; [2a] v/na področju sredinskega dela armaturne plošče, maksimalno v polju pogleda voznika na cestišče (potreben dogovor z naročnikom); [3] napravo priskrbi naročnik, ponudnik opravi montažo in priklop.
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] LN: maksimalno v polju pogleda voznika na cestišče ter omogočeno uporabo z obeh sedežev – v sredinjskem delu armaturne plošče ali vetrobranskega stekla, bližje vozniški strani; [1a] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede LN; [2] napravo (Garmin fleet 770 ali enakovredno) priskrbi naročnik, ponudnik izvede montažo.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] LN: [1a] zagotovljena uporaba z obeh sedežev; [1b] v/na področju sredinskega dela armaturne plošče ali [1c] med osrednjo konzolo in armaturno ploščo ali [1d] v/na sprednji del osrednje konzole; [2] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede LN.
|  | PM |  |  | PF | 2+ |  | [1] IL: [1a] provided use from both seats; [1b] in/at the region of the central part of the dashboard or [1c] between the centre console and the dashboard or [1d] in/at the front of the centre console; [2] final agreement with the Contracting Authority regarding the IL is required.
[6 empty] | 2 |  | [1] LN: [1a] zagotovljena uporaba z obeh sedežev; [1b] v/na področju sredinskega dela armaturne plošče, bližje vozniški strani; [1c] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede LN; [2] napravo priskrbi naročnik, ponudnik izvede montažo.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.38 | Prostor z nosilcem za namestitev varnostnih čelad |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.38 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.38 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
MC | [5 empty] | 2 |  | [1] Za dve (2) čeladi Magma tip B, proizvajalca Bullard; [2] omogočen hiter in enostaven odvzem/namestitev čelade; [3] LN: v/na strop ali na predelno steno, v prostor med sedežema, bližje stropu.
20
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.39 | Prenosna akumulatorska LED svetilka s polnilcem * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.39 | Portable LED lamp with battery and charger * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] 2 × LED svetilka s kovinskim vodotesnim ohišjem + zaponka ali druga izvedba za nošnjo za pasom; [1a] namestitev v namenskih nosilcih za montažo v vozilu – omogočena hitra in enostavna uporaba – omogočeno polnjenje; [2] LN: po dogovoru z naročnikom; [3] priklop na 12 V napajanje; [4] kakovost: kot npr. Led Lenser M7RX ali Fenix RC20 ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 3+ |  | [1] 2 × LED svetilka s kovinskim vodotesnim ohišjem + zaponka ali druga izvedba za nošnjo za pasom; [1a] namestitev v namenskih nosilcih za montažo v vozilu – omogočena hitra in enostavna uporaba – omogočeno polnjenje; [2] LN: po dogovoru z naročnikom; [3] priklop na 12 V napajanje; [4] kakovost: 1 × kot npr. Led Lenser M7RX ali enakovredno (M) in 1 × kot npr. Mag-Lite Charger LED RL4019 ali enakovredno (L).
|  | PM |  |  | PF | 3+ |  | [1] 2 × LED lamp with metallic waterproof housing + clip or any other belt wearing device; [1a] installation in the dedicated vehicle mounting brackets – quick and easy to use – recharging is enabled; [2] LN: by agreement with the Contracting Authority; [3] connection to a 12 V power supply; [4] quality 1-time for example as Led Lenser M7RX or equivalent (M) and 1-time for example as Mag-Lite Charger LED RL4019 or equivalent (L).
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.40 | Obešalo za obešanje zaščitne delovne jakne |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.40 | Hanger for hanging a protective work jacket |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] ≥ 2 × za vsako stran; [2] LN: stranska stena ob levih in desnih vratih.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] ≥ 2 × za vsako stran; [2] LN: stranska stena ob levih in desnih vratih.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] ≥ 2-times for each side; [2] IL: side wall along the left and right doors.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.41 | Sanitarno higienski elementi |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.41 | Sanitary hygiene elements |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Vsi elementi so nameščeni na operativno funkcionalnih, za enostavno uporabo izbranih lokacijah; [2] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij enot in LN.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Vsi elementi so nameščeni na operativno funkcionalnih, za enostavno uporabo izbranih lokacijah; [2] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij enot in LN.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] All elements are installed to selected, operationally functional and easy to use locations; [2] a final agreement with the Contracting Authority is required regarding the dimensions of units and the IL.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | ÇÈ |  | X X X | X X X | q
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.41.1 | Predal/nosilec za najmanj dve (2) standardni enoti zaščitnih rokavic s stranskim odvzemom |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.41.1 | Compartment/holder for at least two (2) standard protective gloves that can be detached from the side |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Omogočen enostaven odvzem; [2] LN: v sredinskem delu VP.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Omogočen enostaven odvzem; [2] LN: v sredinskem delu VP.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Easy detachment is possible; [2] IL: in the central DC area.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.41.2 | Nosilec za razkužilo |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.41.2 | Holder for disinfectant |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] 2 ×; [2] LN: oboja vrata, v prostor za odlaganje.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] 2 ×; [2] LN: oboja vrata, v prostor za odlaganje.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] 2 ×; [2] IL: on both doors to the storage area.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.41.3 | Podajalnik papirnatih brisač ali nosilec za papirnate robčke |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.41.3 | Paper towel dispenser or paper tissue holder |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Omogoča shranjevanje najmanj 100 enot brisač/robčkov; [2] LN: v sredinskem delu VP.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Omogoča shranjevanje najmanj 100 enot brisač/robčkov; [2] LN: v sredinskem delu VP.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] It allows the storage of at least 100 towels/tissues; [2] IL: in the central DC area.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.41.4 | Koš/prostor s pokrovom za komunalne odpadke |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.41.4 | Bin/compartment with a lid for municipal waste |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Koš/prostor ima odstranljiv, najmanj dvo (2) litrski notranji del ali pa je na razpolago namenski prostor/nosilec za kartonski kontejner za odpadke, okvirnih zunanjih dimenzij (Š = 200 mm, G = 90 mm, V = 130 mm) in svetlim delom nad kontejnerjem ≥ 125 mm (vzorec priskrbi naročnik); [2] LN: v sredinskem delu VP.
|  | PM |  |  | PF |  |  | [1] Koš/prostor ima odstranljiv, najmanj dvo (2) litrski notranji del; [2] LN: v sredinskem delu VP.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] The bin/compartment includes a removable at least two (2) litre internal section; [2] IL: in the central DC area.
| M | PM |  |  |  | 1V-RU
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | ELEMENTI V PODPORO VARNOSTI
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | SAFETY SUPPORT ELEMENTS
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.42 | Prostor za namestitev navigacijske naprave |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 2.42 | Navigacijska naprava * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.42 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.42 | Prostor za namestitev navigacijske naprave |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 2.42 | Navigation device * |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.42 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
[6 empty] | 2 |  | [1] LN: maksimalno v polju pogleda voznika na cestišče – armaturna plošča ali vetrobransko steklo; [2] napravo (Garmin fleet 770 ali enakovredno) priskrbi naročnik, ponudnik izvede montažo.
[6 empty] | 6 |  | [1] Barvni, na dotik občutljiv zaslon z diagonalo ≥ 127 mm; [2] enostavno upravljanje; [3] optični navigacijski napotki prikazani na zaslonu; [4] meni in glasovna navodila za navigacijo v slovenskem jeziku; [5] zajem prometnih informacij; [6] podrobna kartografija Evrope (≥ 40 držav) z možnostjo posodabljanja; [7] kakovost kot npr. Garmin nüvi 2689 LMT ali enakovredno; [8] integracija naprave z dodatno vgrajenim avtomobilskim računalnikom informacijsko komunikacijskega sistema; [8a] sprejem podatkov o lokacijah dogodkov in končnih lokacijah intervencij brez ročnega vnašanja lokacij – sprožitev postopka navigacije do lokacije v največ treh klikih; [9] LN: maksimalno v polju pogleda voznika na cestišče – armaturna plošča ali vetrobransko steklo.
[6 empty] | 6 |  | [1] Colour touchscreen display with a diagonal ≥ 127 mm; [2] easy controls; [3] on-screen display of optical navigation information; [4] menu and voice instructions for navigation in the Slovenian language; [5] traffic information capture; [6] detailed maps of Europe (> 40 countries) with the update option; [7] quality in terms of, for example, Garmin nuvi 2689 LMT or equivalent; [8] integration of the device with an additional integrated onboard computer of the information communication system; [8a] reception of event location information and end intervention locations without the need of manual input of locations – a maximum three-click triggering of the navigation process to the location; [9] IL: maximum in the driver’s field of view of the road surface – dashboard or windshield.
16
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.43 | Asistenca za pomoč pri vzvratni vožnji in parkiranju |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.43 | Reverse driving and parking assistance |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 6+ |  | [1] Senzorski sistem na sprednjem (UN: samodejni ali ročni vklop) in zadnjem (UN: samodejni vklop ob izboru vzvratne vožnje) delu RV – vključuje opozorilne zvočne signale in optične napotke za nakazovanje oddaljenosti od ovir; [2] video nadzorni sistem zadnjega dela RV – vključuje: [2a] kamero (LN: na zadnjem delu RV); [2b] večnamenski zaslon (za pogled za RV, pogled v BP); [2c] vozniku je preko monitorja omogočeno spremljati sliko območja za RV, [2d] dodatno so izrisane digitalne linije, ki nakazujejo optimalno pot RV; [3] dodatno se ob izboru vzvratne vožnje vklopijo: [3a] zvočni opozorilni signal (piskač) na zadku RV in [3b] vse štiri varnostne utripalke; [4] LN zaslona: v VP, v liniji vzvratno ogledalo – sredinski del armaturne plošče – sprednji del osrednje konzole; [4a] potreben dokončni dogovor z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 6+ |  | [1] Senzorski sistem na sprednjem (UN: samodejni ali ročni vklop) in zadnjem (UN: samodejni vklop ob izboru vzvratne vožnje) delu RV – vključuje opozorilne zvočne signale in optične napotke za nakazovanje oddaljenosti od ovir; [2] video nadzorni sistem zadnjega dela RV – vključuje: [2a] kamero (LN: na zadnjem delu RV); [2b] večnamenski zaslon (za pogled za RV, pogled v BP); [2c] vozniku je preko monitorja omogočeno spremljati sliko območja za RV, [2d] dodatno so izrisane digitalne linije, ki nakazujejo optimalno pot RV; [3] dodatno se ob izboru vzvratne vožnje vklopijo: [3a] zvočni opozorilni signal (piskač) na zadku RV in [3b] vse štiri varnostne utripalke; [4] LN zaslona: v VP, v liniji vzvratno ogledalo – sredinski del armaturne plošče – sprednji del osrednje konzole; [4a] potreben dokončni dogovor z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 7 |  | [1] Front and read sensor system (O&C: automatic or manual switch-on) and rear (O&C: automatic activation when reversing) of the RA – it includes warning audio signals and optical indications to indicate distance from obstacles; [2] rear part video surveillance system of the of the RA – it includes the following: [2a] a camera (IL: at the rear of the RA); [2b] a multifunction display (for rear RA view, PC view); [2c] the screen allows the driver to monitor the image behind the RA, [2d] in addition, digital lines that indicate the optimal path of the RA are displayed; [3] additionally, the following are switched on when selecting reverse drive position: [3a] a warning audio signal (beeper) at the rear of the RA and [3b] all four safety indicators; [4] IL of the screen: in the DC in the rear-view mirror line – central part of the dashboard – front part of the central console; [4a] a final agreement with the Contracting Authority is required.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.43.1 | Barvna kamera za vzvratno vožnjo * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.43.1 | Reverse drive colour camera * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4+ |  | [1] Širina vidnega polja: omogočen prikaz slike najmanj od obeh zadnjih stranskih vogalov BD navzven in nazaj, v višini od cestišča do spodnjega roba zastekljenega dela vrat; [2] za zunanjo vgradnjo v/na RV; [3] zaščita pred mehanskimi poškodbami; [4] minimalna naravna osvetlitev: v popolni temi iz okolja in vključenih lučeh za vzvratno vožnjo je slika na monitorju še vedno povsem jasna in čista (brez efekta sneženja); [5] UN: samodejni vklop ob izboru vzvratne vožnje in ročni vklop na monitorju (omogočeno spremljanje slike med vožnjo).
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Širina vidnega polja: omogočen prikaz slike najmanj od obeh zadnjih stranskih vogalov BD navzven in nazaj, v višini od cestišča do spodnjega roba zastekljenega dela vrat; [2] minimalna naravna osvetlitev: ≈ 1 Lux ali manj; [3] za zunanjo vgradnjo v/na RV; [4] zaščita pred mehanskimi poškodbami; [5] kakovost kot npr. kamere DBC, proizvajalca Axion ali enakovredno; [6] UN: samodejni vklop ob izboru vzvratne vožnje in ročni vklop na monitorju (omogočeno spremljanje slike med vožnjo).
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] The width of the field of view: enabled to display the image at least from both rear side corners of the PS outwards and backwards, from the road surface to the lower edge of the door glazing; [2] minimum natural lighting: ≈ 1 Lux or less; [3] for outdoor installation in/on the RA; [4] protection against mechanical damage; [5] quality in terms of, for example, DBC cameras manufactured by Axion or equivalent; [6] O&C: automatic reversing and manual activation on the screen (monitoring the displayed image while driving).
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.43.2 | Barvni monitor za sprejem slike * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.43.2 | Colour image reception display * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Diagonala zaslona ≈ 152 mm ali več (format 16:9 ali 4:3); [2] omogoča samodejni vklop/preklop ob izbiri vzvratne vožnje, ročni vklop/izklop, izbor želene kamere in prilagajanje osvetlitve; [3] priključki skladni z zahtevami priključnih enot.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Diagonala zaslona ≥ 155 mm (format 16:9 ali 4:3); [2] omogoča samodejni vklop/preklop ob izbiri vzvratne vožnje, ročni vklop/izklop in izbor želene kamere; [3] priključki skladni z zahtevami priključnih enot.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Display diagonal ≥ 155 mm (16: 9 or 4: 3 format); [2] it allows automatic switching on/off when selecting reverse drive position, manual on/off and selection of the desired camera; [3] connections in accordance with the requirements of the connected units.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.44 | Video nadzorni sistem za vpogled v BP |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.44 | Video surveillance system for monitoring the PC |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2+ |  | [1] Kamera na zadnjem delu BP – zajame celoten BP, najmanj pa omogoča prikaz slike bolniških nosil, od sredine nosil v smeri naprej, vse do predelne stene; [2] vključenost kamere v večnamenski monitor, opredeljen v predhodni točki; [3] UN: ročni vklop/izklop na monitorju.
|  | PM |  |  | PF | 2+ |  | [1] Kamera na zadnjem delu BP – zajame celoten BP, najmanj pa omogoča prikaz slike bolniških nosil, od sredine nosil v smeri naprej, vse do predelne stene; [2] vključenost kamere v večnamenski monitor, opredeljen v predhodni točki; [3] UN: ročni vklop/izklop na monitorju.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] The camera at the back of the PC – captures the entire PC area, and at least allows the display of the patient stretches from the middle of the stretches in the forward direction all the way to the partition wall; [2] the camera's integration in the multifunction display is defined in the preceding paragraph; [3] O&C: manual on-screen on/off on function.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.44.1 | Barvna kamera * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.44.1 | Colour camera * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Minimalna naravna osvetlitev: v popolni temi iz okolja in vključeni najmanj intenzivni osvetlitvi BP je slika na monitorju še vedno povsem jasna in čista (brez efekta sneženja); [2] priključki skladni z večnamenskim zaslonom za sprejem slike.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Minimalna naravna osvetlitev: ≈ 1 Lux ali manj; [2] priključki skladni z večnamenskim zaslonom za sprejem slike.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Minimum natural lighting: ≈ 1 Lux or less; [2] connectors in accordance with the multifunctional image reception screen.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.45 | Sistem za govorno komunikacijo med VP in BP * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.45 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.45 |  |  |  |  | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.45 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
MC | [5 empty] | 3+ |  | [1] Omogoča kakovostno govorno komunikacijo med osebjem v VP in BP; [2] najmanj v VP je zagotovljena prostoročna uporaba sistema; [3] možnost vklopa mikrofona BP iz VP; [4] LN: [4a] v VP, glede na način uporabe najprimernejši, v dogovoru z naročnikom izbrani lokaciji; [4b] v BP, v višini in oddaljenosti, ki omogoča uporabo s prvega sedeža desne stene.
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 25 | VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE, ELEKTRIČNO OMREŽJE IN ELEKTRIČNI POTROŠNIKI
16
|  | PM |  |  | PF | 25 | SOURCES OF ELECTRIC POWER, ELECTRICAL GRID AND POWER CONSUMERS
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.46 | Viri električne energije, električno omrežje in električni potrošniki – splošne zahteve (^ za p-tč. »c«) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.46 | Sources of electric power, electrical grid and power consumers – general requirements (^ for subitem »c«) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5 | a) | [1] Vzpostavljeno je dodatno, v celoti od električnega omrežja OV električno omrežje za delovanje, krmiljenje, upravljanje in nadzor s predelavo/dodelavo nameščenih sistemov, opreme in drugih naprav; [2] 230 V AC električno omrežje je dodatno ločeno od 12 V DC električnega omrežja; [3] povezave med virom električne energije in potrošniki potekajo preko osrednje razdelilne enote; [4] električna napeljava je nameščena v razvodih, skritih za oblogami; [5] instalacije in električna oprema/naprave ustrezajo predpisom elektromagnetne združljivosti.
|  | PM |  |  | PF | 4 | a) | [1] Vzpostavljeno je dodatno, v celoti od električnega omrežja OV ločeno električno omrežje za delovanje, krmiljenje, upravljanje in nadzor s predelavo/dodelavo nameščenih sistemov, opreme in drugih naprav; [2] 230 V AC električno omrežje je dodatno ločeno od 12 V DC električnega omrežja; [3] povezave med virom električne energije in potrošniki potekajo preko osrednje razdelilne enote; [4] električna napeljava je nameščena v razvodnih ceveh, skritih za oblogami.
|  | PM |  |  | PF | 5 | a) | [1] A separate electrical grid for the operation, control, management and supervision of the systems, equipment and other devices installed during conversion/completion is established and entirely separated from the electrical grid of the base vehicle; [2] the 230 V AC power supply is additionally separated from the 12 V DC power supply; [3] the connections between the source of electric power and power consumers run through the central distribution unit; [4] the electrical installation is located in the distribution pipes which are hidden behind the linings.
16
| M |  |  |  |  | 4 | b) | [1] Prenosna električna oprema je priključena na nazivno električno omrežje izključno preko namenskih vtičnic – izvedba priklopa/vtičnic se opredeli v dogovoru z naročnikom; [2] vtičnice za priklop inkubatorja so opremljene s svetilko za signaliziranje izpada vira električne energije ali druge okvare in imajo lastno prenapetostno zaščito; [3] 230 V vtičnice so opremljene s pokrovom.
|  | PM |  |  | PF | 4 | b) | [1] Prenosna električna oprema je priključena na nazivno električno omrežje izključno preko namenskih vtičnic – izvedba priklopa/vtičnic se opredeli v dogovoru z naročnikom; [2] vtičnice za priklop inkubatorja so opremljene s svetilko za signaliziranje izpada vira električne energije ali druge okvare in imajo lastno prenapetostno zaščito; [3] 230 V vtičnice so opremljene s pokrovom.
|  | PM |  |  | PF | 4 | b) | [1] Portable electrical equipment is connected to a nominal electrical grid solely through dedicated sockets – the design of the connection/sockets is defined in agreement with the Contracting Authority; [2] the incubator connection sockets are equipped with a signal lamp for power failure or other failure and have their own overvoltage protection; [3] 230 V sockets are fitted with a cover.
16
| M |  |  |  |  | 1V | c) | [1] Vzpostavljen je sistem za krmiljenje in nadzor delovanja dodatnega 12 V električnega omrežja.
|  | PM |  |  | PF | 2 | c) | [1] Vzpostavljen je sistem za krmiljenje in nadzor delovanja dodatnega 12 V električnega omrežja (CAN-Bus – Controlled Area Network ali enakovredno); [2] obvezen element predstavlja podsistem, opredeljen pod tč. »2.49«.
|  | PM |  |  | PF | 2 | c) | [1] A system for controlling and monitoring the operation of an additional 12 V power supply (CAN-Bus – Controlled Area Network or equivalent) is in place; [2] a compulsory element is the subsystem defined under item »2.49«.
16
| M |  |  |  |  | 2 | d) | Upravljanju, nadzoru in pridobivanju informacij glede virov električne energije dodatno vzpostavljenega električnega omrežja in nanj priključenih potrošnikov namenjene funkcije so, če ni določeno drugače:
| M |  |  |  |  | 5 |  | [1] V VP zajete v okviru: [1a] osrednjega upravljalno nadzornega elementa VP (v nadaljevanju OUNE-VP) ali [1b] v okviru samostojnega upravljalno nadzornega elementa za posamezni sistem (v nadaljevanju UNES-VP) ali [1c] samostojnega upravljalno nadzornega elementa (v nadaljevanju UNE-VP) – stikala; [1d] primarni lokaciji za namestitev opredeljenih elementov sta sredinski del armaturne plošče VP in osrednja konzola VP; [1e] v posebej opredeljenih primerih ali po dogovoru z naročnikom je dopustna namestitev tudi na druge lokacije.
| M |  |  |  |  | 6+ |  | [2] V BP zajete v okviru: [2a] osrednjega upravljalno nadzornega elementa BP (v nadaljevanju OUNE-BP), vzpostavljenega na funkcionalni lokaciji v BP in [2b] v neposredni bližini bočnih in zadnjih vrat vgrajenih upravljalno nadzornih elementov (bočni, v nadaljevanju UNEB-BP in zadnji, v nadaljevanju UNEZ-BP) – UNEZ-BP je dopustno vgraditi tudi v primarno vratno krilo; [2c] v posebej opredeljenih primerih je dopustno upravljalno nadzorne funkcije urediti tudi v okviru samostojnega upravljalno nadzornega elementa za posamezni sistem (v nadaljevanju UNES-BP), nameščenega na drugi lokaciji ali [2d] drugega samostojnega upravljalno nadzornega elementa (v nadaljevanju UNE-BP) – stikala, nameščenih na drugi lokaciji.
|  | PM |  |  | PF | 2 | d) | Upravljanju, nadzoru in pridobivanju informacij glede virov električne energije dodatno vzpostavljenega električnega omrežja in nanj priključenih potrošnikov namenjene funkcije so, če ni določeno drugače: |  |  | X
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] V VP zajete v okviru: [1a] osrednjega upravljalno nadzornega elementa VP (v nadaljevanju OUNE-VP) ali [1b] v okviru samostojnega upravljalno nadzornega elementa za posamezni sistem (v nadaljevanju UNES-VP) ali [1c] samostojnega upravljalno nadzornega elementa (v nadaljevanju UNE-VP) – stikala; [1d] primarni lokaciji za namestitev opredeljenih elementov sta sredinski del armaturne plošče VP in osrednja konzola VP; [1e] v posebej opredeljenih primerih ali po dogovoru z naročnikom je dopustna namestitev tudi na druge lokacije.
|  | PM |  |  | PF | 6+ |  | [2] V BP zajete v okviru: [2a] osrednjega upravljalno nadzornega elementa BP (v nadaljevanju OUNE-BP), vzpostavljenega na funkcionalni lokaciji v BP in [2b] v neposredni bližini bočnih in zadnjih vrat vgrajenih upravljalno nadzornih elementov (bočni, v nadaljevanju UNEB-BP in zadnji, v nadaljevanju UNEZ-BP) – UNEZ-BP je dopustno vgraditi tudi v primarno vratno krilo; [2c] v posebej opredeljenih primerih je dopustno upravljalno nadzorne funkcije urediti tudi v okviru samostojnega upravljalno nadzornega elementa za posamezni sistem (v nadaljevanju UNES-BP), nameščenega na drugi lokaciji ali [2d] drugega samostojnega upravljalno nadzornega elementa (v nadaljevanju UNE-BP) – stikala, nameščenih na drugi lokaciji.
|  | PM |  |  | PF | 2+ | d) | The management, control and acquisition of information regarding the sources of electric power of an additionally established electrical power grid and dedicated power consumers connected to it are unless otherwise specified the following: |  |  | X
|  | PM |  |  | PF | 5+ |  | [1] In the DC they are included within: [1a] the central operation and control element of the DC (hereinafter referred to as: DC CO&CE) or [1b] within the context of a single control system for a particular system (hereinafter referred to as: DC O&CES) or [1c] of the independent operation and control element (hereinafter referred to as: DC O&CE) – switches; [1d] the primary location for the installation of the defined elements is the central part of the DC dashboard and the DC central console; [1e] in specifically defined cases or in agreement with the Contracting Authority, it is also possible to install them at other locations.
|  | PM |  |  | PF | 7 |  | [2] In the PC they are included within: [2a] the PC central operation and control element (hereinafter referred to as: PC CO&CE) established at a functional location in the PC and [2b] the operation and control elements in the immediate vicinity of the side and rear doors (side, hereinafter referred to as: PC O&CEF and rear part, hereinafter referred to as PC O&CER) – it is permissible to install the PC O&CER in the primary door wing; [2c] in specifically defined cases, it is also possible to regulate the operation and control functions within the context of a separate control system for a particular system (hereinafter referred to as PC O&CES) installed at another location or [2d] of another independent operation and control element (hereinafter referred to as: PC O&CE) – switches, installed at another location.
16
| M |  |  |  |  | 10 | e) | [1] OUNE-VP/BP, UNES-VP/BP in UNE-VP/BP predstavlja tisti del neke naprave, ki omogoča uporabniku, da povzroči spremembo stanja ali delovanja naprave ali sistema ali RV kot celote; [2] vsi elementi za upravljanje: [2a] omogočajo nedvoumno prepoznavnost naprave, kateri so namenjeni; [2b] so osvetljeni; [2c] signalizirajo vključenost naprave; [3] UNES-VP/BP omogoča upravljanje samostojnega sistema, OUNE-VP/BP pa večjega števila samostojnih naprav in sistemov preko enega ali največ dveh medsebojno funkcionalno in fizično tesno povezanih elementov upravljanja; [4] UNES-VP/BP in OUNE-VP/BP v posebej opredeljenih primerih omogoča tudi nadzor nad stanjem in delovanjem sistema/več sistemov v okviru samega UNES-VP/BP ali OUNE-VP/BP ali drugega nadzorno informacijskega elementa; [5] OUNE-BP, UNEB-BP in UNEZ-BP imajo folijsko ali drugo izvedbo stikalne plošče, ki omogoča učinkovito čiščenje in je odporna na običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila – odpornost na vplive običajnih postopkov čiščenja in razkuževanja se zahteva tudi za druge elemente električnega sistema.
|  | PM |  |  | PF | 9+ | e) | [1] OUNE-VP/BP, UNES-VP/BP in UNE-VP/BP predstavlja tisti del neke naprave, ki omogoča uporabniku, da povzroči spremembo stanja ali delovanja naprave ali sistema ali RV kot celote; [2] vsi elementi za upravljanje: [2a] omogočajo nedvoumno prepoznavnost naprave, kateri so namenjeni; [2b] so osvetljeni; [2c] signalizirajo vključenost naprave; [3] UNESVP/ BP omogoča upravljanje samostojnega sistema, OUNE-VP/BP pa večjega števila samostojnih naprav in sistemov preko enega ali največ dveh medsebojno funkcionalno in fizično tesno povezanih elementov upravljanja; [4] UNES-VP/BP in OUNEVP/ BP v posebej opredeljenih primerih omogoča tudi nadzor nad stanjem in delovanjem sistema/več sistemov v okviru samega UNES-VP/BP ali OUNE-VP/BP ali drugega nadzorno informacijskega elementa; [5] OUNE-BP, UNEB-BP in UNEZBP imajo folijsko ali drugo izvedbo stikalne plošče, ki omogoča učinkovito čiščenje in je odporna na običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila – odpornost na vplive običajnih postopkov čiščenja in razkuževanja se zahteva tudi za druge elemente električnega sistema.
|  | PM |  |  | PF | 10 | e) | [1] DC/PC CO&CE, DC/PC O&CES and DC/PC O&CE represent that part of a device that allows the user to change the status or operation of the device or the system or the RA as a whole; [2] all control elements: [2a] they enable unambiguous visibility of the device for which they are dedicated; [2b] they are illuminated; [2c] they signal the device activation; [3] DC/PC O&CES allows the management of a stand-alone system and DC/PC CO&CE allows control of multiple standalone devices and systems through one or a maximum of two functionally and physically tightly linked control elements; [4] in specially defined cases, DC/PC O&CES and DC/PC CO&CE also allow monitoring of the status and functioning of the system/multiple systems within the context of DC/PC O&CES or DC/PC CO&CE or another control information element; [5] PC CO&CE, PC O&CEF and PC O&CER have a foil or other version of a switchboard that allows effective cleaning and is resistant to conventional disinfectants used in health care – resistance to the effects of conventional cleaning and disinfection procedures is also required for other elements of the electrical system.
16
[6 empty] | 2 | f)
|  | PM |  |  | PF | 2 | f) | Dokumentacija – oskrba RV z električno energijo, električno omrežje in nanj priključeni potrošniki ter drugi elementi dodatnega električnega sistema so celovito in jedrnato dokumentirani in na razpolago naročniku v elektronski obliki.
|  | PM |  |  | PF | 2+ | f) | Documentation – the supply of electricity to the RA, the electrical grid and power consumers connected to it and other elements of the additional electrical system are fully documented and available to the Contracting Authority in electronic form.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X | X X X | p
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.47 | Dodatni akumulator BD |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.47 | Extra battery pack of the PS |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Akumulator je izvedbe, ki podpira pogosta globoka praznjenja in ima kapaciteto 95 Ah ali več, če to zahtevajo karakteristike pretvornika električne napetosti ali energijska bilanca dodatno vzpostavljenega električnega sistema BD; [1a] naročnik dopušča možnost vgradnje dveh akumulatorjev.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Akumulator je izvedbe, ki podpira pogosta globoka praznjenja in ima kapaciteto 95 Ah ali več, če to zahtevajo karakteristike pretvornika električne napetosti ali celoten, dodatno vzpostavljen električni sistem BD.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] The battery model supports frequent deep discharges and has a capacity of 95 Ah or more if required by the characteristics of the power converter or the whole, additional electrical system of the PS.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Akumulator je izvedbe, ki podpira pogosta globoka praznjenja in ima kapaciteto 90 Ah ali več, če to zahtevajo karakteristike pretvornika električne napetosti ali celoten, dodatno vzpostavljen električni sistem BD.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] The battery model supports frequent deep discharges and has a capacity of 90 Ah or more if required by the characteristics of the power converter or the whole, additional electrical system of the PS.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.48 | Sistem polnjenja akumulatorjev RV v mirovanju * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.48 | RA battery charging system at standstill * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 7 |  | [1] Samodejno uravnavan polnilnik; [1a] z dvema (2) polnilnima zankama; [1b] preko vtičnice povezan na zunanji 230 V vir napajanja; [2] polnilni zanki zagotavljata polnilni tok, ki znaša za zagonski akumulator ≈ 2 % ali več in za dodatni akumulator ≥ 25 % kapacitete akumulatorja; [3] LN: na dobro prezračevani in dostopni lokaciji; [4] zahteve za polnilnik: [4a] visoka zanesljivost, visoka zmogljivost in namenjenost kontinuirani uporabi; [4b] zaščita pred pregrevanjem, preobremenitvijo, kratkim stikom, zamenjavo polov; [4c] polnjenje po IU-karakteristikah; [4d] mikroprocesorsko krmiljenje; [4e] funkcija temperaturne kompenzacije; [4f] kakovost kot npr. polnilniki Waeco Perfect Charge ali enakovredno; [5] delovanje polnilne zanke akumulatorja BD je nazorno in trajno prikazano z merjenjem [5a] napetosti polnjenja in [5b] polnilnega toka; [5c] LN: v/na osrednji konzoli VP ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji VP.
|  | PM |  |  | PF | 7 |  | [1] Samodejno uravnavan polnilnik; [1a] z dvema (2) polnilnima zankama; [1b] preko vtičnice povezan na zunanji 230 V vir napajanja; [2] polnilni zanki zagotavljata polnilni tok, ki znaša za zagonski akumulator ≈ 2 % ali več in za dodatni akumulator ≥ 25 % kapacitete akumulatorja; [3] LN: na dobro prezračevani in dostopni lokaciji; [4] zahteve za polnilnik: [4a] visoka zanesljivost, visoka zmogljivost in namenjenost kontinuirani uporabi; [4b] zaščita pred pregrevanjem, preobremenitvijo, kratkim stikom, zamenjavo polov; [4c] polnjenje po IU-karakteristikah; [4d] mikroprocesorsko krmiljenje; [4e] funkcija temperaturne kompenzacije; [4f] kakovost kot npr. polnilniki Waeco Perfect Charge ali enakovredno; [5] delovanje polnilne zanke akumulatorja BD je nazorno in trajno prikazano z merjenjem [5a] napetosti polnjenja in [5b] polnilnega toka; [5c] LN v/na osrednji konzoli VP ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji VP.
|  | PM |  |  | PF | 8 |  | [1] Automatically regulating charger; [1a] with two (2) charging loops; [1b] via a socket connected to an external 230 V power source; [2] charging loops provide a charging current equal to 2 % or more for the start-up battery and ≥ 25 % of the battery capacity for an additional battery pack; [3] IL: in a well-ventilated and accessible location [4] charger requirements: [4a] high reliability, high performance and dedicated continuous use; [4b] protection against overheating, overload, short circuit, pole replacement; [4c] charging is carried out according to IU characteristics; [4d] microprocessor control; [4e] temperature compensation function; [4f] quality in terms of, for example, Waeco Perfect Charge Chargers or equivalent; [5] the operation of the battery charging loop of the PS is clearly and permanently displayed by measuring [5a] of the charging voltage and [5b] of the charging current; [5c] IL in/at the DC central console or another location agreed upon with the Contracting Authority.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.49 | Nadzor funkcionalnosti električnega sistema RV * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.49 | Control of the functionality of the RA electrical system * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 8 |  | [1] Za ohranjanje funkcionalnosti sistema sta vzpostavljeni najmanj dve varnostni zanki nastavljivih vklopno-izklopnih vrednosti, ki varujeti dodatni akumulator in nanj pripojene porabnike pred posledicami prenizke napetosti in pregloboke izpraznjenosti (delovanje kot npr. Battery Protector proizvajalca Votronic ali računalniško voden Can-Bus sistem ali enakovredno); [2] funkcionalnost sistema je nazorno in trajno prikazana z merjenjem: [1a] napetosti akumulatorja; [1b] polnilnega in odvzemnega toka ter; [1c] prikazom trenutne kapacitete akumulatorja v amperskih urah in odstotkih; [3] LN: v/na osrednjo konzolo VP ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji VP; [4] obvezen dodaten zvočni opozorilni signal se vklopi, ko pade kapaciteta akumulatorja pod pred nastavljen nivo.
| M |  |  |  |  | 8 |  | [1] Za ohranjanje funkcionalnosti sistema sta vzpostavljeni najmanj dve varnostni zanki nastavljivih vklopno-izklopnih vrednosti, ki varujeti dodatni akumulator in nanj pripojene porabnike pred posledicami prenizke napetosti in pregloboke izpraznjenosti (delovanje kot npr. Battery Protector proizvajalca Votronic ali računalniško voden Can-Bus sistem ali enakovredno); [2] funkcionalnost sistema je nazorno in trajno prikazana z merjenjem: [1a] napetosti akumulatorja; [1b] polnilnega in odvzemnega toka; [1c] prikazom trenutne kapacitete akumulatorja v amperskih urah in odstotkih ter; [1d] drugih parametrov, značilnih npr. za Batterie-Management-Systeme DCC 6000-S, proizvajalca Leab ali IBScontrol proizvajalca Hella ali tem enakovrednih karakteristik; [3] LN: v/na osrednjo konzolo VP ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji VP; [4] obvezen dodaten zvočni opozorilni signal se vklopi, ko pade kapaciteta akumulatorja pod pred nastavljen nivo (možnost izbiranja s strani naročnika).
|  | PM |  |  | PF | 6 |  | [1] Funkcionalnost dodatno vzpostavljenega 12 V električnega sistema BD je nazorno in trajno prikazana z merjenjem: [1a] napetosti akumulatorja; [1b] polnilnega in odvzemnega toka; [1c] prikazom trenutne kapacitete akumulatorja v amperskih urah in odstotkih ter; [1d] drugih parametrov, značilnih npr. za Batterie-Management-Systeme DCC 6000-S, proizvajalca Leab ali IBScontrol proizvajalca Hella ali tem enakovrednih karakteristik; [2] obvezen dodaten zvočni opozorilni signal se vklopi, ko pade kapaciteta akumulatorja pod pred nastavljen nivo za čas, daljši od pred programiranega (možnost izbiranja s strani naročnika); [3] LN: v/na osrednjo konzolo VP ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji VP.
|  | PM |  |  | PF | 6 |  | [1] The functionality of the additionally installed 12 V electrical system of the PS is clearly and permanently displayed by measuring the following: [1a] battery voltage; [1b] charging and discharging current; [1c] display of the current battery capacity in Ampere hours and percentages and [1d] other parameters, typical e.g. for the Batterie-Management-Systeme DCC 6000-S manufactured by Leab or IBScontrol manufactured by Hella or characteristics equivalent to the aforementioned; [2] a mandatory additional audio warning signal is activated when the battery capacity falls below the preset level for a time longer than the pre-programmed (optionally selected by the Contracting Authority); [3] IL: in/on the DC central console or another DC location agreed upon by the Contracting Authority.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.50 | Stikalo za odklop akumulatorja v sili |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.50 | Emergency battery disconnect switch |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Mehanski odklopnik za akumulator BD, kot je npr. stikalo proizvajalca Hella s kodo 6EK002843-071 ali enakovredno; [2] LN: na lahko dostopni lokaciji npr. podnožju levega sedeža; [3] stikalo je označeno z napisom: »V SILI – IZKLOP DODATNEGA AKUMULATORJA«.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Mehanski odklopnik za akumulator BD, kot je npr. stikalo proizvajalca Hella s kodo 6EK002843-071 ali enakovredno; [2] LN: na lahko dostopni lokaciji npr. podnožju levega sedeža; [3] stikalo je označeno z napisom: »V SILI – IZKLOP DODATNEGA AKUMULATORJA«.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Mechanical circuit breaker of the PS battery, such as, for example, the switch of the manufacturer Hella with the code 6EK002843-071 or equivalent; [2] IL: in an easily accessible location e.g. the foot of the left seat; [3] the switch is marked with the following inscription: »EMERGENCY – EXTRA BATTERY PACK DISCONNECTION«.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.51 | Pretvornik električne napetosti z 12 V DC na 230 V AC * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.51 | 12 V DC to 230 V AC voltage converter * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 7 |  | [1] Pretvornik električne napetosti je zasnovan na sistemu samodejno preklopne zanke, ki omogoča distribucijo električnega toka generiranega s strani pretvornika in električnega toka iz zunanjega 230 V vira napajanja, na isto 230 V električno omrežje RV; [2] tehnične zahteve: [2a] izhodna moč ≥ 700 W; [2b] izhodna zagonska moč ≥ 1.200 W; [2c] DC/AC izolacija; [2d] zaščita na vhodu in izhodu pred kratkim stikom; [2e] zaščita pred preveliko in premajhno napetostjo; [2f] zvočno opozorilo pri prenizki napetosti, [2g] zaščita pred previsoko temperaturo; [2h] prisilno hlajenje, [2i] tiho delovanje; [3] kakovost izhodne napetosti: čisti sinus; [4] vklop: samodejni (ob uporabi vtičnice); [4a] delovanje naprave je prikazano na osrednji konzolo VP ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji VP; [5] na pretvornik ne sme biti priključena nobena, v RV trajno vgrajena naprava ali sistem.
|  | PM | PM |  |  | 7 |  | [1] Pretvornik električne napetosti je zasnovan na sistemu samodejno preklopne zanke, ki omogoča distribucijo električnega toka generiranega s strani pretvornika in električnega toka iz zunanjega 230 V vira napajanja, na isto 230 V električno omrežje RV; [2] tehnične zahteve: [2a] izhodna moč ≥ 750 W; [2b] izhodna zagonska moč ≥ 1.300 W; [2c] DC/AC izolacija; [2d] zaščita na vhodu in izhodu pred kratkim stikom; [2e] zaščita pred preveliko in premajhno napetostjo; [2f] zvočno opozorilo pri prenizki napetosti, [2g] zaščita pred previsoko temperaturo; [2h] prisilno hlajenje, [2i] tiho delovanje; [3] kakovost kot npr. razsmerniki Waeco Sine Power ali enakovredno; [4] vklop: ročni ali samodejni (ob uporabi vtičnice); [4a] delovanje naprave je prikazano na osrednji konzolo VP ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji VP; [5] na pretvornik ne sme biti priključena nobena, v RV trajno vgrajena naprava ali sistem.
|  | PM | PM |  |  | 7+ |  | [1] The voltage converter is designed on the basis of an automatic switching loop system that allows the distribution of the electric current generated by the converter and the electric current from the external 230 V power source to the same 230 V power supply network of the RA; [2] technical requirements: [2a] output power ≥ 750 W; [2b] output starting power ≥ 1.300 W; [2c] DC/AC insulation; [2d] short circuit protection at the input and output; [2e] protection against over- and undervoltage; [2f] sound warning in the case of too low voltage, [2g] overtemperature protection; [2h] forced cooling, [2i] quiet operation; [3] quality in terms of, for example, Waeco Sine Power inverters or equivalent; [4] on: manual or automatic (using a socket); [4a] the operation of the device is displayed on the DC central console or another location agreed upon with the Contracting Authority; [5] no permanently installed device or system of the RA can be connected to the converter.
|  |  |  | PF | PF | 7 |  | [1] Pretvornik električne napetosti je zasnovan na sistemu samodejno preklopne zanke, ki omogoča distribucijo električnega toka generiranega s strani pretvornika in električnega toka iz zunanjega 230 V vira napajanja, na isto 230 V električno omrežje RV; [2] tehnične zahteve: [2a] izhodna moč ≥ 500 W; [2b] izhodna zagonska moč ≥ 875 W; [2c] DC/AC izolacija; [2d] zaščita na vhodu in izhodu pred kratkim stikom; [2e] zaščita pred preveliko in premajhno napetostjo; [2f] zvočno opozorilo pri prenizki napetosti, [2g] zaščita pred previsoko temperaturo; [2h] prisilno hlajenje, [2i] tiho delovanje; [3] kakovost kot npr. razsmerniki Waeco Sine Power ali enakovredno; [4] vklop: ročni ali samodejni (ob uporabi vtičnice); [4a] delovanje naprave je prikazano na osrednji konzolo VP ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji VP; [5] na pretvornik ne sme biti priključena nobena, v RV trajno vgrajena naprava ali sistem.
|  |  |  | PF | PF | 7+ |  | [1] The voltage converter is designed on the basis of an automatic switching loop system that allows the distribution of the electric current generated by the converter and the electric current from the external 230 V power source to the same 230 V power supply network of the RA; [2] technical requirements: [2a] output power > 500 W; [2b] output starting power > 875 W; [2c] DC/AC insulation; [2d] short circuit protection at the input and output; [2e] protection against over- and undervoltage; [2f] sound warning in the case of too low voltage, [2g] overtemperature protection; [2h] forced cooling, [2i] quiet operation; [3] Waeco Sine Power or equivalent; [4] quality in terms of, for example, Waeco Sine Power inverters or equivalent; [4] on: manual or automatic (using a socket); [4a] the operation of the device is displayed on the DCab central console or another location agreed upon with the Contracting Authority; [5] no permanently installed device or system of the RA can be connected to the converter.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.52 | Vtičnica za priklop RV na zunanji 230 V vir napajanja * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.52 | Socket for connecting RA to an external 230 V power supply source * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5 |  | [1] Vtična enota, združljiva s setom Defa Mini-Plug-In; [2] LN: na levi strani RV, bližje vozniških vrat, v višini pasu ali višje (potreben dogovor z naročnikom); [3] aktivno napajanje (spojitev tokokroga) je iz zunanje strani signalizirano z dobro vidno zeleno LED svetilko; [4] svetilka prikazuje funkcijo napajanja – če diferenčnega toka ni ali je odklopljen, kljub spojitvi/namestitvi vtikača, signalna luč ne sveti; [5] vzpostavljen je varnostni sistem za nadzor (blokada) zagona motorja; [6] v neposredni bližini vtičnice se nahaja napis »ZUNANJE NAPAJANJE, 230 V«; [7] priložen ≥ 8 m priključni kabel (2,5 mm2).
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] Vtična enota kot npr. set Defa Mini-Plug-In ali enakovredno; [2] LN: na levi strani RV, bližje vozniških vrat, v višini ≈ 1.000 mm (potreben dokončni dogovor z naročnikom); [3] aktivno napajanje (spojitev tokokroga) je iz zunanje strani signalizirano z dobro vidno zeleno LED svetilko; [4] svetilka prikazuje funkcijo napajanja – če diferenčnega toka ni ali je odklopljen, kljub spojitvi/namestitvi vtikača, signalna luč ne sveti; [5] vzpostavljen je varnostni sistem za nadzor (blokada) zagona motorja; [6] v neposredni bližini vtičnice se nahaja napis »ZUNANJE NAPAJANJE, 230 V«; [7] priložen je ≥ 8 m priključni kabel (2,5 mm2).
|  | PM |  |  | PF | 6 |  | [1] A plug-in unit, such as, for example, Defa Mini-Plug-In or equivalent; [2] IL: on the left side of the RA closer to the driver's door at a height of ≈ 1.000 mm (a final agreement with the Contracting Authority is required); [3] active power supply (closing of the circuit) is signalled from the outside by a clearly visible green LED light; [4] the light indicates that the power supply is on – if there is no differential current or it is disconnected despite the connection/installation of the plug, the indicator light is not lit; [5] a safety engine start control system (blockade) is activated; [6] the following label »EXTERNAL POWER SUPPLY, 230 V« is located in the immediate vicinity of the socket; [7] an ≥ 8 m connection cable (2,5 mm2) is included.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.53 | Centralna razdelilna enota dodatnega 12 V in 230 V električnega omrežja |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.53 | Central distribution unit of the additional 12 V and 230 V power supply network |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5 |  | [1] Na lahko dostopnih lokacijah se nahajati osrednji razdelilni enoti 12 V in 230 V električnega omrežja; [2] posamezna enota, na skupnem mestu zajame vse dodatno vgrajene potrošnike in zagotavlja prostor za namestitev elementov potrebnih za povezavo, upravljanje, krmiljenje in drugih funkcij celotnega, dodatno vzpostavljenega, napetostno specifičnega električnega omrežja; [3] električni vodniki in drugi elementi električne opreme so nazorno in trajno označeni ter prikazani v navodilih za uporabo – navodila obvezno vsebujejo tudi postopke za odpravo napak!
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] Na lahko dostopnih lokacijah se nahajati osrednji razdelilni enoti 12 V in 230 V električnega omrežja; [2] posamezna enota, na skupnem mestu zajame vse dodatno vgrajene potrošnike in zagotavlja prostor za namestitev elementov potrebnih za povezavo, upravljanje, krmiljenje in drugih funkcij celotnega, dodatno vzpostavljenega, napetostno specifičnega električnega omrežja; [3] električni vodniki in drugi elementi električne opreme so nazorno in trajno označeni ter prikazani v navodilih za uporabo – navodila obvezno vsebujejo tudi postopke za odpravo napak!
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] In easily accessible locations, are located two central distribution units of the 12 V and 230 V power supply network; [2] each unit connects all additional built-in power consumers at a common location and provides room for the installation of the elements necessary for connection, management, control and other functions of the entire, additionally established, voltage-specific electricity network; [3] electrical conductors and other components of electrical equipment are clearly and permanently marked and shown in the operating manual – the manual must also contain procedures for eliminating faults!
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | OPOZORILNA SIGNALIZACIJA, SIGNALIZACIJA ZA POVEČANJE VARNOSTI, OZNAKE IN NAPISI
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | WARNING SIGNALS, SIGNALS TO INCREASE SAFETY, MARKINGS AND INSCRIPTIONS
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.54 | Opozorilna signalizacija – splošne zahteve |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.54 | Warning signals – general requirements |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 10 |  | [1] Predstavlja naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih opozorilnih znakov (v nadaljevanju POS) ter druge dodatno vgrajene svetlobne naprave za povečanje varnosti v prometu, sistem za obveščanje, k njej pa se uvršča tudi pobarvanost in označenost RV z visoko odsevnimi materiali; [2] delovanje svetlobne in zvočne opozorilne signalizacije je medsebojno neodvisno tako, da npr. v primeru izpada svetlobne opozorilne signalizacije, še naprej deluje zvočna opozorilna signalizacija in obratno; [3] UN POS: preko OUNE-VP ali UNES-VP na lokaciji osrednje konzole ali sredinskega ali volanskega dela armaturne plošče VP ali v sredinskem delu pod stropom; [3a] celoten sistem POS se vključi/izključi preko enega osrednjega stikala; [3b] dodatno zagotovljeno ročno ali samodejno upravljanje (v funkciji prilagajanja vidljivostnim pogojem) s posameznimi podsistemi ali njihovimi funkcijami najmanj v okviru, v nadaljevanju podanih zahtev – potreben dodatni dogovor z naročnikom; [4] vse naprave za dajanje opozorilnih svetlobnih znakov in svetlobne naprave za povečanje varnosti v prometu so, če ni navedeno drugače, energijsko varčna LED svetlobna telesa; [5] vgradnja opozorilne signalizacije je izvedena tako, da bistveno ne odstopa od osnovne linije strehe ali stranic RV.
|  | PM |  |  | PF | 10 |  | [1] Predstavlja naprave za dajanje posebnih svetlobnih in zvočnih opozorilnih znakov (v nadaljevanju POS) ter druge dodatno vgrajene svetlobne naprave za povečanje varnosti v prometu, sistem za obveščanje, k njej pa se uvršča tudi pobarvanost in označenost RV z visoko odsevnimi materiali; [2] delovanje svetlobne in zvočne opozorilne signalizacije je medsebojno neodvisno tako, da npr. v primeru izpada svetlobne opozorilne signalizacije, še naprej deluje zvočna opozorilna signalizacija in obratno; [3] UN POS: preko OUNE-VP ali UNES-VP na lokaciji osrednje konzole ali sredinskega ali volanskega dela armaturne plošče VP ali v sredinskem delu pod stropom; [3a] celoten sistem POS se vključi/izključi preko enega osrednjega stikala; [3b] dodatno zagotovljeno ročno ali samodejno upravljanje (v funkciji prilagajanja vidljivostnim pogojem) s posameznimi podsistemi ali njihovimi funkcijami najmanj v okviru, v nadaljevanju podanih zahtev – potreben dodatni dogovor z naročnikom; [4] vse naprave za dajanje opozorilnih svetlobnih znakov in svetlobne naprave za povečanje varnosti v prometu so, če ni navedeno drugače, energijsko varčna LED svetlobna telesa; [5] vgradnja opozorilne signalizacije je izvedena tako, da bistveno ne odstopa od osnovne linije strehe ali stranic RV.
|  | PM |  |  | PF | 10 |  | [1] It represents a device for special lighting and audio warning signs (hereinafter referred to as: SWS) and other additionally built-in light devices for increasing traffic safety, a notification system, which also includes the colouring and marking of the RA with highly reflective materials; [2] the operation of the lighting and audio warning signals is mutually independent such as, for example, in the event of a failure of the light warning signal, the audio warning signal shall continue to operate and vice versa; [3] O&C SWS: via DC CO&CE or DC O&CES at the location of the central console or the central or steering wheel of the instrument panel of the DC or in the central part under the ceiling; [3a] the entire SWS system is switched on/off via one central switch; [3b] additionally guaranteed manual or automatic control (in the function of adjusting to the visibility conditions) with individual subsystems or their functions, at least within the framework of the following requirements – additional agreement with the Contracting Authority is required; [4] all devices for warning light signs in order to increase traffic safety are, unless otherwise indicated, energy-saving LED lighting fixtures; [5] the installation of the warning signal is carried out in such a way that it does not deviate substantially from the base line of the roof or sides of the RA.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.55 | Svetlobna opozorilna signalizacija |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.55 | Warning light signals |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3+ |  | [1] Izpolnjuje zahteve ECE R 65, Class 1 ali Class 2; [2] nameščena je čim bližje najvišji točki RV, simetrično glede na njegovo vzdolžno os spredaj in zadaj tako, da je dobro vidna z vseh strani RV (360°); [3] posamezni elementi se nahajajo tudi na drugih opredeljenih lokacijah; [4] ob vključeni svetlobni opozorilni signalizaciji in zategnjeni ročni zavori delujejo tudi vse štiri varnostne utripalke.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Izpolnjuje zahteve ECE R 65, Class 1 ali Class 2; [2] nameščena je čim bližje najvišji točki RV, simetrično glede na njegovo vzdolžno os spredaj in zadaj tako, da je dobro vidna z vseh strani RV (360°); [3] posamezni elementi se nahajajo tudi na drugih opredeljenih lokacijah; [4] ob vključeni svetlobni opozorilni signalizaciji in zategnjeni ročni zavori delujejo tudi vse štiri varnostne utripalke.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] It complies with the ECE R 65, Class 1 or Class 2 requirements; [2] it is positioned as close as possible to the highest point of the RA symmetrically with respect to its longitudinal axis at the front and rear so that it is easily visible from all sides of the RA (360°); [3] individual elements are also located at other identified locations; [4] all four safety indicators also operate together with the activated warning light signals and the applied hand brake.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.55.1 | Osnovne modre opozorilne luči spredaj * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.55.1 | Basic front blue warning lights * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 6+ |  | [1] Integrirane v streho; [1a] LN: čim bližje stičišču najvišjih lateralnih točk sprednje in stranske stene ter strehe; [2] luč za posamezno stran (levo in desno) vključuje najmanj osem (8) svetlobnih teles razporejenih tako, da glede na srednjo vzdolžno os RV, pokrivajo najmanj kot 90° v smeri naprej in vstran; v primeru, ko izvedba luči ali njihova namestitev tega ne omogoča je 360° vidnost dopustno zagotovi z dodatnimi svetlobnimi elementi v okviru osnovnih, dodatnih ali drugih samostojnih luči; [2a] vsa svetlobna telesa so opremljena s širokokotno optiko (dodatnimi ipsilon optičnimi elementi za povečanje kota svetlobnega snopa); [2b] kakovost – svetilnost: najmanj enakovredna svetlobnim modulom: LED Integro, proizvajalca Hänsch ali liniji L51 (Flare), proizvajalca Standby ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 5+ |  | [1] Integrirane v streho ali v strehi dodano (tesno ob streho prilegajočo ter po značilnostih strehe aerodinamično oblikovano) konzolo; [1a] LN: čim bližje stičišču najvišjih lateralnih točk sprednje in stranske stene ter strehe; [2] luč za posamezno stran (levo in desno) vključuje najmanj osem (8) svetlobnih teles razporejenih tako, da glede na srednjo vzdolžno os RV, pokrivajo najmanj kot 90° v smeri naprej in vstran; [2a] vsa svetlobna telesa so opremljena s širokokotno optiko (dodatnimi ipsilon optičnimi elementi za povečanje kota svetlobnega snopa); [2b] kakovost – svetilnost: najmanj enakovredna svetlobnim modulom: LED Integro, proizvajalca Hänsch ali IWS, proizvajalca FSV.
|  | PM |  |  | PF | 5+ |  | [1] They are integrated in the roof or in built in the roof console (closely fitting the roof and aerodynamically shaped according to the characteristics of the roof) console; [1a] IL: as close as possible to the intersection of the highest lateral points of the front and side walls and the roof; [2] the light for each side (left and right) includes at least eight (8) light bodies arranged so that, with regard to the middle longitudinal axis of the RA, they cover at least 90° in the forward and outward direction; [2a] all light bodies are equipped with wide-angle optics (additional Y-optical elements to increase the angle of the light beam); [2b] quality – luminosity: at least equivalent to the following light modules: LED Integro, manufactured by Hansch or IWS manufactured by FSV.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.55.2 | Osnovne modre opozorilne luči zadaj * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.55.2 | Basic rear blue warning lights * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5 |  | [1] Integrirane v streho; [1a] LN: na zadnjem delu RV, na najvišji, skrajno zunanji levi in desni strani; [2] luč za posamezno stran vključuje najmanj osem (8) svetlobnih teles razporejenih tako, da glede na srednjo vzdolžno os RV, pokrivajo najmanj kot 90° v smeri nazaj in vstran; v primeru, ko izvedba luči ali njihova namestitev tega ne omogoča je 360° vidnost dopustno zagotovi z dodatnimi svetlobnimi elementi v okviru osnovnih, dodatnih ali drugih samostojnih luči; [2a] vsa svetlobna telesa so opremljena s širokokotno optiko; [2b] kakovost – svetilnost: kot luči pod tč. »2.55.1«.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Integrirane v streho ali strehi dodano (tesno ob streho prilegajočo ter po značilnostih strehe aerodinamično oblikovano) konzolo; [1a] LN: na zadnjem delu RV, na najvišji, skrajno zunanji levi in desni strani; [2] luč za posamezno stran vključuje najmanj osem (8) svetlobnih teles razporejenih tako, da glede na srednjo vzdolžno os RV, pokrivajo najmanj kot 90° v smeri nazaj in vstran; [2a] vsa svetlobna telesa so opremljena s širokokotno optiko; [2b] kakovost – svetilnost: kot luči pod tč. »2.55.1«.
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] They are integrated in the roof or built in the roof console (closely fitting the roof and aerodynamically shaped according to the characteristics of the roof); [1a] IL: at the rear of the RA at the highest point of the extreme outer left and right sides; [2] the light for a each side includes at least eight (8) light bodies arranged so that, with respect to the middle longitudinal axis of the RA, they cover at least 90° in the rear and outward direction; [2a] all light bodies are equipped with wide-angle optics; [2b] quality – luminosity: the same as with lights under item »2.55.1«.
[6 empty] | 5 |  | [1] Integrirane v streho ali strehi dodano (tesno ob streho prilegajočo ter po značilnostih strehe aerodinamično oblikovano) konzolo; [1a] LN: na zadnjem delu RV, na najvišji, skrajno zunanji levi in desni strani; [2] luč za posamezno stran vključuje najmanj osem (8) svetlobnih teles razporejenih tako, da glede na srednjo vzdolžno os RV, pokrivajo najmanj kot 90° v smeri nazaj in vstran; [2a] vsa svetlobna telesa so opremljena s širokokotno optiko; [2b] kakovost – svetilnost: najmanj enakovredna svetlobnemu modulu LED Integro, proizvajalca Hänsch; [2c] svetlobna telesa primarno delujejo po vzorcu utripa stroboskopskega bliska; [3] druga vsebinsko in kakovostno enakovredna izvedba dopustna le v dogovoru z naročnikom.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.55.3 | Visoko intenzivne modre in bele opozorilne luči * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.55.3 | High-intensity blue and white warning lights * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 12 |  | [1] Modre luči: [1a] najmanj dve (2) luči, integrirani v streho ali v strehi dodano konzolo, usmerjeni glede na prečno os RV pravokotno naprej; [1b] najmanj ena (1) bočna luč na levi in desni strani, v ali pod strešno linijo prednjega dela BD; [2] bele luči: [2a] najmanj dve (2) blisk luči, integrirani v streho ali v strehi dodano konzolo, usmerjeni glede na prečno os RV pravokotno naprej; [2b] najmanj ena (1) blisk luč, integrirana v prednjo masko RV, skrajno levo in desno, v višini pasu; [3] luči pod »2a« vključujejo najmanj tri (3) svetlobna telesa, vse preostale luči pa najmanj štiri (4) svetlobna telesa; [4] luči pod »1a«, »1b« in »2a« oddajajo visoko intenziven, usmerjen – dolgi snop svetlobe; [4a] kakovost – svetilnost najmanj enakovredna svetlobnemu telesu LED Powerblitz, proizvajalca Hänsch ali liniji L51/L52 (Long Range), proizvajalca Standby ali enakovredno; [4b] v primeru uporabe luči razreda nano, mora luč vsebovati najmanj šest (6) svetlobnih teles – enakovredno svetilnost je dopustno zagotoviti tudi z dodajanjem svetlobnih teles ali luči; [5] zahteva »4b« velja tudi za luči pod »2b«; [6] luči zahtevane pod »1a« in »2a« je dopustno urediti tudi: [6a] v srednji vzdolžni osi vzpenjajočega se dela strehe, nad VD (luč združuje zahteve leve in desne luči v eni sami luči) ali [6b] v okviru strešnega svetlobnega bloka, ki od nivoja strehe odstopa do ≈ 75 mm, ima kovinsko ohišje (najmanj spodnji ter vrhnji del), izvedba pa ne presega 2/3 širine strehe (v strešni blok je dopustno vključiti tudi zahtevo »1b«); [7] UN: sočasen izklop celotnega sklopa luči; [6a] izklop belih blisk luči v nočnem času.
|  | PM |  |  | PF | 10+ |  | [1] Modre luči: [1a] najmanj dve (2) luči, integrirani v streho ali v strehi dodano konzolo iz tč. »2.55.1«, usmerjeni glede na prečno os RV pravokotno naprej; [1b] najmanj ena (1) bočna luč na levi in desni strani, v ali pod strešno linijo prednjega dela BD; [2] bele luči: [2a] najmanj dve (2) blisk luči, integrirani v streho ali v strehi dodano konzolo iz tč. »2.55.1«, usmerjeni glede na prečno os RV pravokotno naprej; [2b] najmanj ena (1) blisk luč, integrirana v prednjo masko RV, skrajno levo in desno, v višini pasu; [3] vse luči vključujejo najmanj štiri (4) svetlobna telesa; [4] luči pod »1a«, »1b« in »2a« oddajajo visoko intenziven, usmerjen – dolgi snop svetlobe; [4a] kakovost – svetilnost najmanj enakovredna svetlobnemu telesu LED Powerblitz, proizvajalca Hänsch ali luči Microled Plus, proizvajalca FSV; [4b] v primeru uporabe luči razreda nano, mora luč vsebovati najmanj šest (6) svetlobnih teles – enakovredno svetilnost je dopustno zagotoviti tudi z dodajanjem svetlobnih teles ali luči; [5] zahteva »4b« velja tudi za luči pod »2b«; [6] luči zahtevane pod »1a«, »1b« in »2a« je dopustno urediti tudi v okviru enotnega strešnega svetlobnega bloka, ki od nivoja strehe odstopa do ≈ 70 mm, ima kovinsko ohišje (najmanj spodnji ter vrhnji del), izvedba pa ne presega 2/3 širine strehe; [7] UN: sočasen izklop celotnega sklopa luči; [6a] izklop belih blisk luči v nočnem času.
|  | PM |  |  | PF | 12 |  | [1] Blue lights: [1a] at least two (2) lights integrated in the roof or built in a roof console referred to in item »2.55.1« oriented in relation to the transverse axis of the RA perpendicularly forward; [1b] at least one (1) side light on the left and right side, in or under the roofline of the front PS area; [2] white lights: [2a] at least two (2) flashing lights integrated in the roof or built in a roof console referred to in point »2.55.1« oriented in relation to the transverse axis of the RA perpendicularly forward; [2b] at least one (1) flashing light integrated in the front mask of the RA extreme left and right, at the waist height; [3] all lights include at least four (4) light bodies; [4] the lights under »1a«, »1b« and »2a« emit a highly intense, directed – long beam of light; [4a] quality – luminosity at least equivalent to the light body Powerblitz LED manufactured by Hansch or the Microled Plus light manufactured by FSV; [4b] in the case of the use of a nano class lights they must contain at least six (6) light bodies – equivalent level of luminosity may also be provided with the addition of lighting fixtures or lights; [5] the »4b« requirement also applies to lights under »2b«; [6] the lights required under »1a«, »1b« and »2a« are also permitted within the context of a single roof light block which deviates from the level of the roof of up to ≈ 70 mm, has a metal housing (at least lower and upper part), the execution does not exceed 2/3 of the width of the roof; [7] O&C: simultaneous switching off of the whole light assembly; [6a] switching off the white flashing lights during night time.
[6 empty] | 9 |  | [1] Integrirane v streho ali v strehi dodano konzolo iz tč. »2.55.1«: [1a] v sklopu osnovnih modrih opozorilnih luči ali [1b] kot samostojne luči; [2] dopustna je tudi izvedba v obliki samostojnega, ob streho prilegajočega, barvno usklajenega ohišja mikro ali nano LED luči; [2] LN: [2a] skupaj z osnovnimi modrimi opozorilnimi lučmi ali [2b] poleg osnovnih modrih opozorilnih luči v smeri proti srednji vzdolžni osi RV ali [2c] pod osnovnimi modrimi opozorilnimi lučmi, v vzpenjajočem se delu strehe, nad VD ali [2d] v srednji vzdolžni osi vzpenjajočega se dela strehe, nad VD (luč združuje zahteve leve in desne luči v eni sami luči); [2] luč za posamezno stran / posamezna luč pod »2a« in »2b« vključuje najmanj štiri (4), luč pod »2c« pa šest (6) svetlobna telesa; [2a] kakovost – svetilnost najmanj enakovredna svetlobnemu telesu LED Powerblitz, proizvajalca Hänsch ali luči Microled Plus, proizvajalca FSV; [3] v primeru uporabe luči razreda nano, mora luč vsebovati najmanj šest (6) svetlobnih teles – enakovredno svetilnost je dopustno zagotoviti tudi z dodajanjem svetlobnih teles ali luči; Blitz High Power-LED izvedbe z optiko dolgega svetlobnega snopa; [3a] kakovost – svetilnost: najmanj enakovredna svetlobnemu telesu LED-Powerblitz, proizvajalca Hänsch; [4] svetlobna telesa so glede na prečno os RV usmerjena pravokotno naprej in primarno delujejo po vzorcu utripa dvojni blisk; [6] UN: omogočen izklop luči.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.55.4 | Dopolnilne modre opozorilne luči * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.55.4 | Supplementary blue warning lights * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5+ |  | [1] Sklop luči sestavlja: [1a] ena (1) luč integrirana v prednjo masko, skrajno levo in desno, v višini pasu; [1b] ena (1) luč v/na levem in desnem vzvratnem ogledalu, nameščena ali zaščitena tako, da ne prihaja do odboja svetlobe v VP, kakovost kot npr. luč proizvajalca Standby, linija L5 ali L54 ali luč proizvajalca Cell2, model MS6BH ali enakovredno; [1c] ena (1) bočna luč, ki pokriva kot ≥ 135°, integrirana v levi in desni blatnik, v višini pasu, kot npr. luč proizvajalca Whelen, model IONV1B ali enakovredno; [3] vse luči so razreda mikro, z najmanj štirimi (4) svetlobnimi telesi ali razreda nano, z najmanj šestimi (6) svetlobnimi telesi; [4] UN: sočasen izklop celotnega sklopa luči.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Sklop luči sestavlja: [1a] ena (1) luč integrirana v prednjo masko, skrajno levo in desno, v višini pasu; [1b] ena (1) luč v/na levem in desnem vzvratnem ogledalu, kot npr. luč proizvajalca Standby AB, model L52 ali model L93 ali enakovredno; [1c] ena (1) bočna luč integrirana v levi in desni blatnik ali odbijač, v višini pasu; [2] vse luči so razreda mikro, z najmanj štirimi (4) svetlobnimi telesi ali razreda nano, z najmanj šestimi (6) svetlobnimi telesi; [3] UN: sočasen izklop celotnega sklopa luči.
|  | PM |  |  | PF | 4+ |  | [1] The light assembly consists of the following: [1a] one (1) light integrated into the front mask, extreme left and right at the waist height; [1b] one (1) light in/on the left and right rear-view mirrors, such as, for example, the light of the manufacturer Standby AB, model L52 or model L93 or equivalent; [1c] one (1) side light integrated in the left and right fender or bumper, at the height of the waist; [2] all lights are of the micro class with at least four (4) light bodies or of the nano class with at least six (6) light bodies; [3] O&C: simultaneous switching off of the whole light assembly.
[6 empty] | 10 |  | [1] Dodatne modre opozorilne luči: [1a] ena (1) luč v sklopu levega in desnega vzvratnega ogledala; [1c] ena (1) bočna luč integrirana v levi in desni blatnik ali odbijač, v višini pasu; [1d] po ena (1) luč integrirana v prednjo masko, skrajno levo in desno, v višini pasu; [3] vse luči so razreda mikro, z najmanj štirimi (4) svetlobnimi telesi ali razreda nano, z najmanj šestimi (6) svetlobnimi telesi; [4] UN: [4a] sočasen izklop celotnega sklopa luči; [4b] izklop belih blisk luči v nočnem času; [5c] dodatno vklopno/izklopno stikalo za v VP nameščene luči. luči pod »1a« oddaja razpršen svetlobni snop, vse druge luči pa usmerjen svetlobni snop, luč pod »2b« oddaja še posebej dolg svetlobni snop »2b« razpolagajo najmanj s štirimi (4) svetlobnimi telesi z dolgim svetlobnim snopom, kakovost najmanj enaka luči Microled Plus z dolgim svetlobnim snopom (Sputnik LED), proizvajalca FSV / kot npr. Blitz High Power-LED ali enakovredno, vse preostale luči pa najmanj štirimi (4) svetlobnimi telesi – kakovost najmanj enakovredna svetlobnemu telesu Microled Plus, proizvajalca FSV; [4] luči zahtevane pod »1b« in »2b« je dopustno namestiti tudi pod stropom ali na armaturni plošči VP (izza vetrobranskega stekla) ali na zgornjem delu motornega pokrova (pred vetrobranskim steklom); [4a] za luči zahtevane pod »2b« je v primeru uporabe nano luči je dopustna tudi izvedba v obliki samostojnega, ob streho prilegajočega, barvno usklajenega nano ohišja kombinaciji imenovanih lokacij; vklopno/izklopno stikalo za v VP nameščene luči.
[6 empty] | 10 |  | [1] Dodatne modre opozorilne luči: [1a] najmanj ena (1) bočna luč na levi in desni strani, v ali pod strešno linijo prednjega dela BD; [1b] ena (1) luč v sklopu levega in desnega vzvratnega ogledala; [1c] ena (1) bočna luč integrirana v levi in desni blatnik ali odbijač, v višini pasu; [1d] dve (2) luči integrirani v prednjo masko, skrajno levo in desno, v višini pasu; [2] dodatne bele opozorilne luči; [2a] dve (2) blisk luči integrirani v prednjo masko RV, skrajno levo in desno, v višini pasu; [2b] dve (2) blisk luči v vzpenjajočem delu strehe VD; [3] vse luči so razreda mikro, z najmanj štirimi (4) svetlobnimi telesi ali razreda nano, z najmanj šestimi (6) svetlobnimi telesi; [3a] luč pod »1a« oddaja razpršen snop svetlobe; [3b] kakovost – svetilnost, najmanj pod »2b« opredeljenih luči je najmanj enakovredna svetlobnemu telesu LED Powerblitz, proizvajalca Hänsch ali luči Microled Plus, proizvajalca FSV – enakovredno svetilnost je dopustno zagotoviti tudi z dodajanjem svetlobnih teles ali luči; [4] luči zahtevane pod »2b« je dopustno namestiti tudi pod stropom ali na armaturni plošči VP (izza vetrobranskega stekla) ali na zgornjem delu motornega pokrova (pred vetrobranskim steklom); ali v izvedbi samostojnega, ob streho prilegajočega, barvno usklajenega ohišja mikro ali nano LED luči; [4] UN: omogočen: [4a] sočasen izklop celotnega sklopa luči; [4b] izklop belih blisk luči v nočnem času; [5c] dodatno vklopno/izklopno stikalo za v VP nameščene luči. luči pod »1a« oddaja razpršen svetlobni snop, vse druge luči pa usmerjen svetlobni snop, luč pod »2b« oddaja še posebej dolg svetlobni snop »2b« razpolagajo najmanj s štirimi (4) svetlobnimi telesi z dolgim svetlobnim snopom, kakovost najmanj enaka luči Microled Plus z dolgim svetlobnim snopom (Sputnik LED), proizvajalca FSV / kot npr. Blitz High Power-LED ali enakovredno, vse preostale luči pa najmanj štirimi (4) svetlobnimi telesi – kakovost najmanj enakovredna svetlobnemu telesu Microled Plus, proizvajalca FSV; [4] luči zahtevane pod »1b« in »2b« je dopustno namestiti tudi pod stropom ali na armaturni plošči VP (izza vetrobranskega stekla) ali na zgornjem delu motornega pokrova (pred vetrobranskim steklom); [4a] za luči zahtevane pod »2b« je v primeru uporabe nano luči je dopustna tudi izvedba v obliki samostojnega, ob streho prilegajočega, barvno usklajenega nano ohišja kombinaciji imenovanih lokacij; vklopno/izklopno stikalo za v VP nameščene luči.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.56 | Zvočna opozorilna signalizacija |  |  |  | 2 x S
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.56.1 | Ojačevalnik sirene * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.56.1 | Siren amplifier * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Proizvaja zvok na ravni ≥ 120 dB (A); [2] poleg znaka za opozarjanje (rog/horn), proizvaja zvok spreminjajoče se frekvence na najmanj treh (3) pred programiranih programih – najmanj: en (1) program za vožnjo v naselju in en (1) program za vožnjo izven naselja; [2a] kakovost kot npr. Federal PA 300R – 200 W ali enakovredno (zahteva se ne nanaša na znak »rog/horn« in sistem obveščanja); [3] BP in VP sta zvočno izolirana; [4] UN:[4a] dodatno spreminjanje tona sirene preko volanskega gumba troblje.
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] Proizvaja zvok na ravni ≥ 120 dB (A); [2] poleg znaka za opozarjanje (rog/horn), proizvaja zvok spreminjajoče se frekvence na najmanj treh (3) pred programiranih programih – najmanj: en (1) program za vožnjo v naselju in en (1) program za vožnjo izven naselja; [2a] kakovost kot npr. Federal PA 300R – 200 W ali enakovredno (zahteva se ne nanaša na znak »rog/horn« in sistem obveščanja); [3] BP in VP sta zvočno izolirana (raven hrupa v notranjosti RV ne sme presegati dovoljenih vrednosti standarda SIST EN 1789; [4] UN:[4a] dodatno spreminjanje tona sirene preko volanskega gumba troblje.
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] It produces sound at a level of ≥ 120 dB (A); [2] in addition to the warning sign (horn) it produces a sound for the change in frequency through at least three (3) preset programmes – at least: one (1) programme for driving in the settlement and one (1) programme for driving outside the settlement; [2a] quality in terms of, for example, Federal PA 300R – 200 W or equivalent (it does not apply to the »horn« sign and notification system); [3] PC and DC are soundproofed (the noise level inside the RA must not exceed the permissible values of the SIST EN 1789 standard; [4] O&C: [4a] additionally changes in the siren tone via the steering wheel horn.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.56.2 | Sistem obveščanja (samostojen ali v sklopu ojačevalnika sirene) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.56.2 | Notification system (stand-alone or within a siren amplifier) |  |  |  | 2 x S
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.56.3 | Elektronska zvočnika * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.56.3 | Electronic speakers * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5 |  | [1] Dva (2) enakovredna elektronska zvočnika skupne jakosti ≥ 200 W; [1a] za doseganje zahtevane jakosti je dopustno uporabiti dodatni sredinski zvočnik); [2] LN: integrirana izvedba zvočnika (magneta in troblje) v sprednji maski ali odbijaču (brez znatnega prehajanja preko zunanje linije maske/odbijača); [2a] čim bližje višini pasu; [2b] v čim večjem medsebojnem razmiku; [2c] zvočnik in troblja sta med seboj neposredno fizično povezana (brez vmesnih cevi); [2d] zagotovljen neposreden izstop zvoka iz troblje v okolje; [2e] kakovost kot npr. Federal ES 100, AL-257-N, TS 100-N ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Dva (2) enakovredna elektronska zvočnika skupne jakosti ≥ 200 W; [2] LN: integrirana izvedba zvočnika (magneta in troblje) v sprednji maski ali odbijaču (brez znatnega prehajanja preko zunanje linije maske/odbijača); [2a] čim bližje višini pasu; [2b] v čim večjem medsebojnem razmiku; [2c] zvočnik in troblja sta med seboj neposredno fizično povezana (brez vmesnih cevi); [2d] zagotovljen neposreden izstop zvoka iz troblje v okolje; [2e] kakovost kot npr. Federal ES 100, AL-257-N, TS 100-N ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] Two (2) equivalent electronic speakers with total volume of ≥ 200 W; [2] IL: integrated loudspeaker execution (magnet and horn) in the front mask or bumper (no significant transitioning over the mask/bumper line); [2a] as close as possible to the height of the waist; [2b] at the greatest possible distance; [2c] the loudspeaker and horn are directly physically connected to each other (without intermediate pipes); [2d] a direct sound output from the horn to the environment; [2e] quality in terms of, for example, Federal ES 100, AL-257-N, TS 100-N or equivalent.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.56.4 | Zračna sirena * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.56.4 | Airhorn * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Najmanj dvo-membranske zračne sirene; [1a] delujoče v območju 440 Hz do 585 Hz; [1b] jakost ≥ 122 db (A); [1c] ustreznost standardu DIN 14610 (kot npr. Martin-Horn Nr. 2097 GM ali enakovredno); [2] LN: na lokaciji, zaščiteni pred poškodbami, izven VP in BP – potreben dogovoru z naročnikom; [3] UN: [3a] kontinuirano delovanje – preko posebnega stikala; [3b] interval dveh opozorilnih ciklov – preko pohodnega stikala na kolesnem okrovu.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Najmanj dvo-membranske zračne sirene; [1a] delujoče v območju 440 Hz do 585 Hz; [1b] jakost ≥ 122 db (A); [1c] ustreznost standardu DIN14610 (kot npr. Martin-Horn Nr. 2097 GM ali enakovredno); [2] LN: na lokaciji, zaščiteni pred poškodbami – potreben dogovoru z naročnikom; [3] UN: [3a] kontinuirano delovanje – preko posebnega stikala; [3b] interval dveh opozorilnih ciklov – preko pohodnega stikala na kolesnem okrovu.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] At least two-membrane airhorns; [1a] operating in the range between 440 Hz to 585 Hz; [1b] volume ≥ 122 dB (A); [1c] compliance with the DIN 14610 standard (such as Martin-Horn Nr. 2097 GM or equivalent); [2] IL: in an area protected from damage – agreement with the Contracting Authority is required; [3] O&C: [3a] continuous operation – via a special switch; [3b] interval of two warning cycles – via the footswitch located on the wheel housing.
MC | [5 empty] | 3 |  | [1] Štiri-membranske zračne sirene; [1a] delujoče v območju 435 Hz do 600 Hz; [1b] jakost ≥ 123 db (A); [1c] ustreznost standardu DIN14610 (kot npr. Martin-Horn Nr. 2297 GM ali enakovredno); [2] LN: na lokaciji, zaščiteni pred poškodbami – potreben dogovoru z naročnikom; [3] UN: [3a] kontinuirano delovanje – preko posebnega stikala; [3b] interval dveh opozorilnih ciklov – preko pohodnega stikala na kolesnem okrovu;
[6 empty] | 4 |  | [1] Štiri-glasne, dvo-membranske zračne sirene; [2] delujoče v območju 435 Hz do 600 Hz; [3] jakost ≥ 123 db (A); [4] ustreznost standardu DIN14610 (kot npr. Martin-Horn Nr. 2297 GM ali enakovredno); [5] LN: na lokaciji, zaščiteni pred poškodbami – potreben dogovoru z naročnikom; [6] ob aktivaciji naprave se odvije interval enega opozorilnega cikla; [7] UN: preko ročičnega stikala/tipke na/v armaturni plošči v bližini volana (na desni strani) in pohodnega stikala na kolesnem okrovu. [3c] LN: preko (ročičnega) stikala/tipke na/v armaturni plošči v bližini volana (na desni strani) ali drugi, z naročnikom dogovorjeni izvedbi ali lokaciji.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.57 | Svetlobne naprave za povečanje varnosti |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.57 | Illuminating devices to increase safety |  |  |  | 2 x S
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.57.1 | Tekoče luči * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.57.1 | Running lights * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5 |  | [1] Blok ali druga izvedba s sedem (7) ali več svetlobnih modulov rumenih luči za pomoč pri usmerjanju prometa; [1a] posamezni modul vključuje najmanj tri (3) svetlobna telesa visoke intenzivnosti; [2] omogočen izbor najmanj treh (3) različnih vzorcev (smeri) delovanja; [3] LN: na zadnjem, zgornjem delu RV; [3a] dopustno do ≈ 75 mm odstopanje od nivoja strehe, v primeru izvedbe, ki ne presega 2/3 širine strehe in ima ohišje (najmanj spodnji ter vrhnji del) izdelano iz kovine; [4] UN: preko UNES-VP, nameščenega v/na osrednji konzoli VP; [5] neodvisnost sistema od sistema POS; [6] vklop zgolj ob delujočih varnostnih utripalkah.
|  | PM | PM |  |  | 5 |  | [1] Blok ali druga izvedba s sedem (7) ali več svetlobnih modulov rumenih luči za pomoč pri usmerjanju prometa; [1a] posamezni modul vključuje najmanj štiri (4) svetlobna telesa visoke intenzivnosti; [2] omogočen izbor najmanj treh (3) različnih vzorcev (smeri) delovanja; [3] LN: na zadnjem, zgornjem delu RV; [3a] dopustno do ≈ 70 mm odstopanje od nivoja strehe, v primeru izvedbe, ki ne presega 2/3 širine strehe in ima ohišje (najmanj spodnji ter vrhnji del) izdelano iz kovine; [4] UN: preko UNES-VP, nameščenega v/na osrednji konzoli VP; [5] neodvisnost sistema od sistema POS; [6] vklop zgolj ob delujočih varnostnih utripalkah.
|  | PM | PM |  |  | 5+ |  | [1] Block type or other type of design with five (5) or more light modules of yellow lights for assisting in directing the traffic; [1a] each module includes at least four (4) high-intensity light bodies; [2] a choice of at least three (3) different patterns (directions) of functioning is enabled; [3] LN: at the rear, upper part of the RA; [3a] permissible up to a ≈ 70 mm deviation from the level of the roof, in the case of a design that does not exceed 2/3 of the width of the roof and has a housing (at least the lower and upper part) made of metal; [4] O&C: via the DC O&CES installed in/on the DC central console; [5] system independence from the SWS system; [6] it is switched on only when safety indicators are flashing.
|  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] Blok ali druga izvedba s pet (5) ali več svetlobnih modulov rumenih luči za pomoč pri usmerjanju prometa; [1a] posamezni modul vključuje najmanj štiri (4) svetlobna telesa visoke intenzivnosti; [2] omogočen izbor najmanj treh (3) različnih vzorcev (smeri) delovanja; [3] LN: na zadnjem, zgornjem delu RV; [3a] dopustno do ≈ 70 mm odstopanje od nivoja strehe, v primeru izvedbe, ki ne presega 2/3 širine strehe in ima ohišje (najmanj spodnji ter vrhnji del) izdelano iz kovine; [4] UN: preko UNESVP, nameščenega v/na osrednji konzoli VP; [5] neodvisnost sistema od sistema POS; [6] vklop zgolj ob delujočih varnostnih utripalkah.
|  |  |  | PF | PF | 5+ |  | [1] Block type or other type of design with five (5) or more light modules of yellow lights for assisting in directing the traffic; [1a] each module includes at least four (4) high-intensity light bodies; [2] a choice of at least three (3) different patterns (directions) of functioning is enabled; [3] LN: at the rear, upper part of the RA; [3a] permissible up to a « 70 mm deviation from the level of the roof, in the case of a design that does not exceed 2/3 of the width of the roof and has a housing (at least the lower and upper part) made of metal; [4] UN: via the DCab O&CE installed in/on the DCab central console;[5] system independence from the SWS system; [6] it is switched on only when safety indicators are flashing.
MC | [5 empty] | 4 |  | [1] Blok ali druga izvedba s sedem (7) ali več svetlobnih modulov rumenih luči za pomoč pri usmerjanju prometa; [1a] posamezni modul vključuje najmanj štiri (4) svetlobna telesa visoke intenzivnosti; [2] omogočen izbor najmanj treh (3) različnih vzorcev (smeri) delovanja; [3] LN: na zadnjem, zgornjem delu RV; [3a] dopustno do ≈ 65 mm odstopanje od nivoja strehe, v primeru izvedbe, ki ne presega 1/2 širine strehe in ima ohišje (najmanj spodnji ter vrhnji del) izdelano iz kovine; [4] UN: preko UNES-VP, nameščenega v/na osrednji konzoli VP; [5] neodvisnost sistema od sistema POS; [6] vklop zgolj ob delujočih varnostnih utripalkah.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.57.2 | Delovne luči * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.57.2 | Working lights * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Ena (1) ali dve (2) beli delovni luči (svetlobni tok ene ali obeh skupaj ≥ 1000 Im) na: [1a] levi in desni strani RV, vzdolžno bližje srednjemu delu BD (ob uporabi ene luči) ali na sprednjem in zadnjem delu BD (ob uporabi dveh luči), po višini bližje strehi – zagotovljena trdna vgradnja; [1b] zadnjem zgornjem delu RV; [2] luč pod zahtevo »1b« je mogoče uporabljati kot samostojno delovno luč in luč za vzvratno vožnjo; [3] UN: preko OUNE-VP ali UNES-VP ter UNEB-BP in UNEZ-BP.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Ena (1) ali dve (2) beli delovni luči (svetlobni tok ene ali obeh skupaj ≥ 1000 Im) na: [1a] levi in desni strani RV, vzdolžno bližje srednjemu delu BD (ob uporabi ene luči) ali na sprednjem in zadnjem delu BD (ob uporabi dveh luči), po višini bližje strehi – zagotovljena trdna vgradnja; [1b] zadnjem zgornjem delu RV; [2] luč pod zahtevo »1b« je mogoče uporabljati kot samostojno delovno luč in luč za vzvratno vožnjo; [3] UN: preko OUNE-VP ali UNES-VP ter UNEB-BP in UNEZ-BP.
|  | PM |  |  | PF | 4+ |  | [1] One (1) or two (2) white working lights (luminous flux of a single light or both together ≥ 1.000 Im) on: [1a] the left and right sides of the RA, longitudinally closer to the middle part of the PS (using only a single light) or on the front and rear section of the PS (using two lights) at a height closer to the roof – ensured solid installation; [1b] the rear upper part of the RA; [2] the lamp under the »1b« requirement may be used as a stand-alone working light and a reverse drive light; [3] O&C: through DC CO&CE or DC O&CES and PC O&CEF and PC O&CER.
MC | [5 empty] | 4 |  | [1] Ena (1) ali dve (2) beli delovni luči (svetlobni tok ene ali obeh skupaj ≥ 1250 Im) na: [1a] levi in desni strani RV, vzdolžno bližje srednjemu delu BD (ob uporabi ene luči) ali na sprednjem in zadnjem delu BD (ob uporabi dveh luči), po višini bližje strehi – zagotovljena trdna vgradnja; [1b] zadnjem zgornjem delu RV; [2] luč pod zahtevo »1b« je mogoče uporabljati kot samostojno delovno luč in luč za vzvratno vožnjo; [3] UN: preko OUNE-VP ali UNES-VP ter UNEB-BP in UNEZ-BP.; [4] samodejni izklop, ko RV preseže hitrost ≈ 30 km/h.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.57.3 | Dodatne luči |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.57.3 | Additional lights |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 6 |  | [1] Pozicijske luči; zavorne luči; luči za smerno utripalko; [1a] LN: na zadnjem delu RV, integrirane v ali ploščato nameščene ob streho ali bližje zgornjemu delu leve in desne ali zadnje stene ali integrirane v enotno, strehi dodano konzolo; [1b] UN: kot serijske luči; [2] označevalne luči – rumene; [2a] LN: integrirane v levo in desno stranico, najmanj na sprednjem in zadnjem delu BD; [2b] UN: kot pozicijske luči; [3] označevalni luči – bela in rdeča, kot npr. luč pod kataloško št. 2XS 955 031-001 proizvajalca Hella ali enakovredno; [3a] LN: na zadnjih vogalih BD, čim bližje RV, v višini odbijača ali nad njim (v vzvratno ogledalo dobro vidni); [3b] UN: kot pozicijske luči.
|  | PM | PM |  |  | 5 |  | [1] Pozicijske luči; zavorne luči; luči za smerno utripalko; [1a] LN: na zadnjem delu RV, integrirane v ali ploščato nameščene ob streho ali bližje zgornjemu delu leve in desne ali zadnje stene ali integrirane v enotno, strehi dodano konzolo; [1b] UN: kot serijske luči; [2] označevalne luči – rumene; [2a] LN: integrirane v levo in desno stranico, najmanj na sprednjem in zadnjem delu BD; [2b] UN: kot pozicijske luči; [3] označevalni luči – bela in rdeča, kot npr. luč pod kataloško št. 2XS 955 031-001 proizvajalca Hella ali enakovredno; [3a] LN: na zadnjih vogalih BD, čim bližje RV, v višini odbijača ali nad njim (v vzvratno ogledalo dobro vidni); [3b] UN: kot pozicijske luči.
M |  | PM | PM |  |  | 6 |  | [1] Position lights; brake lights; direction indicator lamps; [1a] IL: on the rear part of the RA, integrated into or flatly mounted next to the roof or closer to the top of the left and right or rear walls or integrated into a single, roof-mounted console; [1b] O&C: as serial lights; [2] marking lights – yellow; [2a] IL: integrated in the left and right sides, at least on the front and rear section of the PS; [2b] O&C: as position lights; [3] two marking lights – white and red, such as the light under catalogue No. 2XS 955 031-001 manufactured by Hella or equivalent; [3a] IL: at the rear corners of the PS, as close as possible to the RA, at or above the bumper (easily visible in the rear-view mirror); [3b] O&C: as position lights.
|  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] Pozicijske luči; zavorne luči; luči za smerno utripalko; [1a] LN: na zadnjem delu RV, integrirane v ali ploščato nameščene ob streho ali bližje zgornjemu delu leve in desne ali zadnje stene ali integrirane v enotno, strehi dodano konzolo; [1b] UN: kot serijske luči; [2] označevalne luči – rumene (dodatna zahteva za RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm in RV modularne izvedbe); [2a] LN: integrirane v levo in desno stranico, najmanj na sprednjem in zadnjem delu BD; [2b] UN: kot pozicijske luči; [3] označevalni luči – bela in rdeča, kot npr. luč pod kataloško št. 2XS 955 031-001 proizvajalca Hella ali enakovredno; [3a] LN: na zadnjih vogalih BD, čim bližje RV, v višini odbijača ali nad njim (v vzvratno ogledalo dobro vidni); [3b] UN: kot pozicijske luči.
M |  |  |  | PF | PF | 6 |  | [1] Position lights; brake lights; direction indicator lamps; [1a] IL: on the rear part of the RA, integrated into or flatly mounted next to the roof or closer to the top of the left and right or rear walls or integrated into a single, roof-mounted console; [1b] O&C: as serial lights; [2] marking lights – yellow (additional requirement for the RA estate car/van model with a PC with a length exceeding 3,000 mm and the RA modular design); [2a] IL: integrated in the left and right sides, at least on the front and rear section of the PA; [2b] O&C: as position lights;[3] two marking lights – white and red, such as the light under catalogue No. 2XS 955 031-001 manufactured by Hella or equivalent; [3a] IL: at the rear corners of the PA, as close as possible to the RA, at or above the bumper (easily visible in the rear-view mirror); [3b] O&C: as position lights.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.58 | Osnovna stikalna shema |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.58 | Basic circuit diagram |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 14
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.59 | Oznake in napisi |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.59 | Marking and labelling |  |  |  | 2 x S
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.59.1 | Označevalne oznake in napisi (* za samolepilno folijo) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.59.1 | Marking labels and inscriptions (* for self-adhesive foil) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 6 |  | [1] So iz kakovostne, visoko odsevne samolepilne folije – kakovost ustreza najmanj retroreflektivni foliji 3M™ Scotchlite™ Reflective Sheeting Series 580 z obstojnostjo ≥ pet (5) let ali enakovredno; [2] vsi napisi so zapisani z velikimi črkami pisave »Arial Black«; [3] napisi iz p-tč. »b«, »d« in »g« so v primeru omejenega prostora lahko tudi v pisavi »Impact«; [4] barva napisov je srebrna, modra ali rdeča (natančne barvne odtenke, opredeljene po lestvici RAL, se dogovori z naročnikom); [5] do 10 % odstopanje navzdol od opredeljene veličine je dopustno zgolj v primeru omejene razpoložljivosti prostora za namestitev zahteve – v primeru večje omejitve je potreben dogovor z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 5+ |  | [1] So iz kakovostne, visoko odsevne samolepilne folije – kakovost ustreza najmanj retroreflektivni foliji 3M™ Scotchlite™ Reflective Sheeting Series 580 s pet (5) letno garancijo ali enakovredno; [2] vsi napisi so zapisani z velikimi črkami pisave »Arial Black«; [3] napisi iz p-tč »b«, »d« in »g« so v primeru omejenega prostora lahko tudi v pisavi »Impact«; [4] barva napisov je srebrna, modra ali rdeča (natančne barvne odtenke, opredeljene po lestvici RAL, se dogovori z naročnikom); [5] do 10 % odstopanje navzdol od opredeljene veličine je dopustno zgolj v primeru omejene razpoložljivosti prostora za namestitev zahteve – v primeru večje omejitve je potreben dogovor z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 6+ |  | [1] They are of a high quality, highly reflective self-adhesive foil – the quality corresponds to at least the retroreflective foil 3M™ Scotchlite™ Reflective Sheeting Series 580 with a five (5) year warranty or equivalent; [2] all the inscriptions are written in large letters in »Arial Black« font; [3] in the case of limited space the inscriptions from subitems »b«, »d« and »g« may also be presented in »Impact« font; [4] the colour of the inscriptions is silver, blue or red (exact colour shades, defined by the RAL scale, shall be agreed with the Contracting Authority); [5] up to a 10 % downward deviation from the specified size is only permissible in the case of limited availability of the space for the installation of the request – in the case of a larger limitation agreement with the Contracting Authority is required.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | ÇÈ |  |  |  | q
| M |  |  |  |  | 1V | a) | Zrcalni napis »URGENCA« in »112« na prednjem delu RV – na pokrovu motorja (višina črk ≈ 145 mm).
|  | PM |  |  | PF | 1V | a) | Zrcalni napis »URGENCA« in »112« na prednjem delu RV – na pokrovu motorja (višina črk ≈ 145 mm).
|  | PM |  |  | PF | 2 | a) | Mirror-image inscription »URGENCA« (EMERGENCY) and »112« on the front of the RA – on the cover of the engine (letter height ≈ 145 mm).
16
| M |  |  |  |  | 1V | b) | Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« na prednjem delu RV – nad vetrobranskim steklom (višina črk ≈ 115 mm).
|  | PM |  |  | PF | 1V | b) | Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« na prednjem delu RV – nad vetrobranskim steklom (višina črk ≈ 115 mm).
|  | PM |  |  | PF | 2 | b) | Inscription »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« (EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE) on the front of the RA – above the windscreen (letter height ≈ 115 mm).
16
| M |  |  |  |  | 1V | c) | Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« na stranskih površinah BD (višina črk ≈ 130 mm).
|  | PM |  |  | PF | 1V | c) | Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« na stranskih površinah BD (višina črk ≈ 130 mm).
|  | PM |  |  | PF | 2 | c) | Inscription »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« (EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE) on the side surfaces of the PS (letter height ≈ 130 mm).
16
| M |  |  |  |  | 1V | d) | Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« na zadnjem delu RV (višina črk ≈ 100 mm).
|  | PM |  |  | PF | 1V | d) | Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« na zadnjem delu RV (višina črk ≈ 100 mm).
|  | PM |  |  | PF | 2 | d) | Inscription »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« (EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE) on the rear of the RA (letter height ≈ 100 mm).
16
| M |  |  |  |  | 2 | e) | Znak sistema NMP Slovenije (Ø ≈ 500 mm ali v razpoložljivi višini prostora – okna), na sprednjem in zadnjem delu RV ter na obeh stranskih površinah, bližje zadnjemu delu RV.
|  | PM |  |  | PF | 2 | e) | Znak sistema NMP Slovenije (Ø ≈ 500 mm ali v razpoložljivi višini prostora – okna), na sprednjem in zadnjem delu RV ter na obeh stranskih površinah, bližje zadnjemu delu RV.
|  | PM |  |  | PF | 2 | e) | The sign of the Slovene emergency medical assistance system (Ø ≈ 500 mm or in the available area height – windows) on the front and rear part of the RA and on both side surfaces closer to the rear part of the RA.
16
| M |  |  |  |  | 1V | f) | Znak sistema NMP Slovenije (Ø ≈ 750 mm) in večji napis »MoE LJUBLJANA« ter »interna številka« na strehi BD.
|  | PM |  |  | PF | 2 | f) | Predpisan znak sistema NMP Slovenije (Ø ≈ 750 mm) in večji napis »LJUBLJANA« ter »REA/NRV - interna številka« na strehi BD.
|  | PM |  |  | PF | 2 | f) | The prescribed sign of the Slovene emergency medical assistance system (Ø ≈ 750 mm) and the larger inscription »LJUBLJANA« and »REA/NRV – interna številka« (REA/EMA – internal number) on the PS roof.
16
| M |  |  |  |  | 1+ | g) | Pod ali ob, v p-tč. »e« opredeljenih zahtevah je napis »MoE LJUBLJANA« ter »interna številka« (višina črk ≈ 80 mm ali več).
|  | PM |  |  | PF | 2 | g) | Pod ali ob, v p-tč. »e« opredeljenih zahtevah je napis »LJUBLJANA« ter »REA/NRV - interna številka« (višina črk ≈ 80 mm ali več).
|  | PM |  |  | PF | 2 | g) | Under or by, in the requirements defined under subitem »e«, stands the inscription »LJUBLJANA« and »REA/NRV – interna številka« (REA/EMA – internal number) (letter height ≈ 80 mm or more).
16
| M |  |  |  |  | 2 | h) | Na obeh stranskih površinah BD in zadnjih vratih se nahaja simbol telefona z zapisom št. 112 (velikost številk večja ali enaka v p-tč. »c« opredeljeni zahtevi); potreben dogovor z naročnikom glede izbora barve.
|  | PM |  |  | PF | 2 | h) | Na obeh stranskih površinah BD in zadnjih vratih se nahaja simbol telefona z zapisom št. 112 (velikost številk večja ali enaka v p-tč. »c« opredeljeni zahtevi); potreben dogovor z naročnikom glede izbora barve.
|  | PM |  |  | PF | 3 | h) | On both sides of the PS and the rear doors there is a symbol of the phone with the inscribed No. 112 (the size of numbers is larger or equal to the requirement defined under subitem »c«); agreement with the Contracting Authority regarding the choice of colour is required.
16
| M |  |  |  |  | 1V | i) | »Interna številka« na rdečem pasu sprednjih blatnikov (višina črk ≈ 80 mm ali več).
|  | PM |  |  | PF | 1V | i) | Označba UKC Ljubljana na voznikovih in sovoznikovih vratih.
|  | PM |  |  | PF | 1V | i) | The designation mark UKC Ljubljana (Ljubljana UMC) will be placed on the driver’s and passenger’s doors.
16
| M |  |  |  |  | 1V | j) | Označba UKC Ljubljana na voznikovih in sovoznikovih vratih.
|  | PM |  |  | PF | 2 | j) | Označba nameščena na zunanji in notranji strani zadnjih krilnih vrat – opozarja na prostor, potreben za nalaganje in razlaganje pacientov.
|  | PM |  |  | PF | 2 | j) | The mark located on the outside and the inside of the rear wing door – draws attention to the space required for loading and unloading patients.
16
| M |  |  |  |  | 2 | k) | Označba nameščena na zunanji in notranji strani zadnjih krilnih vrat – opozarja na prostor, potreben za nalaganje in razlaganje pacientov.
16
| M |  |  |  |  | 2 | l) | Napis »DIESEL« na pokrovu prostora za točenje goriva in napis tlaka (v barih) polnjenja pnevmatik nad vsemi štirimi (4) kolesi (npr. 3,5 bar).
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.59.2 | Opozorilne oznake (* za samolepilno folijo) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.59.2 | Warning labels (* for self-adhesive foil) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 9 |  | [1] Oznake iz p-tč. »a«, »e«, »f« in »g« so iz kakovostne, visoko odsevne (fluorescentne + retroreflektivne) samolepilne folije – kakovost ustreza foliji VisiFlex, serija V8000, proizvajalca Avery Dennison, z obstojnostjo ≥ pet (5) let ali enakovredno; [2] oznake iz p-tč. »b« in »d« so iz kakovostne, visoko odsevne (retroreflektivne) samolepilne folije – kakovost ustreza 3M™ Scotchlite™ Reflective Sheeting Series 580 (72) z obstojnostjo ≥ pet (5) let ali enakovredno; [3] po RAL lestvici neopredeljene barvne odtenke se dogovori z naročnikom; [4] barvni odtenki posameznega pasu so zajeti v enotni nalepki; [4a] delitev nalepke je dopustna v primeru, ko je potrebno premagati specifične konstrukcijske in oblikovne ovire na namestitvenih površinah; [5] do 15 % odstopanje navzdol od opredeljenih veličin je dopustno v primeru omejene razpoložljivosti prostora za namestitev – v primeru večjih omejitev je potreben dogovor z naročnikom; [6] poseben dogovor z naročnikom je potreben tudi v primeru, ko zaradi specifičnih karoserijskih značilnosti RV, spodaj zahtevane namestitvene površine niso ali niso v celoti razpoložljive.
|  | PM |  |  | PF | 9 |  | [1] Oznake iz p-tč. »a«, »e«, »f« in »g« so iz kakovostne, visoko odsevne (fluorescentne + retroreflektivne) samolepilne folije – kakovost ustreza 3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting Series 4000-33 (83/92) s pet (5) letno garancijo ali enakovredno; [2] oznake iz p-tč. »b« in »d« so iz kakovostne, visoko odsevne (retroreflektivne) samolepilne folije – kakovost ustreza 3M™ Scotchlite™ Reflective Sheeting Series 580 (72) s pet (5) letno garancijo ali enakovredno; [3] po RAL lestvici neopredeljene barvne odtenke se dogovori z naročnikom; [4] barvni odtenki posameznega pasu so zajeti v enotni nalepki; [4a] delitev nalepke je dopustna v primeru, ko je potrebno premagati specifične konstrukcijske in oblikovne ovire na namestitvenih površinah; [5] do 15 % odstopanje navzdol od opredeljenih veličin je dopustno v primeru omejene razpoložljivosti prostora za namestitev – v primeru večjih omejitev je potreben dogovor z naročnikom; [6] poseben dogovor z naročnikom je potreben tudi v primeru, ko zaradi specifičnih karoserijskih značilnosti RV, spodaj zahtevane namestitvene površine niso ali niso v celoti razpoložljive.
|  | PM |  |  | PF | 10 |  | [1] Markings from subitems »a«, »e«, »f« and »g« are from high-quality, highly reflective (fluorescent + retroreflective) self-adhesive foil – the quality corresponds that of 3M™ Diamond Grade™ DG3 Reflective Sheeting Series 4000-33 (83/92) with a five (5) year guarantee or equivalent; [2] markings from subitems »b« and »d« are from high-quality, retroreflective self-adhesive foil – the quality corresponds that of 3M™ Scotchlite™ Reflective Sheeting Series 580 (72) with a five (5) year warranty or equivalent; [3] colour shades that are undefined according to the RAL scale shall be agreed with the Contracting Authority; [4] the colour shades of each strip are included in a single sticker; [4a] the division of the sticker is permissible in the event that specific construction and design obstacles on the installation surfaces need to be overcome; [5] up to a 15 % downward deviation from the defined quantities is permissible in the case of limited availability of the installation space – in the event of major limitations an agreement with the Contracting Authority is required; [6] a special agreement with the Contracting Authority is also required if, due to the specific bodywork characteristics of the RA, the installation surfaces required below are not or are not fully available.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | ÇÈ |  |  |  | q
| M |  |  |  |  | 4 | a) | Na sprednjem delu RV je od spodnjega predela motornega pokrova navzgor nameščen ≈ 140 mm visok pas, sestavljen iz izmenjujočih se trakov fluorescentno rumeno-zelene in rdeče barve, širine ≈ 100 mm; trakovi potekajo od sredine zgornjega roba nameščenega pasu poševno navzdol in navzven, pod kotom ≈ 45°; na stranskem delu motornega pokrova ali v predelu blatnikov ali obeh, se pas razširi proti vetrobranskemu steklu.
|  | PM |  |  | PF | 4 | a) | Na sprednjem delu RV je od spodnjega predela motornega pokrova navzgor nameščen ≈ 140 mm visok pas, sestavljen iz izmenjujočih se trakov fluorescentno rumeno-zelene in rdeče barve, širine ≈ 100 mm; trakovi potekajo od sredine zgornjega roba nameščenega pasu poševno navzdol in navzven, pod kotom ≈ 45°; na stranskem delu motornega pokrova ali v predelu blatnikov ali obeh, se pas razširi proti vetrobranskemu steklu.
|  | PM |  |  | PF | 4 | a) | On the front part of the RA, ≈ 140 mm high belt composed of alternating strips of fluorescent yellow-green and red with a width of ≈ 100 mm is placed upward from the lower compartment of the engine cover. The strips extend from the centre of the upper edge of the strip positioned in a downward and outward directions at an angle of ≈ 45 °; on the side of the engine cover or in the mudguard area or both, the strip extends towards the windscreen.
16
| M |  |  |  |  | 3 | b) | Po celotni dolžini stranskih površin in širini zadnjih vrat RV, je izpod predela oken nameščen vzdolžno potekajoč ≈ 140 mm visok pas rdeče barve; pas se na sredini zadnje tretjine vozila dodatno odcepi poševno navzgor in se oži ali širi ali prekinja do zadnjega dela.
|  | PM |  |  | PF | 3 | b) | Po celotni dolžini stranskih površin in širini zadnjih vrat RV, je izpod predela oken nameščen vzdolžno potekajoč ≈ 140 mm visok pas rdeče barve; pas se na sredini zadnje tretjine vozila dodatno odcepi poševno navzgor in se oži ali širi ali prekinja do zadnjega dela.
|  | PM |  |  | PF | 3 | b) | Along the entire length of the side surfaces and the width of the rear doors of the RA a longitudinally extending ≈ 140 mm high strip of red colour is placed below the window area; the strip additionally divides upwards in a slanted manner in the middle of the last third of the vehicle and becomes more narrow or extended or interrupted towards the rear.
16
| M |  |  |  |  | 3 | c) | Po celotni dolžini stranskih površin in širini zadnjih vrat RV je izpod, v p-tč. »b« opredeljenega pasu nameščen vzdolžno potekajoč ≈ 45 mm visok pas fluorescentno rumeno-zelene barve; kakovost ustreza retroreflektivni foliji 3M™ Diamond Grade™ ali Scotchlite™ z obstojnostjo ≥ pet (5) let ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 3 | c) | Po celotni dolžini stranskih površin in širini zadnjih vrat RV je izpod, v p-tč. »b« opredeljenega pasu nameščen vzdolžno potekajoč ≈ 45 mm visok pas fluorescentno rumeno-zelene barve; kakovost ustreza retroreflektivni foliji 3M™ Diamond Grade™ ali Scotchlite™ s pet (5) letno garancijo ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 3 | c) | The total length of the side surfaces and the width of the rear doors of the RA below the strip defined in subitem »b« placed longitudinally extending ≈ 45 mm high strip of fluorescent yellow-green colour; the quality corresponds to that of the 3M™ Diamond Grade™ or Scotchlite™ retroreflective foil with a five (5) year warranty or equivalent.
16
| M |  |  |  |  | 3 | d) | Na zgornjem delu RV (med zastekljenimi/zasteklitvi namenjenimi površinami in streho) je po celotni dolžini stranskih površin in širini sprednje in zadnje stene RV nameščen vzdolžno potekajoč ≈ 100 mm visok pas rdeče barve. Dopustna tudi druga kreativnejša izvedba.
|  | PM |  |  | PF | 3 | d) | Na zgornjem delu RV (med zastekljenimi/zasteklitvi namenjenimi površinami in streho) je po celotni dolžini stranskih površin in širini sprednje in zadnje stene RV nameščen vzdolžno potekajoč ≈ 100 mm visok pas rdeče barve. Dopustna tudi druga kreativnejša izvedba.
|  | PM |  |  | PF | 3 | d) | On the upper part of the RA (between glazed/glazing-dedicated surfaces and roof) along the entire length of the side surfaces and the width of the front and rear walls of the RA is placed a longitudinally extending ≈ 100 mm high strip of red colour. Another more creative design is also permitted.
16
| M |  |  |  |  | 3 | e) | Po celotni dolžini stranskih površin, med sprednjimi in zadnjimi kolesi je nameščen vzdolžno potekajoč, ≈ 140 mm visok pas sestavljen iz izmenjujočih se, proti zadnjemu delu RV poševno nagnjenih trakov (pod kotom ≈ 45°), fluorescentno rumeno-zelene in rdeče barve, širine ≈ 100 mm.
|  | PM |  |  | PF | 3 | e) | Po celotni dolžini stranskih površin, med sprednjimi in zadnjimi kolesi je nameščen vzdolžno potekajoč, ≈ 140 mm visok pas sestavljen iz izmenjujočih se, proti zadnjemu delu RV poševno nagnjenih trakov (pod kotom ≈ 45°), fluorescentno rumenozelene in rdeče barve, širine ≈ 100 mm.
|  | PM |  |  | PF | 3 | e) | Along the entire length of the lateral surfaces between the front and rear wheels there is a ≈ 140 mm high strip that is extending longitudinally consisting of an alternating, rearward-facing part of the RA of obliquely inclined bands (at an angle of 45°), fluorescent yellow-green and red, ≈ 100 mm in width.
16
| M |  |  |  |  | 3 | f) | Zadnja vrata BD so najmanj od, izpod okna nameščenega vzdolžno potekajočega traku iz p-tč. »c« navzdol opremljena s pasom, ki vključuje ≈ 100 mm široke trakove izmenjujočih se fluorescentno rumeno-zelene in rdeče barve; trakovi potekajo od srednje vertikalne linije RV navzdol in navzven pod kotom ≈ 45°.
|  | PM |  |  | PF | 3 | f) | Zadnja vrata BD so najmanj od, izpod okna nameščenega vzdolžno potekajočega traku iz p-tč. »c« navzdol opremljena s pasom, ki vključuje ≈ 100 mm široke trakove izmenjujočih se fluorescentno rumeno-zelene in rdeče barve; trakovi potekajo od srednje vertikalne linije RV navzdol in navzven pod kotom ≈ 45°.
|  | PM |  |  | PF | 3 | f) | PS rear doors are at least from the strip that is extending longitudinally below the window from the subitem »c« downwardly fitted with a strip that includes ≈ 100 mm wide bands of alternating fluorescent yellow-green and red colours; the bands run from the middle vertical line of the RA downwards and outwards at an angle of ≈ 45°.
16
| M |  |  |  |  | 4 | g) | Na spodnjem ali njemu bližnjem razpoložljivem delu notranje površine zadnjih krilnih vrat je nameščen pas opozorilnih oznak za usmerjanje, z levo in desno nagnjenimi trakovi (videz puščice) fluorescentno rumeno-zelene in rdeče barve; višina pasu znaša ≈ 250 mm ali več; nameščen je neposredno na oblogo vrat ali drug podložni element; poteka po celotni razpoložljivi širini levega in desnega krila vrat.
|  | PM | PM |  |  | 4 | g) | Na spodnjem ali njemu bližnjem razpoložljivem delu notranje površine zadnjih krilnih vrat je nameščen pas opozorilnih oznak za usmerjanje, z levo in desno nagnjenimi trakovi (videz puščice) fluorescentno rumeno-zelene in rdeče barve; višina pasu znaša ≈ 250 mm ali več; nameščen je neposredno na oblogo vrat ali drug podložni element; poteka po celotni razpoložljivi širini levega in desnega krila vrat.
M |  | PM | PM |  |  | 4 | g) | On the lower or adjacent part of the inner surface of the rear wing doors there is a strip of warning signs for guidance, with left and right inclined bands (appearance of the arrow) in fluorescent yellow-green and red colours; the height of the belt is ≈ 250 mm or more; it is placed directly on the door wing or other underlying element; it runs through the entire available width of the left and right door wings.
|  |  |  | PF | PF | 4 | g) | Zahteva za RV z zadnjimi vrati krilne izvedbe: na spodnjem ali njemu bližnjem razpoložljivem delu notranje površine zadnjih krilnih vrat je nameščen pas opozorilnih oznak za usmerjanje, z levo in desno nagnjenimi trakovi (videz puščice) fluorescentno rumeno-zelene in rdeče barve; višina pasu znaša ≈ 250 mm ali več; nameščen je neposredno na oblogo vrat ali drug podložni element; poteka po celotni razpoložljivi širini levega in desnega krila vrat.
M |  |  |  | PF | PF | 4 | g) | The requirement for an RA with rear wing doors: on the lower or adjacent part of the inner surface of the rear wing doors there is a strip of warning signs for guidance, with left and right inclined bands (appearance of the arrow) in fluorescent yellow-green and red colours; the height of the belt is ≈ 250 mm or more; it is placed directly on the door wing or other underlying element; it runs through the entire available width of the left and right door wings.
F | [5 empty] | 3 | g) | Zahteva za RV z zadnjimi vrati krilne izvedbe: na spodnjem ali njemu bližnjem razpoložljivem delu notranje površine zadnjih krilnih vrat je nameščen pas opozorilnih oznak za usmerjanje, z levo in desno nagnjenimi trakovi (videz puščice) fluorescentno rumeno-zelene in rdeče barve; višina pasu znaša ≈ 250 mm ali več; nameščen je neposredno na oblogo vrat ali drug podložni element; poteka po celotni razpoložljivi širini levega in desnega krila vrat.
16
| M |  |  |  |  | 5 | h) | Najmanj vpetju zadnjih krilnih vrat nasprotni vertikalni rob (iznad zahteve iz p-tč. »g«), ter vpetju nasprotni vertikalni in spodnji rob vrat boksov, so z notranje strani oblepljeni s ≈ 25 mm širokim, največ v razmerju 1:1 prekinjenim trakom; predhodni enakovredna izvedba tudi na stranskem (najmanj po 2/3 višine) ali celotnem zunanjem robu vrat boksov in zunanji strani zadnjih krilnih vrat (iznad zahteve iz p-tč. »b«); barvo traku se dogovori z naročnikom; kakovost materiala ustreza kakovostnim opredelitvam iz p-tč. »c«.
|  | PM | PM |  |  | 5 | h) | Najmanj vpetju zadnjih krilnih vrat nasprotni vertikalni rob (iznad zahteve iz p-tč. »g«), ter vpetju nasprotni vertikalni in spodnji rob vrat boksov, so z notranje strani oblepljeni s ≈ 25 mm širokim, največ v razmerju 1:1 prekinjenim trakom; predhodni enakovredna izvedba tudi na stranskem (najmanj po 2/3 višine) ali celotnem zunanjem robu vrat boksov in zunanji strani zadnjih krilnih vrat (iznad zahteve iz p-tč. »b«); barvo traku se dogovori z naročnikom; kakovost materiala ustreza kakovostnim opredelitvam iz p-tč. »c«.
M |  | PM | PM |  |  | 6 | h) | At least the vertical edge opposite the clamping of the rear leaf door (above the requirement from the subpoint »g«), and the vertical and lower edges opposite of the box doors opposite the clamping have a ≈ 25 mm wide interrupted band glued on the inside, at a maximum ratio of 1:1; the design equivalent to the previous one is also on the side (at least 2/3 of the height) or the entire outer edge of the box doors and the outside of the rear wing doors (above the requirement from subitem »b«); the colour of the band shall be agreed with the Contracting Authority; the quality of the material corresponds the qualitative definitions from subitem »c«.
|  |  |  | PF | PF | 5 | h) | Zahteva za RV z zadnjimi vrati krilne izvedbe in RV modularne izvedbe: najmanj vpetju zadnjih krilnih vrat nasprotni vertikalni rob (iznad zahteve iz p-tč. »g«), ter vpetju nasprotni vertikalni in spodnji rob vrat boksov, so z notranje strani oblepljeni s ≈ 25 mm širokim, največ v razmerju 1:1 prekinjenim trakom; predhodni enakovredna izvedba tudi na stranskem (najmanj po 2/3 višine) ali celotnem zunanjem robu vrat boksov in zunanji strani zadnjih krilnih vrat (iznad zahteve iz p-tč. »b«); barvo traku se dogovori z naročnikom; kakovost materiala ustreza kakovostnim opredelitvam iz p-tč. »c«.
M |  |  |  | PF | PF | 6 | h) | The requirement for an RA with rear wing design and RV modular design: at least the vertical edge opposite the clamping of the rear leaf door (above the requirement from the subitem »g«), and the vertical and lower edges opposite of the box doors opposite the clamping have a ≈ 25 mm wide interrupted band glued on the inside, at a maximum ratio of 1: 1; the design equivalent to the previous one is also on the side (at least 2/3 of the height) or the entire outer edge of the box doors and the outside of the rear wing doors (above the requirement from subitem »b«); the colour of the band shall be agreed with the Contracting Authority; the quality of the material corresponds the qualitative definitions from subitem »c«.
F | [5 empty] | 4 | h) | Zahteva za RV z zadnjimi vrati krilne izvedbe in RV modularne izvedbe: najmanj vpetju zadnjih krilnih vrat nasprotni vertikalni rob (iznad zahteve iz p-tč. »g«), ter vpetju nasprotni vertikalni in spodnji rob vrat boksov, so z notranje strani oblepljeni s ≈ 25 mm širokim, največ v razmerju 1:1 prekinjenim trakom; predhodni enakovredna izvedba tudi na stranskem (najmanj po 2/3 višine) ali celotnem zunanjem robu vrat boksov in zunanji strani zadnjih krilnih vrat (iznad zahteve iz p-tč. »b«); barvo traku se dogovori z naročnikom; kakovost materiala ustreza kakovostnim opredelitvam iz p-tč. »c«.
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.59.3 | Dizajn |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 2.59.3 | Design |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Podane opredelitve predstavljajo osnovne elemente oznak in napisov, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju celostnega dizajna; izvedba mora biti kar se da povzeta po obstoječi grafični podobi voznega parka naročnika – potreben dokončni dogovor z naročnikom; [2] v primeru regulativnih sprememb glede zahtev po označevanju RV v Službi nujne medicinske pomoči v R. Sloveniji, ki bi nastopile do 10 dni pred načrtovano ali pogodbeno zavezujočo izročitvijo blaga kupcu, se celoten sklop zahtev glede oznak in napisov ustrezno prilagodi novim zahtevam.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Podane opredelitve predstavljajo osnovne elemente oznak in napisov, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju celostnega dizajna – potreben dokončni dogovor z naročnikom; [2] v primeru regulativnih sprememb glede zahtev po označevanju RV v Službi nujne medicinske pomoči v R. Sloveniji, ki bi nastopile do 10 dni pred načrtovano ali pogodbeno zavezujočo izročitvijo blaga kupcu, se celoten sklop zahtev glede oznak in napisov ustrezno prilagodi novim zahtevam.
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] The specified definitions represent the basic elements of labels and inscriptions that need to be taken into consideration when preparing an overall design – a final agreement with the Contracting Authority is required. [2] In the case of regulatory changes regarding the requirements for markings of the RA in the Emergency Medical Service of the Republic of Slovenia which would occur up to 10 days prior to the planned or contractually binding delivery of the goods to the purchaser, the entire set of requirements regarding labels and inscriptions shall be adapted accordingly to the new requirements.
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 20 | SISTEMI ZA KOMUNIKACIJO, DOKUMENTIRANJE IN PRENOS PODATKOV
16
[6 empty] | 20 | COMMUNICATIONS, RECORDING AND DATA TRANSMISSION SYSTEMS
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.60 | Sistem za komunikacijo, dokumentiranje in prenos podatkov RV |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.60 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-MO | 2.60 | Communications, recording and data transmission systems of the RA |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 2.60 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
4
[6 empty] | 5 |  | [1] Vsi elementi sistema za komunikacijo, dokumentiranje in prenos podatkov RV morajo biti skladni z obstoječo informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) naročnika; [2] zahteva se nanaša na nabavo, montažo in zagon opreme RV ter vključitev in zagon celotnega sistema RV v računalniški sistem dispečerskega centra naročnika, vključno z vzpostavitvijo zajema in izmenjave vseh relevantnih podatkov – v skladu z aktualnim stanjem sistema naročnika na dan objave razpisa; [3] za uspešno opravljen funkcionalni zagon se smatra nemoteno delovanje celotnega sistema, vključno z izmenjavo podatkov z dispečerskim centrom.
[6 empty] | 6 |  | [1] All elements of the communication, recording and data transmission system of the RA must comply with the existing information and communication technology (ICT) of the Contracting Authority; [2] the requirement relates to the purchasing, installation and commissioning of RA equipment and the inclusion and start of the entire RA system in the dispatch centre computer system of the Contracting Authority including the establishment of the capture and exchange of all relevant data – in accordance with the current status of the Contracting Authority's system on the date of publication of the tender; [3] the smooth running of the entire system is considered a successfully completed functional start including the data exchange with the dispatch centre.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.1 | Avtomobilski računalnik * |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.1 | Onboard computer * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 7 |  | [1] Namen: sprejem podatkov o intervencijah in pošiljanje statusov iz RV v dispečerski center; [2] LN: v posebnem, komponentam IKT namenjenem prostoru RV ali na drugi, funkcionalno primerni, zaščiteni in lahko dostopni lokaciji RV; [3] tehnične zahteve: [3a] velikost: mini ITX ali manjši; [3b] procesor: Intel Atom ≥ 1,6 GHz; [3c] spomin: ≥ 2 GB, ≥ 667 Mhz; [3d] disk: ≥ 40 GB, tehnologija »Solid State«; [3e] priključki: Avdio In/Out, RS-232, RS-232/422/485, VGA, 2 × Ethernet 1 Gbit/s, 6 × USB; [3f] operacijski sistem: Windows 8 – konfiguracija, ki izključuje uporabo funkcij operacijskega sistema, ki niso potrebne za delo reševalcev; [3g] napajanje: prilagojeno za napajanje iz RV (12 V); nadzor vklopa s ključem RV, preklop med »On/Standby«; programiranje zakasnitve za prehod v »Standby«; [3h] prehod iz stanja »Standby« v delovanje v ≤ 6 sek.; [3i] klimo-mehanska izvedba: za notranjo vgradnjo v RV.
[6 empty] | 7+ |  | [1] Purpose: receiving data on interventions and sending of statuses from the RA to the dispatch centre; [2] IL: in a special, ICT-designed RA space or on the other, functionally suitable, protected and easily accessible RA location; [3] technical requirements: [3a] size: mini ITX or smaller; [3b] processor: Intel Atom ≥ 1.6 GHz; [3c] memory: ≥ 2 GB, ≥ 667 Mhz; [3d] disk: ≥ 40 GB, »Solid State« technology; [3e] connections: Audio In/Out, RS-232, RS-232/422/485, VGA, 2 × Ethernet 1 Gbit/s, 6 × USB; [3f] operating system: Windows 8 – a configuration that excludes the use of operating system features that are not required for rescue work; [3g] power supply: adjusted for power supply from the RA (12 V); switch control using the RA key, switching between »On/Standby«; programming the delay to switch to »Standby«; [3h] transition from the »Standby« state to operating state in ≤ 6 sec; [3i] air conditioning and mechanical design: for internal installation in the RA.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.2 | Monitor z zaslonom na dotik * |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.2 | Touchscreen display * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 2 |  | [1] Namen: sprejem podatkov o intervencijah, pregled intervencij in pošiljanje statusov ekip; [2] velikost zaslona ≥ 177 mm; [3] zaslon: barvni, občutljiv na dotik, tehnologija transreflective, osvetlitev se prilagaja okoliški osvetlitvi.
[6 empty] | 2 |  | [1] Purpose: receiving data on interventions, overview of interventions and sending team statuses; [2] screen size ≥ 177 mm; [3] screen: colour, touch sensitive, transreflective technology, exposure adjusts to ambient lighting.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.3 | UMTS modem z WiFi routerjem |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.3 | UMTS modem with WiFi router |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 4 |  | [1] Namen: [1a] modem – omogoča podatkovne komunikacije med dispečerskim centrom in RV; [1b] naprava za vzpostavitev WiFi omrežja – omogoča prosto gibanje z računalnikom za medicinsko dokumentacijo po RV in v njegovi okolici; [2] modem – podatkovni prenos: [2a] HSDPA (2100 MHz) – avtomatski preklop na UMTS; [2b] UMTS (2100 MHz) – avtomatski preklop na EDGE; [2c] EDGE (900/1800/1900 MHz) – avtomatski preklop na GPRS; [2d] GPRS (900/1800/1900 MHz).
[6 empty] | 4 |  | [1] Purpose: [1a] modem – it enables data communications between the dispatch centre and the RA; [1b] WiFi network installation device – it allows free movement with a computer for medical documentation in the RA and its surroundings; [2] modem – data transfer: [2a] HSDPA (2.100 MHz) – automatic switching to UMTS; [2b] UMTS (2.100 MHz) – automatic switching to EDGE; [2c] EDGE (900/1.800/1.900 MHz) – automatic switching to GPRS; [2d] GPRS (900/1.800/1.900 MHz).
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.4 | GPS sprejemnik |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.4 | GPS receiver |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1+ |  | [1] Namen: zajem pozicije in hitrosti RV; [2] priklop in zajem relevantnih podatkov iz GPS sprejemnika in sporočanje v dispečerski center.
[6 empty] | 2 |  | [1] Purpose: capture of the RA position and speed; [2] connection and capture of relevant data from the GPS receiver and messaging to the dispatch centre.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.5 | OBD II vmesnik za povezavo z motorjem RV |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.5 | OBD II interface for connection with the RA engine |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 2 |  | [1] Namen: zajem podatkov iz računalnika motorja RV; [2] priklop in zajem relevantnih podatkov iz OBDII vmesnika in sporočanje v dispečerski center.
[6 empty] | 2 |  | [1] Purpose: data capture from the RA engine computer; [2] connection and capture of relevant data from the OBDII interface and communication with the dispatch centre.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.6 | Naprava za zajem signalov »motor« in »urgentna signalizacija« |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.6 | Device for capturing »motor« and »emergency signalling« signals |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 2 |  | [1] Namen: zajem podatkov o motorju in urgentni signalizaciji; [2] priklop in zajem signalov »motor« in »urgentna signalizacija« ter sporočanje v dispečerski center.
[6 empty] | 2 |  | [1] Purpose: capture of engine data and emergency signals; [2] connection and capture of signals »motor« and »emergency signalling« and communication with the dispatch centre.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.7 | Program za pregled podatkov o intervenciji ter prejemanje/pošiljanje statusov * |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.7 | Program for reviewing data on interventions and receiving/sending statuses * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 2 |  | [1] Namen: pregled podatkov o intervencijah, prenos podatkov iz dispečerskega centra v RV in obratno ter prejemanje/pošiljanje statusov; [2] program je vključen v avtomobilski računalnik.
[6 empty] | 2 |  | [1] Purpose: reviewing of data on interventions, transfer of data from the dispatch centre to RA and vice versa, and receiving/sending statuses; [2] the program is included in the onboard computer.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.8 | Tablični računalnik z zaslonom na dotik, pisalom in tipkovnico * |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.8 | Tablet PC with touchscreen, stylus and keyboard * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 6 |  | [1] Primeren za delo na terenu – priložena zaščitna torba/etui; [2] zahteve: [2a] diagonala zaslona: ≥ 250 mm; [2b] operacijski sistem: Windows 8.1 ali novejši; [2c] procesor: ≥ 1.3 GHz (Burst ≥ 1,8 GHz); [2d] pomnilnik: ≥ 2 GB; [2d] disk: ≥ 32 GB; [2e] brezžična Wi-Fi in Bluetooth povezava; [2f] USB priključek; [3] podpirati mora druge funkcije potrebne za inštalacijo in delovanje programa RP UKCL za sprejem in pregled podatkov o intervencijah ter vodenje medicinske in druge dokumentacije; [4] kakovost kot npr. Lenovo Miix 3 Z3735F ali boljši; [5] zagotovljeno varno shranjevanje v namenskem nosilcu ali predalu z urejenim napajanjem; [5a] zagotovljena uporaba računalnika s sedeža desne stene.
[6 empty] | 6 |  | [1] Suitable for fieldwork – enclosed protective bag/case; [2] requirements: [2a] screen diagonal: ≥ 250 mm; [2b] operating system: Windows 8.1 or later; [2c] processor: ≥ 1,3 GHz (Burst ≥ 1,8 GHz); [2d] memory: ≥ 2 GB; [2d] disk: ≥ 32 GB; [2e] wireless Wi-Fi and Bluetooth connection; [2f] USB connector; [3] it must support other functions necessary for the installation and operation of the RC LUCM program for receiving and reviewing interventions and the administration of medical and other documentation; [4] quality in terms of, for example, Lenovo Miix 3 Z3735F or better; [5] secure storage is guaranteed in a dedicated carrier or compartment with power supply; [5a] the use of the computer from the right-hand seat is ensured.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[7 empty] | 2.60.8 | Prenosni računalnik s tipkovnico z drsno ploščico (touchpad) ali tablični računalnik z zaslonom na dotik, pisalom in tipkovnico* |  |  |  | 1 x po. spec.
[6 empty] | 4 |  | [1] Primeren za delo na terenu – priložena zaščitna torba/etui; [2] zahteve: [2a] diagonala zaslona ≥ 250 mm; [2b] operacijski sistem Windows 8.1 ali novejši; [2c] USB priključek; [3] podpirati mora druge funkcije potrebne za inštalacijo in delovanje programa RP UKCL za sprejem in pregled podatkov o intervencijah ter vodenje medicinske in druge dokumentacije; [4] zagotovljeno varno shranjevanje v namenskem nosilcu ali predalu z urejenim napajanjem; [4a] zagotovljena uporaba računalnika s sedeža desne stene.
20
16
[6 empty] | 2 | 2.60.9 | Program za vodenje medicinske dokumentacije – s pravilniki predpisanih obrazcev in ostale dokumentacije naročnika * |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 2 | 2.60.9 | Program for medical documentation record-keeping – with rules of prescribed forms and other documentation of the Contracting Authority * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 10 |  | [1] Namen: za prejem in pregled podatkov o intervencijah in vodenje dokumentacije ekipe NMP; [2] podpora obrazcem v skladu s pravilniki MZ in naborom dokumentacijskega sistema naročnika na dan objave razpisa; [3] prenos vseh razpoložljivih podatkov iz dispečerskega programa RP-UKCL mora omogočiti bistveno skrajšanje časa za izpolnjevanje obrazcev: [3a] št. intervencije; [3b] prioriteta, režim vožnje; [3c] vrsta dogodka po šifrantu dispečerskega programa; [3d] stanje bolnika (zavest, dihanje, krvavitev, bolečina, pokretnost vse po šifrantih dispečerskega programa); [3e] podatki o bolniku/pacientu (priimek, ime, telefon, razmerje klicatelja, ustanova klicatelja po šifrantih dispečerskega programa); [3f] podatki o klicatelju (priimek, ime, spol, starost); [3f] lokacija dogodka (naslov, koordinate); [3g] končna lokacija (naslov, koordinate); [3h] drugi podatki dispečerskega centra; [4] avtomatski izračuni parametrov: [4a] GCS1; [4b] GCS2; [4c] GCSMAX; [4d] MEES1; [4e] MEES2; [4f] _MEES; [4g] RTS; [4h] RRMAX; [4i] SaO2MAX; [4j] APGAR; [5] filtriranje in izbor iz šifranta MKB; [6] tiskanje obrazcev s podatki in obliko, določeno s pravilniki MZ; [7] pošiljanje izpolnjenih obrazcev v centralno bazo RP-UKCL; [8] izdelava statistike po zahtevah pravilnika MZ.
[6 empty] | 10+ |  | [1] Purpose: for receiving and reviewing information about interventions and managing the EMA team documentation; [2] support for forms in accordance with MH policies and a set of Contracting Authority’s documentation system on the date of publication of the tender; [3] the transmission of all available data from the RC LUMC dispatching program must allow substantial reduction in time for filling out forms: [3a] Intervention No.; [3b] priority, driving mode; [3c] type of event by the dispatcher program register; [3d] patient's condition (consciousness, breathing, bleeding, pain, mobility, all according to the dispatcher program registers); [3e] patient information (surname, name, telephone, caller's relation, caller's institution according to the dispatcher program register); [3f] caller information (surname, name, gender, age); [3f] location of the event (address, coordinates); [3g] end location (address, coordinates); [3h] other dispatch centre information; [4] automatic calculation of parameters: [4a] GCS1; [4b] GCS2; [4c] GCSMAX; [4d] MEES1; [4e] MEES2; [4f] AMEES; [4g] RTS; [4h] RRMAX; [4i] SaO2MAX; [4j] APGAR; [5] filtering and selection from the MKB register; [6] printing forms with data and format defined by MH policies;[7] sending completed forms to the central RC LUMC database; [8] compilation of statistics according to the requirements of the MZ rule book.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.10 | Tiskalnik * |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.10 | Printer * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V |  | [1] Primeren za delo na terenu, kot npr. HP OfficeJet 100 Mobile Printer ali enakovredno.
[6 empty] | 1V |  | [1] Suitable for fieldwork, such as for example HP OfficeJet 100 Mobile Printer or equivalent.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
[6 empty] | 1V14 | 2.60.11 | Mobilna DMR radijska postaja *
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.11 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-SI | 2.60.11 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
[6 empty] | 2 |  | [1] Kompatibilna s sistemom radijskih zvez dispečerske službe zdravstva in sistemom radijskih zvez RP UKCL; [1a] programska in stvarna vključitev radijske postaje v imenovana sistema; [1b] kakovost kot npr. radijska postaja DM4600/DM4601 s pogovorno enoto RMN5127 proizvajalca Motorola ali enakovredno.
16
20
| M | PM |  |  | PF |  | 3 | ZAHTEVE ZA BOLNIŠKI DEL
16
|  | PM |  |  | PF |  | 3 | PATIENT AREA REQUIREMENTS
| M | PM |  |  | PF | 20 | SPLOŠNE ZAHTEVE
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | GENERAL REQUIREMENTS
16
| M |  |  |  |  | 1V-MO | 3.0 | Predelovalec/dodelovalec/opremljevalec, tržno ime in druge prepoznavne značilnosti RV ^ |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-MO | 3.0
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Ponudbi je priložen katalog ali drug prospektni in slikovni material, ki podaja splošen vpogled v ponujeno RV.
| M |  |  |  |  | 1V
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.1 | Konstrukcijska zasnova (^ za izdelavo modula) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.1 | Structural design |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 6 |  | [1] Osnovno konstrukcijo BD predstavlja modularna nadgradnja BD na šasiji vozila s kabino; [2] modularna nadgradnja predstavlja izvedbo v obliki aluminijastega nosilnega ogrodja ali drugega lahkega, korozijsko odpornega materiala enake ali večje trdnosti, kot je npr. konstrukcija iz lahkega kompozitnega materiala (sendvič plošč) z ojačenim obodom; [3] tla, strop in stene BP zagotavljajo trdno pritrjevanje vgrajenega interierja, medicinsko tehničnih naprav in opreme, hkrati pa omogočajo vgradnjo električnih, kisikovih in drugih podobnih elementov v za stenski/za stropni prostor; [4] spoji in odprtine med BP in zunanjim okoljem zagotavljajo vodotesnost, so nepropustni za vdor prahu, izpušnih plinov ter druge nesnage v BP; [5] izvedena je toplotno zvočna izolacija za zagotovitev zahtevanih klimatskih pogojev v BP in zahtevane ravni hrupa v RV.
|  | PM | PM |  |  | 8 |  | [1] BD je v celoti izdelan: [1a] najmanj v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789 za tip B in [1b] dodatno opredeljenimi zahtevami naročnika; [2] osnovno konstrukcijo BD predstavlja modularna nadgradnja BD na šasiji vozila s kabino; [3] modularna nadgradnja predstavlja izvedbo v obliki aluminijastega nosilnega ogrodja ali drugega lahkega, korozijsko odpornega materiala enake ali večje trdnosti, kot je npr. konstrukcija iz lahkega kompozitnega materiala (sendvič plošč) z ojačenim obodom; [4] tla, strop in stene BP zagotavljajo trdno pritrjevanje vgrajenega interierja, medicinsko tehničnih naprav in opreme, hkrati pa omogočajo vgradnjo električnih, kisikovih in drugih podobnih elementov v izza stenski/izza stropni prostor; [5] spoji in odprtine med BP in zunanjim okoljem zagotavljajo vodotesnost, so nepropustni za vdor prahu, izpušnih plinov ter druge nesnage v BP; [6] izvedena je toplotno zvočna izolacija, potrebna za zagotovitev zahtevanih klimatskih pogojev v BP in zahtevane ravni hrupa v RV.
M |  | PM | PM |  |  | 8+ |  | [1] PS is made in entirety: [1a] at least in accordance with the requirements of the SIST EN 1789 standard for type B and [1b] additionally defined requirements of the Contracting Authority; [2] basic construction of PS represents a modular superstructure of PS on the vehicle chassis with cab; [3] modular superstructure represents an embodiment in the form of an aluminium support frame or other light, corrosion-resistant material of the same or higher strength, such as, for example, the construction made of light composite material (sandwich panels) with reinforced periphery; [4] PC floors, ceilings and walls ensure a firm fit of the built-in interior, medical-technical devices and equipment and at the same time allow the installation of electrical, oxygen and other similar elements in the space behind the wall/ceiling; [5] joints and openings between the PC and the outside environment provide watertightness, are impermeable to the intrusion of dust, exhaust gases and other dangers in PC; [6] a thermal sound insulation is needed to ensure the required climatic conditions in PC and the required noise levels in the RA.
|  |  |  | PF | PF | 8 |  | [1] BD je v celoti izdelan: [1a] najmanj v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789 za tip B in [1b] dodatno opredeljenimi zahtevami naročnika; [2] osnovno konstrukcijo BD predstavlja: [2a] potniški/tovorni prostor vozila kombi/furgon izvedbe ali [2b] modularna nadgradnja BD na šasiji vozila s kabino; [3] modularna nadgradnja predstavlja izvedbo v obliki aluminijastega nosilnega ogrodja ali drugega lahkega, korozijsko odpornega materiala enake ali večje trdnosti, kot je npr. konstrukcija iz SPLOŠNE ZAHTEVE lahkega kompozitnega materiala (sendvič plošč) z ojačanim obodom; [4] tla, strop in stene BP zagotavljajo trdno pritrjevanje vgrajenega interierja, medicinsko tehničnih naprav in opreme, hkrati pa omogočajo vgradnjo električnih, kisikovih in drugih podobnih elementov v izzastenski/izzastropni prostor; [5] spoji in odprtine med BP in zunanjim okoljem zagotavljajo vodotesnost, so nepropustni za vdor prahu, izpušnih plinov ter druge nesnage v BP; [6] izvedena je toplotno zvočna izolacija, potrebna za zagotovitev zahtevanih klimatskih pogojev v BP in zahtevane ravni hrupa v RV.
M |  |  |  | PF | PF | 8+ |  | [1] PA is made in entirety: [1a] at least in accordance with the requirements of the SIST EN 1789 standard for type B and [1b] in addition to the Contracting Authority's specified requirements; [2] the basic structure of PA represents the following: [2a] passenger/cargo space of the estate car/van model or [2b] modular superstructure of PA on the chassis of the vehicle with cab;[3] modular superstructure represents an embodiment in the form of an aluminium support frame or other light, corrosion-resistant material of the same or higher strength, such as, for example, the construction made of light composite material (sandwich panels) with reinforced periphery; [4] PA floors, ceilings and walls ensure a firm fit of the built-in interior, medical-technical devices and equipment and at the same time allow the installation of electrical, oxygen and other similar elements in the space behind the wall/ceiling; [5] joints and openings between the PA and the outside environment provide watertightness, are impermeable to the intrusion of dust, exhaust gases and other dangers in PA; [6] a thermal sound insulation is needed to ensure the required climatic conditions in PA and the required noise levels in the RA.
F | [5 empty] | 8 |  | [1] BD je v celoti izdelan: [1a] najmanj v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789 za tip B in [1b] dodatno opredeljenimi zahtevami naročnika; [2] osnovno konstrukcijo BD predstavlja: [2a] potniški/tovorni prostor vozila kombi/furgon izvedbe ali [2b] modularna nadgradnja BD na šasiji vozila s kabino; [3] modularna nadgradnja predstavlja izvedbo v obliki aluminijastega nosilnega ogrodja ali drugega lahkega, korozijsko odpornega materiala enake ali večje trdnosti, kot je npr. konstrukcija iz lahkega kompozitnega materiala (sendvič plošč) z ojačanim obodom; [4] tla, strop in stene BP zagotavljajo trdno pritrjevanje vgrajenega interierja, medicinsko tehničnih naprav in opreme, hkrati pa omogočajo vgradnjo električnih, kisikovih in drugih podobnih elementov v izzastenski/izzastropni prostor; [5] spoji in odprtine med BP in zunanjim okoljem zagotavljajo vodotesnost, so nepropustni za vdor prahu, izpušnih plinov ter druge nesnage v BP; [6] izvedena je toplotno zvočna izolacija, potrebna za zagotovitev zahtevanih klimatskih pogojev v BP in zahtevane ravni hrupa v RV.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.2 | Streha |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.2 | Roof |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 | a) | [1] Streha RV (prehod s strehe VD na streho BD) je aerodinamične izvedbe; [2] če ni opredeljeno drugače je v streho vgrajena svetlobna opozorilna signalizacija; [3] v streho je dopuščena tudi vgradnja sistema za izmenjavo zraka in klimatske naprave BP; [4] nobena vgradnja ne sme zmanjšati aerodinamičnosti strehe, ustvarjati dodatnih zračnih vrtincev ali povečati hrupa.
|  | PM |  |  | PF | 4 | a) | [1] Streha RV je aerodinamične izvedbe; [2] če ni opredeljeno drugače je v streho ali v strehi dodano (tesno ob streho prilegajočo ter po značilnostih strehe aerodinamično oblikovano) konzolo vgrajena svetlobna opozorilna signalizacija; [3] v streho je dopuščena tudi vgradnja sistema za izmenjavo zraka in klimatske naprave BP; [4] nobena vgradnja ne sme zmanjšati aerodinamičnosti strehe, ustvarjati dodatnih zračnih vrtincev ali povečati hrupa.
|  | PM |  |  | PF | 4 | a) | [1] The RA roof is of an aerodynamic design; [2] unless otherwise specified, a lighting warning signal is installed in the roof or in the roof-attached console (close to the roof fitting and according to the characteristics of the roof aerodynamically shaped); [3] the installation of an air exchange and air conditioning system of PC is permitted in the roof; [4] no installation must reduce the aerodynamics of the roof, create additional air vortices or increase noise.
16
| M |  |  |  |  | 4+ | b) | [1] Streha ali predeli sten omogočajo namestitev anten (p.p. z vzmetno nogo) komunikacijsko podatkovnih sistemov; [1a] LN: se dokončno dogovori z naročnikom; [2] antene so z vsemi potrebnimi kabli povezane do mesta vgradnje naprave, kateri so namenjene; [2a] po dolžini imajo kabli najmanj dodatnih dva in pol (2,5) metra rezerve; [3] zagotovljene so revizijske odprtine do mest namestitve anten; [4] antene: [4a] DMR sistema radijskih zvez RP UKCL – meritev faktorja refleksije na vgrajeni mobilni anteni mora pokazati < 1,5 na frekvenci 170 MHz.
|  | PM |  |  | PF | 6 | b) | [1] Streha ali predeli sten omogočajo namestitev anten (p.p. z vzmetno nogo) komunikacijsko podatkovnih sistemov; [1a] LN: se dokončno dogovori z naročnikom; [2] antene so z vsemi potrebnimi kabli povezane do mesta vgradnje naprave, kateri so namenjene; [2a] po dolžini imajo kabli najmanj dodatnih dva in pol (2,5) metra rezerve; [3] kabli se nahajajo v cevni zaščiti, ki zagotavlja naknadno prevlačenje kablov; [4] zagotovljene so revizijske odprtine do mest namestitve anten; [5] antene: [5a] DMR sistema radijskih zvez RP UKCL – meritev faktorja refleksije na vgrajeni mobilni anteni mora pokazati < 1,5 na frekvenci 170 MHz; [5b] UHF antena sistema radijskih zvez ZARE – meritev faktorja refleksije na vgrajeni mobilni anteni mora pokazati < 1,5 na frekvenci 460 MHz.
|  | PM |  |  | PF | 7 | b) | [1] The roof or partitions of the walls allow the installation of antennas (together with a spring foot) of data communications systems; [1a] IL: final agreement with the Contracting Authority; [2] the antennas are connected with all necessary cables to the installation site of the device for which they are intended; [2a] in length, the cables have at least an additional two and a half (2,5) meter of reserve; [3] the cables are located in the pipe protection which ensures the subsequent coating of cables; [4] inspection openings are provided to the locations of the antenna installation; [5] antennas: [5a] DMR radio communication system RC LUMC – measurement of the reflection factor on the built-in mobile antenna must show < 1,5 at 170 MHz frequency; [5b] UHF antenna of the ZARE radio communication system – the measurement of the reflection factor on the built-in mobile antenna must show < 1,5 at the frequency of 460 MHz.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.3 | Zasteklitev |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.3 | Glazing |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Obvezna zasteklitev najmanj vseh vrat BP in okna v področju sedeža desne stene; [2] vse zastekljene površine so: [2a] z notranje strani prevlečene s črno atermično folijo s ≈ 75 % svetlobno prepustnostjo; [2b] z notranje strani do 2/3 višine oken prevlečene z za pogled nepropustno mat folijo.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Obvezna zasteklitev najmanj vseh vrat BP in okna v področju sedeža desne stene (termoizolacijska zasteklitev); [2] vse zastekljene površine so: [2a] z notranje strani prevlečene s črno atermično folijo s ≈ 75 % svetlobno prepustnostjo; [2b] z notranje strani do 2/3 višine oken prevlečene z za pogled nepropustno mat folijo.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Mandatory glazing of at least all doors of PC and windows in the area of the right-hand seat (thermo-insulating glazing); [2] all glazed surfaces are: [2a] coated on the inside with a black athermic film with a ≈ 75 % light transmittance; [2b] from the inside up to 2/3 of the height of the windows is coated with an impermeable matt film.
MC | [5 empty] | 3 |  | [1] Obvezna zasteklitev najmanj vseh vrat BP in okna v področju sedeža desne stene (termoizolacijska zasteklitev) ter okna v področju stropa; [2] vse zastekljene površine so: [2a] z notranje strani prevlečene s črno atermično folijo s ≈ 75 % svetlobno prepustnostjo; [2b] z notranje strani do 2/3 višine oken prevlečene z za pogled nepropustno mat folijo.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.4 | Opremljenost BP – splošno |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.4 | PC equipment – general |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3+ | a) | [1] BP je v celoti izdelan iz kakovostnih, lahkih, nerjavečih, visoko vzdržljivih materialov, ki: [1a] so vodno neobčutljivi, [1b] odporni na dezinfekcijska sredstva, kemikalije in korozijo; [1c] so neobčutljivi/odporni na praske, udarce in druge poškodbe; [1d] so absorptivni za nihanje in vibracije ter [1e] so težko vnetljivi, težko gorljivi; [1f] omogočajo enostavno čiščenje in razkuževanje.
|  | PM |  |  | PF | 3+ | a) | [1] BP je v celoti izdelan iz kakovostnih, lahkih, nerjavečih, visoko vzdržljivih materialov, ki: [1a] so vodno neobčutljivi, [1b] odporni na dezinfekcijska sredstva, kemikalije in korozijo; [1c] so neobčutljivi/odporni na praske, udarce in druge poškodbe; [1d] so absorptivni za nihanje in vibracije ter [1e] so težko vnetljivi, težko gorljivi; [1f] omogočajo enostavno čiščenje in razkuževanje.
|  | PM |  |  | PF | 4 | a) | [1] PC is made entirely of a high-quality, lightweight, stainless, highly durable materials which: [1a] are water-insensitive, [1b] resistant to disinfectants, chemicals and corrosion; [1c] are insensitive/resistant to scratches, shocks and other damage; [1d] are absorptive for oscillation and vibration, and [1e] are hardly flammable, hardly combustible; [1f] allow easy cleaning and disinfection.
16
| M |  |  |  |  | 11 | b) | [1] Obloge sten in stropa: [1a] so enodelne ali največ dvodelne izvedbe - spoji med oblogami so izdelani v obliki prekritih prehodov; [1b] osrednji deli oblog so brez vidnih pritrditev ali pa je število teh kar se da omejeno; [1c] imajo lahko vdelane predele, namenjene vgradnji namenskih modulov za namestitev medicinsko tehničnih naprav, opreme in drugega medicinskega materiala; [1d] so izdelane iz umetnega vakumiranega ABS-a ali armiranega poliestra ali aluminija ali drugega umetnega kompozita; [2] omare, vratca omar, predali, odlagalne površine in drugi elementi pohištvenega interierja so: [2a] kompaktne izvedbe; [2b] lahko izdelani tudi iz drugega, trdnega, naravnega ali umetnega kompozitnega materiala, ki se ne ukrivlja; [3] najmanj do višine omare, nameščene ob drsnih vratih (na predelni steni) izpostavljeni robovi in drugi izpostavljeni deli pohištvenega interierja BP, so zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno; [4] bližje podu nameščena vratca in druge čelne površine pohištvenega interierja BP, ki niso izdelane iz vakumiranega ABS-a ali armiranega poliestra, so do višine ≈ 200 mm ali več iznad tal, zaščitene s pločevino V2A ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 10 | b) | [1] Obloge sten in stropa: [1a] so enodelne ali največ dvodelne izvedbe - spoji med oblogami so izdelani v obliki prekritih prehodov; [1b] osrednji deli oblog so brez vidnih pritrditev ali pa je število teh kar se da omejeno; [1c] imajo lahko vdelane predele, namenjene vgradnji namenskih modulov za namestitev medicinsko tehničnih naprav, opreme in drugega medicinskega materiala; [1d] so izdelane iz umetnega vakumiranega ABS-a ali armiranega poliestra ali aluminija ali drugega umetnega kompozita; [2] omare, vratca omar, predali, odlagalne površine in drugi elementi pohištvenega interierja so: [2a] kompaktne izvedbe; [2b] lahko izdelani tudi iz drugega, trdnega kompozitnega materiala, ki se ne ukrivlja; [3] najmanj do višine omare, nameščene ob drsnih vratih (na predelni steni) izpostavljeni robovi in drugi izpostavljeni deli pohištvenega interierja BP, so zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno; [4] bližje podu nameščena vratca in druge čelne površine pohištvenega interierja BP, ki niso izdelane iz vakumiranega ABS-a ali armiranega poliestra, so do višine ≈ 200 mm ali več iznad tal, zaščitene s pločevino V2A ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 10+ | b) | [1] Wall and ceiling coverings: [1a] are one-piece or at most two-part designs – the joints between the linings are made in the form of overlapped passages; [1b] the central parts of the liner are free of visible fixings or the number of them is as limited as possible; [1c] may include built-in sections intended for the installation of dedicated modules for the installation of medical technical devices, equipment and other medical material; [1d] are made of artificially vacuumed ABS or reinforced polyester or aluminium or other artificial composite; [2] cabinets, cabinet doors, compartments, storage areas and other elements of the interior equipment have: [2a] a compact design; [2b] may also be made of a second, non-coarse composite material; [3] the exposed edges and other exposed parts of the PC interior equipment are at least up to the height of the cabinet located at the sliding door (on the partition wall), are protected by V2A sheet metal or equivalent; [4] an installed door and other front surfaces of the PC interior equipment which are not made of vacuumed ABS or reinforced polyester are located closer to the floor, up to a height of ≈ 200 mm or more above the floor, protected by V2A sheet metal or equivalent.
| M |  |  |  |  | 3+ | c) | [1] Zaprti prostori pohištvenega interierja so opremljeni z vratci, ki zagotavljajo največjo funkcionalnost in izrabo prostora glede na namen; [2] prostori za shranjevanje medicinskega materiala ter manjših enot opreme in pripomočkov, so opremljeni s preglednimi predalčki ali premičnimi ploskimi pregradami za pregrajevanje po širini in dolžini na razdalji ≈ 50 mm.
|  | PM |  |  | PF | 3+ | c) | [1] Zaprti prostori pohištvenega interierja so opremljeni z vratci, ki zagotavljajo največjo funkcionalnost in izrabo prostora glede na namen; [2] prostori za shranjevanje medicinskega materiala ter manjših enot opreme in pripomočkov, so dodatno opremljeni s preglednimi predalčki ali premičnimi ploskimi pregradami za pregrajevanje po širini in dolžini na razdalji ≈ 50 mm.
|  | PM |  |  | PF | 3+ | c) | [1] The enclosures of the interior equipment are equipped with doors which provide maximum functionality and space utilization according to purpose; [2] storage areas for medical material and smaller units of equipment and accessories are additionally equipped with transparent compartments or movable flat partitions for subdivision in width and length at a distance of ≈ 50 mm.
16
| M |  |  |  |  | 6 | d) | [1] Vratca, izvlekljivi predali in drugi elementi pohištvenega interierja so opremljeni s kakovostnim okovjem, ki omogoča: [1a] enostavno in zanesljivo odpiranje in zapiranje; [1b] učinkovito zadrževanje vratc/predalov v zaprtem in odprtem položaju; [2] okovje, spone, vodila, ključavnice in drugi vgrajeni elementi so namenjeni profesionalni rabi in so trdno vgrajeni; [3] ročaji so: [3a] vdelani v čelno stranico vratc/predala; [3b] enostavni za uporabo; [3c] opremljeni s ključavnico z zapiralom; [4] zapiranje izvlekljivih predalov je urejeno tako, da je te mogoče zapreti zgolj na potisk, v primeru naleta potnika na predal, pa se ta samodejno zapre.
|  | PM |  |  | PF | 6 | d) | [1] Vratca, izvlekljivi predali in drugi elementi pohištvenega interierja so opremljeni s kakovostnim okovjem, ki omogoča: [1a] enostavno in zanesljivo odpiranje in zapiranje; [1b] učinkovito zadrževanje vratc/predalov v zaprtem in odprtem položaju; [2] okovje, spone, vodila, ključavnice in drugi vgrajeni elementi so namenjeni profesionalni rabi in so trdno vgrajeni; [3] ročaji so: [3a] vdelani v čelno stranico vratc/predala; [3b] enostavni za uporabo; [3c] opremljeni s ključavnico z zapiralom; [4] zapiranje izvlekljivih predalov je urejeno tako, da je te mogoče zapreti zgolj na potisk, v primeru naleta potnika na predal, pa se ta samodejno zapre.
|  | PM |  |  | PF | 6 | d) | [1] The door, pull-out drawers and other elements of the interior equipment are fitted with high quality fittings that enables following: [1a] easy and reliable opening and closing; [1b] effective holding of the door/compartments in a closed and open position; [2] fittings, clamps, guides, locks and other built-in components are designed for professional use and are firmly installed; [3] the handles are: [3a] built in the front side of the door/compartment; [3b] easy to use; [3c] fitted with a lock with a fastener; [4] the closing of the pull-out compartments is arranged so that it can be closed only by pushing and in the event of a passenger's contact with with the drawer, it closes automatically.
16
| M |  |  |  |  | 4 | e) | [1] Notranjost BP je brez nevarnih grobih površin, ostrih robov in štrlečih delov, ki bi lahko povečali tveganje za nastanek poškodb potnikov; [2] zahteva se še posebej nanaša na elemente predelne stene in druge površine za katere obstaja možnost, da se jih potnik v BP, pri čelnem trčenju dotakne; [2a] izraziteje izpostavljeni robovi pohištvenega interierja (npr. samostojnih podstropnih omaric), so še posebej obsežno zaobljeni.
|  | PM |  |  | PF | 4 | e) | [1] Notranjost BP je brez nevarnih grobih površin, ostrih robov in štrlečih delov, ki bi lahko povečali tveganje za nastanek poškodb potnikov; [2] zahteva se še posebej nanaša na elemente predelne stene in druge površine za katere obstaja možnost, da se jih potnik v BP, pri čelnem trčenju dotakne; [2a] izraziteje izpostavljeni robovi pohištvenega interierja (npr. samostojnih podstropnih omaric), so še posebej obsežno zaobljeni.
|  | PM |  |  | PF | 4 | e) | [1] PC interior is without dangerous rough surfaces, sharp edges and protruding parts which could increase the risk of injuries to passengers; [2] the requirement applies in particular to the elements of the partition wall and other surfaces which a passenger in PC may touch by a frontal collision; [2a] more exposed edges of the interior equipment (e.g. stand-alone cabinets) are particularly rounded.
16
| M |  |  |  |  | 7 | f) | [1] Medicinsko tehnične naprave (EKG monitor/defibrilator, ventilator, aspirator) so nameščene na originalnih ali drugih atestiranih nosilcih, preostala oprema in pripomočki so varno pritrjeni ali na drug način zavarovani pred premikom; [2] LN: na/v prostorsko funkcionalno izbranih, namensko prirejenih lokacijah BP/BD; [3] razporeditev in namestitev opreme je izvedena tako, da: [3a] ne ovira vstopanja/izstopanja v/iz BP; [3b] ne ovira njene uporabe in uporabe druge opreme; [3c] ne moti dela tima RV; [3d] je v primeru naglega zaviranja ali čelnega trčenja RV v največji meri zmanjšana verjetnost poškodb zaradi naleta potnikov na naprave, opremo in pripomočke; [4] LN: posameznih enot naprav, opreme in pripomočkov se dokončno opredeli v dogovoru z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 7 | f) | [1] Medicinsko tehnične naprave (EKG monitor/defibrilator, ventilator, aspirator) so nameščene na originalnih ali drugih atestiranih nosilcih, preostala oprema in pripomočki so varno pritrjeni ali na drug način zavarovani pred premikom; [2] LN: na/v prostorsko funkcionalno izbranih, namensko prirejenih lokacijah BP/BD; [3] razporeditev in namestitev opreme je izvedena tako, da: [3a] ne ovira vstopanja/izstopanja v/iz BP; [3b] ne ovira njene uporabe in uporabe druge opreme; [3c] ne moti dela tima RV; [3d] je v primeru naglega zaviranja ali čelnega trčenja RV v največji meri zmanjšana verjetnost poškodb zaradi naleta potnikov na naprave, opremo in pripomočke; [4] LN: posameznih enot naprav, opreme in pripomočkov se dokončno opredeli v dogovoru z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 7+ | f) | [1] Medical technical devices (ECG monitor/defibrillator, fan, suction cannula) are installed on original or other certified carriers, the remaining equipment and accessories are securely secured or otherwise protected against movement; [2] IL: on/in spatially functionally selected, intentionally adjusted locations of PC/PS; [3] the arrangement and installation of the equipment is carried out in such a way that: [3a] it does not impede entry/exit to/from PC; [3b] does not impede its use and use of other equipment; [3c] does not disturb the work of the RA team; [3d] in the event of a sudden braking or frontal collision of the RA the likelihood of injuries due to passengers' encroachment on devices, equipment and accessories is minimized; [4] IL: individual units of devices, equipment and accessories are definitively defined in agreement with the Contracting Authority.
16
| M |  |  |  |  | 4 | g) | [1] Površine sten za namestitev EKG monitor/defibrilatorja, ventilatorja, aspiratorja, infuzijskih črpalk ter njim pripadajoče opreme omogočajo: [1a] trdno pritrjevanje nosilcev na steno; [1b] so dovolj močne za nošenje celotne teže naprave in opreme; [1c] prostor je volumensko dovolj prostoren, da zagotavlja enostavno in hitro snemanje/nameščanje naprav in opreme iz/v nosilce in priklop na potrebne vire oskrbe.
|  | PM |  |  | PF | 4 | g) | [1] Površine sten za namestitev EKG monitor/defibrilatorja, ventilatorja, aspiratorja, infuzijskih črpalk ter njim pripadajoče opreme omogočajo: [1a] trdno pritrjevanje nosilcev na steno; [1b] so dovolj močne za nošenje celotne teže naprave in opreme; [1c] prostor je volumensko dovolj prostoren, da zagotavlja enostavno in hitro snemanje/nameščanje naprav in opreme iz/v nosilce in priklop na potrebne vire oskrbe.
|  | PM |  |  | PF | 4 | g) | [1] The installation surfaces of the ECG monitor/defibrillator, fan, suction cannula, infusion pumps and associated equipment enable: [1a] firmly securing the supports to the wall; [1b] are strong enough to carry the entire weight of the device and equipment; [1c] the space is spacious enough to provide easy and quick detachment/installing of devices and equipment from/onto the carriers and connecting to the necessary sources of supply.
16
| M |  |  |  |  | 6+ | h) | [1] BP ima vodoodporen pod; [2] pod je z notranje strani BP prevlečen z nedrsečim, na mehanske poškodbe, vodo in kemikalije (še posebej formaldehide) odpornim, za čiščenje in razkuževanje nezahtevnim: [2a] brizganim nanosom, debelim ≈ 3 mm s proti zdrsnim točkovnim nanosom (na vogalih izdelan brez spojev) ali [2b] enodelno talno oblogo, kot je npr. obloga iz ALTRO ali drugega enakovrednega materiala (vogalni spoji so lahko zavarjeni); [3] nanos/obloga je povlečen navzgor po oblogah sten, podnožju omaric in okrovov koles (kot kad) do višine najmanj ≈ 15 mm; [4] izvedba z minimalnim številom vogalov – vsi vogali so obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo; [5] kolesni okrovi imajo integrirano ali dodatno nameščeno protihrupno zaščito.
|  | PM |  |  | PF | 6+ | h) | [1] BP ima vodoodporen pod; [2] pod je z notranje strani BP prevlečen z nedrsečim, na mehanske poškodbe, vodo in kemikalije (še posebej formaldehide) odpornim, za čiščenje in razkuževanje nezahtevnim: [2a] brizganim nanosom, debelim ≈ 3 mm s proti zdrsnim točkovnim nanosom (na vogalih izdelan brez spojev – v enem delu kot kad) ali [2b] talno oblogo, kot je npr. obloga iz ALTRO ali drugega enakovrednega materiala (vsi spoji so izdelani iz enakega materiala in zavarjeni); [3] nanos/obloga je povlečen navzgor po površini okrovov koles in oblogah sten do višine ≈ 50 mm ter najmanj po celotnem razpoložljivem podnožju omaric; [4] izvedba z minimalnim številom vogalov – vsi vogali so obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo.
|  | PM |  |  | PF | 7 | h) | [1] PC has a waterproof floor; [2] from the inside of the PC the floor is covered with a non-slip, mechanical damage, water and chemicals (in particular formaldehyde), easy to clean and disinfect: [2a] with injection moulding with a thickness of ≈ 3 mm with anti-slip point application (on corners made without joints – in one part as a tub) or [2b] floor covering such as, for example, lining made of ALTRO or other equivalent material (all joints are made of the same material and welded); [3] the coating/coating is pulled up along the surface of the wheel housings and the wall linings up to a height of ≈ 50 mm and at least along the entire available base of the cabinets; [4] Design with minimum number of corners – all corners are machined so that they do not get damaged mechanically.
MC | [5 empty] | 4 | h) | [1] BP ima vodoodporen pod; [2] pod je z notranje strani BP prevlečen z nedrsečim, na mehanske poškodbe, vodo in kemikalije (še posebej formaldehide) odpornim, za čiščenje in razkuževanje nezahtevnim: [2a] brizganim nanosom, debelim ≈ 3 mm s proti zdrsnim točkovnim nanosom (na vogalih izdelan brez spojev – v enem delu kot kad); [3] nanos/obloga je povlečen navzgor po površini okrovov koles in oblogah sten do višine ≈ 50 mm ter najmanj po celotnem razpoložljivem podnožju omaric; [4] izvedba z minimalnim številom vogalov – vsi vogali so obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo.
16
[6 empty] | 3 | i)
|  | PM |  |  | PF | 3 | i) | [1] Za dokazovanje izpolnitve zahtev iz p-tč. »a«, »b« in »h« so ponudbi obvezno priloženi vzorci materiala za: [1a] stenske/stropne obloge, [1b] talne obloge, [1c] pohištveni interier (omarice, vratca omaric) in [1d] oblazinjenje; [2] v ponudbi so dodatno predstavljeni razpoložljivi barvni vzorci in njihove možne kombinacije.
|  | PM |  |  | PF | 3 | i) | [1] To prove the fulfilment of requirements from subitems »a«, »b« and »h« compulsory samples of material are supplied with the tender: [1a] wall/ceiling coverings, [1b] floor coverings, [1c] interior equipment (cabinets, cabinet doors) and [1d] upholstery; [2] the bid further presents the available colour patterns and possible combinations thereof.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X | X X X | p
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.5 | Vrata BD |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.5 | PS door |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4+ | a) | [1] Po zunanjih vertikalnih površinah BD so najmanj: [1a] vrata BP: drsna vrata za vstopanje in izstopanje (stranska/bočna vrata) in krilna vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja vrata); [1b] vrata prostorov za hranjenje opreme z zunanjim dostopom – vrata boksov; [2] vsa vrata BP se odpirajo z zunanje in notranje strani; [3] drsna vrata so opremljena z oknom, ki omogoča odpiranje; [4] notranja stran vrat je obložena z oblogo, v isti izvedbi kot notranje obloge BP.
|  | PM | PM |  |  | 4+ | a) | [1] Po zunanjih vertikalnih površinah BD so najmanj: [1a] vrata BP: drsna vrata za vstopanje in izstopanje (stranska/bočna vrata) in krilna vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja vrata); [1b] vrata prostorov za hranjenje opreme z zunanjim dostopom – vrata boksov; [2] vsa vrata BP se odpirajo z zunanje in notranje strani; [3] drsna vrata so opremljena z oknom, ki omogoča odpiranje; [4] notranja stran vrat je obložena z oblogo, v isti izvedbi kot notranje obloge BP.
M |  | PM | PM |  |  | 4 | a) | [1] On the outer vertical surfaces of PS there are at least: [1a] PC door: sliding door for entry and exit (side/lateral door) and wing doors for loading and unloading patients (rear doors); [1b] door for storage area of equipment with external access – box doors; [2] all PC doors are opened from the outside and inside; [3] sliding doors are fitted with a window allowing opening; [4] The inside of the door is coated with a lining in the same design as the PC inner linings.
|  |  |  | PF | PF | 4+ | a) | [1] Po zunanjih vertikalnih površinah BD so najmanj: [1a] vrata BP: drsna vrata za vstopanje in izstopanje (stranska/bočna vrata) in dvižna ali krilna vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja vrata); [1b] vrata prostorov za hranjenje opreme z zunanjim dostopom – vrata boksov (zahteva za RV modularne izvedbe); [2] vsa vrata BP se odpirajo z zunanje in notranje strani; [2a] za zadnja dvižna vrata je zagotovljeno najmanj odpiranje v sili iz BP; [3] drsna vrata so opremljena z oknom, ki omogoča odpiranje; [4] notranja stran vrat je obložena z oblogo, v isti izvedbi kot notranje obloge BP.
M |  |  |  | PF | PF | 4 | a) | [1] On the outer vertical surfaces of PA there are at least: [1a] PC door: sliding door for entry and exit (side/lateral door) and lift or wing doors for loading and unloading patients (rear doors); [1b] door for storage area of equipment with external access – box doors (requirement for RV modular designs); [2] all PC doors are opened from the outside and inside; [2a] for the rear lifting door, the least emergency opening from PC is guaranteed; [3] sliding doors are fitted with a window allowing opening; [4] The inside of the door is coated with a lining in the same design as the PC inner linings.
F | [5 empty] | 3 | a) | [1] Po zunanjih vertikalnih površinah BD so najmanj: [1a] vrata BP: drsna vrata za vstopanje in izstopanje (stranska/bočna vrata) in dvižna ali krilna vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja vrata); [1b] vrata prostorov za hranjenje opreme z zunanjim dostopom – vrata boksov (zahteva za RV modularne izvedbe); [2] vsa vrata BP se odpirajo z zunanje in notranje strani; [2a] za zadnja dvižna vrata je zagotovljeno najmanj odpiranje v sili iz BP; [3] drsna vrata so opremljena z oknom, ki omogoča odpiranje; [4] notranja stran vrat je obložena z oblogo, v isti izvedbi kot notranje obloge BP.
16
| M |  |  |  |  | 3 | b) | [1] Omogočeno je: [1a] zaklepanje/odklepanje najmanj enih vrat VP in enih vrat BP s ključem z zunanje strani; [1b] ročno/električno zaklepanje/odklepanje vrat BP iz BP; [1c] sočasno daljinsko centralno zaklepanje/odklepanje vseh vrat BD in VD; [1d] sočasno centralno zaklepanje/odklepanje vseh vrat BD in VD s ključem preko ključavnice najmanj enih vrat VD.
|  | PM |  |  | PF | 3 | b) | [1] Omogočeno je: [1a] zaklepanje/odklepanje najmanj enih vrat VP in enih vrat BP s ključem z zunanje strani; [1b] ročno/mehansko zaklepanje/odklepanje vrat BP iz BP; [1c] sočasno daljinsko centralno zaklepanje/odklepanje vseh vrat BD in VD; [1d] sočasno centralno zaklepanje/odklepanje vseh vrat BD in VD s ključem preko ključavnice najmanj enih vrat VD.
|  | PM |  |  | PF | 3 | b) | [1] The following is enabled: [1a] lock/unlock at least one DC door and one PC door with a key from the outside; [1b] manual / mechanical locking/unlocking PC doors from the PC area; [1c] simultaneous remote central locking / unlocking of all PS and DS doors; [1d] simultaneous central locking / unlocking of all PS and DS doors with a key via the lock of at least one DS door.
16
| M |  |  |  |  | 4 | c) | [1] Vsa vrata BD so opremljena z nadzornim sistemom za kontrolo zaprtosti vrat – dobro vidno svetilko zaznavne barve, dodatno nameščeno v sredinskem delu armaturne plošče VP; [2] UN: svetilka se vključi, ko so katera koli od vrat odprta ali so v legi delnega priprtja, ob tem pa je motor RV v pogonu ali je RV pod kontaktom; [3] dodaten zvočni znak (piskač) se aktivira, ko je ročica ročne zavore sproščena – ob potegu ročice se opozorilni znak izklopi.
|  | PM |  |  | PF | 4 | c) | [1] Vsa vrata BD so opremljena z nadzornim sistemom za kontrolo zaprtosti vrat – dobro vidno svetilko zaznavne barve, dodatno nameščeno v sredinskem delu armaturne plošče VP; [2] UN: svetilka se vključi, ko so katera koli od vrat odprta ali so v legi delnega priprtja, ob tem pa je motor RV v pogonu ali je RV pod kontaktom; [3] dodaten zvočni znak (piskač) se aktivira, ko je ročica ročne zavore sproščena – ob potegu ročice se opozorilni znak izklopi.
|  | PM |  |  | PF | 4+ | c) | [1] All PS doors are equipped with a door closure control system – a well-visible detection colour lamp, additionally mounted in the centre of the DC dashboard; [2] O&C: the lamp is switched on when either of the doors are open or in the partial stop position, while the RA engine is in operation or the RA is activated by inserting the key; [3] Additional sound signal (loudspeaker) is activated when the handbrake lever is released – the warning symbol is switched off when the lever is pressed.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X | X X X | p
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.6 | Vrata za vstopanje in izstopanje (drsna, stranska ali bočna vrata) (^ za dimenzije vrat in prehoda) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.6 | Door for entry and exit (sliding, side or lateral door) (^ for door and passage dimensions) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 9+ |  | [1] Drsna vrata, na desni strani BD; [1a] svetli del vrat znaša v višino ≥ 1.700 mm; [1b] svetla širina vrat je pogojena z zahtevano minimalno širino svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat (odvisno od tega, kaj ga bolj omejuje) in interierjem predelne stene, ki znaša ≥ 550 mm; [2] označenost odprtih vrat: [2a] vgradnja svetlobno učinkovitih (učinkovitost enakovredna npr. lučem Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017) utripajočih led luči rumene barve v smeri nazaj in naprej ali bočni smeri; [2b] LN: na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi; [2c] UN: samodejni vklop ob odprtju vrat – preko UNEB-BP ali UNE ob/na vratih je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo; [3] v neposredni bližini obeh strani prehodne odprtine vrat je nameščen oprijemni drog ali ročaj ali drugo oprijemalo; [3a] namestitev omogoča enostaven oprijem in ne ovira dostopa v BP; [3b] oprijemalo na levi strani vrat, gledano v smeri vstopa je v obliki oprijemnega droga (Ø ≈ 38 mm), ki sega od površine tal ali najmanj od nivoja sedalnega dela sedežev do višine ≈ 1.500 mm ali več; [3c] najmanj zgornjo tretjino droga je mogoče uporabiti za namestitev medicinsko tehnične opreme.
|  | PM | PM |  |  | 9+ |  | [1] Drsna vrata, na desni strani BD; [1a] svetli del vrat znaša v višino ≥ 1.700 mm; [1b] svetla širina vrat je pogojena z zahtevano minimalno širino svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat (odvisno od tega, kaj ga bolj omejuje) in interierjem predelne stene, ki znaša ≥ 550 mm; [2] označenost odprtih vrat: [2a] vgradnja svetlobno učinkovitih (učinkovitost enakovredna npr. lučem Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017) utripajočih led luči rumene barve v smeri nazaj in naprej ali bočni smeri; [2b] LN: na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi; [2c] UN: samodejni vklop ob odprtju vrat – preko UNEB-BP ali UNE ob/na vratih je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo; [3] v neposredni bližini obeh strani prehodne odprtine vrat je nameščen oprijemni drog ali ročaj ali drugo oprijemalo; [3a] namestitev omogoča enostaven oprijem in ne ovira dostopa v BP; [3b] oprijemalo na levi strani vrat, gledano v smeri vstopa je v obliki oprijemnega droga (Ø ≈ 38 mm), ki sega od površine tal ali najmanj od nivoja sedalnega dela sedežev v višino ≈ 1.500 mm ali več; [3c] najmanj zgornjo tretjino droga je mogoče uporabiti za namestitev medicinsko tehnične opreme.
M |  | PM | PM |  |  | 10+ |  | [1] Sliding door on the right side of the PS; [1a] the the door clearance is at a height of ≥ 1.700 mm; [1b] the door width clearance is conditioned by the required minimum width of the clearance part of the passage between the door or door frame (depending on what limits it more) and the interior partition wall of ≥ 550 mm; [2] open door marking: [2a] installation of light-effective (efficiency equivalent, for example, to Hella lights under part No. 2BA 008 260-017) flashing yellow light lights in the back and front or lateral directions; [2b] IL: at a height between 800 mm and 1.600 mm (measured from the level of the outer surface of the ground) and, where this is not possible, as close as possible to this requirement; [2c] O&C: automatic operation when door is opened – a one-off switch is turned on via PC O&CEF or O&CE at the door; at the next door opening, lights turn on again; [3] A handrail or handle or other handrail is mounted in the immediate vicinity of both sides of the access door; [3a] installation allows easy grip and does not interfere with access to PC; [3b] The handrail on the left side of the door, viewed in the direction of entry, is in the form of a gripping rod (Ø ≈ 38 mm) extending from the surface of the ground to a height of ≈ 1.500 mm or more; [3c] at least the upper third of the rod can be used to install medical medical equipment.
|  |  |  | PF | PF | 9+ |  | [1] Drsna vrata, na desni strani BD; [1a] svetli del vrat znaša v višino ≥ 1.700 mm; [1b] svetla širina vrat je pogojena z zahtevano minimalno širino svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat (odvisno od tega, kaj ga bolj omejuje) in interierjem predelne stene, ki znaša ≥ 550 mm; [2] označenost odprtih vrat: [2a] vgradnja svetlobno učinkovitih (učinkovitost enakovredna npr. lučem Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017) utripajočih led luči rumene barve v smeri nazaj in naprej (pri vozilu modularne izvedbe dopustno tudi v bočni smeri); [2b] LN: na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi; [2c] UN: samodejni vklop ob odprtju vrat – preko UNEB-BP ali UNE ob/na vratih je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo; [3] v neposredni bližini obeh strani prehodne odprtine vrat je nameščen oprijemni drog ali ročaj ali drugo oprijemalo; [3a] namestitev omogoča enostaven oprijem in ne ovira dostopa v BP; [3b] oprijemalo na levi strani vrat, gledano v smeri vstopa je v obliki oprijemnega droga (Ø ≈ 38 mm), ki sega od površine tal v višino ≈ 1.300 mm ali več; [3c] najmanj zgornjo tretjino droga je mogoče uporabiti za namestitev medicinsko tehnične opreme.
M |  |  |  | PF | PF | 10+ |  | [1] Sliding door on the right side of the BD; [1a] the the door clearance is at a height of > 1,700 mm; [1b] the door width clearance is conditioned by the required minimum width of the clearance part of the passage between the door or door frame (depending on what limits it more) and the interior partition wall of > 550 mm; [2] open door marking: [2a] installation of light-effective (efficiency equivalent, for example, to Hella lights under part No. 2BA 008 260-017) flashing yellow light lights in the back and forth directions (in the case of a modular version, it is permissible in the lateral direction); [2b] IL: at a height between 800 mm and 1600 mm (measured from the level of the outer surface of the ground) and, where this is not possible, as close as possible to this requirement; [2c] O&C: automatic operation when door is opened – a one-off switch is turned on via PC O&CES or O&CE at the door; at the next door opening, lights turn on again; [3] A handrail or handle or other handrail is mounted in the immediate vicinity of both sides of the access door; [3a] installation allows easy grip and does not interfere with access to PA; [3b] The handrail on the left side of the door, viewed in the direction of entry, is in the form of a gripping rod (0 « 38 mm) extending from the surface of the ground to a height of « 1,300 mm or more; [3c] at least the upper third of the rod can be used to install medical medical equipment.
F | [5 empty] | 9 |  | [1] Drsna vrata, na desni strani BD; [1a] pri RV kombi/furgon izvedbe obvezno opremljena z zapiralno asistenco; [1b] svetli del vrat znaša v višino ≥ 1.700 mm; [1c] svetla širina vrat je pogojena z zahtevano minimalno širino svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat (odvisno od tega, kaj ga bolj omejuje) in interierjem predelne stene, ki znaša ≥ 550 mm; [2] označenost odprtih vrat: [2a] vgradnja svetlobno učinkovitih (učinkovitost enakovredna npr. lučem Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017) utripajočih led luči rumene barve v smeri nazaj in naprej (pri vozilu modularne izvedbe dopustno tudi v bočni smeri); [2b] LN: na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi; [2c] UN: samodejni vklop ob odprtju vrat - preko UNEB-BP ali UNE ob/na vratih je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo; [3] v neposredni bližini obeh strani prehodne odprtine vrat je nameščen oprijemni drog ali ročaj ali drugo oprijemalo; [3a] namestitev omogoča enostaven oprijem in ne ovira dostopa v BP; [3b] oprijemalo na levi strani vrat, gledano v smeri vstopa je v obliki oprijemnega droga (Ø ≈ 38 mm), ki sega od površine tal v višino ≈ 1.300 mm ali več; [3c] najmanj zgornjo tretjino droga je mogoče uporabiti za namestitev medicinsko tehnične opreme.
B | [5 empty] | 8 |  | [1] Drsna vrata, na desni strani BD; [1a] svetli del vrat znaša v višino ≥ 1.700 mm; [1b] svetla širina vrat je pogojena z zahtevano minimalno širino svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat (odvisno od tega, kaj ga bolj omejuje) in interierjem predelne stene, ki znaša ≥ 550 mm; [2] označenost odprtih vrat: [2a] vgradnja svetlobno učinkovitih (učinkovitost enakovredna npr. lučem Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017) utripajočih led luči rumene barve v smeri nazaj in naprej; [2b] LN: na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi; [2c] dopustna tudi druga enakovredna, namensko učinkovita izvedba; [2d] UN: samodejni vklop ob odprtju vrat – preko UNEB-BP ali UNE ob/na vratih je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo; [3] v neposredni bližini obeh strani prehodne odprtine vrat je nameščen oprijemni drog ali ročaj ali drugo oprijemalo; [3a] namestitev omogoča enostaven oprijem in ne ovira dostopa v BP; [3b] oprijemalo na levi strani vrat, gledano v smeri vstopa je v obliki oprijemnega droga (Ø ≈ 38 mm), ki sega od površine tal v višino ≈ 1.500 mm ali več; [3c] najmanj zgornjo tretjino droga je mogoče uporabiti za namestitev medicinsko tehnične opreme.
MC | [5 empty] | 8 |  | [1] Drsna vrata, na desni strani BD; [1a] svetli del vrat znaša v višino ≥ 1.850 mm; [1b] svetla širina vrat je pogojena z zahtevano minimalno širino svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat (odvisno od tega, kaj ga bolj omejuje) in interierjem predelne stene, ki znaša ≥ 600 mm; [2] označenost odprtih vrat: [2a] vgradnja svetlobno učinkovitih (učinkovitost enakovredna npr. lučem Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017) utripajočih led luči rumene barve v smeri nazaj in naprej ali bočni smeri; [2b] LN: na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi; [2c] UN: samodejni vklop ob odprtju vrat – preko UNEB-BP ali UNE ob/na vratih je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo; [3] v neposredni bližini obeh strani prehodne odprtine vrat je nameščen oprijemni drog ali ročaj ali drugo oprijemalo; [3a] namestitev omogoča enostaven oprijem in ne ovira dostopa v BP; [3b] oprijemalo na levi strani vrat, gledano v smeri vstopa je v obliki oprijemnega droga (Ø ≈ 38 mm), ki sega od površine tal v višino ≈ 1.500 mm ali več; [3c] najmanj zgornjo tretjino droga je mogoče uporabiti za namestitev medicinsko tehnične opreme.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.7 | Pomična stopnica * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.7 | Escalator * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 8 |  | [1] Samodejno pomična; [2] LN: pod vrati iz predhodne točke; [2a] zajame najmanj ≈ 75 % in največ ≈ 110 % svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat in interierjem predelne stene (merjeno od sredine prehoda levo in desno); [3] zahteve: [3a] iz kakovostnega materiala; [3b] pohodno nedrseča; [3c] zaščitena pred poškodbami; [3d] varnostna sklopka v primeru električne izvedbe; [3e] varnostni sistem, ki preprečuje zapiranje drsnih vrat, če je stopnica v funkciji uporabe, v primeru mehanske izvedbe; [4] UN: delovanje električno gnane stopnice – pomik stopnice v funkcijo in iz funkcije se aktivira v položaju delnega priprtja vrat; [4a] možnost izklopa pomika v neposredni bližini vrat; [5] položaj stopnice v funkciji je nazorno signaliziran na sredinskem delu armaturne plošče – z dobro vidno svetilko zaznavne barve; [5a] položaj stopnice je signaliziran ves čas, ko motor RV deluje ali je RV pod kontaktom; [5b] dodaten zvočni signal (piskač) se vklopi, ko je ročica ročne zavore sproščena – ob potegu ročice se zvočni signal izklopi.
|  | PM | PM |  |  | 8+ |  | [1] Samodejno pomična, če znaša višinska razlika med cestiščem in najnižjo vstopu v BP namenjeno površino ≥ 425 mm; [2] LN: pod vrati iz predhodne točke; [2a] zajame najmanj ≈ 75 % in največ ≈ 110 % svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat in interierjem predelne stene (merjeno od sredine prehoda levo in desno); [3] zahteve: [3a] iz kakovostnega materiala; [3b] pohodno nedrseča; [3c] zaščitena pred poškodbami; [3d] varnostna sklopka v primeru električne stopnice; [3e] varnostni sistem, ki preprečuje zapiranje drsnih vrat, če je stopnica v funkciji uporabe, v primeru mehanske stopnice; [4] UN: delovanje električno gnane stopnice je samodejno; [4a] možnost izklopa pomika preko UNEB-BP ali UNE, ob strani vrat; [5] položaj stopnice v funkciji je nazorno signaliziran na sredinskem delu armaturne plošče – z dobro vidno svetilko zaznavne barve; [5a] položaj stopnice je signaliziran ves čas, ko motor RV deluje ali je RV pod kontaktom; [5b] dodaten zvočni signal (piskač) se vklopi, ko je ročica ročne zavore sproščena – ob potegu ročice se zvočni signal izklopi.
M |  | PM | PM |  |  | 9+ |  | [1] Automatically movable if the altitude difference between the road surface and the lowest entry to the surface of the area intended for PC is ≥ 425 mm; [2] IL: below the door from the previous point; [2a] captures at least ≈ 75 % and at most ≈ 110 % of the clearance of the passage between the door or door frame and the partition interiors (measured from the centre of the left and right passage); [3] requirements: [3a] from quality material; [3b] walk-slip resistant; [3c] protected against damage; [3d] safety switch in the case of an electric step; [3e] a security system preventing the closing of the sliding doors if the staircase is in service, in the case of a mechanical step; [4] O&C: operation of an electrically driven step is automatic; [4a] the option to turn off the movement via PC O&CEF or O&CE on the side of the door; [5] the position of the step in function is clearly indicated on the central part of the dashboard – with a visible light of a perceptible colour; [5a] the position of the step is signalled at all times when the RA engine is running or the RA is activated with inserted key; [5b] an additional sound signal (beeper) turns on when the handbrake lever is released – the loudspeaker is switched off when the lever is pulled.
|  |  |  | PF | PF | 8+ |  | [1] Zahteva se uporablja, če znaša višinska razlika med cestiščem in najnižjo vstopu v BP namenjeno površino ≥ 450 mm; [2] samodejno pomična, če znaša višinska razlika med cestiščem in najnižjo vstopu v BP namenjeno površino ≥ 475 mm; [3] LN: pod vrati iz predhodne točke; [3a] zajame najmanj ≈ 75 % in največ ≈ 110 % svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat in interierjem predelne stene (merjeno od sredine prehoda levo in desno); [4] zahteve: [4a] iz kakovostnega materiala; [4b] pohodno nedrseča; [4c] zaščitena pred poškodbami; [4d] varnostna sklopka v primeru električne stopnice; [4e] varnostni sistem, ki preprečuje zapiranje drsnih vrat, če je stopnica v funkciji uporabe, v primeru mehanske stopnice; [5] UN: delovanje električno gnane stopnice je samodejno; [4a] možnost izklopa pomika preko UNEB-BP ali UNE, ob strani vrat; [6] položaj stopnice v funkciji je nazorno signaliziran na sredinskem delu armaturne plošče – z dobro vidno svetilko zaznavne barve; [6a] položaj stopnice je signaliziran ves čas, ko motor RV deluje ali je RV pod kontaktom; [6b] dodaten zvočni signal (piskač) se vklopi, ko je ročica ročne zavore sproščena – ob potegu ročice se zvočni signal izklopi.
M |  |  |  | PF | PF | 9+ |  | [1] This requirement applies if the altitude difference between the road surface and the lowest entry to the surface of the area intended for PA is > 450 mm; [2] automatically movable if the altitude difference between the road surface and the lowest entry to the surface of the area intended for PA is > 475 mm; [3] IL: below the door from the previous point; [3a] captures at least « 75% and at most « 110% of the clearance of the passage between the door or door frame and the partition interiors (measured from the centre of the left and right passage); [4] requirements: [4a] from quality material; [4b] walk-slip resistant; [4c] protected against damage; [4d] safety switch in the case of an electric step; [4e] a security system preventing the closing of the sliding doors if the staircase is in service, in the case of a mechanical step; [5] O&C: operation of an electrically driven step is automatic; [4a] the option to turn off the movement via PC O&CES or O&CE on the side of the door; [6] the position of the step in function is clearly indicated on the central part of the dashboard – with a visible light of a perceptible colour; [6a] the position of the step is signalled at all times when the RA engine is running or the RA is activated with inserted key; [6b] an additional sound signal (beeper) turns on when the handbrake lever is released – the loudspeaker is switched off when the lever is pulled.
MC | [5 empty] | 6 |  | [1] Samodejno pomična; [2] LN: pod vrati iz predhodne točke; [2a] zajame najmanj ≈ 75 % in največ ≈ 110 % svetlega dela prehoda med vrati ali okvirjem vrat in interierjem predelne stene (merjeno od sredine prehoda levo in desno); [3] zahteve: [3a] iz kakovostnega materiala; [3b] pohodno nedrseča; [3c] zaščitena pred poškodbami; [3d] varnostna sklopka; [4] UN: delovanje stopnice je samodejno; [4a] možnost izklopa pomika preko UNEB-BP ali UNE, ob desni strani vrat; [5] položaj stopnice v funkciji je nazorno signaliziran na sredinskem delu armaturne plošče – z dobro vidno svetilko zaznavne barve; [5a] položaj stopnice je signaliziran ves čas, ko motor RV deluje ali je RV pod kontaktom; [5b] dodaten zvočni signal (piskač) se vklopi, ko je ročica ročne zavore sproščena – ob potegu ročice se zvočni signal izklopi.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.8 | Vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja krilna vrata) (^ za dimenzije vrat) |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.8 | Vrata za nalaganje in razlaganje pacientov (zadnja vrata) (^ za dimenzije vrat) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.8 | Door for loading and unloading patients (rear wing doors) (^ for door dimensions) |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.8 | Door for loading and unloading patients (rear doors) (^ for door dimensions) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Svetli del odprtine vrat znaša: ≥ 1.700 mm v višino in ≥ 1.275 mm v širino (brez upoštevanja notranjega interierja); [2] namestitev katerekoli opreme na vrata ni dopustno.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Svetli del odprtine vrat znaša: ≥ 1.700 mm v višino in ≥ 1.275 mm v širino (brez upoštevanja notranjega interierja); [2] namestitev katerekoli opreme na vrata ni dopustno.
M |  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] The door aperture clearance is equivalent to: ≥ 1.700 mm in height and ≥ 1.275 mm in width (without considering the interior equipment; [2] installation of any equipment on the door is not permitted.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Svetli del vrat znaša: [1a] za dvižna vrata: ≥ 1.500 mm v višino in ≥ 1.275 mm v širino; [1b] za krilna vrata: ≥ 1.650 mm v višino in ≥ 1.275 mm v širino; [2] namestitev katerekoli opreme na vrata ni dopustno.
M |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] The door clearance is equivalent to: [1a] for lifting doors: ≥ 1,500 mm in height and ≥ 1,275 mm in width; [1b] for wing doors: ≥ 1.650 mm in height and ≥ 1.275 mm in width; [2] installation of any equipment on the door is not permitted.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Svetli del odprtine vrat znaša: [1a] za dvižna vrata: ≥ 1.500 mm v višino in ≥ 1.275 mm v širino; [1b] za krilna vrata: ≥ 1.675 mm ≥ 1.700 mm v višino (brez upoštevanja notranjega interierja); ≥ 1.275 mm v širino; [2] namestitev katerekoli opreme na vrata ni dopustno.
MC | [5 empty] | 2 |  | [1] Svetli del odprtine vrat znaša: ≥ 1.850 mm v višino in ≥ 1.275 mm v širino (brez upoštevanja notranjega interierja); [2] namestitev katerekoli opreme na vrata ni dopustno.
16
| M |  |  |  |  | 7+ | a) | Zahteve: [1] odpiranje: najmanj do zadnje stene; [2] zadrževanje: [2a] v položaju, ko se vrata poravnajo s stransko steno RV; [2b] v končnem položaju (z magnetnim ali drugim enakovrednim samodejnim mehanizmom); [3] označenost odprtih vrat: na notranji, vpetju vratnih kril nasprotni strani, na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi, sta nameščeni po ena (1) ploska, utripajoča rumena LED luč, kot je npr. luč Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017 ali enakovredno (dopustna vgradnja svetlobno enakovrednih luči v stranski steni vrat); [4] najmanj ena (1) klasična utripajoča rumena LED luč je vgrajena na notranji strani vratnih kril, v višini pasu, na lokaciji od sredine vratnega krila v smeri nasproti vpetju; [5] UN: samodejni vklop vseh luči ob odprtju vrat – preko UNEZ-BP ali UNE ob desni strani vratne odprtine ali v oblogi vrat je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo.
|  | PM | PM |  |  | 7+ | a) | Zahteve: [1] odpiranje: najmanj do zadnje stene; [2] zadrževanje: [2a] v položaju, ko se vrata poravnajo s stransko steno RV; [2b] v končnem položaju (z magnetnim ali drugim enakovrednim samodejnim mehanizmom); [3] označenost odprtih vrat: na notranji, vpetju vratnih kril nasprotni strani, na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi, sta nameščeni po ena (1) ploska, utripajoča rumena LED luč, kot je npr. luč Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017 ali enakovredno (dopustna vgradnja svetlobno enakovrednih luči v stranski steni vrat); [4] najmanj ena (1) klasična utripajoča rumena LED luč je vgrajena na notranji strani vratnih kril, v višini pasu, na lokaciji od sredine vratnega krila v smeri nasproti vpetju; [5] UN: samodejni vklop vseh luči ob odprtju vrat – preko UNEZ-BP ali UNE ob desni strani vratne odprtine ali v oblogi vrat je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo.
M |  | PM | PM |  |  | 8+ | a) | Requirements: [1] opening: at least to the rear wall; [2] retention: [2a] in the position when these doors are aligned with the side wall of the RA; [2b] in the final position (with a magnetic or other equivalent automatic mechanism); [3] open door marking: on the inner side, the hinges of the door wings on the opposite side, at a height between 800 mm and 1.600 mm (measured from the level of the outer surface of the floor); in the case where this is not possible they are fitted as close as possible to this requirement, (1) flat, flashing yellow LED light, such as, for example, Hella light with part No. 2BA 008 260-017 or equivalent (permitting the installation of light-equivalent lights in the side wall of the door); [4] at least one (1) classic flashing yellow LED light is mounted on the inside of the door wing, at the height of the waist, at a location from the middle of the door wing in the direction opposite to the clamping; [5] O&C: automatic switching on of all lights when opening the door – via PC O&CER or O&CE, a one-off switching on of lights is arranged on the right side of the door aperture or in the door lining, by the next opening of doors the lights turn on again.
|  |  |  | PF | PF | 7+ | a) | Zahteve za dvižna vrata: [1] v oblogo na notranji strani vrat sta integrirani dve (2) beli LED luči za osvetljevanje; [2] označenost odprtih vrat: [2a] vgradnja dveh (2) svetlobno učinkovitih (učinkovitost enakovredna npr. lučem Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017) utripajočih led luči rumene barve v smeri nazaj in bočno; [2b] LN: bližje leve in desne spodnje strani vrat; [2c] UN: samodejni vklop vseh luči ob odprtju vrat – izklop posameznih luči preko UNEZ-BP ali UNE ob strani vrat ali v oblogi vrat; za rumene utripajoče luči je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo.
M |  |  |  | PF | PF | 8+ | a) | Lifting door requirements: [1] two (2) white LED illuminators are integrated into the lining on the inside of the door; [2] open door marking: 2a] installation of two (2) light-effective (efficiency equivalent, for example, I light Hella under floor 2BA 008 260-017) flashing lights of yellow light in the back and lateral directions; [2b] IL: closer to the left and right lower sides of the door; [2c] O&C: automatically turn on all lights when opening the door – turning off individual lights through PC O&CER or O&CE on the side of the door or in the door trim; for yellow flashing lights a one-off switch is turned on, the lights switch on when the door are opened next.
16
M |  |  |  | PF | PF | 8+ | b) | Zahteve za krilna vrata: [1] odpiranje vrat: [1a] do stranske stene (zahteva za RV kombi/furgon izvedbe); [1b] najmanj do zadnje stene (zahteva za RV modularne izvedbe); [2] zadrževanje vrat: [2a] v položaju, ko se ta poravnajo s stransko steno RV (pri RV kombi/furgon izvedbe je zadrževanje samodejno); [2b] v končnem položaju (z magnetnim ali drugim enakovrednim samodejnim mehanizmom); [3] označenost odprtih vrat: na notranji, vpetju vratnih kril nasprotni strani, na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi, sta nameščeni po ena (1) ploska, utripajoča rumena LED luč, kot je npr. luč Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017 ali enakovredno (dopustna vgradnja svetlobno enakovrednih luči v stranski steni vrat); [4] najmanj ena (1) klasična utripajoča rumena LED luč je vgrajena na notranji strani vratnih kril, v višini pasu, na lokaciji od sredine vratnega krila v smeri nasproti vpetju; [5] UN: samodejni vklop vseh luči ob odprtju vrat - preko UNEZ-BP ali UNE: [5a] ob strani vratne odprtine primarnega krila (pri RV kombi/furgon izvedbe); [5b] ob desni strani vratne odprtine (pri RV modularne izvedbe) ali [5c] v oblogi primarnega krila vrat je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo.
M |  |  |  | PF | PF | 8+ | b) | Requirements for wing doors: [1] door opening: [1a] to the side wall (requirement for RA estate car/van); [1b] at least to the rear wall (requirement for RA modular designs); [2] door restraint: [2a] in the position when they are aligned with the side wall of the RA (in the case of the RA estate car/van, the retention is automatic); [2b] in the final position (with a magnetic or other equivalent automatic mechanism); [3] open door marking: on the inner side, the hinges of the door wings on the opposite side, at a height between 800 mm and 1600 mm (measured from the level of the outer surface of the floor); in the case where this is not possible they are fitted as close as possible to this requirement, (1) flat, flashing yellow LED light, such as, for example, Hella light with part No. 2BA 008 260-017 or equivalent (permitting the installation of light-equivalent lights in the side wall of the door); [4] at least one (1) classic flashing yellow LED light is mounted on the inside of the door wing, at the height of the waist, at a location from the middle of the door wing in the direction opposite to the clamping; [5] O&C: automatically turn on all lights when opening the door - via PC O&CER or O&CE: [5a] on the side of the door opening of the primary wing (for the RA estate car/van); [5b] on the right side of the door opening (for RA modular design) or [5c], in the cover of the primary door wing, a one-off switch is turned off, and the lights turn on again at the next door opening.
F | [5 empty] | 4 | a) | Zahteve za dvižna vrata: [1] v oblogo na notranji strani vrat sta integrirani dve (2) beli LED luči za osvetljevanje; [2] označenost odprtih vrat: [2a] vgradnja dveh (2) svetlobno učinkovitih (učinkovitost enakovredna npr. lučem Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017) utripajočih led luči rumene barve v smeri nazaj in bočno; [2b] LN: bližje leve in desne spodnje strani vrat; [2c] UN: samodejni vklop vseh luči ob odprtju vrat – izklop posameznih luči preko UNEZ-BP ali UNE ob strani vrat ali v oblogi vrat; za rumene utripajoče luči je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo.
F | [5 empty] | 9 | b) | Zahteve za krilna vrata: [1] odpiranje vrat: [1a] do stranske stene (zahteva za RV kombi/furgon izvedbe); [1b] najmanj do zadnje stene (zahteva za RV modularne izvedbe); [2] zadrževanje vrat: [2a] v položaju, ko se ta poravnajo s stransko steno RV (pri RV kombi/furgon izvedbe je zadrževanje samodejno); [2b] v končnem položaju (z magnetnim ali drugim enakovrednim samodejnim mehanizmom); [3] označenost odprtih vrat: na notranji, vpetju vratnih kril nasprotni strani, na višini med 800 mm in 1600 mm (merjeno od nivoja zunanje površine tal), v primeru, ko to ni mogoče pa čim bližje tej zahtevi, sta nameščeni po ena (1) ploska, utripajoča rumena LED luč, kot je npr. luč Hella pod kat. št. 2BA 008 260-017 ali enakovredno (dopustna vgradnja svetlobno enakovrednih luči v stranski steni vrat); [4] najmanj ena (1) klasična utripajoča rumena LED luč je vgrajena na notranji strani vratnih kril, v višini pasu, na lokaciji od sredine vratnega krila v smeri nasproti vpetju; [5] UN: samodejni vklop vseh luči ob odprtju vrat - preko UNEZ-BP ali UNE: [5a] ob strani vratne odprtine primarnega krila (pri RV kombi/furgon izvedbe); [5b] ob desni strani vratne odprtine (pri RV modularne izvedbe) ali [5c] v oblogi primarnega krila vrat je urejen enkratni izklop luči, ob naslednjem odpiranju vrat se luči ponovno prižgejo; [6] v neposredni bližini najmanj desne strani vrat, gledano v smeri vstopa je nameščen ročaj za oprijem ali oprijemni drog.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.9 | Nastopna ploščad pod zadnjimi vrati * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.9 | Step platform under the rear doors * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] LN: najmanj po pretežni širini vrat; [2] gibljivo vpeta; [3] korozijsko odporna; [4] globina ≈ 200 mm ali več; [5] nosilnost najmanj dveh oseb; [6] pohodno nedrseče površine; [7] zaokrožena zadnja vogala pri namestitvi po pretežni širini BD.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] LN: najmanj po pretežni širini vrat; [2] korozijsko odporna; [3] globina ≈ 200 mm ali več; [4] nosilnost najmanj dveh oseb; [5] pohodno nedrseče površine; [6] zaokrožena zadnja vogala pri namestitvi po pretežni širini BD.
M |  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] IL: by the predominant width of the door; [2] corrosion-resistant; [3] depth of ≈ 200 mm or more; [4] the load capacity for at least two people; [5] walk-slip surface; [6] rounded rear corners for installation over the predominant width of PS.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Zahteva se uporablja, če znaša višinska razlika med cestiščem in najnižjo vstopu v BP namenjeno površino ≥ 550 mm; [2] LN: po pretežni širini vrat; [3] korozijsko odporna; [4] globina ≈ 200 mm ali več; [5] nosilnost najmanj dveh oseb; [6] pohodno nedrseče površine; [7] zaokrožena zadnja vogala pri namestitvi po pretežni širini BD.
M |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] This requirement applies if the altitude difference between the road surface and the lowest entry to the surface of the area intended for PA is ≥ 550 mm; [2] IL: by the predominant width of the door; [3] corrosion-resistant; [4] depth of ≈ 200 mm or more; [5] the load capacity for at least two people; [6] walk-slip surface; [7] rounded rear corners for installation over the predominant width of PA
F | [5 empty] | 5 |  | [1] Zahteva se uporablja, če znaša višinska razlika med cestiščem in najnižjo vstopu v BP namenjeno površino ≥ 425/525 mm; [2] LN: po pretežni širini vrat; [3] gibljivo vpeta; [4] korozijsko odporna; [5] globina ≈ 200/250 mm ali več; [6] nosilnost najmanj dveh oseb; [7] pohodno nedrseče površine; [8] zaokrožena zadnja vogala pri namestitvi po pretežni širini BD; [9] druge dopustne izvedbe: ob pogoju, da je zagotovljena enakovredna zaščita pred poškodbami RV, kot jo nudi nastopna ploščad (npr. izvedba Bull Bar ali druga enakovredna zaščita), je dopustna tudi vgradnja samodejno pomične stopnice pod lokacijo desnega vratnega krila, ki smiselno izpolnjuje zahteve iz tč. »3.7«.
MC | [5 empty] | 2 |  | [1] LN: najmanj po pretežni širini vrat; [2] gibljivo vpeta; [3] korozijsko odporna; [4] globina ≈ 250 mm ali več; [5] nosilnost najmanj dveh oseb; [6] pohodno nedrseče površine; [7] zaokrožena zadnja vogala pri namestitvi po pretežni širini BD.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.10 | Dodatne zahteve za samostojne prostore za hranjenje opreme (bokse) z zunanjim dostopom |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 2 | 3.10 | Dodatne zahteve za samostojne prostore za hranjenje opreme (bokse) z zunanjim dostopom (zahteva za RV modularne izvedbe) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.10 | Additional requirements for stand-alone storage rooms for external equipment |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 2 | 3.10 | Additional requirements for stand-alone storage rooms for external equipment (requirements for RA modular designs) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 6 |  | [1] Splošno: [1a] zapiranje s krilnimi vrati; [1b] učinkovito samodejno zadrževanje vrat v končnem položaju; [1c] notranja stran vrat je v izvedbi, odporni pred poškodbami; [1d] vrata omogočajo namestitev opreme ter njeno kasnejše prerazporejanje; [1e] urejeno prezračevanje; [1f] proti udarcem odporna osvetlitev – samodejni vklop ob odprtju vrat; [2] razporeditev in namestitev opreme: [2a] na funkcionalno izbranih, lahko dostopnih lokacijah; [2b] v/na nedrseče nosilne police ali obešala – oprema je zavarovana proti izpadu; [2c] razporeditev in možnost kasnejšega prerazporejanja nosilnih polic, obešal in varoval se preuči in dogovori z naročnikom v času izvedbe naročila; [3] skrajno zgornji del boksa je dopustno uporabiti tudi za omaro ali drug prostor z dostopom iz BP.
|  | PM | PF | PF | PF | 6 |  | [1] Splošno: [1a] zapiranje s krilnimi vrati; [1b] učinkovito samodejno zadrževanje vrat v končnem položaju; [1c] notranja stran vrat je v izvedbi, odporni pred poškodbami; [1d] vrata omogočajo namestitev opreme ter njeno kasnejše prerazporejanje; [1e] urejeno prezračevanje; [1f] proti udarcem odporna osvetlitev – samodejni vklop ob odprtju vrat; [2] razporeditev in namestitev opreme: [2a] na funkcionalno izbranih, lahko dostopnih lokacijah; [2b] v/na nedrseče nosilne police ali obešala – oprema je zavarovana proti izpadu; [2c] razporeditev in možnost kasnejšega prerazporejanja nosilnih polic, obešal in varoval se preuči in dogovori z naročnikom v času izvedbe naročila; [3] skrajno zgornji del boksa je dopustno uporabiti tudi za omaro ali drug prostor z dostopom iz BP.
|  | PM | PF | PF | PF | 6+ |  | [1] General: [1a] closing with wing doors; [1b] effective automatic door closing in the end position; [1c] the inside of the door is in the design, resistant to damage; [1d] doors allow the installation of the equipment and its subsequent redeployment; [1e] regulated ventilation; [1f] shock-resistant illumination – automatic switch-on when opening the door; [2] arrangement and installation of equipment: [2a] in functionally selected, easily accessible locations; [2b] in/on non-slip racks or hangers – the equipment is protected against failure; [2c] the layout and option for the subsequent redeployment of load shelves, hangers and guards shall be examined and agreed with the Contracting Authority at the time of the execution of the contract; [3] the extreme upper part of the box can also be used for the cabinet or other space with access from PC.
IK | [5 empty] | 3 |  | [1] Splošno: [1a] zapiranje s krilnimi vrati; [1b] učinkovito samodejno zadrževanje vrat v končnem položaju; [1c] notranja stran vrat je v izvedbi, odporni pred poškodbami; [1d] vrata omogočajo namestitev opreme ter njeno kasnejše prerazporejanje; [1e] urejeno prezračevanje; [1f] proti udarcem odporna osvetlitev – samodejni vklop ob odprtju vrat; [2] razporeditev in namestitev opreme se dogovori z naročnikom; [3] skrajno zgornji del boksa se uporabi za omaro z dostopom iz BP.
[6 empty] | 8 |  | [1] Splošno: [1a] zapiranje s krilnimi vrati; [1b] učinkovito samodejno zadrževanje vrat v končnem položaju; [1c] notranja stran vrat je obložena s pločevino iz V2A; [1d] vrata omogočajo namestitev opreme ter njeno kasnejše prerazporejanje; [1e] proti udarcem odporna osvetlitev – samodejni vklop ob odprtju vrat; [1f] urejeno prezračevanje; [2] označenost vrat: [2a] vgradnja učinkovitih led luči za označevanje odprtih vrat v smeri nazaj, bočno in naprej – samodejni vklop ob odprtju vrat; [2b] vpetju nasprotni vertikalni, ter zgornji in spodnji rob vrat so z notranje strani oblepljeni s ≈ 25 mm širokim, prekinjenim (največ v razmerju 1:1) trakom rumene barve – kakovost material ustreza kakovostnim opredelitvam iz tč. »2.58.2«; [3] razporeditev in namestitev opreme: [3a] na funkcionalno izbranih, lahko dostopnih lokacijah; [3b] v/na nedrseče nosilne police ali obešala – oprema je zavarovana proti izpadu; [3c] omogočeno kasnejše prerazporejanje nosilnih polic, obešal in varoval; [4] v primeru, da je dostop do opreme zaradi višine njene namestitve otežen (mesto za oprijem opreme je na višini 2.000 mm ali več od nivoja cestišča), je na razpolago izvedba ali naprava, ki ima funkcijo nedrseče stopnice; [5] skrajno zgornji del boksa je dopustno uporabiti tudi za omaro ali drug prostor z dostopom iz BP.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.11 | Povezovalno okno med VP in BP |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.11 | Connecting window between DC and PC |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Drsno okno; [2] brezstopenjsko odpiranje; [3] zadrževanje drsne ploskve v izbranem položaju; [4] drsna ploskev je lahko pomična in prevlečena s folijo, ki onemogoča prehod svetlobe v VP.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Drsno okno; [2] brezstopenjsko odpiranje iz VP ali BP ali obeh; [3] zadrževanje drsne ploskve v izbranem položaju; [4] drsna ploskev je lahko pomična in prevlečena s folijo, ki onemogoča prehod svetlobe v VP.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Sliding window; [2] continuously opening from DC or PC or both; [3] holding the sliding surface in the selected position; [4] the sliding surface may be movable and coated with foil which prevents the passage of light into the DC.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | OKOLJSKI SISTEMI
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | AMBIENT SYSTEMS
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.12 | Sistem prezračevanja, ogrevanja in ohlajanja BP – splošno (^ za p-tč. »d«) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.12 | PC ventilation, heating and cooling system – General (^ for subitem »d«) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 | a) | [1] Prezračevanje, ogrevanje in ohlajanje BP je urejeno preko povsem samostojnih sistemov ali sistemov, ki predstavljajo nadgradnjo obstoječih sistemov OV z medsebojno neodvisnim delovanjem, upravljanjem, nadzorom in krmiljenjem za BP.
|  | PM |  |  | PF | 3 | a) | [1] Prezračevanje, ogrevanje in ohlajanje BP je urejeno preko povsem samostojnih sistemov ali sistemov, ki predstavljajo nadgradnjo obstoječih sistemov OV z medsebojno neodvisnim delovanjem, upravljanjem, nadzorom in krmiljenjem za BP.
|  | PM |  |  | PF | 2+ | a) | [1] Ventilation, heating and cooling of PC is regulated through completely independent systems or systems which represent an upgrade of existing basic vehicle systems with mutually independent operation, control, control and control for PC.
16
| M |  |  |  |  | 4+ | b) | [1] Vsak posamezen sistem je zmogljiv, zanesljiv in zasnovan na način, ki zahteva minimalno potrebo po kroženju zraka; [2] posamezni elementi sistemov so nameščeni, glede na konstrukcijo zasnovo RV ter funkcionalnost sistema najbolj primernem mestu tako, da: [2a] ne izstopajo v funkcionalni del BP in ne zasedajo dodatnega prostora v njem; [2b] so zakriti in za delo nemoteči; [3] hrup, ki ga ustvarjajo ventilatorji na prvi stopnji delovanja ne presega zahtev »silent« izvedbe.
|  | PM |  |  | PF | 4+ | b) | [1] Vsak posamezen sistem je zmogljiv, zanesljiv in zasnovan na način, ki zahteva minimalno potrebo po kroženju zraka; [2] posamezni elementi sistemov so nameščeni, glede na konstrukcijo zasnovo RV ter funkcionalnost sistema najbolj primernem mestu tako, da: [2a] ne izstopajo v funkcionalni del BP in ne zasedajo dodatnega prostora v njem; [2b] so zakriti in za delo nemoteči; [3] hrup, ki ga ustvarjajo ventilatorji na prvi stopnji delovanja ne presega zahtev »silent« izvedbe.
|  | PM |  |  | PF | 5 | b) | [1] Each single system is powerful, reliable and designed in a way that requires a minimum airflow demand; [2] individual system elements are installed, depending on the design of the RA design and the functionality of the system to the most suitable location so that: [2a] they do not protrude in the functional part of PC and do not occupy additional space in it; [2b] are hidden and do not impede work; [3] the noise generated by the fans at the first stage of operation does not exceed the requirements of the »silent« version.
16
| M |  |  |  |  | 3 | c) | [1] Odprtine za dovajanje zraka v BP so nameščene in če je potrebno zavarovane tako, da jih ni mogoče blokirati z opremo ali na katerikoli drug način, ki bi lahko oviral delovanje sistema; [2] dovajanje zraka v BP je izvedeno na način, da tega občutno ni zaznati – zagotovljenih je zadostno število izpustnih šob in usmerjanje pretoka zraka.
|  | PM |  |  | PF | 3 | c) | [1] Odprtine za dovajanje zraka v BP so nameščene in če je potrebno zavarovane tako, da jih ni mogoče blokirati z opremo ali na katerikoli drug način, ki bi lahko oviral delovanje sistema; [2] dovajanje zraka v BP je izvedeno na način, da tega občutno ni zaznati – zagotovljenih je zadostno število izpustnih šob in usmerjanje pretoka zraka.
|  | PM |  |  | PF | 3 | c) | [1] PC air supply openings are installed and, if necessary, secured in such a way that they cannot be blocked with equipment or in any other way that could hinder the operation of the system; [2] air supply to PC is carried out in such a way that it is detected only slightly – sufficient number of discharge nozzles and direction of air flow are provided.
16
| M |  |  |  |  | 4+ | d) | [1] UN osrednjega sistema ogrevanja in ohlajanja: [1a] preko pred nastavljivih termostatov ali enakovrednega elektronskega sistema s spominsko funkcijo, ki samodejno izbira med potrebo po ogrevanju, ohlajanju ali zgolj vzdrževanju izbrane temperature; [1b] uravnavanje temperature: najmanj iz BP – zagotovljen digitalni prikaz izbrane in dejanske temperature; [1c] izbiranje/uravnavanje hitrosti delovanja ventilatorja: najmanj iz BP – zagotovljen digitalni ali grafični prikaz.
|  | PM |  |  | PF | 4+ | d) | [1] UN osrednjega sistema ogrevanja in ohlajanja: [1a] preko pred nastavljivih termostatov ali enakovrednega elektronskega sistema s spominsko funkcijo, ki samodejno izbira med potrebo po ogrevanju, ohlajanju ali zgolj vzdrževanju izbrane temperature; [1b] uravnavanje temperature: najmanj iz BP – zagotovljen digitalni prikaz izbrane in dejanske temperature; [1c] izbiranje/uravnavanje hitrosti delovanja ventilatorja: najmanj iz BP – zagotovljen digitalni ali grafični prikaz.
|  | PM |  |  | PF | 4 | d) | [1] O&C: Central heating and cooling system: [1a] via pre-adjustable thermostats or an equivalent electronic system with a memory function that automatically selects between the need for heating, cooling or simply maintaining the selected temperature; [1b] temperature control: minimum from PC – digital display of the selected and actual temperature is guaranteed; [1c] Selecting/regulating fan speed: minimum from PC – digital or graphic display is provided.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X | X X X | p
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.13 | Sistem prezračevanja BP ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.13 | PC ventilation system |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Vključuje ventilator z dvosmernim delovanjem, integriran v strop ali steno BP.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Vključuje ventilator z dvosmernim delovanjem, integriran v strop ali steno BP.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Includes a fan with two-way operation, integrated into the ceiling or the PC wall.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.14 | Na delovanje pogonskega agregata vezan sistem toplovodnega ogrevanja BP * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.14 | Operation of the power generator is connected to the PC heating system * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Sistem deluje na principu izrabljanja odpadne toplote medija (vode) sistema za ohlajanje pogonskega agregata RV – uporabljen je dodatni tovarniški sistem ali pa je vzpostavljen drug zmogljiv sistem ogrevanja BP.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Sistem deluje na principu izrabljanja odpadne toplote medija (vode) sistema za ohlajanje pogonskega agregata RV – uporabljen je dodatni, zmogljiv izmenjevalec toplote velikih volumnov.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] The system works on the principle of exploitation of waste heat of the medium (water) of the cooling system of the RA drive unit – an additional, efficient heat exchanger of large volumes is used.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 22 | 3.15 | Od delovanja pogonskega agregata neodvisen sistem ogrevanja BP* |  |  |  | /
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.15 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-MO | 3.15 |  |  |  |  | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.15 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Zračni ali vodni, samodejno temperaturno reguliran sistem grelca (dizelskega), z dvema ali eno šobo/grelnim elementom za izstop in usmerjanje toka toplega zraka, kot npr. sistem Eberspächer Airtronic D5 (5 kW) ali enakovredno; [2] UN: preko OUNE-BP ali originalnega elektronskega elementa (UNES-BP); [2a] LN: na funkcionalni lokaciji BP; [2b] najmanj signaliziranje vključenosti in delovanja ter izklop sistema na lokaciji osrednje konzole VP.
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.16 | Sistem ogrevanja BP ob priklopu RV na zunanji, 230 V vir napajanja * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.16 | PC heating system when connecting RA to an external 230 V power source * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Preko, od sistema toplovodnega ogrevanja BP ločeno nastavljivega (najmanj med 15° C in 20° C) termostata reguliran, 230 V električni grelec (≈ 2.000 W ali več), s senzorjem za izklop ob pregrevanju in izborom delovanja grelca najmanj v dveh (2) izbranih jakostnih območjih (kot je npr. model Termini 2100, podjetja Defa ali ECOMAT 2000 Exclusive ali enakovredno); [2] na z zunanje strani RV dobro vidni lokaciji BP/BD je zagotovljeno signaliziranje vključenosti in delovanja grelca.
|  | PM |  |  | PF | 3+ |  | [1] Samodejno ali preko drugega termostata reguliran, 230 V električni grelec (≈ 2.000 W), s senzorjem za izklop ob pregrevanju in izborom delovanja grelca najmanj v dveh (2) pred nastavljenih območjih (kot je npr. model Termini 2100, podjetja Defa ali ECOMAT 2000 Exclusive ali enakovredno); [2] na z zunanje strani RV dobro vidni lokaciji BP/BD je zagotovljeno signaliziranje vključenosti in delovanja grelca.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] 230 V electric heater (≈ 2.000 W) controlled automatically or via another thermostat with a sensor for switching off when overheating and selecting the operation of the heater in at least two (2) pre-configured areas (such as the Model Termini 2100, Defa or ECOMAT 2000 Exclusive or equivalent); [2] on the exterior side of the RA, the visible location PC/PS provides signalling of the activation and operation of the heater.
IK | [5 empty] | 3 |  | [1] Dva ali eden samodejno ali preko drugega termostata reguliran, 230 V električni grelec (skupna moč ≈ 3.000 W), s senzorjem za izklop ob pregrevanju in izborom delovanja grelca najmanj v dveh (2) pred nastavljenih območjih (kot je npr. model Termini 2100, podjetja Defa ali ECOMAT 2000, podjetja Ecovoss ali enakovredno); [2] na z zunanje strani RV dobro vidni lokaciji BP/BD je zagotovljeno signaliziranje vključenosti in delovanja grelca.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.17 | Sistem hlajenja BP * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.17 | PC cooling system * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Uporabljen je dodatni tovarniški sistem ali pa je vzpostavljen drug zmogljiv sistem ohlajanja BP, ki vključuje samostojen (za BP) ali skupni (za VP in BP) kompresor, samostojen uparjalnik in druge, za neodvisno delovanje potrebne elemente.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Zajame od VP neodvisno nadgradnjo klimatskega sistema, prirejenega za uporabo v BP; [2] nadgradnja vključuje: [2a] samostojen dodatni kondenzator; [2b] uparjalnik in [2c] druge, za delovanje potrebne elemente, priključene na samostojen ali skupni kompresor OV.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Includes independent superstructure of air conditioning system of the DC adapted for use in PC; [2] the superstructure includes: [2a] self-contained additional capacitor; [2b] evaporator and [2c] other elements necessary for operation, connected to the autonomous or common base vehicle compressor.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | ELEKTRIČNI SISTEM
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | ELECTRICAL SYSTEM
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.18 | Funkcije elementov za upravljanje |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.18 | Management element functions |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 7+ |  | [1] Upravljanje in nadzor vseh sistemov in naprav VP je zagotovljeno iz VP, vseh sistemov in naprav BP pa iz BP; [2] iz VP je zagotovljeno tudi upravljanje/nadzor najmanj z naslednjimi funkcijami: [2a] osnovna osvetlitve BP, [2b] osrednji sistem ogrevanja in ohlajanja BP: najmanj vklop/izklop sistema (v kolikor ta ne poteka samodejno); nadzor vključenosti/delovanja; izbiranje/uravnavanje hitrosti delovanja ventilatorja (v kolikor to ne poteka samodejno); digitalni prikaz dejanske temperature BP – velikost zapisa številk ≥ 15 mm; [2c] upravljanje z vso opozorilno signalizacijo in signalizacijo za povečanje varnosti; [3] iz BP je zagotovljeno tudi upravljanje/nadzor vseh delovnih luči; [4] vključenost zahtevanih funkcij upravljanja v posamezni element upravljanja, se dogovori z naročnikom; [5] z naročnikom se dogovori tudi ureditev vseh preostalih zahtevanih, zgoraj neimenovanih funkcij upravljanja/nadzora sistemov in naprav, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo.
|  | PM |  |  | PF | 7+ |  | [1] Upravljanje in nadzor vseh sistemov in naprav VP je zagotovljeno iz VP, vseh sistemov in naprav BP pa iz BP; [2] iz VP je zagotovljeno tudi upravljanje/nadzor najmanj z naslednjimi funkcijami: [2a] osnovna osvetlitve BP, [2b] osrednji sistem ogrevanja in ohlajanja BP: najmanj vklop/izklop sistema (v kolikor ta ne poteka samodejno); nadzor vključenosti/delovanja; izbiranje/uravnavanje hitrosti delovanja ventilatorja (v kolikor to ne poteka samodejno); digitalni prikaz dejanske temperature BP – velikost zapisa številk ≥ 15 mm; [2c] upravljanje z vso opozorilno signalizacijo in signalizacijo za povečanje varnosti; [3] iz BP je zagotovljeno tudi upravljanje/nadzor vseh delovnih luči; [4] vključenost zahtevanih funkcij upravljanja v posamezni element upravljanja, se dogovori z naročnikom; [5] z naročnikom se dogovori tudi ureditev vseh preostalih zahtevanih, zgoraj neimenovanih funkcij upravljanja/nadzora sistemov in naprav, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo.
|  | PM |  |  | PF | 7+ |  | [1] The management and control of all systems and devices in DC is provided from DC area and all systems and devices in PC is provided from PC area; [2] DC also provides management/control at least with the following functions: [2a] basic illumination of PC, [2b] central heating and cooling system of PC: minimum system on/off (unless this is automatic); control of inclusion/operation; selection/adjustment of fan speed (unless this is automatic); digital display of actual temperature of PC – size of displayed numbers ≥ 15 mm; [2c] control with all signalling and signalling to increase safety; [3] PC also provides management/control of all work lights; [4] the involvement of the required management functions in each management element is agreed with the Contracting Authority; [5] the Contracting Authority shall also arrange for the arrangement of all remaining required functions that are not listed above of the management/control of systems and appliances requiring electricity for their operation.
[6 empty] | 2 | a) | OUNE-BP – obvezne funkcije: [1] osvetlitev BP (v celotnem obsegu tč. »3.18« razen nočne osvetlitve sedeža desne stene); [2] sočasen izklop trenutno izbranih svetlobnih porabnikov BD; [3] ventilator prezračevalnega sistema (v celotnem obsegu); [4] dodatno v OUNE-VP zajete funkcije: [4a] osnovna in nočna osvetlitve BP; [4b] predhodno opredeljene zahteve pod »2« in »3«.
[6 empty] | 2 | b) | OUNE-BP – neobvezne funkcije: [1] klimatska naprava in toplovodno gretje BP; [2] sistemi ogrevanja in ohlajanja infuzij; [3] električni grelec (230 V); [4] opredeljene zahteve je dopustno urejati tudi v okviru samostojnega UNES-BP ali vključenosti posamezne funkcije v tovarniško izdelano napravo; [5] dodatno v OUNE-VP zajete funkcije: [5a] osrednji sistem ogrevanja in ohlajanja BP: najmanj vklop/izklop sistema (dopustno tudi posameznih funkcij sistema); nadzor vključenosti/delovanja; izbiranje/uravnavanje hitrosti delovanja ventilatorja; digitalni prikaz dejanske temperature BP.
[6 empty] | 2 | c) | UNEB-BP in UNEZ-BP zajameta najmanj: [1] delovne luči (v celotnem obsegu); [2] osnovno osvetlitev BP – upravljanje zmerne jakosti osvetlitve; [3] sočasen izklop trenutno izbranih svetlobnih porabnikov BD; [4] dodatno v OUNE-VP zajete funkcije: [4a] predhodno opredeljena zahteve pod »1«.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.19 | Osvetlitev BP |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.19 | PC illumination |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Vsi svetlobni elementi so integrirani v namestitveno površino tako, da bistveno ne odstopajo od nje; [2] vir svetlobe so energijsko varčna svetlobna telesa (LED ali neonska).
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Vsi svetlobni elementi so integrirani v namestitveno površino tako, da bistveno ne odstopajo od nje; [2] vir svetlobe so energijsko varčna svetlobna telesa (LED ali neonska).
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] All lighting elements are integrated into the installation surface so that they do not deviate significantly from it; [2] light source are energy-saving light fixtures (LED or neon).
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.19.1 | Osnovna osvetlitev |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.19.1 | Basic lighting |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] S svetlobno propustnim pleksi steklom zaščitene luči; [2] omogočeno izbiranje ali uravnavanje različnih jakosti osvetlitve (najmanj zmerne in visoke); [3] ob odprtju drsnih vrat BP se samodejno vklopi najmanj ena (1), v prostoru vrat nameščena svetilka; [4] ob odprtju zadnjih vrat se samodejno vklopi osvetlitev BP na nivo zmerne jakosti; [5] v obeh primerih je sočasno zagotovljena možnost ročnega izklopa; [6] ob izboru vseh luči je zagotovljena enakomerno učinkovita osvetlitev celotnega BP.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] S svetlobno propustnim pleksi steklom zaščitene luči; [2] omogočeno izbiranje ali uravnavanje različnih jakosti osvetlitve (najmanj zmerne in visoke); [3] ob odprtju drsnih vrat BP se samodejno vklopi najmanj ena (1), v prostoru vrat nameščena svetilka; [4] ob odprtju zadnjih vrat se samodejno vklopi osvetlitev BP na nivo zmerne jakosti; [5] v obeh primerih je sočasno zagotovljena možnost ročnega izklopa; [6] ob izboru vseh luči je zagotovljena enakomerno učinkovita osvetlitev celotnega BP.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Lights are protected with light-emitting plexiglass; [2] it is possible to select or control different lighting intensities (at least moderate and high); [3] when opening the PC sliding door, at least one lamp installed in the door is automatically switched on; [4] when the rear door is opened, PC illumination is automatically turned on to the level of moderate intensity; [5] the possibility of manual switching off is simultaneously provided in both cases; [6] the choice of all the lights ensures a uniformly effective illumination of the entire PC.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.19.2 | Dodatna osvetlitev delovnega področja |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.19.2 | Additional illumination of the work area |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3+ |  | [1] Dve (2), ≥ 20 W halogenskemu svetlobnemu elementu enakovredni LED luči ali druga preiskovalna luč, vgrajena v predelu oskrbovalnega dela stropa tako, da je snop žarkov razporejen ali pa ga je mogoče usmerjati na sprednjo polovico naprave za sprejem bolniških nosil (med glavo in pas pacienta); [2] luči nad delovno/odlagalno površino predelne stene, ko ta ni posebej osvetljena z osnovno osvetlitvijo.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Dve (2), ≥ 20 W halogenskemu svetlobnemu elementu enakovredni LED luči ali druga preiskovalna luč, vgrajena v predelu oskrbovalnega dela stropa tako, da je snop žarkov razporejen ali pa ga je mogoče usmerjati na sprednjo polovico mize bolniških nosil (med glavo in pas pacienta); [2] luči nad delovno/odlagalno površino predelne stene, ko ta ni posebej osvetljena z osnovno osvetlitvijo.
M |  | PM |  |  | PF | 3+ |  | [1] Two (2) LED lights equivalent to ≥ 20 W halogen light element or another search light are incorporated in the part of the supply part of the ceiling so that the beam is dispersed or can be directed to the front half of the patient stretcher table (between the head and the patient's waist); [2] lights above the working/storage surface of the partition wall when it is not specifically illuminated by the underlying illumination.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.19.3 | Nočna osvetlitev |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.19.3 | Night lighting |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3+ |  | [1] Nočna osvetlitev BP – blaga in nemoteča izvedba osvetlitve BP (kot npr. travma osvetlitev ali enakovredno); [1a] UN: samodejni vklop ob zatemnitvi prostora in delujočem motorju RV oz. RV pod kontaktom z možnostjo izklopa; [2] nočna osvetlitev sedeža desne stene – nemoteč vir svetlobe spremljevalcu za izpolnjevanje dokumentacije; [2a] LN: v steni ali v izvedbi bralne lučke s fleksibilnim vratom na steni; [2b] UN: s sedeža.
|  | PM |  |  | PF | 3+ |  | [1] Nočna osvetlitev BP – blaga in nemoteča izvedba osvetlitve BP (kot npr. travma osvetlitev ali enakovredno); [1a] UN: samodejni vklop ob zatemnitvi prostora in delujočem motorju RV oz. RV pod kontaktom z možnostjo izklopa; [2] nočna osvetlitev sedeža desne stene – nemoteč vir svetlobe spremljevalcu za izpolnjevanje dokumentacije; [2a] LN: v steni ali v izvedbi bralne lučke s fleksibilnim vratom na steni; [2b] UN: s sedeža.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Night PC illumination – mild and unimpeded performance of PC illumination (such as trauma illumination or equivalent); [1a] O&C: automatic switch-on of the dimming of the room and by running engine of the RA or activated RA with inserted key with switch-off option; [2] night lighting of the right-hand seat – an unobtrusive source of light for the attendant to fill in the documentation; [2a] IL: in the wall or in the version of the reading lamp with a flexible neck on the wall; [2b] O&C: from the seat.
INK | [5 empty] | 3 |  | [1] Nočna osvetlitev BP – blaga in nemoteča izvedba osvetlitve BP (kot npr. travma osvetlitev ali enakovredno); [1a] UN: samodejni vklop ob zatemnitvi prostora in delujočem motorju RV oz. RV pod kontaktom z možnostjo izklopa; [2] nočna osvetlitev sedeža leve in prvega sedeža desne stene – nemoteč vir svetlobe spremljevalcu za izpolnjevanje dokumentacije; [2a] LN: v steni ali v izvedbi bralne lučke s fleksibilnim vratom na steni; [2b] UN: s sedeža.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | SISTEM OSKRBE S KISIKOM
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | OXYGEN SUPPLY SYSTEM
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.20 | Sistem oskrbe s kisikom (^ za zahtevo št. »4«, »6« in »7«) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.20 | Oxygen supply system (^ for the requirement No. »4«, »6« and »7«) |  |  |  | 2 x S
M | M |  |  |  |  | 7+ |  | [1] Prostor za dve (2) 10-11 litrski tlačni posodi; [1a] LN: primarna lokacija izbora je levi boks; [2] v dogovoru z naročnikom je jeklenke dopustno namestiti tudi: [2a] v desnem boksu; [2b] v posebnem boksu z zunanjim dostopom na lokaciji spodnjega dela stenskega oskrbovalnega centra; [2c] drugi, lahko dostopni lokaciji za odvzem od zunaj; [3] prostor je opremljen z atestiranim nosilcem posod; [4] za posamezno posodo je na razpolago atestiran (≥ 200 barov), hitro namestljiv reducirni ventil (priključek: W 21,8 × 1/14"; notranji); [5] ventila sta povezana na kisikovo omrežje BP; [6] vse sklopke so standardizirane euro izvedbe; [7] UN: iz BP je za obe posodi zagotovljeno: [7a] upravljanje s pretočnim ventilom hranilnika; [7b] preverjanje tlaka v hranilniku in opozarjanje na izpraznjene jeklenke (signal/znak) v okviru oskrbovalnega centra leve stene ali druge, z naročnikom dogovorjene lokacije BP; [8] prostor z nosilcem za lahko dvo (2) litrsko tlačno posodo; [8a] LN: na lahko dostopni lokaciji BP ali BD.
M |  | PM | PM |  |  | 8+ |  | [1] Prostor za dve (2) 10-11 litrski tlačni posodi; [1a] LN: primarna lokacija izbora je levi boks; [2] v dogovoru z naročnikom je jeklenke dopustno namestiti tudi: [2a] v desnem boksu; [2b] v posebnem boksu z zunanjim dostopom na lokaciji spodnjega dela stenskega oskrbovalnega centra; [2c] drugi, lahko dostopni lokaciji za odvzem od zunaj; [3] prostor je opremljen z atestiranim nosilcem posod (dimenzije se dogovori z naročnikom); [4] za posamezno posodo je na razpolago atestiran (≥ 200 barov), hitro namestljiv reducirni ventil (dimenzije priključka se dogovori z naročnikom); [5] ventila sta povezana na kisikovo omrežje BP; [6] vse vtične sklopke so standardizirane euro izvedbe; [7] UN: iz BP je za obe posodi zagotovljeno: [7a] upravljanje z mehanskim ali elektromagnetnim pretočnim ventilom; [7b] vidljivost prikaza polnosti tlačnih posod v okviru oskrbovalnega dela leve stene ali druge, z naročnikom dogovorjene lokacije; [7c] signal/znak za opozarjanje na izpraznjene jeklenke; [8] prostor z nosilcem za lahko dvo (2) litrsko tlačno posodo; [8a] LN: na lahko dostopni lokaciji BP ali BD.
M |  | PM | PM |  |  | 9 |  | [1] Area for two (2) 10–11 litre pressure vessel; [1a] IL: primary selected location is the left box; [2] in agreement with the Contracting Authority, the cylinders may also be installed: [2a] in the right box; [2b] in the special box with external access at the location of the lower part of the wall supply centre; [2c] on the other, easily accessible location for removal from the outside; [3] the area is equipped with a certified container holder (dimensions agreed with the Contracting Authority); [4] a certified (≥ 200 bar) quick-fitting reducing valve (connection dimensions are agreed with the Contracting Authority) is available for a single container; [5] valves are connected to the oxygen supply network of PC; [6] all plug-in couplings are standardized Euro versions; [7] O&C: from PC, the following is provided for both containers: [7a] regulation with a mechanical or electromagnetic flow valve; [7b] visibility of the display of the fullness of pressure vessels within the supply part of the left wall or the another location agreed with the Contracting Authority [7c] signal/warning sign for the discharged cylinders; [8] space with a carrier for two light (2) litre pressure vessels; [8a] IL: in an easily accessible PC or PS location.
M |  |  |  | PF | PF | 8+ |  | [1] Prostor za dve (2) 10-11 litrski tlačni posodi; [1a] LN: primarna lokacija izbora za RV kombi/furgon izvedbe je zadnji delleve stene - kot najbližje vrat nameščen element, za RV modularne izvedbe pa levi boks; [2] v dogovoru z naročnikom je jeklenke dopustno namestiti tudi: [2a] na zadnjem delu desne stene in/ali v sklopu mize bolniških nosil (RV kombi/furgon izvedbe); [2b] v desnem boksu in/ali v posebnem boksu z zunanjim dostopom na lokaciji spodnjega dela stenskega oskrbovalnega centra (RV modularne izvedbe); [2c] na drugi, lahko dostopni lokaciji za odvzem od zunaj; [3] prostor je opremljen z atestiranim nosilcem posod (dimenzije se dogovori z naročnikom); [4] za posamezno posodo je na razpolago atestiran (≥ 200 barov), hitro namestljiv reducirni ventil (dimenzije priključka se dogovori z naročnikom); [5] ventila sta povezana na kisikovo omrežje BP; [6] vse vtične sklopke so standardizirane euro izvedbe; [7] UN: iz BP je za obe posodi zagotovljeno: [7a] upravljanje z mehanskim ali elektromagnetnim pretočnim ventilom; [7b] vidljivost prikaza polnosti tlačnih posod v okviru oskrbovalnega dela leve stene ali druge, z naročnikom dogovorjene lokacije [7c] signal/znak za opozarjanje na izpraznjene jeklenke; [8] prostor z nosilcem za lahko dvo (2) litrsko tlačno posodo; [8a] LN: na lahko dostopni lokaciji BP ali BD.
M |  |  |  | PF | PF | 9 |  | [1] Space for two (2) 10-11 litre pressure vessels; [1a] IL: the primary location of the selection for the RA estate car/van is the rear part of the left wall – as element installed closest to the door and left box for the RA modular design; [2] in agreement with the Contracting Authority, cylinders may also be fitted: [2a] on the rear part of the right wall and/or within the table of the patient stretcher (RA estate car/van); [2b] in the right box and/or in a special box with external access at the location of the lower part of the wall supply centre (RA modular design); [2c] on the other, easily accessible location for removal from the outside; [3] the area is equipped with a certified container holder (dimensions agreed with the Contracting Authority); [4] a certified (> 200 bar) quick-fitting reducing valve (connection dimensions are agreed with the Contracting Authority) is available for a single container; [5] valves are connected to the oxygen supply network of PC; [6] all plug-in couplings are standardized Euro versions; [7] O&C: from PC, the following is provided for both containers: [7a] regulation with a mechanical or electromagnetic flow valve; [7b] visibility of the display of the fullness of pressure vessels within the supply part of the left wall or the another location agreed with the Contracting Authority [7c] signal/warning sign for the discharged cylinders; [8] space with a carrier for two light (2) litre pressure vessels; [8a] IL: in an easily accessible PC or PA location.
F | [5 empty] | 9 |  | [1] Prostor za dve (2) 10-11 litrski tlačni posodi; [1a] LN: primarna lokacija izbora za RV kombi/furgon izvedbe je zadnji del leve stene - kot najbližje vrat nameščen element, za RV modularne izvedbe pa levi boks; [2] v dogovoru z naročnikom je jeklenke dopustno namestiti tudi: [2a] na zadnjem delu desne stene in/ali v sklopu mize bolniških nosil (zahteva za RV kombi/furgon izvedbe); [2b] v desnem boksu in/ali v posebnem boksu z zunanjim dostopom na lokaciji spodnjega dela stenskega oskrbovalnega centra (zahteva za RV modularne izvedbe); [2c] na drugi, lahko dostopni lokaciji za odvzem od zunaj; [3] prostor je opremljen z atestiranim nosilcem posod (dimenzije se dogovori z naročnikom); [4] za posamezno posodo je na razpolago atestiran (≥ 200 barov), hitro namestljiv reducirni ventil (dimenzije priključka se dogovori z naročnikom); [5] ventila sta povezana na kisikovo omrežje BP; [6] vse vtične sklopke so standardizirane euro izvedbe; [7] UN: iz BP je za obe posodi zagotovljeno: [7a] upravljanje z mehanskim ali elektromagnetnim pretočnim ventilom; [7b] vidljivost prikaza polnosti tlačnih posod v okviru oskrbovalnega dela leve stene ali druge, z naročnikom dogovorjene lokacije [7c] signal/znak za opozarjanje na izpraznjene jeklenke; [8] prostor z nosilcem za lahko dvo (2) litrsko tlačno posodo; [8a] LN: na lahko dostopni lokaciji BP ali BD.
INK | [5 empty] | 9 |  | [1] Prostor za: dva (2) 10-11 litrska tlačna hranilnika kisika ter en (1) 10-11 litrski tlačni hranilnik zraka; [1a] LN: levi boks; [2] v dogovoru z naročnikom je hranilnike dopustno namestiti tudi na drugi, lahko dostopni lokaciji za odvzem od zunaj; [3] prostor je opremljen z atestiranim nosilcem hranilnikov (dimenzije se dogovori z naročnikom); [4] za posamezni hranilnik je na razpolago atestiran (≥ 200 barov), hitro namestljiv reducirni ventil (dimenzije priključka se dogovori z naročnikom); [5] reducirna ventila kisika sta povezana na kisikovo omrežje BP, reducirni ventil zraka pa na zračno omrežje BP; [6] vse vtične sklopke (za kisik in zrak) so standardizirane euro izvedbe; [7] UN: za vse hranilnike je iz BP zagotovljen pogled na manometer tlaka v hranilniku ter omogočeno ročno upravljanje s pretočnim ventilom – dodatno je za oba hranilnika kisika zagotovljeno: [7a] upravljanje z elektromagnetnim pretočnim ventilom; [7b] vidljivost prikaza polnosti tlačnih posod v okviru oskrbovalnega dela leve stene ali druge, z naročnikom dogovorjene lokacije; [7c] signal/znak za opozarjanje na izpraznjene jeklenke; [8] prostor z nosilcem za lahko dvo (2) litrsko tlačno posodo; [8a] LN: levi boks ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji.
[6 empty] | 13 |  | 3.21.6 Prostor z nameščenimi jeklenkami za kisik, (dveh (2) 10 litrskih in ene (1) dvo (2) litrske). LN: na lahko dostopni lokaciji za zunanji odvzem, najmanj ena (1) deset (10) litrska jeklenka je nameščena v bližini vrat. [1] V primeru, da kisikovi posodi nista nameščeni na drugi, z zunanje strani BD lahko dostopni lokaciji je te dopustno namestiti na skrajno zadnjem delu leve stene - v sklopu predhodno opredeljene omare, kot najbližje vrat nameščen element; [2] ob upoštevanju opredeljenih zahtev in zahtev po namestitvi stola za prenos pacienta (tč. »3.49«) je po dogovoru z naročnikom dopustno posodi namestiti tudi v okviru omare za hrambo desne stene. [1] Prostor za dve (2) 10-11 litrski tlačni posodi; [1a] LN: najmanj ena posoda je obvezno nameščena na z zunanje strani lahko dostopni lokaciji BP ali BD (za zamenjavo posode ni potrebno vstopati v BP); [1b] prostor je opremljen z atestiranim nosilcem posod (dimenzije se dogovori z naročnikom); [1c] za posamezno posodo je na razpolago atestiran (≥ 200 barov), hitro namestljiv reducirni ventil z manometrom (dimenzije priključka se dogovori z naročnikom), [1d] ventila sta povezana na kisikovo omrežje BP; [1e] vse vtičnice BP so standardizirane evro izvedbe; [1f] UN: za obe posodi je omogočeno neovirano upravljanje s pretočnim ventilom in vidljivost prikaza polnosti tlačnih posod iz BP - kontrolo polnosti tlačnih posod je dopustno urediti tudi preko prikaza v okviru oskrbovalnega dela leve stene ali druge, z naročnikom dogovorjene lokacije; [2] prostor z nosilcem za lahko dvo (2) litrsko tlačno posodo (tč. »4.8«); [2a] LN: na lahko dostopni lokaciji BP ali BD.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | POHIŠTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | FURNITURE AND OTHER INTERIOR EQUIPMENT AND DEVICES
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.21 | Namenski prostori za hranjenje reševalne opreme in pripomočkov ^ |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.21 | Dedicated storage rooms for life-saving devices and accessories ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Prostornost BD/BP in notranja razporeditev zagotavlja funkcionalno shranjevanje in uporabo s temi STK opredeljene opreme, pripomočkov in medicinsko potrošnega materiala; [2] opomba: za vso v nadaljevanju navedeno opremo je v ponudbi opredeljena predvidena LN ali pa je ta prikazana na tehnični risbi ali skici.
|  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] Prostornost BD/BP in notranja razporeditev zagotavlja funkcionalno shranjevanje in uporabo s standardom SIST EN 1789 za tip C predpisane in s temi STK opredeljene opreme, pripomočkov in medicinsko potrošnega materiala; [2] opomba: za vso v nadaljevanju navedeno opremo je v ponudbi opredeljena predvidena LN ali pa je ta prikazana na tehnični risbi ali skici.
|  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] Spacious PS/PC and internal layout ensure functional storage and use of the equipment, accessories and medical supply material prescribed by the SIST EN 1789 standard for type C and defined with this PTS; [2] Note: for the equipment listed below, the proposed IL is defined in the bid or it is shown on a technical drawing or sketch.
|  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] Prostornost BD/BP in notranja razporeditev zagotavlja funkcionalno shranjevanje in uporabo s standardom SIST EN 1789 za tip B predpisane in s temi STK opredeljene opreme, pripomočkov in medicinsko potrošnega materiala; [2] opomba: za vso v nadaljevanju navedeno opremo je v ponudbi opredeljena predvidena LN ali pa je ta prikazana na tehnični risbi ali skici.
|  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] Spacious PA/PC and internal layout ensure functional storage and use of the equipment, accessories and medical supply material prescribed by the SIST EN 1789 standard for type B and defined with this PTS; [2] Note: for the equipment listed below, the proposed IL is defined in the bid or it is shown on a technical drawing or sketch.
INK | [5 empty] | 3 |  | [1] Prostornost BD/BP in notranja razporeditev zagotavlja funkcionalno shranjevanje in uporabo namenu RV smiselno izbrane, s standardom SIST EN 1789 za tip C predpisane ter druge, s temi STK opredeljene opreme, pripomočkov in medicinsko potrošnega materiala; [2] opomba: za vso v nadaljevanju navedeno opremo je v ponudbi opredeljena predvidena LN ali pa je ta prikazana na tehnični risbi ali skici.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.22 | Ogrevan in hladilni predal ali drug ogrevan in hlajen prostor * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.22 | Heated and cooled compartment or other heated and cooled space * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 6 |  | [1] Vsak posamezni predal sprejme najmanj devet (9) plastenk infuzijskih tekočin volumna 500 ml ter RV dodatno priloženo torbico ampularija za ≥ 20 ampul različnih velikosti; [2] opremljen z mrežico ali rešetko za odmik naložne površine od dna predala in zbiralno posodo za zajem kondenzirane in razlite tekočine; [3] zagotovljeno digitalno: [3a] nastavljanje želene temperature in [3b] prikaz dejanske temperature notranjosti predala; [4] ogrevan predal vzdržuje temperaturo 38° C (+/- 2° C), hladilni predal pa 4° C (+/- 2° C); [4a] dodatno omogočeno pred nastavljanje v okviru širšega temperaturnega območja; [5] LN: na iz BP lahko dostopni, z naročnikom dogovorjeni lokaciji; [6] hladilni sistem je kompresorske izvedbe.
|  | PM |  |  | PF | 5 |  | [1] Vsak posamezni predal sprejme najmanj devet (9) plastenk infuzijskih tekočin volumna 500 ml ter RV dodatno priloženo torbico ampularija za ≥ 20 ampul različnih velikosti; [2] hladilni sistem je kompresorske izvedbe; [3] zagotovljen zajem znotraj predala razlite tekočine; [4] zagotovljeno digitalno: [4a] nastavljanje želene temperature in [4b] prikaz dejanske temperature notranjosti predala; [5] ogrevan predal vzdržuje temperaturo 38° C (+/- 2° C), hladilni predal pa 4° C (+/- 2° C); [5a] dodatno omogočeno pred nastavljanje v okviru širšega temperaturnega območja; [6] LN: na iz BP lahko dostopni, z naročnikom dogovorjeni lokaciji.
|  | PM |  |  | PF | 6 |  | [1] Each individual compartment receives at least nine (9) 500 ml bottle infusion fluids and to the RA attached ampoule kit bag for ≥ 20 ampoules of different sizes; [2] cooling system is a compressor type; [3] ensured capture of the spilled liquid inside the compartment; [4] the following is provided in digital form: [4a] setting the desired temperature and [4b] display of the actual internal temperature of the compartment; [5] the heated compartment maintains a temperature of 38° C (+/– 2° C), while the cooling compartment maintains 4° C (+/– 2° C); [5a] it is additionally enabled before setting within a wider temperature range; [6] IL: at an easily accessible location from the PC that is agreed upon with the Contracting Authority.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.23 | Ampularij |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.23 | Ampoule kit |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3+ |  | [1] Ampularij: [1a] opremljen z vratci in ključavnico za zaklepanje s ključem; [1b] notranjost ali neposredna okolica je osvetljena; [1c] sprejme ≥ 50 ampul različnih velikosti; [1d] ≥ ½ ampul je nameščenih na posebnem elementu, ki ga je mogoče enostavno sneti; [2] LN: na iz BP lahko dostopni, z naročnikom dogovorjeni lokaciji; [3] dodatna varna enota z zaklepanjem s ključem (v okviru ampularija ali samostojna) za ≥ 20 ampul.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Ampularij: [1a] je opremljen z vratci in ključavnico za zaklepanje s ključem; [1b] notranjost ali neposredna okolica je osvetljena; [1c] sprejme ≥ 50 ampul različnih velikosti; [1d] LN: na iz BP lahko dostopni, z naročnikom dogovorjeni lokaciji.
|  | PM |  |  | PF | 2+ |  | [1] Ampoule kit: [1a] it is equipped with a door and a lock for locking with keys; [1b] the interior or immediate surroundings are illuminated; [1c] it receives ≥ 50 ampoules of different sizes; [1d] IL: at an easily accessible location from the PC that is agreed upon with the Contracting Authority.
MC | [5 empty] | 5 |  | [1] Ampularij: [1a] je opremljen z vratci in ključavnico za zaklepanje s ključem; [1b] notranjost ali neposredna okolica je osvetljena; [1c] sprejme ≥ 50 ampul različnih velikosti; [1d] ≈ ½ ampul je nameščenih na posebnem elementu, ki ga je mogoče enostavno sneti; [1e] LN: na iz BP lahko dostopni lokaciji; [2] v okviru ampularija ali kot samostojna enota ampularija je na razpolago dodatni prostor z vratci in ključavnico za zaklepanje s ključem za ≥ 20 ampul (za shranjevanje narkotikov); [2a] enota je trdno vgrajena v RV; [2b] LN: na prikriti, pred vlomom zavarovani, lahko dostopni lokaciji; [3] vratca ampularija in dodatne enote se odklepajo/zaklepajo z različnima ključema (obvezno priložiti najmanj tri (3) ključe za posamezno ključavnico).
[6 empty] | 5 |  | [1] Ampularij: [1a] je opremljen z vratci in ključavnico za zaklepanje s ključem; [1b] notranjost ali neposredna okolica je osvetljena; [1c] sprejme ≥ 40 ampul različnih velikosti; [1d] LN: na iz BP lahko dostopni, z naročnikom dogovorjeni lokaciji; [2] v okviru ampularija ali kot samostojna enota ampularija je na razpolago dodatni prostor z vratci in ključavnico za zaklepanje s ključem za ≥ 10 ampul (za shranjevanje narkotikov); [2a] enota je trdno vgrajena v RV; [2b] LN: na prikriti, pred vlomom zavarovani, lahko dostopni lokaciji BP; [3] vratca ampularija in dodatne enote se odklepajo/zaklepajo z različnima ključema (obvezno priložiti najmanj dva (2) ključa za posamezno ključavnico).
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-MO | 3.24 | Zaprt prostor za shranjevanje katetrov |  |  |  | /
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.24 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-MO | 3.24 |  |  |  |  | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.24 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.25 | Integrirana, radijsko vodena ura z digitalnim prikazom * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.25 | Integrated, radio-controlled clock with digital display * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Izpis številk v intenzivni barvi, velikosti ≈ 20 mm ali več, s sekundnim prikazom (kot npr. model DCF 77 tip 4 proizvajalca Schumann – Daten und Kommunikationstechnik ali enakovredno) ali drugim pripomočkom za izračun srčne frekvence (kot npr. upravljalni element KSK1, proizvajalca EDSC ali enakovredno); [2] LN: dobra vidljivost s sedeža desne stene.
|  | PM |  |  | PF | 2+ |  | [1] Izpis številk v intenzivni barvi, velikosti ≈ 20 mm ali več, s sekundnim prikazom ali drugim pripomočkom za izračun srčne frekvence (kot npr. model DCF 77 tip 4 proizvajalca Schumann – Daten und Kommunikationstechnik ali enakovredno); [2] LN: dobra vidljivost s sedeža desne stene.
|  | PM |  |  | PF | 2+ |  | [1] Display of numbers in intense colour, of a size of ≈ 20 mm or more, with a second display or other heart rate calculation device (such as the DCF 77 type 4 model of Schumann-Daten und Kommunikationstechnik or equivalent); [2] IL: good visibility from the right-hand seat.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-MO | 3.26 | Integriran zaslon za digitalni prikaz zunanje temperature * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.26 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-MO | 3.26 |  |  |  |  | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.26 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
[6 empty] | 18 |  | [1] Izpis številk v intenzivni barvi, velikosti ≈ 15 mm ali več; [2] LN: dobra vidljivost s sedeža desne stene.
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.27 | Predal s ključem za shranjevanje medicinske in druge dokumentacije ali drug enakovreden prostor |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.27 | Storage compartment with a lock for medical and other documentation or other equivalent space |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] LN: v okviru elementov predelne stene ali v področju sedeža desne stene ali drugi, v dogovoru z naročnikom opredeljeni, iz BP lahko dostopni lokaciji; [2] omogoča namestitev in enostaven odvzem najmanj enega (1) standardnega fascikla A4 in tabličnega računalnika.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] LN: v okviru elementov predelne stene ali v področju sedeža desne stene ali drugi, v dogovoru z naročnikom opredeljeni, iz BP lahko dostopni lokaciji; [2] omogoča namestitev in enostaven odvzem najmanj enega (1) standardnega fascikla A4.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] IL: within the framework of elements of the partition wall or in the area of the right-hand wall or another location easily accessible from PC agreed upon with the Contracting Authority; [2] it allows the installation and easy removal of at least one (1) standard A4 folder.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.28 | Prostor za namestitev elementov sistema IKT |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.28 | Space/carrier for tablet computer |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3+ |  | [1] Za varno shranjevanje, enostaven in hiter odvzem ter funkcionalno rabo tabličnega računalnika sistema IKT (omogoča napajanje in zaščito pred vremenskimi vplivi); [2] druge zahteve: [2a] vzpostavljena ena (1) 230 V vtičnica, ena (1) 12 V vtičnica s pokrovčkom in ena (1) 5 V vtičnica z dvema (2) USB izhodoma (1 × ≈ 2 A in 1 × ≈ 3 A) in pokrovčkom; [3] lokacijo in izvedbo se dokončno dogovori z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 11+ |  | [1] Prostorsko omogoča shranjevanje izbranega tabličnega računalnika; [1a] izvedba omogoča zaklepanje predala ali računalnika na nosilec; [2] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo računalnika – potreben dogovor z naročnikom; [2a] v primeru izpolnjevanja vseh nadaljnjih zahtev je dopustna ureditev tudi v okviru predala iz predhodne tč. »3.27«; [3] druge zahteve: [3a] zagotovljeno varno shranjevanje računalnika; [3b] omogočen hiter odvzem/nameščanje računalnika; [3c] vzpostavljeno napajanje za priključno enoto; [3d] dodatno vzpostavljena 12 V vtičnica; [3e] vzpostavljena povezava za prevlačenje vseh potrebnih priključnih kablov do mesta namestitve računalnika IKT, tiskalnika in WiFi enote – v kolikor to ni mogoče, je potrebno vzpostaviti pred instalacijo z vsemi potrebnimi priključnimi kabli za napajanje in medsebojno povezovanje predhodno izpostavljenih naprav; [3f] urejeno varovanje priključnih kablov zaradi manipulacij, vezanih na uporabo računalnika; [4] v primeru, da je za shranjevanje uporabljen predal predelne stene je predal opremljen z zanesljivim zadrževalnim sistemom za preprečevanje neželenega samozapiranja); [5] v primeru uporabe posebnega nosilca, nameščenega v neposredni bližini sedeža desne stene, ta omogoča zlaganje računalnika ter shranjevanje tega v steni ali neposredno ob njej; [6] v primeru, da je uporabljena druga preverjena rešitev je potrebno izvedbo dogovoriti z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 11 |  | [1] The space allows you to store the selected tablet computer; [1a] the design allows locking of the compartment or computer to the carrier; [2] IL: at a weather-protected location with guaranteed functional use of the computer – agreement with the Contracting Authority is required; [2a] in the case of meeting all further requirements, an allowable arrangement may also be made within the compartment of the preceding item »3.27«; [3] other requirements: [3a] secure storage of the computer; [3b] quick removal/mounting of the computer; [3c] the power supply for the docking unit is in place; [3d] additional 12 V socket; [3e] a connection is established to coating all necessary connecting cables to the location of the computer, ICT, printer and WiFi unit – if this is not possible, it must be installed before installation with all necessary connecting cables for the power supply and interconnection of previously exposed devices; [3f] regulated protection of connecting cables due to manipulations associated with computer use; [4] in the case where a partition compartment is used for storing, the compartment is equipped with a reliable retention system to prevent unwanted self-closing); [5] in the case of the use of a special carrier placed in the immediate vicinity of the right-hand seat, this allows the computer to be stacked and stored in or near the wall; [6] In the event that a second verified solution is used, the implementation must be agreed with the Contracting Authority.
[6 empty] | 5 |  | [1] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo računalnika; [2] druge zahteve: [2a] zagotovljeno varno shranjevanje računalnika; [2b] zagotovljena uporaba računalnika s sedeža desne stene; [2c] omogočen hiter odvzem/odlaganje računalnika; [2d] urejeno varovanje priključnih kablov; [3] v primeru, da je za shranjevanje uporabljen predal predelne stene je zagotovljeno odpiranje predala do sedeža desne stene; [4] v primeru uporabe posebnega nosilca, nameščenega v neposredni bližini sedeža desne stene, ta omogoča zlaganje računalnika ter shranjevanje tega v steni ali neposredno ob njej; [5] v primeru, da je uporabljena druga preverjena rešitev je potrebno izvedbo dogovoriti z naročnikom.
[6 empty] | 9 |  | [1] Omogoča namestitev priključne enote (docing station) Panasonic CF-WEB 184 z nameščenim prenosnim računalnikom Panasonic ToughBook 19; [2] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo računalnika s sedeža desne stene – potreben dogovor z naročnikom; [2] druge zahteve: [2a] zagotovljeno varno shranjevanje računalnika; [2b] omogočen hiter odvzem/nameščanje/odlaganje računalnika; [2c] vzpostavljeno napajanje za priključno enoto; [2d] vzpostavljena povezava za prevlačenje vseh potrebnih priključnih kablov do mesta namestitve računalnika IKT, tiskalnika in WiFi enote; [2f] urejeno varovanje priključnih kablov zaradi manipulacij, vezanih na uporabo računalnika; [3] v primeru, da je za shranjevanje uporabljen predal predelne stene je zagotovljeno odpiranje predala do sedeža desne stene (predal je opremljen z zanesljivim zadrževalnim sistemom za preprečevanje neželenega samozapiranja); [4] v primeru uporabe posebnega nosilca, nameščenega v neposredni bližini sedeža desne stene, ta omogoča zlaganje računalnika ter shranjevanje tega v steni ali neposredno ob njej; [5] v primeru, da je uporabljena druga preverjena rešitev je potrebno izvedbo dogovoriti z naročnikom.
|  |  |  | PF | PF | 3+ |  | [1] Za varno shranjevanje, enostaven in hiter odvzem ter funkcionalno rabo tabličnega računalnika sistema IKT (omogoča napajanje in zaščito pred vremenskimi vplivi); [2] druge zahteve: [2a] vzpostavljena ena (1) 230 V vtičnica, ena (1) 12 V vtičnica s pokrovčkom in ena (1) 5 V vtičnica z dvema (2) USB izhodoma (1 × ≈ 2 A in 1 × ≈ 3 A) in pokrovčkom; [3] lokacijo in izvedbo se dokončno dogovori z naročnikom.
|  |  |  | PF | PF | 3+
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Elementi sistema IKT: [1a] robustni tablični računalnik; [1b] prenosni tiskalnik; [1c] UMTS modem z WiFi usmerjevalnikom; [1d] GPS antena; [1e] 2 x čitalec kartic ZZZS; [1f] večnamenski tablični računalnik opredeljena pod tč. »2.37«; [2] vse navedene elemente priskrbi naročnik, ponudnik opravi montažo in priklop ter vzpostavi vse potrebne fizične povezave med elementi sistema; [3] potreben dogovor glede končnega izbora LN.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] LN: vsi elementi so nameščeni na operativno funkcionalnih, za enostaven odvzem/uporabo izbranih lokacijah; [2] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij in LN.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] IL: all elements are installed on the selected locations that are operatively functional, easily removable/easy to use; [2] a definitive agreement with the Contracting Authority regarding dimensions and IL is required.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.28.1 | Prostor/nosilec za robustni tablični računalnik |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.30.1 | Compartment/holder for 3 boxes of protective gloves that can be detached from the side |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Za nosilec (Docking Stations) serije DS-GTC-200, proizvajalca Havis (https://www.havis.com/catalog/Getac_F110_Tablet-51152-1.html) z nameščenim tabličnim računalnikom serije F110, proizvajalca Getac (https://www.getac.com/us/products/tablets/f110/); [2] prostor omogoča: [2a] varno shranjevanje, enostaven in hiter odvzem ter funkcionalno rabo tablice; [2b] zaščito pred vremenskimi vplivi; [3] fizične povezave na: [3a] UMTS modem z WiFi usmerjevalnikom, [3b] čitalca kartic; [4] v primeru, da je za namestitev izbran prostor, ki ne nudi površine, potrebne za pritrditev računalniku priloženega nosilca je potrebno izdelati prostorsko specifičen premostitveni nosilec.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.28.2 | Zaprt ali priprt prostor/nosilec za tiskalnik |  |  |  | 2 x S
16
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Omogoča namestitev tiskalnika Epson WF-100W; [2] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo tiskalnika.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.28.3 | Prostor za UMTS modem z WiFi usmerjevalnikom |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Omogoča namestitev naprave Teltonika RUT955 v polni sestavi Wi-Fi in LTE anten; [2] LN: pred poškodbami ter vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji; [3] fizične povezave na: [3a] GPS anteno, [3b] zajem signalov »motor« in »urgentna signalizacija«.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.28.4 | Prostor za GPS anteno |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Omogoča zajem pozicije in hitrosti RV; [2] LN: armaturna plošča (v srednji vzdolžni liniji), pod vetrobranskim steklom ali na strehi vozila.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.28.5 | Prostor za čitalca kartic ZZZS |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] LN: v bližini drsnih vrat.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.28.6 |  |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] [1] [1]
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.28 | Prostor/nosilec za tablični računalnik |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.28 | Space/carrier for tablet computer |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3+ |  | [1] Za varno shranjevanje, enostaven in hiter odvzem ter funkcionalno rabo tabličnega računalnika sistema IKT (omogoča napajanje in zaščito pred vremenskimi vplivi); [2] druge zahteve: [2a] vzpostavljena ena (1) 230 V vtičnica, ena (1) 12 V vtičnica s pokrovčkom in ena (1) 5 V vtičnica z dvema (2) USB izhodoma (1 × ≈ 2 A in 1 × ≈ 3 A) in pokrovčkom; [3] lokacijo in izvedbo se dokončno dogovori z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 11+ |  | [1] Prostorsko omogoča shranjevanje izbranega tabličnega računalnika; [1a] izvedba omogoča zaklepanje predala ali računalnika na nosilec; [2] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo računalnika – potreben dogovor z naročnikom; [2a] v primeru izpolnjevanja vseh nadaljnjih zahtev je dopustna ureditev tudi v okviru predala iz predhodne tč. »3.27«; [3] druge zahteve: [3a] zagotovljeno varno shranjevanje računalnika; [3b] omogočen hiter odvzem/nameščanje računalnika; [3c] vzpostavljeno napajanje za priključno enoto; [3d] dodatno vzpostavljena 12 V vtičnica; [3e] vzpostavljena povezava za prevlačenje vseh potrebnih priključnih kablov do mesta namestitve računalnika IKT, tiskalnika in WiFi enote – v kolikor to ni mogoče, je potrebno vzpostaviti pred instalacijo z vsemi potrebnimi priključnimi kabli za napajanje in medsebojno povezovanje predhodno izpostavljenih naprav; [3f] urejeno varovanje priključnih kablov zaradi manipulacij, vezanih na uporabo računalnika; [4] v primeru, da je za shranjevanje uporabljen predal predelne stene je predal opremljen z zanesljivim zadrževalnim sistemom za preprečevanje neželenega samozapiranja); [5] v primeru uporabe posebnega nosilca, nameščenega v neposredni bližini sedeža desne stene, ta omogoča zlaganje računalnika ter shranjevanje tega v steni ali neposredno ob njej; [6] v primeru, da je uporabljena druga preverjena rešitev je potrebno izvedbo dogovoriti z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 11 |  | [1] The space allows you to store the selected tablet computer; [1a] the design allows locking of the compartment or computer to the carrier; [2] IL: at a weather-protected location with guaranteed functional use of the computer – agreement with the Contracting Authority is required; [2a] in the case of meeting all further requirements, an allowable arrangement may also be made within the compartment of the preceding item »3.27«; [3] other requirements: [3a] secure storage of the computer; [3b] quick removal/mounting of the computer; [3c] the power supply for the docking unit is in place; [3d] additional 12 V socket; [3e] a connection is established to coating all necessary connecting cables to the location of the computer, ICT, printer and WiFi unit – if this is not possible, it must be installed before installation with all necessary connecting cables for the power supply and interconnection of previously exposed devices; [3f] regulated protection of connecting cables due to manipulations associated with computer use; [4] in the case where a partition compartment is used for storing, the compartment is equipped with a reliable retention system to prevent unwanted self-closing); [5] in the case of the use of a special carrier placed in the immediate vicinity of the right-hand seat, this allows the computer to be stacked and stored in or near the wall; [6] In the event that a second verified solution is used, the implementation must be agreed with the Contracting Authority.
[6 empty] | 5 |  | [1] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo računalnika; [2] druge zahteve: [2a] zagotovljeno varno shranjevanje računalnika; [2b] zagotovljena uporaba računalnika s sedeža desne stene; [2c] omogočen hiter odvzem/odlaganje računalnika; [2d] urejeno varovanje priključnih kablov; [3] v primeru, da je za shranjevanje uporabljen predal predelne stene je zagotovljeno odpiranje predala do sedeža desne stene; [4] v primeru uporabe posebnega nosilca, nameščenega v neposredni bližini sedeža desne stene, ta omogoča zlaganje računalnika ter shranjevanje tega v steni ali neposredno ob njej; [5] v primeru, da je uporabljena druga preverjena rešitev je potrebno izvedbo dogovoriti z naročnikom.
[6 empty] | 9 |  | [1] Omogoča namestitev priključne enote (docing station) Panasonic CF-WEB 184 z nameščenim prenosnim računalnikom Panasonic ToughBook 19; [2] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo računalnika s sedeža desne stene – potreben dogovor z naročnikom; [2] druge zahteve: [2a] zagotovljeno varno shranjevanje računalnika; [2b] omogočen hiter odvzem/nameščanje/odlaganje računalnika; [2c] vzpostavljeno napajanje za priključno enoto; [2d] vzpostavljena povezava za prevlačenje vseh potrebnih priključnih kablov do mesta namestitve računalnika IKT, tiskalnika in WiFi enote; [2f] urejeno varovanje priključnih kablov zaradi manipulacij, vezanih na uporabo računalnika; [3] v primeru, da je za shranjevanje uporabljen predal predelne stene je zagotovljeno odpiranje predala do sedeža desne stene (predal je opremljen z zanesljivim zadrževalnim sistemom za preprečevanje neželenega samozapiranja); [4] v primeru uporabe posebnega nosilca, nameščenega v neposredni bližini sedeža desne stene, ta omogoča zlaganje računalnika ter shranjevanje tega v steni ali neposredno ob njej; [5] v primeru, da je uporabljena druga preverjena rešitev je potrebno izvedbo dogovoriti z naročnikom.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.29 | Zaprt ali priprt prostor/nosilec za tiskalnik |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.29 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.29 | Enclosed or slightly opened space/printer support |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Omogoča namestitev tiskalnika Canon PIXMA iP ali enakovredno; [2] vzpostavljeno napajanje; [3] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo tiskalnika – potreben dogovor z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 2+ |  | [1] Omogoča namestitev tiskalnika HP OfficeJet 100 Mobile Printer; [2] vzpostavljeno v točki »3.28« zahtevano napajanje in povezava ali pred instalacija; [3] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo tiskalnika – potreben dogovor z naročnikom.
|  | PM |  |  | PF | 2+ |  | [1] It allows you to install the HP OfficeJet 100 Mobile Printer; [2] the required power supply established in item »3.28« and connection or pre-installation; [3] IL: a weather-protected location with guaranteed functional use of the printer – agreement with the Contracting Authority is required.
[6 empty] | 2 |  | [1] Omogoča namestitev tiskalnika HP OfficeJet 100 Mobile Printer; [2] vzpostavljeni vsi potrebni inštalacijski vodi za delovanje tiskalnika in njegovo povezavo s prenosnim/tabličnim računalnikom; [3] LN: pred vremenskimi vplivi zaščiteni lokaciji z zagotovljeno funkcionalno rabo tiskalnika - potreben dogovor z naročnikom.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.30 | Zaščitna sredstva |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.30 | Protection devices |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] LN: vsi elementi so nameščeni na operativno funkcionalnih, za enostaven odvzem/uporabo izbranih lokacijah; [2] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij in LN.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] LN: vsi elementi so nameščeni na operativno funkcionalnih, za enostaven odvzem/uporabo izbranih lokacijah; [2] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij in LN.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] IL: all elements are installed on the selected locations that are operatively functional, easily removable/easy to use; [2] a definitive agreement with the Contracting Authority regarding dimensions and IL is required.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | ÇÈ |  | X X X | X X X | q
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.30.1 | Predal/nosilec za 3 škatle zaščitnih rokavic s stranskim odvzemom |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.30.1 | Compartment/holder for 3 boxes of protective gloves that can be detached from the side |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Dimenzije posamezne enote: širina ≈ 240 mm, višina ≈ 130 mm in globina ≈ 95 mm.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Dimenzije posamezne enote: širina ≈ 240 mm, višina ≈ 130 mm in globina ≈ 95 mm.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Dimensions of each unit: width ≈ 240 mm, height ≈ 130 mm and depth ≈ 95 mm.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.30.2 | Podajalnik za najmanj 100 lističev večslojnih papirnatih brisač |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.30.2 | Dispenser for at least 100 sheets of multi-layer paper towels |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Izbor potrebno dogovoriti z naročnikom; [2] podajalnik brisač s slojnimi in cikcak pregibi, formata 250 mm × 90 mm (v zloženem stanju).
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] S slojnimi in cikcak pregibi, formata 250 mm × 90 mm (v zloženem stanju).
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] With layered and zigzag folds, 250 mm × 90 mm format (in folded state).
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.30.3 | Predal/nosilec za razkužilo |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.30.3 | Compartment/holder for disinfectant |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Volumna 500 ml.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Volumna 500 ml.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] 500 ml volume.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.30.4 | Predal/nosilec za alkoholne robčke |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.30.4 | Compartment/holder for alcoholic wipes |  |  |  | 2 x S
1V
1V
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  |  |  | p
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.31 | Elementi za odlaganje odpadkov |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.31 | Waste disposal elements |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] LN: vsi elementi so nameščeni (v največji možni meri integrirani) na operativno funkcionalnih lokacijah v sklopu omarice/prostora predelne stene ali drugih sten tako, da omogočajo varno odlaganje odpadkov in ne ovirajo običajnih postopkov dela v BP; [1a] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij in LN.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] LN: vsi elementi so nameščeni (v največji možni meri integrirani) na operativno funkcionalnih lokacijah v sklopu omarice/prostora predelne stene ali drugih sten tako, da omogočajo varno odlaganje odpadkov in ne ovirajo običajnih postopkov dela v BP; [1a] potreben dokončni dogovor z naročnikom glede dimenzij in LN.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] IL: all elements are installed (to the greatest possible extent integrated) in operational functional locations within the cabinet/space of the partition wall or other walls in such a way as to permit the safe disposal of waste and do not interfere with the normal working procedures in PC; [1a] a definitive agreement with the Contracting Authority regarding dimensions and IL is required.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | ÇÈ |  | X X X | X X X | q
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.31.1 | Prostor ali druga enota s pokrovom za komunalne odpadke |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.31.1 | Space or other unit with a cover for municipal waste |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2+ |  | [1] Odstranljiv ali drug, za čiščenje nezahteven, ≈ 3 litrski notranji del – možnost namestitve PVC vrečke; [1a] urejeno zadrževanje pokrova v odprtem položaju, npr. magnetno; [1b] kot npr. Ingo-Man proizvajalca OPHardt ali Press-Box proizvajalca Tork ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Odstranljiv ali drug, za čiščenje nezahteven, ≈ 3 litrski notranji del – možnost namestitve PVC vrečke; [1a] kot npr. Ingo- Man ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Removable or other, easy to clean ≈ 3 litre internal part – possibility of PVC bag installation; [1a] such as e.g. Ingo-Man or equivalent.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.31.2 | Nosilec za kontejner za infektivne odpadke |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.31.2 | Holder for infectious waste container |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Vzorec priskrbi naročnik.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Vzorec priskrbi naročnik.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] The sample is provided by the Contracting Authority.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.31.3 | Nosilec za PVC kontejner za ostre predmete |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.31.3 | PVC container holder for sharp objects |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Vzorec priskrbi naročnik.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Vzorec priskrbi naročnik.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] The sample is provided by the Contracting Authority.
[6 empty] | 20 | Ç |  |  |  | p
16
16
| M | PM |  |  | PF | 2 | 3.32 | Omarica ali drug enakovreden nosilec za namestitev mehaničnega pripomočka za izvajanje zunanje srčne masaže in aktivne dekompresije (LUCAS-a, proizvajalca Jolife AB) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 2 | 3.32 | Cabinet or other equivalent carrier for the installation of a mechanical device for performing external cardiac massage and active decompression (LUCAS, manufactured by Jolife AB) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] LN: na spodnjem delu stenskega oskrbovalnega centra ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji BD; [2] zagotovljena ena (1) 12 V vtičnica z indikatorjem napajanja v BP.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] LN: na spodnjem delu stenskega oskrbovalnega centra ali v boksu z zunanjim dostopom ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji BP; [2] zagotovljena ena (1) 12 V vtičnica z indikatorjem napajanja v BP.
M |  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] IL: on the bottom part of the wall supply centre or in the box with external access or any other location of PC agreed upon with the Contracting Authority; [2] one (1) 12 V socket with power supply indicator is provided in PC.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] LN: Zahtevo se uredi po dogovoru z naročnikom v okviru razpoložljivih možnosti v primeru, da je na razpolago ustrezen dodaten prostor; [2] zagotovljena ena (1) 12 V vtičnica z indikatorjem napajanja v BP.
M |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] IL: The request shall be arranged in agreement with the Contracting Authority within the limits of the available options so that an appropriate additional space is available; [2] in PC, one (1) 12 V socket is provided with a power supply indicator.
F | [5 empty] | 18 |  | [1] LN: Po dogovoru z naročnikom.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.33 | Prostor za namestitev stola za prenos pacienta |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.33 | Space for installing a patient transfer chair |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 8+ |  | [1] Za stol za prenos pacientov (stol) z gosenicami – stol je s kolesi proti podu nameščen: [1a] v levem boksu z zunanjim dostopom; [1b] v dogovoru z naročnikom je stol dopustno namestiti tudi v desnem boksu ali v drugem namenskem boksu z zunanjim dostopom ali v posebni omari z izvlekljivim predalom na drugi lokaciji BP; [2] zasnova boksa/omare je takšna, da omogoča odvzem in namestitev stola od zunaj – brez potrebe po vstopanju v BP; [2a] ob izpolnjevanju predhodne zahteve je stol dopustno namestiti tudi v omari brez izvlekljivega predala; [3] izvedba vključuje nosilec za namestitev podanega stola naročnika; [4] omara je: [4a] trdne konstrukcije; [4b] kar se da ploske izvedbe; [4c] oblikovana po značilnostih širšega spektra stolov; [5] narejena je: [5a] iz nerjaveče kovine ali drugega nerjavečega materiala in [5b] barvno usklajena z notranjostjo BP; [6] robovi so: [6a] čim manj izraženi in [6b] še posebej trpežne izvedbe; [6c] v primeru nekovinske izvedbe so izpostavljeni robovi in stranice ter najmanj spodnji notranji del omare/predala, obvezno zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno.
| M |  |  |  |  | 8+ |  | [1] Za stol za prenos pacientov (stol) FAST Chair z električno gnanimi gosenicami, proizvajalca Ferno – stol je s kolesi proti podu nameščen: [1a] v levem boksu z zunanjim dostopom; [1b] v dogovoru z naročnikom je stol dopustno namestiti tudi v desnem boksu ali v drugem namenskem boksu z zunanjim dostopom ali v posebni omari z izvlekljivim predalom na drugi lokaciji BP; [1c] originalni nosilec stola priskrbi naročnik; [2] zasnova boksa/omare je takšna, da omogoča odvzem in namestitev stola od zunaj – brez potrebe po vstopanju v BP; [2a] ob izpolnjevanju predhodne zahteve je stol dopustno namestiti tudi v omari brez izvlekljivega predala; [3] izvedba vključuje nosilec za namestitev podanega stola naročnika; [4] omara je: [4a] trdne konstrukcije; [4b] kar se da ploske izvedbe; [4c] oblikovana po značilnostih širšega spektra stolov; [5] narejena je: [5a] iz nerjaveče kovine ali drugega nerjavečega materiala in [5b] barvno usklajena z notranjostjo BP; [6] robovi so: [6a] čim manj izraženi in [6b] še posebej trpežne izvedbe; [6c] v primeru nekovinske izvedbe so izpostavljeni robovi in stranice ter najmanj spodnji notranji del omare/predala, obvezno zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno.
|  | PM | PM |  |  | 9 |  | [1] Stol za prenos pacientov (stol) je nameščen: [1a] v levem boksu z zunanjim dostopom; [1b] v dogovoru z naročnikom je stol dopustno namestiti tudi v desnem boksu ali v drugem namenskem boksu z zunanjim dostopom ali v posebni omari z izvlekljivim predalom na drugi lokaciji BP; [2] zasnova boksa/omare je takšna, da omogoča odvzem in namestitev stola od zunaj – brez potrebe po vstopanju v BP; [2a] ob izpolnjevanju predhodne zahteve je stol dopustno namestiti tudi v omari brez izvlekljivega predala; [3] izvedba vključuje nosilec za namestitev stola, ki poleg namestitve izbranega stola, omogoča tudi namestitev stola proizvajalca Ferno, model 40 ali enakovredno; [4] omara je: [4a] trdne konstrukcije; [4b] kar se da ploske izvedbe; [4c] oblikovana po značilnostih širšega spektra stolov; [5] narejena je: [5a] iz nerjaveče kovine ali drugega nerjavečega materiala in [5b] barvno usklajena z notranjostjo BP; [6] robovi so: [6a] čim manj izraženi in [6b] še posebej trpežne izvedbe; [6c] v primeru nekovinske izvedbe so izpostavljeni robovi in stranice ter najmanj spodnji notranji del omare/predala, obvezno zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno.
M |  | PM | PM |  |  | 9+ |  | [1] Patient transfer chair (chair) is installed: [1a] in the left box with external access; [1b] in agreement with the Contracting Authority, the chair can also be installed in the right box or any other dedicated boy with external access or in a special closet with a pull-out compartment at another PC location; [2] the design of the box/closer is such that it enables removal and installation of chair from outside; [2a] by meeting the previous requirement you can also install the chair in the closet without a pull-out compartment; [3] the execution includes a carrier for installing the chair which in addition of installing the selected chair also enables installation of the chair of the manufacturer Ferno, model 40 or equivalent; [4] the closet is a: [4a] solid structure; [4b] as flat as possible; [4c] designed according to the characteristics of a wider spectrum of chairs; [5] it is made: [5a] of stainless steel or other stainless material and [5b] colour-coded to the inside of PC; [6] the edges are: [6a] as low as possible and [6b] of particularly durable design; [6c] in the case of a non-metallic construction, the edges and sides are exposed and at least the lower inner part of the cabinet/compartment are compulsorily protected by V2A sheet metal or equivalent.
|  |  |  | PF | PF | 9 |  | [1] Stol za prenos pacientov (stol) je nameščen: [1a] v posebni omari z izvlekljivim predalom ali; [1b] na enakovrednem samostojnem izvlekljivem nosilcu (dopustno zgolj pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm); [2] zasnova omare/nosilca je takšna, da omogoča odvzem in namestitev stola od zunaj – brez potrebe po vstopanju v BP; [2a] ob izpolnjevanju predhodne zahteve je stol dopustno namestiti tudi v omari brez izvlekljivega predala, pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm pa tudi zgolj na fiksnem nosilcu; [3] izvedba vključuje nosilec za namestitev stola, ki poleg namestitve izbranega stola, omogoča tudi namestitev stola proizvajalca Ferno, model 40 ali enakovredno; [4] omara (nosilec) je: [4a] trdne konstrukcije; [4b] kar se da ploske izvedbe; [4c] oblikovana po značilnostih širšega spektra stolov; [5] narejena je: [5a] iz nerjaveče kovine ali drugega nerjavečega materiala in [5b] barvno usklajena z notranjostjo BP; [6] robovi so: [6a] čim manj izraženi in [6b] še posebej trpežne izvedbe; [6c] v primeru nekovinske izvedbe so izpostavljeni robovi in stranice ter najmanj spodnji notranji del omare/predala, obvezno zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno; [7] LN: [7a] na zadnjem delu desne stene – kot najbližje vrat nameščen element (zahteva za RV kombi/furgon izvedbe) – v dogovoru z naročnikom je stol dopustno namestiti tudi v prostoru drsnih vrat ob predelni steni ali drugi lahko dostopni lokaciji BP za odvzem in namestitev stola od zunaj; [7b] v levem boksu z zunanjim dostopom (zahteva za RV modularne izvedbe) – v dogovoru z naročnikom je stol dopustno namestiti tudi v desnem boksu ali v drugem namenskem boksu z zunanjim dostopom ali v posebni omari z izvlekljivim predalom na drugi lokaciji BP.
M |  |  |  | PF | PF | 9+ |  | [1] Patient transfer chair (chair) is installed: [1a] in a special cabinet with a pull-out drawer or; [1b] on an equivalent independent pull-out carrier (permissible only for an RA estate/van with a PC length of up to 3,000 mm); [2] The design of the cabinet/carrier is such that it allows the removal and installation of the chair from the outside – without the need to enter PC; [2a] upon complying with the previous requirement, the chair can also be installed in a cabinet without a pull-out drawer; in the RA estate car/van with length of PC of up to 3,000 mm, on a fixed support; [3] the design includes a support for installing a chair that, in addition to installing the selected chair, also allows the installation of the Ferno chair, model 40 or equivalent; [4] The cabinet is: [4a] solid structure; [4b] as flat as possible; [4c] designed according to the characteristics of a wider spectrum of chairs; [5] it is made: [5a] of stainless steel or other stainless material and [5b] colour-coded to the inside of PC; [6] the edges are: [6a] as low as possible and [6b] of particularly durable design; [6c] in the case of a non-metallic construction, the edges and sides are exposed and at least the lower inner part of the cabinet/compartment are compulsorily protected by V2A sheet metal or equivalent; [7] IL: [7a] on the rear part of the right wall – as the element installed nearest to the door (requirement for the RA estate car/van) – in agreement with the Contracting Authority, the chair is also permitted to be installed in the sliding door space adjacent to the partition wall or other easily accessible PC location for removal and installation of the chair from the outside; [7b] in the left box with external access (requirement for RA modular designs) – in agreement with the Contracting Authority, the chair is also permitted to be installed in the right box or in another dedicated box with external access or in a special cabinet with a pull-out compartment at another PC location.
F | [5 empty] | 11 |  | [1] Stol za prenos pacientov (stol) je nameščen: [1a] v posebni omari z izvlekljivim predalom ali; [1b] na enakovrednem samostojnem izvlekljivem nosilcu (dopustno zgolj pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm); [2] zasnova omare/nosilca je takšna, da omogoča odvzem in namestitev stola od zunaj – brez potrebe po vstopanju v BP; [2a] ob izpolnjevanju predhodne zahteve je stol dopustno namestiti tudi v omari brez izvlekljivega predala, pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm pa tudi zgolj na fiksnem nosilcu; [3] izvedba vključuje nosilec za namestitev stola, ki poleg namestitve izbranega stola, omogoča tudi namestitev stola proizvajalca Ferno, model 40 ali enakovredno; [4] omara (nosilec) je: [4a] trdne konstrukcije; [4b] kar se da ploske izvedbe; [4c] oblikovana po značilnostih širšega spektra stolov; [5] narejena je: [5a] iz nerjaveče kovine ali drugega nerjavečega materiala in [5b] barvno usklajena z notranjostjo BP; [6] robovi so: [6a] čim manj izraženi in [6b] še posebej trpežne izvedbe; [6c] v primeru nekovinske izvedbe so izpostavljeni robovi in stranice ter najmanj spodnji notranji del omare/predala, obvezno zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno; [7] LN: [7a] na zadnjem delu desne stene – kot najbližje vrat nameščen element (zahteva za RV kombi/furgon izvedbe) – v dogovoru z naročnikom je stol dopustno namestiti tudi v prostoru drsnih vrat ob predelni steni ali drugi lahko dostopni lokaciji BP za odvzem in namestitev stola od zunaj; [7b] v levem boksu z zunanjim dostopom (zahteva za RV modularne izvedbe) – v dogovoru z naročnikom je stol dopustno namestiti tudi v desnem boksu ali v drugem namenskem boksu z zunanjim dostopom ali v posebni omari z izvlekljivim predalom na drugi lokaciji BP.
MC | [5 empty] | 7 |  | [1] Stol za prenos pacientov (stol) je nameščen: [1a] v levem boksu z zunanjim dostopom ali v drugem namenskem boksu z zunanjim dostopom ali v posebni omari z izvlekljivim predalom na drugi lokaciji BP; [2] zasnova boksa/omare je takšna, da omogoča odvzem in namestitev stola od zunaj – brez potrebe po vstopanju v BP; [2a] ob izpolnjevanju predhodne zahteve je stol dopustno namestiti tudi v omari brez izvlekljivega predala; [3] izvedba vključuje nosilec za namestitev stola, ki poleg namestitve izbranega stola, omogoča tudi namestitev stola proizvajalca Ferno, model 40 ali enakovredno; [4] omara je: [4a] trdne konstrukcije; [4b] kar se da ploske izvedbe; [4c] oblikovana po značilnostih širšega spektra stolov; [5] narejena je: [5a] iz nerjaveče kovine ali drugega nerjavečega materiala in [5b] barvno usklajena z notranjostjo BP; [6] robovi so: [6a] čim manj izraženi in [6b] še posebej trpežne izvedbe; [6c] v primeru nekovinske izvedbe so izpostavljeni robovi in stranice ter najmanj spodnji notranji del omare/predala, obvezno zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.34 | Prostor za shranjevanje zajemalnih nosil |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.34 | Storage area for scoop stretchers |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] LN: na lahko dostopni lokaciji za odvzem od zunaj, npr. v prostoru pod napravo za sprejem bolniških nosil.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] LN: na lahko dostopni lokaciji za odvzem od zunaj, npr. v prostoru pod mizo bolniških nosil.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] IL: in an easily accessible location for removal from the outside, e.g. in the area under the table with ambulance stretchers.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.35 | Prostor za namestitev zaščitnih čelad |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.35 | Space for fitting protective helmets |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Vključuje 3 × nosilec za hitro snemanje/nameščanje čelade Magma tip B, proizvajalca Bullard; [2] LN: v desnem boksu ali drugi, v dogovoru z naročnikom opredeljeni lokaciji BD/VP.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Vključuje 3 × nosilec za hitro snemanje/nameščanje čelade Magma tip B, proizvajalca Bullard; [2] LN: v desnem boksu ali drugi, v dogovoru z naročnikom opredeljeni lokaciji BD/VP.
M |  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Includes 3 mounting brackets for quick release/fitting of the helmet Magma Type B, manufactured by Bullard; [2] IL: in the right box or another PS/DC location agreed with the Contracting Authority.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Vključuje 3 × nosilec za hitro snemanje/nameščanje čelade Magma tip B, proizvajalca Bullard; [2] LN: na zadnjem delu BP, bližje stropu ali drugi, v dogovoru z naročnikom opredeljeni lokaciji BD/VP.
M |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Includes 3 mounting brackets for quick release/fitting of the helmet Magma Type B, manufactured by Bullard; [2] IL: at the back of the PC closer to the ceiling or another PA/DCab location agreed with the Contracting Authority.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Vključuje 3 × nosilec za hitro snemanje/nameščanje čelade Magma tip B, proizvajalca Bullard; [2] LN: na zadnjem delu BP, bližje stropu ali drugi, v dogovoru z naročnikom opredeljeni lokaciji BD/VP.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.36 | Obešalnik ali predal za shranjevanje reševalnega jopiča |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.36 | Hanger or storage compartment for the rescue jacket |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Zagotovljen hiter/enostaven odvzem.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Zagotovljen hiter/enostaven odvzem.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Provided quick/easy removal.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | POHIŠTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA PREDELNE STENE
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | FURNITURE AND OTHER INTERIOR EQUIPMENT OF THE PARTITION WALL
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.37 | Eden (1) ali več zaprtih odlagalnih prostorov nad VD |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.37 | One (1) or more enclosed storage spaces above the DS |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Notranjost: [1a] osvetljena; [1b] brez hrapavih površin in ostrih robov; [1c] nedrseče dno; [2] dopustno prehajanje elementa v BP.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Notranjost: [1a] obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov; [1b] nedrseče dno; [2] dopustno prehajanje elementa v BP.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Interior: [1a] machined without rough surfaces and sharp edges; [1b] non-slip bottom; [2] allowed passage of the element in PC.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.38 | Dva (2) izvlekljiva odlagalna predala, razporejena eden nad drugim |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.38 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
M |  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.38 | Two (2) pull-out storage compartments arranged one above the other |  |  |  | 2 x S
M |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.38 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 6 |  | [1] Za shranjevanje medicinsko sanitetnega materiala; [2] LN: skrajno levo, ob stranski steni gledano v smeri vožnje; [2a] najmanj po pretežni višini BP; [3] zagotovljenih je najmanj šest (6) odlagalnih polic opremljenih s preglednimi predalčki ali premičnimi ploskimi pregradami za pregrajevanje; [4] ročaj ni nujno, da je vdelan v čelno stranico, zaklep ni nujno, da omogoča samodejni umik predala nazaj; [5] po dogovoru z naročnikom je dopustno tudi: [5a] prostor neposredno pod stropom uporabiti za vzpostavitev okoljskih sistemov; [5b] prostor neposredno ob podu uporabiti za vzpostavitev sistema za ohlajanje infuzij; [5c] prostor skrajno ob levi steni uporabiti za boks z zunanjim dostopom; [5d] vzpostaviti fiksno omaro z odlagalnimi predali in/ali policami ter stranskim odvzemom.
|  | PM |  |  |  | 6 |  | [1] Za shranjevanje medicinsko sanitetnega materiala; [2] LN: skrajno levo, ob stranski steni gledano v smeri vožnje; [2a] najmanj po pretežni višini BP; [3] zagotovljenih je najmanj šest (6) odlagalnih polic opremljenih s preglednimi predalčki ali premičnimi ploskimi pregradami za pregrajevanje; [4] ročaj ni nujno, da je vdelan v čelno stranico, zaklep ni nujno, da omogoča samodejni umik predala nazaj; [5] po dogovoru z naročnikom je dopustno tudi: [5a] prostor neposredno pod stropom uporabiti za vzpostavitev okoljskih sistemov; [5b] prostor neposredno ob podu uporabiti za vzpostavitev sistema za ohlajanje infuzij; [5c] prostor skrajno ob levi steni uporabiti za boks z zunanjim dostopom; [5d] vzpostaviti fiksno omaro z odlagalnimi predali in/ali policami ter stranskim odvzemom.
M |  | PM |  |  |  | 6+ |  | [1] For storage of medical sanitation material; [2] IL: extreme left by the side wall viewed in the driving direction: [2a] at least along the most of PC height; [3] at least six (6) storage shelves fitted with organised compartments or movable flat partitions are provided; [4] the handle is not necessarily built in the front side, the lock does not necessarily allow automatic retraction of the compartment; [5] in agreement with the Contracting Authority, the following is also permitted: [5a] the area directly in front of the ceiling for use of ambient systems; [5b] the area directly at the floor can be used for infusion cooling system; [5c] the area at the extreme position by the left wall can be used for box with external access; [5d] a fixed closed with storage compartments and/or shelves and removal from the side can be used.
C | [5 empty] | 5 |  | Dva (2) razporejena eden nad drugim ali en (1) sam izvlečni odlagalni predal [1] Za shranjevanje medicinsko sanitetnega materiala; [2] LN: skrajno levo, ob stranski steni gledano v smeri vožnje; [2a] najmanj po pretežni višini BP; [2b] prostor neposredno pod stropom je v racionalnem obsegu dopustno uporabiti zgolj za vzpostavitev okoljskih sistemov ali dodatnega prostora za shranjevanje/odlaganje pod stropom – potreben dogovor z naročnikom; [3] zagotovljenih je najmanj šest (6) odlagalnih polic opremljenih s preglednimi predalčki ali premičnimi ploskimi pregradami za pregrajevanje; [4] ročaj ni nujno, da je vdelan v čelno stranico, zaklep ni nujno, da omogoča samodejni umik predala nazaj.
| M | PM |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.39 | Zgornja omara ali predal |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.39 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
M |  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.39 | Top closet or compartment |  |  |  | 2 x S
M |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.39 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 4+ |  | [1] Za shranjevanje sredstev za aplikacijo zdravil; [2] ima več odlagalnih elementov v izvedbi pregrajenih poličk z dvignjenim čelnim robom ali prozornih izvlekljivih/nagibnih predalčkov ali kombinacijo obeh; [3] LN: tesno ob celotnem zgornjem delu predala iz tč. »3.38« ali v prostorsko enakovredni izvedbi na drugi lokaciji zgornjega dela predelne stene (skupna prostornost – z vseh stranskih in spodnje strani omejena – je najmanj enakovredna osmim (8) tisoč (1000) mililitrskim multifunkcijskim predalčkom); [3a] dopustna tudi izvedba v integrirani obliki z ampularijem.
|  | PM |  |  |  | 4+ |  | [1] Za shranjevanje sredstev za aplikacijo zdravil; [2] ima več odlagalnih elementov v izvedbi pregrajenih poličk z dvignjenim čelnim robom ali prozornih izvlekljivih/nagibnih predalčkov ali kombinacijo obeh; [3] LN: tesno ob celotnem zgornjem delu predala iz tč. »3.38« ali v prostorsko enakovredni izvedbi na drugi lokaciji zgornjega dela predelne stene (skupna prostornost – z vseh stranskih in spodnje strani omejena – je najmanj enakovredna osmim (8) tisoč (1000) mililitrskim multifunkcijskim predalčkom); [3a] dopustna tudi izvedba v integrirani obliki z ampularijem.
M |  | PM |  |  |  | 5 |  | [1] For storing the accessories for application of medicinal products; [2] it has several storage elements carried out in the form of divided shelves with a raised front edge or transparent pull-out/tilt compartments or the combination of both; [3] IL: tightly fitting along the entire upper section of the compartment from item »3.38« or in a spaciously equivalent execution at another location of the upper part of the partition wall (total space – limited from all side and bottom sides – it is at least equivalent to eight (8) thousand (1.000) millilitre multifunction compartments; [3a] an integrated execution with the ampoule kit is also permitted.
| M | PM |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.40 | Najmanj dva (2) dodatna spodnja izvlekljiva predala z odvzemom od zgoraj |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.40 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
M |  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.40 | At least two (2) additional bottom pull-out compartments with removal from above |  |  |  | 2 x S
M |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.40 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Za shranjevanje sredstev za oskrbo dihalne poti; [2] notranja širina ≈ 300 mm ali več ali dimenzijsko iste širine kot ogrevan ali hladilni predal, v kolikor je najmanj eden od teh nameščen v istem vertikalnem sklopu kot izvlekljiva predala; [3] opremljenost s premičnimi ploskimi pregradami za pregrajevanje.
|  | PM |  |  |  | 3 |  | [1] Za shranjevanje sredstev za oskrbo dihalne poti; [2] notranja širina ≈ 300 mm ali več ali dimenzijsko iste širine kot ogrevan ali hladilni predal, v kolikor je najmanj eden od teh nameščen v istem vertikalnem sklopu kot izvlekljiva predala; [3] opremljenost s premičnimi ploskimi pregradami za pregrajevanje.
M |  | PM |  |  |  | 2+ |  | [1] For storing the accessories for the care of airways; [2] the internal width ≈ 300 mm or more or that have the same width as the heating or cooling compartment if one is installed in the same vertical assembly as the pull-out compartments; [3] fitted with transverse flat partitions.
| M | PM |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.41 | Zložljiv (preklopni) sedež za vzglavjem bolniških nosil * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.41 | Folding (tip-up) seat behind the ambulance stretcher headrest * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Samodejno zadrževanje sedišča v zloženem položaju; [2] naslon za glavo; [3] najmanj tritočkovni varnostni pas (integriran ali drugače urejen); [4] pritrditev na predelno steno ali elemente predelne stene; [4a] potreben dogovor z naročnikom; [5] celostna usklajenost z notranjostjo BP; [6] izpolnjuje druge, na sedeže BP nanašajoče se zahteve.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Samodejno zadrževanje sedišča v zloženem položaju; [2] naslon za glavo; [3] najmanj tritočkovni varnostni pas (integriran ali drugače urejen); [4] LN: pritrditev na predelno steno ali elemente predelne stene; [4a] potreben dogovor z naročnikom; [5] celostna usklajenost z notranjostjo BP; [6] izpolnjuje druge, na sedeže BP nanašajoče se zahteve.
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Automatic seat restraint in folded position; [2] headrest; [3] minimum three-point seat belt (integrated or otherwise arranged); [4] IL: fixing to the partition wall or partition elements; [4a] agreement with the Contracting Authority is necessary; [5] integrated consistency with the interior of PC; [6] complies with the other requirements of the PC seats.
C | [5 empty] | 3 |  | [1] Samodejno zadrževanje sedišča v zloženem položaju; [2] naslon za glavo; [3] najmanj tritočkovni varnostni pas; [4] pritrditev na predelno steno ali elemente predelne stene – sedež je v zloženem položaju pomaknjen navzven najmanj do čelne linije elementov predelne stene; [4a] potreben dogovor z naročnikom; [5] celostna usklajenost z notranjostjo BP; [6] izpolnjuje druge, na sedeže BP nanašajoče se zahteve.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.42 | Omara na predelni steni ob drsnih vratih |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.42 | Closet on the partition wall next to the sliding door |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | Omara je nameščena bližje bočnih vrat in vključuje:
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | Omara je nameščena bližje bočnih vrat in vključuje:
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | The closet is located closer to the side door and includes the following:
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.42.1 | Prostor za reanimacijski nahrbtnik, in zdravniško torbo ali travma nahrbtnik |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.42.1 | Space for a reanimation backpack, a trauma backpack and a medical bag |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Omara ali predal, čim bližje drsnih vrat; [1a] prostor za posamezno enoto ne sme biti manjši kot 580 mm × 300 mm × 400 mm ali pa je celoten prostor zasnovan tako, da ga je mogoče prilagajati najmanj znotraj opredeljenih dimenzij; [2] omare ali predali ali drugi prostori so najmanj s spodnje strani obloženi z V2A ali enakovredno pločevino; [2a] robovi in stranice omar ali predalov so še posebej trpežne izvedbe; robovi stranic so dodatno zaščiteni z V2A.
|  | PM | PM |  |  | 6 |  | [1] Čim bližje drsnih vrat se nahaja prostor (omara ali predal) za namestitev najmanj reanimacijskega nahrbtnika in zdravniške torbe; [1a] prostor za posamezno enoto ne sme biti manjši kot 580 mm × 300 mm × 400 mm ali pa je celoten prostor zasnovan tako, da ga je mogoče prilagajati najmanj znotraj opredeljenih dimenzij; [2] travma nahrbtnik (volumna ≥ 45 litrov) je dopustno namestiti tudi na drugi lokaciji BP/BD (v okviru omarice ali predala ali drugega samostojnega nosilca); [2a] LN in dimenzije prostora, ki so identične predhodnim, se dokončno opredelijo v dogovoru z naročnikom; [3] omare ali predali ali drugi prostori so najmanj s spodnje strani obloženi z V2A ali enakovredno pločevino; [3a] robovi in stranice omar ali predalov so še posebej trpežne izvedbe.
M |  | PM | PM |  |  | 6+ |  | [1] As close as possible to the sliding door, there is a space (closet or compartment) to fit at least the reanimation backpack and medical bag; [1a] the space for individual unit must not be less than 580 mm × 300 mm × 400 mm or the entire area is designed so that it can be adjusted at least within the context of specified dimensions; [2] the trauma backpack (volume ≥ 45 litres) is also permitted to be installed at another PC/PS location (in the case of a cabinet or compartment or another stand-alone carrier); [2a] IL and the dimensions of the space identical to the previous ones shall be definitively defined in agreement with the Contracting Authority; [3] closets or other spaces are at least from the bottom side covered with V2A or an equivalent sheet; [3a] The edges and sides of the closets or drawers are particularly durable.
|  |  |  | PF | PF | 6 |  | [1] Čim bližje drsnih vrat se nahaja prostor (omara ali predal) za namestitev najmanj reanimacijskega nahrbtnika; [1a] prostor ne sme biti manjši kot 580 mm × 300 mm × 400 mm; [2] travma nahrbtnik (volumna ≥ 45 litrov) je dopustno namestiti tudi na drugi lokaciji BP/BD (v okviru omarice ali predala ali drugega samostojnega nosilca); [2a] LN in dimenzije prostora, ki so identične predhodnim, se dokončno opredeli v dogovoru z naročnikom; [3] prostor za zdravniško torbo se uredi po dogovoru z naročnikom v okviru razpoložljivih možnosti; [4] omare ali predali ali drugi prostori so najmanj s spodnje strani obloženi z V2A ali enakovredno pločevino; [4a] robovi in stranice omar ali predalov so še posebej trpežne izvedbe.
M |  |  |  | PF | PF | 6+ |  | [1] As close as possible to the sliding door, there is a space (closet or compartment) to fit at least the reanimation backpack; [1a] the space must not be less than 580 mm * 300 mm * 400 mm; [2] the trauma backpack (volume > 45 litres) is also permitted to be installed at another PC/PA location (in the case of a cabinet or compartment or another stand-alone carrier); [2a] IL and the dimensions of the space identical to the previous ones shall be definitively defined in agreement with the Contracting Authority; [3] the medical bag area shall be arranged in agreement with the Contracting Authority within the available options; [4] closets or other spaces are at least from the bottom side covered with V2A or an equivalent sheet; [4a] The edges and sides of the closets or drawers are particularly durable.
F | [5 empty] | 5 |  | [1] Čim bližje drsnih vrat se nahaja prostor (omara ali predal) za namestitev najmanj reanimacijskega nahrbtnika; [1a] prostor ne sme biti manjši kot 580 mm × 300 mm × 400 mm; [2] travma nahrbtnik (volumna ≥ 45 litrov) je dopustno namestiti tudi na drugi lokaciji BP/BD (v okviru omarice ali predala ali drugega samostojnega nosilca); [2a] LN in dimenzije prostora, ki so identične predhodnim, se dokončno opredeli v dogovoru z naročnikom; [3] prostor za zdravniško torbo se uredi po dogovoru z naročnikom v okviru razpoložljivih možnosti; [4] omare ali predali ali drugi prostori so najmanj s spodnje strani obloženi z V2A ali enakovredno pločevino; [4a] robovi in stranice omar ali predalov so še posebej trpežne izvedbe.
INK | [5 empty] | 5 |  | [1] Čim bližje drsnih vrat se nahaja prostor (omara ali predal) za namestitev kovčka, nahrbtnika ali druge torbe; [1a] prostor ne sme biti manjši kot 580 mm × 475 mm × 400 mm in je zasnovan tako, da ga je mogoče pregrajevati znotraj opredeljenih dimenzij; [2] prostor je najmanj s spodnje strani obloženi z V2A ali enakovredno pločevino; [2a] robovi in stranice so še posebej trpežne izvedbe.
B | [5 empty] | 5 |  | [1] Čim bližje drsnih vrat se nahaja prostor (omara ali predal) za namestitev najmanj reanimacijskega nahrbtnika; [1a] prostor ne sme biti manjši kot 580 mm × 300 mm × 400 mm ali pa je celoten prostor zasnovan tako, da ga je mogoče prilagajati najmanj znotraj opredeljenih dimenzij; [2] zdravniško torbo in travma nahrbtnik (volumna ≥ 40 litrov) je dopustno namestiti tudi na drugi lokaciji (v okviru omarice ali predala ali drugega samostojnega nosilca); [2a] LN in dimenzije enot se dokončno dogovori z naročnikom; [3] omare ali predali ali drugi prostori so najmanj s spodnje strani obloženi z V2A ali enakovredno pločevino; [3a] robovi in stranice omar ali predalov so še posebej trpežne izvedbe.
[6 empty] | 5 |  | [1] Čim bližje drsnih vrat se nahaja prostor (omara ali predal) za namestitev najmanj reanimacijskega nahrbtnika; [1d] pri RV kombi/furgon izvedbe je prostor skrajno ob predelni steni dopustno uporabiti tudi za namestitev stola za prenos pacienta; [2] čim bližje drsnih vrat se nahaja prostor za namestitev najmanj reanimacijskega nahrbtnika in zdravniške torbe; [2a] prostor za reanimacijski nahrbtnik ne sme biti manjši kot 580 mm × 300 mm × 400 mm, [2b] dimenzije prostora za namestitev zdravniške torbe so identične predhodnim in se jih dokončno opredeli v dogovoru z naročnikom; [2c] obe enoti opreme je dopustno namestiti tudi v enem samem prostoru, ki je zasnovan tako, da omogoča poljubno pregrajevanje najmanj znotraj opredeljenih dimenzij; [3] travma nahrbtnik (volumna ≥ 40 litrov) je dopustno namestiti tudi na drugi lokaciji BP/BD (v okviru omarice ali predala); [3a] LN in dimenzije se dokončno opredeli v dogovoru z naročnikom; [4] omare ali predali ali drugi prostori so najmanj s spodnje strani obloženi z V2A ali enakovredno pločevino; [4a] robovi in stranice omar ali predalov so še posebej trpežne izvedbe.
[6 empty] | 5 |  | [1] Prostor (omara ali predal) za: [1a] reanimacijski nahrbtnik; [1b] travma nahrbtnik in [1c] zdravniško torbo; [1d] pri RV kombi/furgon izvedbe je prostor skrajno ob predelni steni dopustno uporabiti tudi za namestitev stola za prenos pacienta; [2] čim bližje drsnih vrat se nahaja prostor za namestitev najmanj reanimacijskega nahrbtnika in zdravniške torbe; [2a] prostor za reanimacijski nahrbtnik ne sme biti manjši kot 580 mm × 300 mm × 400 mm, [2b] dimenzije prostora za namestitev zdravniške torbe so identične predhodnim in se jih dokončno opredeli v dogovoru z naročnikom; [2c] obe enoti opreme je dopustno namestiti tudi v enem samem prostoru, ki je zasnovan tako, da omogoča poljubno pregrajevanje najmanj znotraj opredeljenih dimenzij; [3] travma nahrbtnik (volumna ≥ 40 litrov) je dopustno namestiti tudi na drugi lokaciji BP/BD (v okviru omarice ali predala); [3a] LN in dimenzije se dokončno opredeli v dogovoru z naročnikom; [4] omare ali predali ali drugi prostori so najmanj s spodnje strani obloženi z V2A ali enakovredno pločevino; [4a] robovi in stranice omar ali predalov so še posebej trpežne izvedbe.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.42.2 | Izvlečni predal |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.42.2 | Pull-out drawer |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] LN: nad prostorom iz predhodne tč »3.42.1« oz. pod površino iz sledeče tč. »3.42.3«.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] LN: nad prostorom iz predhodne tč »3.42.1« oz. pod površino iz sledeče tč. »3.42.3«.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] IL: above the space from the previous item »3.42.1« or below the surface of the following item »3.42.3«.
[6 empty] | 6 |  | Izvlečni predal s predinštalacijo in originalnim ali drugim atestiranim sidriščem računalnika s polnilno napravo [1] T. i. docing station, kot je npr. Panasonic CF-WEB 184 ali enakovredno, za namestitev prenosnega računalnika Panasonic ToughBook 19; [2] predal je opremljen z: [2a] zanesljivim zadrževalnim sistemom za preprečevanje neželenega samozapiranja; [2b] sistemom za varovanje priključnih kablov; [3] LN: pod odlagalno polico - zagotovljeno odpiranje predala do sedeža desne stene (sedeči osebi je omogočena funkcionalna uporaba računalnika ter njegovo hitro snemanje/nameščanje); [4] ob upoštevanju navedenih zahtev je dopustno uporabiti tudi: [4a] poseben atestiran nosilec, nameščen v neposredni bližini sedeža desne stene - nosilec omogoča zlaganje računalnika ter shranjevanje tega v steni ali neposredno ob njej ali [4b] drugo preverjeno izvedbo.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.42.3 | Površina za pripravo in odlaganje materiala z dvignjenim robom |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.42.3 | Surface for the preparation and storing material with a raised edge |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] LN: po celotnem razpoložljivem prostoru nad spodnjimi omarami in predali; [2] narejena je iz materiala: [2a] ki omogoča enostavno in učinkovito čiščenje; [2b] je neobčutljiv za običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila (npr. iz pločevine V2A ali enakovredno); [3] opomba: prostor ni namenjen nameščanju opreme.
|  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] LN: po celotnem razpoložljivem prostoru nad spodnjimi omarami in predali; [2] narejena je iz materiala: [2a] ki omogoča enostavno in učinkovito čiščenje; [2b] je neobčutljiv za običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila (npr. iz pločevine V2A ali enakovredno); [3] opomba: prostor ni namenjen nameščanju opreme.
M |  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] IL: along the entire available space above the bottom closets and compartments; [2] it is made of the following material: [2a] allows simple and effective cleaning; [2b] is insensitive to conventional disinfectants used in health care (for example, of V2A sheet metal or equivalent); [3] note: the space is not intended for installing equipment.
|  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] LN: najmanj celoten razpoložljiv prostor nad omaro; [2] narejena je iz materiala: [2a] ki omogoča enostavno in učinkovito čiščenje; [2b] je neobčutljiv za običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila (npr. iz pločevine V2A ali enakovredno); [3] opomba: prostor ni namenjen nameščanju opreme.
M |  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] IL: At least the entire available space above the closet; [2] is made of material: [2a] allows simple and effective cleaning; [2b] is insensitive to conventional disinfectants used in health care (for example, of V2A sheet metal or equivalent); [3] note: the space is not intended for installing equipment.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] LN: najmanj celoten razpoložljiv prostor nad omaro; [2] narejena je iz materiala: [2a] ki omogoča enostavno in učinkovito čiščenje; [2b] je neobčutljiv za običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila (npr. iz pločevine V2A ali enakovredno); [3] opomba: prostor ni namenjen nameščanju opreme.
MC | [5 empty] | 3 |  | [1] LN: po celotnem razpoložljivem prostoru nad spodnjimi omarami in predali; [2] narejena je iz materiala: [2a] ki omogoča enostavno in učinkovito čiščenje; [2b] je neobčutljiv za običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila; [2c] zgornja poglobljena površina je prevlečena s pločevino V2A ali enakovredno; [3] opomba: namestitev opreme na obravnavanem prostoru je dopustno zgolj v dogovoru z naročnikom.
[6 empty] | 22 | 3.42.4 | Zaščitno namestitveni element |  |  |  | 1 x po. spec.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | 3.42.4 | Vtičnice |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.42.4 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | 2 x S
16
[6 empty] | 1V-SI | 3.42.4 |  |  |  |  | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.42.4 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] LN: nad površino za pripravo in odlaganje materiala; [2] vtičnice s pokrovčkom: [2a] ena (1) 230 V; [2b] dve (2) 12 V (1 × Ø 21 in 1 × Ø 12 mm); [2c] ena (1) 5V z dvema (2.) USB izhodoma (1 × ≈ 1 A in 1 × ≈ 2,1 A).
F | [5 empty] | 2 |  | [1] LN: najmanj celoten razpoložljiv prostor nad omaro; [2] narejena je iz materiala: [2a] ki omogoča enostavno in učinkovito čiščenje; [2b] je neobčutljiv za običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila (npr. iz pločevine V2A ali enakovredno); [3] opomba: prostor ni namenjen nameščanju opreme.
MC | [5 empty] | 3 |  | [1] LN: po celotnem razpoložljivem prostoru nad spodnjimi omarami in predali; [2] narejena je iz materiala: [2a] ki omogoča enostavno in učinkovito čiščenje; [2b] je neobčutljiv za običajna, v zdravstvu uporabljena razkužila; [2c] zgornja poglobljena površina je prevlečena s pločevino V2A ali enakovredno; [3] opomba: namestitev opreme na obravnavanem prostoru je dopustno zgolj v dogovoru z naročnikom.
16
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 22 | 3.42.5 | Zaščitno namestitveni element |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V-SI | 3.42.5 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-SI | 3.42.5 |  |  |  |  | /
[6 empty] | 1V-SI | 3.42.5 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
[6 empty] | 2 |  | [1] Zunanji del elementa nudi zaščito pred vplivi neugodnih vremenskih dejavnikov, notranja stran elementa pa omogoča namestitev elementov zaščitnih sredstev in elementov za odlaganje odpadkov; [2] LN: med odlagalno površino in stropom, od predelne stene v smeri BP (ob drsnih vratih), širine ≈ 1/2 globine spodnje omare ali več; [3] zunanji del je zaščiten z V2A pločevino ali pa je izdelan iz drugega, vodno neobčutljivega materiala; [3a] zaščita v BP izstopajočega roba z V2A ali enakovredno pločevino.
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
M | [5 empty] | 1V-MO | 3.43 | Druge dopustne rešitve |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.43 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-MO | 3.43 |  |  |  |  | /
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.43 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
M | [5 empty] | 2 |  | [1] Zgornji del levega izvlekljivega odlagalnega predala (tč. »3.38«) je dopustno urediti tudi kot fiksno omaro z odlagalnimi predali ali policami in stranskim odvzemom; [1a] izvedbo predalov in zapiranja se dogovori z naročnikom.
M | [5 empty] | 2 |  | [1] Zgornji del levega izvlečnega odlagalnega predala (tč. »3.38«) je dopustno urediti tudi kot fiksno omaro z odlagalnimi predali in stranskim odvzemom; [1a] izvedbo predalov in zapiranja se dogovori z naročnikom; [2] v primeru, da je zgornji del izvlečnega odlagalnega predala mogoče v prostorsko enakovredni izvedbi urediti z izvlečnimi predali na lokaciji sedeža predelne stene (prenesti na prostor sedeža predelne stene), s tem pridobljen prostor pa uporabiti za namestitev naprav iz tč. »3.44.1« in »3.44.2« ali pa je spodnji del izvlečnega odlagalnega predala mogoče v prostorsko enakovredni izvedbi urediti z izvlečnimi predali na lokaciji sedeža predelne stene (prenesti na prostor sedeža predelne stene), s tem pridobljen prostor pa uporabiti za ureditev prostora z zunanjim dostopom za namestitev stola za prenos pacienta ali kisikovih jeklenk je zložljiv (preklopni) sedež na predelni steni (tč. »3.41«) dopustno nadomestiti s sedežem na levi steni; v tem primeru mora biti v sklopu predelne stene urejeno zasilno sedišče (za podporo izvedbi intubacije); [2a] sedež leve stene mora smiselno izpolnjevati vse zahteve zložljivega sedeža desne stene (glej tč. »3.52«); [2b] v primeru, da je na lokaciji sedeža predelne stene razpoložljiv dodatni prostor, je skrajno zgornji del (neposredno pod odlagalno površino) dopustno uporabiti tudi za ureditev zahtev iz tč. »3.39«; v vseh primerih uporabe dopustnih rešitev je potreben dogovor z naročnikom.
M | [5 empty] | 11 |  | [1] Zgornji del levega izvlečnega odlagalnega predala (tč. »3.38«) je dopustno urediti tudi kot fiksno omaro z odlagalnimi predali in stranskim odvzemom; [1a] izvedbo predalov in zapiranja se dogovori z naročnikom; [2] zložljiv (preklopni) sedež na predelni steni (tč. »3.41«) je dopustno nadomestiti s sedežem na levi steni; v tem primeru mora biti v sklopu predelne stene urejeno zasilno sedišče (za podporo izvedbi intubacije); [1a] sedež leve stene mora smiselno izpolnjevati vse zahteve zložljivega sedeža desne stene (glej tč. »3.52«); [1b] v primeru, da je na lokaciji sedeža predelne stene razpoložljiv dodatni prostor, je skrajno zgornji del (neposredno pod odlagalno površino) dopustno uporabiti tudi za ureditev zahtev iz tč. »3.39«; [3] v primeru, da je zložljiv (preklopni) sedež predelne stene (tč. »3.41«) nadomeščen s sedežem na levi steni je zgornji ali spodnji del levega izvlečnega odlagalnega predala (tč. »3.38«) dopustno v celoti ali delno urediti z volumensko enakovrednimi izvlečnimi predali na lokaciji sedeža predelne stene; [2a] v primeru, da je ob izboru predhodne rešitve na lokaciji sedeža predelne stene razpoložljiv dodaten prostor, je skrajno zgornji del (neposredno pod odlagalno površino) dopustno uporabiti tudi za ureditev zahtev iz tč. »3.39«; [4] prostor pridobljenem s prestavitvijo zgornjega dela izvlečne omare iz tč. »3.38« in zahtev iz tč. »3.39« na lokacijo sedeža predelne stene, se smiselno uporabi za ureditev zahtev iz tč. »3.44«. [5] prostor pridobljenem s prestavitvijo spodnjega dela izvlečne omare iz tč. »3.38« na lokacijo sedeža predelne stene se uporabiti za ureditev prostora z zunanjim dostopom za namestitev stola za prenos pacienta ali kisikovih jeklenk; [6] v vseh primerih uporabe dopustnih rešitev je potreben dogovor z naročnikom.
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
F |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.44 | Nadomestna omara – leva (dopustna izbira za RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm, zahteva za RV modularne izvedbe) |  |  |  | 2 x S
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.44 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF | PF | 2 | 3.44 | Replacement cabinet – left (option allowed for RA estate car/van with a length of PC over 3,000 mm, requirement for RA modular designs) |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.44 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] V izvedbi izvlečnih predalov ali drugih zaprtih prostorov; [2] LN: najmanj po preostalem razpoložljivem prostoru predelne stene (v omejenem, z naročnikom dogovorjenem obsegu lahko tudi po predelu leve stene), v višino in globino najmanj enakovredna omari ob drsnih vratih ali druga volumensko enakovredna omara – omara zagotavlja najmanj nadomestni prostor za: [2a] odlagalne površine za drobni material (tč. »3.51«); [2b] levo zgornjo zaprto omaro/predal (tč. »3.53«), [2c] desni zgornji odlagalni prostor (tč. »3.58«); [3] razpoložljiv zgornji del omare je izdelan kot površina za pripravo in odlaganje materiala z dvignjenim robom – višina namestitve in kakovost enakovredna z zgornjo površino desne omare.
F |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] In the execution of pull-out drawers or other enclosures; [2] IL: At least in the remaining space available for the partition wall (in a limited according to the volume agreed with the Contracting Authority can also be located along the left wall area), the height and depth is least equivalent to the closet next to the sliding doors or other closet equivalent in volume – the closet provides at least a replacement room for: [2a] storage areas for fine material (item »3.51«); [2b] left upper part, partially closed closet/compartment (item »3.53«), [2c] right upper storage compartment (item »3.58«); [3] the available upper part of the closet is made as a surface for the preparation and storing of the material with the raised edge – the height of the installation and the quality is equivalent to the upper surface of the right closet.
[5 empty] | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | POHIŠTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA LEVE STENE (v smeri vožnje)
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | FURNITURE AND OTHER INTERIOR EQUIPMENT OF THE LEFT WALL (in driving direction)
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.45 | Prostor za namestitev medicinsko tehnične opreme s stensko inštalacijo – stenski oskrbovalni center |  |  |  | 2 x S
F |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.45 | Eden (1) ali več namensko prirejenih prostorov za namestitev medicinsko tehnične opreme s stensko inštalacijo – stenski oskrbovalni center |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.45 | Space for installation of wall-mounted medical technical equipment – wall supply centre |  |  |  | 2 x S
M |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.45 | One (1) or more purpose-built areas for installation of medical technical equipment with wall installation – wall supply centre |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 9+ |  | [1] Namenski prostor neposredno za izvlekljivimi odlagalnimi predali v smeri zadnjega dela BP: [1a] namenjen varnemu shranjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve; [2] prostor je opremljen s sistemom za poljubno pritrjevanje, prerazporejanje in zamenjavo zahtevane in druge (npr. nadomestne ali testne) medicinsko tehnične opreme in naprav; [2a] sistem vključuje: dve (2), neposredno na steno, vertikalno nameščeni držali ter najmanj tri (3), na držali pritrjene, vertikalno premične ter enostavno odstranljive univerzalne nosilne plošče za pritrjevanje nosilcev medicinsko tehnične opreme in naprav; dodatno je priložena ena (1) nosilna plošča, vključno z vzdolžnimi nosilci; [2b] izvedba, kot npr. Mobiles Gerätesystem proizvajalca Ambulanz Mobile ali Universal-Schienen-Halterung proizvajalca Medical Concept Solutions ali enakovredno; [2c] višina: po pretežni razpoložljivi višini stene, [2d] širina: ≈ 450 mm ali več; [3] vse, v okviru obravnavane tč. opredeljene 12 V vtičnice so v izvedbi obstenske lege vtikača, npr. nameščene v inštalacijskem kanalu ali samostojnem ohišju, kot je npr. Module TB30 Boitier 1/2/3 accessoire ali enakovredno); [4] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [5] prostor vključuje in omogoča namestiti:
|  | PM | PM |  |  | 9 |  | [1] Namenski prostor neposredno za izvlekljivimi odlagalnimi predali v smeri zadnjega dela BP: [1a] namenjen varnemu shranjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve; [2] prostor je opremljen s sistemom za poljubno pritrjevanje, prerazporejanje in zamenjavo zahtevane in druge (npr. nadomestne ali testne) medicinsko tehnične opreme in naprav; [2a] sistem vključuje: dve (2), neposredno na steno, vertikalno nameščeni držali ter najmanj tri (3), na držali pritrjene, vertikalno premične ter enostavno odstranljive univerzalne nosilne plošče za pritrjevanje nosilcev medicinsko tehnične opreme in naprav; dodatno je priložena ena (1) nosilna plošča; [2b] izvedba, kot je npr. sistem Universal-Schienen-Halterung proizvajalca Medical Concept Solutions ali Mobiles Gerätesystem proizvajalca Ambulanz Mobile ali enakovredno; [2c] višina: po pretežni razpoložljivi višini stene, [2d] širina: ≈ 450 mm ali več; [2e] sistem je testiran v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789 – dokazovanje: s predložitvijo certifikata; [3] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [4] prostor vključuje in omogoča namestiti:
M |  | PM | PM |  |  | 9+ |  | [1] Dedicated area directly behind the pull-out storage compartments in the direction of the last part of PC: [1a] it is intended for safe storage of equipment; [1b] additional reinforcement must be carried out; [2] the area is equipped with a system for custom fixing, rearrangement and replacement of the required and other (e.g. replacement or test) medical technical equipment and devices; [2a] the system includes the following: two (2) holders mounted vertically directly to the wall and at least three (3) vertically movable and easily removable universal supporting plates mounted on holders for affixing the carriers of medical technical equipment and devices; additionally, one (1) supporting plate is enclosed; [2b] the execution in terms of, for example, Universal-Schienen-Halterung of the manufacturer Medical Concept Solutions or Mobiles Geratesystem of the manufacturer Ambulanz Mobile or equivalent; [2c] height: along the most of the available wall height, [2d] width: ≈ 450 mm or more; [2e] the system is certified in accordance with the SIST EN 1789 standard – demonstration: with certificate submission; [3] final arrangement of individual equipment elements shall be agreed upon with the Contracting Authority; [4] the area includes and allows installation of the following:
|  |  |  | PF | PF |  |  | [1] Prostor ali več prostorov: [1a] namenjenih trdnemu pritrjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve (lahko tudi v obliki namenske kovinske nosilne konzole); [2] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [3] prostor vključuje in omogoča namestiti:
M |  |  |  | PF | PF |  |  | [1] Area or several areas: [1a] intended for rigid fixing of equipment; [1b] the necessary additional reinforcements are made (also in the form of a dedicated metal support bracket); [2] the final arrangement of the individual equipment elements is agreed with the Contracting Authority; [3] the area includes and allows installing:
MIX B | [5 empty] | 3 |  | [1] Prostor ali več prostorov: [1a] namenjenih razširjenemu (možnost namestitve širšega spektra namensko iste opreme) pritrjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve (lahko tudi v obliki namenske kovinske nosilne konzole); [2] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [3] prostor vključuje in omogoča namestiti:
X | [5 empty] | 3 |  | [1] Namenski prostor, neposredno za izvlekljivimi odlagalnimi predali v smeri zadnjega dela BP: [1a] namenjen trdnemu pritrjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve (lahko tudi v obliki namenske kovinske nosilne konzole); [2] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [3] prostor vključuje in omogoča namestiti:
INK | [5 empty] | 6 |  | [1] Namenski prostor, neposredno za izvlekljivimi odlagalnimi predali v smeri zadnjega dela BP: [1a] namenjen trdnemu pritrjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve (lahko tudi v obliki namenske kovinske nosilne konzole); [2] prostor je opremljen z dvema univerzalnima držaloma in desetimi (10) medicinskimi letvami za poljubno razporejanje in pritrjevanje zahtevane in druge (npr. nadomestne ali testne) medicinsko tehnične opreme in naprav; [2a] izvedba, kot je npr. sistem Universal-Schienen-Halterung proizvajalca Medical Concept Solutions ali enakovredno; [2b] višina: po pretežni razpoložljivi višini stene, [2c] širina: ≈ 450 mm ali več; [2d] sistem je testiran v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789 – dokazovanje: s predložitvijo certifikata; [3] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [4] prostor vključuje in omogoča namestiti:
[6 empty] | 6 |  | [1] Namenski prostor, neposredno za izvlečenimi odlagalnimi predali v smeri zadnjega dela BP: [1a] namenjen poljubnemu pritrjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve (lahko tudi v obliki namenske kovinske nosilne konzole); [2] vzpostavljena je rešitev, ki omogoča neoviran prehod osebja okoli bolniških nosil, tudi ob uporabi kablov in cevi medicinsko tehničnih naprav iz p-tč. »3.44.1«, »3.44.2« in »3.44.5«, brez potrebe po njihovem preklapljanju; [3] naprave iz predhodno izpostavljenih p-tč. so nameščene na lokaciji, ki omogoča uporabo standardnih kablov in cevi preko, v predhodni zahtevi vzpostavljene rešitve pri pacientu na bolniških nosilih (tudi ob potrebnih manipulacijah s pacientom, vezanih na zdravstveno oskrbo) in namestitvi mize bolniških nosil v sredini BP; [4] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [5] prostor vključuje in omogoča namestiti:
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Prostor ali več prostorov: [1a] namenjenih trdnemu pritrjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve (lahko tudi v obliki namenske kovinske nosilne konzole); [2] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [3] prostor vključuje in omogoča namestiti:
F | [5 empty] | 3 |  | [1] Prostor ali več prostorov: [1a] namenjenih razširjenemu (možnost namestitve širšega spektra namensko iste opreme) pritrjevanju opreme; [1b] izvedene potrebne dodatne ojačitve (lahko tudi v obliki namenske kovinske nosilne konzole); [2] dokončno razporeditev posameznih elementov opreme se dogovori z naročnikom; [3] prostor vključuje in omogoča namestiti:
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.45.1 | Atestiran nosilec + polnilec baterij za EKG monitor/defibrilator Lifepack 15/12 * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.45.1 | Atestiran nosilec + polnilec baterij za izbran EKG monitor/defibrilator * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.45.1 | Certified carrier + battery charger for the ECG monitor/defibrillator Lifepack 15/12 * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [2] zagotovljeni priključki: 12 V (vtičnica) in dodatno stikalo s signalno svetilko za izklop napajanja; [3] LN: [3a] na univerzalni nosilni plošči; [3b] v višini, nad nivojem bolniških nosil – dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila.
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Nosilec za Lifepak 12 in 15 s polnilcem za Lifepak 15, proizvajalca Physio-Control; [2] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [3] zagotovljeni priključki: 12 V (vtičnica) in dodatno stikalo s signalno svetilko za izklop napajanja; [4] LN: [4a] na univerzalni nosilni plošči; [4b] v višini, nad nivojem bolniških nosil – dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila.
|  | PM | PM |  |  | 3+ |  | [1] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [2] zagotovljeni priključki: za nazivno električno omrežje (vtičnica) in dodatno stikalo s signalno svetilko za izklop napajanja; [3] LN: obvezno: [3a] v višini, nad nivojem bolniških nosil – dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila.
M |  | PM | PM |  |  | 4 |  | [1] ECG monitor/defibrillator is affixed to the holder exclusively via the mechanical locking mechanism (without the use of any other fixings, e.g. belts); [2] the following connections are provided: for nominal electrical grid (socket) and additional switch with a signal light for switching off power supply; [3] IL: mandatory: [3a] at a height above the level of the ambulance stretchers – good visibility from the right-wall seat, even when the patient is placed on the stretcher.
|  |  |  | PF | PF | 3+ |  | [1] Nosilec za Lifepak 12 in 15, proizvajalca Medtronic; [1a] polnilec za Lifepak 15; [2] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [3] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni) in dodatno stikalo s signalno svetilko za izklop napajanja; [4] LN: [4a] na sprednjem delu stene; [4b] v višini, nad nivojem bolniških nosil – dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila; [4c] druga LN dopustna zgolj v dogovoru z naročnikom.
M |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] Carrier for Lifepak 12 and 15, manufactured by Medtronic; [1a] charger for Lifepac 15; [2] the ECG monitor/defibrillator is attached to the carrier exclusively via a mechanical locking mechanism (without using other fasteners, e.g. belts); [3] connections are provided: 12 V (fixed) and additional switch with signal lamp for power off; [4] IL: [4a] on the front of the wall; [4b] at a height above the level of the ambulance stretchers – good visibility from the right-wall seat, even when the patient is placed on the stretcher; [4c] another IL is permitted only in agreement with the Contracting Authority.
C M | [5 empty] | 3 |  | [1] Lifepak 12 in 15, proizvajalca Medtronic; [2] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [3] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni) in dodatno stikalo s signalno svetilko za izklop napajanja; [4] LN: obvezno: [4a] v višini, nad nivojem bolniških nosil – dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila; [4b] skrajno lateralno – neposredno na ali ob zunanjo stranico BD.
INK | [5 empty] | 3 |  | [1] XXXX, proizvajalca Philips; [2] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [3] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni) in dodatno stikalo s signalno svetilko za izklop napajanja; [4] LN: [4a] na medicinske letve; [4b] v višini ki omogoča dobro vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila.
F | [5 empty] | 3 |  | [1] Lifepak 12 in 15, proizvajalca Medtronic; [2] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [3] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni) in dodatno stikalo s signalno svetilko za izklop napajanja; [4] LN: [4a] na sprednjem delu stene; [4b] v višini, nad nivojem bolniških nosil – dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila; [4c] druga LN dopustna zgolj v dogovoru z naročnikom.
F | [5 empty] | 3 |  | [1] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [2] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni) in dodatno stikalo s signalno svetilko za izklop napajanja; [3] LN: [3a] na sprednjem delu leve stene; [3b] najmanj v višini nivoja bolniških nosil ali višje – dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila; [3c] druga LN dopustna zgolj v dogovoru z naročnikom.
MIX | [5 empty] | 3 |  | [1] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [2] zagotovljeni priključki: za nazivno električno omrežje (vtičnica); [3] LN: obvezno: [3a] na sprednjem delu leve stene; [3b] v višini, nad nivojem bolniških nosil – dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila; [3c] skrajno lateralno – neposredno na ali ob zunanjo stranico BD.
C M | [5 empty] | 3 |  | [1] EKG monitor/defibrilator je pritrjen na nosilec izključno preko mehanskega zaklepnega mehanizma (brez uporabe drugih pritrdil, npr. pasov); [2] zagotovljeni priključki: za nazivno električno omrežje (vtičnica); [3] LN: obvezno: [3a] neposredno ob izvlečenem odlagalnem predalu; [3b] v višini, nad nivojem bolniških nosil – dobra vidnost s sedeža desne stene, tudi ob namestitvi pacienta na bolniška nosila; [3c] skrajno lateralno – neposredno na ali ob zunanjo stranico BD.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.45.2 | Atestiran nosilec za prenosni ventilator * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.45.2 | Certified carrier for the portable Ventilator * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Ventilator je nameščen na Life Base III nosilni plošči proizvajalca Weinmann; [2] zagotovljeni priključki: [2a] 12 V (vtičnica); [2b] na centralni razvod kisika (preko hitre – Walter – spojke in gibljive cevi, priključene na vtično sklopko za kisik); [3] LN: [3a] na univerzalni nosilni plošči; [3b] v višini, nad nivojem bolniških nosil – dobra vidnost.
|  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] Ventilator je nameščen na Life Base III nosilni plošči proizvajalca Weinmann; [2] zagotovljeni priključki: [2a] za nazivno električno omrežje (vtičnica); [2b] na centralni razvod kisika (preko hitre – Walter – spojke in gibljive cevi, priključene na vtično sklopko za kisik); [3] LN: obvezno: [3a] v višini, nad nivojem bolniških nosil.
M |  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] The Ventilator is installed on the Life Base III supporting plate of the manufacturer Weinmann; [2] the following connections are provided: [2a] for nominal electrical grid (socket); [2b] to the central oxygen distribution (via a quick – Walter – coupling and flexible hose, connected to the plug-in coupling for oxygen); [3] IL: mandatory: [3a] at the height above the level of ambulance stretchers.
|  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] Ventilator je nameščen na Life Base Mini II ali Life Base III nosilni plošči proizvajalca Weinmann (izbor se dogovori z naročnikom); [2] zagotovljeni priključki: na centralni razvod kisika (preko hitre – Walter – spojke in gibljive cevi); [3] LN: [3a] na sprednjem delu stene; [3b] najmanj v višini nivoja mize bolniških nosil ali višje; [3c] druga LN dopustna zgolj v dogovoru z naročnikom.
M |  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] The Ventilator installed on the Life Base Mini II or Life Base III support plate by the manufacturer Weinmann (selection is agreed with the Contracting Authority); [2] connections are provided: to central oxygen distribution (via quick – Walter – couplings and flexible pipes); [3] IL: 3a] on the front of the wall; [3b] at least at the level of the ambulance stretcher table or higher; [3c] other IL is permitted only in agreement with the Contracting Authority.
F | [5 empty] | 3 |  | [1] Ventilator je nameščen na Life Base Mini II ali Life Base III nosilni plošči proizvajalca Weinmann (izbor se dogovori z naročnikom); [2] zagotovljeni priključki: na centralni razvod kisika (preko hitre – Walter – spojke in gibljive cevi, priključene na vtično sklopko za kisik); [3] LN: [3a] na sprednjem delu stene; [3b] najmanj v višini nivoja mize bolniških nosil ali višje; [3c] druga LN dopustna zgolj v dogovoru z naročnikom.
INK | [5 empty] | 3 |  | Prostor za prenosni ventilator s priključki [1] Predvidena LN: [1a] na medicinske letve; [1b] med EKG monitor/defibrilator in infuzijska perfuzorja; [2] zagotovljeni priključki: [2a] vtična sklopka za kisik; [2b] 12 V (vtičnica).
B | [5 empty] | 3 |  | [1] Ventilator je nameščen na Life Base Mini II ali nosilni plošči proizvajalca Weinmann – ob prevzemu stroškov za nosilno ploščo in izvedbo premestitve ventilacijskega modula (premestitev opravi pooblaščeni serviser) je dopustno uporabiti tudi nosilno ploščo Life Base III; [2] zagotovljeni priključki: [2a] na centralni razvod kisika (najmanj preko hitre – Walter – spojke in gibljive cevi); [2b] 12 V (vtičnica); LN: najmanj v višini nivoja mize bolniških nosil ali višje;
MIX | [5 empty] | 3 |  | [1] Ventilator je nameščen na Life Base Mini II ali Life Base III nosilni plošči proizvajalca Weinmann (izbor se dogovori z naročnikom); [2] zagotovljeni priključki: [2a] na centralni razvod kisika (najmanj preko hitre – Walter – spojke in gibljive cevi priključene na vtično sklopko za kisik); [2b] 12 V (vtičnica); [3] LN: obvezno: [3a] na sprednjem delu leve stene; [3b] najmanj v višini nivoja mize bolniških nosil ali višje; [3c] skrajno lateralno - neposredno na ali ob zunanjo stranico BD.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.45.3 | Atestiran nosilec za prenosni aspirator AccuvacPro * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.45.3 | Certified carrier for the portable suction pump AccuvacPro * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Accuvac PRO/Rescue, proizvajalca Weinmann; [2] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni); [3] LN: na lahko dostopni lokaciji za uporabo v BP – potreben dogovor z naročnikom.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Zagotovljeni priključki: za nazivno električno omrežje (vtičnica); [2] LN: na lahko dostopni lokaciji za uporabo v BP – potreben dogovor z naročnikom.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Connections are provided: for nominal electrical grid (socket); [2] IL: in an easily accessible location for use in PC – an agreement with the Contracting Authority is required.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Accuvac Rescue proizvajalca Weinmann; [2] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni); [3] LN: na lahko dostopni lokaciji za uporabo v BP – potreben dogovor z naročnikom.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Accuvac Rescue by the manufacturer Weinmann; [2] connections are provided: 12 V (fixed); [3] IL: in an easily accessible location for use in PC – an agreement with the Contracting Authority is required.
[6 empty] | 2 |  | [1] Accuvac Rescue proizvajalca Weinmann; [2] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni); [3] LN: na lahko dostopni lokaciji za uporabo v BP – potreben dogovor z naročnikom.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 1V-SI | 3.45.4 | Atestiran nosilec infuzijskega perfuzorja * |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM | PF | PF | 1V-SI | 3.45.4 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[6 empty] | 1V-SI | 3.45.4 |  |  |  |  | /
|  | PM | PM | PF | PF | 1V-SI | 3.45.4 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Za namestitev najmanj enega (1) perfuzorja B. Braun Perfusor Space; [2] priključki: 1 × 12 V in 1 × 230 V (vtičnice); [3] LN: [3a] na univerzalni nosilni plošči ali kot samostojen, najvišje nameščen element ali [3b] na univerzalni medicinski letvi; [4] kakovost kot npr. nosilec Mefina Medical (kataloška št. 11971 ali 11979) z zaščito potisnega mehanizma ali enakovredno.
[6 empty] | 2 |  | [1] Accuvac Rescue proizvajalca Weinmann; [2] zagotovljeni priključki: 12 V (fiksni); [3] LN: na lahko dostopni lokaciji za uporabo v BP – potreben dogovor z naročnikom.
2
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.45.5 | Atestiran aplikator kisika s priključkom za kisik * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.45.5 | Certified oxygen applicator with oxygen connection * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Aplikator je priključen na kisikovo omrežje; [2] omogoča regulacijo ter nadzor pretoka kisika najmanj v območju 0 – 25 l/min; [3] opremljen je z zamenljivim nastavkom (za tanko cevko) za aplikacijo kisika; [4] ob odstranjenem nastavku je možna namestitev posodice za vlaženje (obvezno zagotovljen prostor pod priključkom); [5] LN: na lahko dostopni lokaciji zgornjega dela BP.
|  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] Aplikator je priključen na kisikovo omrežje; [2] omogoča regulacijo ter nadzor pretoka kisika najmanj v območju 0 – 15 l na minuto; [3] opremljen je z zamenljivim nastavkom (za tanko cevko) za aplikacijo kisika; [4] ob odstranjenem nastavku je možna namestitev posodice za vlaženje (obvezno zagotovljen prostor pod priključkom); [5] LN: na lahko dostopni lokaciji zgornjega dela BP.
I |  | PM | PM |  |  | 3+ |  | [1] The applicator is connected to an oxygen supply network; [2] it allows regulation and monitoring of the flow of oxygen in the range of 0 – 15 l per minute; [3] it is fitted with a replaceable attachment (for a narrow tube) for the application of oxygen; [4] with the removed attachment it is possible to install the humidifier (obligatory provision of the area under the connection); [5] IL: in an easily accessible location of the upper part of the PC.
|  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] Aplikator je priključen na kisikovo omrežje; [2] omogoča regulacijo ter nadzor pretoka kisika najmanj v območju 0 – 15 l na minuto; [3] opremljen je z zamenljivim nastavkom (za tanko cevko) za aplikacijo kisika; [4] ob odstranjenem nastavku je možna namestitev posodice za vlaženje (obvezno zagotovljen prostor pod priključkom); [5] LN: na lahko dostopni lokaciji sredinskega ali zgornjega dela BP.
I |  |  |  | PF | PF | 3+ |  | [1] The applicator is connected to an oxygen supply network; [2] it allows regulation and monitoring of the flow of oxygen in the range of 0 – 15 l per minute; [3] it is fitted with a replaceable attachment (for a narrow tube) for the application of oxygen; [4] with the removed attachment it is possible to install the humidifier (obligatory provision of the area under the connection); [5] IL: in an easily accessible location of the central or upper part of the PC.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
F |  |  |  | PF | PF | 1V-SI | 3.45.6 | Vertikalni drog (Ø 38 mm) ali vzdolžno nameščena medicinska letev za pritrjevanje |  |  |  | 2 x S
| M | PM | PM |  |  | 1V-SI | 3.45.6 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF | PF | 1V-SI | 3.45.6 | Vertical bar (0 38 mm) or longitudinally mounted medical fixing rod |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-SI | 3.45.6 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Omogočeno pritrjevanje enega (1) nosilca infuzijskega perfuzorja Braun Perfusor Space; [2] priključki: 1 × 12 V in 1 × 230 V (vtičnice); [3] LN: na neobremenjeni, pred poškodbami varni lokaciji zgornjega dela BP – potreben dogovor z naročnikom.
F |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Braun Perfusor Space is available for mounting one (1) carrier of infusion perfusor; [2] connections: 1 x 12 V and 1 x 230 V (sockets); [3] IL: at a location of the upper PC part that is not burdened and is protected against damage – agreement with the Contracting Authority is required.
CM | [5 empty] | 2 |  | [1] Drog (Ø 38 mm), višina ≥ 300 mm; [2] letev, dolžina ≥ 450 mm; [3] oboje za pritrjevanje nosilcev infuzijskih perfuzorjev Braun Perfusor Space idr. opreme; [4] priključki: 2 × 12 V in 1 × 230 V (vtičnice); [5] LN: na neobremenjeni, pred poškodbami varni lokaciji zgornjega dela BP.
[5 empty] | PF | 1V-RU | Ç
16
M | M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.46 | Izraba preostalega prostora med izvlekljivo omaro predelne stene in na zadnjem delu nameščenega boksa |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.46 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.46 | Use of the remaining space between the pull-out closet of the partition wall and the box installed on the rear area |  |  |  | 2 x S
M |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.46 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-SI | 3.46.1 | Zahteva za RV z dolžino BP ≤ 3.250 mm |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5+ |  | [1] Zgornji del stene se izrabi v funkciji oskrbovalnega centra in vključuje dve univerzalni medicinski letvi (10 x 25 mm) za pritrjevanje medicinsko tehnične opreme in naprav; [1a] po višini sta letvi nameščeni v sredini razpoložljivega prostora; [1b] oddaljenost med zunanjima robovoma letev znaša 236 mm; [1c] dolžina: ≈ 500 mm ali najmanj po razpoložljivem prostoru; [1d] dopustna sočasna obremenitev obeh letev z enim bremenom: ≥ 15 kg; [2] spodnji del stene je namenjen namestitvi dodatne omare, predala ali nosilca; [2a] zgornji del omare, predala ali nosilca je izdelan kot odlagalna polička z dvignjenim robom; [3] dokončno izvedbo se dogovori z naročnikom.
|  | PM | PM |  |  | 6 |  | [1] Zgornji del stene se izrabi v funkciji oskrbovalnega centra in vključuje dve univerzalni medicinski letvi za pritrjevanje medicinsko tehnične opreme in naprav (npr. infuzijskih perfuzorjev Braun Perfusor Space idr. opreme ter nadomestnih ali testnih naprav); [1a] razmaknjenost letev po višini, se dogovori z naročnikom; [1b] širina: ≈ 450 mm ali najmanj po razpoložljivem prostoru; [1c] dopustna sočasna obremenitev obeh letev z enim bremenom: ≥ 15 kg; [1d] priključki: 1 × 12 V in 1 × 230 V (vtičnice); [2] spodnji del stene je namenjen namestitvi dodatne omare, predala ali nosilca; [2a] zgornji del omare, predala ali nosilca je izdelan kot odlagalna polička z dvignjenim robom; [3] dokončno izvedbo se dogovori z naročnikom.
M |  | PM | PM |  |  | 6 |  | [1] The upper part of the wall is used in the function of supply centre and includes two universal medical rods for affixing medical technical equipment and devices (e.g. infusion perfusors Braun Perfusor Space and other equipment and replacement or test devices); [1a] displacement of rods along the height shall be agreed upon with the Contracting Authority; [1b] width: ≈ 450 mm or at least along the available space; [1c] simultaneous burdening of both rods with one load is permitted: ≥ 15 kg; [1d] connections: 1 × 12 V and 1 × 230 V (sockets); [2] the bottom part of the wall is intended for installation of additional closet, compartment or carrier; [2a] the upper part of the wall is designed as a storage shelf with a raised edge; [3] final execution shall be agreed upon with the Contracting Authority.
| M | PM |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-SI | 3.46.2 | Zahteva za RV z dolžino BP > 3.250 mm |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 5+ |  | [1] Zložljiv sedež; [1a] sedež ustreza zahtevam iz tč. »3.56« (uporabi se desni rokonaslon), dodatno je na razpolago ročaj za oprijem.
| M | PM |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 1V-MO | 3.47 | Namensko izdelan kolesni okrov
| M | PM |  | PF | PF | 1V-MO | 3.47 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF |  | 1V-MO | 3.47 |  |  |  |  | /
|  | PM |  | PF | PF | 1V-MO | 3.47 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
16
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.48 | Stenska inštalacija |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.48 | Wall installation |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Električna, kisikova in druga napeljava je zbrana v izza stenskem prostoru ali posebnem inštalacijskem kanalu; [2] priključki so vgrajeni v steno ali inštalacijski kanal: [2a] neposredno ob opremi/napravi kateri so namenjeni ter [2b] drugi, po dogovoru z naročnikom izbrani lokaciji; [3] poleg priključkov za oskrbo opredeljenih medicinsko tehničnih naprav so še:
|  | PM |  |  | PF | 3 |  | [1] Električna, kisikova in druga napeljava je zbrana v izza stenskem prostoru ali posebnem inštalacijskem kanalu; [2] priključki so vgrajeni v steno ali inštalacijski kanal: [2a] neposredno ob opremi kateri so namenjeni ter [2b] drugi, po dogovoru z naročnikom izbrani lokaciji; [3] poleg priključkov za oskrbo opredeljenih medicinsko tehničnih naprav so na razpolago:
I |  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Electrical, oxygen and other installations are collected in the behind wall space or a special installation channel; [2] connections are mounted in the wall or installation channel: [2a] directly adjacent to the equipment for which they are intended and [2b] at another selected location according to the agreement with the Contracting Authority; [3] In addition to the connections for the supply of the defined medical devices, the following are available:
[6 empty] | 3 |  | [1] Električna, kisikova in druga napeljava je zbrana v izzastenskem prostoru ali posebnem inštalacijskem kanalu; [2] priključki so vgrajeni v steno ali inštalacijski kanal: [2a] neposredno ob opremi kateri so namenjeni ter [2b] drugi, po dogovoru z naročnikom opredeljeni lokaciji; [3] na lahko dostopni lokaciji izzastenskega prostora se nahaja prazna, trda, gladka cev, notranjega premera ≈ 38 mm – vzpostavlja povezavo z lahko dostopno lokacijo znotraj oskrbovalnega dela stropa; [3a] dopustna tudi druga, namensko enakovredna izvedba; [4] poleg priključkov za oskrbo opredeljenih medicinsko tehničnih naprav so na razpolago:
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | ÇÈ |  | X X X | X X X | q
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.48.1 | Tri (3) 12 V vtičnice |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.48.1 | Three (3) 12 V sockets |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | (1 × Ø 21 mm, 2 × Ø 12 mm – ena posebej označena vtičnica za priklop inkubatorja).
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | (1 × Ø 21 mm, 2 × Ø 12 mm – ena posebej označena vtičnica za priklop inkubatorja).
I |  | PM |  |  | PF | 1V |  | (1 × Ø 21 mm, 2 × Ø 12 mm – one specially marked socket for connecting the incubator).
| M | PM | PM |  |  | 1V-SI | 3.48.2 | Dve (2) 230 V vtičnici |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-SI | 3.48.2 | Ena (1) 230 V vtičnica |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM | PM |  |  | 1V-SI | 3.48.2 | Two (2) 230 V sockets |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-SI | 3.48.2 | One (1) 230 V socket |  |  |  | 2 x S
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.48.3 | Dve (2) vtični sklopki za priklop kisika |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.48.3 | Two (2) plug-in couplings for connection of oxygen supply |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Ena (1) vtična sklopka je nameščena čim bližje stropu ali v stropni konzoli.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Ena (1) vtična sklopka je nameščena čim bližje stropu ali v stropni konzoli.
I |  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] One (1) plug-in coupling is located as close as possible to the ceiling or in the ceiling console.
INK | [5 empty] | 22 | 3.48.4 | Tri (3) vtične sklopke za priklop kisika |  |  |  | 2 x
INK | [5 empty] | 18 |  | [1] LN: bližje stropu, ena (1) vtična sklopka je lahko nameščena v stropni konzoli.
INK | [5 empty] | 22 | 3.48.5 | Dve (2) vtični sklopki za priklop zraka |  |  |  | 2 x
INK | [5 empty] | 18 |  | [1] LN: bližje stropu, ena (1) vtična sklopka je lahko nameščena v stropni konzoli.
[6 empty] | 20 | Ç |  |  |  | p
16
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.49 | Oprijemni ročaj za pacienta |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 18 | 3.49 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.49 | Grip handle for patient |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 18 | 3.49 | Točka nima opredeljene zahteve
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Namenjen oprijemu na bolniških nosilih ležečemu pacientu med transportom.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Namenjen oprijemu na bolniških nosilih ležečemu pacientu med transportom.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] Intended for the grip of a patient lying on ambulance stretcher during transport.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
INK | [5 empty] | 1V-MO | 3.50 | Zložljiv sedež, oprijemni ročaj, prostor za odlaganje medicinske dokumentacije in bralna lučka |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  | PF | PF | 1V-MO | 3.50 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  | PF | PF | 1V-MO | 3.50 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
INK | [5 empty] | 2 |  | [1] Smiselno se rabi oz. sledi zahtevam za sedež, oprijemni ročaj, prostor za odlaganje medicinske dokumentacije ter bralno lučko desne stene.
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
F |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.51 | Odlagalne površine za drobni material |  |  |  | 2 x S
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.51 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.51 | Storage areas for fine material |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.51 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] Več (≥ 2) prostornih in preglednih odlagalnih površin z dvignjenim, enostavno snemljivim čelnim robom ali večje število (≥ 5), tisoč (1000) mililitrskih multifunkcijskih predalčkov ali kombinacija obeh; [1a] LN: na sprednjem delu stene ali drugi, z naročnikom dogovorjeni lokaciji BP; [2] druge izvedbe: [2a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru nadomestne omare na predelni steni; [2b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru nadomestne omare na predelni steni.
F |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] More (> 2) spacious and transparent storage areas with raised, easily detachable front edge or a larger number thereof (> 5), thousand (1000) millilitre multifunction counters or a combination of both; [1a] IL: at the front of the wall or another location in PC agreed with the Contracting Authority; [2] other embodiments: [2a] for an RA estate car/van with a PC length greater than 3,000 mm, the requirement may also be included within the context of a replacement closed on the partition wall; [2b] for an RA modular design, the requirement is included within the context of replacement cabinet on the partition wall.
F | [5 empty] | 3 |  | [1] Več (≥ 2) prostornih in preglednih odlagalnih površin z dvignjenim, enostavno snemljivim čelnim robom ali večje število (≥ 5), tisoč (1000) mililitrskih multifunkcijskih predalčkov ali kombinacija obeh; [1a] LN: na sprednjem delu stene; [2] druge izvedbe: [2a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru nadomestne omare na predelni steni; [2b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru nadomestne omare na predelni steni.
F | [5 empty] | 3 |  | [1] Več (≥ 2) prostornih in preglednih odlagalnih površin z dvignjenim, enostavno snemljivim čelnim robom ali večje število (≥ 5), tisoč (1000) mililitrskih multifunkcijskih predalčkov ali kombinacija obeh; [1a] LN: na sprednjem delu stene; [2] druge izvedbe: [2a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru nadomestne omare na predelni steni; [2b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru nadomestne omare na predelni steni.
[5 empty] | PF | 1V-RU | Ç
16
F |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.52 | Spodnja omara/predal |  |  |  | 2 x S
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.52 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.52 | Lower closet/compartment |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.52 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  | PF | PF | 6 |  | [1] Za hrambo klasične vakuumske blazine, vakuumskih opornic, vratnih opornic in druge reševalno tehnične opreme; [2] omara/predal se razteza po celotni preostali razpoložljivi dolžini stene; [2a] globina: ≥ kolesnemu okrovu; [3] druge izvedbe: [3a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu leve stene, vakuumske opornice, vratne opornice in drugo reševalno tehnično opremo je dopustno namestiti tudi v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu desne stene, prerazporeditev vakuumske blazine pa je dopustna zgolj po dogovoru z naročnikom; [3b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru levega ali desnega boksa – potreben dogovor z naročnikom.
F |  |  |  | PF | PF | 6 |  | [1] For the storage of classic vacuum pad, vacuum orthopaedic braces, neck braces and other life-saving technical equipment; [2] the closet/compartment extends along the remaining available length of the wall; [2a] depth: ≥ wheel housing; [3] other embodiments: [3a] for an RA estate car/van model with a PC length greater than 3,000 mm, the requirement may also be included within the context of a high closed enclosure at the rear of the left wall, while vacuum orthopaedic braces, neck braces and other life-saving technical equipment may also be fitted within a high enclosure on the rear part of the right wall, and the redistribution of the vacuum pad is permitted only in agreement with the Contracting Authority; [3b] for an RA modular design, the requirement is included in the left or right box – an agreement with the Contracting Authority is required.
F | [5 empty] | 5 |  | [1] Za hrambo klasične vakuumske blazine, vakuumskih opornic, vratnih opornic in druge reševalno tehnične opreme; [2] omara/predal se razteza po celotni preostali razpoložljivi dolžini stene; [2a] globina: ≥ kolesnemu okrovu; [3] druge izvedbe: [3a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu leve stene, vakuumske opornice, vratne opornice in drugo reševalno tehnično opremo je dopustno namestiti tudi v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu desne stene, prerazporeditev vakuumske blazine pa je dopustna zgolj po dogovoru z naročnikom; [3b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru levega ali desnega boksa – potreben dogovor z naročnikom.
F | [5 empty] | 5 |  | [1] Za hrambo klasične vakuumske blazine, vakuumskih opornic, vratnih opornic in druge reševalno tehnične opreme; [2] omara/predal se razteza po celotni preostali razpoložljivi dolžini stene; [2a] globina: ≥ kolesnemu okrovu; [3] druge izvedbe: [3a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu leve stene, vakuumske opornice, vratne opornice in drugo reševalno tehnično opremo je dopustno namestiti tudi v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu desne stene, prerazporeditev vakuumske blazine pa je dopustna zgolj po dogovoru z naročnikom; [3b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru levega ali desnega boksa – potreben dogovor z naročnikom.
16
[5 empty] | PF | 1V-RU | Ç
16
F |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.53 | Zgornja, delno zaprta omara/predal |  |  |  | 2 x S
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.53 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.53 | Upper partially closed closet/drawer |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.53 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  |  | PF | 5 |  | [1] Zajame pretežen del preostale razpoložljive dolžine stene in je namenjena shranjevanju manjših enot medicinsko tehnične opreme in pripomočkov ter medicinskega materiala; [2] v kolikor naročnik oceni, da omara/predal nudi premalo razpoložljivega prostora je potrebno zagotoviti dodaten prostor, npr. v obliki izvlečnih predalov v sklopu omare na predelni steni ob drsnih vratih ali v okviru druge, z naročnikom dogovorjene rešitve; [3] druge izvedbe: [3a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru nadomestne omare na predelni steni; [3b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru nadomestne omare na predelni steni.
F |  |  |  |  | PF | 5 |  | [1] It includes most of the remaining available length of the wall and is intended for the storage of smaller units of medical technical equipment and accessories and medical supplies; [2] If the Contracting Authority estimates that the closet/compartment does not have enough available space, an additional space must be provided, for example, In the form of pull-out drawers within the closet on the partition wall adjacent to the sliding door or in the frame or within the context of another solution agreed with the Contracting Authority; [3] other embodiments: [2a] for an RA estate car/van with a PC length greater than 3,000 mm, the requirement may also be included within the context of a replacement closed on the partition wall; [2b] for an RA modular design, the requirement is included within the context of replacement cabinet on the partition wall.
F | [5 empty] | 5 |  | [1] Zajame pretežen del preostale razpoložljive dolžine stene in je namenjena shranjevanju manjših enot medicinsko tehnične opreme in pripomočkov ter medicinskega materiala; [2] v kolikor naročnik oceni, da omara/predal nudi premalo razpoložljivega prostora je potrebno zagotoviti dodaten prostor, npr. v obliki izvlečnih predalov v sklopu omare na predelni steni ob drsnih vratih ali v okviru druge, z naročnikom dogovorjene rešitve; [3] druge izvedbe: [2a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru nadomestne omare na predelni steni; [2b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru nadomestne omare na predelni steni.
[5 empty] | PF | 1V-RU | Ç
16
F |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.54 | Prostor (visoka zaprta omara/boks) za shranjevanje na zadnjem delu leve stene (točka se nanaša na RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm in RV modularne izvedbe) |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.54 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF | PF | 2 | 3.54 | Space (high closed cupboard / box) for storage on the rear of the left wall (the item refers to an RA estate car/van with a PC length of over 3,000 mm and an RA modular design) |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.54 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] LN: po višini, širini in globini najmanj z visoko zaprto omaro/boksom za shranjevanje na zadnjem delu desne stene primerljiva omara/boks; [2] izbor opreme in notranja razporeditev omare/boksa se dogovori z naročnikom.
F |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] IL: a comparable closed/box in terms of height, width and depth, at least with a high enclosed closed/ storage box at the rear of the right wall; [2] the selection of equipment and the internal arrangement of the closet/box are finally agreed with the Contracting Authority.
[5 empty] | PF | 1V-RU | ÇÈ |  | X X X | X X X | q
16
F |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.54.1 | Visoka zaprta omara (leva) za hrambo (dopustna izbira za RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm) |  |  |  | 2 x S
F |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.54.1 | High closed cabinet (left) for storage (allowed option for an RA estate car/van model with a PC length over 3,000 mm) |  |  |  | 2 x S
F |  |  |  | PF | PF | 18 |  | [1] Smiselno se rabi oz. sledi zahtevam iz tč. »3.54.2«.
F |  |  |  | PF | PF | 18 |  | [1] It is used meaningfully or follows the requirements from item »3.54.2«.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Npr. klasične vakuumske blazine ali travma nahrbtnika ali druge reševalno tehnične opreme. [2] LN: po višini, širini in globini najmanj primerljiva z visoko zaprto omaro za hrambo desne stene.
F |  |  |  | PF | PF | 1V-SI | 3.54.2 | Boks (levi) z zunanjim odvzemom (zahteva za RV modularne izvedbe) |  |  |  | 2 x S
F |  |  |  | PF | PF | 1V-SI | 3.54.2 | Box (left) with external removal (requirement for RA modular designs) |  |  |  | 2 x S
F |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] Namenjen za shranjevanje: [1a] osrednjih dveh kisikovih posod in stola za prenos pacienta če ti niso nameščeni na drugih dopustnih lokacijah; [1b] v boksu je dopustno tudi shranjevanje npr. klasične vakuumske blazine z zaščitno vrečo in črpalko; travma nahrbtnika; triažne torbe; mehaničnega pripomočka za izvajanje zunanje srčne masaže in aktivne dekompresije (LUCAS-a, proizvajalca Jolife AB); prenosne enote za kisik; in druge, z naročnikom dogovorjene opreme; [2] zgornji del boksa je dopustno urediti tudi kot omaro z odvzemom iz BP.
F |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] Designed for storage: [1a] the central two oxygen vessels and the patient transfer chair if these are not located in other permissible locations; [1b] storage in the box, for example, is allowed, for example, in classic vacuum bags with a protective bag and pump; a trauma backpack; triage bags; a mechanical device for performing external cardiac massage and active decompression (LUCAS, manufactured by Jolife AB); portable oxygen units and other equipment agreed with the Contracting Authority; [2] it is also possible to arrange the upper part of the box as a closed with a removal from PC.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Poleg shranjevanja osrednjih dveh kisikovih posod in stola za prenos pacienta je v levem boksu dopustno namestiti tudi npr. prenosno enoto za kisik, travma nahrbtnik, aparat za gašenje in drugo, z naročnikom dogovorjeno opremo.
[5 empty] | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.54 | Prostor – boks (levi) z zunanjim odvzemom za shranjevanje na zadnjem delu stene ^ |  |  |  | 2 x S
16
M |  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.54 | Area – box (left) with external removal for storing at the rear wall ^ |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 6 |  | [1] Namenjen za shranjevanje: [1a] osrednjih dveh kisikovih posod in stola za prenos pacienta, če ti niso nameščeni na drugih dopustnih lokacijah; [1b] v boksu je dopustno tudi shranjevanje npr. klasične vakuumske blazine z zaščitno vrečo in črpalko; travma nahrbtnika; triažne torbe; mehaničnega pripomočka za izvajanje zunanje srčne masaže in aktivne dekompresije (LUCAS-a, proizvajalca Jolife AB); prenosne enote za kisik (v namenskem nosilcu); in druge, z naročnikom dogovorjene opreme; [2] zgornji del boksa je dopustno urediti tudi kot omaro z odvzemom iz BP; [3] LN: prostor (boks/omara) je po višini, širini in globini primerljiv z boksom desne stene; [4] v boks nameščeno opremo in njeno razporeditev se dokončno dogovori z naročnikom glede na ponudbi priložene tehnične risbe ali idejne skice razporeditve opreme boksa.
|  | PM | PM |  |  | 6 |  | [1] Namenjen za shranjevanje: [1a] osrednjih dveh kisikovih posod in stola za prenos pacienta če ti niso nameščeni na drugih dopustnih lokacijah; [1b] v boksu je dopustno tudi shranjevanje npr. klasične vakuumske blazine z zaščitno vrečo in črpalko; travma nahrbtnika; triažne torbe; mehaničnega pripomočka za izvajanje zunanje srčne masaže in aktivne dekompresije (LUCAS-a, proizvajalca Jolife AB); prenosne enote za kisik; in druge, z naročnikom dogovorjene opreme; [2] zgornji del boksa je dopustno urediti tudi kot omaro z odvzemom iz BP; [3] LN: prostor (boks/omara) je po višini, širini in globini primerljiv z boksom desne stene; [4] v boks nameščeno opremo in njeno razporeditev se dokončno dogovori z naročnikom.
M |  | PM | PM |  |  | 6 |  | [1] Designed for storage: [1a] the central two oxygen vessels and the patient transfer chair if these are not located in other permissible locations; [1b] storage in the box, for example, is allowed, for example, in classic vacuum bags with a protective bag and pump; a trauma backpack; triage bags; a mechanical device for performing external cardiac massage and active decompression (LUCAS, manufactured by Jolife AB); portable oxygen units and other equipment agreed with the Contracting Authority; [2] it is also possible to arrange the upper part of the box as a closed with a removal from PC. [3] IL: area (box/closet) is comparable by height, width and depth to the right wall box; [4] the equipment installed in the box and its arrangement shall be finally agreed upon with the Contracting Authority.
INK | [5 empty] | 4 |  | [1] Namenjen za shranjevanje: [1a] osrednjih dveh hranilnikov kisika, [1b] hranilnika zraka, [1c] prenosne enote za kisik in [1d] stola za prenos pacienta, če ti niso nameščeni na drugih dopustnih lokacijah ter [1e] druge morebitne, z naročnikom dogovorjene opreme; [2] zgornji del boksa je urejen kot omara z odvzemom iz BP; [3] LN: [3a] po pretežnem delu preostale razpoložljive dolžine zadnjega dela stene; [3b] globina: ≥ kolesnemu okrovu; [3c] v višino: najmanj od nivoja tal BP navzgor vse do stropa; [4] v boks nameščeno opremo in njeno razporeditev se dokončno dogovori z naročnikom.
[6 empty] | 6 |  | [1] Namenjen za shranjevanje: [1a] osrednjih dveh kisikovih posod, če ti nista nameščeni na drugi, z zunanje strani RV lahko dostopni ter z naročnikom predhodno dogovorjeni lokaciji; [1b] stola za prenos pacienta, če ta ni nameščen na drugi dopustni lokaciji; [1c] v boksu je dopustno tudi shranjevanje npr. klasične vakuumske blazine z zaščitno vrečo in črpalko; travma nahrbtnika; triažne torbe; mehaničnega pripomočka za izvajanje zunanje srčne masaže in aktivne dekompresije (LUCAS-a, proizvajalca Jolife AB); prenosne enote za kisik in druge, z naročnikom dogovorjene opreme; [2] zgornji del boksa je dopustno urediti tudi kot omaro z odvzemom iz BP; [3] LN: prostor (boks/omara) je po višini, širini in globini primerljiv z boksom desne stene; [4] v boks nameščeno opremo in njeno razporeditev se dokončno dogovori z naročnikom.
| M | PM |  |  |  | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
M | [5 empty] | 1V-MO | 3.55 | Prostor za namestitev kisikovih posod |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  | PF | PF | 1V-MO | 3.55 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF |  | 1V-MO | 3.55 |  |  |  |  | /
|  | PM |  | PF | PF | 1V-MO | 3.55 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
MIX | [5 empty] | 5 |  | [1] V primeru, da najmanj ena kisikova posoda ni nameščena na drugi, z zunanje strani RV lahko dostopni lokaciji je to ali obe posodi dopustno namestiti na skrajno zadnjem delu leve stene (v višini tal) – kot najbližje vrat nameščen element; [1a] ob upoštevanju opredeljenih zahtev in zahtev po namestitvi stola za prenos pacienta (tč. »3.60«) je po dogovoru z naročnikom, dopustna namestitev posod tudi v okviru desne stene; [2] druge izvedbe: [2a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva zajeta v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu leve ter po dogovoru z naročnikom lahko tudi desne stene; [2b] pri RV modularne izvedbe sta obe posodi nameščeni v levem ali drugem, z naročnikom dogovorjenem namenskem boksu.
MIX | [5 empty] | 1V
| M |  |  |  |  | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | POHIŠTVENI IN DRUG INTERIER TER OPREMA DESNE STENE (v smeri vožnje )
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | FURNITURE AND OTHER INTERIOR EQUIPMENT OF THE RIGHT WALL (in driving direction)
16
| M | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 3.56 | Zložljiv sedež * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM | PM | PF | PF | 1V-MO | 3.56 | Folding seat * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4+ |  | [1] LN: v smeri vožnje ali v okviru dopustnega zasuka, vzdolžno v sredini naprave za sprejem bolniških nosil; [2] ko se sedež zloži ob steno, se pridobiti prostor za prost prehod skozi BP; [3] pritrditev: [3a] na steno ali [3b] na kolesni okrov; [4] sedež ima: [4a] hrbtni naslon z oporo za glavo; [4b] najmanj levi naslon za roko, [4c] integriran ali drugače urejen tri (3) točkovni varnostni pas; [5] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [6] celostno usklajen z notranjostjo BP; [7] ožje področje sedeža zajame tudi:
|  | PM | PM |  |  | 5 |  | [1] LN: v smeri vožnje ali v okviru dopustnega zasuka, vzdolžno bližje sredini bolniške mize; [2] ko se sedež zloži ob steno, se pridobiti prostor za prost prehod skozi BP; [3] pritrditev: [3a] na steno ali [3b] na kolesni okrov; [4] sedež ima: [4a] hrbtni naslon z oporo za glavo; [4b] najmanj levi naslon za roko, [4c] integriran ali drugače urejen 3 točkovni varnostni pas; [5] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [6] testiran v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [7] celostno usklajen z notranjostjo BP; [8] ožje področje sedeža zajame tudi:
M |  | PM | PM |  |  | 5 |  | [1] IL: in the driving direction or within the allowable rotation, longitudinally closer to the centre of the hospital table; [2] when the seat is folded against the wall, a space for free passage through PC is obtained; [3] affixing: [3a] to the wall or [3b] to the wheel housing; [4] the chair has the following: [4a] back support with headrest; [4b] at least a left armrest, [4c] integrated or otherwise arranged 3-point safety belt; [5] it is coated in artificial leather not sensitive to disinfectants used in health care; [6] tested in accordance with the requirements of the SIST EN 1789 standard; [7] fully coordinated with the interior of PC; [8] the narrower area of the seat also includes:
|  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] LN: v smeri vožnje ali v okviru dopustnega zasuka, vzdolžno bližje sredini bolniške mize; [2] ko se sedež zloži ob steno, se pridobiti prostor za prost prehod skozi BP; [3] pritrditev: [3a] na steno ali [3b] na kolesni okrov ali [3c] v pod, tesno ob steni ali kolesnem okrovu; [4] sedež ima: [4a] hrbtni naslon z oporo za glavo; [4b] najmanj levi naslon za roko; [4c] integriran ali drugače urejen 3 točkovni varnostni pas; [5] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [6] testiran v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [7] celostno usklajen z notranjostjo BP; [8] ožje področje sedeža zajame tudi:
M |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] IL: in the driving direction or within the allowable rotation, longitudinally closer to the centre of the hospital table; [2] when the seat is folded against the wall, a space for free passage through PC is obtained; [3] affixing: [3a] on the wall or [3b] on the wheel housing or [3c] to the floor, close to the wall or wheel housing; [4] the seat has: [4a] back support with headrest; [4b] at least a left armrest; [4c] integrated or otherwise arranged 3-point safety belt; [5] it is coated in artificial leather not sensitive to disinfectants used in health care; [6] tested in accordance with the requirements of the SIST EN 1789 standard; [7] fully coordinated with the interior of PC; [8] the narrower area of the seat also includes:
INK | [5 empty] | 5 |  | [1] LN: v smeri vožnje; [1a] vzdolžno je prvi sedež nameščen bližje sredini bolniških nosil, drugi pa za njim; [2] ko se sedež zloži ob steno, se pridobi prostor za prost prehod skozi BP; [3] pritrditev: [3a] na steno ali [3b] na kolesni okrov; [3c] drugi sedež je dopustno pritrditi tudi v pod, tesno ob steni ali kolesnem okrovu; [4] omogoča zasuk v smeri bolniških nosil; [5] sedež ima: [5a] hrbtni naslon z oporo za glavo; [5b] najmanj levi, po višini nastavljiv naslon za roko, [5c] integriran 3 točkovni varnostni pas; [6] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [7] testiran v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [8] celostno usklajen z notranjostjo BP; [9] ožje področje prvega sedeža zajame tudi:
F | [5 empty] | 5 |  | [1] LN: v smeri vožnje ali v okviru dopustnega zasuka, vzdolžno bližje sredini bolniške mize; [2] ko se sedež zloži ob steno, se pridobiti prostor za prost prehod skozi BP; [3] pritrditev: [3a] na steno ali [3b] na kolesni okrov ali [3c] v pod, tesno ob steni ali kolesnem okrovu; [4] sedež ima: [4a] hrbtni naslon z oporo za glavo; [4b] najmanj levi, po višini nastavljiv naslon za roko, [4c] integriran ali drugače urejen 3 točkovni varnostni pas; [5] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [6] testiran v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [7] celostno usklajen z notranjostjo BP; [8] ožje področje sedeža zajame tudi:
[6 empty] | 5 |  | [1] LN: v smeri vožnje, vzdolžno bližje sredini bolniške mize; [2] ko se sedež zloži ob steno, se pridobiti prostor za prost prehod skozi BP; [3] pritrditev na steno ali na kolesni okrov ali v pod, tesno ob steni - izvedba ne sme posegati v svetli del prehoda; [4] omogoča zasuk v smeri bolniških nosil; [5] sedež ima: [5a] po naklonu nastavljiv hrbtni naslon z oporo za glavo; [5b] najmanj levi, po višini nastavljiv naslon za roko, [5c] integriran 3 točkovni varnostni pas, [5d] zložljivo sedišče; [6] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [7] testiran v skladu z zahtevami za sedeže kategorije M1; [8] celostno usklajen z notranjostjo BP; [9] ožje področje sedeža zajame tudi:
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | ÇÈ |  |  |  | q
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.56.1 | Oprijemni ročaj |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.56.1 | Handrails |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Zahteva se uporablja v primeru, ko ni možna funkcionalna raba ročaja ob levi strani drsnih vrat; [2] dolžina ≈ 200 mm ali več; [3] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Zahteva se uporablja v primeru, ko ni možna funkcionalna raba ročaja ob levi strani drsnih vrat; [2] dolžina ≈ 200 mm ali več; [3] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža.
I |  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] The requirement applies in the case where the functional use of the handle on the left side of the sliding door is not possible; [2] Length ≈ 200 mm or more; [3] IL: near the seat – use from the seat.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.56.2 | Manjši prostor za odlaganje medicinske dokumentacije in tabličnega računalnika |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.56.2 | Smaller storage space for medical documentation and tablet computer |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Najmanj bloka 100 listov formata A4; [2] izbranega tabličnega računalnika; [3] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža; [4] prostor je opremljen z eno (1) 12 V vtičnico.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Najmanj bloka 100 listov formata A4; [2] izbranega tabličnega računalnika; [3] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža; [4] prostor je opremljen z eno (1) 12 V vtičnico.
I |  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] At least a 100 sheet block of A4 format; [2] the selected tablet computer; [3] IL: near the seat – use from the seat; [4] the room is equipped with one (1) 12 V socket.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.56.3 | Bralna lučka |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.56.3 | Reading lamp |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] S stikalom za prižiganje ali samostojno stikalo, pri višji namestitvi luči; [2] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] S stikalom za prižiganje ali samostojno stikalo, pri višji namestitvi luči; [2] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža.
I |  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] With an on switch or a stand-alone switch with higher light installation; [2] IL: near the seat – use from the seat.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.56.4 | Nosilec za namestitev prenosne enote DMR sistema radijskih zvez (Motorola, MOTOTRBO™, serija DP4800) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 2 | 3.56.4 | Mounting carrier for the portable DMR radio communication transmitter system (Motorola, MOTOTRBO™, DP4800 series) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža.
I |  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] IL: near the seat – use from the seat.
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.56.5 | Enota za upravljanje zvočnikov BP |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.56.5 | PC speaker control unit |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža.
|  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] LN: v bližini sedeža – uporaba s sedeža.
I |  | PM |  |  | PF | 1V |  | [1] IL: near the seat – use from the seat.
[6 empty] | 22 | 3.56.6 | Sistem za govorno komunikacijo z VP – interkom * |  |  |  | 2 x S
[5 empty] | PF | 18 | 3.56.6 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
[5 empty] | PF | 22 | 3.56.6 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
[6 empty] | 18 | 3.56.6 |  |  |  |  | 3 x
[6 empty] | 18 |  | [1] LN: v bližini sedeža - uporaba s sedeža.
I | [5 empty] | 18 |  | [1] IL: near the seat – use from the seat.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  |  |  | p
16
16
F |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.57 | Spodnja omara/predal |  |  |  | 2 x S
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.57 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.57 | Lower closet/compartment |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.57 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Razteza se po celotni preostali razpoložljivi dolžini zadnjega dela stene, [1a] globina: ≥ kolesnemu okrovu; [1b] namenjena je shranjevanju preostale opreme (travma nahrbtnika ali manjših enot reševalno tehnične opreme ali drugih pripomočkov); [2] druge izvedbe: [2a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu desne stene; [2b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru desnega boksa.
F |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] It extends along the entire remaining available length of the rear part of the wall, [1a] depth: ≥ wheel housing; [1b] it is intended to store the remaining equipment (trauma backpack or smaller units of life-saving technical equipment or other accessories); [2] other embodiments: [2a] for an RA estate car/van with a PC length greater than 3,000 mm, the requirement may also be included within the context of a high closed closed on the rear part of the right wall; [2b] for an RA modular design, the requirement is included within the context of right box.
[5 empty] | PF | 1V-RU | Ç
16
F |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.58 | Zgornji odlagalni prostor |  |  |  | 2 x S
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.58 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.58 | Upper storage space |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.58 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  |  | PF | 2 |  | [1] Razteza se po pretežnem razpoložljivem prostoru zgornjega dela stene (od drsnih vrat do omarice na zadnjem delu stropa) in je namenjen shranjevanju manjših enot opreme ali materiala; [2] druge izvedbe: [2a] v dogovoru z naročnikom je zahtevo dopustno urediti tudi na drugi lokaciji BP; [2b] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru nadomestne omare na predelni steni ali visoke zaprte omare na zadnjem delu desne stene; [2b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru nadomestne omare na predelni steni.
F |  |  |  |  | PF | 2 |  | [1] It extends over the most of available space of the upper part of the wall (from the sliding door to the cabinet at the rear of the ceiling) and it is intended to store small units of equipment or material; [2] other embodiments: [2a] in agreement with the Contracting Authority, the requirement may also be arranged at another PC location; [2b] for an RA estate car/van with a PC length greater than 3,000 mm, the requirement may also be included within the context of a replacement cabinet on a partition wall or high-closed closet on the rear of the right-hand wall; [2b] for an RA modular design, the requirement is included within the context of a replacement closet on the partition wall.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Razteza se po pretežnem razpoložljivem prostoru zgornjega dela stene (od drsnih vrat do omarice na zadnjem delu stropa) in je namenjen shranjevanju manjših enot opreme ali materiala; [2] druge izvedbe: [2a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta tudi v okviru nadomestne omare na predelni steni ali visoke zaprte omare na zadnjem delu desne stene; [2b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru nadomestne omare na predelni steni.
[5 empty] | PF | 1V-RU | Ç
16
F |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.59 | Prostor (visoka zaprta omara/boks) za shranjevanje na zadnjem delu desne stene (točka se nanaša na RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm in RV modularne izvedbe) |  |  |  | 2 x S
|  |  | PM |  |  | 1V-MO | 3.59 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
F |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.59 | Space (high closed cupboard / box) for storage on the rear of the right wall (the item refers to an RA estate car/van with a PC length of over 3,000 mm and an RA modular design) |  |  |  | 2 x S
|  |  | PM |  |  | 1V-MO | 3.59 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] LN: [1a] po pretežnem delu preostale razpoložljive dolžine zadnjega dela stene; [1b] globina: ≥ kolesnemu okrovu; [1c] v višino: najmanj od kolesnega okrova navzgor (zahteva za RV kombi/furgon izvedbe) oz. najmanj od nivoja tal BP navzgor (zahteva za RV modularne izvedbe); [2] izbor opreme in notranja razporeditev omare/boksa se dokončno dogovori z naročnikom.
F |  |  |  | PF | PF | 3 |  | [1] IL: [1a] for the most part of the remaining available length of the rear part of the wall; [1b] depth: > wheel housing; [1c] in height: at least from the wheel housing upwards (requirement for an RA estate car/van); at least from the floor level of PC upwards (requirement for RA modular designs); [2] the selection of equipment and the internal arrangement of the closet/ box are finally agreed with the Contracting Authority.
F | [5 empty] | 3 |  | [1] LN: [1a] po pretežnem delu preostale razpoložljive dolžine zadnjega dela stene; [1b] globina: ≥ kolesnemu okrovu; [1c] v višino: najmanj od kolesnega okrova navzgor (zahteva za RV kombi/furgon izvedbe) oz. najmanj od nivoja tal BP navzgor (zahteva za RV modularne izvedbe); [2] notranja razporeditev omare/boksa se dogovori z naročnikom.
[5 empty] | PF | 1V-RU | ÇÈ |  |  |  | q
16
F |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.59.1 | Visoka zaprta omara (desna) za hrambo (zahteva dopustna izbira za RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm) |  |  |  | 2 x S
F |  |  |  | PF | PF | 2 | 3.59.1 | High closed cabinet (right) for storage (allowed option for an RA estate car/van model with a PC length over 3,000 mm) |  |  |  | 2 x S
F |  |  |  | PF | PF | 1V |  | [1] Smiselno se rabi oz. sledi zahtevam iz tč. »3.59.2«.
F |  |  |  | PF | PF | 1V |  | [1] It is used meaningfully or follows the requirements from item »3.59.2«.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Vakuumskih opornic, vratnih opornic, travma nahrbtnika ali druge reševalno tehnične opreme; [2] ob upoštevanju, v tč. »3.50« opredeljenih zahtev in zahtev po namestitvi stola za transport pacienta (tč. »3.57«) je po dogovoru z naročnikom dopustna tudi namestitev posod za kisik.
F |  |  |  | PF | PF | 1V-SI | 3.59.2 | Boks (desni) z zunanjim odvzemom (zahteva za RV modularne izvedbe) |  |  |  | 2 x S
F |  |  |  | PF | PF | 1V-SI | 3.59.2 | Box (right) with external removal (requirement for RA modular designs) |  |  |  | 2 x S
F |  |  |  | PF | PF | 6 |  | [1] Namenjen za shranjevanje: [1a] kompleta vakuumskih opornic za okončine; [1b] kompleta vratnih opornic; [1c] steznika za imobilizacijo poškodovanca v sedečem položaju; [1d] deske za imobilizacijo otroka; [1e] zajemalnih nosil z oporo za glavo in pasovi za pritrjevanje, če te niso shranjene na drugi, za odvzem od zunaj lahko dostopni lokaciji; [1f] zaščitnih čelad, če te niso nameščene na drugih, za odvzem funkcionalnih lokacijah VP in/ali BP; [1g] v boksu je dopustno tudi shranjevanje npr. mehaničnega pripomočka za izvajanje zunanje srčne masaže in aktivne dekompresije (LUCAS-a, proizvajalca Jolife AB); osrednjih dveh kisikovih posod in stola za prenos pacienta če ti niso nameščeni na drugih dopustnih lokacijah; in druge, z naročnikom dogovorjene opreme; [2] zgornji del boksa je dopustno urediti tudi kot omaro z odvzemom iz BP.
F |  |  |  | PF | PF | 6 |  | [1] Designed for storage: [1a] of a set of vacuum orthopaedic braces for the limbs; [1b] neck brace kit; [1c] support corset for immobilizing the injured person in a sitting position; [1d] immobilization board for children; [1e] scoop stretchers with headrest and and fixing belts, if these are not stored at another easily accessible location for removal from outside; [1f] protective helmets, if these are not installed at other functional locations in DCab and/or PC for removal; [1g] in the box it is also possible to store, for example, a mechanical device for performing external cardiac massage and active decompression (LUCAS, manufactured by Jolife AB); the central two oxygen containers and the patient transfer chair if they are not located in other permissible locations and other equipment agreed upon with the Contracting Authority; [2] it is also possible to arrange the upper part of the box as a closed for removal from PC.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Primarno namenjen za/omogoča shranjevanje vse tehnične opreme in pripomočkov za oskrbo poškodovanca (otrok in odraslih). Ob ustrezni prostorski razpoložljivosti je v boks dopustno namestiti tudi stol za transport pacienta – potreben dogovor z naročnikom.
[6 empty] | 1V-RU | Ç
16
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.59 | Prostor – boks (desni) z zunanjim odvzemom za shranjevanje na zadnjem delu stene ^ |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF |  | 2 | 3.59 | Prostor (visoka zaprta omara/boks) za shranjevanje na zadnjem delu desne stene (točka se nanaša na RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm in RV modularne izvedbe) |  |  |  | 2 x S
16
M |  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.59 | Area – box (right) with external removal for storing at the rear wall ^ |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF |  | 2 | 3.59 | Space (high closed cupboard / box) for storage on the rear of the right wall (the item refers to an RA estate car/van with a PC length of over 3,000 mm and an RA modular design) |  |  |  | 2 x S
M | M |  |  |  |  | 2 | a | [1] LN: [1a] po pretežnem delu preostale razpoložljive dolžine zadnjega dela stene; [1b] globina: ≥ kolesnemu okrovu (prilagojeno glede na potrebe po shranjevanju opreme); [1c] v višino: najmanj od nivoja tal BP navzgor vse do stropa.
M |  | PM | PM |  |  | 2 | a | [1] LN: [1a] po pretežnem delu preostale razpoložljive dolžine zadnjega dela stene; [1b] globina: ≥ kolesnemu okrovu; [1c] v višino: najmanj od nivoja tal BP navzgor vse do stropa.
M |  | PM | PM |  |  | 2 | a | [1] IL: [1a] for the most part of the remaining available length of the rear part of the wall; [1b] depth: ≥ wheel housing; [1c] in height: at least from the floor level of PC upwards all the way to the ceiling.
16
M | M |  |  |  |  | 7+ | b | [1] Namenjen za shranjevanje: [1a] kompleta vakuumskih opornic za okončine; [1b] kompleta vratnih opornic; [1c] steznika za imobilizacijo poškodovanca v sedečem položaju; [1d] deske za imobilizacijo otroka; [1e] zajemalnih nosil z oporo za glavo in pasovi za pritrjevanje, če te niso shranjene na drugi, za odvzem od zunaj lahko dostopni lokaciji; [1f] zaščitnih čelad, če te niso nameščene na drugih, za odvzem funkcionalnih lokacijah VP in/ali BP; [1g] v boksu je dopustno tudi shranjevanje npr.: mehaničnega pripomočka za izvajanje zunanje srčne masaže in aktivne dekompresije (LUCAS-a, proizvajalca Jolife AB); osrednjih dveh kisikovih posod in stola za prenos pacienta če ti niso nameščeni na drugih dopustnih lokacijah; in druge, z naročnikom dogovorjene opreme; [2] zgornji del boksa je dopustno urediti tudi kot omaro z odvzemom iz BP; [3] v boks nameščeno opremo in njeno razporeditev se dokončno dogovori z naročnikom glede na ponudbi priložene tehnične risbe ali idejne skice razporeditve opreme boksa.
M |  | PM | PM |  |  | 7+ | b | [1] Namenjen za shranjevanje: [1a] kompleta vakuumskih opornic za okončine; [1b] kompleta vratnih opornic; [1c] steznika za imobilizacijo poškodovanca v sedečem položaju; [1d] deske za imobilizacijo otroka; [1e] zajemalnih nosil z oporo za glavo in pasovi za pritrjevanje, če te niso shranjene na drugi, za odvzem od zunaj lahko dostopni lokaciji; [1f] zaščitnih čelad, če te niso nameščene na drugih, za odvzem funkcionalnih lokacijah VP in/ali BP; [1g] v boksu je dopustno tudi shranjevanje npr. mehaničnega pripomočka za izvajanje zunanje srčne masaže in aktivne dekompresije (LUCAS-a, proizvajalca Jolife AB); osrednjih dveh kisikovih posod in stola za prenos pacienta če ti niso nameščeni na drugih dopustnih lokacijah; in druge, z naročnikom dogovorjene opreme; [2] zgornji del boksa je dopustno urediti tudi kot omaro z odvzemom iz BP; [3] v boks nameščeno opremo in njeno razporeditev se dokončno dogovori z naročnikom.
M |  | PM | PM |  |  | 8 | b | [1] Designed for storage: [1a] of a set of vacuum orthopaedic braces for the limbs; [1b] neck brace kit; [1c] support corset for immobilizing the injured person in a sitting position; [1d] immobilization board for children; [1e] scoop stretchers with headrest and and fixing belts, if these are not stored at another easily accessible location for removal from outside; [1f] protective helmets, if these are not installed at other functional locations in DC and/or PC for removal; [1g] in the box it is also possible to store, for example, a mechanical device for performing external cardiac massage and active decompression (LUCAS, manufactured by Jolife AB); the central two oxygen containers and the patient transfer chair if they are not located in other permissible locations and other equipment agreed upon with the Contracting Authority; [2] it is also possible to arrange the upper part of the box as a closed for removal from PC; [3] the equipment installed in the box and its arrangement will finally be agreed upon with the Contracting Authority.
| M | PM |  |  |  | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
[6 empty] | 1V-MO | 3.60 | Prostor z nosilcem za namestitev stola za prenos pacientov |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  | PM | PF | 1V-MO | 3.60 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  |  |  | PM |  | 1V-MO | 3.60 |  |  |  |  | /
|  | PM |  | PM | PF | 1V-MO | 3.60 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
MIX | [6 empty] | 9 | [1] V primeru, da se stol za prenos pacientov (stol) ne nahaja na drugi, obvezno z zunanje strani lahko dostopni lokaciji je ta nameščen: [1a] v posebni omari z izvlečnim predalom; LN: tesno ob ali v sklopu elementa iz tč. »3.53« oz. »3.55«, ob skrajno zadnjem delu stene – kot najbližje vrat nameščen element ali [1b] na enakovrednem samostojnem izvlečnem nosilcu (dopustno zgolj pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm); [2] zasnova omare/nosilca je takšna, da omogoča odvzem in namestitev stola od zunaj – brez potrebe po vstopanju v BP; [2a] ob izpolnjevanju predhodnega, je stol dopustno namestiti tudi v omari brez izvlečnega predala; [3] izbran je sistem pritrjevanja stola, ki poleg namestitve izbranega stola, omogoča tudi namestitev stola proizvajalca Ferno, model 40 ali enakovredno; [4] omara (nosilec) je: [4a] trdne konstrukcije; [4b] kar se da ploske izvedbe; [4c] oblikovana po značilnostih širšega spektra stolov; [5] narejena je: [5a] iz nerjaveče kovine ali drugega nerjavečega materiala in [5b] barvno usklajena z notranjostjo BP; [6] robovi so: [6a] čim manj izraženi in [6b] še posebej trpežne izvedbe; [6c] v primeru nekovinske izvedbe so izpostavljeni robovi in stranice ter najmanj spodnji notranji del omare/predala, obvezno zaščiteni s pločevino V2A ali enakovredno; [7] pri RV modularne izvedbe je stol nameščen v levem boksu.
[6 empty] | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | INTERIER TER OPREMA STROPA
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | INTERIOR AND CEILING EQUIPMENT
16
F |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.61 | Eden (1) ali več zaprtih odlagalnih prostorov na zadnjem delu BP |  |  |  | 2 x S
| M | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.61 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
F |  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.61 | One (1) or more enclosed storage spaces at the rear of the PC |  |  |  | 2 x S
F |  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.61 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
F |  |  |  | PF | PF |  | 3 | [1] Notranjost je: [1a] obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov; [1b] ima nedrseče dno; [2] druge izvedbe: [2a] v dogovoru z naročnikom je zahtevo dopustno urediti tudi na drugi lokaciji BP; [2b] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm je zahteva lahko zajeta v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu leve ali desne stene ter druge, z naročnikom dogovorjene izbire; [2b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru levega ali desnega boksa.
F |  |  |  | PF | PF |  | 3 | [1] The interior is: [1a] machined without rough surfaces and sharp edges; [1b] has a non-slip floor; [2] other embodiments: [2a] in agreement with the Contracting Authority, the requirement may also be arranged at another PC location; [2b] for an RA estate car/van with a BP length greater than 3,000 mm, the requirement may be included within the context of a high enclosed closet at the rear of the left or right wall and the other selected position agreed with the Contracting Authority; [2b] for an RA modular design, the requirement is included in the left or right box.
F | [6 empty] | 3 | [1] Notranjost je: [1a] obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov in [1b] ima nedrseče dno; [2] druge izvedbe: [2a] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 2.750 mm 3.000 mm je zahteva lahko zajeta v okviru visoke zaprte omare na zadnjem delu leve ali desne stene ter druge, z naročnikom dogovorjene izbire; [2b] pri RV modularne izvedbe je zahteva zajeta v okviru levega ali desnega boksa.
[5 empty] | PF | 1V-RU | Ç |  | X X X
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.62 | Oskrbovalni del (elementi) stropa |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.62 | Supply part (elements) of the ceiling |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] LN: v prostoru nad napravo za sprejem bolniških nosil; [2] vsi elementi, razen ročaja za oprijem so integrirani (potopljeni) v strop ali posebno stropno konzolo; [3] oskrbovalni del zajame:
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] LNP: v prostoru nad mizo bolniških nosil; [2] vsi elementi, razen ročaja za oprijem so integrirani (potopljeni) v strop ali posebno stropno konzolo; [3] oskrbovalni del zajame:
I |  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] IL: in teh space above the ambulance stretcher table; [2] all the elements except the grip handle are integrated (inset) into the ceiling or a special ceiling console; [3] the supply part includes the following:
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.62.1 | Ročaj za oprijem osebja pri delu |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.62.1 | Grip handle for personnel at work |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Dva (2) vzporedna (ob levi in desni strani oskrbovalnega centra) ali en (1) sredinski; [1a] po pretežnem razpoložljivem prostoru stropa, nad napravo za sprejem bolniških nosil nameščen/-a ročaj/-a; [2] zagotovljena trdna pritrditev.
|  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Dva (2) vzporedna (ob levi in desni strani oskrbovalnega centra) ali en (1) sredinski; [1a] po pretežnem razpoložljivem prostoru stropa, nad mizo bolniških nosil nameščen/-a ročaj/-a; [2] zagotovljena trdna pritrditev.
M |  | PM | PM |  |  | 2 |  | [1] Two (2) parallel (by the left and right side of the supply centre) or one (1) central; [1a] the handle installed along the most of the available area of the ceiling above the ambulance stretcher table; [2] solid fixing shall be provided.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Najmanj en (1) vzdolžen, po pretežnem razpoložljivem delu stropa, nad mizo bolniških nosil nameščen ročaj ali dva ročaja, integrirana v stropno konzolo levo in desno, najmanj nad sprednjo polovico mize bolniških nosil; [2] zagotovljena trdna pritrditev
M |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] At least one (1) longitudinal, with the predominantly accessible part of the ceiling, above the ambulance stretcher table, installed handle or two handles integrated into the ceiling console left and right, at least above the front half of ambulance stretcher table; [2] a firm fixing is provided.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Najmanj en (1) vzdolžen, po pretežnem razpoložljivem delu stropa, nad mizo bolniških nosil nameščen ročaj ali dva ročaja, integrirana v stropno konzolo levo in desno, najmanj nad sprednjo polovico mize bolniških nosil; [2] zagotovljena trdna pritrditev.
MC | [5 empty] | 2 |  | [1] Dva (2) vzporedna (ob levi in desni strani oskrbovalnega centra); [1a] po pretežnem razpoložljivem prostoru stropa, nad mizo bolniških nosil nameščena in sprednjem delu povezana ročaja; [2] zagotovljena trdna pritrditev.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.62.2 | Nosilec za infuzijske plastenke |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.62.2 | Carrier for infusion bottles |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 1V |  | [1] Za tri (3) ali več enot, volumna 500 ml; [2] s fiksacijo za omejitev gibanja.
|  | PM |  |  |  | 1V |  | [1] Za tri (3) ali več enot, volumna 500 ml; [2] s fiksacijo za omejitev gibanja.
I |  | PM |  |  |  | 1V |  | [1] For three (3) or more units, 500 ml volume; [2] with fixation for limiting movement.
|  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] Za tri (3) ali več enot, volumna 500 ml; [2] s fiksacijo za omejitev gibanja; [3] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm je zahtevo dopustno urediti tudi v okviru leve stene, neposredno pod stropom.
I |  |  |  | PF | PF | 2 |  | [1] For three (3) or more units of a 500 ml volume ; [2] with fixation to limit movement; [3] for an RA estate car/van with a PC length of up to 3,000 mm, it is also permissible to arrange the requirement within the left wall, just below the ceiling.
F | [5 empty] | 2 |  | [1] Za tri (3) ali več enot, volumna 500 ml; [2] s fiksacijo za omejitev gibanja; [3] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm je zahtevo dopustno urediti tudi v okviru leve stene, neposredno pod stropom.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.62.3 | Kisikova enota z aplikatorjem kisika (* za modul za aplikacijo kisika) |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-SI | 3.62.3 | Oxygen unit with oxygen applicator (* for oxygen application module) |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 3 |  | [1] Vključuje en (1) atestiran modul za aplikacijo kisika, kot npr. Weinmann Oxygen ali enakovredno (omogoča natančno doziranje kisika), priključen na kisik; [2] ob zagotovljenem priključku za aplikacijo kisika v okviru oskrbovalnega dela stropa, je modul dopustno namestiti tudi v okviru elementov oskrbovalnega centra leve stene ali druge, v dogovoru z naročnikom opredeljene lokacije.
|  | PM | PM |  |  | 3 |  | [1] Vključuje en (1) atestiran modul za aplikacijo kisika, kot npr. Weinmann Oxygen ali enakovredno (omogoča natančno doziranje kisika), priključen na kisik; [2] ob zagotovljenem priključku za aplikacijo kisika v okviru oskrbovalnega dela stropa, je modul dopustno namestiti tudi v okviru elementov oskrbovalnega centra leve stene ali druge, v dogovoru z naročnikom opredeljene lokacije.
M |  | PM | PM |  |  | 3+ |  | [1] It includes one (1) certified module for the application of oxygen, such as Weinmann Oxygen or equivalent (it allows precise dosing of oxygen), connected to oxygen supply; [2] provided that the oxygen supply connection for application of oxygen is provided within the supply part of the ceiling, the module may also be installed within the context of the elements of the left-hand supply centre or another location defined in agreement with the Contracting Authority.
|  |  |  | PF | PF | 4 |  | [1] Vključuje en (1) atestiran modul za aplikacijo kisika, kot npr. Weinmann Oxygen ali enakovredno (omogoča natančno doziranje kisika), priključen na kisik; [2] ob zagotovljenem priključku za aplikacijo kisika v okviru oskrbovalnega dela stropa, je modul dopustno namestiti tudi v okviru elementov oskrbovalnega centra leve stene ali druge, v dogovoru z naročnikom opredeljene lokacije; [3] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm je zahtevo dopustno urediti tudi v okviru leve stene, bližje stropu.
M |  |  |  | PF | PF | 5 |  | [1] It includes one (1) certified module for the application of oxygen, such as Weinmann Oxygen or equivalent (it allows precise dosing of oxygen), connected to oxygen supply; [2], provided that the oxygen supply connection for application of oxygen is provided within the supply part of the ceiling, the module may also be installed within the context of the elements of the left-hand supply centre or another location defined in agreement with the Contracting Authority; [3] for an RA estate car/van with a PC length of up to 3,000 mm, it is also permissible to arrange the requirement within the left wall closer to the ceiling.
F | [5 empty] | 3 |  | [1] Vključuje en (1) atestiran modul za aplikacijo kisika, kot npr. Weinmann Oxygen ali enakovredno (omogoča natančno doziranje kisika), priključen na kisik; [2] ob zagotovljenem priključku za aplikacijo kisika v okviru oskrbovalnega dela stropa, je modul dopustno namestiti tudi v okviru elementov oskrbovalnega centra leve stene ali druge, v dogovoru z naročnikom opredeljene lokacije; [3] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm je zahtevo dopustno urediti tudi v okviru leve stene, bližje stropu.
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.4 | Ena (1) 12 V vtičnica |  |  |  | 2 x
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.4 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | 2 x
16
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.4 |  |  |  |  | 2 x
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.4 |  |  |  |  | 2 x
[6 empty] | 18 |  | [1] 1 × Ø 12 mm; [2] LN: po dogovoru z naročnikom.
F | [5 empty] | 18 |  | [1] 1 × Ø 21 mm, 1 × Ø 12 mm; [2] pri RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP do 3.000 mm je zahtevo dopustno urediti tudi v okviru leve stene, bližje stropu.
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.5 | Ena (1) 230 V vtičnica |  |  |  | 2 x
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.5 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | 2 x
16
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.5 |  |  |  |  | 2 x
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.5 |  |  |  |  | 2 x
[6 empty] | 18 |  | [1] LN: po dogovoru z naročnikom.
18
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.6 | Ena (1) vtična sklopka za priklop kisika
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.6 | Točka nima opredeljene zahteve
16
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.6
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.6
[6 empty] | 18 |  | [1] LN: po dogovoru z naročnikom.
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.7 | Letev za namestitev (fiksacijo) medicinsko tehnične opreme
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.7 | Točka nima opredeljene zahteve
16
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.7
[6 empty] | 1V-SI | 3.62.7
[6 empty] | 18 |  | [1] Nameščena pod kotom (nagnjena v smeri naprej), glede na namestitveno površino; [2] LN: po dogovoru z naročnikom.
18
| M |  |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | OSNOVNA TRANSPORTNA OPREMA ZA PACIENTA IN NJENA NAMESTITEV
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | BASIC TRANSPORT EQUIPMENT FOR PATIENT AND ITS INSTALLATION
16
| M |  |  |  |  | 1V-MO | 3.63 | Atestirana, levo-desno pomična naprava za sprejem mobilnega transportnega sistema (MTS) – bolniška nosila s podvozjem* |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.63 | Atestirana naprava za sprejem mobilnega transportnega sistema (MTS) * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.63 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.63 | Certified, left-right movable, pull-out ambulance stretcher table with an undercarriage * |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.63 | Certified ambulance stretcher table with undercarriage * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Dopustna trajna obremenitev sprejemne ploščadi ≥ 250 kg; [2] izvlekljiva ploščad; [2a] RV prilagojen naklon ploščadi; [3] pod ploščadjo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [4] LN: na sredini BP; s pomikom najmanj v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane.
|  | PM | PM |  |  | 3+ |  | [1] Dopustna trajna obremenitev mize ≥ 250 kg; [2] RV prilagojen izvlekljiv nagib navozne ploščadi; [3] pod mizo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [4] LN: na sredini BP; s pomikom najmanj v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane.
I |  | PM | PM |  |  | 4 |  | [1] Permissible constant load of the table ≥ 250 kg; [2] pull-out inclination of the entry platform adjusted to RA; [3] for example, scoop stretchers or any other spatially more demanding equipment can be stored under the table; [4] IL: at the centre of PC; with a shift at least in the direction of the left wall – the largest permitted shift is to the position that allows unimpeded entry/removal of ambulance stretchers with undercarriage and maintains the adjacent structure, equipment and closets intact.
|  |  |  | PF | PF | 3+ |  | [1] Dopustna trajna obremenitev mize ≥ 250 kg; [2] prilagojen naklon navoza/odvoza; [3] pod mizo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [4] LN: ob levi steni – v položaju, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane; [4a] zahteva za RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm in RV modularne izvedbe: na sredini BP; s pomikom v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane.
I |  |  |  | PF | PF | 4 |  | [1] Permissible permanent load of table ≥ 250 kg; [2] adjusted inclination of entry/removal part; [3] it is allowed to store under the table, for example, clutches or other equipment that takes up more space; [4] IL: next to the left wall – in a position that allows unhindered access/removal of ambulance stretchers with undercarriage while maintaining the adjacent structures, equipment and lockers undamaged; [4a] requirement for an RA estate car/van with a PC length over 3,000 mm and RA modular design: at the centre of the PC; with a displacement in the direction of the left wall – the maximum permissible displacement is to the position that allows unhindered entry/removal of ambulance stretchers with the undercarriage while maintaining the adjacent structures, equipment and cabinets intact.
|  |  |  | PF | PF | 3+ |  | [1] Dopustna trajna obremenitev naprave (ploščadi) ≥ 275 kg; [1a] v primeru elektrohidravličnega MTS ≈ 375 kg; [2] izvlekljiva ploščad; [2a] prilagojen naklon navoza/odvoza; [2b] v primeru elektrohidravličnega MTS se zahteva ne uporablja; [3] pod ploščadjo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [4] LN: na sredini BP; s pomikom najmanj v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz MTS in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane; [5] dopustna tudi blok izvedba (združene zahteve obravnavane točke in tč. 3.64 v eni sami napravi).
[6 empty] | 6 |  | [1] Dopustna trajna obremenitev sprejemne ploščadi ≥ 250 kg; [2] izvlekljiva ploščad; [2a] RV prilagojen naklon ploščadi; [3] pod ploščadjo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [4] LN: na sredini BP; s pomikom najmanj v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane; [5] dopustna tudi izvedba, kot je npr. E 400 nakladalni koncept za Mondial Smart Load System, proizvajalca Ferno ali sprejemna postaja R Bravo Rail v povezavi z elektrohidravličnimi nosili poverBrava, proizvajalca Kartsana ali sprejemna postaja PowerLoad v povezavi z elektrohidravličnimi nosili PowerPro, proizvajalca Stryker ali enakovredno.
INK | [5 empty] | 2 |  | [1] Kompatibilnost sprejemne postaje z nosili Stryker Power-Pro XT (model 6506) in Power-Pro IT (model 6510); [2] kakovost kot npr. Power Load (model 6390) proizvajalca Stryker ali enakovredno.
[6 empty] | 3+ |  | [1] Dopustna trajna obremenitev sprejemne naprave ≥ 250 kg; [2] izvlekljiva ploščad; [2a] RV prilagojen naklon ploščadi; [3] naprava omogoča namestitev in uporabo sistema za fiksacijo MTS Mondial ST 70, proizvajalca Ferno s ploščadjo naprave za sprejem MTS (sistem FL 1, proizvajalca Ferno priskrbi naročnik); v nasprotnem mora dobavitelj uporabiti napravo, ki omogoča namestitev, pritrditev in uporabo MTS Mondial ST 70 in MTS M1, proizvajalca Stryker (potrebno upoštevati nalagalno višino), dopustna trajna obremenitev naprave pa mora znašati ≥ 250 kg; [4] pod ploščadjo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [5] LN: na sredini BP; s pomikom najmanj v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz MTS in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane; [6] v dogovoru z naročnikom je dopustno uporabiti tudi sistem, kot je npr. E 400 nakladalni koncept za Mondial Smart Load System, proizvajalca Ferno ali sprejemna postaja R1100, proizvajalca Kartsana ali sprejemna postaja PowerLoad, proizvajalca Stryker ali enakovredno.
| M |  |  |  |  | 1V-MO | 3.63 | Atestirana, levo-desno pomična naprava za sprejem bolniških nosil s podvozjem * |  |  |  | 2 x S
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.63 | Atestirana, levo desno pomična, izvlekljiva miza za bolniška nosila s podvozjem * |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.63 | Atestirana miza za bolniška nosila s podvozjem * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.63 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM | PM |  |  | 1V-MO | 3.63 | Certified, left-right movable, pull-out ambulance stretcher table with an undercarriage * |  |  |  | 2 x S
|  |  |  | PF | PF | 1V-MO | 3.63 | Certified ambulance stretcher table with undercarriage * |  |  |  | 2 x S
| M |  |  |  |  | 4 |  | [1] Dopustna trajna obremenitev sprejemne ploščadi ≥ 250 kg; [2] izvlekljiva ploščad; [2a] RV prilagojen naklon ploščadi; [3] pod ploščadjo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [4] LN: na sredini BP; s pomikom najmanj v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane.
|  | PM | PM |  |  | 3+ |  | [1] Dopustna trajna obremenitev mize ≥ 250 kg; [2] RV prilagojen izvlekljiv nagib navozne ploščadi; [3] pod mizo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [4] LN: na sredini BP; s pomikom najmanj v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane.
I |  | PM | PM |  |  | 4 |  | [1] Permissible constant load of the table ≥ 250 kg; [2] pull-out inclination of the entry platform adjusted to RA; [3] for example, scoop stretchers or any other spatially more demanding equipment can be stored under the table; [4] IL: at the centre of PC; with a shift at least in the direction of the left wall – the largest permitted shift is to the position that allows unimpeded entry/removal of ambulance stretchers with undercarriage and maintains the adjacent structure, equipment and closets intact.
|  |  |  | PF | PF | 3+ |  | [1] Dopustna trajna obremenitev mize ≥ 250 kg; [2] prilagojen naklon navoza/odvoza; [3] pod mizo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [4] LN: ob levi steni – v položaju, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane; [4a] zahteva za RV kombi/furgon izvedbe z dolžino BP nad 3.000 mm in RV modularne izvedbe: na sredini BP; s pomikom v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane.
I |  |  |  | PF | PF | 4 |  | [1] Permissible permanent load of table ≥ 250 kg; [2] adjusted inclination of entry/removal part; [3] it is allowed to store under the table, for example, clutches or other equipment that takes up more space; [4] IL: next to the left wall – in a position that allows unhindered access/removal of ambulance stretchers with undercarriage while maintaining the adjacent structures, equipment and lockers undamaged; [4a] requirement for an RA estate car/van with a PC length over 3,000 mm and RA modular design: at the centre of the PC; with a displacement in the direction of the left wall – the maximum permissible displacement is to the position that allows unhindered entry/removal of ambulance stretchers with the undercarriage while maintaining the adjacent structures, equipment and cabinets intact.
[6 empty] | 6 |  | [1] Dopustna trajna obremenitev sprejemne ploščadi ≥ 250 kg; [2] izvlekljiva ploščad; [2a] RV prilagojen naklon ploščadi; [3] pod ploščadjo je dopustno shranjevanje npr. zajemalnih nosil ali druge prostorsko zahtevnejše opreme; [4] LN: na sredini BP; s pomikom najmanj v smeri leve stene – največji dopusten pomik je do položaja, ki dovoljuje neoviran navoz/odvoz bolniških nosil s podvozjem in ohranja okoliške strukture, opremo in omarice nepoškodovane; [5] dopustna tudi izvedba, kot npr. sprejemna postaja R1002 (C) v povezavi z elektrohidravličnimi nosili poverBrava, proizvajalca Kartsana ali sprejemna postaja PowerLoad v povezavi z elektrohidravličnimi nosili PowerPro, proizvajalca Stryker ali enakovredno.
INK | [5 empty] | 2 |  | [1] Kompatibilnost sprejemne postaje z nosili Stryker Power-Pro XT (model 6506) in Power-Pro IT (model 6510); [2] kakovost kot npr. Power Load (model 6390) proizvajalca Stryker ali enakovredno.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M |  |  |  |  | 2 | 3.64 | Atestirana naprava z več točkovnim varnostnim zaklepom za fiksacijo MTS – bolniška nosila s podvozjem z napravo za sprejem MTS – bolniška nosila s podvozjem * |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  | PF | PF | 2 | 3.64 | Atestirana naprava z več točkovnim varnostnim zaklepom za fiksacijo podnožja bolniških nosil z izvlekljivo mizo * |  |  |  | 2 x S
16
|  | PM |  | PF | PF | 2 | 3.64 | Certified device with multiple point safety lock for fixation of the foot of ambulance stretchers with a pull-out table * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.64 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 2 |  | [1] Univerzalna naprava, ki omogoča namestiti in pritrditi podvozje bolniških nosil Mondial, proizvajalca Ferno in podvozje bolniških nosil M1, proizvajalca Stryker ter druga nosila: [1a] DIN nosil; [1b] inkubatorja; [2] dopustna trajna obremenitev ≥ 250 kg.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Univerzalna naprava, ki poleg izbranega MTS, omogoča tudi namestitev in pritrditev podnožja bolniških nosil Mondial, proizvajalca Ferno ter drugih: [1a] podnožja Stryker M1, [1b] DIN nosil; [1c] inkubatorja; [2] dopustna trajna obremenitev ≥ 250 kg; [3] dopustna tudi izvedba, kot je npr. E 400 nakladalni koncept za Mondial Smart Load System, proizvajalca Ferno ali sprejemna postaja serije powerBRAVO v povezavi z elektrohidravličnim MTS serije powerBRAVA, proizvajalca Kartsana ali sprejemna postaja PowerLoad v povezavi z elektrohidravličnim MTS PowerPro, proizvajalca Stryker ali enakovredno; [3a] v primeru, da ponudba vključuje elektrohidravlični MTS, se ne uporablja zahtev št. 1 in 2.
|  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] Univerzalna naprava, ki poleg izbranega podnožja bolniških nosil, omogoča tudi namestitev in pritrditev podnožja bolniških nosil Mondial, proizvajalca Ferno ter drugih nosil: [1a] Stryker, [1b] DIN nosil; [1c] inkubatorja; [2] dopustna trajna obremenitev ≥ 250 kg; [3] v kolikor ponudba vključuje elektrohidravlični MTS, se zahteva ne uporablja.
I |  | PM |  |  | PF | 2 |  | [1] A universal device that, in addition to the selected foot of the ambulance stretchers, also enables the installation and mounting of the base of Mondial stretchers by the manufacturer Ferno as well as other stretchers: [1a] Stryker, [1b] DIN stretchers; [1c] incubator.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.65 | MTS – bolniška nosila * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.65 | Bolniška nosila z elektro-hidravličnim podvozjem * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.65 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.65 | Ambulance stretchers * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.65 | Bolniška nosila z elektro-hidravličnim podvozjem * |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.65 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 8+ |  | [1] Nosilnost ≥ 225 kg; [2] širina ≥ 550 mm; [3] dolžina ležalnega dela ≈ 1.900 mm ali več; [4] teža nosil ≤ 25 kg; [5] brezšivna blazina z dvignjenimi robovi in pritrdili za na nosila; [6] blazina za glavo s pritrditvijo na brezšivno blazino ali neposredno na nosila; [7] pasovi s kovinsko izvedbo varovala in zaponke (2 prečna – za boke in noge ter prsno-ramenski komplet); [8] hrbtni naslon z brezstopenjskim (hidravličnim) uravnavanjem položajev dviga naslona; [9] možnost podaljšanja naslona za glavo; [10] dvig nožnega dela: nastavitev dvignjenih in pokrčenih nog; [11] preklopna ali zložljiva obojestranska zaščitna ograja; [12] fiksna opora za stopala; [13] teleskopski vzdolžni podaljški ročic za prenos nosil pri zglavnem in nožnem delu, ki se izvlečejo za ≥ 200 mm; [13a] v primeru elektrohidravličnega MTS je sistem pri zglavnem in nožnem delu lahko opremljen tudi zgolj z oprijemnim ročajem); [14] zložljiv nosilec za infuzijo; [15] možnost odlaganja opreme/rjuh/odeje pri vzglavnem delu; [16] kolesa za prevoz (Ø ≥ 95 mm); [17] pritrdilni mehanizem za pritrjevanje nosil na podvozje nosil; [18] kakovost kot npr. Ferno Mondial RS2 ali enakovredno; [19] dopustna tudi izvedba, kot npr. elektrohidravlični MTS serije powerBrava v povezavi s sprejemno postajo powerBravo, proizvajalca Kartsana ali elektrohidravlični MTS PowerPro v povezavi s sprejemno postajo PowerLoad, proizvajalca Stryker ali enakovredno; [19a] v primeru, da ponudba vključuje elektrohidravlični MTS, se ne uporablja zahtev št. 4, 16, 17 in 18.
| M |  |  |  |  | 8+ |  | [1] Nosilnost ≥ 225 kg; [2] širina ≥ 550 mm; [3] dolžina ležalnega dela ≥ 1.900 mm; [4] teža nosil ≤ 25 kg; [5] brezšivna blazina z dvignjenimi robovi in pritrdili za na nosila; [6] blazina za glavo s pritrditvijo na brezšivno blazino ali neposredno na nosila; [7] pasovi s kovinsko izvedbo varovala in zaponke (2 prečna – za boke in noge ter prsno-ramenski komplet); [8] hrbtni naslon z brezstopenjskim (hidravličnim) uravnavanjem položajev dviga naslona; [9] možnost podaljšanja naslona za glavo; [10] dvig nožnega dela: nastavitev dvignjenih in pokrčenih nog; [11] preklopna/zložljiva obojestranska zaščitna ograja; [12] fiksna opora za stopala; [13] teleskopski vzdolžni podaljški ročic za prenos nosil pri zglavnem in nožnem delu, ki se izvlečejo za ≥ 200 mm; [14] zložljiv nosilec za infuzijo; [15] možnost odlaganja opreme/rjuh/odeje pri vzglavnem delu; [16] kolesa za prevoz (Ø ≥ 95 mm); [17] pritrdilni mehanizem za pritrjevanje nosil na podvozje nosil; [18] kakovost kot npr. Ferno Mondial RS2 ali enakovredno; [19] dopustna tudi izvedba, kot npr. elektrohidravlična nosila poverBrava v povezavi s sprejemno postajo R Bravo Rail, proizvajalca Kartsana ali elektrohidravlična nosila PowerPro v povezavi s sprejemno postajo PowerLoad, proizvajalca Stryker ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 8 |  | [1] Nosilnost ≥ 227 kg; [2] širina ≥ 550 mm; [3] dolžina ležalnega dela ≥ 1.940 mm; [4] teža nosil ≤ 25 kg; [5] brezšivna blazina z dvignjenimi robovi in pritrdili za na nosila; [6] blazina za glavo s pritrditvijo na brezšivno blazino ali neposredno na nosila; [7] pasovi s kovinsko izvedbo varovala in zaponke (2 prečna – za boke in noge ter prsno-ramenski komplet); [8] hrbtni naslon z brezstopenjskim (hidravličnim) uravnavanjem položajev dviga naslona; [9] možnost podaljšanja naslona za glavo; [10] dvig nožnega dela: nastavitev dvignjenih in pokrčenih nog; [11] preklopna obojestranska zaščitna ograja; [12] fiksna opora za stopala; [13] teleskopski vzdolžni podaljški ročic za prenos nosil pri zglavnem in nožnem delu, ki se izvlečejo za ≥ 200 mm; [14] zložljiv nosilec za infuzijo; [15] možnost odlaganja opreme/rjuh/odeje pri vzglavnem delu; [16] kolesa za prevoz (Ø ≥ 95 mm); [17] pritrdilni mehanizem za pritrjevanje nosil na podvozje nosil; [18] kakovost kot npr. Ferno Mondial RS2 ali enakovredno.
I |  | PM |  |  | PF | 8+ |  | [1] Load capacity ≥ 227 kg; [2] width ≥ 550 mm; [3] length of the laying part ≥ 1,940 mm; [4] weight of the stretchers ≤ 25 kg; [5] seamless cushion with raised edges and fasteners for stretchers; [6] head cushion with fastening to a seamless cushion or directly to the stretcher; [7] belts with a guard and buckle of metallic design (2 transverse – for hips and feet and for chest-shoulder set); [8] backrest with continuous (hydraulic) adjustment of the backrest position; [9] the possibility of extending the headrest; [10] raising the leg part: adjustment for raised and bent feet; [11] folding double-sided protective fence; [12] fixed foot support; [13] telescopic longitudinal extension of handles for transferring the stretches located at the head and foot part that can be pulled out by ≥ 200 mm; [14] folding carrier for infusion; [15] possibility of storing equipment/sheets/blankets at the headrest section; [16] transport wheels (Ø ≥ 95 mm); [17] fastening mechanism for fastening the stretchers to the undercarriage; [18] quality in terms of, for example, Ferno Mondial RS2 or equivalent.
[6 empty] | 9+ |  | [1] Kompatibilnost nosil s sprejemno postajo Stryker Power Load (model 6390); [2] širina ≥ 550 mm; [3] dolžina ležalnega dela ≥ 1.940 mm; [4] brezšivna blazina z dvignjenimi robovi in pritrdili za na nosila; [5] blazina za glavo s pritrditvijo na brezšivno blazino ali neposredno na nosila; [6] pasovi s kovinsko izvedbo varovala in zaponke (2 prečna – za boke in noge ter prsno-ramenski komplet); [7] hrbtni naslon z brezstopenjskim (hidravličnim) uravnavanjem položajev dviga naslona; [8] možnost podaljšanja naslona za glavo; [9] dvig nožnega dela: nastavitev dvignjenih in pokrčenih nog; [10] preklopna ali zložljiva obojestranska zaščitna ograja; [11] zložljiv nosilec za infuzijo; [12] možnost odlaganja opreme/rjuh/odeje pri vzglavnem delu; [13] možnost odlaganja nahrbtnika ali torbe na spodnjem delu podnožja nosil (izvedba v obliki košare); [14] kolesa (Ø ≥ 145) mm omogočajo lahko vodljivost tudi na slabšem terenu, so na najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtljivost, na naložni strani pa vrtljivost v enakem obsegu, ob sprostitvi sistema za nadzor vrtljivosti koles; [16] dva akumulatorja + dodatni napajalnik; [17] kakovost kot npr. bolniška nosila Power Pro XT (model 6506) proizvajalca Stryker ali enakovredno.
MC | [5 empty] | 8 |  | [1] Kompatibilnost nosil s sprejemno postajo Stryker Power Load (model 6390); [2] širina ≥ 550 mm; [3] dolžina ležalnega dela ≥ 1.940 mm; [4] brezšivna blazina z dvignjenimi robovi in pritrdili za na nosila; [5] blazina za glavo s pritrditvijo na brezšivno blazino ali neposredno na nosila; [6] pasovi s kovinsko izvedbo varovala in zaponke (2 prečna – za boke in noge ter prsno-ramenski komplet); [7] hrbtni naslon z brezstopenjskim (hidravličnim) uravnavanjem položajev dviga naslona; [8] možnost podaljšanja naslona za glavo; [9] dvig nožnega dela: nastavitev dvignjenih in pokrčenih nog; [10] preklopna ali zložljiva obojestranska zaščitna ograja; [11] zložljiv nosilec za infuzijo; [12] možnost odlaganja opreme/rjuh/odeje pri vzglavnem delu; [13] možnost odlaganja nahrbtnika ali torbe na spodnjem delu podnožja nosil (izvedba v obliki košare); [14] kolesa (Ø ≥ 145) mm omogočajo lahko vodljivost tudi na slabšem terenu, so na najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtljivost, na naložni strani pa vrtljivost v enakem obsegu, ob sprostitvi sistema za nadzor vrtljivosti koles; [16] dva akumulatorja + dodatni napajalnik; [17] kakovost kot npr. bolniška nosila Power Pro XT (model 6506) proizvajalca Stryker ali enakovredno.
|  | PM |  |  |  | 1V-RU | Ç
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.66 | MTS – podvozje bolniških nosil * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.66 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.66 | Undercarriage of ambulance stretchers * |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.66 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 11+ |  | [1] Je kompatibilno z višino ploščadi naprave za sprejem MTS (v nadaljevanju ploščad); [2] nosilnost prilagojena uporabi z bolniškimi nosili; [3] kompatibilnost z bolniškimi nosili – opremljenost z mehanizmom za pritrditev bolniških nosil ter enostavno odstranjevanje teh s podvozja; [4] dvostopenjski navoz in odvoz podvozja na/s ploščad/-i (1. stopnja – zlaganje prednjih nog, 2. stopnja – zlaganje zadnjih nog) s/z: [4a] samodejno sprostitvijo nog podvozja ob odvozu s ploščadi, [4b] varnostnim zaklepom za preprečitev nenadzorovanega zlaganja nog podvozja ob odvozu s ploščadi; [4c] samodejno sprostitvijo zaklepa nog naložne in nadzorne strani podvozja ob navozu na ploščad; [5] izven RV je: [5a] spuščanje podvozja uravnavano s pomočjo dveh, tj. na naložni in nadzorni strani podvozja nameščenih mehanizmov za upravljanje nog; [5b] dvigovanje podvozja uravnavano s samodejnim ali ročnim, večstopenjskim zaskočnim mehanizmom; [6] omogočen je zaklep podvozja v nizkem položaju; [7] kolesa (Ø ≥ 145) mm omogočajo lahko vodljivost tudi na slabšem terenu, so najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtljivost, na naložni strani pa vrtljivost v enakem obsegu, ob sprostitvi sistema za nadzor vrtljivosti koles; [8] kakovost kot npr. Ferno Mondial ST ali enakovredno); [9] dopustna tudi izvedba, kot npr. elektrohidravlični MTS serije powerBrava v povezavi s sprejemno postajo powerBravo, proizvajalca Kartsana ali elektrohidravlična nosila PowerPro v povezavi s sprejemno postajo PowerLoad, proizvajalca Stryker ali enakovredno; [9a] v primeru, da ponudba vključuje elektrohidravlični MTS, se ne uporablja zahtev št. 3, 4, 5, 6 in 8.
| M |  |  |  |  | 11+ |  | [1] Je kompatibilno z višino ploščadi naprave za sprejem MTS (v nadaljevanju ploščad); [2] nosilnost prilagojena uporabi z bolniškimi nosili; [3] kompatibilnost z bolniškimi nosili – opremljenost z mehanizmom za pritrditev bolniških nosil ter enostavno odstranjevanje teh s podvozja; [4] dvostopenjski navoz in odvoz podvozja na/s ploščad/-i (1. stopnja – zlaganje prednjih nog, 2. stopnja – zlaganje zadnjih nog) s/z: [4a] samodejno sprostitvijo nog podvozja ob odvozu s ploščadi, [4b] varnostnim zaklepom za preprečitev nenadzorovanega zlaganja nog podvozja ob odvozu s ploščadi; [4c] samodejno sprostitvijo zaklepa nog naložne in nadzorne strani podvozja ob navozu na ploščad; [5] izven RV je: [5a] spuščanje podvozja uravnavano s pomočjo dveh, tj. na naložni in nadzorni strani podvozja nameščenih mehanizmov za upravljanje nog; [5b] dvigovanje podvozja uravnavano s samodejnim ali ročnim, večstopenjskim zaskočnim mehanizmom; [6] omogočen je zaklep podvozja v nizkem položaju; [7] kolesa (Ø ≥ 145) mm omogočajo lahko vodljivost tudi na slabšem terenu, so najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtljivost, na naložni strani pa vrtljivost v enakem obsegu, ob sprostitvi sistema za nadzor vrtljivosti koles; [8] kakovost kot npr. Ferno Mondial ST ali enakovredno); [9] dopustna tudi izvedba, kot npr. elektrohidravlična nosila poverBrava v povezavi s sprejemno postajo R Bravo Rail, proizvajalca Kartsana ali elektrohidravlična nosila PowerPro v povezavi s sprejemno postajo PowerLoad, proizvajalca Stryker ali enakovredno.
| M |  |  |  |  | 11+ |  | [1] Je kompatibilno z višino ploščadi naprave za sprejem bolniških nosil s podvozjem (v nadaljevanju ploščad); [2] nosilnost prilagojena uporabi z bolniškimi nosili; [3] kompatibilnost z bolniškimi nosili – opremljenost z mehanizmom za pritrditev bolniških nosil ter enostavno odstranjevanje teh s podvozja; [4] dvostopenjski navoz in odvoz podvozja na/s ploščad/-i (1. stopnja – zlaganje prednjih nog, 2. stopnja – zlaganje zadnjih nog) s/z: [4a] samodejno ali ročno sprostitvijo nog podvozja ob odvozu s ploščadi, [4b] varnostnim zaklepom za preprečitev nenadzorovanega zlaganja nog podvozja ob odvozu s ploščadi; [4c] samodejno ali ročno sprostitvijo zaklepa nog naložne in nadzorne strani podvozja ob navozu na ploščad; [5] izven RV je: [5a] spuščanje podvozja uravnavano s pomočjo dveh, tj. na naložni in nadzorni strani podvozja nameščenih mehanizmov za upravljanje nog; [5b] dvigovanje podvozja uravnavano s samodejnim ali ročnim, večstopenjskim zaskočnim mehanizmom; [6] omogočen je zaklep podvozja v nizkem položaju; [7] kolesa (Ø ≥ 145) mm omogočajo lahko vodljivost tudi na slabšem terenu, so najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtljivost, na naložni strani pa vrtljivost v enakem obsegu, ob sprostitvi sistema za nadzor vrtljivosti koles; [8] kakovost kot npr. Ferno Mondial ST ali enakovredno); [9] dopustna tudi izvedba, kot npr. elektrohidravlična nosila poverBrava v povezavi s sprejemno postajo R1001/R1002 (C), proizvajalca Kartsana ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 10+ |  | [1] Je prilagojeno višini navozne ploščadi bolniške mize; [2] nosilnost prilagojena uporabi z bolniškimi nosili; [3] kompatibilnost z bolniškimi nosili – opremljenost z mehanizmom za pritrditev bolniških nosil ter enostavno odstranjevanje teh s podvozja; [4] dvostopenjski navoz in odvoz podvozja na/z izvlekljive mize bolniških nosil (1. stopnja – zlaganje prednjih nog, 2. stopnja – zlaganje zadnjih nog) s/z: [4a] samodejno ali ročno sprostitvijo nog podvozja ob odvozu z izvlekljive mize, [4b] varnostnim zaklepom za preprečitev nenadzorovanega zlaganja nog podvozja ob odvozu z izvlekljive mize; [4c] samodejno ali ročno sprostitvijo zaklepa nog naložne in nadzorne strani podvozja ob navozu na bolniško mizo; [5] izven RV je: [5a] spuščanje podvozja uravnavano s pomočjo dveh, tj. na naložni in nadzorni strani podvozja nameščenih mehanizmov za upravljanje nog; [5b] dvigovanje podvozja uravnavano s samodejnim ali ročnim, večstopenjskim zaskočnim mehanizmom; [6] omogočen je zaklep podvozja v nizkem položaju; [7] kolesa (Ø ≥ 145) mm omogočajo lahko vodljivost tudi na slabšem terenu, so najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtljivost, na naložni strani pa vrtljivost v enakem obsegu, ob sprostitvi sistema za nadzor vrtljivosti koles; [8] kakovost kot npr. Ferno Mondial ST ali enakovredno).
I |  | PM |  |  | PF | 11+ |  | [1] Adapted to the height of the entry platform of the patient table; [2] load capacity for use with ambulance stretchers; [3] compatibility with ambulance stretchers – fitted with a mechanism for fixing the ambulance stretchers and easy removal of these from the undercarriage; [4] two-stage entry and removal of the undercarriage to/from the pull-out ambulance stretcher table (1st stage – collapsing the front legs, 2nd stage – collapsing the back legs) with: [4a] an automatic or manual release of the undercarriage legs when removed from the pull-out table, [4b] safety lock to prevent uncontrolled collapsing of the undercarriage legs when removed from the pull-out table; [4c] an automatic or manual release of the locking legs of the load and control side of the undercarriage for entry to the patient table; [5] outside the RA: [5a] lowering the chassis is controlled by means of two, i.e. on the loading and unloading side of the undercarriage, installed foot control mechanisms; [5b] raising the undercarriage is controlled by an automatic or manual, multi-level locking mechanism; [6] locking the undercarriage in a low position is enabled; [7] wheels (Ø ≥ 145) mm enable easy handling even on poorer terrain, i.e. they are equipped with brakes at least on the control side allowing continuous 360° rotation, and on the loading side rotation is enabled to the same extent when the wheel control is released; [8] quality in terms of, for example, Ferno Mondial ST or equivalent).
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.67 | MTS – zložljivi stol za prenašanje z gosenicami * |  |  |  | 1 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.67 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.67 | Folding tracked transfer chair * |  |  |  | 2 x S
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.67 | No requirement is defined for the item |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 7 |  | [1] Nosilnost: ≥ 225 kg; [2] teža brez dodatne opreme: ≈ 12,5 kg ali manj; [3] omogoča prenašanje pacienta in vožnjo po štirih kolesih (Ø ≥ 125 mm) na trdih podlagah; [4] opremljenost z zavorami na zadnjih kolesih in ročaji – najmanj sprednji ročaji so izvlečne izvedbe z več stopnjami; [4a] izvlečni, več stopenjski upravljalni ročaj; [5] možnost hitre namestitve/odstranitve gosenic brez uporabe orodja; [6] možnost nadgradnje z električno gnanimi gosenicami; [7] dodatna oprema: [7a] opora za glavo in noge; [7b] pasovi za pripenjanje pacienta (stegnenični in prsni del + glava + distalni del nog); [8] zagotovljen enostaven in neoviran odvzem/nameščanje stola v/iz namenskega nosilca, s kolesi obrnjenimi navzdol; [8a] predpriprava za polnjenje baterij (vodoravna površina za namestitev polnilca ter 12 V ali 230 V vtičnica –- potreben dogovor z naročnikom; [9] kakovost kot npr. stol FAST Chair proizvajalca Ferno ali enakovredno.
| M |  |  |  |  | 7 |  | [1] Nosilnost: ≥ 225 kg; [2] teža brez dodatne opreme: ≤ 15 kg; [3] omogoča prenašanje pacienta in vožnjo po štirih kolesih (Ø ≥ 125 mm) na trdih podlagah; [4] opremljenost z zavorami na zadnjih kolesih in ročaji – najmanj sprednji ročaji so izvlečne izvedbe z več stopnjami; [4a] izvlečni, več stopenjski upravljalni ročaj; [5] dodatna oprema: [5a] opora za glavo in noge; [5b] pasovi za pripenjanje pacienta (stegnenični in prsni del + glava + distalni del nog); [6] zagotovljen enostaven in neoviran odvzem/nameščanje stola v/iz namenskega nosilca, s kolesi obrnjenimi navzdol; [7] kakovost kot npr. stol Stair-PRO, Model 6252, proizvajalca Stryker ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 4 |  | [1] Skladnost z EC 93/42/EEC za medicinske pripomočke; [2] teža največ 16 kg; [3] nosilnost ≥ 225 kg; [4] omogoča prenašanje pacienta in vožnjo po štirih kolesih na trdih površinah; [5] opremljenost s pasovi za privezovanje pacienta (≥ 2, stegnenični in prsni del + glava + distalni del nog); [6] najmanj sprednji ročaji so prilagodljive teleskopske izvedbe; [7] kakovost kot npr. stol Stair-PRO, Model 6252, proizvajalca Stryker ali enakovredno.
I |  | PM |  |  | PF | 3+ |  | [1] Compliance with EC 93/42/EEC for medical devices; [2] weight not more than 16 kg; [3] load capacity ≥ 225 kg; [4] it allows carrying of the patient a four-wheel drive on hard surfaces; [5] fitted with belts for fixing the patient (≥ 2, thigh and thorax + head + distal leg); [6] at least the front handles are flexible of telescopic design; [7] quality in terms of, for example, Stair-PRO chair, Model 6252, manufacturer Stryker or equivalent.
[6 empty] | 4 |  | [1] Nosilnost: ≥ 225 kg; [2] teža: ≤ 15 kg; [3] omogoča prenašanje pacienta in vožnjo po štirih kolesih na trdih površinah; [4] najmanj sprednji ročaji so prilagodljive teleskopske izvedbe; [5] dodatna oprema: [5a] opora za noge; [5b] pasovi za pripenjanje pacienta (stegnenični in prsni del + glava + distalni del nog); [6] možnost nadgradnje z električno gnanimi gosenicami; [7] kakovost kot npr. stol Stair-PRO, Model 6252, proizvajalca Stryker ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 22 | 3.68 | Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.68 | Sistem za hitro pritrjevanje odstranljivega sedeža z enojno nosilno nogo na talno letev * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.68 | Fast-fixing system for a removable seat with a single support foot on the floor rod * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 |  |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 8 |  | [1] Zahteva se uporablja, če znaša dolžina BP ≤ 3.250 mm; [2] zahteva se nanaša na: [2a] dobavo in montažo talne letve (izvedbe Airline), ki omogoča namestitev obstoječega sedeža naročnika, pritrjenega na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« opremljeno s koleščki za prevoz sedeža (sedež Flexus, vse od proizvajalca Schnierle); [2b] ureditev homologacije; [2c] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [3] LN sedeža: v smeri vožnje, med napravo za sprejem bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [4] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [4a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [5] sedež: [5a] ima naslon za glavo; [5b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [5c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [5d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
|  | PM |  |  | PF | 8 |  | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve (izvedbe Airline), ki omogoča namestitev obstoječega sedeža naročnika, pritrjenega na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« opremljeno s koleščki za prevoz sedeža (sedež Flexus, vse od proizvajalca Schnierle); [1b] ureditev homologacije; [1c] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
MIX |  | PM |  |  | PF | 8+ |  | [1] The requirement refers to the following: [1a] delivery and installation of the floor rod (Airline version) which enables the installation of the existing seat of the customer attached to the »EasyLeg« fast-fitable single support foot equipped with wheels for transporting the seat (the Flexus seat, all from the manufacturer Schnierle); [1b] type approval is arranged; [1c] the complete design meets the requirements for the category M1 seats; [2] IL of the seat: in the driving direction, between the ambulance stretcher table and the right wall, longitudinally closer to the rear of the PC; [3] in the event that the provider also provides the chair, it is also permissible to version of the patient transfer chair, the UTILA chair or an equivalent chair located on removable fixing rod; [3a] all system elements have been verified in accordance with the requirements of the SIST EN 1789 standard; [4] the chair: [4a] has a headrest; [4b] integrated or additionally arranged with at least a 3-point safety belt, [4c] coated with artificial leather that is insensitive to the disinfectant used in the healthcare; [4d] fully coordinated with the interior of PC.
MIX | [7 empty] | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [1e] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
Sistem za hitro pritrjevanje odstranljivega sedeža z enojno nosilno nogo na aluminijasto talno letev [1] zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo aluminijaste talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [2] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [3] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [4] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi fiksacijski letvi; [5] sedež: [5a] ima naslon za glavo; [5b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [5c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [5d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [6] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789.
[6 empty] | 2 |  | [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF |  | 4 | MEDICINSKO TEHNIČNA OPREMA
16
|  | PM |  |  | PF |  | 3 | PATIENT AREA REQUIREMENTS
16
| M | PM |  |  | PF | 20 | MEDICINSKI APARATI
16
|  | PM |  |  | PF | 20 | BASIC TRANSPORT EQUIPMENT FOR PATIENT AND ITS INSTALLATION
16
[6 empty] | 22 | 3.68 | Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 4.1 | EKG monitor/defibrilator z možnostjo zapisovanja srčnega ritma in podatkov o pacientu, ki obsega * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.68 | Fast-fixing system for a removable seat with a single support foot on the floor rod * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 |  |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 6 | a) | [1] 12-kanalni EKG (s pripadajočim kablom) z možnostjo interpretacije EKG zapisa glede na starost bolnika, možnost svetovalne reperfuzije (trombolitična terapija); [2] neinvazivni spodbujevalec srca z jakostjo do 200 mA z možnostjo kombinirane uporabe samolepljivih elektrod za defibrilacijo ali neinvazivno spodbujevanje srca s pripadajočim kablom; [3] modul za neinvazivno merjenje krvnega pritiska s pripadajočim kablom in manšetama dveh velikosti; [4] modul za merjenje CO2 v izdihanem zraku (kapnometrija) s pripadajočim kablom in senzorji z občutljivostjo za tlake pod 3 mmHg (sidestream kapnometrija); [5] modul za merjenje nasičenosti hemoglobina v krvi s plini (Sp02) s pripadajočim kablom in senzorji.
| M |  |  |  |  | 8 | b) | [1] Možnost montaže na steno BP (nosilec); [2] bifazični defibrilator z eskalacijo 150-360 J; [3] možnost uporabe polavtomatskega ali avtomatskega bifazičnega defibrilatorja; [4] pediatrični modul s pripadajočimi elektrodami; [5] modul za prenos podatkov z možnostjo prenosa posamezne anomalije EKG krivulje; [6] modul za evidentiranje dogodkov, arhiviranje dogodkov in izpis kronologije dogodkov s pripadajočim tiskalnikom; [7] stalnost EKG krivulje med defibrilacijo na ekranu; [8] ekran z možnostjo hkratnega spremljanja vsaj treh EKG krivulj, (SpO2 in ETCO2), vitalnih znakov vseh možnosti, polnjenosti baterij; [9] avtomatski nadzor ST spojnice z alarmom ob spremembi (grozeči infarkt); [10] stalni nadzor nad srčnim ritmom z alarmom ob življenjsko nevarnih motnjah ritma; [11] ekran »odporen« na sončno svetlobo (možnost nastavitve kontrasta…); [12] dve neodvisni bateriji + REZERVA 2 KOSA; [13] menjanje baterij med delovanjem aparata brez ugašanja samega aparata; [14] možnost posodabljanja programske opreme; [15] 100 mm termični tiskalnik; [16] avtomatska nastavitev zimskega / poletnega časa; [17] polnilec baterij za v BP (12 V); [18] zaščitna torbica, [19] enostavno čiščenje, razkuževanje in vzdrževanje; [20] kompatibilnost z obstoječo opremo (potrošni material); [21] skladno z EN 60601-2-4; [22] kakovost kot npr. LifePack 15, proizvajalca Physio-Control ali enakovredno.
|  | PM |  |  | PF | 8 |  | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve (izvedbe Airline), ki omogoča namestitev obstoječega sedeža naročnika, pritrjenega na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« opremljeno s koleščki za prevoz sedeža (sedež Flexus, vse od proizvajalca Schnierle); [1b] ureditev homologacije; [1c] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
MIX |  | PM |  |  | PF | 8+ |  | [1] The requirement refers to the following: [1a] delivery and installation of the floor rod (Airline version) which enables the installation of the existing seat of the customer attached to the »EasyLeg« fast-fitable single support foot equipped with wheels for transporting the seat (the Flexus seat, all from the manufacturer Schnierle); [1b] type approval is arranged; [1c] the complete design meets the requirements for the category M1 seats; [2] IL of the seat: in the driving direction, between the ambulance stretcher table and the right wall, longitudinally closer to the rear of the PC; [3] in the event that the provider also provides the chair, it is also permissible to version of the patient transfer chair, the UTILA chair or an equivalent chair located on removable fixing rod; [3a] all system elements have been verified in accordance with the requirements of the SIST EN 1789 standard; [4] the chair: [4a] has a headrest; [4b] integrated or additionally arranged with at least a 3-point safety belt, [4c] coated with artificial leather that is insensitive to the disinfectant used in the healthcare; [4d] fully coordinated with the interior of PC.
MIX | [7 empty] | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [1e] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
Sistem za hitro pritrjevanje odstranljivega sedeža z enojno nosilno nogo na aluminijasto talno letev [1] zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo aluminijaste talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [2] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [3] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [4] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi fiksacijski letvi; [5] sedež: [5a] ima naslon za glavo; [5b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [5c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [5d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [6] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789.
[6 empty] | 2 |  | [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 22 | 3.68 | Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 4.2 | Urgentni transportni ventilator za profesionalno uporabo v nujni medicinski pomoči * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.68 | Fast-fixing system for a removable seat with a single support foot on the floor rod * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 |  |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 6 | a) | [1] Splošne lastnosti: [1a] enostavno nastavljanje vseh ventilacijskih parametrov in upravljanje drugih funkcij (alarm mute, menu, AIR-MIX, CPR, ON/OFF); [1b] prikaz ventilacijskih parametrov na ≥ 5 palčnem barvnem TFT zaslonu ločljivosti vsaj 320 X 240 pik; [1c] akustično in vizuelno alarmiranje; [1d] možnost uporabe ventilacijske cevi za večkratno (avtoklaviranje, 134 st. C) uporabo in cevi za 1x uporabo; [1e] odstranljiva Li Ion polnilna baterija (možnost polnjenja na aparatu in polnilcu) s kapaciteto za ≥ 5 ur avtonomnega delovanja; [1f] napajanje: 12 V; [1g] tlačna posoda za kisik 2L (200 barov), W21.8; [1h] ventil z dvojnim izhodom (ventilacijski 0-15 l/min pretoka za respirator, konstantni pretok 120l/min) – navoj W21.7/8; [1i] možnost priklopa na kisikovo inštalacijo v RV s povezovalno cevjo in konektorjema O2 DIN in tip Whalter; [1j] zaščitno shranjevalna torba; [1k] temperaturno območje delovanja: -18 do + 50 stopinj C; [1l] shranjevanje podatkov: SD kartica; [1m] možnost posodabljanja programske opreme aparata in tlačnih parametrov, vključno s smernicami ERC; [1n] skladnost s standardi EN 60601-1, EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3, RTCA DO 160G; [1o] skladnost z obstoječimi nosilnimi ploščami ventilatorjev, ki jih uporablja RP UKCL;
| M |  |  |  |  | 8 | b) | [2] možnost izbire Air-Mix funkcije ventilacije ali ventilacije s 100 % medicinskim kisikom; [3] inhalacijski način za oksigenacijo ali uporabo nebulizatorjev; [4] RSI način za pomoč pri uvajanju anestezije (optimiziran proces preoksigenacije bolnika, ročna sprožitev vpiha preko obrazne maske in preklop za kontinuirano ventilacijo); [5] frekvenca ventilacije: 5 – 50 min; [6] dihalni volumen: 50 – 2000 ml; [7] nastavitev maksimalnega tlaka vpiha: 10 – 65 mbar; [8] PEEP: 0 – 20 mbar; [9] hitra in enostavna nastavitev ventilacijskih parametrov na podlagi: [9a] podatkov o bolnikovi telesni višini ali [9b] prednastavljenega IPPV načina ventilacije za odrasle, otroke in dojenčke (Emergency mode), skladnost z ERC 2010 ali [9c] ročne nastavitve želene frekvence in dihalnega volumna; [10] CPR način delovanja z glasovnim vodenjem za izvajanje kardiopulmonalnega oživljanja skladno s smernicami ERC 2010 (30:2, 15:2, continuous) + metronomska funkcija; [11] CPAP ventilacijski način za neinvazivno oksigenacijsko terapijo; [12] SIMV in S-IPPV, ASB način asistirane ventilacije; [13] napredni tlačno kontrolirani ventilacijski parametri kot PCV, aPCV, BiLevel + ASB, PRVC + ASB; [14] ročni sprožilec vpiha za izvajanje umetne ventilacije preko obrazne maske/supraglotičnih pripomočkov/tubusa brez uporabe dihalnega balona vključno z metronomsko funkcijo za pravilno izvedbo KPO; [15] razmerje med vdihom in izdihom (I:E): 1:4 – 4:1 oz. odvisno od sprožilca (trigger) pri asistirani ventilaciji (+/-10 %); [16] monitoring parametrov pPeak, pPlat, pMean, Vte, MVe, f, fsp, Vleak.
| M |  |  |  |  | 8 | b) | [2] možnost izbire Air-Mix funkcije ventilacije ali ventilacije s 100 % medicinskim kisikom; [3] inhalacijski način za oksigenacijo ali uporabo nebulizatorjev; [4] RSI način za pomoč pri uvajanju anestezije (optimiziran proces preoksigenacije bolnika, ročna sprožitev vpiha preko obrazne maske in preklop za kontinuirano ventilacijo); [5] frekvenca ventilacije: 5 – 50 min; [6] dihalni volumen: 50 – 2000 ml; [7] nastavitev maksimalnega tlaka vpiha: 10 – 65 mbar; [8] PEEP: 0 – 20 mbar; [9] hitra in enostavna nastavitev ventilacijskih parametrov na podlagi: [9a] podatkov o bolnikovi telesni višini ali [9b] prednastavljenega IPPV načina ventilacije za odrasle, otroke in dojenčke (Emergency mode), skladnost z ERC ali [9c] ročne nastavitve želene frekvence in dihalnega volumna; [10] CPR način delovanja z glasovnim vodenjem za izvajanje kardiopulmonalnega oživljanja skladno s smernicami ERC (30:2, 15:2, continuous) + metronomska funkcija; [11] CPAP ventilacijski način za neinvazivno oksigenacijsko terapijo; [12] SIMV in S-IPPV, ASB način asistirane ventilacije; [13] možnost programske nadgradnje naprednih tlačno kontroliranih ventilacijskih parametrov kot PCV, aPCV, BiLevel + ASB, PRVC + ASB; [14] ročni sprožilec vpiha za izvajanje umetne ventilacije preko obrazne maske/supraglotičnih pripomočkov/tubusa brez uporabe dihalnega balona vključno z metronomsko funkcijo za pravilno izvedbo KPO; [15] razmerje med vdihom in izdihom (I:E): 1:4 – 4:1 oz. odvisno od sprožilca (trigger) pri asistirani ventilaciji (+/-10 %); [16] monitoring parametrov pPeak, pPlat, pMean, Vte, MVe, f, fsp, Vleak.
|  | PM |  |  | PF | 8 |  | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve (izvedbe Airline), ki omogoča namestitev obstoječega sedeža naročnika, pritrjenega na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« opremljeno s koleščki za prevoz sedeža (sedež Flexus, vse od proizvajalca Schnierle); [1b] ureditev homologacije; [1c] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
MIX |  | PM |  |  | PF | 8+ |  | [1] The requirement refers to the following: [1a] delivery and installation of the floor rod (Airline version) which enables the installation of the existing seat of the customer attached to the »EasyLeg« fast-fitable single support foot equipped with wheels for transporting the seat (the Flexus seat, all from the manufacturer Schnierle); [1b] type approval is arranged; [1c] the complete design meets the requirements for the category M1 seats; [2] IL of the seat: in the driving direction, between the ambulance stretcher table and the right wall, longitudinally closer to the rear of the PC; [3] in the event that the provider also provides the chair, it is also permissible to version of the patient transfer chair, the UTILA chair or an equivalent chair located on removable fixing rod; [3a] all system elements have been verified in accordance with the requirements of the SIST EN 1789 standard; [4] the chair: [4a] has a headrest; [4b] integrated or additionally arranged with at least a 3-point safety belt, [4c] coated with artificial leather that is insensitive to the disinfectant used in the healthcare; [4d] fully coordinated with the interior of PC.
MIX | [7 empty] | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [1e] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
Sistem za hitro pritrjevanje odstranljivega sedeža z enojno nosilno nogo na aluminijasto talno letev [1] zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo aluminijaste talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [2] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [3] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [4] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi fiksacijski letvi; [5] sedež: [5a] ima naslon za glavo; [5b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [5c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [5d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [6] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789.
[6 empty] | 2 |  | [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 22 | 3.68 | Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 4.3 |  |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.68 | Fast-fixing system for a removable seat with a single support foot on the floor rod * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 |  |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 6 | a)
| M |  |  |  |  | 8 | b)
|  | PM |  |  | PF | 8 |  | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve (izvedbe Airline), ki omogoča namestitev obstoječega sedeža naročnika, pritrjenega na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« opremljeno s koleščki za prevoz sedeža (sedež Flexus, vse od proizvajalca Schnierle); [1b] ureditev homologacije; [1c] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
MIX |  | PM |  |  | PF | 8+ |  | [1] The requirement refers to the following: [1a] delivery and installation of the floor rod (Airline version) which enables the installation of the existing seat of the customer attached to the »EasyLeg« fast-fitable single support foot equipped with wheels for transporting the seat (the Flexus seat, all from the manufacturer Schnierle); [1b] type approval is arranged; [1c] the complete design meets the requirements for the category M1 seats; [2] IL of the seat: in the driving direction, between the ambulance stretcher table and the right wall, longitudinally closer to the rear of the PC; [3] in the event that the provider also provides the chair, it is also permissible to version of the patient transfer chair, the UTILA chair or an equivalent chair located on removable fixing rod; [3a] all system elements have been verified in accordance with the requirements of the SIST EN 1789 standard; [4] the chair: [4a] has a headrest; [4b] integrated or additionally arranged with at least a 3-point safety belt, [4c] coated with artificial leather that is insensitive to the disinfectant used in the healthcare; [4d] fully coordinated with the interior of PC.
MIX | [7 empty] | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [1e] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
Sistem za hitro pritrjevanje odstranljivega sedeža z enojno nosilno nogo na aluminijasto talno letev [1] zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo aluminijaste talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [2] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [3] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [4] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi fiksacijski letvi; [5] sedež: [5a] ima naslon za glavo; [5b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [5c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [5d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [6] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789.
[6 empty] | 2 |  | [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
[6 empty] | 22 | 3.68 | Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * |  |  |  | 2 x S
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO | 4.4 |  |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
16
|  | PM |  |  | PF | 1V-MO | 3.68 | Fast-fixing system for a removable seat with a single support foot on the floor rod * |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 |  |  |  |  | 2 x S
[6 empty] | 1V-MO | 3.68 | Točka nima opredeljene zahteve |  |  |  | /
| M |  |  |  |  | 6 | a)
| M |  |  |  |  | 8 | b)
|  | PM |  |  | PF | 8 |  | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve (izvedbe Airline), ki omogoča namestitev obstoječega sedeža naročnika, pritrjenega na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« opremljeno s koleščki za prevoz sedeža (sedež Flexus, vse od proizvajalca Schnierle); [1b] ureditev homologacije; [1c] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
MIX |  | PM |  |  | PF | 8+ |  | [1] The requirement refers to the following: [1a] delivery and installation of the floor rod (Airline version) which enables the installation of the existing seat of the customer attached to the »EasyLeg« fast-fitable single support foot equipped with wheels for transporting the seat (the Flexus seat, all from the manufacturer Schnierle); [1b] type approval is arranged; [1c] the complete design meets the requirements for the category M1 seats; [2] IL of the seat: in the driving direction, between the ambulance stretcher table and the right wall, longitudinally closer to the rear of the PC; [3] in the event that the provider also provides the chair, it is also permissible to version of the patient transfer chair, the UTILA chair or an equivalent chair located on removable fixing rod; [3a] all system elements have been verified in accordance with the requirements of the SIST EN 1789 standard; [4] the chair: [4a] has a headrest; [4b] integrated or additionally arranged with at least a 3-point safety belt, [4c] coated with artificial leather that is insensitive to the disinfectant used in the healthcare; [4d] fully coordinated with the interior of PC.
MIX | [7 empty] | [1] Zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [1e] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [2] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [3] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr. sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi pritrdilni letvi; [3a] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789; [4] sedež: [4a] ima naslon za glavo; [4b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP.
Odstranljiv sedež s sistemom za hitro pritrjevanje na aluminijasto talno letev * [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
Sistem za hitro pritrjevanje odstranljivega sedeža z enojno nosilno nogo na aluminijasto talno letev [1] zahteva se nanaša na: [1a] dobavo in montažo aluminijaste talne letve, izvedbe Airline; [1b] dobavo hitro namestljive enojne nosilne noge »EasyLeg« proizvajalca Schnierle, opremljene s koleščki za prevoz sedeža; [1c] montažo noge na obstoječ sedež naročnika (Schnierle); [1d] ureditev homologacije; [2] celotna izvedba ustreza zahtevam za sedeže kategorije M1; [3] LN sedeža: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [4] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki sedeža za prenos pacienta, kot npr sedeža UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivi fiksacijski letvi; [5] sedež: [5a] ima naslon za glavo; [5b] integriran ali dodatno urejen najmanj 3 točkovni varnostni pas, [5c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [5d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [6] vsi elementi sistema so preverjeni v skladu z zahtevami standarda SIST EN 1789.
[6 empty] | 2 |  | [1] LN: v smeri vožnje, med mizo bolniških nosil in desno steno, vzdolžno bližje zadnjemu delu BP; [2] pritrjen je na hitro namestljivo enojno nosilno nogo »EasyLeg« proizvajalca Schnierle; [2a] noga je opremljena s koleščki za prevoz sedeža; [3] pritrditev noge na aluminijasto talno letev izvedbe Airline; [4] sedež ima: [4a] naslon za glavo; [4b] integriran 3 točkovni varnostni pas, [4c] prevlečen je v, na običajna v zdravstvu uporabljena dezinfekcijska sredstva neobčutljiv skaj; [4d] celostno usklajen z notranjostjo BP; [5] celoten sistem je testiran v skladu z zahtevanimi za sedeže kategorije M1 in vpisan v homologacijski karton; [6] v primeru, da ponudnik zagotovi tudi sedež, je dopustna tudi izvedba v obliki UTILA ali njemu enakovrednega sedeža, nameščenega na odstranljivo fiksacijsko letev.
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU | Ç
16
| M | PM |  |  | PF |  | X | PRILOGE
| M | PM |  |  | PF | 1V-MO |  | Osnovna stikalna shema (tč. 2.58)
| M | PM |  |  | PF
| M | PM |  |  | PF
| M | PM |  |  | PF
| M | PM |  |  | PF
| M | PM |  |  | PF
| M | PM |  |  | PF
| M | PM |  |  | PF
| M | PM |  |  | PF
| M | PM |  |  | PF |  | X | POLJE ZA DODATNE VPISE PONUDNIKA
| M | PM |  |  | PF
| M | PM |  |  | PF | 1V-RU