Zahteve naročnika za GOI dela za pripravo prostora za aparat CT

Izbrani ponudnik mora zagotoviti:

- Ureditev prostorov za montažo novega aparata in čakalnice skladno z dokumentom »Mnenje o zaščiti prostorov« (številka LDOZ-2185/2019/1 z dne 23.01.2019) z vidika preprečevanja sevanja in skladno s pravili stroke – nove zaščite sten oziroma obbetoniranje sten.

- Izdelava projektov za posamezne faze (PZI, PID) skladno z veljavno zakonodajo, predpisi in smernicami ter vsa potrebna dokazila, ki bodo omogočila pridobitev vseh dovoljenj po veljavnih slovenskih predpisih, predvsem dokazilo o zanesljivosti objekta s pripadajočo izjavo in NOV. Pridobiti je potrebno tudi pozitivno mnenje glede ustreznosti aparata in prostorov z vidika zaščite pred sevanji.

Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih (nezaklenjeno):

- grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf,

- tekstualni del v formatu .doc,

- tabelarični del v formatu .xls (nezaklenjeno)

- Izvedba GOI del skladno s pravili stroke.

SPLOŠNE ZAHTEVE

Prostor, v katerem bo nameščen aparat, kakor tudi komandni prostor morata biti pripravljena v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca aparata ter v dogovoru z odgovornimi osebami Onkološkega inštituta Ljubljana.

Prostor mora biti urejen v skladu z mnenjem pooblaščene slovenske ustanove in skladno z veljavno zakonodajo, predpisi in smernicami. Mnenje ZVD mora pridobi izbrani ponudnik.

Izdelava projektne in tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila, mora biti v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, smernicami in razpisnimi pogoji ter zahtevami proizvajalca opreme ter potrjena s strani naročnika.

Pri projektiranju se mora izvajalec držati splošnih pravil stroke. Upoštevati je potrebno veljavno zakonodajo, pravilnike in smernice, med drugim:

- Energetski zakon (EZ-1),

- Gradbeni zakon (GZ),

- Zakon o varstvu pred požarom,

- Tehnična smernica TSG 1-004:2010 – Učinkovita raba energije,

- Prostorska tehnična smernica TSG 12640-001:2008- Zdravstveni objekti,

- Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti ,

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah,

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb,

- ErP direktiva.

Odstopanja so dovoljena le ob pisni utemeljitvi odgovornega projektanta in soglašanju naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti skico postavitve ponujenega aparata, ostale opreme in pohištva v prostore v skladu z zahtevami naročnika in pravili stroke. Upoštevati mora vse odmike od sten, zaradi delovanja aparata, nemotene klinične uporabe in servisnih posegov.

Demontirati je potrebno tudi obstoječe razvode, ki niso v uporabi in njihove podkonstrukcije.

Ponudnik naj predvidi vse potrebne postopke ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki.

Izvajalec mora ves čas izvedbe del omogočiti dostop nadzoru in predstavnikom naročnika.

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tudi NAVODILA IN UKREPE PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL Z VIDIKA PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB (sprejeto na seji KOBO 11.10.2013), ki ga naročnik izvajalcu predloži ob uvedbi v delo.

Izvajalec mora upoštevati določene omejitve glede izvajanja hrupnih in transportnih del, ki so predvidoma dovoljena vsak dan od 16.00 do 7.00 ure in ob sobotah in nedeljah, izven tega časa pa po dogovoru z naročnikom. Ostala manj hrupna dela je možno izvajati skozi ves dan, paziti je potrebno, da pri tem ne motijo osnovne dejavnost naročnika potrebna.

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

V prostoru z aparatom je potrebno porušiti obstoječo steno, izvesti preboj za novo okno dimenzije 150 x 100cm proti komandnemu prostoru, odstraniti obstoječa krilna vrata in izvesti nova drsna vrata z ustrezno sevalno zaščito.

V komandnem prostoru dobaviti in montirati novo pohištvo, ter nova navadna drsna vrata (podobnega izgleda kot ostala lesena drsna vrata na oddelku).

V čakalnici se obstoječe stene obbetonira ter zabetonira odprtine skladno z navodili v dokumentu Mnenje o zaščiti prostora (ZVD). Ustreznost obstoječih krilnih vrat se preveri pri ZVD in vrata se zamenja v kolikor bi bilo to potrebno zaradi zagotovitve preprečitve sevanja.

Po opravljeni demontaži mora izvajalec sanirati vse odvečne in nepotrebne odprtine in izvrtine v stenah, na stropu in tleh.

Po izvršenih popravilih sten je potrebno izvesti 2x oplesk z latex barvo po celotni površini sten, v barvnem tonu po izboru naročnika (1375 po stari Jubovi lestvici, Polmat latex).

V primeru uničenja ali poškodovanja stropnih plošč je le-te potrebno zamenjati z enakimi.

Strop se ne zamenja, na mestih kjer je potrebno se popravi tako podkonstrukcijo kot tudi stropne plošče.

STROJNE INŠTALACIJE

V kolikor aparat potrebuje lastni hladilni agregat je potrebno v ponudbi zajeti tudi vsa potrebna GOI dela za postavitev hladilnega agregata na mesto v dogovoru z naročnikom ter zajeti vso cevno povezavo.

V kolikor pa se aparat hladi z zrakom iz prostora pa mora ponudnik zagotoviti ustrezno hlajenje prostora. Potrebno je dograditi hladilni sistem z zadostno močjo.

Obstoječi stropni hladilni konvektorji v prostoru se zamenjajo z novimi. V kolikor bo v prostoru predviden nov hladilni sistem (konvektorski z večjo močjo), se obstoječi konvektor ukine, inštalacija pa ustrezno začepi.

Prestavi se radiator.

V kolikor aparat potrebuje ločeno strojnico mora ponudnik to prikazati v »Predlogu postavitve«.

ELOEKTROINŠTALACIJE

Pri elektro instalacijah mora izvajalec urediti priklop na obstoječo električno inštalacijo po vnaprejšnji preverbi ustreznosti. Po potrebi je potrebno napeljati novo električno inštalacijo.

Naročnik bo zagotovil možnost priklopa 160 kW električne moči, v prostoru NN prostor, glavni elektro razdelilec.

Izvajalec je dolžan preveriti ustreznost priključkov električne inštalacije v glavni razvodni omari zaradi novih odjemnih moči.

Izvajalec je dolžan izvesti priklop novega aparata na lokalno omrežje v skladu s pogoji, navedenimi v razpisno-tehnični dokumentaciji in veljavno zakonodajo, predpisi in smernicami.

Potrebno je vgraditi halogena proste vodnike.

MONTAŽA APARATA

Izbrani izvajalec mora organizirati transport aparata na lokacijo postavitve tako, da ob tem ne moti dejavnosti naročnika in da ne poškoduje objektov in opreme naročnika.

Sama postavitev in nivelacija ter priklop morajo biti izvedeni po navodilih proizvajalca opreme.

TERMINSKI PLAN DELA

Ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski plan za izvedbo vseh potrebnih del za umestitev novega aparata v obstoječe prostore naročnika, ki mora biti usklajen s predstavniki naročnika.

Želja naročnika je da se GOI dela izvedejo v poletnih mesecih.

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________                            	Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Podpis:                                                                                         ________________________________