TEHNIČNE ZAHTEVE IN POGOJI ZA PET/CT NAPRAVO IN PRIPADAJOČO OPREMO

|  | Opis | EM | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PET/CT aparat. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca PET/CT naprave. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca CT naprave, ki bo del PET/CT naprave. | 1 kos |  |  |
| 2. | Neodvisna delovna postaja za pregledovanje in obdelavo slik. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca. | 3 kos |  |  |
| 3. | Injektor za samodejno aplikacijo intravenoznega CT kontrastnega sredstva. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca. | 1 kos |  |  |
| 4. | Barvni laserski tiskalnik Ponudnik mora navesti model in proizvajalca. | 1 kos |  |  |
| 5. | V ponudbo mora biti vključeno "on site" izobraževanje na Onkološkem inštitutu za radiološke inženirje, zdravnike in vzdrževalce za vso ponujeno opremo. Ponudba mora vsebovati podatke o dolžini predvidenega izobraževanja za posamezne sklope. Izobraževanje se bo izvajalo po podpisu prevzema oziroma v dogovoru z naročnikom. | 1 kos |  |  |

Tabela 1: Oprema.

1. PET/CT naprava

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PET/CT aparat mora ustrezati evropskim predpisom (CE certifikat). | DA |  |  |
| 2. | Sistem mora biti nov (tekoče leto) in še nikoli uporabljen za klinične ali raziskovalne namene. | DA |  |  |
| 3. | Ogrodje (Gantry podsistem) |  |  |  |
| 3.1 | Mora omogočati zaustavitev vseh premikov z varnostnimi STOP stikali. | DA |  |  |
| 3.2 | Transverzalna odprtina za bolnika mora biti po celotni aksialni dolžini ≥ 67 cm. | DA |  |  |
| 3.3 | Vsebovati mora laserski sistem za centriranje bolnika v vseh treh ravninah | DA |  |  |
| 4. | Miza za pacienta |  |  |  |
| 4.1 | Zagotovljena mora biti nosilnost mize ≥ 195 kg. | DA |  |  |
| 4.2 | Mora imeti dodatke in pripomočke za pritrditev pacienta: - nastavek za držo rok nad glavo, - pritrditvene trakove, - držalo za infuzije, - podpora za kolena, - pritrditev in opora glave | DA |  |  |
| 4.3 | Mora omogočati zajem PET/CT preiskave v aksialni ravnini ≥ 190 cm. | DA |  |  |
| 4.4 | Med CT in PET zajemanjem podatkov v sklopu PET/CT preiskave naj bo upogib mize ≤ 2 mm. (Tudi pri največji obremenitvi s težo — največja nosilnosti.) | DA |  |  |

Tabela 2: PET/CT naprava.

1.1 PET podsistem

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zajemalni sistem in napajanje |  |  |  |
| 1.1 | Detektorski sistem mora biti digitalen (temeljiti mora na tehnologiji, ki uporablja polprevodniške silicijeve fotopomnoževalke - SiPM). | DA |  |  |
| 1.2 | Tip kristala mora bazirati na Lutecijevi osnovi. | DA |  |  |
| 1.3 | Aksialno vidno polje mora biti ≥ 20 cm. | DA |  |  |
| 1.4 | Mora omogočati tehnologijo TOF — Time Of Flight. | DA |  |  |
| 1.5 | Sistem mora imeti napravo za brezprekinitveno električno napajanje (UPS) ustrezne moči za zagotavljanje nemotenega delovanja naprave do zaključka tekoče preiskave oziroma do zagona agregata (pribl. 30min). | DA |  |  |
| 2. | Zmogljivost in učinkovitost Merjenje in podajanje enot parametrov mora biti po standardu NEMA (NU 2-2012 — Performance Measurements of Positron Emission Tomographs ali novejši). | DA |  |  |
| 2.1 | Transverzalna (povprečje radialne in tangencialne) prostorska ločljivost mora biti pri razdalji (odmik od središča gantrija) 1 cm ≤ 4,8 mm @ FWHM in pri razdalji 10 cm ≤ 5,0 mm @ FWHM. Rezultati analize meritev prostorske ločljivosti so lahko podani za rekonstruirane slike s filtrirano povratno projekcijo ali iterativno metodo. Za iterativno metodo mora ponudnik podati pdatke o rekonstrukcijski metodi (splošno (ne-tovarniško ime) ime) in rekonstrukcijskih parametrih. | DA |  |  |
| 2.2 | Aksialna prostorska ločljivost mora biti pri razdalji (odmik od središča gantrija) 1 cm ≤ 4,8 mm @ FWHM in pri razdalji 10 cm ≤ 5,0 mm @ FWHM. Rezultati analize meritev prostorske ločljivosti so lahko podani za rekonstruirane slike s filtrirano povratno projekcijo ali iterativno metodo. Za iterativno metodo mora ponudnik podati pdatke o rekonstrukcijski metodi (splošno (ne-tovarniško ime) ime) in rekonstrukcijskih parametrih. | DA |  |  |
| 2.3 | Sistemska občutljivost (povprečje v središču gantrija in odmiku za 10 cm) mora biti ≥ 8,5 cps/kBq | DA |  |  |
| 2.4 | Sistemska energijska ločljivost mora biti ≤ 11% FWHM | DA |  |  |
| 2.5 | Sistemska časovna ločljivost za TOF (TOF zmogljivost) ≤ 390 psec. | DA |  |  |
| 3. | Zagotavljanje in kontrola kakovosti. |  |  |  |
| 3.1 | Mora vsebovati vse potrebne fantome in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti trenutne zakonodaje. Mora vsebovati vse potrebne fantome, vire in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti in kalibracije proizvajalca. Poleg omenjenega naj vsebuje še: - Fantom za oceno kakovosti slike — NEMA IEC BODY PHANTOM, ki mora ustrezati kriterijem, ki so predpisani v standardih IEC 61675-1 in NEMA NU 2-2012). - Fantom za preverjanje poravnave CT in PET slik (Če meritve (fantom) niso predvidene s strani proizvajalca). | DA |  |  |
| 3.2 | Mora omogočati arhiviranje in prikaz rezultatov analize predpisanih postopkov kontrole kakovosti proizvajalca. | DA |  |  |
| 3.3 | Ponudnik mora izvesti sprejemne teste po standardu NEMA. | DA |  |  |

Tabela 3:PET podsistem.

1.2 CT podsistem

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zajemalni sistem in napajanje. |  |  |  |
| 1.1 | V spiralnem in axialnem načinu zajemanja mora sistem v eni rotaciji zajeti vsaj 64 rezov. | DA |  |  |
| 1.2 | Najtanjša debelina zajemalnega reza mora biti ≤ 0,8 mm. | DA |  |  |
| 1.3 | Najtanjša debelina rekonstruiranega reza mora biti ≤ 0,8 mm. | DA |  |  |
| 1.4 | Transverzalno prikazano (rekonstruirano) vidno polje mora biti ≥ 70 cm. | DA |  |  |
| 1.5 | Napetostno območje mora biti vsaj od 80 do 140 kV | DA |  |  |
| 1.6 | Moč generatorja mora biti ≥ 70 kW | DA |  |  |
| 1.7 | Tokovno območe mora biti vsaj med 20 in 600 mA. | DA |  |  |
| 1.8 | Izbira parametra PITCH mora biti vsaj med 0,5 (+/- 5 %) in 1,5 (+/- 5). | DA |  |  |
| 1.9 | Najkrajši čas 360 stopinjske rotacije pri zajemanju mora biti ≤ 0,5 s. | DA |  |  |
| 1.10 | Sistem mora omogočati 3D modulacijo toka v realnem času. Omenjeno funkcionalnost mora omogočati pri uporabi CT-ja za PET/CT in diagnostične CT preiskave. | DA |  |  |
| 2. | Zagotavljanje in kontrola kakovosti. |  |  |  |
| 2.1 | Mora vsebovati vse potrebne fantome in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti trenutne zakonodaje. Mora vsebovati vse potrebne fantome in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti in kalibracije proizvajalca. Mora vsebovati fantom s katerim je mogoče kvantitativno preveriti sledeče parametre: - Homogenost in šum, - Prostorska ločljivost, - kontrastna ločljivost, - Debelino rekonstruiranega reza, - Ujemanje CT števil vode | DA |  |  |

Tabela 4: CT podsistem.

1.3 Zajemalni, rekonstrukcijski in obdelovalni računalniški sistem.

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mora imeti eno konzolo za kontrolo in upravljanje zajemanja PET in CT podatkov (slik). | DA |  |  |
| 2. | Mora omogočati ločeno zajemanje podatkov za PET in za CT. Omogočati mora tudi samodejno zaporedno zajemanje PET/CT in/ali CT/PET. | DA |  |  |
| 3. | Mora omogočati kreiranje, urejanje, ter shranjevanje zajemalnih protokolov za PET, za CT, kakor tudi za PET in CT skupaj (PET/CT protokoli). | DA |  |  |
| 4. | Mora imeti računalniški sistem za upravljanje zajemanja, rekonstruiranja, obdelovanja in pregledovanja PET, CT in PET/CT podatkov (slik) v kontrolni sobi. Funcionalnosti so naštete v nadaljevanju. | DA |  |  |
| 5. | Računalniški sistem mora imeti dva barvna monitorja, ki sta ustrezno certificirana za pregledovanje medicinskih slik — diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirana po standardu DICOM 3.14. | DA |  |  |
| 6. | Kreirane serije slik morajo biti kompatibilne (tudi točnost kvantitativnega vrednotenja v enotah SUV) s pregledovalnikom slik Syngo.via, ki se trenutno uporablja na Oddelku za nuklearno medicino. | DA |  |  |
| 7. | Mora podpirati protokole in standarde DICOM 3.x. | DA |  |  |
| 8. | Mora omogočati povezljivost s trenutno implementacijo Radiološkega informacijskega sistema na Onkološkem inštitutu: - Uvoz delovnih seznamov na modaliteto — PET in CT. | DA |  |  |
| 9. | Mora omogočati povezljivost s trenutno implementacijo informacijskega sistema za arhiviranje slik (PACS) na Onkološkem inštitutu: - Arhiviranje slik, poizvedovanje in pridobivanje (uvoz) že arhiviranih preiskav (slik). - samodejno usmerjanje (DICOM auto-routing). | DA |  |  |
| 10. | Mora omogočati ločeno in skupno pregledovanje (tudi celega telesa) PET in CT serij slik, ter fuzijo obeh (več-modalna registracija, z možnostjo upravljanja intenzitet prikazovanja in filtriranja (glajenje, ostrenje, itd.) slikovnih elementov vsake od posameznih serij). Pregledovanje teh serij slik mora biti omogočeno v vseh treh pravokotnih ravninah. Omogočena mora biti tudi možnost preklapljanja med posameznimi ravninami v realnem času. Mora omogočati pregledovanje atenuacijsko korigiranih in ne-korigiranih slik. Mora omogočati različne privzete možnosti za sivinske preslikave CT in PET slik. Mora omogočati kreiranje max/min MIP in 3D rekonstrukcije (VRT). Poleg pregledovanja volumenskih slik v vseh treh pravokotnih ravninah, mora omogočati tudi reformatiranje volumnov v teh ravninah (MPR) z možnostjo določanja debeline reza, razmaka in prekrivanja rezov, filtriranja (glajenje, ostrenje, itd.), ter določanja širine in središča okna za sivinske preslikave. Omogočati mora tudi shranjevanje reformatiranih volumnov. Omogočene morajo biti različne privzete možnosti, ki po izbiri serij slik (CT, PET) samodejno prikažejo slike v različnih pogledih (npr. v vseh treh pravokotnih ravninah, posamezna ravnina CT, PET in fuzijo obeh), aplicirajo sivinske preslikave, primerno intenziteto in izvedejo fuzijo PET/CT. Mora omogočati kvantitativno vrednotenje interesnih območij regij in volumnov (tudi nepravilnih oblik): - PET (SUVPEAK, SUVMAX, SUVMEAN) — telesna teža, telesna površina, - PET (Bq/mL) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - CT (HU) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - merjenje razdalj, merjenje kotov, itd.) Mora omogočati upodobitev, urejanje in ponovno shranjevanje parametrov za izračun SUV enot. Omogočati mora samodejne in/ali delno-samodejne tehnike segmetacije patoloških lezij ter označiti njihove konture (ROI, VOI). | DA |  |  |
| 11. | Mora omogočati celovito obdelavo in pregledovanje CT, PET in PET/CT preiskav, za vse načine zajemanj in rekonstrukcij podatkov, ki so opredeljeni v tej tabeli. | DA |  |  |
| 12 | Mora omogočati izvoz CT, PET in PET/CT preiskav na zunanji medij (CD, DVD) skupaj s pregledovalnikom slik. Pregledovalnik slik mora imeti sledeče funkcionalnosti: Mora omogočati ločeno in skupno pregledovanje (tudi celega telesa) PET in CT serij slik, ter fuzijo obeh (več-modalna registracija, z možnostjo upravljanja intenzitet prikazovanja in filtriranja (glajenje, ostrenje) slikovnih elementov vsake od posameznih serij). Pregledovanje teh serij slik mora biti omogočeno v vseh treh pravokotnih ravninah. Mora omogočati pregledovanje atenuacijsko korigiranih in ne-korigiranih slik. Mora omogočati kvantitativno vrednotenje interesnih območij regij in volumnov (tudi nepravilnih oblik): - PET (SUVPEAK, SUVMAX, SUVMEAN) — telesna teža, telesna površina, - PET (Bq/mL) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - CT (HU) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - merjenje razdalj, merjenje kotov, itd.) | DA |  |  |
| 13. | Mora omogočati tiskanje na obstoječi sublimacijski tiskalnik Codonics MD 1660. | DA |  |  |
| 14. | Mora omogočati tiskanje po protokolu PostScript na mrežne tiskalnike. | DA |  |  |
| 15. | Mora omogočati pretvorbo celotne ekranske ali okenske slike v standradni grafični format (PNG, JPG) | DA |  |  |
| 16. | PET |  |  |  |
| 16.1 | Mora omogočati statično zajemanje samo ene pozicije mize — single bed. | DA |  |  |
| 16.2 | Mora omogočati statično zajemanje večjega števila pozicij mize — multi bed v skupni dolžini ≥ 190 cm. | DA |  |  |
| 16.3 | Mora omogočati dinamično zajemanje samo ene pozicije mize — single bed (Frame mode in List mode). | DA |  |  |
| 16.4 | Mora omogočati dinamično zajemanje večjega števila pozicij mize — multi bed (Frame mode in List mode). | DA |  |  |
| 16.5 | Vse naštete načine zajemanj (16.1-16.4) mora omogočati tudi s tehnologijo TOF — Time Of Flight. | DA |  |  |
| 16.6 | Mora omogočati rekonstruiranje zajetih podatkov s filtrirano povratno projekcijo in iterativnim rekonstrukcijskim algoritmom Omogočati mora tudi modeliranje raztrosa točke — Point Spread Function (PSF). Omenjene rekonstrukcije mora omogočati za vse načine zajemanj podatkov, ki so opredeljeni v tej tabeli (16.1 - 16.5). Te rekonstrukcije mora omogočati s CT korekcijo atenuacije in brez nje. | DA |  |  |
| 17. | CT |  |  |  |
| 17.1 | Mora omogočati rekonstruiranje zajetih podatkov s filtrirano povratno projekcijo in iterativno rekonstrukcijsko metodo za boljši prikaz podrobnosti z nižjo dozo. Iterativna rekonstrukcijska metoda mora temeliti na naprednejših metodah optimizacije in statističnem modeliranju (Iterativne rekonstrukcijske metode, ki so naprednejše in učinkovitejše (za boljši prikaz podrobnosti z nižjo dozo) od prvih generacij ponujenih na trgu in uporabljenih v klinične namene). Pri obeh rekonstrukcijskih metodah mora omogočati izbiro različnih rekonstrukcijskih kernelov glajenja in ostrenja slik. | DA |  |  |
| 17.2 | Mora omogočati rekonstrukcije slik z algoritmom, ki zmanjša popačenja zaradi kovinskih vsadkov (kot npr. stomatoloških, ortopedskih). | DA |  |  |

Tabela 5: Zajemalni, rekonstrukcijski in obdelovalni računalniški sistem.

2. Neodvise delovne postaje za pregledovanje in obdelavo slik

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mora podpirati protokole in standarde DICOM 3.x. | DA |  |  |
| 2. | Mora omogočati povezljivost s trenutno implementacijo informacijskega sistema za arhiviranje slik (PACS) na Onkološkem inštitutu: - Arhiviranje slik, poizvedovanje in pridobivanje (uvoz) že arhiviranih preiskav (slik). samodejno usmerjanje (DICOM auto-routing). | DA |  |  |
| 3. | Mora omogočati ločeno in skupno pregledovanje (tudi celega telesa) PET in CT serij slik, ter fuzijo obeh (več-modalna registracija, z možnostjo upravljanja intenzitet prikazovanja in filtriranja (glajenje, ostrenje, itd.) slikovnih elementov vsake od posameznih serij). Pregledovanje teh serij slik mora biti omogočeno v vseh treh pravokotnih ravninah. Omogočena mora biti tudi možnost preklapljanja med posameznimi ravninami v realnem času. Mora omogočati pregledovanje atenuacijsko korigiranih in ne-korigiranih slik. Mora omogočati različne privzete možnosti za sivinske preslikave CT in PET slik. Mora omogočati kreiranje max/min MIP in 3D rekonstrukcije (VRT). Poleg pregledovanja volumenskih slik v vseh treh pravokotnih ravninah, mora omogočati tudi reformatiranje volumnov v teh ravninah (MPR) z možnostjo določanja debeline reza, razmaka in prekrivanja rezov, filtriranja (glajenje, ostrenje, itd.), ter določanja širine in središča okna za sivinske preslikave. Omogočati mora tudi shranjevanje reformatiranih volumnov. Omogočene morajo biti različne privzete možnosti, ki po izbiri serij slik (CT, PET) samodejno prikažejo slike v različnih pogledih (npr. v vseh treh pravokotnih ravninah, posamezna ravnina CT, PET in fuzijo obeh), aplicirajo sivinske preslikave, primerno intenziteto in izvedejo fuzijo PET/CT. Mora omogočati kvantitativno vrednotenje interesnih območij regij in volumnov (tudi nepravilnih oblik): - PET (SUVPEAK, SUVMAX, SUVMEAN) — telesna teža, telesna površina, - PET (Bq/mL) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - CT (HU) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - merjenje razdalj, merjenje kotov, itd.) Mora omogočati upodobitev, urejanje in ponovno shranjevanje parametrov za izračun SUV enot. Omogočati mora samodejne in/ali delno-samodejne tehnike segmetacije patoloških lezij ter označiti njihove konture (ROI, VOI). | DA |  |  |
| 4. | Naštete funkcionalnosti za pregledovanje, obdelavo in kvantitativno vrednotenje pod točko 3. v tej tabeli mora omogočati tudi za dinamične PET/CT preiskave. Za te preiskave mora omogočati tudi grafično upodobitev (grafi, tabele, itd.) kvantitativnega vrednotenja PET slik (SUVpeak, SUVMAX, SUVMEAN — telesna teža, telesna površina, Bq/mL — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM) s časovno odvisnostjo. Uporaba zgoraj navedenega mora biti omogočena vsaj dvema uporabnikoma hkrati (vsaj dve licenci ali dve delovni postaji s to funkcionalnostjo). | DA |  |  |
| 5. | Mora vsebovati onkološki programski paket, ki vključuje vsaj: detekcijo in spremljanje lezij, spremljanje terapije, staging, kriterije - RECIST, WHO, PERCIST, kvantitativno analizo, primerjavo vsaj 4 časovnih obdobij in samodejno segmentiranje lezij. Ponudnik mora navesti in opisati onkološki programski paket, ki bo vključen v ponudbi. | DA |  |  |
| 6. | Mora omogočati PET/CT/MR fuzijo, tudi s slikami iz različnih časovnih obdobij. | DA |  |  |
| 7. | Mora omogočati celovito obdelavo in pregledovanje CT, PET in PET/CT preiskav, za vse načine zajemanj in rekonstrukcij podatkov, ki so opredeljeni v tabeli 5. | DA |  |  |
| 8. | Mora omogočati tiskanje na obstoječi sublimacijski tiskalnik Codonics MD 1660. | DA |  |  |
| 9. | Mora omogočati tiskanje po protokolu PostScript na mrežne tiskalnike. | DA |  |  |
| 10. | Mora omogočati pretvorbo celotne ekranske ali okenske slike v standradni grafični format (PNG, JPG) | DA |  |  |
| 11. | Ponudnik mora navesti strojno opremo in konfiguracijo ponujenih delovnih postaj. | DA |  |  |
| 12. | V primeru konfiguracije strežnik/uporabnik mora dobavitelj zagotoviti ustrezne računalnike za uporabniške postaje, ki morajo presegati minimalne zahteve proizvajalca. | DA |  |  |
| 13. | Vsaka neodvisna delovna postaja ali računalnik v primeru konfiguracije strežnik/uporabnik mora imeti barvni monitor z nativno ločljivostjo vsaj 1900 x 1200 pikslov (širina x višina) in z velikostjo ekrana od 23 do 25 palcev. Monitorji morajo biti ustrezno certificirani za pregledovanje medicinskih slik — diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirani po standardu DICOM 3.14. | DA |  |  |

Tabela 6: Neodvisne delovne postaje za pregledovanje in obdelavo slik.

3. Injektor za samodejno aplikacijo intravenoznega CT kontrastnega sredstva

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mora biti uporaben za delo s PET/CT napravo v ponudbi. Injektor se samodejno proži glede na protokol preko akvizicijske delovne postaje za PET/CT (t. i. bolus tracking). | DA |  |  |
| 2. | Mora omogočati sočasni priklop 3 brizg (vial). | DA |  |  |
| 3. | Mora omogočati priklop vial z volumni 50, 100 in 200 mL | DA |  |  |
| 4. | Območje pretoka mora biti od 0,2 do 6 mL/s | DA |  |  |
| 5. | Pretok mora biti nastavljiv po volumnu 0,1 mL/s | DA |  |  |
| 6. | Mora omogočati natavitve tlaka injiciranja v območju vsaj 2 - 6 bar-ov. | DA |  |  |
| 7. | Mora omogočati shranjevanje najman 5 načinov injiciranja. | DA |  |  |
| 8. | Mora imeti senzorje za zaznavo zraka na dnevni in pacientovi liniji, ki preprečijo vbrizganje le-tega v pacientovo žilo in tako omogočajo učinkovit in varen postopek preiskave. | DA |  |  |

Tabela 7: Injektor za samodejno aplikacijo intravenoznega CT kontrastnega sredstva.

4. Barvni laserski tiskalnik

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mora imeti maksimalno ločljivost vsaj 2400x600 dpi | DA |  |  |
| 2. | Mora podpirati protokole PostScript. | DA |  |  |
| 3. | Tiskalnik mora zagotavljati tiskanje iz vseh zajemalnih in obdelovalnih postaj ter drugih PostScript kompatibilnih delovnih postaj povezanih v mrežo OI. | DA |  |  |

Tabela 8: Tiskalnik.

5. Servisiranje opreme

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preventivno vzdrževanje: Zagotovitev normalne razpoložljivosti opreme, kot je opredeljena v navodilih proizvajalca ter v intervalih določenih s strani proizvajalca za posamezno opremo, z namenom, da se zagotavlja najvišja učinkovitost in kakovost opreme. | DA |  |  |
| 2. | Varnostni pregledi: Izvajanje varnostnih pregledov v skladu z lokalnimi in nacionalnimi smernicami ter predpisi. | DA |  |  |
| 3. | Zagotavljanje kakovosti: Izvajanje storitev z namenom ohranjanja kakovosti, kot je ta določena v relevantnih specifikacijah opreme proizvajalca. | DA |  |  |
| 4. | Nadgradnje: Ponudnik mora zagotoviti najnoveše posodobitve programske in strojne opreme za ohranjanje funkcionalnosti in varnostni, ki jih proizvajalec razvije. | DA |  |  |
| 5. | Korektivno vzdrževanje :Delo potrebno za odpravo okvare opreme. | DA |  |  |
| 6. | Rezervni deli: Rezervni deli, kot jih določa katalog proizvajalca. | DA |  |  |
| 7. | Posebne komponente: Zamenjava komponent opreme, katerih ni mogoče popraviti, npr.: RTG cev, PET detektorji, itd. | DA |  |  |
| 8. | Telefonsko tehnična podpora Telefonska podpora, ki jo v zvezi s tehničnimi težavami zagotavlja lokalni klicni center za pomoč uporabnikom. | DA |  |  |
| 9. | Dalinjska tehnična podpora: Učinkovita in celovita infrastruktura, ki zagotavlja celoten spekter daljinskih storitev vezanih na opremo, kot npr. daljinska tehnična podpora in odprava napak. | DA |  |  |
| 10. | Izvajanje storitev izven rednega delovnega časa: Podaljšano obdobje v katerem se izvajajo storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja. | DA |  |  |
| 11. | Odzivni čas: Zagotovljeno obdobje od prejema pravilne in popolne pisne prijave napake na opremi do povratnega klica dežurne službe izvajalca naročniku, v kolikor izvajalec klica ne prevzame takoj. | DA |  |  |
| 12. | Intervencijski čas: Zagotovljeno obdobje od prejema pravilne in popolne pisne prijave napake do pričetka njenega odpravljanja s pomočjo daljinskega servisa ali servisa na terenu. | DA |  |  |
| 13. | Maksimalni čas nedelovanja, ki vključuje preventivne servise in okvare (10 dni na leto). | DA |  |  |

Tabela 9: Servisiranje opreme.

6. Kriterij za izbiro najugodnejše ponudbe:

Ponudnikova cena za najem aparata (vsota mesečnih obrokov za 5 let najema), ureditev prostora ter preureditev  čakalnice (SKUPNA PONUDBENA CENA) - Ci

Najnižja ponujena cena za najem aparata (vsota mesečnih obrokov za 5 let najema), ureditev prostora ter preureditev  čakalnice (SKUPNA PONUDBENA CENA) vseh prejetih ponudb - Cmin

Izračun točk po merilu cena: T cena=CminCi x 70

Izračun točk tehničnih podrobnosti: i=14Ki

Kjer je Ki ocena ponujene opreme po i-tem kriteriju v tehničnih specifikacijah.

| i | kriterij | Vrednost kriterija | Izpolnjevanje kriterija (DA/NE) | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Število doseženih točk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistemska časovna ločljivost za TOF (TOF zmogljivost) ≤ 220 psec. | 8 |  |  |  |
| 2 | Omogoča kontinuirano premikanje mize pri zajemanju PET slikovnih podatkov, pri preiskavah PET in PET/CT celotnega telesa. | 8 |  |  |  |
| 3 | Ima sistem, ki lahko iz zajetih PET podatkov samodejno zazna signal dihalne krivulje (brez nameščanja zunanjih, dodatnih naprav in pripomočkov) in na rekonstruiranih PET slikah odpravi ali zmanjša popačenja zaradi premikov med dihanjem, t.i. device-less (data-driven) motion correction/gating. | 8 |  |  |  |
| 4 | Omogoča samodejno dnevno kontrolo kakovosti in kalibracije, ki se izvajajo samodejno, izven rednega delovnega časa uporabnika. | 6 |  |  |  |
|  | Skupno število možnih točk | 30 | Število doseženih točk |  |  |

Tabela 10: Točkovanje.

Navodilo za izpolnjevanje tabel v dokumentu tehnične zahteve in pogoji za PET/CT napravo in pripadajočo opremo:

Ponudnik tabelah od 1 do 9 napiše kje v ponudbeni dokumentaciji se nahaja dokument, ki dokazuje izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

Ponudnik v tabeli 10 označi ali dodatni kriterij izpolnjuje ali ne. V kolikor ga izpolnjuje, napiše kje v ponudbeni dokumentaciji se nahaja dokument, ki dokazuje izpolnjevanja dodatnega kriterija ter vpiše število točk, ki ustrezajo vrednosti dodatnega kriterija.

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________    	Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca:  ___________________