RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

ODPRTI POSTOPEK

40. člen

(vrsta postopka)

»PRESEVNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP ZA KONVENCIONALNE, 3D, MAGNETNE IN OPERANDO PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU PRI SPREMENLJIVI POSPEŠEVALNI NAPETOSTI«

(predmet javnega naročila)

JN11/22

(interna oznaka javnega naročila)

JN

(številka objave na Portalu RS oziroma EU)

March 1, 2022

KAZALO

VSEBINA:

Dokumentacijo sestavljajo:

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

# 1.  nAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

# 1.1 NAROČNIK

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 55560822, matična številka 5051606000, transakcijski račun: IBAN: SI56 0110 0603 0344 242 odprt pri UJP Ljubljana, ki je na Portalu javnih naročil dne      , pod številko objave       objavil obvestilo o javnem naročilu za dobavo/izvedbo »PRESEVNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP ZA KONVENCIONALNE, 3D, MAGNETNE IN OPERANDO PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU PRI SPREMENLJIVI POSPEŠEVALNI NAPETOSTI«.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe, v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

# 1.2 splošne informacije JAVNEga NAROČILa

| Predmet: | PRESEVNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP ZA KONVENCIONALNE, 3D, MAGNETNE IN OPERANDO PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU PRI SPREMENLJIVI POSPEŠEVALNI NAPETOSTI |
| --- | --- |
| Kratki opis predmeta: | PRESEVNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP ZA KONVENCIONALNE, 3D, MAGNETNE IN OPERANDO PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU PRI SPREMENLJIVI POSPEŠEVALNI NAPETOSTI |
| Oznaka: | JN11/22-ME |
| Področje naročila: | Splošno |
| Vrsta postopka: | Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3 |
| Vrsta naročila: |  |
| Razdelitev na sklope: | Javno naročilo je celovito in ni razdeljeno na sklope. |
| Variantne ponudbe: | niso dopustne |
| Jezik ponudbe: | Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. Izjema je tehnična dokumentacija, ki je lahko tudi v angleškem jeziku. |
| Rok veljavnosti ponudbe: | Ponudba mora veljati najmanj do 31. 10. 2022 |
| Rok za sprejem vprašanj: | 4. 4. 2022 do 10:00 |
| Rok za predložitev ponudb: | 14. 4. 2022 do 10:00 |
| Odpiranje ponudb: | 14. 4. 2022 ob 13:00 |

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - 2. točka teh navodil.

# 1.3 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja napodlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Izbrani ponudnik mora v roku osmih (8) dni od prejema naročnikovega poziva posredovati naročniku podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico neustreznost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

# 1.4 dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil. Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

# 1.5 prijava, PRIPRAVA IN oddaja ponudbe v sistemu Ejn

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke navedene v tehničnih specifikacijah. Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

# 1.6 CENA ponudbe

Cena mora vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno. V kolikor cena ni izražena v EUR, bo naročnik ponujeno cena preračunal v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odpiranja ponudb.

# 1.7 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.  Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo  mora vsak ponudnik v skupni ponudbi dokazati neobstoj razlogov za izključitev določeni v točki 1.13. (razlogi za izključitev) ter   pogoj določen pod točko 1.14 (pogoj za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti). Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Ostale pogoje lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

# 1.8 PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13- razlogi za izključitev) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika  poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci v OBRAZCU 1 označi, da se prijavlja s podizvajalci ter hkrati predloži OBRAZEC 3 – Podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila.

# 1.9 način ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi blaga/izvedbi storitve.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

# 1.10 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ63). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 14. 4. 2022 (datum) do 10:00 (ura). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

# 1.11 INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 14. 4. 2022 (datum) in se bo začelo ob 13:00 (ura) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

# 1.12 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 4. 4. 2022 (datum) do 10:00 (ura).

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

# 1.13 RAZLOGI ZA IZKLUČITEV

| P1: Nekaznovanost | Dokazilo |
| --- | --- |
| Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| P2: Razlogi povezani s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost | Dokazilo |
| Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| P3: Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Dokazilo |
| Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |
| P4: Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Dokazilo |
| Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

# 1.14 POGOJI ZA SODELOVANJE

#### 1.14.1 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

| P1: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti | Dokazilo |
| --- | --- |
| Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. |

# 1.15 DOPUSTNOST PONUDB

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo podal dopustno ponudbo – to je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

  - OBRAZEC 1 – podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

  - OBRAZEC 4 – soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

  - OBRAZEC 5 – soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

  - OBRAZEC 6 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

  - OBRAZEC 7 – predračun

  - OBRAZEC 8 – izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

  - OBRAZEC 9 – vzorec pogodbe

  - OBRAZEC 10– prevzemni zapisnik za javno naročilo

  - OBRAZEC 11 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

  - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 1 – podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 2 – podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

  - OBRAZEC 4 – soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

  - OBRAZEC 5 – soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

  - OBRAZEC 6 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

  - OBRAZEC 7 – predračun

  - OBRAZEC 8 – izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

  - OBRAZEC 9 – vzorec pogodbe

  - OBRAZEC 10 – prevzemni zapisnik za javno naročilo

  - OBRAZEC 11 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

  - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

# 1.16 OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

# 1.17 OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

# 1.18 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

MERILO – ekonomsko najugodnejša ponudba

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili:

- Najnižja cena ponudnika za postavko »Presevni elektronski mikroskop za konvencionalne, 3D, magnetne in operando preiskave kemijskih in faznih transformacij na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti«, ki ustreza ali presega postavko 3.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA, se ovrednoti s 37 točkami.

- Točke ponudnikov z višjo ceno za postavko 3.1, bodo izračunane po sledeči formuli:  (najnižja cena / ponudnik cena) * 39,7

- Dodatne točke ponudnik pridobi na podlagi dodatnih meril navedenih v poglavju 2.14.1, največ pa 56 točk.

Naročnik bo pravočasno prispele ponudbe, ki ustrezajo vsem tehničnim zahtevam ali jih presegajo, razvrstil po vsoti točk glede na zgornja merila. Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk.

1.18.1 DODATNA MERILA

| Minimalna delovna pospeševalna napetost: - pospeševalno napetost je možno prilagoditi za delo pod 80 kV. - pospeševalno napetost je možno prilagoditi za delo pod 60 kV. | +2 točk +5 točk |
| --- | --- |
| Svetlost izvora na poljsko emisijo ≥1,5 x 109A/cm2.sr pri 200 kV. | +5 točk |
| Stabilnost emisije ≤ 3%/dan brez posredovanja uporabniškega sistema. | +5 točk |
| Tok snopa pri 200 kV - ≥ 50 nA. - ≥ 20 nA. | +5 točk +3 točk |
| Gostota toka snopa ≥1,5 nA pri 1 nm snopu pri 200 kV. | +5 točk |
| Mikroskop ima možnost samodejnega ostrenja in stigmacije (C1: defokus in A1: dvojni astigmatizem) pri STEM. To funkcionalnost je mogoče izvesti na kateremkoli območju, tudi brez amorfnega referenčnega vzorca. | +10 točk |
| STEM detekcijski sistem ima več kot 16 segmentov. | +5 točk |
| SDD detektorji so nameščeni v koloni, kolimirani in zaščiteni z zaslonko, brez potrebe vsakokratnega vstavljanja in izvlačenja za delovanje. | +5 točk |
| SSD detektorji so razporejeni simetrično okoli nosilca vzorca, da zagotovijo enako učinkovitost zajema rentgenskih žarkov v vseh smereh nagiba analitičnega nosilca za tomografijo. Ta pogoj mora biti izpolnjen tudi ko so vsi SDD v sistemu vklopljeni. | +5 točk |
| Časovno razrešena možnost zajema EDS spektra, kjer lahko uporabnik ročno odstrani zajete spektre, ki ne doprinesejo k kvantifikaciji (npr. spektri zajeti po kontaminaciji z ogljikom ali po poškodbi z elektronskim žarkom). | + 2 točki |
| Mikroskop pri EDS analizi uporablja algoritem za korekcijo absorpcije, ki minimizira kvantifikacija odstopanja zaradi nagiba vzorca (upoštevanje nagiba nosilca in artefakt senčenja zaradi več SDD detektorjev). | + 2 točki |
| Velika dewarjeva posoda za tekoči dušik za dolgotrajne TEM/STEM analize (npr. EDS tomografijo, > 3 dni), ki odpravi potrebo po dnevnem in tedenskem zagonu krio-cikla. | + 2 točki |

Največje skupno možno število točk je 93.

1.18.2 PRIMER DVEH PONUDB Z ENAKIM NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bosta dve ali več ponudb izenačenih po vsoti točk kriterijev 2.14 , 1 – 3, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najkrajši dobavni rok.

Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo izbran ponudnik z najbolj ugodnimi servisnimi pogoji.

ADDITIONAL CRITERIA

| Minimum operating acceleration voltage: (a) the acceleration voltage can be adjusted to operate below 80 kV. (b) the acceleration voltage can be adjusted to operate below 60 kV. | +2 points +5 points |
| --- | --- |
| Brightness of source per field emission ≥1.5 x 109A / cm2.sr at 200 kV. | +5 points |
| Emission stability ≤ 3% / day without user intervention. | +5 points |
| Beam current at 200 kV (a) ≥ 50 nA. (b) ≥ 20 nA. | +5 points +3 points |
| Beam current density ≥1.5 nA at 1 nm beam at 200 kV. | +5 points |
| The microscope has the ability to autofocus and stigma (C1: defocus and A1: double astigmatism) in STEM. This functionality can be performed in any area, even without an amorphous reference pattern. | +10 points |
| The STEM detection system has more than 16 segments. | +5 points |
| SDD detectors are mounted in a column, collimated and protected by an aperture, without the need for each insertion and removal for operation. | +5 points |
| SSD detectors are arranged symmetrically around the sample carrier to ensure the same X-ray capture efficiency in all directions of inclination of the analytical tomography carrier. This condition must also be met when all SDDs in the system are turned on. | +5 points |
| The time-resolved option includes EDS spectra, where the user can manually remove captured spectra that do not contribute to quantification (e.g., spectra captured after carbon contamination or after electron beam damage). | + 2 points |
| In EDS analysis, the microscope uses an absorption correction algorithm that minimizes the quantification of the deviation due to the inclination of the sample (taking into account the inclination of the beam and the shading artifact due to multiple SDD detectors). | + 2 points |
| Large dewar liquid nitrogen tank for long-term TEM / STEM analysis (eg EDS tomography,> 3 days), which eliminates the need for daily and weekly cryo-cycle start-up. | + 2 points |

# 1.19 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

# 1.20 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

# 1.21 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

# 1.22 POGODBA

Pogodbo bo podpisal Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer njegov zakonit zastopnik prof. dr. Boštjan Zalar.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

# 1.23 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

# PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Presevni elektronski mikroskop za konvencionalne, 3D, magnetne in operando preiskave kemijskih in faznih transformacij na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti

3.1 TEHNIČNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet razpisa je dobava in namestitev presevnega elektronskega mikroskopa (TEM) za konvencionalne, 3D, magnetne in operando preiskave kemijskih in faznih transformacij na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti. Presevni elektronski mikroskop s spremenljivo pospeševalno napetostjo (80-200 kV) zagotavlja atomarno ločljivost pri najvišji napetosti v vseh načinih delovanja, medtem ko nižje napetosti omogočajo tudi opazovanje občutljivih vzorcev, ki drugače med opazovanjem razpadajo zaradi vpliva primarnih elektronov. Mikroskop omogoča konvencionalno opazovanje vzorcev (TEM) ter vrstičenje elektronskega snopa skozi vzorec (STEM) pri povečavi nekaj × 1.000 do nekaj × 1.000.000. Stabilni visoko-svetilni izvor elektronov zagotavlja resolucijo blizu difrakcijske limite in preiskave praškovnih vzorcev, tankih lamel in klasičnih vzorcev do debeline 100 nm, odvisno od atuneacije elektronov. Programska oprema omogoča popoln nadzor nad mikrokopom, upravljanje z napravo brez prisotnosti operaterja v prostoru, in delo na daljavo.

3.1.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične specifikacije so napisane v dveh jezikih, slovenskem in angleškem. V izogib morebitnim nejasnostim je, zaradi pomanjkanja in/ali neustaljene uporabe ustrezne terminologije v slovenskem jeziku, v primeru dvoma merodajna angleška verzija, ki je priložena v PRILOGI 3.

3.1.1. 1. POSTAVKA 1

Mikroskop mora imeti naslednje karakteristike, oziroma vključuje:

- SPLOŠNE MINIMALNE ZAHTEVE

- Analitski TEM/STEM z območjem delovanja pri pospeševalnih napetostih od ≤ 80 do 200 kV

- Zajamčena delovna ločljivost pri 200 kV: TEM ločljivost ≤ 0,12 nm, STEM ločljivost ≤ 0,16 nm

- mikroskop deluje brez prisotnosti operaterja, vse zaslonke so motorizirane in (akustično ohišje, ki omogoča upravljanje na daljavo)

- devarjeva posoda za tekoči dušik za ACD, ki drži ≥ 3 dni brez kriocikla

- brez oljni vakuumski system

- ELEKTRONSKI IZVOR

- izvor na poljsko emisijo, ki zagotavlja svetlost ≥ 8 × 108 A/cm2.sr pri 200 kV

- stabilnost emisije ≤ 5 %/dan brez posredovanja uporabniškega sistema

- pri 200 kV ≥ 1 nA tok pri 1 nm premeru snopa

- drsenje elektronskega izvora ≤ 0,5 nm/min

- Samodejna poravnava pri vseh HT

- TEM

- Omogoča konvencionalni, HR-TEM, SAED, NBD, CBED način delovanja in zajema podatkov.

- programska oprema, ki omogoča komunikacijo med kamero in goniometrom

- programiranje z dostopom do: e- optike, kamere, goniometra, vakuumskega sistema.

- omrežni računalnik za upravljanje podatkov.

- STEM

- STEM način delovanja z detekcijskim sistemom z najmanj 8 segmenti; BF, DF z obročastimi in radialnimi segmentacijami

- Samostojni segmentirani detektor HAADF

- Zajem do 4 STEM signalov hkrati (konvencionalni HAADF, ADF, ABF in BF)

- Sistem STEM vključuje sprotni zajem tehnike slikanja DPC/iDPC ali OBF

- Dodatna posebna poravnava STEM za difrakcijsko analizo pri majhnih konvergenčnih kotih (difrakcija) v načinu STEM. Vključena je majhna zaslonka za dodatno zmanjšanje konvergenčnega kota snopa.

- Zmožnost zajemanja 4k×4k STEM podatkov

- avtomatska poravnava snopa STEM

- GONIOMETER

- Računalniško vodeni 5-osni goniometer.

- Mikroskop omogoča nagib x(α) ≥ ±30° in y(β) ≥ ±30° z običajnim nosilcem z dvojnim nagibom.

- Širok razmak med polovimi čevlji > 5 mm, ki omogoča nagib ≥ +/- 70° za tomografski nosilec

- kompenzacija premika vzorca; z odmikom vzorca ≤ 0,5 nm/min

- NOSILCI VZORCEV

- Večnamenski nosilec z enojnim nagibom za standardne 3 mm TEM vzorce.

- Nosilec z dvojnim nagibom z nizkim ozadjem za 3 mm standardne TEM vzorce.

- Nosilec za analitično tomografijo z razponom nagiba najmanj ± 70 stopinj za 3 mm TEM vzorce.

- KAMERE (DETEKTORJI)

Daljinsko vodena digitalna kamera v opazovalni komori

- Digitalna kamera z visoko hitrostjo in velikim dinamičnim razponom,

- Prilagodljiv dinamični razpon za hkratno opazovanja in zajem Kikutchi linij in difrakcije,

- opazovanje vseh poravnav mikroskopa.

Spodaj-montirana CMOS kamera

- 4k×4k izvlečna CMOS kamera na osi, zmožna zajema TEM in difrakcijske slike,

- Velikost slikovnih pik najmanj 14 × 14 μm2,

- Hitrost snemanja ≥ 1 fps pri 4k×4k, hitri način ≥ 25 fps pri zmanjšani velikosti odčitavanja,

- Zmožnost vrtenja TEM slike v živo,

- Nadzor kamere in zajem slike je vgrajeno v programsko opremo za nadzor mikroskopa.

- EDS SISTEM

- EDS detekcijski sistem z več SDD detektorji, Odčitavanje posameznega izhoda in mrtvega časa vsakega SDD z operacijsko programsko opremo. Skupni kot zajema ≥ 0,9 srad. Programska oprema za EDS je integrirana z OS mikroskopa. Pri skeniranju je možnost dostopa do vsakega spektra. Simetrični EDS sistem, ki zagotavlja enako učinkovitost zbiranja rentgenskih signalov za –x(α) in +x(α) nagib.

- Energetska ločljivost EDS sistema je ≤136 eV za Mn-Kα pri 10 kcps.

- EDS razmerje med vrhom in ozadjem (Fiorijevo število) na vzorcu NiOx ≥2000

- RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA

- Mikroskop je opremljen z vsemi računalniškimi enotami, zasloni in pripadajočimi moduli uporabniškega vmesnika, ki so potrebni za delo.

- Programska oprema za avtomatizirano pridobivanje TEM, STEM in STEM-EDS tomografije,

- programska oprema za rekonstrukcijo in vizualizacijo tomografije,

- 5 x različica programske opreme za nadzor mikroskopa brez povezave,

- Možnost oddaljene diagnostike.

- DRUGO

- Dostava možna do konca julija 2022

- Namestitev končana do konca oktobra 2022

3.1.1. 2. POSTAVKA 2

- Programska oprema za povezovanje TEM detektorjev in in-situ sistemov

- krmilnik sistema nosilca mora biti sposoben hitrega omrežnega povezovanja s sistemi TEM in kamer (če je primerno) prek 9 neodvisnih vrat NIC visoke hitrosti 10 Gb/s. Visokohitrostni vmesnik s TEM omogoča programski platformi, da v živo zajema in analizira slike za stabilizacijo, sinhronizacijo parametrov in ogled eksperimentov v živo,

- sistem nosilca mora biti opremljen s programsko opremo, ki z analizo podatkov v živo aktivno popravlja premike vzorca, ne glede na to, ali je inherentno ali sproženo prek in situ pogojev, in z uporabo bodisi fizičnega premika (goniometer ali žarek) bodisi digitalnih sredstev za popravke,

- sistem nosilca mora biti opremljen s programsko opremo, ki sinhronizira vse in situ in TEM parametre, kot so premer snopa, čas zajemanja in čas osvetlitve, neposredno v metapodatke vsake slike,

- sistem nosilca mora biti opremljen s programsko opremo, ki uporabniku omogoča pregled do 6 ur zajetih podatkov, medtem ko poskus še poteka, da uporabnik lahko sprejme odločitve pred zaključkom TEM seje,

- sistem nosilca mora biti opremljen s programsko opremo, ki samostojno predlaga optimalno temperaturno krivuljo, da se doseže največja ločljivost za želeno vidno polje,

- sistem nosilcev mora biti opremljen s programsko opremo, ki omogoča off-line analizo slik vključno z njihovimi metapodatki, tako da obdelave ni treba izvajati v TEM laboratoriju,

- prodajalec mora biti sposoben predstaviti uspešno uporabo tega sistema na kovinskem vzorcu,

- certificiranje dostave/instalacije in usposabljane operaterja,

- permanentna licenca programske opreme,

- operativno in aplikativno usposabljanje za operaterje (najmanj 3), najmanj 2 dni,

- drugi potrebni dodatki / kabli itd. in pošiljanje.

3.1.1. 3. POSTAVKA 3

- Nosilci za in-situ plinske eksperimente pri povišani temperaturi

- nosilec ima ročni ventil iz nerjavnega jekla za popolno zaščito na zrak občutljivih vzorcev, ko so le-ti vstabljeni v glove-box. Ventil omogoča hermetično tesnjenje do 1e-8 mbar,

- inertna nekovinska grelna membrana za preprečitev kontaminacije zaradi grelnega elementa. Materiali grelnih membran med segrevalnimi poskusi omogočajo visoko natančnost in hiter toplotni odziv,

- grelna membrana omogoča homogenost temperature 98 % ali več,

- segrevalni čipi po potrebi omogočajo varen nadzor visokih temperatur po potrebi za več dni,

- polimerne površine nosilca so sestavljene iz perfluoroelastomera (FFKM), da se zagotovi širok razpon kemične združljivosti, vključno z organskimi hlapi (npr. metanol),

- vsaka MEMS naprava (vsak čip) mora biti individualno kalibrirana in imeti svojo kalibracijsko datoteko priloženo dokumentaciji,

- nosilec omogoča x(α)-nagib najmanj ±29° v JEOL ali Thermo Fisher TEM mikroskopu,

- nosilec je popolnoma združljiv z EDS spektroskopskim sistemom in omogoča zajem EDS podatkov tudi pri 0° nagibu (demonstrirano),

- konfiguracije čipov morajo biti na voljo tako za TEM kot za STEM/EDS analizo, pri čemer lahko spodnji ali zgornji čip služi kot grelni čip,

- sistem nosilca ustvari hermetično tesnenje v območju vzorcev z uporabo samo enega tesnilnega obroča, da se zmanjša število tesnilnih površin, ki lahko povzročijo puščanje,

- za čiščenje notranjih cevi sistema držala ne zahteva razstavljanja in/ali zamenjave.

3.1.1. 4. POSTAVKA 4

- UHV kompatibilen in-line manipulator vzorcev

- in-line manipulator vzorcev, primeren za segrevanje, vrtenje in nagibanje vzorcev do premera 100 mm. Konfiguriran za navpično montažo in usmerjenost razpršeno navzdol (z licem navzgor),

- prirobnica za pritrditev CF sistema,

- servisni port, ki omogoča dostop do napajalnih, termoelementnih in prednapetostnih prehodov,

- magnetno sklopljeni votli rotacijski pogon velike izvrtine z integriranim dvigom in spuščanjem,

- upravljanje preko 23 koračnega motorja in 25:1 menjalnika. Ročno aktiviran 25 mm dvig za spuščanje, ki omogoča prenos vzorca,

- sklop zunanjega magnetnega bližinskega stikala,

- ≥ 150 mm ročno aktivirane nastavitve višine depozicije za dvigovanje/spuščanje komponent v vakuumu,

- sestav grelnega modula in nosilca za substrat za ogrevanje vzorcev do premera 100 mm,

- DC in 100 W RF prednapetost nosilca za substrat,

- tranzitno stojalo manipulatorja.

- minimalna uporaba Cu: posrebrena Cu tesnila, Ni-prevlečene pogonske palice.

- enoosni MASC mikrokoračni motor – paket za upravljanje

- DC PSU 96V in 31A termoelement tipa K

3.1.2. DRUGE ZAHTEVE

- Sistem mora biti označen CE

- Priložena naj bo dokumentacija in priročniki, vključno z navodili za vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik v tiskani ali elektronski obliki, v angleškem ali slovenskem jeziku,

- kot priloga OBRAZCU 8, vlagatelj mora predložiti ustrezne dokumente: prospekte, uradne specifikacije opreme ali potrdila s strani proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike in v teh dokumentih označi, kje je vidno izpolnjevanje posameznega pogoja, dokument ter stran pa navede v OBRAZCU 8

- Cena naj vključuje prevoz, instalacijo in izobraževanje; ponudba naj vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške

- Vključeno izobraževanje za vse dobavljene sisteme in programsko opremo

- Ponudnik je zadolžen za tehnično pomoč in servis

- Tehnična podpora in pomoč na daljavo preko telefona in e-maila

- Garancija in pogarancijska podpora:

  - Garancija najmanj 1 leto, velja za vso opremo, razen za potrošni material

  - Odzivni čas za odpravo napake največ 2 delovna dneva, za popravilo inštrumenta

  - največ 7 dni od prijave napake po telefonu ali elektronski pošti

  - Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj 10 let od datuma zaključka instalacije, t.j.  nadomestne dele in servisno vzdrževanje dobavljene opreme

ITEM 1: The microscope must have or include the following characteristics:

- GENERAL MINIMUM REQUIREMENTS:

- Analytical TEM/STEM, operation at accelerating voltages from ≤ 80 to 200 kV

- Guaranteed working resolution: TEM information limit ≤ 0.12 nm at 200 kV, STEM resolution ≤ 0.16 nm at 200 kV

- Microscope operation can be done without an operator present in the room and all apertures should be automatic and motor-driven (system with acoustic enclosure allowing remote operation)

- liquid nitrogen dewar for ACD lasting ≥ 3 days without the cryo-cycle (additional criteria)

- Microscope should have an oil-free vacuum system

2. ELECTRON SOURCE:

- Field emission gun delivering brightness of ≥ 8 × 108A/cm2.sr at 200 kV

- Emission stability ≤ 5 % /day without user system intervention

- At least 1 nA probe current within 1 nm probe size at 200 kV

- Electron source spot drift ≤ 0.5 nm/min

- Automatic full alignment at all HTs

3. TEM

- Capable of conventional, HR-TEM, SAED, NBD, CBED imaging.

- microscope should have software allowing the communication between imaging and stage movement

- Scripting capability with access to: electron optics, camera, stage, vacuum system.

- Network computer should be included for data management.

4. STEM

- STEM detection with detection system with at least 8 segments; BF, DF with annular and radial segmentations

- Stand-alone segmented HAADF detector

- Acquisition with up to 4 STEM signals simultaneously (conventional HAADF, ADF, ABF and BF)

- The STEM system includes the live DPC/iDPC or OBF imaging techniques

- Additional special STEM alignment for small convergence angle studies (diffraction) in STEM mode. A small probe-forming aperture should also be included, which further decreases the convergence angle.

- Capability of 4k×4k STEM data acquisition

- STEM probe automatic alignment

5. STAGE (goniometer)

- Computerized 5-axis stage

- Microscope allows tilt x(α) ≥ ±30° and y(β) ≥ ±30° with regular double tilt holder

- Wide objective lens pole-piece gap > 5 mm, allowing tilt ≥ +/- 70° tilt for tomography holder

- Specimen drift compensation; with specimen drift ≤ 0.5 nm/min

6. SAMPLE HOLDERS

- Multi-purpose single tilt holder for 3 mm standard TEM samples.

- Low background double tilt holder for 3 mm standard TEM samples.

- Analytical tomography holder with a tilt range of at least ± 70 degrees for 3 mm TEM samples.

7. CAMERAS (DETECTORS)

Remote operation viewing-chamber digital camera

- High frame-rate and large dynamic range digital camera,

- Adaptable dynamic range: capable of simultaneous observation and acquisition of diffraction spots and Kikutchi patterns,

- Enables the observation of all microscope alignments.

CMOS bottom mount camera

- On-axis 4k×4k retractable CMOS camera capable of TEM and diffraction imaging,

- Pixel size of at least 14 × 14 μm2,

- Recording speed of ≥ 1 fps at 4k×4k, fast mode of ≥ 25 fps at reduced readout size,

- Live TEM image rotation capability,

- Camera control and acquisition is fully embedded in the microscope control software.

8. EDS system

- EDS detection system with multiple windowless silicon drift detectors (SDD); Individual output read-out and dead time of each SDD by operation software. Combined solid angle ≥ 0.9 srad. Software for EDS detection system is fully integrated with microscope OS. Ability to access the spectrum from each scan.  Symmetric EDS detection system providing same X-ray collection efficiency for –x(α) and +x(α) side of the tilt

- EDS detection system energy resolution should be ≤136 eV for Mn-Kα at 10 kcps output

- EDS detection system peak to background ratio (Fiori number) on NiOx specimen ≥2000

9. PC & SOFTWARE

- The microscope is supplied with all PC units, screens and corresponding user interface modules necessary for work.

- Software for automated TEM, STEM and STEM-EDS tomography acquisitions,

- Tomography reconstruction and visualization software,

- 5 x offline version of the microscope control software,

- Ability of remote diagnostics.

10. OTHER

- Delivery possible by the end of July 2022

- Installation complete by the end of October 2022

ITEM 2: SOFTWARE for linking the transmission electron microscopy detectors and in-situ systems

- The holder system’s controller must be capable of high-speed networking to the TEM and camera systems (as applicable) via 9 independent high speed 10Gb/sec NIC ports. High speed interfacing with the TEM enables the unique software platform to reliably receive and analyse live images for stabilization, parameter synchronization, and live experiment review,

- The holder system must be provided with software that actively corrects for sample movement, whether inherent or initiated via in-situ conditions, by analysing the data live and utilizing either/both physical means (stage and beam) and digital means for the correction,

- The holder system must be provided with software that will synchronize all in situ parameters, in addition to many TEM parameters such as spot size, dwell time, and exposure time, directly into the metadata of each image,

- The holder system must be provided with software that will allow the user to review up to 6 hours of captured data while the experiment is still running, on demand, in order for the user to make informed decisions before ending the TEM session,

- The holder system must be provided with software that will recommend the best temperature ramp rate in order to achieve maximum resolution for a desired field of view,

- The holder system must be provided with software that allows off-line analysis of images with their metadata so processing does not have to occur in the TEM laboratory,

- The vendor must be able to present data showing successful use of this system on a wrought metal sample,

- Delivery/installation and operator training certification,

- Permanent software licensing,

- Operational and application training for local staff (minimum 3 staff members), minimum 2 days,

- Other necessary accessories/cables etc. and shipping.

ITEM 3: In-situ elevated temperature gas cell holder

- Holder must have a stainless steel manual valve to completely protect air-sensitive samples when loaded in a glove box. This needs to allow a hermetic seal down to 1e-8 mbar,

- An inert non-metal heating membrane is required in order to avoid contamination caused by the heating element. Heating membrane materials must permit high accuracy, precision and rapid thermal response during thermal experiments,

- The heating membrane needs to allow a temperature uniformity of 98% or better,

- The heating chips need to allow the safe control of high temperatures for multiple days if needed,

- The holder system’s polymer surfaces must all be composed of perfluoroelastomer (FFKM) to ensure a wide range of chemical compatibility, to include organic vapors like methanol,

- Each MEMS device (each chip) must be individually calibrated, and have its own calibration file as documentation,

- The holder must allow for x(α)-tilt of at least ±29° in a JEOL or Thermo Fisher TEM,

- The holder must be fully EDS compatible and allow EDS data collection even at 0° tilt (to be demonstrated),

- Chip configurations must be available for both TEM and STEM/EDS analysis, by which either the bottom or the top chip would serve as heater chip,

- The holder system must create a hermetic seal in the tip by utilizing only one o-ring to minimize the number of sealing surfaces that may cause a leak,

- The holder system’s inner tubing must not require replacement and/or disassembly in order to be cleaned.

ITEM 4: UHV compatible in-line substrate manipulator stage

- In-line substrate manipulator stage suitable for heating, rotation and biasing of samples up to 100mm diameter. Configured for vertical mounting and sputter-down (face up) orientation.

- CF system mounting flange

- Service collar providing access for power, thermocouple and bias feedthroughs.

- Magnetically-coupled large bore hollow rotary drive with integrated lift & lower

- Actuation via a 23 frame stepper motor and 25:1 gearbox. Manually-actuated 25mm of lift-lowering to enable sample transfer

- External magnetic proximity home switch assembly

- ≥ 150mm of manually actuated deposition height adjustment to lift/lower the in-vacuum components

- Heater module and substrate cradle assembly for sample heating up to 100mm diameter.

- DC and 100W RF biasing of the substrate cradle.

- Manipulator transit stand.

- Minimum Cu use: silver-plated Cu gaskets, Ni-plated power rods.

- Single axis MASC microstepping motor controller package

- DC PSU 96V and 31A type K thermocouple

# 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik pripravi ponudbo tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži vso drugo zahtevano dokumentacijo. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali na obrazcih ponudnika, ki se vsebinsko ne smejo bistveno razlikovati od priloženih obrazcev.

Vsi zahtevani dokumenti ponudbene dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani s strani zakonitega zastopnika in opremljeni z žigom.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije:

- OBRAZEC 1 – podatki o ponudniku

- OBRAZEC 2 – podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

- OBRAZEC 4 – soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

- OBRAZEC 5 – soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

- OBRAZEC 6 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- OBRAZEC 7 – predračun

- OBRAZEC 8 – vzorec pogodbe

- OBRAZEC 9 – prevzemni zapisnik za javno naročilo

- OBRAZEC 10– izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 1

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: | SI56 |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi(ustrezno označi):

|  | Samostojna prijava, kot samostojni ponudnik |
| --- | --- |
|  | Skupna prijava, pri čemer smo vodilni partner |

|  | Prijava s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci |
| --- | --- |
|  | Prijava z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno, s skupno prijavo, prijavo s podizvajalkci ali prijavo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

OBRAZEC 2

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: | SI56 |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo. V primeru partnerske ponudbe ponudnik navede partnerje v ESPD obrazcu (Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje javnega naročila skupaj z drugimi subjekti. Navedite druge gospodarske subjekte, ki sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila);vsi ponudniki (partnerji) v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

PODATKI IN SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila)

OBRAZEC 3

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik(-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |

| Podatki o vrsti del in vrsti blaga, ki jih prevzema podizvajalec |  |
| --- | --- |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Količina del podizvajalca v %: |  |
| Vrednost del (v EUR brez DDV): |  |
| Rok izvedbe del: |  |
| Kraj izvedbe del: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

|  | DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika ter dajemo soglasje ter na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik Institut »Jožef Stefan« za javno naročilo, katerega predmet je , namesto ponudnika (naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam, na naš transakcijski račun. |
| --- | --- |
|  | NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. V tem primeru bomo plačilo za izvedeno delo prejeli s strani izbranega ponudnika. |

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Podizvajelec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira v potrebnem številu.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE (zakonite zastopnike)

OBRAZEC 4

| Naročnik: | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila: | JN11/22 |
| Številka naročila na Portalu: |  |
| Predmet javnega naročila: | PRESEVNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP ZA KONVENCIONALNE, 3D, MAGNETNE IN OPERANDO PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU PRI SPREMENLJIVI POSPEŠEVALNI NAPETOSTI |

| Podatki o gospodarskem subjektu |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

Spodaj podpisani pooblastitelj _______________________________________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) pooblaščam naročnika, Institut »Jožef Stefan« , da skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

|  |  | Pooblastitelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |

Navodila za izpolnitev: Pooblastila o izpolnjevanju pogojev se predložijo za vsakega posameznega ponudnika/partnerja/podizvajalca posebej. Obrazci izjav se kopirajo v potrebnem številu.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)

OBRAZEC 5

| Naročnik: | INSTITUT »JOŽEF STEFAN« |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila: | JN11/22 |
| Številka naročila na Portalu: |  |
| Predmet javnega naročila: | PRESEVNI ELEKTRONSKI MIKROSKOP ZA KONVENCIONALNE, 3D, MAGNETNE IN OPERANDO PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU PRI SPREMENLJIVI POSPEŠEVALNI NAPETOSTI |

| Podatki o fizični osebi |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moje prejšnji priimek se je glasil: |  |

Spodaj podpisan-a _________________________________________________(ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Institut »Jožef Stefan«, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij,Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

|  |  | Pooblastitelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis pooblastitelja) |

Navodila za izpolnitev:  Obrazec izpolnijo vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V primeru, da ima ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec več oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, se izpolni ustrezno število soglasij.

ESPD za vse gospodarske subjekte

OBRAZEC 6

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD– ostali sodelujoči«.

PREDRAČUN

OBRAZEC 7

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |

Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

| PONUDBO št. |  |
| --- | --- |

| Vrsta nabave: |  | Storitev | X | Blago |  | Gradnja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zap. št. | Naziv opreme | Količina | Cena EUR brez DDV | Cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Presevni elektronski mikroskop za konvencionalne, 3D, magnetne in operando preiskave kemijskih in faznih transformacij na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti | 1 |  |  |

| SKUPAJ EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ EUR Z DDV |  |

| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| --- | --- |
| Dobavni rok: | do konca julija 2022 |
| Veljavnost ponudbe do: | 31. 10. 2022 |
| Garancija | 12 mesecev |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI

OBRAZEC 8

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost opreme v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami  opisa  opreme iz razpisne dokumentacije (vse zahteve v tabeli so podane kumulativno):

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENEGA BLAGA |  | DOKUMENT | STRAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (prijavitelj obkroži ustrezen odgovor in specificira karakteristiko, kadar je potrebno) |  | (oznaka dokumenta, ki dokazuje lastnost) | (stran v dokumentu, kjer je lastnost definirana) |
| SPLOŠNE MINIMALNE ZAHTEVE |  |  |  |  |
| POSTAVKA 1: Analitski TEM/STEM z območjem delovanja pri pospeševalnih napetostih od ≤ 80 do 200 kV | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +2 točki Minimalna delovna pospeševalna napetost: (a) pospeševalno napetost je možno prilagoditi za delo pod 80 kV. | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +5 točk Minimalna delovna pospeševalna napetost: (b) pospeševalno napetost je možno prilagoditi za delo pod 60 kV. | DA | NE |  |  |
| Zajamčena delovna ločljivost pri 200 kV: TEM ločljivost ≤ 0,12 nm, ločljivost STEM ≤ 0,16 nm | DA | NE |  |  |
| mikroskop deluje brez prisotnosti operaterja, vse zaslonke so motorizirane in (akustično ohišje, ki omogoča upravljanje na daljavo) | DA | NE |  |  |
| devarjeva posoda za tekoči dušik za ACD, ki drži ≥ 3 dni brez kriocikla | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +2 točki Velika dewarjeva posoda za tekoči dušik za dolgotrajne TEM/STEM analize (npr. EDS tomografijo, > 3 dni), ki odpravi potrebo po dnevnem in tedenskem zagonu krio-cikla. | DA | NE |  |  |
| brez oljni vakuumski sistem | DA | NE |  |  |
| ELEKTRONSKI IZVOR |  |  |  |  |
| izvor na poljsko emisijo, ki zagotavlja svetlost ≥ 8 × 108 A/cm2.sr pri 200 kV | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +5 točk Svetlost izvora na poljsko emisijo ≥1,5 x 109A/cm2.sr pri 200 kV. | DA | NE |  |  |
| stabilnost emisije ≤ 5 %/dan brez posredovanja uporabniškega sistema | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +5 točk Stabilnost emisije ≤ 3%/dan brez posredovanja uporabniškega sistema. | DA | NE |  |  |
| pri 200 kV ≥ 1 nA tok pri 1 nm premeru snopa | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +5 točk Gostota toka snopa ≥1,5 nA pri 1 nm snopu pri 200 kV. | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +5 točk Tok snopa pri 200 kV (a) ≥ 50 nA. | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +3 točk Tok snopa pri 200 kV (b) ≥ 20 nA. | DA | NE |  |  |
| drsenje elektronskega izvora ≤ 0,5 nm/min | DA | NE |  |  |
| Samodejna poravnava pri vseh HT | DA | NE |  |  |
| TEM |  |  |  |  |
| Omogoča konvencionalni, HR-TEM, SAED, NBD, CBED način delovanja in zajema podatkov. | DA | NE |  |  |
| programska oprema, ki omogoča komunikacijo med kamero in goniometrom | DA | NE |  |  |
| programiranje z dostopom do: e- optike, kamere, goniometra, vakuumskega sistema. | DA | NE |  |  |
| omrežni računalnik za upravljanje podatkov. | DA | NE |  |  |
| STEM |  |  |  |  |
| STEM način delovanja z detekcijskim sistemom z najmanj 8 segmenti; BF, DF z obročastimi in radialnimi segmentacijami | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +5 točk STEM detekcijski sistem ima več kot 16 segmentov. | DA | NE |  |  |
| Samostojni segmentirani detektor HAADF | DA | NE |  |  |
| Zajem do 4 STEM signalov hkrati (konvencionalni HAADF, ADF, ABF in BF) | DA | NE |  |  |
| Sistem STEM vključuje sprotni zajem tehnike slikanja DPC/iDPC ali OBF | DA | NE |  |  |
| Dodatna posebna poravnava STEM za difrakcijsko analizo pri majhnih konvergenčnih kotih (difrakcija) v načinu STEM. Vključena je majhna zaslonka za dodatno zmanjšanje konvergenčnega kota snopa. | DA | NE |  |  |
| Zmožnost zajemanja 4k×4k STEM podatkov | DA | NE |  |  |
| avtomatska poravnava snopa STEM | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +10 točk Mikroskop ima možnost samodejnega ostrenja in stigmacije (C1: defokus in A1: dvojni astigmatizem) pri STEM. To funkcionalnost je mogoče izvesti na kateremkoli območju, tudi brez amorfnega referenčnega vzorca. | DA | NE |  |  |
| GONIOMETER |  |  |  |  |
| Računalniško vodeni 5-osni goniometer. | DA | NE |  |  |
| Mikroskop omogoča nagib x(α) ≥ ±30° in y(β) ≥ ±30° z običajnim nosilcem z dvojnim nagibom. Širok razmak med polovimi čevlji > 5 mm, ki omogoča nagib ≥ +/- 70° za tomografski nosilec | DA | NE |  |  |
| kompenzacija premika vzorca; z odmikom vzorca ≤ 0,5 nm/min | DA | NE |  |  |
| NOSILEC VZORCEV |  |  |  |  |
| Večnamenski nosilec z enojnim nagibom za standardne 3mm TEM vzorce. | DA | NE |  |  |
| Nosilec z dvojnim nagibom z nizkim ozadjem za 3 mm standardne TEM vzorce. | DA | NE |  |  |
| Nosilec za analitično tomografijo z razponom nagiba najmanj ± 70 stopinj za 3 mm TEM vzorce. | DA | NE |  |  |
| KAMERE (DETEKTORJI) |  |  |  |  |
| Daljinsko vodena digitalna kamera v opazovalni komori Digitalna kamera z visoko hitrostjo in velikim dinamičnim razponom, | DA | NE |  |  |
| Prilagodljiv dinamični razpon za hkratnego opazovanja in zajem Kikutchi linij in difrakcije, | DA | NE |  |  |
| opazovanje vseh poravnav mikroskopa. | DA | NE |  |  |
| Spodaj-montirana CMOS kamera 4k×4k izvlečna CMOS kamera na osi, zmožna zajema TEM in difrakcijske slike, | DA | NE |  |  |
| Velikost slikovnih pik najmanj 14 × 14 μm2, | DA | NE |  |  |
| Hitrost snemanja ≥ 1 fps pri 4k×4k, hitri način ≥ 25 fps pri zmanjšani velikosti odčitavanja, | DA | NE |  |  |
| možnost vrtenja TEM slike v živo, | DA | NE |  |  |
| Nadzor kamere in zajem slike je vgrajeno v programsko opremo za nadzor mikroskopa | DA | NE |  |  |
| EDS SISTEM |  |  |  |  |
| EDS detekcijski sistem z več SDD detektorji, | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +5 točk SDD detektorji so nameščeni v koloni, kolimirani in zaščiteni z zaslonko, brez potrebe vsakokratnega vstavljanja in izvlačenja za delovanje. | DA | NE |  |  |
| Odčitavanje posameznega izhoda in mrtvega časa vsakega SDD z operacijsko programsko opremo. | DA | NE |  |  |
| Skupni kot zajema ≥ 0,9 srad. | DA | NE |  |  |
| Programska oprema za EDS je integrirana z OS mikroskopa. | DA | NE |  |  |
| Pri skeniranju je možnost dostopa do vsakega spektra. | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +2 točki Časovno razrešena možnost zajema EDS spektra, kjer lahko uporabnik ročno odstrani zajete spektre, ki ne doprinesejo k kvantifikaciji (npr. spektri zajeti po kontaminaciji z ogljikom ali po poškodbi z elektronskim žarkom). | DA | NE |  |  |
| Simetrični EDS sistem, ki zagotavlja enako učinkovitost zbiranja rentgenskih signalov za –x(α) in +x(α) nagib. | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +5 točk SSD detektorji so razporejeni simetrično okoli nosilca vzorca, da zagotovijo enako učinkovitost zajema rentgenskih žarkov v vseh smereh nagiba analitičnega nosilca za tomografijo. Ta pogoj mora biti izpolnjen tudi ko so vsi SDD v sistemu vklopljeni. | DA | NE |  |  |
| (dodatne točke) +2 točk Mikroskop pri EDS analizi uporablja algoritem za korekcijo absorpcije, ki minimizira kvantifikacija odstopanja zaradi nagiba vzorca (upoštevanje nagiba nosilca in artefakt senčenja zaradi več SDD detektorjev). | DA | NE |  |  |
| Energetska ločljivost EDS sistema je ≤136 eV za Mn-Kα pri 10 kcps. | DA | NE |  |  |
| EDS razmerje med vrhom in ozadjem (Fiorijevo število) na vzorcu NiOx ≥2000 | DA | NE |  |  |
| PC IN PROGRAMSKA OPREMA |  |  |  |  |
| Mikroskop je opremljen z vsemi računalniškimi enotami, zasloni in pripadajočimi moduli uporabniškega vmesnika, ki so potrebni za delo. | DA | NE |  |  |
| Programska oprema za avtomatizirano pridobivanje TEM, STEM in STEM-EDS tomografije, | DA | NE |  |  |
| programska oprema za rekonstrukcijo in vizualizacijo tomografije, | DA | NE |  |  |
| 5 x različica programske opreme za nadzor mikroskopa brez povezave, | DA | NE |  |  |
| Možnost oddaljene diagnostike. | DA | NE |  |  |
| DRUGO |  |  |  |  |
| Dostava možna do konca julija 2022 | DA | NE |  |  |
| Namestitev končana do konca oktobra 2022 | DA | NE |  |  |
| POSTAVKA 2: Programska oprema za povezovanje TEM detektorjev in in-situ sistemov |  |  |  |  |
| krmilnik sistema nosilca mora biti sposoben hitrega omrežnega povezovanja s sistemi TEM in kamer (če je primerno) prek 9 neodvisnih vrat NIC visoke hitrosti 10 Gb/s. Visokohitrostni vmesnik s TEM omogoča programski platformi, da v živo zajema in analizira slike za stabilizacijo, sinhronizacijo parametrov in ogled eksperimentov v živo, | DA | NE |  |  |
| sistem nosilca mora biti opremljen s programsko opremo, ki z analizo podatkov v živo aktivno popravlja premike vzorca, ne glede na to, ali je inherentno ali sproženo prek in situ pogojev, in z uporabo bodisi fizičnega premika (goniometer ali žarek) bodisi digitalnih sredstev za popravke, | DA | NE |  |  |
| sistem nosilca mora biti opremljen s programsko opremo, ki sinhronizira vse in situ in TEM parametre, kot so premer snopa, čas zajemanja in čas osvetlitve, neposredno v metapodatke vsake slike, | DA | NE |  |  |
| sistem nosilca mora biti opremljen s programsko opremo, ki uporabniku omogoča pregled do 6 ur zajetih podatkov, medtem ko poskus še poteka, da uporabnik lahko sprejme odločitve pred zaključkom TEM seje, | DA | NE |  |  |
| sistem nosilca mora biti opremljen s programsko opremo, ki samostojno predlaga optimalno temperaturno krivuljo, da se doseže največja ločljivost za želeno vidno polje, | DA | NE |  |  |
| sistem nosilcev mora biti opremljen s programsko opremo, ki omogoča off-line analizo slik vključno z njihovimi metapodatki, tako da obdelave ni treba izvajati v TEM laboratoriju, | DA | NE |  |  |
| prodajalec mora biti sposoben predstaviti uspešno uporabo tega sistema na kovinskem vzorcu, | DA | NE |  |  |
| certificiranje dostave/instalacije in usposabljane operaterja, | DA | NE |  |  |
| permanentna licenca programske opreme, | DA | NE |  |  |
| operativno in aplikativno usposabljanje za operaterje (najmanj 3), najmanj 2 dni, | DA | NE |  |  |
| drugi potrebni dodatki / kabli itd. in pošiljanje. | DA | NE |  |  |
| POSTAVKA 3: Nosilci za in-situ plinske eksperimente pri povišani temperaturi |  |  |  |  |
| nosilec ima ročni ventil iz nerjavnega jekla za popolno zaščito na zrak občutljivih vzorcev, ko so le-ti vstabljeni v glove-box. Ventil omogoča hermetično tesnjenje do 1e-8 mbar, | DA | NE |  |  |
| inertna nekovinska grelna membrana za preprečitev kontaminacije zaradi grelnega elementa. Materiali grelnih membran med segrevalnimi poskusi omogočajo visoko natančnost in hiter toplotni odziv, | DA | NE |  |  |
| grelna membrana omogoča homogenost temperature 98 % ali več, | DA | NE |  |  |
| segrevalni čipi po potrebi omogočajo varen nadzor visokih temperatur po potrebi za več dni, | DA | NE |  |  |
| polimerne površine nosilca so sestavljene iz perfluoroelastomera (FFKM), da se zagotovi širok razpon kemične združljivosti, vključno z organskimi hlapi (npr. metanol), | DA | NE |  |  |
| vsaka MEMS naprava (vsak čip) mora biti individualno kalibrirana in imeti svojo kalibracijsko datoteko priloženo dokumentaciji, | DA | NE |  |  |
| nosilec omogoča x(α)-nagib najmanj ±29° v JEOL ali Thermo Fisher TEM mikroskopu, | DA | NE |  |  |
| nosilec je popolnoma združljiv z EDS spektroskopskim sistemom in omogoča zajem EDS podatkov tudi pri 0° nagibu (demonstrirano), | DA | NE |  |  |
| konfiguracije čipov morajo biti na voljo tako za TEM kot za STEM/EDS analizo, pri čemer lahko spodnji ali zgornji čip služi kot grelni čip, | DA | NE |  |  |
| sistem nosilca ustvari hermetično tesnenje v območju vzorcev z uporabo samo enega tesnilnega obroča, da se zmanjša število tesnilnih površin, ki lahko povzročijo puščanje, | DA | NE |  |  |
| za čiščenje notranjih cevi sistema držala ne zahteva razstavljanja in/ali zamenjave. | DA | NE |  |  |
| POSTAVKA 4: UHV kompatibilen in-line manipulator vzorcev |  |  |  |  |
| in-line manipulator vzorcev, primeren za segrevanje, vrtenje in nagibanje vzorcev do premera 100 mm. Konfiguriran za navpično montažo in usmerjenost razpršeno navzdol (z licem navzgor), | DA | NE |  |  |
| prirobnica za pritrditev CF sistema, | DA | NE |  |  |
| servisni port, ki omogoča dostop do napajalnih, termoelementnih in prednapetostnih prehodov, | DA | NE |  |  |
| magnetno sklopljeni votli rotacijski pogon velike izvrtine z integriranim dvigom in spuščanjem, | DA | NE |  |  |
| upravljanje preko 23 koračnega motorja in 25:1 menjalnika. Ročno aktiviran 25 mm dvig za spuščanje, ki omogoča prenos vzorca, | DA | NE |  |  |
| sklop zunanjega magnetnega bližinskega stikala, | DA | NE |  |  |
| ≥ 150 mm ročno aktivirane nastavitve višine depozicije za dvigovanje/spuščanje komponent v vakuumu, | DA | NE |  |  |
| sestav grelnega modula in nosilca za substrat za ogrevanje vzorcev do premera 100 mm, | DA | NE |  |  |
| DC in 100 W RF prednapetost nosilca za substrat, | DA | NE |  |  |
| tranzitno stojalo manipulatorja. | DA | NE |  |  |
| minimalna uporaba Cu: posrebrena Cu tesnila, Ni-prevlečene pogonske palice. | DA | NE |  |  |
| enoosni MASC mikrokoračni motor – paket za upravljanje | DA | NE |  |  |
| DC PSU 96V in 31A termoelement tipa K | DA | NE |  |  |

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »Presevni elektronski mikroskop za konvencionalne, 3D, magnetne in operando preiskave kemijskih in faznih transformacij na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti«.

Opomba naročnika:

Vlagatelj mora navesti značilnosti ponujenih izdelkov in jih zapisati na manjkajoča polja in predložiti ustrezne dokumente, tehnično poročilo o testu, prospekte ali potrdila s strai proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike in v teh dokumentih označi, kje je vidno izpolnjevanje posameznega pogoja.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

VZOREC POGODBE

OBRAZEC 9

POGODBA O DOBAVI » PRESEVNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA ZA KONVENCIONALNE, 3D, MAGNETNE IN OPERANDO PREISKAVE KEMIJSKIH IN FAZNIH TRANSFORMACIJ NA ATOMARNEM NIVOJU PRI SPREMENLJIVI POSPEŠEVALNI NAPETOSTI «

sklenjena med

| Naročnik: | Dobavitelj: |
| --- | --- |
| #### IJS V angl.jeziku: JSI INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 39 1000 Ljubljana ki ga zastopa prof. dr. BOŠTJAN ZALAR, direktor | ki ga zastopa , direktor/ica |
| Davčna številka: SI55560822 | Davčna številka: SI |
| Matična številka :5051606000 | Matična številka: |
| IBAN: SI56 0110 0603 0344 242, UJP | IBAN: SI56 |
| Številka pogodbe naročnika: | Številka pogodbe ponudnika: |

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek na osnovi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; 121/21, v nadaljevanju ZJN-3) na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________, portalu EU objavljenega dne ____________ pod številko objave ____________________ in naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________ izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil PresevnI elektronskI mikroskop za konvencionalne, 3D, magnetne in operando preiskave kemijskih in faznih transformacij na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti.

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu s ponudbo številka _____________ z dne _______________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Sestavni del te pogodbe so tudi pogoji določeni z razpisno dokumentacijo, vsa ponudbena dokumentacija, vključno z vso tehnično dokumentacijo.

POGODBENA CENA

4. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša:

Vrednost opreme brez DDV: ____________ EUR

Davek na dodano vrednost (22% DDV): __________________ EUR

Pogodbena vrednost vključno z DDV: _________________ EUR

Pogodbena cena za posamezno enoto je razvidna iz ponudbe dobavitelja, ki je sestavni del te pogodbe.

DOBAVNI ROK

5. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave najkasneje do konca julija 2022.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Stroški prevoza in transportnega zavarovanja, drobnega materiala potreben za delovanje opreme, dostavo, instalacijo, testiranje opreme in izobraževanje uporabnikov na lokaciji kupca so vključeni v ceno navedeno v 4. členu te pogodbe. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 tedne pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev in instalacija pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj mora dobavljeno opremo v prisotnosti naročnika preizkusiti.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

NAČIN PLAČILA

6. člen

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA

7. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Primopredajni zapisnik

JAMSTVA DOBAVITELJA IN ODGOVORNOST

8. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je vsaj 12 mesecev od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu dva delovna dneva po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 7 delovnih dneh po prijavi napake.

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

9.člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotavljal rezervne dele in proti plačilu nudil servisno podporo in rezervne dele vsaj še 10 let od izteka garancijske dobe.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME

10. člen

Vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih skladno s proizvajalčevimi navodili in priporočili z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Opravlja se v času garancije in po poteku garancije. Cena vključuje material, delo, dnevnice in kilometrino.

Servisiranje so storitve popravil, ki se izvršijo v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila po preteku garancijske dobe. Servisne storitve so namenjene vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu. S stroški servisiranja je naročnik predhodno seznanjen.

Servisni odzivni čas v primeru okvare opreme je največ 3 delovne dni od obvestila o okvari, razen v primeru, ko je z naročnikom dogovorjeno drugače.

Dobavitelj je odgovoren za tehnično podporo in servisiranje; tehnična podpora naj bo zagotovljena tudi preko telefona na telefonski št._________________________ in preko elektronske pošte in sicer:____________________ .

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

11. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odstop od pogodbe velja od datuma prejema pisnega obvestila o odstopu v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti pogodbe. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha pogodba veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

12. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

PODIZVAJALCI

14. člen

se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem

a. člen

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

1.

| Naziv podizvajalca: | Matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri. |
| --- | --- |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA/NE |
| Vrsto dobav, ki jih bo opravil podizvajalec |  |
| Količina dobav, ki jih bo opravil podizvajalec | % |
| Vrednost del | EUR brez DDV |
| Kraj izvedbe dobav |  |
| Rok izvedbe dobav | Terminski plan |

2.

| Naziv podizvajalca: | Matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri. |
| --- | --- |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA/NE |
| Vrsto dobva, ki jih bo opravil podizvajalec |  |
| Količina dobav, ki jih bo opravil podizvajalec | % |
| Vrednost dobav | EUR brez DDV |
| Kraj izvedbe dobav |  |

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Dobavitelj mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova te situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

b. člen

se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejeta dela v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno angažirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo del prej preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

REŠEVANJE SPOROV

15. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod. /ali Pogodba se podpiše elektronsko.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| #### IJS V angl.jeziku: JSI |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. BOŠTJAN ZALAR |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Prevzemni zapisnik za javno naročilo

OBRAZEC 10

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Predmet: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Ponudnik |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena in inštalirana |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent in/ali del ustreza tehničnim specifikacijam naročila |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Ponudnik prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Ponudnik: |  | Naročnik: Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek, podpis) Predstavnik ponudnika |  | (ime in priimek, podpis) Oseba, zadolžena za nabavo |

IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

OBRAZEC 11

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | #### IJS V angl.jeziku: JSI INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila | JN11/22 |
| Predmet naročila | PresevnI elektronskI mikroskop za konvencionalne, 3D, magnetne in operando preiskave kemijskih in faznih transformacij na atomarnem nivoju pri spremenljivi pospeševalni napetosti |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |

Navodila: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.