Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava pogonskega sklopa za strojno simulacijo interakcije med pogonom/virom in električnim omrežjem.

Oznaka javnega naročila: 302/9 – RIUM19P-67-FERI01/2022

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava pogonskega sklopa za strojno simulacijo interakcije med pogonom/virom in električnim omrežjem« in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  |  | OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| št. postavke | št. kosov/ kompletov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 1.1 | 1 kos | Trifazni asinhronski stroj (AS): |  |  |
|  |  | - Ima navit trifazni rotor z drsnimi obroči, ki omogoča dvojno napajanje stroja. | DA NE |  |
|  |  | - Nazivna moč: od ≥ 30 kW do ≤ 35 kW (S1 - trajno obratovanje), nazivna moč mora biti enaka nazivni moči trifaznega sinhronskega stroja pod postavko 1.2. | DA NE |  |
|  |  | - Nazivna napetost statorja: 400 V | DA NE |  |
|  |  | - Število polov: 4 | DA NE |  |
|  |  | - Nazivna frekvenca: 50 Hz | DA NE |  |
|  |  | - Konstrukcijsko prilagojen za napajanje s frekvenčnim pretvornikom | DA NE |  |
|  |  | - Prisilno zračno hlajen | DA NE |  |
|  |  | - Vgrajen element za spremljanje temperature stroja | DA NE |  |
|  |  | - Maksimalna hitrost vrtenja stroja: ≥ 3000 vrt/min | DA NE |  |
|  |  | - Konstrukcijska izvedba z nogicami (B3) | DA NE |  |
|  |  | - Prigrajen inkrementalni dajalnik - merilnik vrtljajev in položaja z ≥ 5000 pulzov/vrtljaj | DA NE |  |
| 1.2 | 1 kos | Trifazni sinhronski stroj SS: |  |  |
|  |  | - Ima na rotorju vzbujalno navitje | DA NE |  |
|  |  | - Nazivna moč: od ≥ 30 kW do ≤ 35 kW (S1 - trajno obratovanje), nazivna moč mora biti enaka nazivni moči trifaznega asinhron.stroja pod postavko 1.1. | DA NE |  |
|  |  | - Nazivna napetost statorja: 400 V | DA NE |  |
|  |  | - Število polov: 4 | DA NE |  |
|  |  | - Nazivna frekvenca: 50 Hz | DA NE |  |
|  |  | - Faktor delavnosti od 0,1 do 1 (induktivno/kapacitivno - motorsko/generatorsko). | DA NE |  |
|  |  | - Konstrukcijsko prilagojen za napajanje s frekvenčnim pretvornikom | DA NE |  |
|  |  | - Prisilno zračno hlajen | DA NE |  |
|  |  | - Vgrajen element za spremljanje temperature stroja | DA NE |  |
|  |  | - Maksimalna hitrost vrtenja stroja: ≥ 3000 vrt/min | DA NE |  |
|  |  | - Konstrukcijska izvedba z nogicami (B3) | DA NE |  |
|  |  | - Prigrajen inkrementalni dajalnik - merilnik vrtljajev in položaja z ≥ 5000 pulzov/vrtljaj | DA NE |  |
| 1.3 | 1 kos | Nastavljiv vir vzbujalne napetosti: |  |  |
|  |  | - Nazivna moč: mora zajemati največjo moč, ki je potrebna za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2 | DA NE |  |
|  |  | - Napetostno območje: mora zajemati napetostno območje, ki je potrebno za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2 | DA NE |  |
|  |  | - Tokovno območje: mora zajemati tokovno območje, ki je dovoljeno za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2. | DA NE |  |
|  |  | - Referenčne vrednosti vzbujalne napetosti je možno spreminjati v realnem času s pomočjo sistemske krmilne enote pod postavko 1.13 oz. s pomočjo krmilne enote v napajalnem pretvorniku sinhronskega stroja iz postavke 1.9. | DA NE |  |
|  |  | - Omogoča obratovanje sinhronskega stroja v prevzbujenem in podvzbujenem stanju znotraj dopustnih vrednosti statorskih in rotorskih tokov. | DA NE |  |
| 1.4 | 1 kos | Merilnik navora: |  |  |
|  |  | - Nazivni navor: od ≥ 250 Nm do ≤ 500 Nm | DA NE |  |
|  |  | - Maksimalna hitrost vrtenja: ≥ 5.000 vrtljajev/minuto. | DA NE |  |
|  |  | - Razred točnosti: ≤ 0,1 % celotne skale | DA NE |  |
|  |  | - Frekvenčno območje: ≥ 2500 Hz. | DA NE |  |
| 1.5 | 1 kos | Vmesnik za prilagoditev merilnih signalov senzorja navora/hitrosti: |  |  |
|  |  | - Analogni izhodi: od −10 V do +10 V | DA NE |  |
|  |  | - Analogni nizkopasovno prepustni filter, ki omogoča izvedbo vodenja s konstantnim navorom | DA NE |  |
| 1.6 | 2 kosa | Mehanska sklopka: |  |  |
|  |  | - Elastomerna sklopka z deljenim vpenjanjem, ki omogoča enostavno demontažo brez premikanja strojev ali senzorja navora | DA NE |  |
|  |  | - Omogoča zamenjavo elastomera in s tem prilagajanje dušenja/prožnosti sklopke | DA NE |  |
| 1.7 | 2 kosa | Zaščita za gred in sklopko: |  |  |
|  |  | - Zložljiva, z možnostjo enostavnega odpiranja za dostop do sklopke | DA NE |  |
|  |  | - Vgrajeni varnostni senzorji, ki so povezani s sistemsko krmilno enoto pod postavko 1.11, pri čemer je v odprtem/nezaščitenem stanju gredi delovanje pogonskega sklopa onemogočeno | DA NE |  |
| 1.8 | 1 kos | Merilna miza za pogonski sklop: |  |  |
|  |  | - Kovinski varjeni okvir z nivelirnimi nogami, na katerega je pritrjena nosilna plošča, ki je popolnoma prilagojena za soosno namestitev sinhronskega stroja iz postavke 1.2, senzorja navora iz postavke 1.3 ter asinhronskega stroja iz postavke 1.1. | DA NE |  |
|  |  | - Dolžina nosilne plošče (merilne mize): ≤ 2500 mm | DA NE |  |
|  |  | - Širina nosilne plošče (merilne mize): ≤ 900 mm | DA NE |  |
|  |  | - Debelina nosilne plošče: ≥ 50 mm | DA NE |  |
|  |  | - Nosilna plošča ima po sredini ustrezne T-utore, ki služijo poravnavi obeh strojev, senzorja navora in zaščitnih elementov za gred in omogoča ustrezno soosno mehansko povezavo gredi obeh strojev preko senzorja navora | DA NE |  |
|  |  | - Nameščeni so nosilni elementi, ki omogočajo poravnavo gredi sinhronskega stroja, senzorja navora in asinhronskega stroja ter namestitev zaščit za gredi | DA NE |  |
| 1.9 | 2 kompleta | Modularni sistem pretvornikov močnostne elektronike za napajanje izmeničnih trifaznih strojev: |  |  |
|  |  | - Je zasnovan na t.i. kaskadni (angl. Back-to-back) vezavi dveh trifaznih mostičnih pretvornikov z vmesnim enosmernim vodilom | DA NE |  |
|  |  | - Omogoča 4-kvadrantno obratovanje | DA NE |  |
|  |  | - Največja dovoljena napetost enosmernega vodila: ≥ 800 V | DA NE |  |
|  |  | - Največja moč sistema: ≥ 44 kW (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 10 kHz in največji dovoljeni napetosti enosmernega vodila) | DA NE |  |
|  |  | - Največji linijski tok: ≥ 70 Arms (trajno obratovanje pri stikalni frekvenci 10 kHz). | DA NE |  |
|  |  | - Območje možnih stikalnih frekvenc pretvornika na pogonski strani: od ≤5 kHz do ≥10 kHz | DA NE |  |
|  |  | - Najvišja napetost omrežja: ≥ 480 Vrms | DA NE |  |
|  |  | - Frekvenca omrežja: od ≤50 Hz od ≥60 Hz | DA NE |  |
|  |  | - Vsebuje AFE filter na omrežni strani, ki je uglašen s stikalno frekvenco pretvornika na omrežni strani | DA NE |  |
|  |  | - Stikalna frekvenca pretvornika na omrežni strani: ≥5 kHz in ≤25 kHz ter je usklajena z AFE filtrom | DA NE |  |
|  |  | - Omogoča obratovanje s faktorjem delavnosti: od -1 do 1 | DA NE |  |
|  |  | - Ima prisilno zračno hlajenje trifaznih pretvorniških modulov | DA NE |  |
|  |  | - Ima izvedeno meritev trenutnih vrednosti vseh linijskih tokov na usmerniškem (omrežnem) in razsmerniškem (pogonskem) mostičnem pretvorniku (skupaj 6x) | DA NE |  |
|  |  | - Ima izvedeno meritev trenutnih vrednosti napetosti enosmernega vodila | DA NE |  |
|  |  | - Ima izvedeno meritev trenutnih vrednosti linijskih tokov (3x) in trenutnih vrednosti faznih napetosti (3x) na omrežni strani AFE filtra, kar omogoča regulacijo faktorja delavnosti na omrežni strani pretvornika. | DA NE |  |
|  |  | - Vsebuje modularno krmilno enoto za zajemanje, obdelavo in generiranje signalov na osnovi odprto-programirljivega procesorja ter ustreznih perifernih enot (t.j. AD in DA pretvornikov), ki na podlagi meritev omogočajo izvedbo vodenja celotnega sistema v realnem času. | DA NE |  |
|  |  | - Krmilna enota je povezana s centralnim računalnikom pod postavko 1.11 in omogoča izvedbo algoritmov vodenja po meri (ustrezne algoritme vodenja lahko uporabnik programsko realizira s pomočjo blokovnega programiranja in jih naloži na programirljiv procesor, kjer se algoritmi izvajajo v realnem času). | DA NE |  |
|  |  | - Krmilna enota omogoča blokovno programiranje algoritmov vodenja (na primer v programskem okolju Matlab Simulink, Plexim Plecs, NI LabView oz. enakovredno). | DA NE |  |
|  |  | - Krmilna enota preko digitalnih oz. analognih vhodov zajema v realnem času vsaj naslednje signale: - pulze inkrementalnega dajalnika ustreznega stroja pod postavko 1.1 ali 1.2, - navor merilnika navora pod postavko 1.4, - vse 3 linijske toke mostičnega pretvornika na pogonski strani, - vse 3 linijske toke mostičnega pretvornika na omrežni strani, - napetost enosmernega vodila, - vse 3 linijske toke na omrežni strani AFE filtra, - vse tri fazne napetosti omrežja, - vse 4 linijske toke statorskih in rotorskih navitij sinhronskega stroja - vse 4 fazne napetosti statorskih in rotorskih navitij sinhronskega stroja - vseh 6 linijskih tokov statorskih in rotorskih navitij asinhronskega stroja - vseh 6 faznih napetosti statorskih in rotorskih navitij asinhronskega stroja - temperaturi obeh mostičnih pretvorniških modulov, - referenčne vrednosti sistemske krmilne enote pod postavko 1.11, - stanje stikala za zasilni izklop, - stanje glavnega kontaktorja za priklop pretvorniškega sistema na omrežje, - stanje zaščitnih funkcij (napake) obeh pretvorniških modulov. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE 5) DA NE 6) DA NE 7) DA NE 8) DA NE 9) DA NE 10) DA NE 11) DA NE 12) DA NE 13) DA NE 14) DA NE 15) DA NE 16) DA NE |  |
|  |  | - Krmilna enota preko digitalnih oz. analognih izhodov generira vsaj naslednje izhodne signale: - proženje vseh tranzistorjev v obeh pretvorniških modulih na osnovi signalov PŠM, - vklop/izklop glavnega kontaktorja za povezavo pretvorniškega sistema na omrežje, - signale za preklapljanje navitij obeh strojev v vse možne vezave v skladu s tehničnimi specifikacijami pod točko 1.10, - referenčna vrednost vzbujalne napetosti napajalnika pod postavko 1.3. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE |  |
|  |  | - Ima funkcijo »mehkega« vklopa (sinhronizacije s predpolnjenjem) na omrežje. | DA NE |  |
|  |  | - Ima vsaj naslednje osnovne strojne oz. programske samozaščitne funkcije: - ustrezne varovalke v tokokrogih, - vgrajen mrtvi čas v gonilnikih za proženje tranzistorjev, ki preprečuje možnost nastanka kratkega stika enosmernega vodila v mostičnih modulih pretvornika, - pretokovna zaščita trifaznih pretvorniških modulov, - zaščita proti previsoki temperaturi trifaznih pretvorniških modulov. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE |  |
|  |  | - Ima izvedene osnovne algoritme vodenja (t.j. 4 kvadrantno delovanje pogona), ki vsebujejo vsaj: - regulacijo napetosti enosmernega vodila in faktorja delavnosti s pomočjo omrežnega pretvornika in - regulacijo vrtljajev/navora v orientaciji polja (FOC) strojev pod postavko 1.1 in 1.2 s pomočjo pogonskih pretvornikov. | 1) DA NE 2) DA NE |  |
|  |  | - Vse komponente sistema so nameščene v zaščitni omari, ki ima tipko za zasilni izklop pretvorniškega sistema | DA NE |  |
| 1.10 | 1 kos | Stikalno – merilni sistem: |  |  |
|  |  | - Vsebuje ustrezna stikala/releje, ki s stikalnimi manipulacijami omogočajo vsaj sledeče kombinacije napajanj posameznih navitij sinhronskega in asinhronskega stroja iz postavk 1.1 in 1.2: - Statorsko navitje sinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 ali direktno iz omrežja. - Rotorsko navitje sinhronskega stroja je napajano z napajalnikom pod postavko 1.3 ali je brez napajanja. - Rotorsko navitje asinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 in je statorsko navitje asinhronskega stroja priključeno direktno na omrežje. - Statorsko navitje asinhronskega stroja je napajano s pretvorniškim sistemom pod postavko 1.9 in je rotorsko navitje asinhronskega stroja kratko sklenjeno. - Statorsko navitje asinhronskega stroja je napajano direktno iz omrežja in je rotorsko navitje asinhronskega stroja kratko sklenjeno. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE 5) DA NE |  |
|  |  | - Vsebuje ustrezne varovalke v vseh tokokrogih navitij strojev. | DA NE |  |
|  |  | - Vsebuje priključene vodnike za meritev napetosti na vseh priključnih sponkah navitij obeh strojev | DA NE |  |
|  |  | - Vsebuje 10 senzorjev toka, ki omogočajo hkratno meritev trenutnih vrednosti vseh linijskih tokov preizkušanca (asinhronskega oz. sinhronskega stroja): - 1 senzor za meritev vzbujalnega toka sinhronskega stroja (nazivna vrednost mora zajemati največjo dovoljeno vrednost toka, ki je dovoljen za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2), - 9 senzorjev toka, ki omogočajo hkratno meritev statorskih in rotorskih tokov asinhronskega stroja in statorskih tokov sinhronskega stroja, - senzorji morajo omogočati meritev trenutnih vrednosti AC in DC tokov, - frekvenčni razpon senzorjev: 0 do >= 200 kHz pri +-3dB slabljenja, - točnost <= 0,5 % - imajo galvansko ločitev izhodnega signala, - imajo nebaterijski napajalnik, - merilna območja senzorjev morajo zajemati največje dopustne vrednosti tokov obeh strojev iz postavke 1.1 in 1.2. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE 5) DA NE 6) DA NE 7) DA NE 8) DA NE |  |
|  |  | - Vsebuje 10 senzorjev napetosti, ki omogočajo hkratno meritev trenutnih vrednosti vseh faznih napetosti preizkušanca (asinhronskega oz. sinhronskega stroja): - 1 senzor za meritev vzbujalne napetosti sinhronskega stroja (nazivna vrednost mora zajemati največjo dovoljeno vrednost napetosti, ki je dovoljena za vzbujanje sinhronskega stroja iz postavke 1.2), - 9 senzorjev napetosti, ki omogočajo hkratno meritev statorskih in rotorskih napetosti asinhronskega stroja in statorskih napetosti sinhronskega stroja, - frekvenčni razpon senzorjev: 0 do >= 100 kHz pri +-3dB slabljenja, - točnost <= 0,5 % - imajo galvansko ločitev izhodnega signala, - imajo nebaterijski napajalnik, - merilna območja senzorjev morajo zajemati največje dopustne vrednosti napetosti obeh strojev iz postavke 1.1 in 1.2. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE 5) DA NE 6) DA NE 7) DA NE |  |
|  |  | - Je nameščen v zaščitni omari | DA NE |  |
| 1.11 | 1 kos | Krmilno-merilni sistem: |  |  |
|  |  | - Ima vgrajen industrijski računalnik z vsaj naslednjimi komponentami: - procesorjem Intel Core i7 2,5 GHz ali enakovreden ali boljši, - ≥ 16 GB DDR3 RAM, - trdi disk SSD ≥ 500 GB, - grafična kartica, - ≥ 2x mrežna kartica 1000/100 MBit/s (Ethernet), - ≥ 3x USB vhod, - ≥ 1x serijski vhod. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE 5) DA NE 6) DA NE 7) DA NE |  |
|  |  | - Osrednji industrijski računalnik na osnovi namenske programske opreme omogoča: - centraliziran nadzor/avtomatizacijo celotnega pogonskega sklopa na sistemskem nivoju, - programiranje procesorskih enot v obeh modularnih pretvorniških sistemih pod postavko 1.9. | 1) DA NE 2) DA NE |  |
|  |  | - Vsebuje ustrezno sistemsko krmilno enoto za avtomatizacijo celotnega pogonskega sistema. | DA NE |  |
|  |  | - Na osnovi sistemske krmilne enote omogoča zajemanje osnovnih merilnih signalov v realnem času, ki vsebujejo vsaj: - meritev navora na osnovi senzorja navora iz postavke 1.4, - meritev hitrosti na osnovi inkrementalnih dajalnikov, ki sta nameščena na stroja iz postavk 1.1 in 1.2, - ≥ 4 kanalno meritev temperature strojev iz postavk 1.1 in 1.2. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE |  |
|  |  | - Na osnovi sistemske krmilne enote omogoča generiranje osnovnih krmilnih signalov v realnem času, ki vsebujejo vsaj: - referenčni vrednosti za regulacijo napetosti enosmernih vodil obeh modularnih pretvornikov iz postavke 1.9, - referenčne vrednosti za regulacijo hitrosti, toka oz. navora obeh modularnih pretvornikov iz postavke 1.9, - referenčno vrednost vzbujalne napetosti za napajalnik iz postavke 1.3, - signale za aktivacijo/deaktivacijo modularnih pretvornikov iz postavke 1.9. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE |  |
|  |  | - Ima izvedene, ožičene in označene priključke za vzporedno merjenje vsaj naslednjih merilnih količin (nizkonapetostni signali: - 3x fazna vrednost napetosti na omrežni strani AFE filtra modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani AFE filtra modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 1x napetost enosmernega vodila modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na pogonski strani modularnega pretvornika, ki napaja sinhronski stroj, - 3x linijski tok na statorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 3x fazna napetost na statorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje napetosti pod postavko 1.10), - 1x linijski tok na rotorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 1x fazna napetost na rotorski strani sinhronskega stroja (povezava na ustrezni senzor napetosti pod postavko 1.10), - 3x linijski tok na statorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 3x fazna napetost na statorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje napetosti pod postavko 1.10), - 3x linijski tok na rotorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje toka pod postavko 1.10), - 3x fazna napetost na rotorski strani asinhronskega stroja (povezava na ustrezne senzorje napetosti pod postavko 1.10), - meritev hitrosti na osnovi inkrementalnega dajalnika, ki je nameščen na sinhronskem stroju pod postavko 1.2, - meritev hitrosti na osnovi inkrement. dajalnika, ki je nameščen na asinhronskem stroju pod postavko 1.1, - meritev navora na podlagi senzorja pod postavko 1.4, - 3x fazna vrednost napetosti na omrežni strani AFE filtra modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani AFE filtra modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 3x linijski tok na omrežni strani modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 1x napetost enosmernega vodila modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj, - 3x linijski tok na pogonski strani modularnega pretvornika, ki napaja asinhronski stroj. | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE 5) DA NE 6) DA NE 7) DA NE 8) DA NE 9) DA NE 10) DA NE 11) DA NE 12) DA NE 13) DA NE 14) DA NE 15) DA NE 16) DA NE 17) DA NE 18) DA NE 19) DA NE 20) DA NE 21) DA NE |  |
|  |  | - Ima izvedeni Ethernet komunikacijski povezavi med osrednjim računalnikom in krmilnima enotama v obeh modularnih pretvornikih, ki omogoča programiranje krmilnih enot | DA NE |  |
|  |  | - Je nameščen v ustrezni zaščitni omari | DA NE |  |
|  |  | - Ima omara namensko polico, na katero je možno odložiti neodvisen merilni vmesnik za paralelno zajemanje merilnih signalov in ga enostavno povezati z označenimi priključki | DA NE |  |
| 1.12 | 1 komplet | Povezovalni močnostni, signalni in komunikacijski kabli: |  |  |
|  |  | - Dobava in montaža vseh potrebnih močnostnih, signalnih ter komunikacijskih kablov | DA NE |  |
|  |  | - Smiselna funkcionalna povezava za polno delovanje celotnega sistema | DA NE |  |
|  |  | - Signalni in komunikacijski kabli morajo biti nameščeni ločeno od močnostnih kablov na takšen način, da je zmanjšan vpliv EM motenj na merilne signale | DA NE |  |
| 1.13 | 1 kos | Programska oprema za avtomatizacijo/krmiljenje na sistemskem nivoju: |  |  |
|  |  | - Je nameščena na osrednjem industrijskem računalniku iz postavke 1.11 | DA NE |  |
|  |  | - Operacijski sistem: najnovejša različica MS Windows | DA NE |  |
|  |  | - Programski vmesnik za vodenje celotnega pogonskega sklopa na sistemskem nivoju in za zajemanje merilnih signalov, ki omogoča: - Izbiro različnih načinov vodenja (na primer vodenje hitrosti oz. navora posameznega stroja). - Vnos referenčnih vrednosti hitrosti, navora, napetosti enosmernega vodila. - Beleženje osnovnih izmerjenih signalov, ki so podani pod zahtevo 1.11b). - Različne merilne module (vsaj trajno obratovanje S1, kratkotrajno obratovanje S2, intermitenčno obratovanje S3, nastavljive cikle obremenitev in meritve navornih karakteristik). | 1) DA NE 2) DA NE 3) DA NE 4) DA NE |  |
| 1.14 | 1 kos | Usposabljanje: |  |  |
|  |  | - Usposabljanje se izvede na lokaciji Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), Koroška cesta 46, 2000 Maribor. Zagotovljeno usposabljanje štirih (4) uporabnikov opreme v obsegu najmanj 12 delovnih ur (2 dni po 6 ur) | DA NE |  |

| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 and 121/21) za vgrajen industrijski računalnik, postavka 1.11 a: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | DA NE |  |
| 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | DA NE |  |
| 3. Glasnost osebnega računalnika je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne presega 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | DA NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži dokazila o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev (vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju) ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta oz. spletnega dokumenta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Za postavko Vgrajen industrijski računalnik ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.