- POPRAVEK

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Tehnične specifikacije opreme za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema)

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava celostne opreme za določevanje termodinamskih in transportnih lastnosti pri ultravisokih tlakih (ultravisokotlačna oprema), ki omogoča izvedbo raziskav v ultravisokotlačnih pogojih do 7000 bar.

Javno naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa, in sicer:

- Sklop 1: Visokotlačna oprema;

- Sklop 2: Aparatura za superkritično sušenje.

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop opreme ali oba sklopa, pri čemer pa mora ponudba znotraj posameznega sklopa zajemati vse postavke opreme, ki so zahtevane v posameznem sklopu. Ponujena oprema v posameznem sklopu (aparature, sestavni deli, moduli) mora biti proizvedena s strani enega proizvajalca. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki ne vključujejo vseh postavk opreme znotraj posameznega sklopa ali/in ponudb, ki v posameznem sklopu ne ponudijo opreme od enega proizvajalca. Naročnik bo takšne ponudbe označil za nedopustne in jih posledično izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro za posamezen sklop in oddal naročilo po posameznem sklopu.

Ponudnik mora za opremo v posameznem sklopu zagotoviti:

- da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva,

- da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč sistem, v skladu s tehničnimi specifikacijami;

V ponudbi mora biti zajeti ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Sklop 1: Visokotlačna oprema

Oprema iz tega sklopa se nabavlja kot celota in mora biti sestavljena iz vseh postavk (1.1 do 1.11).

Ponudba mora vključevati:

- dobavo opreme v prostor naročnika (D1-202),

- vso tehnično dokumentacijo,

- garancijo najmanj 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Vsi sestavni deli opreme oziroma instrumenti morajo biti novi in od enega proizvajalca.

Rok dobave opreme je največ sedem (7) mesecev od začetka veljavnosti pogodbe. Naročnik zahteva enkratno/sočasno dobavo vseh instrumentov oziroma komponent znotraj tega sklopa.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve pri tem sklopu.

| Številka postavke | Število kompletov/kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 | In-line nadzorni sistem z visokotlačno celico 1000 bar / 180 °C Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo; - obratovni pogoji: minimalni tlak 1000 bar in minimalna temperatura 180°C; - volumen celice: minimalno 25 ml; - optična širina 18 mm in optična dolžina 40 mm; - električni grelni plašč; - omogočeno merjenje temperature plašča in notranje temperature v celici; Dodatne zahteve - Kaskadni kontroler temperature za optično celico; - kolimatorja (2 kosa) s SMA adapterji; - Pretvornik tlaka minimalno 1000 bar; - Manometer minimalni tlak 1600 bar; - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs); - ročni ventili (3 kosi). |
| 1.2 | 1 | Optična celica 2500 bar / 300°C Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo; - obratovni pogoji: minimalni tlak 2500 bar in minimalna temperatura 300°C; - volumen celice: minimalno 12,6 ml; - optična širina 6 mm in optična dolžina 80 mm; - električni grelni plašč; - omogočeno merjenje temperature plašča in notranje temperature v celici; Dodatne zahteve - kaskadni kontroler temperature za optično celico; - pretvornik tlaka minimalno 3000 bar; - enota za prikazovanje tlaka; - manometer minimalni tlak 4000 bar; - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs) - ročni ventili (3 kosi). |
| 1.3 | 1 | Optična celica 7000 bar / 200°C Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo; - obratovni pogoji: minimalni tlak 7000 bar in minimalna temperatura 200°C; - volumen celice:minimalno 12,6 ml; - optična širina 6 mm in optična dolžina 80 mm; - električni grelni plašč; - omogočeno merjenje temperature plašča in notranje temperature v celici; Dodatne zahteve - kaskadni kontroler temperature za optično celico; - pretvornik tlaka minimalno 8000 bar; - enota za prikazovanje tlaka; - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs) - ročni ventili (3 kosi). |
| 1.4 | 1 | Naprava za recirkulacijo Osnovne zahteve - visokotlačna zobniška črpalka za recirkulacijo tekočin z nizko viskoznostjo (npr. tekoči plini ali nadkritične tekočine) pri statičnih tlakih; - obratovnimi pogoji: minimalni tlak 700 bar in minimalna temperatura 150 °C; - električni grelni plašč: moč: 600W minimalno; - razpon vrtljajev od 0 do 1350 vrt / min; - pogon z asinhronim motorjem minimalne moči 120W in magnetno sklopko; - regulator temperature in hitrosti črpalke. |
| 1.5 | 1 | Ročna visokotlačna črpalka 7000 bar - minimalni obratovni tlak 7000 bar; - volumen minimalno 4 ml; - ročni ventili minimalno do 7000 bar (3 kosi); - brezšivna cev iz nerjavečega jekla dimenzije ¼ HP: dolžina 2 m, notranji premer cevi minimalno 1,6 mm, minimalni tlak 7000 bar. |
| 1.6 | 1 | Reaktorski sistem iz inconela Osnovne zahteve - material: inconel 718; - magnetno mešalo: material: Hastelloy; - obratovnimi pogoji: minimalni tlak 500 bar in minimalna temperatura 500 °C; - volumen: minimalno 250 ml; - električno gretje; - visokotemperaturna izolacija; - omogočeno merjenje temperature plašča in notranje temperature reaktorja; Dodatne zahteve - kaskadni kontroler temperature v reaktorju; - regulator hitrosti mešanja magnetnega mešala; - pretvornik tlaka minimalno 600 bar; - enota za prikaz tlaka; - manometer minimalni tlak 1000 bar; - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs); - ročni ventili (3 kosi). |
| 1.7 | 1 | Pnevmatski membranski kompresor 1000 bar Osnovne zahteve - obratovni tlak vsaj 1000 bar; - uporaben za nekorozivne pline. |
| 1.8 | 1 | Črpalka in regulator pretoka za CO2 Osnovne zahteve - batna črpalka za tekočine s pnevmatskim pogonom; - minimalni tlak 500 bar; - kapaciteta rezervoarja: minimalno 95 mL; - regulator masnega pretoka z dovoljenim vhodnim tlakom vsaj 500 bar, kontrolno območje od 60 do 1000 Nl/h, dovoljena tlačna razlika od 6 do 400 bar. |
| 1.9 | 1 | Ekstrakcijska kolona Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo; - obratovni pogoji: minimalni tlak 700 bar in minimalna temperatura 200°C; - notranji premer kolone minimalno 38 mm; - notranja dolžina minimalno 3 m; - polnilo: Sulzer CY ali enakovredno; - regulator temperature; - pretvornik tlaka minimalno 1000 bar; - enota za prikazovanje tlaka; - manometer minimalno 1000 bar; - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs) - kontrola nivoja; - število vhodov: minimalno 2; - število izhodov: minimalno 2; - pripadajoči ventili in pritrdilni elementi (fitingi) v skladu s št. vhodov in izhodov na koloni. |
| 1.10 | 1 | Visokotlačni reaktorski sistem Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo; - magnetno mešalo; - obratovni pogoji: minimalni tlak 500 bar in minimalna temperatura 150°C; - volumen minimalno 500 ml - električno gretje; - izolacija reaktorskega plašča; - omogočeno merjenje temperature plašča; - omogočeno merjenje temperature v rektorju; Dodatne zahteve - kaskadni kontroler temperature v reaktorju; - regulator hitrosti magnetnega mešala - pretvornik tlaka minimalno 600 bar; - enota za prikazovanje tlaka; - manometer minimalni tlak 1000 bar; - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs); - ročni ventili (3 kosi). |
| 1.11 | 1 | Visokotlačna posoda 7000 bar Osnovne zahteve - material: nerjavno jeklo; - minimalni obratovni tlak 7000 bar; - minimalna obratovna temperatura 100°C; - pretvornik tlaka minimalno 7000 bar; - enota za prikazovanje tlaka; - manometer minimalni tlak 7000 bar; - hitro zapiranje in odpiranje; - volumen: minimalno 100 ml; - dvo-stenski grelni plašč za tekočine; - ohišje za razpočne diske (safety head) z razpočnimi diski (ruprute discs); - ročni ventili (3 kosi). |
| 1.12 | 1 | Dobava v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor). Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava opreme v prostor naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije: - Sheme celotnih naprav in/ali posameznih komponent - Električne sheme - Varnostnih certifikatov - Certifikat o testiranju |

Sklop 2: Aparatura za superkritično sušenje

Oprema iz tega sklopa se nabavlja kot celota in mora biti sestavljena iz vseh treh instrumentov (a, b in c).

Ponudba mora vključevati:

- dobavo opreme v prostor naročnika (D1-006),

- on-line usposabljanje v trajanju 8 ur,

- vso tehnično dokumentacijo,

- garancijo najmanj 12 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Vsi sestavni deli opreme oziroma instrumenti morajo biti novi in od enega proizvajalca.

Rok dobave opreme je največ tri (3) mesece od začetka veljavnosti pogodbe. Naročnik zahteva enkratno/sočasno dobavo vseh instrumentov oziroma komponent znotraj tega sklopa.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve pri tem sklopu.

| Številka postavke | Število kompletov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 | Aparatura za superkritično sušenje - Ekstraktor Osnovne zahteve - Volumen: minimalno 500 mL. - Minimalni obratovalni tlak: 350 bar. - Minimalna obratovalna temperatura: 150°C. - Odprtina za vstavljane vzorca zgoraj in spodaj. - Preprosto odpiranje in zapiranje (z roko) pokrova za vstavljanje vzorcev. - Material: nerjaveče jeklo 316 L. - Pred ekstraktorjem mora biti nameščeno predgretje vstopajočega medija. - Posebno stojalo s štirimi policami iz poroznega materiala (frite) nameščenih v etaže za sušenje štirih vzorcev naenkrat. Dimenzije stojala morajo ustrezati notranjim dimenzijam ekstraktorja, posamezna etaža mora biti dimenzionirana za sušenje vzorca velikosti: premer 30 mm, višina 20 mm. - 4 x kalup za izdelavo aerogelov z notranjimi dimenzijami: premer 30 mm, višina 20 mm. - Separator Osnove zahteve - Volumen: minimalno 300 mL. - Minimalni obratovalni tlak: 200 bar. - Minimalna obratovalna temperatura: 100°C. - Material: nerjaveče jeklo 316 L. - Ročni ventil za izpust topila na ekstraktorja (tudi med sušenjem). - Omogočati mora recikliranje CO2 (celotna naprava mora biti zgrajena tako, da omogoča recikliranje CO2). - Visokotlačna črpalka Osnovne zahteve - Minimalni delovni tlak: 400 bar. - Minimalni pretok: 100 g/min CO2 pri 400 barih. - Hlajenje glave črpalke pod temperaturo 5°C s pripadajočim hladilnim agregatom minimalne moči 2 Kw. - Avtomatična kontrola pretoka. - Črpalka mora imeti integriran neodvisen coriolis merilec pretoka. Dodatne zahteve naprave Material: - Visokotlačne posode morajo biti narejene iz nerjavečega jekla 316 L. - Vsa tesnila morajo biti narejena iz materialov, ki so kemijsko in fizikalno odporni na stik s CO2 in organskimi topili (kot so: aceton, etanol, metanol), ter vzdržijo temperature do 150°C. Regulacija, kontrola in shranjevanje podatkov: - Pretok črpalke se nastavlja v območju od 0 do 100 g/min. - Tlak v ekstraktorju je nastavljiv v območju od 0 do 350 barov. - Nastavljeni tlak v ekstraktorju se sam vzdržuje z natančnim avtomatsko reguliranim ventilom. - Temperatura ekstraktorja in predgretja medija se nastavlja v območju 20°C do 150°C. - Temperatura separatorja se nastavlja v območju 20°C do 100°C. - Pretok CO2 se meri s coriolis merilcem pretoka, ki se nahaja v sami črpalki. - Pretok medija, temperatura in tlak v ekstraktorju in separatorju se beležijo ter izpisujejo na pripadajočem zaslonu. - Omogočen mora biti izvoz teh podatkov za nadaljnjo obdelavo na računalniku v programu excel. - Naprava mora podpirati tudi spremljanje trenutnih parametrov na daljavo preko mobilnega telefona, računalnika ali tablice. Priključki: - Napajanje 230 V – 50 Hz. - Priključek za CO2 iz jeklenke s potopljeno cevjo (tekoča faza). - Priključek za izpust medija iz sistema. - USB 3.0 priključek za izvoz podatkov. - Wi-Fi modul ali mrežni priključek za komunikacijo z računalnikom, telefonom ali tablico. Varnost: - Naprava mora biti narejena po EU varnostnih standardih za naprave in gradnjo, predvsem mora ustrezati PED 2014/68/EU, ki se nanaša na visokotlačne posode in sklope visokotlačne opreme. - Vsi grelni elementi morajo biti opremljeni s termo varnostnimi stikali za prekoračitev temperature. - Tlačne posode morajo biti varovane pred previsokim tlakom z razpočnimi diski (rupture disc) ali varnostnimi ventili (relief valve). - Visokotlačna črpalka mora imeti stikalo za izklop ob previsokem tlaku. - Priložena morajo biti varnostna navodila. |
| 2.2 | 1 | Dobava v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor). Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava opreme v prostor naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije: - Navodila za delo (sestavljanje naprave, delo z napravo in vzdrževanje naprave) - Shemo celotne naprave in posameznih komponent - Električno shemo - Diagram poteka za vse procese - Varnostne certifikate - Certifikat o testiranju - Certifikate visokotlačnih posod - Seznam rezervnih delov - Varnostna navodila - on-line usposabljanje v trajanju 8 ur. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.