## Tehnične specifikacije
Parni sterilizator – avtoklav - 2 kos
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v dokumentaciji:
Sistem naj omogoča sterilizacijo tekočin in trdnih snovi in sterilizacijo infektivnih odpadkov (tekočih odpadkov in odpadkov v vrečah)
Naj bo v vertikalni izvedbi
Naj ima okroglo komoro
Notranji volumen tlačne posode naj bo najmanj 150 do 160 litrov
Ohišje, tlačna posoda, nosilni okvir naj bodo izdelani iz nerjaveče pločevine
Sistem naj omogoča avtomatsko odklepanje in odpiranje vrat ob zaključku programa (brez vijačenja) ter avtomatsko zaklepanje
Naj omogoča hlajenje komore z vodnim obročem ter zaščitnim nadtlakom skozi sterilni filter
Naj ima radialni ventilator v komori za mešanje zraka, vgrajen v vratih
Naj ima vgrajen parni generator in avtomatsko polnjenje generatorja z demineralizirano vodo
Naj ima vakuumski sistem odstranjevanja zraka (večkratno predvakuumiranje, vakuumsko sušenje z elektromotorno vodno vakuumsko črpalko z vodnim obročem)
Naj vključuje 2 kosa mrežaste košare iz inoxa, ki skupaj zapolnita ves notranji volumen
Naj vključuje 2 kosa polne posode iz inoxa (z odprtinami na vrhnjem robu), ki skupaj zapolnita ves notranji volumen
Naj ima vgrajen infektivni filter za sterilizacijo kužnih odpadkov (izpušna filtracija za varno sterilizacijo nevarnih snovi skozi 0,2 µm filter)
Naj omogoča priklop na sistem za demineralizirano vodo
Naj omogoča priklop na dovod stisnjenega zrak
Naj omogoča gretje komore v fazi sušenja pri suhih programih
Temperaturno območje delovanja naj bo najmanj 121˚C do 140˚C; prostorska razporeditev temperature pri 121 °C znotraj ± 2 °C
Naj dosega tlak najmanj do 4,0 bar-a
Naj ima najmanj 10 sterilizacijskih programov, posebni program za sterilizacijo odpadkov in Bowie&Dick testni program za vakuumski test
Naj omogoča povezljivost in izpis delovnih parametrov preko vgrajenega tiskalnika v ohišje aparata (T, t, tlak, napake, datum in čas izvedbe sterilizacije, vrsta programa)
Glasnost naj bo maksimalno 70 dB
Prikaz naj bo preko LCD zaslona in ima naj funkcijske tipke za nastavitev parametrov
Notranji pomnilnik naj omogoča shranjevanje najmanj 50 sterilizacijskih ciklov
Dodatna oprema:
Vključuje naj elektromotorno dvigalo za dvig in vnos košar z odpadki v komoro, pritrjeno na avtoklav - kompatibilen z avtoklavom
Vključuje naj digitalni merilnik prevodnosti z prikazovalnikom ter alarmom povezan na avtoklav
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let
Garancijski rok:
Ponudnik zagotavlja servisiranje opreme, ki je predmet nabave, in podaja zanjo najmanj naslednjo garancijsko dobo s pričetkom podpisa primopredajnega zapisnika: 36 mesecev.
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, pritličje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
Ponudnik mora vključiti informacijo o potrebnih prostorskih in inštalacijskih zahtevah za dostavo, inštalacijo in delovanje celotnega sistema - podatki o specifikacijah za priklop na elektriko (npr. priključna moč), vodo, odtok (zahtevani Ø) in zahteve (če so) za priklop na obstoječi centralni vod komprimiranega zrak na objektu.
Transport opreme se izvede do navedenega mesta inštalacije, kar vključuje tudi vnos opreme v laboratorij.
Preverjanje aparata po inštalaciji (IQ, OQ) ter PQ validacija dveh programov po inštalaciji (kadar je izvedljivo s strani akreditirane institucije). Programa določi naročnik.
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme :
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
Ponudnik mora zagotoviti vso dokumentacijo o skladnosti opreme pod tlakom s predpisi.
Priložiti teste, certifikate, navodila za obratovanje in vzdrževanje, programsko opremo ter morebitno ostalo dokumentacijo
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Ponudnik mora izvesti usposabljanje osebja naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika v trajanju 1 dan za vsaj 5 uporabnikov.
Servis:
Ponudnik zagotavlja, da bo servis zagotovljen z dvema, s strani proizvajalca opreme certificiranima serviserjema, ki sta usposobljena za servisiranje ponujenega tipa opreme in imata potrdila s strani proizvajalca.
Ponudnik zagotavlja naslednje: Odzivni čas servisiranja v času garancijske dobe mora biti 2 delovna dneva, čas za popravilo inštrumenta pa 5 delovnih dni od prijave napake. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 15 delovnih dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Zamenjava z novo opremo:
Ponudnik zagotavlja zamenjavo z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 45 dni od prijave napake, se zaveže napravo zamenjati z enako novo v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
10 let (za obdobje življenske dobe)
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE