Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava semiavtomatiziranega modularnega mikroprocesnega sistema za izvajanje reakcij in separacij v eno ali večfaznih sistemih

Oznaka javnega naročila: 302/15 – RIUM73-FKKT 01-P36/2022

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava semiavtomatiziranega modularnega mikroprocesnega sistema za izvajanje reakcij in separacij v eno ali večfaznih sistemih« in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOKAZILO |
| 1.1 | Modul za črpanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključeni so vsaj štirje (4) moduli za črpanje. En modul za črpanje vključuje eno črpalko. | Vključeni so ___ moduli za črpanje. En modul za črpanje vključuje eno črpalko. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Črpalka ima dva neodvisna kanala za črpanje, ki omogočata črpanje organskih topil, kislin, baz, vodnih raztopin in organskih raztopin ter ima ločen nadzor nad vsakim brizgalnim kanalom. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsak črpalni kanal je na osnovi brizgalne črpalke, kjer se tekočina pretaka v nadaljnji sistem iz dveh brizgalk, ki delujejo v neprekinjenem recipročnem ne-pulzirajočem načinu. | - DA |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Vsak brizgalni kanal zagotavlja avtomatično polnjenje brizgalk iz posod, tako da zagotavlja neprekinjen tok. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne zahteva ročnega polnjenja črpalk pred uporabo brizgalk ali drugih naprav. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Črpalka je opremljena z mehanizmom za varnostni izklop v primeru previsokega tlaka. Omogoča izklop kanalov vsakega posebej in tudi vse skupaj. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Črpalka omogoča neprekinjen pretok hlapnih topil in reagentov, pri čemer se preprečuje pojav kavitacije v črpalki. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Za zagotavljanje črpanja hlapnih in viskoznih snovi je pretok aspiracije nastavljiv za vsak kanal posebej, neodvisno od izhodnega pretoka. Nadzor črpanja funkcija hitrosti aspiracije in pozitivnega tlaka iz rezervoarja tekočine. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Črpalka se ne zaustavi, če pride v črpalko zračni mehurček. | - DA |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Črpalka je odporna na organska topila, močne kisline in baze, vodne raztopine in organske raztopine (antikorozivna odpornost). | - DA |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Črpalka je sposobna črpati pri pretokih od 1 uL/min do 10 mL/min. Vsak črpalni kanal obratuje z vsaj 1 % natančnostjo glede na celotno prostornino brizgalke. | Črpalni kanal obratuje z _____% natančnostjo glede na celotno prostornino brizgalke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Črpalka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ima 2 senzorja tlaka. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Je sposobna obratovati pri vseh pretokih od 1 μL/min do 10 mL/min. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaka črpalka omogoča povezavo z različnimi tipi brizgalk in sicer: - s pretokom od 1 μL/min do 250 μL/min (prostornina 50 μL/100 μL), - s pretokom od 5 μL/min do 1,25 mL/min (prostornina 250 μL/500 μL), - s pretokom od 10 μL/min do 2,5 mL/min (prostornin 500 μL/1 mL), - s pretokom od 50 μL/min do 10 mL/min (prostornin 2,5 mL/5,0 mL), - omočeni deli črpalk morajo biti odporni na močne kisline in baze, - modul vsebuje vsaj 14 brizgalk s pretokom od 1 μL/min do 250 μL/min (prostornina 50 μL/100 μL), - modul vsebuje vsaj 14 brizgalk s pretokom od 5 μL/min do 1,25 mL/min (prostornina 250 μL/500 μL), - modul vsebuje vsaj 14 brizgalk s pretokom od 10 μL/min do 2,5 mL/min (prostornin 500 μL/1 mL), - modul vsebuje vsaj 14 brizgalk s pretokom od 50 μL/min do 10 mL/min (prostornin 2,5 mL/5,0 mL). | Vsaka črpalka omogoča povezavo z različnimi tipi brizgalk in sicer: - ________________________________ - _________________________________ - _________________________________ - _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | v. Omočeni deli črpalk morajo biti odporni na močne kisline in baze. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vi. Modul vsebuje ___ brizgalk s pretokom od 1 μL/min do 250 μL/min (prostornina 50 μL/100 μL). vii. Modul vsebuje ___ brizgalk s pretokom od 5 μL/min do 1,25 mL/min (prostornina 250 μL/500 μL). viii. Modul vsebije ___ brizgalk s pretokom od 10 μL/min do 2,5 mL/min (prostornin 500 μL/1 mL). ix. Modul vsebuje ___ brizgalk s pretokom od 50 μL/min do 10 mL/min (prostornin 2,5 mL/5,0 mL). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Obratuje pri tlakih do 20 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |
|  | - Vgrajeni senzorji tlaka imajo natančnost meritev vsaj 0,1 bar. | Senzorji tlaka imajo natančnost meritev _____bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Omočen del ventila je iz materialov PTFE, hastelloy, steklo, PCTFE, ki so odporni na močne kisline in baze. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |
|  | - Zunanji deli so iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm, zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ______mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima LED prikazovalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima priključek 100 V do 240 V AC. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Senzorji za tlak za vsak kanal imajo funkcijo tariranja tlaka z enostavnim ukazom. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Črpalka ima funkcijo avtomatiziranega testa za preverjanje puščanja in za preverjanje ali je celotna pot tekočin zaprta. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Omogočeno je shranjevanje rezervoarjev tekočin v inertni atmosferi in nadzorovanem tlaku. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema za avtomatizacijo omogoča vključitev več črpalk. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | Izvedba črpalke - Zasnova črpalke zagotavlja enakomeren pretok pri vseh dovoljenih pretokih. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima sposobnost črpanja topil z visoko viskoznostjo, kot so koncentrirana žveplova kislina in druge raztopine reagentov te relativne viskoznosti (organska topila, močne kisline in baze, vodne raztopine in organske raztopine). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zagotavlja črpanje pri nizkem vrelišču in nizkem parnem tlaku topil pri pretokih višjih od 5 mL/min brez kavitacije. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Preklop iz ene brizgalke na drugo poteka neprekinjeno. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima vgrajen senzor tlaka v vsakem kanalu, ki prikazuje tlak med reakcijo in omogoča samodejni izklop pri določenem tlaku za zagotavljanje varnosti uporabnika in sistema. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | Kemična odpornost črpalke - Vsi omočeni deli črpalke omogočajo stik z organskimi topili, močnimi kislinami in bazami, vodnimi raztopinami in organskimi raztopinami. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | Resolucija črpalke - Brizgalna črpalka vsebuje mikrokoračni motor z visoko resolucijo, vsaj 400 korakov na obrat in 60 Ncm navora. | Brizgalna črpalka ima resolucijo _______korakov na obrat in _______ Ncm navora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | Preciznost in točnost črpalke - Točnost črpalke je 0,20 % CV (angl.: typical, full-stroke). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Preciznost je 0,06 % CV (angl.: typical, full-stroke). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Modul za shranjevanje reagentov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključeni so vsaj trije (3) moduli za shranjevanje reagentov. | Vključeni so ____ moduli za shranjevanje reagentov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima 4 x 250 mL reagenčne steklenice za shranjevanje reagentov v inertni atmosferi pod tlakom, s čimer omogočimo uporabo reagentov, ki so občutljivi na zrak in vlago, prav tako pa pomagajo pri zagotavljanju izjemno enakomernega pretoka z minimiranjem vhodne kavitacije in tvorbe plinskih mehurčkov med črpanjem pri visokih pretokih. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Reagenčne steklenice so prevlečene s plastiko in s plastičnimi pokrovi ter opremljene s pokrovčki s septo, ki omogočajo, da se reagenti, občutljivi na zrak in vlago, aspirirajo preko pumpe. | - DA |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |
|  | - Razpon tlaka vhodnega plina je od 1 do 10 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Regulirani izhodni tlak (v steklenice) je 1 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Omočeni deli modulov so iz odpornega materiala: stekla ali PTFE. | Omočeni deli modulov so iz odpornega materiala: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zunanji deli so iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ______mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Modul za ročno zančno vbrizganje vzorcev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključena sta vsaj dva (2) modula za ročno zančno vbrizganje vzorcev - ročna vbrizgalnika vzorcev, ki omogočata vbrizganje reagentov, ki so občutljivi na zrak in vodo. | Vključena sta ___ modula za ročno zančno vbrizganje vzorcev - ročna vbrizgalnika vzorcev, ki omogočata vbrizganje reagentov, ki so občutljivi na zrak in vodo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul za vbrizganje ima dva ločena kanala, kar omogoča vbrizganje dveh različnih reaktantov. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsak vbrizgalni kanal ima zanko za vbrizganje različnih prostornin 0,1 mL, 1 mL, 5 mL, 10 mL v vsakem modulu za vbrizganje, ki se lahko nastavljajo za vsak pretok posebej ali pa hkrati. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - V tem modulu so: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Omočeni deli iz odpornih polimernih materialov (PTFE ali PCTFE). | Omočeni deli modulov so iz odpornega materiala: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zunanji deli modula so iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Lahko obratujejo pri tlaku od 0 do 20 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ustrezajo spojki 10-32 za cevi z 1,6 mm zunanjega premera. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ______mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima LED prikazovalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima 100 V do 240 V AC priključek. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vbrizganje v zanke za vzorce je nadzorovano ročno ali avtomatizirano s softwareom sistema. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Software za avtomatizacije omogoča upravljanje več modulov hkrati za vbrizgavanje vzorca. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Na voljo je dodatna popolnoma avtomatizirana opcija za nadgradnjo modula za vbrizganje, ki omogoča vbrizganje več različnih vzorcev pod tlakom v reakcijski tok. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Modul za avtomatizirano zančno vbrizganje vzorcev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključena sta vsaj dva (2) avtomatizirana modula za zančno vbrizganje vzorcev, ki omogočata vbrizganje občutljivih reagentov na zrak in vodo. | Vključena sta ____ avtomatizirana modula za zančno vbrizganje vzorcev, ki omogočata vbrizganje občutljivih reagentov na zrak in vodo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Avtomatiziran modul za zančno vbrizganje vzorca ima dva ločena kanala, ki omogočata injekcijo dveh različnih reaktantov. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Vsak vbrizgalni kanal ima zanko za vbrizganje različnih prostornin 0,1 mL, 1 mL, 5 mL, 10 mL v vsakem modulu za vbrizganje, ki se lahko nastavljajo za vsak pretok posebej ali pa hkrati. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Avtomatiziran modul za zančno vbrizganje vzorcev ime 3 različne tipe z naslednjimi specifikacijami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stojalo s 6 mesti za 40 mL viale. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |
|  | - Stojalo z 9 mesti za 8 mL viale. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |
|  | - Stojalo z 12 mesti za 2 mL viale. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |
|  | - Avtomatiziran modul omogoča uporabo dveh različnih stojal hkrati, s čimer omogoči operaterju uporabo več reagentov, ki jih meša med sabo. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |
|  | - Avtomatiziran modul za zančno vbrizganje vzorcev omogoča aspiracijo zaprtih vial pod tokom inertnega plina preko aspiracijske igle z dvojnim jedrom. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |
|  | - Avtomatiziran modul omogoča predtlačenje vzorca v vbrizgalnih zankah pred vbrizganjem. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |
|  | - Modul: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Omogoča obratovanje med 0 in 20 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Omočeni deli so iz odpornih polimernih materialov (PTFE ali PCTFE). | Omočeni deli modulov so iz odpornega materiala: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Zunanji deli so iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Obratuje pri tlaku od 0 do 20 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Ustrezajo spojki 10-32 za cevi z 1,6 mm zunanjega premera. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ______mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Vsebuje LED prikazovalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
|  | - Ima 100 V do 240 V AC priključek. | - DA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |
| 1.5 | Komplet reaktorjev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključeni so stekleni mikroreaktorji, cevni reaktorji in reaktorji-kolone s trdno fazo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroreaktorji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj en 62.5 L mikroreaktor iz stekla z najmanj tremi vhodi. | ___ 62.5 L mikroreaktor iz stekla s ____ vhodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 250 L mikroreaktorja iz stekla z najmanj tremi vhodi. | ___ 250 L mikroreaktorja iz stekla s ____ vhodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 1 mL mikroreaktorja iz stekla z najmanj tremi vhodi. | ___ 1 mL mikroreaktorja iz stekla s ____ vhodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj en 250 L kvarčni mikroreaktor z najmanj tremi vhodi. | ___ 250 L kvarčni mikroreaktor s ____ vhodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 250 L nizkotemperaturna mikroreaktorja iz stekla z najmanj tremi vhodi. | ___ 250 L nizkotemperaturna mikroreaktorja iz stekla s ____ vhodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 26 L mikromešalna reaktorja iz stekla z najmanj dvema vhodoma. | ___ 26 L mikromešalna reaktorja iz stekla s _____ vhodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj en mikroreaktor iz stekla za reakcije pri temperaturah, nižjih od sobne, s specifikacijo 125 L + 125 L in najmanj 3 vhodi. | ___ mikroreaktor iz stekla za reakcije pri temperaturah, nižjih od sobne, s specifikacijo 125 L + 125 L s ____ vhodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturno območje steklenih mikroreaktorjev mora biti od -100 C do 250 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Cevni reaktorji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 4 mL cevna reaktorja iz fluoropolimera. | ___ 4 mL cevna reaktorja iz fluoropolimera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 4 mL cevna reaktorja iz nerjavečega jekla. | ___4 mL cevna reaktorja iz nerjavečega jekla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 4 mL nizkotemperaturna cevna reaktorja iz fluoropolimera. | ___4 mL nizkotemperaturna cevna reaktorja iz fluoropolimera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 16 mL cevna reaktorja iz fluoropolimera. | ___16 mL cevna reaktorja iz fluoropolimera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 16 mL cevna reaktorja iz nerjavečega jekla. | ___16 mL cevna reaktorja iz nerjavečega jekla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva 16 mL nizkotemperaturna cevna reaktorja iz fluoropolimera. | ___16 mL nizkotemperaturna cevna reaktorja iz fluoropolimera. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturno območje cevnih reaktorjev iz nerjavečega jekla je od -70 C do 250 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturno območje cevnih reaktorjev iz fluoropolimera je od -70 °C do 125 °C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturno območje nizkotemperaturnih cevnih reaktorjev iz fluoropolimera je od -80 °C do 80 °C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Reaktorji-kolone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva kompleta steklenih visokotemperaturnih reaktorjev-kolon s trdno fazo (en komplet vsebuje vsaj eno 0,7 mL kolono, vsaj eno 2,4 mL kolono, vsaj eno 5,6 mL kolono in vsaj eno 12 mL kolono). | ___ kompleta steklenih visokotemperaturnih reaktorjev-kolon s trdno fazo (en komplet vsebuje ____ 0,7 mL kolono, ____ 2,4 mL kolono, ____ 5,6 mL kolono in ____ 12 mL kolono). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Obratovalna temperatura reaktorjev-kolon je do 150 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva nastavljiva zaključka za visokotemperaturne reaktorje-kolone s trdno fazo volumna 5,6 mL z notranjim premerom 10 mm. | ____ nastavljiva zaključka za visokotemperaturne reaktorje-kolone s trdno fazo volumna 5,6 mL z notranjim premerom 10 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj dva nastavljiva zaključka za visokotemperaturne reaktorje-kolone s trdno fazo volumna 12 mL z notranjim premerom 15 mm. | ____nastavljiva zaključka za visokotemperaturne reaktorje-kolone s trdno fazo volumna 12 mL z notranjim premerom 15 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programska oprema omogoča združevanje več reaktorjev v eksperimentu. | - DA |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Modul za regulacijo temperature reaktorjev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključenih je vsaj šest (6) modulov za gretje, hlajenje in regulacijo temperature reaktorjev. | Vključenih je ____ modulov za gretje, hlajenje in regulacijo temperature reaktorjev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturno območje je od -100 C do 250 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Temperature nižje od sobne (do -100 C) dosegamo z uporabo električne energije in brez uporabe drugih sredstev, kot so tekoči dušik, suhi led z acetonom, led itd. | Temperature nižje od sobne (do -100 C) dosegamo z uporabo _________________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Temperaturna območja po vrstah reaktorjev: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Gretje in hlajenje steklenih mikroreaktorjev od -100 C do 250 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Gretje in hlajenje cevnih reaktorjev iz fluoropolimera od - 70 C do 125 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Gretje in hlajenje nerjavečih jeklenih cevnih reaktorjev od -70 C do 250 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Gretje reaktorjev-kolon od sobne temperature do 150 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 modula za temperature nad sobno do 250 C. Vsak modul ima: | ____ modula za temperature nad sobno do 250 C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Adapterje za mikroreaktorje, cevne reaktorje in reaktorje-kolone: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 adapterja za mikroreaktorje. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 adapterja za cevne reaktorje. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 adapterja za reaktorje-kolone. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Nastavitev temperature na 1 C in prikaz na 0,1 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Natančnost +/- (0,3 C + 0,005 T), kjer je T temperatura v C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zunanji materiali: aluminij, nerjaveče jeklo, poliuretan z visoko odpornim epoksi premazom. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ____ mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - LED prikazovalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Napetost: 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 modula za temperature od -15 C do 150 C. Vsak modul zagotavlja: | ____ modula za temperature od -15 C do 150 C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Regulacijo temperature mikroreaktorjev od -15 C do 150 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Nastavitev temperature na 1 C in prikaz na 0,1 C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Natančnost +/- (0,15 C + 0,002 T), kjer je T temperatura v C. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Omogoča uporabo mikroreaktorjev: 62,5 L, 250 L, 1 mL in mikromešalni reaktor. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zunanji materiali: aluminij, nerjaveče jeklo, poliuretan z visoko odpornim epoksi premazom. PTFE, steklo. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ____ mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima LED prikazovalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Napetost: 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 modula za temperature do -100 C. Vsak modul zagotavlja: | ____ modula za temperature do -100 C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Adapterje za mikroreaktorje in cevne reaktorje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 adapterja za mikroreaktorje. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 adapterja za cevne reaktorje. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Doseganje temperature mikroreaktorjev do - 100 C brez zunanje enote ali tekočega dušika. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Doseganje temperature cevnih reaktorjev do - 70 C brez zunanje enote ali tekočega dušika. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Omogoča uporabo mikroreaktorjev: 62,5 L, 250 L, 1 mL, mikromešalni reaktor in cevni reaktor 4 mL in 16 mL (fluoropolimer ali nerjaveče jeklo). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zunanji materiali: aluminij, nerjaveče jeklo, poliuretan z visoko odpornim epoksi premazom. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ____ mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - LED prikazovalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Napetost: 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema omogoča združevanje več temperaturnih modulov v eksperiment. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Modul za regulacijo tlaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključena sta vsaj dva (2) modula za povratno reguliranje tlaka od 1 do 20 barov z natančnostjo 0,1 bar. | Vključena sta ____ modula za povratno reguliranje tlaka od 1 do 20 barov z natančnostjo 0,1 bar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul omogoča enostavno montažo in demontažo za lažje čiščenje brez uporabe orodja. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Za regulacijo tlaka je uporabljen komprimiran plin ali zrak. | Za regulacijo tlaka je uporabljen _________________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul je sestavljen iz steklene mikrofluidne naprave z membrano za regulacijo tlaka. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Specifikacije modula so: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dobavni tlak plina od 2 do 25 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima prilagoditve vhodnega tlaka. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Omogoča nastavitev izhodnega tlaka od 1 do 20 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Prisotni tlačni senzorji: prikazani na 0,1 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Omočeni deli so iz kemično odpornih materialov stekla ali PFA, | Omočeni deli modulov so iz odpornega materiala: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zunanji deli so iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Aktivni deli so iz odpornih materialov: eloksirani rdeče. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ____ mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima LED prikazovalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vhod napetosti od 100 V do 240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Modul za ekstrakcijo tekoče-tekoče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključen je vsaj en (1) modul za ekstrakcijo tekoče- tekoče. | Vključen je ___ modul za ekstrakcijo tekoče- tekoče. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul omogoča mešanje čepastega toka (plug-flow mixing), toka organskih produktov in vodne faze za izvedbo ekstrakcije tekoče-tekoče. Omogoča pretok primernih nemešljivih parov organske in vodne faze. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Po izvedbi ekstrakcije modul omogoča ločevanje organske in vodne faze. | - DA |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modul vsebuje vgrajen regulator povratnega tlaka za regulacijo tlaka na obeh straneh membrane v napravi. | - DA |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |
|  | - Separacijska naprave je sestavljena iz dveh kemijsko odpornih mikrofluidnih naprav s hidrofobno membrano. | - DA |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modul: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ima pretok organske/vodne faze od 250 do 500 μL/min. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima odporne materiale za omočene dele iz stekla, PTFE, PFA ali PEEK. | Omočeni deli modulov so iz odpornega materiala: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zagotavlja vsaj 100 μL notranje prostornine separatorja. | Zagotavlja ____ μL notranje prostornine separatorja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zagotavlja vsaj 20 μL povratnega pretoka. | Zagotavlja ____ μL povratnega pretoka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zagotavlja tlačno razliko na eni in drugi strani membrane od 0 do 500 mbar, | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima od 1 do 9 bar tlaka povratnega toka. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima od 4 do 10 bar vhodnega tlaka. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima prikazovalnik tlaka (natančnost 0,1 bar) in tlačne razlike na obeh straneh membrane (10 mbar). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima zunanje dele iz odpornih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ____mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima LED prikazovalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima priključek za 100 V to 240 V AC, 50/60Hz ter maksimalno moč 60 W. | Priključek za 100 V to 240 V AC, 50/60Hz , ki ima moč ____ W. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Modul za zbiranje vzorcev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključena sta vsaj dva (2) modula za avtomatizirano zbiranje reakcijskih vzorcev. | Vključena sta ___ modula za avtomatizirano zbiranje reakcijskih vzorcev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul omogoča zbiranje posameznih reakcijskih vzorcev preko avtomatiziranega zbiralnika produktov ali možnost zbiranja več reakcijskih vzorcev iz več reakcij preko avtomatiziranega zbiralnika frakcij. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul je nadzorovan s programsko opremo pri sintezi brez človeškega nadzora. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul je zmožen sprejeti različna stojala in različne velikosti vial (80 položajev za 2 mL viale; 44 položajev za 8 mL viale; 14 položajev za 20 mL viale). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 480 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ____mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vlažni materiali iz stekla, PTFE, PCTFE in PFA. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vhod napetosti od 100 V do 240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Modul za avtomatsko vzorčenje in razredčevanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključen je vsaj en (1) modul za avtomatsko vzorčenje in razredčevanje. | Vključen je ___ modul za avtomatsko vzorčenje in razredčevanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem ima možnost nadgradnje za omogočanje sprotne analize in sicer tako da omogoča odvzem vzorca, razredčenega od 5-krat do 250-krat in ga nato samodejno injicira v kromatografske naprave za analizo (tekočinska kromatografija-masna spektrometrija ali visokotlačna tekočinska kromatografija, LCMS ali HPLC). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima faktor razredčitve od 5 do 250. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima obratovalni reakcijski razpon tlaka od 0 do 17 bar. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Obratuje pri visokem tlaku (kromatografija), ki je odvisen od ventila. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Navlaženi materiali pred razredčenjem (tj. v stiku z reakcijsko raztopino) narejeni iz stekla, PTFE in PCTFE. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Navlaženi materiali po razredčevanju v PTFE in nerjavečemu jeklu 316. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zunanji materiali so iz aluminija, nerjavečega jekla in poliuretana ter premazani z belo visoko kemično odporno epoksi barvo. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Aktivni deli so iz odpornih materialov eloksirani rdeče. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ____mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima LED prikazovalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vhod napetosti od 100 V do 240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Modul fotokemija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključen je vsaj en (1) modul za izvedbo fotokemičnih reakcij. | Vključen je ___ modul za izvedbo fotokemičnih reakcij. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modul omogoča kontinuirne fotokemične reakcije: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - S cevnimi reaktorji prostornine do 16 mL. | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - S fiksno valovno dolžino ali več valovnimi dolžinami v istem modulu. | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vzdrževanje temperature od -40 C do 80 C. | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Monokromatski vir svetlobe z valovno dolžino 365 nm, 385 nm, 405 nm, 420 nm, 450 nm in 525 nm z možnostjo različnih valovnih dolžin v istem eksperimentu. | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modul je kemijsko kompatibilen z organskimi topili, kislinami, bazami, vodnimi raztopinami in organskimi raztopinami. Izvor svetlobe in reaktor sta ločena, da se prepreči neželena izpostavljenost izvoru svetlobe | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modul zagotavlja zaščito uporabnika pred izpostavljenostjo viru svetlobe. | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ____ mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Modul za elektrokemijo s kontinuirnim pretokom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključen je vsaj en (1) modul za elektrokemijo s kontinuirnim pretokom. | Vključen je ___ modul za elektrokemijo s kontinuirnim pretokom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul zagotavlja različne vrste enostavno zamenljivih elektrod oz. vsaj ogljikovo, platinasto, magnezijevo in bakreno elektrodo ter elektrodo iz nerjavečega jekla. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul zagotavlja pretočno celico s ploščatimi in kanalnimi elektrodami, pri čemer se zagotavlja ustrezno tesnjenje. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Obratuje tako v amperostatskem (konstanten tok pri 1000 mA) kot tudi potenciostatskem načinu (konstantna napetost 20 V). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Prostornina pretočne celice je 225 µL. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zunanji deli so iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Omogoča obratovanje v temperaturnem območju od sobne temperature do vsaj 60 °C. | Omogoča obratovanje v temperaturnem območju od sobne temperature do ____ °C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Zagotavlja natančnost meritve na 0,1 °C natančno. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima natančnost napetosti na 0,05 % (+/- 10 mV) in toka na 0,3 % (+/- 5 mA). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul ne presega širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. | Modul je širine ____mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ima LED prikazovalnik | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Priključek za 240 V AC. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Modul za povezljivost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključuje vsaj pet (5) modulov za povezljivost. | Vključuje ____ modulov za povezljivost. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul za povezljivost (analogno-digitalni pretvornik) omogoča stabilno komunikacijo med moduli in računalniškim programom za vodenje procesov. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul za povezljivost ima komunikacijske priklope za vsaj 4 procesne module (modul za avtomatizirano zančno vbrizganje vzorcev, modul za regulacijo temperature nad sobno do 250 °C, modul za regulacijo tlaka in modul za regulacijo temperature od -15 °C do 150 °C. | Modul za povezljivost ima komunikacijske priklope za ____ procesne module: 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 4. ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modul za povezljivost ima vsaj 1 komunikacijski priklop za modul za zbiranje vzorcev. | Modul za povezljivost ima ____ komunikacijski priklop za modul za zbiranje vzorcev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA | - NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modul za povezljivost je povezljiv z računalnikom preko USB. | - DA | - NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modul za povezljivost je kompatibilen s programsko opremo za vodenje procesov. | - DA | - NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Avtomatizacijo je opravljena s povezovanjem modulov na kontrolno postajo (s pomočjo "konektorja vozlišča"), ta postaja pa je z računalnikom in programsko opremo povezana preko USB kabla. Pri modulu za zbiranje vzorcev mora biti vrsta konektorja kabel tipa D (9-pin). | - DA | - NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Potrošni material in rezervni deli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zagotovljene so potrebne cevi in kabli za povezavo modulov, zato sistem vključuje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Komplet najmanj 44 vnaprej določenih PTFE cevi, ki so potrebne za pretok fluidov med moduli. Na ceveh morata biti označena dolžina in volumen. | Komplet vsebuje ____ vnaprej določenih PTFE cevi, ki so potrebne za pretok fluidov med moduli. Na ceveh morata biti označena dolžina in volumen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Rezervne cevi in priključki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 PTFE cevi: zunanji premer cevi je 1,6 mm, notranji premer cevi je 0,5 mm, dolžina cevi je 10 m. | ___ PTFE cevi z zunanjim premerom 1,6 mm, z notranjim premerom 0,5 mm in dolžina cevi 10 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 PTFE cevi: zunanji premer cevi je 3,2 mm, notranji premer cevi je 1,5 mm, dolžina cevi je 10 m. | ___ PTFE cevi z zunanjim premerom 3,2 mm, z notranjim premerom 1,5 mm in dolžina cevi 10 m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 20 zaključkov za cev z zunanjim premerom 1,6 mm in ¼-28 priključek. | ___ zaključkov za cev z zunanjim premerom 1,6 mm in ¼-28 priključek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 20 zaključkov za cev z zunanjim premerom 3,2 mm in ¼-28 priključek. | ___ zaključkov za cev z zunanjim premerom 3,2 mm in ¼-28 priključek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 20 zaključkov za injiciranje reagentov. | ___ zaključkov za injiciranje reagentov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 6 cevi za separator. | ___ cevi za separator. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Rezervna tesnila in membrane: razdelilnik s FFKM tesnili, zamašitveni čepi, membrane za separacijo (PTFE, 25 mm), regulator protitlaka (BPR) diafragme vsaj 2 seta membran iz PEEK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 regulatorja protitlaka | ___ regulatorja protitlaka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 30 FFKM tesnil za glavo mikroreaktorja. | ___ FFKM tesnil za glavo mikroreaktorja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 20 tesnil za nizkotemperaturno glavo mikroreaktorja. | ___ tesnil za nizkotemperaturno glavo mikroreaktorja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 20 PTFE (25 mm) membran za separacijo. | ___ PTFE (25 mm) membran za separacijo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 1 steklena separacijska naprava. | ___ steklena separacijska naprava. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 1 PEEK separacijska naprava. | ___ PEEK separacijska naprava. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | d) Rezervni ventili in senzorji tlaka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 6 senzorjev tlaka. | ___ senzorjev tlaka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 6 ventilov za črpalke. | ___ ventilov za črpalke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | e) Rezervne elektrode za modul elektrokemije: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 3 PTFE tesnila za pretočno celico. | ___ PTFE tesnila za pretočno celico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 3 PEEK tesnila za pretočno celico. | ___ PEEK tesnila za pretočno celico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 10 PTFE membran za pretočno celico. | ___ PTFE membran za pretočno celico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 FFKM tesnili za pretočno celico. | ___ FFKM tesnili za pretočno celico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 SS316L kanalni elektrodi. | ___ SS316L kanalni elektrodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 SS316L ploščati elektrodi. | ___ SS316L ploščati elektrodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 PPS kanalni elektrodi polnjeni z ogljikom. | ___ PPS kanalni elektrodi polnjeni z ogljikom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 PPS ploščati elektrodi, napolnjeni z ogljikom. | ___ PPS ploščati elektrodi, napolnjeni z ogljikom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 SS316L kanalni elektrodi s prevleko iz platinija. | ___ SS316L kanalni elektrodi s prevleko iz platinija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 SS316L ploščati elektrodi s prevleko iz platinija | ___ SS316L ploščati elektrodi s prevleko iz platinija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 bakreni kanalni elektrodi. | ___ bakreni kanalni elektrodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 bakreni ploščati elektrodi. | ___ bakreni ploščati elektrodi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 1 magnezijevo ploščato elektrodo. | ___ magnezijeva ploščata elektroda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | f) Rezervne zanke: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 4 0,1 mL rezervne zanke. | ___ 0,1 mL rezervne zanke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 4 1 mL rezervne zanke. | ___ 1 mL rezervne zanke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 4 10 mL rezervne zanke. | ___ 10 mL rezervne zanke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | g) Rezervna stojala za avtomatizirano injiciranje reaktantov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 stojali za viale prostornine 2 mL. | ___ stojali za viale prostornine 2 mL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 paketa po 500 vial prostornine 2 mL. | ___ paketa po 500 vial prostornine 2 mL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 stojali za viale prostornine 8 mL. | ___ stojali za viale prostornine 8 mL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 paketa po 200 vial prostornine 8 mL. | ___ paketa po 200 vial prostornine 8 mL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 stojali za viale prostornine 40 mL. | ___ stojali za viale prostornine 40 mL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 paketa po 100 vial prostornine 40 mL. | ___ paketa po 100 vial prostornine 40 mL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | h) Sistem ima opcijo za priključitev enote za odvzemanje vzorcev, razredčitev vzorca in avtomatsko injiciranje v LCMS ali HPLC. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Modul programska oprema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programska oprema z vmesnikom (USB) za postavitev, vodenje in nadzor procesov, zajemanje podatkov v realnem času, načrtovanje in vodenje eksperimentov. Brezplačna dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu v obdobju 3 let od podpisa prevzemnega zapisnika | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema je kompatibilna z modulom za povezljivost. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem je popolnoma avtomatiziran za izvajanje sinteze brez človeškega nadzora. To pomeni, da ima celovit programski nadzorni sistem za nastavitev različnih eksperimentalnih parametrov, vključno z reakcijsko temperaturo, tlakom, pretokom, sorazmernimi molarnimi koncentracijami, količino odvzema, količino izpiranja. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Sistem omogoča obratovanje in nadzor kompleksnih konfiguracij medsebojno povezanih modulov, ki jih je možno hitro in enostavno spreminjati. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Kontrolni sistem programske opreme je popolnoma intuitiven z enostavno uporabo pri oblikovanju tekočih omrežij. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul omogoča tako ročni nadzor kot celoten eksperimentalni nadzor znotraj računalniške programske opreme. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Modul omogoča popoln ročni nadzor vsakega parametra v samem sistemu brez računalniške programske opreme, vključno z možnostjo nastavitve pretoka, spreminjanja temperature, tlaka, vbrizgavanja in zbiranja. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsi eksperimentalni podatki se shranijo v datoteke, ki jih je mogoče prebrati v MS Windows Office Excel ali .csv formatu. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Na voljo je vizualizacija podatkov v realnem času za prikaz hitrosti pretoka, ciljnih pretokov, temperature reaktorja, ciljne temperature reaktorja, tlaka, ciljnega tlaka, zbiralnih ciklov, zaključenih eksperimentov, izstopajočih eksperimentov, obratovalnih časov. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema omogoča, da se napiše in shrani vrsto eksperimentalnih metod, z omogočanjem zaporedne izvedbe zagonov. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema ima možnost uvoza eksperimentalnih parametrov iz MS Windows Office Excel ali .csv formata. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsak modul sistema se lahko upravlja tudi ročno kot samostojen izdelek ali ga je možno upravljati v ročnem načinu iz programske opreme za avtomatizacijo, ko je vgrajen v sistem. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Prenosni računalnik za vodenje mikroprocesnega sistema, zajemanje in analizo podatkov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vključena sta 2 prenosna računalnika: | Vključena sta ___ prenosna računalnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |  |
|  | - Procesor: Intel i5-10210U quad-core ali enakovredni. | Procesor: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Delovni pomnilnik: RAM 16 GB. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Monitor: 15.6''. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Pomnilnik: 256 GB SSD. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Baterija in napajanje: integrirana baterija + napajalnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Operacijski sistem: Windows 10 (64 bit). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Vsaj 2 USB vhoda. | ___ USB vhoda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Ponudnik zagotavlja naslednje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Garancija velja vsaj eno leto od podpisa prevzemnega zapisnika, razen za potrošni material in mokre dele. | Garancija velja ____ leto od podpisa prevzemnega zapisnika, razen za potrošni material in mokre dele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ponudnik zagotavlja usposabljanje za delo z opremo na lokaciji naročnika vsaj 5 dni v trajanju 8 ur za najmanj 5 oseb. | Ponudnik zagotavlja usposabljanje za delo z opremo na lokaciji naročnika ____ dni v trajanju _____ ur za ____oseb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Priložene so tehnične specifikacije in navodila za uporabo v fizični ali elektronski obliki v slovenskem ali angleškem jeziku. | Priložene tehnične specifikacije in navodila za uporabo so __________ obliki v ___________ jeziku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Ponudnik ob montaži opreme poveže vse module med seboj in s programsko opremo ter računalniki in demonstrira delovanje opreme | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Dobava in namestitev v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Dobava, namestitev, inštalacija in zagon opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje iz postavke 1.17. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije. | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |
|  | - Pred podpisom dokumentov o prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavk od 1.1 do 1.16 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). | - DA |  |  |  |  |  |  | - NE |  |  |  |  |  |

| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021) za prenosni računalnik in zaslon pod postavko 1.16: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRENOSNI RAČUNALNIK |  |  |  |
|  | 1. Prenosni računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Prenosni računalnik je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. | - DA | - NE |  |
|  | 2. Tablični računalniki in hibridni prenosni računalniki so zasnovani tako, da je polnljiva baterija zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva, drugi prenosni računalniki pa so zasnovani tako, da so trdi disk, pomnilnik in polnljiva baterija zlahka dostopni z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljivi. Za polnljivo baterijo, ki je prilepljena ali spajkana na prenosni izdelek se pojmuje, da ni zlahka dostopna in zamenljiva. | - DA | - NE |  |
|  | 3. Glasnost prenosnega računalnika je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne presega 33 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |
|  | ZASLON |  |  |  |
|  | 1. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Zaslon je uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži dokazila o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev (vključno z Uredbo o zelenem javnem naročanju) ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta oz. spletnega dokumenta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v word obliki.

Naročnik za Prenosni računalnik za vodenje mikroprocesnega sistema, zajemanje in analizo podatkov (prenosni računalnik in zaslon) zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 7 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Za postavko 1.16 »Prenosni računalnik za vodenje mikroprocesnega sistema, zajemanje in analizo podatkov« ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.