Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/15 – RIUM73-FKKT 01-P36/2022

Tehnične specifikacije za semiavtomatizirani modularni mikroprocesni sistem za izvajanje reakcij in separacij v eno ali več faznih sistemih

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je semiavtomatiziran modularni mikroprocesni sistem (v nadaljevanju sistem) za izvajanje reakcij in separacij v eno ali večfaznih kemijskih sistemih na mikro ali mezo nivoju, vključno z namestitvijo, montažo, konfiguracijo, inštalacijo, zagonom naprav in usposabljanjem uporabnikov, skladno s tehničnimi specifikacijami. Vsi moduli sistema morajo biti med sabo kompatibilni. Sistem mora omogočati avtomatizirano doziranje reaktantov, avtomatiziran nadzor reakcijskih pogojev (tlak, temperatura, koncentracija, pretok) in avtomatizirano odvzemanje vzorcev. Sistem mora omogočati dodajanje novih modulov, ki se enostavno povezujejo z obstoječimi. Moduli se lahko nalagajo eden na drugega do razumne meje, da zavzemajo manj prostora. Ponudniki morajo podati ponudbo za vse spodaj navedene postavke.

Rok dobave: največ 150 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Lokacija dobave, vnos, namestitev in instalacija opreme: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, prostor D2-303.

Garancijsko obdobje: najmanj eno (1) leto od podpisa prevzemnega zapisnika, kot je navedeno v postavki 1.17.

Ponudnik mora za opremo oz. predmet javnega naročila naročniku zagotoviti:

- da je vsa ponujena programska in strojna oprema združljiva in medsebojno povezljiva;

- brezplačno dobavo novih različic programske opreme takoj, ko so le-te na voljo pri proizvajalcu v obdobju 3 let od podpisa prevzemnega zapisnika. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika;

- tehnično podporo za vso opremo v obdobju 5 let od podpisa prevzemnega zapisnika;

- rezervne dele in potrošni material v obdobju 5 let od podpisa prevzemnega zapisnika.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

- TEHNIČNE ZAHTEVE

| Številka postavke | Število | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 4 moduli | Modul za črpanje Vključeni morajo biti vsaj štirje (4) moduli za črpanje. En modul za črpanje mora vključevati eno črpalko. - Črpalka mora imeti dva neodvisna kanala za črpanje, ki omogočata črpanje organskih topil, kislin, baz, vodnih raztopin in organskih raztopin ter ima ločen nadzor nad vsakim brizgalnim kanalom. - Vsak črpalni kanal mora biti na osnovi brizgalne črpalke, kjer se tekočina pretaka v nadaljnji sistem iz dveh brizgalk, ki delujejo v neprekinjenem recipročnem ne-pulzirajočem načinu. - Vsak brizgalni kanal mora zagotavljati avtomatično polnjenje brizgalk iz posod, tako da zagotavlja neprekinjen tok. - Modul ne sme zahtevati ročnega polnjenja črpalk pred uporabo brizgalk ali drugih naprav. - Črpalka mora biti opremljena z mehanizmom za varnostni izklop v primeru previsokega tlaka. Omogočati mora izklop kanalov vsakega posebej in tudi vse skupaj. - Črpalka mora omogočati neprekinjen pretok hlapnih topil in reagentov, pri čemer se preprečuje pojav kavitacije v črpalki. - Za zagotavljanje črpanja hlapnih in viskoznih snovi mora biti pretok aspiracije nastavljiv za vsak kanal posebej, neodvisno od izhodnega pretoka. Nadzor črpanja mora biti funkcija hitrosti aspiracije in pozitivnega tlaka iz rezervoarja tekočine. - Črpalka se ne sme zaustaviti, če pride v črpalko zračni mehurček. - Črpalka mora biti odporna na organska topila, močne kisline in baze, vodne raztopine in organske raztopine (antikorozivna odpornost). - Črpalka mora biti sposobna črpati pri pretokih od 1 uL/min do 10 mL/min. Vsak črpalni kanal mora obratovati z vsaj 1 % natančnostjo glede na celotno prostornino brizgalke. - Črpalka mora: - Imeti 2 senzorja tlaka. - Biti sposobna obratovati pri vseh pretokih od 1 μL/min do 10 mL/min. - Vsaka črpalka mora omogočati povezavo z različnimi tipi brizgalk in sicer: - s pretokom od 1 μL/min do 250 μL/min (prostornina 50 μL/100 μL), - s pretokom od 5 μL/min do 1,25 mL/min (prostornina 250 μL/500 μL), - s pretokom od 10 μL/min do 2,5 mL/min (prostornin 500 μL/1 mL), - s pretokom od 50 μL/min do 10 mL/min (prostornin 2,5 mL/5,0 mL), - omočeni deli črpalk morajo biti odporni na močne kisline in baze, - modul mora vsebovati vsaj 14 brizgalk s pretokom od 1 μL/min do 250 μL/min (prostornina 50 μL/100 μL), - modul mora vsebovati vsaj 14 brizgalk s pretokom od 5 μL/min do 1,25 mL/min (prostornina 250 μL/500 μL), - modul mora vsebovati vsaj 14 brizgalk s pretokom od 10 μL/min do 2,5 mL/min (prostornin 500 μL/1 mL), - modul mora vsebovati vsaj 14 brizgalk s pretokom od 50 μL/min do 10 mL/min (prostornin 2,5 mL/5,0 mL). - Obratovati pri tlakih do 20 bar. - Vgrajeni senzorji tlaka morajo imeti natančnost meritev vsaj 0,1 bar. - Omočen del ventila mora biti iz materialov PTFE, hastelloy, steklo, PCTFE, ki so odporni na močne kisline in baze. - Zunanji deli morajo biti iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. - Modul ne sme presegati širine več kot 160 mm, zaradi prostorske omejitve. - Imeti LED prikazovalnik. - Imeti priključek 100 V do 240 V AC. - Senzorji za tlak za vsak kanal morajo imeti funkcijo tariranja tlaka z enostavnim ukazom. - Črpalka mora imeti funkcijo avtomatiziranega testa za preverjanje puščanja in za preverjanje ali je celotna pot tekočin zaprta. - Omogočeno mora biti shranjevanje rezervoarjev tekočin v inertni atmosferi in nadzorovanem tlaku. - Programska oprema za avtomatizacijo mora omogočati vključitev več črpalk. - Izvedba črpalke - Zasnova črpalke mora zagotavljati enakomeren pretok pri vseh dovoljenih pretokih. - Mora imeti sposobnost črpanja topil z visoko viskoznostjo, kot so koncentrirana žveplova kislina in druge raztopine reagentov te relativne viskoznosti (organska topila, močne kisline in baze, vodne raztopine in organske raztopine). - Zagotavljati mora črpanje pri nizkem vrelišču in nizkem parnem tlaku topil pri pretokih višjih od 5 mL/min brez kavitacije. - Preklop iz ene brizgalke na drugo mora potekati neprekinjeno. - Mora imeti vgrajen senzor tlaka v vsakem kanalu, ki prikazuje tlak med reakcijo in omogoča samodejni izklop pri določenem tlaku za zagotavljanje varnosti uporabnika in sistema. Kemična odpornost črpalke - Vsi omočeni deli črpalke morajo omogočati stik z organskimi topili, močnimi kislinami in bazami, vodnimi raztopinami in organskimi raztopinami. Resolucija črpalke - Brizgalna črpalka mora vsebovati mikrokoračni motor z visoko resolucijo, vsaj 400 korakov na obrat in 60 Ncm navora. Preciznost in točnost črpalke - Točnost črpalke mora biti 0,20 % CV (angl.: typical, full-stroke). - Preciznost 0,06 % CV (angl.: typical, full-stroke). |
| 1.2 | 3 moduli | Modul za shranjevanje reagentov Vključeni morajo biti vsaj trije (3) moduli za shranjevanje reagentov. - Modul za shranjevanje reagentov mora imeti 4 x 250 mL reagenčne steklenice za shranjevanje reagentov v inertni atmosferi pod tlakom, s čimer omogočimo uporabo reagentov, ki so občutljivi na zrak in vlago, prav tako pa pomagajo pri zagotavljanju izjemno enakomernega pretoka z minimiranjem vhodne kavitacije in tvorbe plinskih mehurčkov med črpanjem pri visokih pretokih. - Reagenčne steklenice morajo biti prevlečene s plastiko in s plastičnimi pokrovi ter opremljene s pokrovčki s septo, ki omogočajo, da se reagenti, občutljivi na zrak in vlago, aspirirajo preko pumpe. - Razpon tlaka vhodnega plina mora biti od 1 do 10 bar. - Regulirani izhodni tlak (v steklenice) naj bo 1 bar. - Omočeni deli modulov naj bodo iz odpornega materiala: stekla ali PTFE. - Zunanji deli morajo biti iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. - Modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. |
| 1.3 | 2 modula | Modul za ročno zančno vbrizganje vzorcev Vključena morata biti vsaj dva (2) modula za ročno zančno vbrizganje vzorcev - ročna vbrizgalnika vzorcev, ki omogočata vbrizganje reagentov, ki so občutljivi na zrak in vodo. - Modul za vbrizganje mora imeti dva ločena kanala, kar omogoča vbrizganje dveh različnih reaktantov. - Vsak vbrizgalni kanal mora imeti zanko za vbrizganje različnih prostornin 0,1 mL, 1 mL, 5 mL, 10 mL v vsakem modulu za vbrizganje, ki se lahko nastavljajo za vsak pretok posebej ali pa hkrati. - V tem modulu morajo biti: - Omočeni deli iz odpornih polimernih materialov (PTFE ali PCTFE). - Zunanji deli modula morajo biti iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. - Lahko obratujejo pri tlaku od 0 do 20 bar. - Ustrezati spojki 10-32 za cevi z 1,6 mm zunanjega premera. - Modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. - LED prikazovalnik. - 100 V do 240 V AC priključek. - Vbrizganje v zanke za vzorce mora biti nadzorovano ročno ali avtomatizirano s softwareom sistema. - Software za avtomatizacije mora omogočati upravljanje več modulov hkrati za vbrizgavanje vzorca. - Mora biti na voljo dodatna popolnoma avtomatizirana opcija za nadgradnjo modula za vbrizganje, ki omogoča vbrizganje več različnih vzorcev pod tlakom v reakcijski tok. |
| 1.4 | 2 modula | Modul za avtomatizirano zančno vbrizganje vzorcev Vključena morata biti vsaj dva (2) avtomatizirana modula za zančno vbrizganje vzorcev, ki omogočata vbrizganje občutljivih reagentov na zrak in vodo. - Avtomatiziran modul za zančno vbrizganje vzorca mora imeti dva ločena kanala, ki omogočata injekcijo dveh različnih reaktantov. - Vsak vbrizgalni kanal mora imeti zanko za vbrizganje različnih prostornin 0,1 mL, 1 mL, 5 mL, 10 mL v vsakem modulu za vbrizganje, ki se lahko nastavljajo za vsak pretok posebej ali pa hkrati. - Avtomatiziran modul za zančno vbrizganje vzorcev mora imeti 3 različne tipe z naslednjimi specifikacijami: - Stojalo s 6 mesti za 40 mL viale. - Stojalo z 9 mesti za 8 mL viale. - Stojalo z 12 mesti za 2 mL viale. - Avtomatiziran modul mora omogočati uporabo dveh različnih stojal hkrati, s čimer omogoči operaterju uporabo več reagentov, ki jih meša med sabo. - Avtomatiziran modul za zančno vbrizganje vzorcev mora omogočati aspiracijo zaprtih vial pod tokom inertnega plina preko aspiracijske igle z dvojnim jedrom. - Avtomatiziran modul mora omogočati predtlačenje vzorca v vbrizgalnih zankah pred vbrizganjem. - Modul mora: - omogočati obratovanje med 0 in 20 bar, - omočeni deli morajo biti iz odpornih polimernih materialov (PTFE ali PCTFE), - zunanji deli morajo biti iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov, - obratovati pri tlaku od 0 do 20 bar, - ustrezati spojki 10-32 za cevi z 1,6 mm zunanjega premera, - modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve, - vsebovati LED prikazovalnik. - 100 V do 240 V AC priključek. |
| 1.5 | 1 komplet | Komplet reaktorjev Vključeni morajo biti stekleni mikroreaktorji, cevni reaktorji in reaktorji-kolone s trdno fazo: a) Mikroreaktroji: - Vsaj en 62.5 L mikroreaktor iz stekla z najmanj tremi vhodi. - Vsaj dva 250 L mikroreaktorja iz stekla z najmanj tremi vhodi. - Vsaj dva 1 mL mikroreaktorja iz stekla z najmanj tremi vhodi. - Vsaj en 250 L kvarčni mikroreaktor z najmanj tremi vhodi. - Vsaj dva 250 L nizkotemperaturna mikroreaktorja iz stekla z najmanj tremi vhodi. - Vsaj dva 26 L mikromešalna reaktorja iz stekla z najmanj dvema vhodoma. - Vsaj en mikroreaktor iz stekla za reakcije pri temperaturah, nižjih od sobne, s specifikacijo 125 L + 125 L in najmanj 3 vhodi. - Temperaturno območje steklenih mikroreaktorjev mora biti od -100 C do 250 C. b) Cevni reaktorji: - Vsaj dva 4 mL cevna reaktorja iz fluoropolimera. - Vsaj dva 4 mL cevna reaktorja iz nerjavečega jekla. - Vsaj dva 4 mL nizkotemperaturna cevna reaktorja iz fluoropolimera. - Vsaj dva 16 mL cevna reaktorja iz fluoropolimera. - Vsaj dva 16 mL cevna reaktorja iz nerjavečega jekla. - Vsaj dva 16 mL nizkotemperaturna cevna reaktorja iz fluoropolimera. - Temperaturno območje cevnih reaktorjev iz nerjavečega jekla mora biti od -70 C do 250 C. - Temperaturno območje cevnih reaktorjev iz fluoropolimera mora biti od -70 °C do 125 °C. - Temperaturno območje nizkotemperaturnih cevnih reaktorjev iz fluoropolimera mora biti od -80 °C do 80 °C. c) Reaktorji-kolone: - Vsaj dva kompleta steklenih visokotemperaturnih reaktorjev-kolon s trdno fazo (en komplet mora vsebovati vsaj eno 0,7 mL kolono, vsaj eno 2,4 mL kolono, vsaj eno 5,6 mL kolono in vsaj eno 12 mL kolono). - Obratovalna temperatura reaktorjev-kolon mora biti do 150 C. - Vsaj dva nastavljiva zaključka za visokotemperaturne reaktorje-kolone s trdno fazo volumna 5,6 mL z notranjim premerom 10 mm. - Vsaj dva nastavljiva zaključka za visokotemperaturne reaktorje-kolone s trdno fazo volumna 12 mL z notranjim premerom 15 mm. Programska oprema mora omogočati združevanje več reaktorjev v eksperimentu. |
| 1.6 | 6 modulov | Modul za regulacijo temperature reaktorjev Vključenih mora biti vsaj šest (6) modulov za gretje, hlajenje in regulacijo temperature reaktorjev. - Temperaturno območje mora biti od -100 C do 250 C. - Temperature nižje od sobne (do -100 C) je potrebno dosegati z uporabo električne energije in brez uporabe drugih sredstev, kot so tekoči dušik, suhi led z acetonom, led itd. - Zahtevana temperaturna območja po vrstah reaktorjev: - gretje in hlajenje steklenih mikroreaktorjev od -100 C do 250 C - gretje in hlajenje cevnih reaktorjev iz fluoropolimera od -70 °C do 125 C - gretje in hlajenje nerjavečih jeklenih cevnih reaktorjev od -70 C do 250 C - gretje reaktorjev-kolon od sobne temperature do 150 C - Vsaj 2 modula za temperature nad sobno do 250 C. Vsak modul mora zagotavljati: - adapterje za mikroreaktorje, cevne reaktorje in reaktorje-kolone: vsaj 2 adapterja za mikroreaktorje, vsaj 2 adapterja za cevne reaktorje, vsaj 2 adapterja za reakorje-kolone, - nastavitev temperature na 1 C in prikaz na 0,1 C, - natančnost +/- (0,3 C + 0,005 T), kjer je T temperatura v C, - zunanji materiali: aluminij, nerjaveče jeklo, poliuretan z visoko odpornim epoksi premazom, - modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve, - LED prikazovalnik, - napetost: 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz. - Vsaj 2 modula za temperature od -15 C do 150 C. Vsak modul mora zagotavljati: - regulacijo temperature mikroreaktorjev od -15 C do 150 C, - nastavitev temperature na 1 C in prikaz na 0,1 C, - natančnost +/- (0,15 C + 0,002 T), kjer je T temperatura v C, - omogočati mora uporabo mikroreaktorjev: 62,5 L, 250 L, 1 mL in mikromešalni reaktor, - zunanji materiali: aluminij, nerjaveče jeklo, poliuretan z visoko odpornim epoksi premazom. PTFE, steklo, - modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve, - LED prikazovalnik, - napetost: 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz. - Vsaj 2 modula za temperature do -100 C. Vsak modul mora zagotavljati: - adapterje za mikroreaktorje in cevne reaktorje: vsaj 2 adapterja za mikroreaktorje, vsaj 2 adapterja za cevne reaktorje, - doseganje temperature mikroreaktorjev do -100 C brez zunanje enote ali tekočega dušika, - doseganje temperature cevnih reaktorjev do -70 C brez zunanje enote ali tekočega dušika, - omogočati mora uporabo mikroreaktorjev: 62,5 L, 250 L, 1 mL, mikromešalni reaktor in cevni reaktor 4 mL in 16 mL (fluoropolimer ali nerjaveče jeklo), - zunanji materiali: aluminij, nerjaveče jeklo, poliuretan z visoko odpornim epoksi premazom, - modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve, - LED prikazovalnik, - napetost: 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz. - Programska oprema mora omogočati združevanje več temperaturnih modulov v eksperiment. |
| 1.7 | 2 modula | Modul za regulacijo tlaka Vključena morata biti vsaj dva (2) modula za povratno reguliranje tlaka od 1 do 20 barov z natančnostjo 0,1 bar. - Modul mora omogočati enostavno montažo in demontažo za lažje čiščenje brez uporabe orodja. - Za regulacijo tlaka mora biti uporabljen komprimiran plin ali zrak. - Modul mora biti sestavljen iz steklene mikrofluidne naprave z membrano za regulacijo tlaka. - Specifikacije modula: - zahtevan dobavni tlak plina od 2 do 25 bar, - imeti mora prilagoditve vhodnega tlaka, - omogočati mora nastavitev izhodnega tlaka od 1 do 20 bar, - prisotni tlačni senzorji: prikazani na 0,1 bar, - omočeni deli morajo biti iz kemično odpornih materialov stekla ali PFA, - zunanji deli morajo biti iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov, - aktivni deli morajo biti iz odpornih materialov: eloksirani rdeče, - modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve, - imeti mora LED prikazovalnik, - vhod napetosti od 100 V do 240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz. |
| 1.8 | 1 modul | Modul za ekstrakcijo tekoče-tekoče Vključen mora biti vsaj en (1) modul za ekstrakcijo tekoče- tekoče. - Modul mora omogočati mešanje čepastega toka (plug-flow mixing), toka organskih produktov in vodne faze za izvedbo ekstrakcije tekoče-tekoče. Omogočati mora pretok primernih nemešljivih parov organske in vodne faze. - Po izvedbi ekstrakcije mora modul omogočati ločevanje organske in vodne faze. - Modul mora vsebovati vgrajen regulator povratnega tlaka za regulacijo tlaka na obeh straneh membrane v napravi. - Separacijska naprava mora biti sestavljena iz dveh kemijsko odpornih mikrofluidnih naprav s hidrofobno membrano. - Modul mora: - imeti pretok organske/vodne faze od 250 do 500 μL/min, - imeti odporne materiale za omočene dele iz stekla, PTFE, PFA ali PEEK, - zagotavljati vsaj 100 μL notranje prostornine separatorja, - zagotavljati vsaj 20 μL povratnega pretoka, - zagotavljani tlačno razliko na eni in drugi strani membrane od 0 do 500 mbar, - imeti od 1 do 9 bar tlaka povratnega toka, - imeti od 4 do 10 bar vhodnega tlaka, - imeti prikazovalnik tlaka (natančnost 0,1 bar) in tlačne razlike na obeh straneh membrane (10 mbar), - imeti zunanje dele iz odpornih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov, - modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve, - imeti LED prikazovalnik, - imeti priključek za 100 V to 240 V AC, 50/60Hz ter maksimalno moč 60 W. |
| 1.9 | 2 modula | Modul za zbiranje vzorcev Vključena morata biti vsaj dva (2) modula za avtomatizirano zbiranje reakcijskih vzorcev. - Modul mora omogočati zbiranje posameznih reakcijskih vzorcev preko avtomatiziranega zbiralnika produktov ali možnost zbiranja več reakcijskih vzorcev iz več reakcij preko avtomatiziranega zbiralnika frakcij. - Modul mora biti nadzorovan s programsko opremo pri sintezi brez človeškega nadzora. - Modul mora biti zmožen sprejeti različna stojala in različne velikosti vial (80 položajev za 2 mL viale; 44 položajev za 8 mL viale; 14 položajev za 20 mL viale). - Modul ne sme presegati širine več kot 480 mm zaradi prostorske omejitve. - Vlažni materiali iz stekla, PTFE, PCTFE in PFA. - Vhod napetosti od 100 V do 240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz. |
| 1.10 | 1 modul | Modul za avtomatsko vzorčenje in razredčevanje Vključen mora biti vsaj en (1) modul za avtomatsko vzorčenje in razredčevanje. - Sistem mora imeti možnost nadgradnje za omogočanje sprotne analize in sicer tako da omogoča odvzem vzorca, razredčenega od 5-krat do 250-krat in ga nato samodejno injicira v kromatografske naprave za analizo (tekočinska kromatografija-masna spektrometrija ali visokotlačna tekočinska kromatografija, LCMS ali HPLC). - Mora imeti faktor razredčitve od 5 do 250. - Mora imeti obratovalni reakcijski razpon tlaka od 0 do 17 bar. - Obratovati mora pri visokem tlaku (kromatografija), ki je odvisen od ventila. - Navlaženi materiali pred razredčenjem (tj. v stiku z reakcijsko raztopino) narejeni iz stekla, PTFE in PCTFE. - Navlaženi materiali po razredčevanju v PTFE in nerjavečemu jeklu 316. - Zunanji materiali morajo biti iz aluminija, nerjavečega jekla in poliuretana ter premazani z belo visoko kemično odporno epoksi barvo. - Aktivni deli morajo biti iz odpornih materialov eloksirani rdeče. - Modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. - LED prikazovalnik. - Vhod napetosti od 100 V do 240 V izmeničnega toka, 50/60 Hz. |
| 1.11 | 1 modul | Modul fotokemija Vključen mora biti vsaj en (1) modul za izvedbo fotokemičnih reakcij. - Modul mora omogočati kontinuirne fotokemične reakcije: - s cevnimi reaktorji prostornine do 16 mL, - s fiksno valovno dolžino ali več valovnimi dolžinami v istem modulu, - vzdrževanje temperature od -40 C do 80 C, - monokromatski vir svetlobe z valovno dolžino 365 nm, 385 nm, 405 nm, 420 nm, 450 nm in 525 nm z možnostjo različnih valovnih dolžin v istem eksperimentu. - Modul mora biti kemijsko kompatibilen z organskimi topili, kislinami, bazami, vodnimi raztopinami in organskimi raztopinami. Izvor svetlobe in reaktor morata biti ločena, da se prepreči neželena izpostavljenost izvoru svetlobe. - Modul mora zagotavljati zaščito uporabnika pred izpostavljenostjo viru svetlobe. - Modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. |
| 1.12 | 1 modul | Modul za elektrokemijo s kontinuirnim pretokom Vključen mora biti vsaj en modul za elektrokemijo s kontinuirnim pretokom. - Modul mora zagotavljati različne vrste enostavno zamenljivih elektrod: vsaj eno ogljikovo, platinasto, magnezijevo in bakreno elektrodo ter elektrodo iz nerjavečega jekla. - Modul mora zagotavljati pretočno celico s ploščatimi in kanalnimi elektrodami, pri čemer se zagotavlja ustrezno tesnjenje. - Modul mora: - Obratovati tako v amperostatskem (konstanten tok pri 1000 mA) kot tudi potenciostatskem načinu (konstantna napetost 20 V). - Prostornina pretočne celice mora biti 225 µL. - Zunanji deli morajo biti iz odpornih trdnih materialov: aluminija, nerjavečega jekla in kemično odpornih poliuretanov. - Omogočati obratovanje v temperaturnem območju od sobne temperature do vsaj 60 °C. - Zagotavljati natančnost meritve na 0,1 °C natančno. - Imeti natančnost napetosti na 0,05 % (+/- 10 mV) in toka na 0,3 % (+/- 5 mA). - Modul ne sme presegati širine več kot 160 mm zaradi prostorske omejitve. - Imeti LED prikazovalnik. - Priključek za 240 V AC. |
| 1.13 | 5 modulov | Modul za povezljivost Vključevati mora vsaj pet (5) modulov za povezljivost. a) Modul za povezljivost (analogno-digitalni pretvornik) mora omogočati stabilno komunikacijo med moduli in računalniškim programom za vodenje procesov. b) Modul za povezljivost mora imeti komunikacijske priklope za vsaj 4 procesne module (modul za avtomatizirano zančno vbrizganje vzorcev, modul za regulacijo temperature nad sobno do 250 °C, modul za regulacijo tlaka in modul za regulacijo temperature od -15 C do 150 C) c) Modul za povezljivost mora imeti vsaj 1 komunikacijski priklop za modul za zbiranje vzorcev. d) Modul za povezljivost mora biti povezljiv z računalnikom preko USB. e) Modul za povezljivost mora biti kompatibilen s programsko opremo za vodenje procesov. f) Avtomatizacijo je potrebno opraviti s povezovanjem modulov na kontrolno postajo (s pomočjo "konektorja vozlišča"), ta postaja pa je z računalnikom in programsko opremo povezana preko USB kabla. Pri modulu za zbiranje vzorcev mora biti vrsta konektorja kabel tipa D (9-pin). |
| 1.14 | 1 komplet | Potrošni material in rezervni deli Zagotovljene morajo biti potrebne cevi in kabli za povezavo modulov, zato mora sistem vključevati: a) Komplet najmanj 44 vnaprej določenih PTFE cevi, ki so potrebne za pretok fluidov med moduli. Na ceveh morata biti označena dolžina in volumen. b) Rezervne cevi in priključki: - Vsaj dve PTFE cevi: zunanji premer cevi mora biti 1,6 mm, notranji premer cevi mora biti 0,5 mm, dolžina cevi mora biti 10 m. - Vsaj dve PTFE cevi: zunanji premer cevi mora biti 3,2 mm, notranji premer cevi mora biti 1,5 mm, dolžina cevi mora biti 10 m. - Vsaj 20 zaključkov za cev z zunanjim premerom 1,6 mm in ¼-28 priključek. - Vsaj 20 zaključkov za cev z zunanjim premerom 3,2 mm in ¼-28 priključek. - Vsaj 20 zaključkov za injiciranje reagentov. - Vsaj 6 cevi za separator. c) Rezervna tesnila in membrane: razdelilnik s FFKM tesnili, zamašitveni čepi, membrane za separacijo (PTFE, 25 mm), regulator protitlaka (BPR) diafragme vsaj 2 seta membran iz PEEK: - Vsaj 2 regulatorja protitlaka. - Vsaj 30 FFKM tesnil za glavo mikroreaktorja. - Vsaj 20 tesnil za nizkotemperaturno glavo mikroreaktorja. - Vsaj 20 PTFE (25 mm) membran za separacijo. - Vsaj 1 steklena separacijska naprava. - Vsaj 1 PEEK separacijska naprava. d) Rezervni ventili in senzorji tlaka: - Vsaj 6 senzorjev tlaka. - Vsaj 6 ventilov za črpalke. e) Rezervne elektrode za modul elektrokemije: elektrode (Mg, nerjaveče jeklo, Cu, C, Pt), membrane, tesnila PEEK in PTFE: - Vsaj tri PTFE tesnila za pretočno celico. - Vsaj tri PEEK tesnila za pretočno celico. - Vsaj deset PTFE membran za pretočno celico. - Vsaj dve FFKM tesnil za pretočno celico. - Vsaj dve SS316L kanalni elektrodi. - Vsaj dve SS316L ploščati elektrodi. - Vsaj dve PPS kanalni elektrodi polnjeni z ogljikom. - Vsaj dve PPS ploščati elektrodi, napolnjeni z ogljikom. - Vsaj dve SS316L kanalni elektrodi s prevleko iz platinija. - Vsaj dve SS316L ploščati elektrodi s prevleko iz platinija. - Vsaj dve bakreni kanalni elektrodi. - Vsaj dve bakreni ploščati elektrodi. - Vsaj eno magnezijevo ploščato elektrodo. f) Rezervne zanke: - Vsaj štiri 0,1 mL rezervne zanke. - Vsaj štiri 1 mL rezervne zanke. - Vsaj štiri 10 mL rezervne zanke. g) Rezervna stojala za avtomatizirano injiciranje reaktantov: - Vsaj dve stojali za viale prostornine 2 mL. - Vsaj dva paketa po 500 vial prostornine 2 mL. - Vsaj dve stojali za viale prostornine 8 mL. - Vsaj dva paketa po 200 vial prostornine 8 mL. - Vsaj dve stojali za viale prostornine 40 mL. - Vsaj dva paketa po 100 vial prostornine 40 mL. h) Sistem mora imeti opcijo za priključitev enote za odvzemanje vzorcev, razredčitev vzorca in avtomatsko injiciranje v LCMS ali HPLC. |
| 1.15 | 1 modul | Modul programska oprema Programska oprema z vmesnikom (USB) za postavitev, vodenje in nadzor procesov, zajemanje podatkov v realnem času, načrtovanje in vodenje eksperimentov. Brezplačna dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu v obdobju 3 let od podpisa prevzemnega zapisnika. - Programska oprema mora biti kompatibilna z modulom za povezljivost. - Sistem mora biti popolnoma avtomatiziran za izvajanje sinteze brez človeškega nadzora. To pomeni, da mora imeti celovit programski nadzorni sistem za nastavitev različnih eksperimentalnih parametrov, vključno z reakcijsko temperaturo, tlakom, pretokom, sorazmernimi molarnimi koncentracijami, količino odvzema, količino izpiranja. - Sistem omogoča obratovanje in nadzor kompleksnih konfiguracij medsebojno povezanih modulov, ki jih je možno hitro in enostavno spreminjati. - Kontrolni sistem programske opreme mora biti popolnoma intuitiven z enostavno uporabo pri oblikovanju tekočih omrežij. - Modul mora omogočati tako ročni nadzor kot celoten eksperimentalni nadzor znotraj računalniške programske opreme. - Modul mora omogočati popoln ročni nadzor vsakega parametra v samem sistemu brez računalniške programske opreme, vključno z možnostjo nastavitve pretoka, spreminjanja temperature, tlaka, vbrizgavanja in zbiranja. - Vsi eksperimentalni podatki se shranijo v datoteke, ki jih je mogoče prebrati v MS Windows Office Excel ali .csv formatu. - Na voljo mora biti vizualizacija podatkov v realnem času za prikaz hitrosti pretoka, ciljnih pretokov, temperature reaktorja, ciljne temperature reaktorja, tlaka, ciljnega tlaka, zbiralnih ciklov, zaključenih eksperimentov, izstopajočih eksperimentov, obratovalnih časov. - Programska oprema mora omogočati, da se napiše in shrani vrsto eksperimentalnih metod, z omogočanjem zaporedne izvedbe zagonov. - Programska oprema mora imeti možnost uvoza eksperimentalnih parametrov iz MS Windows Office Excel ali .csv formata. - Vsak modul sistema se lahko upravlja tudi ročno kot samostojen izdelek ali ga je možno upravljati v ročnem načinu iz programske opreme za avtomatizacijo, ko je vgrajen v sistem. |
| 1.16 | 2 kosa | Prenosni računalnik za vodenje mikroprocesnega sistema, zajemanje in analizo podatkov Vključena morata biti dva prenosna računalnika: - Procesor: Intel i5-10210U quad-core ali enakovredni. - Delovni pomnilnik: RAM 16 GB. - Monitor: 15.6”. - Pomnilnik: 256 GB SSD. - Baterija in napajanje: integrirana baterija + napajalnik. - Operacijski sistem: Windows 10 (64 bit). - Vsaj 2 USB vhoda. |
| 1.17 | 1 komplet | Ponudnik mora zagotoviti naslednje: - Garancija mora veljati vsaj eno leto od podpisa prevzemnega zapisnika, razen za potrošni material in mokre dele. - Ponudnik mora zagotoviti usposabljanje za delo z opremo na lokaciji naročnika vsaj 5 dni v trajanju 8 ur za najmanj 5 oseb. - Priložene morajo biti tehnične specifikacije in navodila za uporabo v fizični ali elektronski obliki v slovenskem ali angleškem jeziku. - Ponudnik mora ob montaži opreme povezati vse module med seboj in s programsko opremo ter računalniki in demonstrirati delovanje opreme. |
| 1.18 |  | Dobava in namestitev v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor) Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev, inštalacija in zagon opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z opremo in osnovno usposabljanje iz postavke 1.17, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, - pred podpisom dokumentov o prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavk od 1.1 do 1.16 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). |

POSEBNE ZAHTEVE ZA POSTAVKO 1.16

Oprema iz postavke 1. 16. »Prenosni računalnik za vodenje mikroprocesnega sistema, zajemanje in analizo podatkov« mora v celoti izpolnjevati tehnične specifikacije, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021), in sicer:

PRENOSNI RAČUNALNIK

- Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Prenosni računalnik mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - Energy Star ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Tablični računalniki in hibridni prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je polnljiva baterija zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva, drugi prenosni računalniki pa morajo biti zasnovani tako, da so trdi disk, pomnilnik in polnljiva baterija zlahka dostopni z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljivi. Za polnljivo baterijo, ki je prilepljena ali spajkana na prenosni izdelek se pojmuje, da ni zlahka dostopna in zamenljiva. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

- Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 33 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

ZASLON

- Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Zaslon mora biti uvrščen v najvišji energijski razred, ki je dostopen na trgu. Način dokazovanja: Ponudnik ob ponudbi priloži: - potrdilo Energy Star ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Naročnik za prenosni računalnik in zaslon zahteva izpolnjevanje cilja iz točke 7 drugega odstavka 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17,  64/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/2020 – ZZUOOP, 121/2021).

Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/

Hard Drive Operating.

LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.

Standardi Energy Star: http://www.eu-energystar.org/.