Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava opreme za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo ter FT-NIR procesni spektrometer

Ime sklopa: SKLOP 1: Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo

Oznaka javnega naročila: 302/48 – RIUM63-FKKT 03/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava opreme za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo ter FT-NIR procesni spektrometer« za SKLOP 1: Oprema za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| BIOREAKTOR |  |  |  |  |
| 1.1 | 1 | Bioreaktorski sistem mora ustrezati vsaj naslednjim tehničnim specifikacijam: - namizna izvedba in sterilizacija v avtoklavu, - maksimalna dolžina, globina in višina celotnega posameznega bioreaktorskega sistema naj ne presega 500 mm (D) x 450 mm (G) x 800 mm (V), - višina posode z vsemi potrebnimi dodatki, pripravljena za avtoklaviranje lahko znaša največ 600 mm ali manj, maksimalni premer pa največ 300 mm ali manj, - enostenska bioreaktorska posoda z delovnim volumnom vsaj 1,5 L – 4,0 L ali več, ki omogoča neoviran pogled v celotni volumen notranjosti posode, Bioreaktorski pokrov mora vsebovati: - vsaj 7 odprtin ali več za pH, pO2, hlajenje izhodnih plinov, inokulacijo in vsaj tri proste priključke, - vsaj 4 odprtine ali več za sistem za prezračevanje, senzor penjenjenja, senzor temperature, vzorčenje, - vsaj 4 dodatne odprtine ali več, ki so na voljo za dodajanje kisline, baze, dohranjevanje in vsaj en prosti dostop. Bioreaktorski sistem mora vsebovati vsaj: - temperaturni senzor Pt100, - digitalni pH senzor, - digitalni pO2 senzor, - senzor za biomaso, - senzor penjenja, možnost uporabe tudi kot senzor za nivo - sistem za aseptično vzorčenje, - sistem za prezračevanje, - priključek s septo za aseptično dodajanje, - kondenzator za zrak na izpustu iz bioreaktorske posode (hlajenje zraka na izpustu iz bioreaktorske posode), - regulacija temperature z grelnim blokom, ki omogoča kontrolo temperature v območju od vsaj 5°C nad temperaturo hladilne vode ali manj in vsaj do 60 °C ali več, - motor na pokrovu posode, - sistem za mešanje od vsaj 24 min-1 do vsaj 600 min-1 ali več, - kontrolna enota z zaslonom na dotik, ki omogoča kaskadno regulacijo pO2, popolno samostojno funkcionalnost vključno s konfiguracijo sistema in peristaltičnih črpalk ter kalibracijo pH, pO2 in OD elektrod, - vsaj pet integriranih regulatorjev masnega pretoka plinov za zrak, O2, N2, CO2 in upih plinov (head space gassing) s pretokom do vsaj 0,15 min-1 ali manj in možnostjo mešanja plinov, - vsaj 4 analogne nastavljive črpalke z avtoklavabilnimi glavami črpalk ali več, ki jih je možno konfigurirati na kontrolni enoti, - vgrajen senzor tlaka za zaznavanje blokiranega filtra, - vsaj 2 ali več analognih vhodov 4-20 mA in vsaj 2 ali več analognih izhodov 4-20 mA, Analizator izhodnih plinov O2 in CO2: - povezava neposredno na bioreaktorski sistem, - območje merjenja vsaj od 0 - 25 vol.% CO2 ali več in 0 - 100 vol.% O2, - način merjenja O2: naj bo galvanska celica, - način merjenja CO2: s pomočjo infrardečega spektra svetlobe na vsaj dveh valovnih dolžinah ali več, - natančnost: vsaj < 0,2 % celotnega merilnega območja ± 3 % ali bolje, - delovna temperatura: vsaj od 15 °C do 40 °C ali več, - maksimalna relativna vlažnost: vsaj od 0 do 80 % ali več, - Neodvisno (avtonomno) delovanje brez priklopa na nadzorni računalnik in neposredni prenos podatkov na USB disk v vsaj .csv formatu. - Možnost naknadnega dodajanja bioreaktorskih enot obstoječemu sistemu. - Možnost preproste menjave posode z drugačnim delovnim volumnom s strani uporabnika. - Možnost gravimetričnega dohranjevanja. - Podporo OPC UA protokolu za izmenjavo podatkov. - Možnost naknadne vključitve programske opreme za načrtovanje, spremljanje in analizo procesa, z zbiranjem in možnostjo obdelave podatkov. Aparat poleg osnovne enote vključuje tudi: - napajalni kabel, - inštalacija aparata in transport do uporabnika, - garancija: 24 mesecev. | DA NE |  |
| CO2 INKUBATOR IN MEŠALNIK/STRESALNIK |  |  |  |  |
| 1.2 | 1 | Aparat mora vsebovati vsaj: - dimenzije širina x globina x višina: ne večje od 90 cm x 75 cm x 90 cm, - mešalo vgrajeno, - brez ventilatorja - zmanjšana možnost dodatnih kontaminacij, - notranjost iz nerjavečega jekla, - vgrajena visoko temperaturna dezinfekcija, HTD - high temperature desinfection, - infra rdeč senzor, ki nudi meritev CO2 nivoja s stopnjo regulacije od vsaj 0,1 do 20 % ali bolje/pri dezinfekciji ga ni potrebno odstraniti, - vgrajen 25 mm port za možnost priklopa ostalih aparatov, - zaslon na dotik, - vsaj dvojna vrata, zunanja polna in notranja steklena vrata, - varnostno tesnenje vrat in PI kontrola, - temperaturno območje: vsaj od 4 °C nad sobno temperaturo in do 50 °C ali širše, - orbita: vsaj 2,5 cm ali manj, - hitrost mešanja vsaj v območju od 25-400 rpm ali v širšem območju, - USB port za komunikacijo in zunanji priklop aparatov, - priložena posoda za vlago, - možnost dokupa programske opreme za spremljanje delovanja aparata, - 1 perforirana polica, ki se da odstraniti, - uniformnost vsaj +/- 0,2 °C ali bolje, - garancija: 24 mesecev | DA NE |  |
| MIKROSKOP |  |  |  |  |
| 1.3 | 1 | Aparat mora imeti vsaj naslednje tehnične karakteristike: - Mikroskop za fluorescenco in svetlo polje - Objektivi: 10x, 20x,40x in 100x oljni - Ohišje mikroskopa z vgrajenim napajalnikom za LED osvetlitev in vgrajenim tasterjem za zajem slike. - Mehanska miza za vpenjanje vsaj dveh objektnikov ali več, - možnost nastavitve trdote x-y pomika in obračanje okrog osi-vsaj 200° ali več. - Mora imeti kodirani objektivni revolver za prednastavitev intenzitete svetlobe za vsaj 6 objektivov ali več. - Binokularni ergonomski tubus nastavljiv po višini in globini in ustreznim adapterjem za priklop kamere, vsaj C-Mount 0,55x ali podobno. - vsaj dva okularja 10x povečave in 22 mm vidnega polja ali več z možnostjo nastavitve dioptrije. - Kondenzor za zahtevane objektive. - Objektivi plan akromati: N.A. je lahko večja od željene: - 10x N.A. 0,25 - 20x N.A. 0,40 - 40x N.A. 0,65 - 100x oljni N.A. 1,25 - Fluorescenca naj bo z LED osvetlitvijo, prostor za vsaj štiri fluorescentne filtre ali več in vgrajenima fluorescentnima filtroma (Ex470/40, BA 510 in Ex535/50, BA 580 ali boljša). - Vgrajeni naj bodo ND filtri in poljska zaslonka. - Digitalna video kamera za fluorescenco in sv. polje naj omogoča: - Kamera naj bo vsaj 5,9 megapixlov barvna digitalna. CCD digitalno video kamero naj bo mogoče priključiti z USB 3 na vse obstoječe računalnike. Zajem slike najmanj 2880x 2048 ali bolje. - Adapter za kamero minimalno 0,55x ali več. Shranjevanje slike v formatih vsaj: jpeg2000, jpeg, BMP, TIFF in podobno. - Čas zajema od vsaj 100µ sek do 30 sek ali bolje. - Program za kontrolo kamere naj omogoča tudi vsaj poljubno povečanje, obračanje, lepljenje, kontrastiranje, popravljanje beline in anotiranje ter merjenje objektov pri živi ali zamrznjeni sliki. - Program naj avtomatsko opozarja na ostrino, na sliko naj bo mogoče pri veh povečavah pripeti dejansko merilo v različnih merah. - Program naj omogoča lepljenje slik eno na drugo (fluorescenca en objekt več filtrov). - Program naj omogoča vsaj: AVI posnetek. - garancija: 24 mesecev | DA NE |  |
| FLUORESCENČNI BIOSPEKTROFOTOMETER |  |  |  |  |
| 1.4 | 1 | Aparat mora vsebovati vsaj: - UV/Vis spekter: vsaj od 220 nm do 830 nm (korak 1 nm) ali več, - Ksenonska luč z dolgo življenjsko dobo, - Krmilnik naprave omogoča programiranje postopkov in deluje direktno na napravi. Naprava samodejno regulira napake. - barvni zaslon velikosti najmanj 5.5 inch, ki je sestavni del aparature, - shranjevanje do 1000 merjenj direktno na aparatu ali več, - integrirana enota za fluorescenco, - primeren za NGS aplikacije (mikrovolumenski UV/Vis in fluorescenčni testi v enem aparatu). - kvantifikacija dsDNA do 1 pg/µL ali manj z običajnimi kiti, npr. Pico Green® in podobnimi, - kvantifikacija ssDNA do 10 pg/µL ali manj, - kvantifikacija RNA do 20 pg/µL ali manj, - kvantifikacija oligo do 10 pg/µL ali manj, - kvantifikacija proteinov (BSA) do 0,01 ng/µL ali manj, - kvantifikacija GFP-veznih proteinov, - merjenje rasti GFP-proizvajajočih bakterij. - fluorescenca območje merjenja vsaj od 0,5 nm do 2000 nm ali več, - fluorescenca (eksitacija) dolžina vsaj do 470 nm ali več, - dimenzije: največ 300 x 450 x 200 mm (širina x globina x višina) ali manj, - garancija: 24 mesecev | DA NE |  |
| Dobava, namestitev opreme in usposabljanje, odzivni čas in rok odprave napake |  |  |  |  |
| 1.5 | 1 | - Dobavni rok: 180 dni od podpisa pogodbe. - Dobava in namestitev: Oprema se dobavi in namesti na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, 2000 Maribor. - Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev, instalacija in zagon opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - usposabljanje na lokaciji namestitve ali oddaljeno (1 delovni dan po 8 ur za 3 uporabnike) - Odzivni čas, v katerem se mora dobavitelj odzvati na prispelo obvestilo o okvari: 48 ur - Rok odprave napake od prijave napake: 60 dni | DA NE |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev.