## OBR-10
Ponudnilk: |  |  |  |  | PREDRAČUN
[5 empty] | 07.08 MATERIAL ZA STERILIZACIJO | [8 empty] | Ponudnik: | [11 empty] | OBR-10
Nivo1 | Nivo2 | Nivo3 | Nivo4 | Nivo5 | ARTIKEL | 2 LETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST BREZ DDV | VREDNOST V EUR Z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
1. SKLOP | 07.08 - MATERIAL ZA STERILIZACIJO | 07.08.01 - Rokavi TYVEK in pole za plazma sterilizacijo (SMS) | 07.08.01.01 - Rokavi TYVEK in pole za plazma sterilizacijo (SMS) |  | Tyvek rokavi: Prozorna stran folije je iz polietilena in poliestra, neprozorna stran iz poliolefina. Ustrezati mora standardu EN 868 - 5:2019, izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca. Gramatura 75g/m2. Pole za ovijanje iz polipropilena (SMS) in morajo ustrezati standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607, EN ISO 11140-1. Prozorna stran folije mora biti iz 7-9 slojev PET/PE filma (12/50 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz Tyveka (razred 1073 B- razred za medicino), gramatura 75 g. Ustrezati mora zahtevam mednarodnih standardov EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016, EN 868-5:2019, v naslednjih zahtevah: - brez tiskanja na površine, ki prihajajo v neposreden stik s pakiranim predmetom; - var mora biti kontinuiran, neprekinjen, ne sme se vihati navznoter; - širina vara ne sme biti manjša od 6 mm; - površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2-1cm2 - na rokavu, vrečki ne sme biti natisnjena oznaka CE; CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. - na vsakem rokavu in vrečki mora biti interval tiska na 155 mm: LOT (sledljivost izdelka), indikatorji, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava; - na vsakem rokavu in vrečki mora biti interval tiska na 310 mm: ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. - simbol za primerno obliko sterilizacije mora biti v polju z določenim simbolom VH202.Vsi rokavi istega proizvajalca (enaka sprememba barve indikatorjev). Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 13485 in EN ISO 9001. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.01.01.001 | Rokavi TYVEK za plazma sterilizacijo, 7,5 cm. | 3500 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.01.01.002 | Rokavi TYVEK za plazma sterilizacijo, 10 cm. | 7000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.01.01.003 | Rokavi TYVEK za plazma sterilizacijo, 15 cm. | 7000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.01.01.004 | Rokavi TYVEK za plazma sterilizacijo, 20 cm. | 7000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.01.01.005 | Rokavi TYVEK za plazma sterilizacijo, 22,5 cm. | 4000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.01.01.006 | Rokavi TYVEK za plazma sterilizacijo, 25 cm. | 3500 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.01.01.007 | Rokavi TYVEK za plazma sterilizacijo, 30 cm. | 5000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.01.01.008 | Rokavi TYVEK za plazma sterilizacijo, 35 cm. | 900 | m | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
2. SKLOP |  | 07.08.02 - PAPIR ZA PARNO STERILIZACIJO | 07.08.02.01 - PAPIR ZA PARNO STERILIZACIJO- KREP |  | Papir za sterilizacijo: Splošne zahteve: Ustrezati mora standardu SIST EN ISO 11607-1:2019 , EN 868-2 :2017 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca . Transportna embalaža mora vsebovati informacije o vsebini: ime izdelka, EN standard, CE oznako, identifikacijsko kodo, serijsko številko izdelave(lot), količino, datum proizvodnje in izteka uporabnosti in priporočeni pogoji shranjevanja. | [7 empty] | 0
STERILIZACIJSKI KREP PAPIR: Mehkejši krep papir, iz 100% celuloznih vlaken, antibakterijski, prenesti mora običajne tenzijske sile in teže manjših, lažjih paketov do srednje velikih paketov , antistatičen, ne sme producirati puhastih delcev, biti mora netoksičen, antialergijski, gramatura 60-70 g/m², ne sme se svetiti in bleščati. Prenesti mora vse faze sterilizacijskega ciklusa s paro.
|  |  |  | 07.08.02.01.001 | Papir za parno sterilizacijo, krep 25 cmx25 cm. | 6000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.01.002 | Papir za parno sterilizacijo, krep 30 cmx30 cm. | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.01.003 | Papir za parno sterilizacijo, krep 35 cmx35 cm. | 11000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.01.004 | Papir za parno sterilizacijo, krep 40 cmx40 cm. | 65000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
3.SKLOP |  |  | 07.08.02.02 - PAPIR ZA PARNO STERILIZACIJO- FLIS |  | STERILIZACIJSKI PAPIR FLIS Celulozna vlakna ojačana s sintetičnimi vezivi, mehak, močan, vzdržati mora visoke tenzijske obremenitve, antistatičen, nizka sposobnost vžiga, ne sme producirati puhastih delcev, netoksičen, antialergijski, ne sme se svetiti in bleščati.
|  |  |  | 07.08.02.02.001 | Papir za parno sterilizacijo flis (gramatura 56-60 g/m²), 60 cmx60 cm. | 21000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.02.002 | Papir za parno sterilizacijo flis (gramatura 56-60 g/m²) , 80 cmx80 cm. | 124000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.02.003 | Papir za parno sterilizacijo flis (gramatura 56-60 g/m²), 100 cmx100 cm. | 25000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.02.004 | Papir za parno sterilizacijo flis (gramatura 56-60 g/m²), 120 cmx120 cm. | 2100 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.02.005 | Papir za parno sterilizacijo flis (gramatura 56-60 g/m?), 150 cmx130 cm | 2700 | KOS
|  |  |  | 07.08.02.02.006 | Papir za parno sterilizacijo flis(gramatura 66-78 g/m?), 150 cmx180 cm. | 3000 | KOS
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
4. SKLOP |  |  | 07.08.02.03 - PAPIR ZA PARNO STERILIZACIJO- PAR DVEH POL |  | KOMBINACIJA DVEH POL: Ovojnina kombinirana iz materiala SMS in flisa. Material mora biti zložen izmenično po eno polo flisa in ena pola materiala SMS tako, da različna materiala tvorita par, ki se uporabi pri dvojnem ovijanju.
|  |  |  | 07.08.02.03.001 | Par dveh pol različnih materialov za parno sterilizacijo (gramatura SMS/FLIS: 47/56 g/m²), 100cmx100 cm. | 60000 | PAR | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.03.002 | Par dveh pol različnih materialov za parno sterilizacijo (gramatura SMS/FLIS: 47/56 g/m²), 120 cmx120 cm. | 8700 | PAR | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.03.003 | Par dveh pol različnih materialov za parno sterilizacijo (gramatura SMS/FLIS: 47/56 g/m²), 130 cmx150 cm. | 6500 | PAR | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
5. SKLOP |  |  | 07.08.02.04 - PAPIR ZA PARNO STERILIZACIJO- SMS |  | SMS OVOJNINA ZA STERILIZACIJO: Ovojnina mora biti sestavljena iz 100% polipropilena, mora biti antistatično obdelana.Ovojnina je poleg transportne embalaže zavita še v protiprašno ovojnino, označbe norm in CE so na nalepkah transportne in protiprašne ovojnine.
|  |  |  | 07.08.02.04.001 | Par dveh pol SMS - različnih barv ( modre in bele) (gramatura 62 g/m²), 120 cmx120cm. | 17300 | PAR | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.04.001 | pola za parno sterilizacijo SMS (gramatura vsaj 62 g/m²), od 135 do 150 cmx180 cm. | 1250 | PAR | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.02.04.001 | pola za plazma sterilizacijo gram 47 g/m2, 120x120 cm | 550 | PAR | popravek |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
6. SKLOP |  | 07.08.03 - ROKAV ZA PARNO STERILIZACIJO | 07.08.03.01 - ROKAV ZA PARNO STERILIZACIJO |  | Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745 od proizvajalca.Ovojnina mora imeti ustrezni procesni kemični indikator, priporočljiv ob šivu. Šiv obsega več vzporednih ozkih šivov, ob šivu je oznaka za velikost, serijska številka, EN norma, CE oznaka in številčna koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave.Vse velikosti isti proizvajalec, enak kemični indikator na rokavu. ROKAV ZA PARNO STERILIZACIJO - splošne zahteve: Prozorna stran folije mora biti iz 7- 9 slojev BOPET/PP filma (12/50 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura 70g/m2. - var mora biti kontinuiran, neprekinjen; - širina vara ne sme biti manjša od 6 mm; - površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2-1 cm2; - na rokavu ne sme biti natisnjena oznaka CE; CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. - na vsakem rokavu mora biti interval tiska na 155 mm: LOT (sledljivost izdelka), indikatorji, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava; - na vsakem rokavu mora biti interval tiska na 310 mm: ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. - simbol za primerno obliko sterilizacije mora biti v polju z določenimi simboli: STEAM, EO, FORM.Cena za 1m rokava.Isti proizvajalec za vse dimenzije(sprememba barve kem. indikatorja). Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti.
|  |  |  | 07.08.03.01.001 | Rokav za parno sterilizacijo, 7,5 cm, brez preklopa. | 3300 | m | popravek m |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.002 | Rokav za parno sterilizacijo, 10 cm, brez preklopa. | 22000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.003 | Rokav za parno sterilizacijo, 10 cm, s preklopom | 500 | m | popravek m |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.004 | Rokav za parno sterilizacijo, 12,5 cm, brez preklopa. | 14000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.005 | Rokav za parno sterilizacijo, 12,5 cm, s preklopom. | 1200 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.006 | Rokav za parno sterilizacijo, 15 cm, brez preklopa. | 20000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.007 | Rokav za parno sterilizacijo, 15 cm, s preklopom. | 10000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.008 | Rokav za parno sterilizacijo, 20 cm, brez preklopa | 15000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.009 | Rokav za parno sterilizacijo, 25 cm, brez preklopa. | 15200 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.010 | Rokav za parno sterilizacijo, 30 cm, brez preklopa. | 2000 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.011 | Rokav za parno sterilizacijo, 40 cm, brez preklopa. | 200 | m | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.03.01.012 | Rokav za parno sterilizacijo, 20 cm, s preklopom. | 13200 | m | popravek m |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
7. SKLOP |  | 07.08.04 - VREČKE ZA PARNO STERILIZACIJO | 07.08.04.01 - VREČKE ZA PARNO STERILIZACIJO |  | Ustrezati morajo standardu EN 868 - 5:2019, EN ISO 11607-1:2019 in EN ISO 11607-2:2019, EN ISO 13485:2016 in izjava o skladnosti z MDR 2017/745. Ovojnina mora imeti ustrezni procesni kemični indikator, nameščen ob šivu. Šiv obsega več vzporednih ozkih šivov, ob šivu je oznaka za velikost, serijska številka , EN norma, CE oznaka in številčna koda, ki omogoča sledljivost postopka izdelave. Na vrečki je označba za smer odpiranja.Transportna embalaža mora vsebovati informacije o vsebini :ime izdelka, EN standard, CE oznako, identifikacijsko kodo, serijsko številko izdelave(lot), količino, datum proizvodnje in izteka uporabnosti in priporočeni pogoji shranjevanja. VREČKE ZA PARNO STERILIZACIJO - splošne zahteve: Prozorna stran folije mora biti iz7- 9 slojev BOPET/PP filma (12/50 mikronov). Neprozorna stran mora biti iz visoko kakovostnega medicinskega papirja iz čiste celuloze, gramatura 70g, brez perforacij na pregibnem delu, pregib mora biti nakazan. - brez tiskanja na površine, ki prihajajo v neposreden stik s pakiranim predmetom; - var mora biti kontinuiran, neprekinjen, ni perforacij na pregibnem delu-gubi; - širina vara ne sme biti manjša od 6 mm; - površina indikatorja mora biti večja od 100 mm2; - na vrečki ne sme biti natisnjena oznaka CE; CE mora biti natisnjen na transportnem kartonu. - na vsakI vrečki mora biti interval tiska na 155 mm: LOT (sledljivost izdelka), indikatorji, nominalne dimenzije in/ali identifikacijska koda rokava; - na vsakI vrečki mora biti interval tiska na 310 mm: ne uporabljajte, če je poškodovano ali enakovreden simbol, ime proizvajalca ali trgovsko ime. - simbol za primerno obliko sterilizacije mora biti v polju z določenimi simboli: STEAM, EO, FORM, Predložiti je potrebno proizvajalčeve certifikate: EN ISO 9001. Ponudnik mora predložiti ponudnikov certifikat EN ISO 9001 za sistem vodenja kakovosti. | [7 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.04.01.001 | Vrečka za sterilizacijo, samolepilna, 13 x 36cm | 20000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.04.01.002 | Vrečka za sterilizacijo, samolepilna, 20x36cm | 2400 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.04.01.003 | Vrečka za sterilizacijo, samolepilna, 25x40cm | 3000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.04.01.004 | Vrečka za sterilizacijo, samolepilna, 30 x 38 cm | 3000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.04.01.005 | Vrečka za sterilizacijo, samolepilna, 9 x 25,7 cm | 31500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.04.01.006 | Vrečka za sterilizacijo, samolepilna, 9 x 60 cm | 2500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.04.01.007 | Vrečka za sterilizacijo, samolepilna, 13X25 CM | 7600 | kos | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
8 SKLOP |  |  | 07.08.04.02 - VREČKE ZA PARNO STERILIZACIJO | 07.08.04.02.001 | Vrečka za sterilizacijo, samolepilna, 10 x 60cm ali 9x57 cm. | 2500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.04.02.002 | Vrečka za sterilizacijo, samolepilna, 15x40cm. | 3600 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
9. SKLOP |  | 07.08.05 - ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE | 07.08.05.01 - ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE | 07.08.05.01.001 | Ščitnik za instrumente št. 1,. Zaščitna vrečka za instrumente, da ne poškodujejo ovojnine med sterilizacijo in transportom. Primeren za parno sterilizacijo. | 37000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.05.01.002 | Ščitnik za instrumente št. 1. Zaščitna vrečka za instrumente, da ne poškodujejo ovojnine med sterilizacijo in transportom.Primeren za plazma sterilizacijo. | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.05.01.003 | Ščitnik za instrumente št. 2. Zaščitna vrečka za instrumente, da ne poškodujejo ovojnine med sterilizacijo in transportom. Primeren za parno sterilizacijo. | 8000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
10. SKLOP |  | 07.08.06 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.01 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.01.001 | PARNA STERILIZACIJA:Nadzor opreme: testni paket tipa Bowie & Dick , ustrezati mora standardu SIST ISO EN 11140-1, SIST ISO EN 11140-4 , TIP 2. Na indikatorju mora imeti označen EN ISO standard, razred, namen uporabe, temperaturo, lot št. Na pakiranju oziroma navodilih pa način skladiščenja, št.artikla, lot, datum uporabe. Imeti mora certifikat neodvisne institucije. Za enkratno uporabo, namenjen dnevnemu testiranju vakuumske črpalke avtoklava. Na indikatoirju mora imeti označen EN ISO standard, razred, namen uporabe, temperaturo in čas, lot št. | 4800 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
11. SKLOP |  |  | 07.08.06.02 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.02.001 | PARNA STERILIZACIJA: Nadzor izpostavitve: lepilni trakovi s kemičnim indikatorjem, širina 19mm, barva indikatorja ne sme vsebovati svinca, ustrezati morajo standardu SIST ISO EN 11140 – 1 (TIP 1, procesni indikator). | 2000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
12. SKLOP |  |  | 07.08.06.03 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.03.001 | PARNA STERILIZACIJA:Nadzor polnitve – sarže in paketov, nadzor op. paketov, podaljšan: kemični emulator, postopek sterilizacije 134⁰C / 5,3 ali 15 min/ 121⁰C . Ustrezati morajo EN ISO 11140 – 1,tip 6. Samolepljiv. Na indikatorju mora imeti označen EN ISO standard, tip indikatorja, temperaturo in čas,lot, vrsto sterilizacije, št.artikla. Na pakiranju oziroma navodilih pa način skladiščenja, št.artikla, lot, datum uporabe. Imeti mora certifikat neodvisne institucije za ponujen vrsto indikatorja. Emulgator = tip 6. | 70000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
13. SKLOP |  |  | 07.08.06.04 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.04.001 | PARNA STERILIZACIJA: Nadzor polnitve- paket: sarže in setov: Biološki indikatorji ustrezati morajo SIST ISO EN 11138 – 1 in 3, EN ISO 14161, v 24 MIN. hitri. INDIKATOR BIOLOŠKI PARNE STERILIZACIJE V AMPULAH ZA HITRO ODČITAVANJE Namenjen rutinski biološki kontroli vsakega cikla parne sterilizacije. V obliki ampul. Spore G. Stearothermophilus. Omogočati mora odčitek biološke kontrole v 24 MIN. Ustrezati mora normam EN 866-1 IN 866/3, ISO 11138/1 IN ISO 11138/3. kompatibilnost z obstoječimi inkubatorji v SB Celje -ATTEST AUTO READER – 3M. | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.06.04.002 | PARNA STERILIZACIJA: Nadzor polnitve – sarže: Biološko encimski indikatorji , ustrezati morajo SIST ISO EN 11138 – 1 in 3, odčitek v 24 MIN hitri. INDIKATOR BIOLOŠKI PARNE STERILIZACIJE V AMPULAH ZA HITRO ODČITAVANJE Namenjen rutinski biološki kontroli vsakega cikla parne sterilizacije. V obliki ampul. Spore G. Stearothermophilus. Omogočati mora odčitek biološke kontrole v 24 MIN. Ustrezati mora normam EN 866-1 IN 866/3, ISO 11138/1 IN ISO 11138/3. kompatibilnost z inkubatorji v SB Celje ATTEST AUTO READER – 3M. | 9000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
14. SKLOP |  |  | 07.08.06.05 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.05.001 | PARNA STERILIZACIJA: Nadzor paketov : kemični indikator, ustrezati morajo SIST ISO 11140 – 1,tip 4. Na indikatorju mora imeti označen EN ISO standard, tip indikatorja, temperaturo in čas,lot, vrsto sterilizacije, št.artikla. Na pakiranju oziroma navodilih pa način skladiščenja, št.artikla, lot, datum uporabe. Type 4: Multi-variabilen indikator | 90000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
15. SKLOP |  |  | 07.08.06.06 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.06.001 | PARNA STERILIZACIJA :NADZOR POLNITVE - SARŽE votlih inštrumentov ; namenjen za kontrolo pri polnitvah inštrumentov z lumni v postopku sterilizacije s paro pri 134⁰C /5,3 min in 121⁰C / 15 min; Indikator mora ustrezati SIST EN ISO 11140 -1, PCD testna naprava, ki se koristi z lističi indikatorjatip 2, skladno z EN 867-5 ; Sprememba barve mora biti jasna n nedvoumna ter ne sme vsebovati večstopenjske lestvice uspešnosti postopka. Na embalaži mora biti jasna namembnost, kratka navodila za uporabo, podatki o izdelku ( hranjenje, rok uporabe, lot, ustreznosti standardom), Indikator in PCD naprava ne smeta vsebovati nobenih težkih kovin, rakotvornih snovi in dodatnega lateksa. | 10000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
16. SKLOP |  |  | 07.08.06.7 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.07.001 | PLAZMA STERILIZACIJA: Nadzor polnitve – sarže: kemični indikatorji , ustrezati morajo SIST ISO EN 11140 – 1 in 3, tip 4, SAMOLEPLJIV | 9000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
17. SKLOP |  |  | 07.08.06.07 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.07.001 | STROJNO ČIŠČENJE/TERMODEZINFEKCIJA:Nadzor uspešnosti čiščenja - ustrezati mora standardu SIST ISO EN 15883-1. Kemični indikator, ki ponazarja učinkovitost čiščenja kirurških inštrumentov in pribora opisan v standardu SIST EN ISO 15883-1. Indikator mora imeti možnost arhiviranja. Odčitavanje rezultatov mora biti nedvoumno in enostavno. Na indikatorju mora biti označen art. in lot. št. | 2800 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.06.07.002 | STROJNO ČIŠČENJE :2.Nadzor uspešnosti čiščenja votlih kirurških inštrumentov v termodezinfektorju in pretočnem ultrazvoku :a/ testna PCD naprava za ugotavljanje uspešnosti čiščenja votlih kirurških inštrumentov ; ustrezati mora standardu SIST EN ISO 15883 - 4. b/ testni lističi za ugotavljanje uspešnosti čiščenja votlih kirurških inštrumentov ; ustrezati mora standardu SIST EN ISO 15883 - 4. Vsebovati morajo umetno onesnaženje v skladu s standardom SIST EN ISO 15883 - 2. | 6000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
18. SKLOP |  |  | 07.08.06.08 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.08.001 | STROJNO ČIŠČENJE 3. Nadzor uspešnosti strojnega čiščenja fleksibilnih endoskopov :a/ testna PCD naprava za ugotavljanje uspešnosti čiščenja votlih kirurških inštrumentov ; ustrezati mora standardu SIST EN ISO 15883 - 4. b/ Testni lističi za ugotavljanje uspešnosti čiščenja votlih kirurških inštrumentov ; ustrezati mora standardu SIST EN ISO 15883 - 4.Vsebovati morajo umetno onesnaženje za zaznavanje uspešnosti odstranjevanja polisaharidov in krvnih ostankov in mora biti v skladu s standardom SIST EN ISO 15883 - 2. | 3000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.06.08.002 | STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE: Nadzor ročnega in strojnega čiščenja inštrumentov in pribora:- A . Hemoglobinski test: indikator za detekcijo ostankov onesnaženja na osnovi zaznavanja hemoglobina; občutljivost zaznavanja 0,1ug krvi na bris, skladen mora biti s standardom SIST EN ISO 15883 -2, zahtevano takojšnje odčitavanje v maksimalnem času 30 sek.- B. Proteinski test: Indikator za detekcijo ostankov onesnaženja na osnovi zaznavanja proteinov ; občutljivost zaznavanja 1ug proteinskega onesnaženja na bris, skladen mora biti s standardom SIST EN ISO 15883-2, zahtevano takojšnje odčitavanje v maksimalnem času 30 sek. | 100 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
19. SKLOP |  |  | 07.08.06.09 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.09.001 | STROJNO ČIŠČENJE :1.Nadzor polnitve termodezinfektorja za čiščenje fleksibilnih endoskopov ; indikator mora ustrezati standardu SIST EN ISO 15883 -1 ; jasno odčitavanje spremembe indikatorja pred in po termodezinfekciji, tudi pri barvni slepoti; ne sme vsebovati nobenih toksičnih elementov, endoskopih in drugem priboru ; občutljiv mora biti na vse kritične parametre : temperaturo, prisotnost detergenta, čas čiščenja, učinkovitost curka vode in nepravilno polnjenje. Na pakiranju mora biti označena lot številka in datum izteka uporabe. | 2500 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
20. SKLOP |  |  | 07.08.06.10 - INDIKATORJI ZA KONTROLO STERILIZACIJE S PARO IN PLAZMO TER TERMODEZINFEKCIJE | 07.08.06.10.001 | PLAZMA STERILIZACIJA: Nadzor izpostavitve: lepilni trak s kemičnim indikatorjem, EN ISO 11140-1 | 100 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
21.SKLOP |  | 07.08.07 - OSTALI MATERIAL ZA STERILIZACIJO | 07.08.07.01 - OSTALI MATERIAL ZA STERILIZACIJO | 07.08.07.01.001 | Etiketa s kemičnim indikatorjem, kompatibilnost z obstoječimi kontejnerji v SB CELJE (Aesculap), KEMIČNI INDIKATOR ZA PARNO STERILIZACIJO, na nalepki je prostor za vpis datuma sterilizacije in saržno nalepko | 1000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
22. SKLOP |  |  | 07.08.07.02 - OSTALI MATERIAL ZA STERILIZACIJO | 07.08.07.02.001 | List za kontrolo tesnjenja za dnevno validacijo toplotne varilne naprave (varilnikov) za testiranje kakovosti vara iz sterilizacijskega papirja 70 gr/m in več plastne folije iz PET/PP 12 /40 MICR. za sterilizacijo s paro, LIST VSEBUJE datum, čas kontrole, temperatura varenja in izvajalca, ustrezati mora SIST EN ISO 11607 :2 | 100 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
23. SKLOP |  |  | 07.08.07.03 - OSTALI MATERIAL ZA STERILIZACIJO | 07.08.07.03.001 | LIST ZA KONTROLO TESNJENJA ZA DNEVNO VALIDACIJO TOPLOTNE TESNILNE NAPRAVE in testiranje kakovosti zvara za rokave za plazma sterilizacijo, tyvek 75 g /m in večplastne PET/PE - plast. laminat 12 / 50 micr, SIST EN ISO 11607 :2. | 100 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
24. SKLOP |  |  | 07.08.07.04- OSTALI MATERIAL ZA STERILIZACIJO | 07.08.07.04.001 | FILTER ZA ZABOJNIKE ZA PARO:okrogli 19omm premera,iz papirja 60g/m2 krep papir standard EN 868-2:2017, kompatibilnost z obstoječimi kontejnerji v SB CELJE | 15000 | KOS
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
25. SKLOP |  |  | 07.08.07.05- OSTALI MATERIAL ZA STERILIZACIJO | 07.08.07.05.001 | VARNOSTNA SPONKA ZA ZABOJNIKE : PLASTIČNA SPONKA ZA PLOMBIRANJE STERILIZACIJSKIH ZABOJNIKOV,ustrezat standardu SIST EN ISO 11140 - 1. Ustrezati mora obstoječim zabojnikom v SBC, modra ali rdeča | 22000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
26. SKLOP |  | 07.08.08 - PALČKE LESENE | 07.08.08.01 - PALČKE LESENE | 07.08.08.01.001 | Palčka vatirana ginekološka 20 cm | 2000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.08.01.002 | Palčka vatirana očesna 20 cm | 1000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.08.01.003 | Palčka za jod, lesena 20 cm | 2700 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.08.01.004 | Palčka za jod, lesena 30 cm | 4600 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.08.01.005 | Palčka lesena gladko brušena, dolžine 30 cm +/- 10 %, vatirana v dolžini 4 cm +/- 10 % . Vata nameščena tako, da se ne snema z držala. | 2500 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
27. SKLOP |  | 07.08.09 - ROKAV ZA STERILIZACIJO TEŽJIH INŠTRUMENTOV IN MREŽ ZA PARO IN PLAZMO | 07.08.09.01 - ROKAV ZA STERILIZACIJO TEŽJIH INŠTRUMENTOV IN MREŽ ZA PARO IN PLAZMO |  | Rokav brez tiskanja na površine, ki pridejo v stik s pakiranim predmetom, var neprekinjen, širina vara ne sme biti manjša od 12mm,na vsakem rokavu mora biti interval tiska , simbol za primerno obliko sterilizacije (steam ,plazma EO),cena za 1m rokava , različne dimenzije. Isti proizavjalec za vse dimenzije.Predložiti je potrebno proizvajalčev certifikat in specifikacijo, ki dokazuje usterznost postavljenim zahtevam. Rokav za sterilizacijo težjih kirurških inštrumentov in mrež.Za parno, plazma sterilizacijo in sterilizacijo z EO.Transparentna folija sestavljena iz vsaj 12 um plasti poliestra in vsaj 38 um plasti polipropilena ter vsaj 92 g /m2 spodnjega sloja poliolefina. Omogoča aseptično odpiranje paketa v obeh smereh. Skladnost z EN 868-5 in EN ISO 11607-1 EN ISO 1140-1.Različnih dimenzij. Vse velikosti isti proizvajalec.
|  |  |  | 07.08.09.01.001 | ROKAV ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 80 mm x 70 m | 2500 | M | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.09.01.002 | ROKAV ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 120 mm x 70 m | 2000 | M | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.09.01.003 | ROKAV ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 160 mm x 70 m | 4500 | M | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.09.01.004 | ROKAV ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 220 mm x 70 m | 4700 | M | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.09.01.005 | ROKAV ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 250 mm x 70 m | 1000 | M | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.09.01.006 | ROKAV ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 285 mm x 70 m | 2000 | M | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.09.01.007 | ROKAV ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 320 mm x 70 m | 1000 | M | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.09.01.008 | ROKAV ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 380 mm x 70 m | 500 | M | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.09.01.009 | ROKAV ZA PARNO IN PLAZMA STERILIZACIJO 420 mm x 70 m | 120 | M | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
28. SKLOP |  |  | 07.08.10.01-DOKUMENTIRNI STROJČEK | 07.08.10.01.001 | Dokumentirni strojček za 3 vrstične nalepke sledljivosti s pripadajočimi nalepkami | 20 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.10.01.002 | Nalepka -tri vrstična, za parno sterilizacijo, dvojno lepljenje,s procesnim indikatorjem , za pacientovo dokumentacijo. Ustrezati mora stadndardu EN ISO 11140-1,tip1, 134°C/2mi ali 121°C/10 MIN, 12 rol(1 rola=750nalepk) v škatli/1 kos kompatibilen za aparat proizvajalca GKE model EDS 240-820 ali nove nerablejne aparate fukcijsko enakovredne | 100 | kos | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.08.10.01.003 | Nalepka -tri vrstična,dvojno lepljenje,s procesnim indikatorjem za plazma sterilizacijo(H2o2), za pacientovo dokumentacijo. Ustrezati mora stadndardu EN ISO 11140-1,tip1, 2 rol v škatli( 1rola =750 nalepk)/1 kos ali nove nerablejne aparate fukcijsko enakovredne | 160 | kos | [5 empty] | 0
[5 empty] | Skupaj sklop | [16 empty] | 0 | 0
Datum:
Žig in podpis :
Opomba:
Ponudbi predložite dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev (prospektna dokumentacija, izjave o skladnosti Ce certifikati, drugo)
OBR-10 predložitev v excelovi ter PDF obliki.
OBR-10 NALOŽITE V RAZDELEK DRUGE PRILOGE