Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

POPRAVEK ŠT. 2

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava opreme za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo ter FT-NIR procesni spektrometer

Ime sklopa: SKLOP 2: FT-NIR procesni spektrometer

Oznaka javnega naročila: 302/48 – RIUM63-FKKT 03/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava opreme za proizvodnjo bioloških substanc in njihovo detekcijo ter FT-NIR procesni spektrometer« za SKLOP 2: FT-NIR procesni spektrometer in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke |  | Število kosov | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| FT-NIR procesni spektrometer |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 1 | FT-NIR procesni spektrometer ustreza vsaj naslednjim tehničnim specifikacijam: Kompakten, robusten, procesni FT-NIR spektrometer, zasnovan za zagotavljanje kakovosti/kontrolo procesa z uporabo optičnih vlaken, opremljen s programskim paketom, ki je enostaven za uporabo, in notranjim optičnim multiplekserjem z dvema pozicijama. Spektrometer mora imeti interferometer s kockastimi vogalnimi ogledali (‘cube corner mirrors’) in trajno poravnan, da je neobčutljiv na nagibanje zrcala, mehanske vibracije in toplotne vplive. Mehanska in/ali avtomatska kompenzacija/poravnava interferometra ni sprejemljiva. - Spektralno območje: vsaj med 12.800 – 4.000 cm-1 - Hitrost snemanja: vsaj 5 skenov/s pri resoluciji 8 cm-1 - Resolucija: vsaj 2 cm-1 ali več - Ponovljivost valovnega števila: več kot 0,04 cm-1 - Točnost valovnega števila: vsaj 0,1 cm-1 ali več - Fotometrična točnost: vsaj 0,1 % ali več - Delovna temperature: vsaj v območju 5 – 35 °C ali več - Velikost spektrometra: v območju: 35 x 45 x 20 cm ali manj | DA NE |  |
| 2.2 |  | 1 | Prilagoditev spektrometra, ki omogoča delovanje spektrometra za standardne meritve (z uporabo notranjega svetlobnega vira) in meritve emisij (z uporabo zunanjega svetlobnega vira). | DA NE |  |
| 2.3 |  | 1 | NIR merilna glava za brezkontaktne meritve z optičnim kablom dolžine vsaj 15 m: - Delovna razdalja: vsaj 100 mm - Osvetlitev: vsaj dva volframova svetlobna vira. Delovanje v enojnem načinu in samodejnem preklopu na drugi svetlobni vir - Premer merilnega mesta: vsaj 10 mm - Stopnja zaščite: IP66/IPx9K (NEMA6/PW12) ali boljše - Temperatura okolice: v območju vsaj 5 – 50 °C ali več - Ohišje: nerjaveče jeklo (1.4301), safirno steklo (debeline vsaj 3 mm) - Tesnilo: enakovredno EPDM - AP302 - Vključeno laboratorijsko stojalo, ki skrbi za ustrezno razdaljo vsaj 10 cm med sondo in vzorcem. | DA NE |  |
| 2.4 |  | 1 | Krmilna enota in napajalnik za adaptacijo dodatnih vsaj štirih merilnih glav | DA NE |  |
| 2.5 |  | 1 | Kontrolni kabel dolžine vsaj 10 m | DA NE |  |
| 2.6 |  | 1 | Optično vlakno z vsaj dvema konektorjema dolžine vsaj 10 m | DA NE |  |
| 2.7 |  | 1 | Zaščitni vod premera vsaj 1 cm, fleksibilen za zaščito kablov iz optičnih vlaken, dolžine vsaj 10 m | DA NE |  |
| 2.8 |  | 1 | Zaključek zaščitnega voda na aparaturi, ki omogoča prilagoditev za vsaj 6 sond | DA NE |  |
| 2.9 |  | 1 | Laboratorijski nosilec za merilne glave za izvajanje kalibracijskih meritev v eksperimentalnih postavitvah v laboratoriju | DA NE |  |
| 2.10 |  | 1 | Programska oprema za kvantitativno analizo | DA NE |  |
| 2.11 |  | 1 | Programska oprema, ki vsebuje najnovejšo različica za to vrsto spektrometra, za nastavitve in izvajanje kontrol, vizualni prikaz rezultatov | DA NE |  |
| 2.12 |  | 1 | Programska oprema za nastavitev in izvajanje kontrole - nastavitev cikličnih meritev (scenariji), komunikacijo s sistemi za nadzor in vizualnim prikazom rezultatov | DA NE |  |
| 2.13 |  | 1 | Visoko zmogljiv podatkovni sistem (osebni računalnik) – ne integriran - vsaj Intel i7 procesor, 3GHz ali boljši - vsaj 16GB RAM - 256GB SSD ali boljši - 1TB trdi disk ali boljši - vsaj 23.8" TFT prikazovalnik ali boljši - operacijski sistem Windows 10 | DA NE |  |
| 2.14 |  | 1 | Pakiranje, transport in zavarovanje | DA NE |  |
| Dobava, namestitev opreme in usposabljanje, garancijsko obdobje, odzivni čas in rok odprave napake |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  | 1 | - Dobavni rok: 180 dni od podpisa pogodbe. - Dobava in namestitev: Oprema se dobavi in namesti na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, 2000 Maribor. - Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev, instalacija, zagon in testiranje opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - usposabljanje na lokaciji namestitve ali oddaljeno (2 delovna dneva po 8 ur za 3 uporabnike) - Odzivni čas, v katerem se mora dobavitelj odzvati na prispelo obvestilo o okvari: 48 ur - Rok odprave napake od prijave napake: 60 dni - Garancija: 12 mesecev | DA NE |  |
|  |  | Posebne zahteve: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. |  |  | DA NE |  |  |
|  |  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. |  |  | DA NE |  |  |
|  |  | 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. |  |  | DA NE |  |  |
|  |  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. |  |  | DA NE |  |  |

|  | Žig: |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe: |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev.

Za postavko 2.13 Visoko zmogljiv podatkovni sistem (osebni računalnik) – ne integriran ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.