## Tehnične specifikacije
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v tehnični dokumentaciji:
Inkubator s PELTIER hlajenjem - 1 kos
Inkubator s PELTIER hlajenjem
Prisilno kroženje zraka z integriranimi ventilatorji na Peltier elementih/modulih oz. primerljive, okolju prijazne in varčne tehnologije
Ohišje, delovna komora in police naj bodo izdelane iz nerjavečega jekla (kot npr. 1.4301 ali kvalitetnejše)
Uporabni Volumen med 350-400 L
Zunanje dimenzije komore z ročko za odpiranje in strojnimi elementi ne smejo presegati 830 mm x 1800 mm x 830 mm
Dvojna dvokrilna vrata. Zunanja vrata iz nerjavečega jekla, notranja vrata naj bodo steklena
Inkubator naj vsebuje vsaj 3 rešetkaste police
Inkubator naj ima prikazovalnik, ki prikazuje vse parametre delovanja
Napajanje 220V 50/60Hz
Nadzorovano temperaturno območje inkubatorja naj bo vsaj od 0°C do 70°C
Natančnost nastavitve/prikaza temperature vsaj 0,1°C
Porazdelitev prostorska max. do ±0,4 K ; odstopanje časovno do ±0,2 K pri nastavljeni temperaturi 25°C
Vsaj 3-stopenjska zaščita pred pregretjem – z možnostjo nastavitve minimalne in maksimalne skrajne mejne temperature
Zvočni/vizualni alarm v primeru prekoračitve mejnih nastavitev temperature ali napake med delovanjem
Aktivno vlaženje/razvlaževanje vsaj od 10 do 90% rH
Natančnost nastavitve/prikaza vlage vsaj 0,5% rH
Porazdelitev največ ±3% rH, odstopanje časovno največ ±2% rH
Zunanji plastični rezervoar za destilirano vodo
Interni pomnilnik za shranjevanje vseh parametrov delovanja
USB in Ethernet komunikacijski vmesnik
Na zadnji steni naj bo odprtina velikosti vsaj fi 40 mm s silikonskim čepom
Zaznavanje odprtih vrat
Možnost nalaganje programov preko USB ključa ali mrežne povezave
Priložen mora biti računalniški program za izdelavo temp. programov in pregled podatkov delovanja na računalniku
Tiho delovanje do 55 Db
Nizka poraba el.energije – max.35W/h pri nastavljeni temperaturi 25°C
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
da
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let
Garancijski rok:
3 leta
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, pritličje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključeno, IQ/OQ dokumentacija brez mapiranja temperature, OQ/PQ ovrednotenje temperature in vlage
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
mora biti zagotovljeno (čas trajanja 3 ure, do 4 uporabnikov)
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 14 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 tednov.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
10 let (za obdobje življenske dobe)
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE