## Technical Specifications
Avtomatski števec celic - 2 kosa
|  | Ponudba vsebuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani tehnične dokumentacije:
Avtomatski števec celic mora omogočati:
Možnost izbire med vsaj tremi kanali: 1 kanal za belo svetlobo in vsaj 2 fluorescenčna kanala.
Ustvarjanje in shranjevanje novih protokolov.
Omogoča detekcijo celic in delcev v velikosti vsaj od 5 do 50 µm.
Omogoča štetje imunskih celic, celic iz krvi, PBMC, celic celičnih linij, primarnih celic.
Analiza števila celic v volumnu tudi od 10-20 µl ali 2x po 10 µl (2x 10 µl na ploščico).
Zaslon na dotik.
Grafični prikaz podatkov na zaslonu na dotik.
Nanos vzorcev na ploščice oz. kivete za enkratno uporabo IN možnost uporabe ploščic/kivet za večkratno uporabo
Možnost shranjevanja podatkov na USB ključek.
Možnost izvoza podatkov v CVS formatu.
Možnost izvoza slik vsaj v TIFF, JPEG in PNG formatih.
Poda količino vseh celic, količino živih celic, količino mrtvih celic.
Omogoča barvanje viabilnosti s Tripan Blue in fluorescentnimi barvili za določanje živosti celic (kot na primer barvanje z akridin oranžnim in propidijevim jodidom).
Omogoča ocenjevanje deleža transficiranih celic s pomočjo detekcije fluorescence.
Poda informacijo o velikosti celic.
Avtomatski števec mora ustrezati meram predvidenega prostora:
Namizni števec.
Maksimalne mere 40x40 cm (širina x dolžina).
Programska oprema:
Števec vsebuje programsko opremo.
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## General Conditions-EN
GENERAL CONDITIONS
The life time of the equipment:
minimum 10 years.
Warranty period:
1 year, including all required services, spare parts, labour costs and travelling costs.
Installation location:
Installation is performed by the supplier at the NIB location, Večna pot 111, Ljubljana.
Transportation of equipment to the installation location:
should be included.
Installation in the foreseen space:
should be included.
Packing of the equipment:
should be included.
Basic consumables for installation and commissioning of the equipment:
should be provided.
Commissioning and hand over of the equipment:
after completed training and prior to commissioning andhand over aof the equipment, it is necessary to perform a test
of the equipment opreation (site acceptance test - SAT or other appropriate test) and calibration. Prior to delivery, the selection of test
parameters to demonstrate individual requirements in the technical specifications shall be agreed.
Instructions for use:
should be delivered upon delivery of the equipment.
Training:
On-site training should be provided for at least 5 attendees:
at least 1 days for machine operation.
On-line or on-site (depending on epidemic situation) training should be provided for unlimited number of attendees:
at least 1 days for software,
at least 1 days for theoretical basis of measurements.
Remote support for experimental setup and troubleshooting during warranty period:
free of charge.
Service:
Service must be provided by the selected provider during warranty period and life time of the equipment.
Service is performed by suitably qualified service technicians.
During warranty period the service response time must be 2 working days and the instrument repair time 4 working days from the error report if remote repair is possible and 14 days if on-site repair is needed or in agreement with the contracting authority. For any repair of a defect longer than 14 days, the warranty period is extended accordingly.
Service must be available in Slovenia.
When it is necessary to transport the equipment to the service, the transport costs are covered by the selected provider within the warranty period.
Replacement with new equipment:
If the repair within the warranty period lasts more than 45 days from the reporting of the error, the selected provider undertakes to replace the device or its part with the same or adequate new one within 3 months.
Certificates:
The equipment must be CE certified.
Period of availability of spare parts and servicing after warranty period:
At least 9 years.
Free software and updates:
should be provided for the whole life time of the equipment.
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
no
yes
no
yes
no
yes

## General Conditions-SLO
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let.
Garancijski rok:
1 leto: v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja.
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana.
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen.
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena.
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno.
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen.
Primopredaja in prevzem opreme:
Po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme - SAT
ali drug ustrezen preizkus) in kalibracijo. Pred dobavo se dogovori o izboru parametrov testa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra za delo z opremo
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika za vsaj 5 udeležencev:
najmanj 1 dni za usposabljanje o delovanju opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika ali preko video konference (odvisno od situacije epidemije) mora biti zagotovljeno za neomejeno število udeležencev:
najmanj 1 dni za usposabljanje za uporabo programske opreme
najmanj 1 dni za usposabljanje o teoretičnih osnovah meritev.
Brezplačna oddaljena pomoč za nastavitev poskusov in odpravljanje težav v času garancijske dobe.
Servis:
Servis mora biti zagotovljen s strani izbranega ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja z ustrezno usposobljenimi serviserji.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 4 delovne dni od prijave napake, če je možno popravilo na daljavo. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 14 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Servis mora biti na voljo v Sloveniji.
V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo izbranega ponudnika v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Certifikat:
Oprema mora imeti CE certifikat.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
vsaj 9 let.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve :
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da