## Tehnične specifikacije
SEM mikroskop z nizkim vakuumom - 1 kos
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani v tehnični dokumentaciji:
Vrstični elektronski mikroskop (SEM):
Stolp s termičnim izvorom elektronov Volfram (W)
Pospeševalna napetost z razponom vsaj 0,2 kV do 30 kV, zvezno nastavljiva
Predhodno precentrirane katode (ni potrebno mehansko centrirati izvora elektronov-katode)
Tok snopa elektronov vsaj 1 uA, zvezno nastavljiv
Način delovanja v spremenljivem tlaku z generalnim tlakom v celotni komori vsaj 150 Pa
Ločljivost v navadnem načinu sekundarnih elektronov mora doseči vsaj 3 nm pri 30 kV v visokem vakuumu in 4 nm pri 30 kV v načinu spremenljivega tlaka
Efektivna (uporabna) povečava vsaj: 5× - 1000.000×
SEM mora biti opremljen vsaj s sledečimi detektorji:
· Everhart-Thornley-evim detektorjem sekundarnih elektronov
· Integriran detektor absorbiranega toka
· Detektor sekundarnih elektronov za opazovanje v načinu spremenljivega tlaka
· Samodejno vstavljiv in izvlečljiv detektor povratno sipanih elektronov, ki omogoča Z-kontrast (po sestavi) in topografski kontrast.
Kamera za zajem slik vzorca za potrebe navigacije
Infrardeča CCD kamera
Mizica mora biti 5-osno motorizirana, s premikom v X = Y smeri vsaj 110 mm, premik v Z smeri vsaj 40 mm in nagibom med -10° do 90° ali več. Omogočati mora 360° rotacije.
Nosilci za vzorce morajo dopuščati hkratno nameščanje več nastavkov za vzorce.
SEM mora biti opremljen s kontrolno ploščo za ročno upravljanje in nastavljanje parametrov mikroskopa (fokus, povečava, svetlost/kontrast, položaj mizice) preko gumbov in/ali krmilne palčke
SEM mora omogočati kompenzacijo premika (drift compensation)
Zagotovljene morajo biti vakuumske črpalke in vse druge dodatne komponente potrebne za polno delujočo napravo (po končnem testiranju in zagonu s strani ponudnika)
Zagotovljeno ustrezno neprekinjeno napajanje (UPS) za vsaj 15 minut neodvisnega delovanja celotne opreme (SEM/EDS) pod polno obremenitvijo
Energijsko disperzijski spektrometer (EDS):
EDS mora vsebovati suhi silicon-drift (SDD) detektor z vsaj 25 mm2 in ločljivostjo vsaj 129 eV.
Sistem mora omogočati kvantitativno in kvalitativno analizo, točkovno analizo, linijsko analizo, elementni mapping (površinski in linijski), samodejno kompenzacijo premika vzorca.
Critical point dryer -CPD ("izsuševalnik")
Sistem mora omogočati integrirano adiabatsko hlajenje in termično ogrevanje brez zunanje hladilne enote
Precizna temperaturna kontrola mora biti vgrajena
Magnetno mešalo mora biti vgrajeno
Omogoča prikaz temperature in možnost nastavitve
Prikaz nadtlaka in zaščita pred prevelikim nadtlakom
Sistem mora omogočati delovanje s tekočim CO2.
Vsebovati mora nosilec vzorcev z vsaj 12 komorami za vzorce
Naprševalnik kovin in ogljika:
Upravljanje naprave preko grafičnega vmesnika
Glava za naprševanje žlahtnih kovin kot npr. Au, Au/Pd, Pt/Pd, Cu.
Glava za naprševanje z ogljikovo nitjo
Vakuumska delovna komora mora biti iz borosilikatnega stekla in visoka vsaj 127 mm.
Vakuumski črpalni sistem z rotacijsko črpalko
"Rotacota" tip mizice z variabilnim naklonom, rotacijo in rotacijsko hitrostjo 8-20º/min. Mizica s polmerom vsaj 50 mm
Zlato (Au) kot tarča (57 mm x 0.1 mm)
Sistem mora omogočati shranjevanje receptov in izvoz podatkov kot npr; procesne parametre, datum in čaš
Za procesne parametre mora biti omogočen izvoz preko USB vmesnika
Sistem mora omogočati vsaj 15GB internega spomina za shranjevanje receptov
Splošno/razno:
Upravljanje opreme in vseh njenih komponent mora temeljiti na operacijskem sistemu Windows 10
Celotna oprema mora biti dobavljena s toliko delovnimi postajami in grafičnimi vmesniki, kolikor jih je potrebno za delovanje in upravljanje vseh komponent opreme (SEM, EDS, CPD, naprševalnik)
da
da
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
da
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
ne
da
ne
da
da
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
da
ne
ne
da
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let ob rednem vzdrževanju po navodilih proizvajalca
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme - SAT ali drug ustrezen preizkus). Pred dobavo opreme se dogovori o izboru parametrov testa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 5 udeležencev:
Najmanj 4 dni za usposabljanje o delovanju SEM
Najmanj 3 dni za usposabljanje za analitsko komponento EDS
Najmanj 1 dan za usposabljanje za delo z CPD
Najmanj 1 dan za usposabljanje za delo z naprševalnikom
Usposabljanje izvaja strokovnjak. Po usposabljanju mora biti naročniku oz. osebam, ki so se udeležile usposabljanja, izdano potrdilo o usposabljanju.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
Servis se izvaja s strani ustrezno usposobljenih serviserjev.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 4 delovne dni od prijave napake, če je možno popravilo na daljavo. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 14 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
Ponudnik zagotavlja originalne rezervne dele in potrošni material, vezan izključno na proizvajalca vseh glavnih komponent naprave, ter vzdrževanje in servis vseh komponent opreme vsaj 9 let po poteku garancijskega roka.
Ostalo:
Ponudniki morajo ob prijavi na razpis oddati tudi originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca (ki je preverljiva tudi na uradnih spletnih straneh proizvajalca opreme) za vsako komponento opreme (SEM, EDS, CPD, naprševanlik), ki dokazuje skladnost s specifikacijo (potrebami) naročnika predloženi v tem javnem naročilu. V kolikor bo priložena originalna tehnična dokumentacija proizvajalca odstopala od dokumentacije dostopne na uradnih spletnih straneh proizvajalca opreme, bo naročnik kot verodostojni dokument upošteval dokumentacijo z uradnih spletnih straneh proizvajalca opreme.
Ponudnik mora zagotavljati, da bo dobavljena oprema kompletna po naročnikovi specifikaciji, predloženi v javnem naročilu, in mora v ponudbi priložiti pisno izjavo proizvajalca, da bo oprema tovarniško nova (nerabljena) in bodo v vse komponente opreme vgrajeni vsi in tovarniško novi (nerabljeni) deli ter tudi dejansko dobaviti takšno opremo.
Izbrani ponudnik bo po sklenitvi pogodbe in pred dobavo opreme izvedel ogled lokacije, kjer bo oprema inštalirana, in opravil meritve vibracij in elektromagnetnega valovanja, preveril ustreznost prostora ter predlagal ustrezne ukrepe za ureditev prostora.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE
NE
DA
NE
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE