Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Project title: Upgrading National Research Infrastructures – RIUM

Tehnične specifikacije sistema za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami

Technical specifications for semiconductor and silicon photonic devices development system

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

- SUBJECT OF THE PUBLIC CONTRACT

| Predmet javnega naročila je nabava visoko tehnološke opreme, ki bo omogočila raziskave in razvoj naprednih MEMS, MOEMS, polprevodniških struktur in silicijeve fotonike. Javno naročilo je razdeljeno na 5 (pet) sklopov, in sicer: Sklop 1: Sistem za fotolitografijo Sklop 2: Žaga za razrez rezin Sklop 3: Sistem za lepljenje polprevodniških naprav Sklop 4: Sistem za žično povezovanje polprevodniških naprav Sklop 5: Sistem za plazemsko čiščenje in jedkanje Vsak posamezni sklop opreme lahko dostavi različni ponudnik, pri čemer lahko ponudniki ponudbe predložijo za en sklop, za več sklopov ali za vse sklope. Ponudniki morajo podati ponudbo, ki vključuje vse postavke opreme, ki je zahtevana v posameznem sklopu. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki ne ponujajo vseh postavk opreme posameznega sklopa in bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne. Lokacija dobave opreme za sklope 1, 3, 4, 5: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenija, Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme objekt G, čisti prostor G-105. Izbrani ponudniki bodo morali opremo dobaviti na zgoraj naveden naslov. Lokacija dobave in vnos opreme za sklop 2: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenija, Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme objekt G, čisti prostor G-105. Izbrani ponudnik bo moral opremo vnesti, namestiti, montirati, instalirati, zagnati in testirati. Naročnik bo ponudnikom posameznih sklopov omogočil ogled prostora na lokaciji vnosa in namestitve opreme, skladno s točko 11 Navodil ponudnikom. Rok dobave: Kot velja za posamezni sklop. Uposabljanje: Kot velja za posamezni sklop. Garancijski rok: Kot velja za posamezni sklop. Za vso opremo znotraj posameznega sklopa velja, da mora zanjo v času garancijskega obdobja proizvajalec opreme zagotavljati dostop do vseh posodobitev programske opreme brez dodatnih stroškov. Vsi popravki, servisni paketi ter nadgradnje in podpora morajo biti od proizvajalca strojne oziroma programske opreme posameznega sklopa. V času garancijskega obdobja mora ponudnik za vso opremo iz posameznega sklopa nuditi tehnično podporo. Tehnična podpora mora vključevati svetovanje pri nastavitvi parametrov, konfiguracijo sistema iz posameznega sklopa in pomoč pri izvedbi posameznih procesov. Tehnična podpora se lahko izvaja preko oddaljenega dostopa do sistemov iz posameznega sklopa. Ponudnik mora za opremo iz posameznega sklopa zagotoviti: - da so vsi ponujeni moduli/komponente združljivi in medsebojno povezljivi, - da je mogoče vse zahtevane module/komponente povezati v enoten in brezhibno delujoč sistem v skladu s tehničnimi specifikacijami, - odpraviti vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti ali nepovezljivosti oz. zaradi neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem. V ponudbi za posamezen sklop mora biti zajeti ves droben material, ki je potreben za priključitev naprav, tudi če ni izrecno naveden. | The subject of the procurement is a high-tech equipment that will enable the research and development of advanced MEMS, MOEMS, semiconductor structures and silicon photonic devices. The public procurement is divided into five (5) lots, namely: Lot 1: Photolithographic system Lot 2: Dicing saw Lot 3: Die bonding machine Lot 4: Wire bonding machine Lot 5: System for plasma cleaning and etching Each lot of the procurement can be provided by different supplier wherein supplier can provide quotation for individual lot, several lots or all lots. Suppliers must provide quotation which includes all demands of the equipment required in individual part. Client will not consider tenders which does not offer all the items of equipment of individual lot. Such tenders will be rejected as inadmissible. Equipment delivery for lots 1, 3, 4, 5: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Laboratory for Electro-Optics and Sensor Systems, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenia, Building G, clean room G-105. The successful tenderers will have to send the equipment on above address. Equipment delivery and placement for lot 2: University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Laboratory for Electro-Optics and Sensor Systems, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenia, Building G, clean room G-105. The successful tenderer will have to deliver, place, install, assembly, start-up and test the equipment. The contracting authority will enable the tenderers for each lot to inspect the clean room on site in line with Point 11 of the Instructions to tenderers. Delivery time: As applicable to the individual lot. Training: As applicable to the individual lot. The warranty period: As applicable to the individual lot. The equipment manufacturer for each lot is obliged to provide access to all software updates at no additional cost during warranty period. All patches, service packs, upgrades and support must be provided by the hardware or software manufacturer of each lot. During the warranty period the supplier for each lot must provide technical support. Technical support must include consulting on setting parameters, use of the machine, configuring the system, and assisting in the implementation of individual processes, etc. Technical support can be provided through remote access for each lot. The provider of the equipment from each lot must guarantee: - that all modules/components offered are compatible and interconnected, - that all required modules/components can be integrated into a single and seamlessly functioning system in line with technical specifications, - to eliminate all errors resulting from possible incompatibility or mismatch, or from improper connection to a single, seamlessly functioning system. The offer of each lot must include all the fine material, necessary for connecting the devices, even if it is not explicitly stated |
| --- | --- |

TEHNIČNE ZAHTEVE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| V spodnjih tabelah so za vsak sklop navedene karakteristike opreme, ki jih zahteva naročnik. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve. | Tables bellow list the characteristics of equipment for each lot, as required by the customer. The tender must meet or exceed all minimum technical specifications |
| --- | --- |
| Sklop 1: Sistem za fotolitografijo Univerza v Mariboru naroča sistem za fotolitografijo, ki vključuje opremo za nanos tankih plasti smole/laka na različne vzorce ter opremo za kontrolirano strjevanje/sušenje vzorcev. Sistem naj v grobem sestavljata dve vsaka zase funkcionalni napravi: programabilna naprava za nanos tanke plasti in programabilna grelna plošča. Naprava za nanos tankih plasti naj ima v osnovi hitro vrtljivi modul za vzorce različnih dimenzih in oblik do premera 200 mm ter naj bo dobavljena skupaj z vakuumskimi držali za standardne dimenzije rezin in laboratorijskih stekelc. Poleg tega naj vsebuje vse potrebne priključke za samostojno delovanje ter naj bo opremljena še s posodo za zbiranje odpadnih tekočin. Grelna plošča naj bo opremljena s po višini nastavljivimi držali za točno pozicioniranje vzorcev z mikrometrsko ločljivostjo in naj omogoča segrevanje po naprej določenih receptih do temperature vsaj 250 °C s homogeno porazdelitvijo temperature po celotni temperaturni plošči. Sistem naj bo združljiv z električnim standardom - 230 VAC/50Hz. V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve. | Lot 1: Photolitographic system The University of Maribor is seeking a photolithographic system, which includes equipment for applying thin layers of resin to samples of various dimensions and sizes, and equipment for controlled heating/drying of samples. The system should roughly consist of two functional devices: a programmable device for applying a thin layer (spin coater) and a programmable hotplate. Spin coater should basically have a rotating module for samples of various dimensions and shapes up to a diameter of 200 mm and should be supplied together with vacuum holders for standard dimensions of wafers and laboratory slides. In addition, it should contain all the necessary connections for independent operation and should be equipped with a container for collecting waste liquids. The hotplate should be equipped with height-adjustable pins for accurate positioning of samples with micrometer resolution and should allow heating according to predetermined recipes to a temperature of at least 250 °C with homogeneous temperature distribution over the entire temperature plate. The system should be compatible with the electrical standard - 230 VAC / 50Hz. Minimum technical requirements are given below. The offer must match or exceeded all minimum technical requirements. |
| Št. postavke; Število kosov No. of pieces; ZAHTEVANO; REQUIREMENTS. 1; 1; - Naprava za nanos tankih plasti: Maksimalne dimenzije (ŠxDxV) - 360 x 450 x 450 mm3 Vsebovati mora: - Modul za rotirajoče/centrifugalno nanašanje primerno za 200 mm velike okrogle rezine ali 150 mm kvadratne substrate - Vakuumsko prijemalo s centrirnimi zatiči za rezine velikosti 100 mm - Vakuumsko prijemalo za laboratorijska stekelca 75x25 mm - Vakuumsko prijemalo za vzorce majhnih premerov do 12 mm. - Krmilnik z grafičnim vmesnikom - Pokrov za posodo iz varnostnega stekla - Delovno posodo - Digitalni merilnik vakuuma - Posoda za odplake: ≥ 0.5l - Vsebuje varnostne funkcije: - Merjenje vakuuma - Zaščita pred odprtjem pokrova - hitrost: programsko nastavljiva v področju:od najmanj 50 rpm do vsaj 8000 rpm (odstopanje +/- 1 rpm) - pospešek: ≥ 4000 rpm/s - nastavitev časa vrtenja: Programsko od vsaj 1s do najmanj 999 s. - Možnost shranjevanja vsaj 150 receptov - Priključek za odvod izpustov Pokrov s podporo naslednjim funkcijam: - nanašanje smole v centru in na robovih - odstranjevanja nastalega roba stopilom na rezini po nanosu rezista - doziranje razvijalca - sušenje z dušikom - priključek za spiranje z distilirano vodo; - Spin coater: Maximum dimensions (WxDxH): - 360 x 450 x 450 mm3 Must include: - Spinner module for wafers up to 200 mm round or up to 150 mm square substrates - Vacuum chuck with centering pins for 4” wafers - Vacuum chuck with centering pins for laboratory slides 75x25 mm - Vacuum chuck for pieces of small dimensions for sample size diameter 12 mm or larger - Controlling system with GUI - Bowl cover made of safety glass - Process bowl - Digital vacuum gauge - Waste bottle: volume ≥ 0.5l - Having Safety features: - Vacuum monitoring - Cover open interlock - Speed: programable speed setting from at least 50 rpm to max. 8000 rpm (tolerance +/- 1 rpm) - Acceleration: ≥ 4000 rpm/s - Spinning time: Programmable from at least 1s to at least 999 s - At least 150 recipes - Exhaust connection Cover with Support of additional capabilities: - Center and edge coating - Edge Bead Removal (EBR) - Developer dispense option - Nitrogen drying - DI water rinse. - Grelna plošča Maksimalne dimenzije (ŠxDxV): - 380x470x630 mm3 Vsebovati mora: - Namizno grelno ploščo za okrogle vzorce do premera minimalno 200 mm ali za kvadratne vzorce do minimalno 150 mm. - Pine za nastavljanje vzorcev po višini z mikrometrsko ločljivostjo - Temperaturno področje: 60 ≥ T ≥ 250 °C - Temperaturno odstopanje na celotni plošči: - Maksimalno +/- 1 % - Krmilnik z zaslonom na dotik - Število receptov ≥ 150 - Število korakov v enem receptu: ≥ 40 - Programsko nastavljena hitrost segreganja: ≥ 10°C/min - 230 VAC napajanje z EU priključkom Rok dobave - Največ 15 tednov (105 dni) od pričetka veljavnosti pogodbe. Garancija - 1 letna garancija od dneva podpisa prevzemnega zapisnika Usposabljanje: - Ni zahtevano; - Hot plate Maximum dimensions (WxDxH): - 380x470x630 mm3 Must include: - Table top hot plate for wafer from Ø 2'' up to 200 mm minimum or substrates up to 6'' x 6'' minimum - Lifting pins for substrate handling with micrometer resolution - Temperature range: 60 ≥ T ≥ 250 °C - Temperature uniformity: - Max.: +/- 1 % - Controller with touch panel - Number of recipes: ≥ 150 - Number of steps per recipe: ≥ 40 - Programmable temperature ramps: ≥ 10°C/min (heating) - 230 VAC power supply with EU power plug Delivery time - Maximum 15 weeks (105 days) from the day of entry into force of the contract. Warranty - 1-year warranty from the day of signature of the handover record Training: - Not required. |
| Sklop 2: Žaga za razrez rezin Univerza v Mariboru naroča zmogljivo žago za razrez rezin, ki bo optimizirana za več kotno rezanje tankih rezin premera vsaj 6” . Žaga mora biti čim bolj vsestranska in mora omogočati rezanje silicijevih (polprevodniških) rezin, silicijevega stekla, keramičnih materialov in silicijevega karbida. Sistem mora vsebovati uporabniku prijazen grafični vmesnik za nastavljanje ter kontrolo naprave. Vključen mora biti sistem za povečavo, ki omogoča optimalno pozicioniranje rezila na vzorcu. Rezila mora biti preprosto zamenjati, vključen mora biti sistem za obnovo rezil. Žaga za razrez rezil mora vsebovati vse komponente, podsisteme ter orodja za takojšnje rezanje rezin po namestitvi. V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve. | Lot 2: Dicing saw University of Maribor is seeking for a versatile system for wafer dicing which will allow for angle dicing of wafers with at least 6”. Dicing saw must be versatile and should allow for dicing of silicon wafers, silica glass, ceramic materials and silicon carbide. System should include user friendly interface that allows for easy control and programming of the device. Included must be vision system that allows for rough and fine positioning of the blade on workpeace. Blades must be easily replaceable and dressing unit shall be included for blade maintenance. Dicing saw shall include all components, sub systems and tools for immediate cutting of dies after installation. Minimum technical requirements are given below. The offer must match or exceed all minimum technical requirements |  |
| Št. postavke; Število kosov No. of pieces; ZAHTEVANO; REQUIREMENTS. 2; 1; Avtomatska žaga za razrez polprevodniških rezin, z naslednjimi značilnostmi: Vreteno - 2 kW vreteno z ≤40000 rpm ali 1.8 kW vreteno z ≤60000 rpm - Vodno hlajeno vreteno Rezilo - velikost rezila 2’’ (dva inča) - nosilec za rezila s prirobnicami - Nosilec za rezila brez prirobnic - Zunanji premer 52 mm - Sistem za brušenje/vzdrževanje (»Dress«) rezila na delovnem primežu - Brezkontaktna nastavitev konice rezila za preverjanje položaja konice in obrabe med avtomatskim delovanjem Vrtljiva miza - Omogoča rotacije ≥320° - Porozna keramična vpenjalna miza primerna za 6" rezine Rezanje - Rezalno področje po x osi: ≥ 155 mm - Največja hitrost premika po X-osi: ≥ 750 mm/s - Največja hitrost vračanja po X-osi: ≥ 750 mm/s - Doseg Y-osi: ≥ 160 mm - Največja hitrost po Y-osi: ≥ 180 mm/s - Ločljivost Y osi: ≤ 5 µm po celotnem območju - Premik po Z osi: ≥ 30 mm - Največja hitrost pomika Z-osi: ≥ 80 mm/s - ponovljivost Z osi: ≤1 µm Sistem vida - Mikroskop z nizko povečavo - Optična povečava ≤ x4 ali povečava na zaslonu ≤ 40x - Avtomatski fokus - Mikroskop z veliko povečavo - Optična povečava ≥ x7 ali povečava na zaslonu ≥ 210x - Avtomatski fokus - Osvetlitev med poravnavo ter pozicioniranjem Velikost sistema - Višina (s signalno lučjo): ≤ 215 cm - Širina: ≤ 50 cm - Globina: ≤ 90 cm Uporabniški vmesnik in nadzorna programska oprema - Grafični uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik - Zaslon: ≥ 15“ - Programska oprema za kontrolo in programiranje naprave - Navodila za obnovitev v primeru napake - Hramba več kot 3000 parametrov rezanja (receptov) - Statusni indikatorji naprave - Funkcija za preverjanje vreza - Prikaz položaja rezila med rezanjem - Avtomatsko delovanje - Avtomatsko zaznavanje položaja rezanja - Pol-avtomatsko delovanje - Hitrost in globina se lahko nastavita za vsako posamezno linijo - USB vmesnik za zunanji pomnilnik - Uporabniški vmesnik v angleškem jeziku Zahteve za napajanje, zrak in vodo - Napajanje - 380 VAC, 3-faze - Zrak - Najmanjši tlak ≥ 0.5 MPa - Največji tlak ≤ 0.8 MPa - Povprečna poraba zraka ≤ 180 l/min - Voda za rezanje - Najmanjši tlak ≥ 0.2 MPa - Največji tlak ≤ 0.5 MPa - Povprečna poraba vode ≤ 4 l/min - Voda za hlajenje - Najmanjši tlak ≥ 0.2 MPa - Največji tlak ≤0.5 MPa - pretok vode ≤ 2 l/min Dobavni rok - Največ 6 mesecev (180 dni) od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Usposabljanje - Instalacija z najmanj 1x 8 urnim usposabljanjem za najmanj 1 (eno) osebo Garancija - 1 letna garancija od dneva podpisa prevzemnega zapisnika (ne velja za začetni potrošni material in orodja). Začetni potrošni material in orodja: Postavka; Količina. Komplet orodja za vzdrževanje naprave; 1. Orodje za menjavo rezila; 1. Rezilo z držalom primerno za silicij; 3. Rezilo brez držala primerno za steklo; 3. Rezilo z držalom primerno za silicijev karbid; 2. Rezilo z držalom primerno za keramične materiale; 2. nosilec za rezila brez prijemal Φ52; 1. Orodje za R tip nosilca; 1. Ploščice za vzdrževanje rezila; 10. 6” ogrodje za rezalno mizo; 5. Vsaj 20 m rola traku za pritrditev obdelovanca; 1.; Automatic dicing saw system minimum technical requirements: Spindle - 2 kW spindle with ≤40000 rpm or 1.8 kW spindle with ≤60000 rpm - Water-cooled spindle Blade - 2’’ (two inch) blade size - Flange for hub blade - Flange for hubbless blade - Outer diameter of 52 mm - System for the Dress of the blade on process chuck table - Non contact blade tip setup to check blade tip position and wear amount during automatic operation Turn table - Degree of rotation ≥320° - Porous ceramic chuck table suitable for 6" wafers Cutting performance - Cutting range on X-axis: ≥ 155 mm - Max X-axis moving (operating) speed: ≥ 750 mm/s - Max X-axis return speed: ≥ 750 mm/s - Y-axis stroke: ≥ 160 mm - Max Y-axis feed speed: ≥ 180 mm/s - Y axis accuracy ≤ 5 µm over max range - Z axis stroke: ≥ 30 mm - Z-axis max feed speed: ≥ 80 mm/s - Z axis repeatability: ≤1 µm Vision System - Microscope with low magnification - Optical magnification ≤ x4 or magnification on monitor ≤ 40x - Auto focus - Microscope with high magnification - Optical magnification ≥ x7 or magnification on monitor ≥ 210x - Auto focus - Light illumination during alignment and positioning System size - Height (including status indicator): ≤ 215 cm - Width: ≤ 50 cm - Depth: ≤ 90 cm User interface and control software - Graphic user interface with touch panel - Screen: ≥ 15” - Software for control and programing of the machine - Recovery guidance in case of an error - Storage of more than 3000 cutting data (recepies) - Machine status indicators - Kerf Check Function - Display of blade position during cutting - Automatic operation - Automatic determination of cutting positions - Semi automatic operation - Feed speed, and height can be set manually for each individual cutting line - USB input for external memory - User interface in English language Power, air, and water requirements - Power - 380 VAC, 3-phase - Air - Min pressure ≥ 0.5 MPa - Max pressure ≤ 0.8 MPa - Average air consumption ≤ 180 l/min - Cutting water - Min pressure ≥ 0.2 MPa - Max pressure ≤ 0.5 MPa - Average flow rate ≤ 4 l/min - Cooling water - Min pressure ≥ 0.2 MPa - Max pressure ≤0.5 MPa - Flow rate ≤ 2 l/min Delivery time - Maximum 6 months (180 days) from the day of entry into force of the contract. Training - Installation with minimum 1x 8 hours training for at least 1 (one) person included Waranty - 1-year warranty from the day of signature of the handover record (does not apply to initial consumables and tools). Initial consumables and tools: Item; Quantity. Maintenance tool kit; 1. Tools for blade replacement; 1. Hub blade suitable for silicon; 3. Hubless blade suitable for glass; 3. Hub blade suitable for silicon carbide; 2. Hub blade suitable for ceramic materials; 2. R-Type flange for hubbless blade Φ52; 1. Tooling for R-Type flange; 1. Dresser boards; 10. 6" frames for chuck table; 5. At least 20 m tape roll for workpiece fixation; 1.. |
| Sklop 3: Naprava za lepljenje polprevodniških matric Univerza v Mariboru naroča vsestranski polavtomatski sistem za lepljenje polprevodniških in opto-elektronskih matric (čipov na substratu). Sistem mora omogočati precizno aplikacijo lepila na želeno lokacijo ter pozicioniranje polprevodniških komponent na mesto lepljenja. Vključen sistem za pobiranje in polaganje mora omogočiti točno pozicioniranje in orientacijo matrice na želeno mesto. Za točno pozicioniranje miniaturnih komponent mora naprava vsebovati ustrezno povečavo. Sistem mora omogočati tudi globinski nanos in namestitev komponent v standardna elektronska ohišja kot so na primer TO-92 (TO-CAN) ter »butterfly«. Celoten sistem mora biti kompakten in primeren za namestitev na običajno delovno mizo. V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve. | Lot 3: Die bonding machine University of Maribor is seeking for a versatile system for die bonding of semiconductor and opto-electronic dies. System should allow for precise application of adhesive onto desired location. Included pick and place system should enable precise positioning and orientation of chip die. Precise positioning shall be supported by proper magnification system. System must be capable of positioning chip dies into standard enclosures like TO-CAN and butterfly. The whole system should be compact and suitable for mounting on a standard workbench. Minimum technical requirements are given below. The offer must match or exceed all minimum technical requirements |
| Št. postavke; Število kosov No. of pieces; ZAHTEVANO; REQUIREMENTS. 3; 1; Bondirni sistem za lepljenje polprevodnikov, z naslednjimi značilnostmi: Osnovne lastnosti - Izvedenka bondirnega sistema: Namizna izvedenka - Velikost sistema ≤ 80x75x50 cm (širina, globina, višina) - 210 do 230 VAC napajanje z EU priključkom - Teža: ≤ 45 kg - Uporabniški vmesnik za nastavitev parametrov Pobiranje in Polaganje - Pobiranje in polaganje kosov ≤ 200x200 um - Integrirana ali priložena vakuumska črpalka - Motoriziran pomik ali ročni pomik z protiutežjo po Z -osi - Pomik po Z osi ≥ 15 mm - Mikrometrski pomik po X-osi in Y-osi: - Pomik po X-osi ≥ 8 mm - Pomik po Y-osi ≥ 8 mm - Kotna poravnava - Najmanjša sila pritrditve ≥2 cN - Največja sila pritrditve ≤200 cN Lepljenje - Tiskanje epoksija - Nanos preko igle - Nosilec za injekcijo Sistem za povečavo - stereo-mikroskop ali digitalni mikroskop z zaslonom - Osvetlitev vzorca Začetni potrošni material in orodja - Orodje za pobiranje in polaganje – igla s premerom ≤ 300 um ter premerom luknje ≤ 150 um - Orodje za odtiske s površino ≤ 1,5 mm2 - Orodje za vzdrževanje - Navodila za uporabo Dobavni rok - Največ 12 tednov (84 dni) od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Usposabljanje - Usposabljanje za najmanj 1 (eno) osebo (opcijsko na daljavo) Garancija - 1 letna garancija od dneva podpisa prevzemnega zapisnika (ne velja za začetni potrošni material in orodja).; Die Bonder minimum technical requirements: Basic properties - Die bonder size: Bench Top - System size ≤ 80x75x50 cm (width, depth, height) - 210 to 230 VAC power supply with EU power plug - Weight ≤ 45 kg - User interface for adjustment of parameters Pick and place - Pick and place of workpieces ≤ 200x200 um - Integrated or included Vacuum pump - Motorized or manual counter-weighted Z-axis movement - Z-axis movement range ≥ 15 mm - Micrormeter control for X-axis and Y-axis: - X-axis movement ≥ 8 mm - Y-axis movement ≥ 8 mm - Angle alignment - Min. bonding force ≥ 2 cN - Max. Bonding force ≤ 200 cN Adhesion - Epoxy stamping - Needle dispensing - Holder for syringe Magnifying system - Stereo-Microscope or digital microscope with screen - Light Illumination of the sample Initial consumables and tools: - Pick and place tool – needle tip with outer diameter ≤ 300 um and hole diameter ≤ 150 um - Stamping tool with surface area ≤ 1,5 mm2 - Tools for maintenance - User Manual Delivery time - Maximum 12 weeks (84 days) from the day of entry into force of the contract. Training - Training for at least 1 (one) person included (optionally remotely) Warranty - 1-year warranty from the day of signature of the handover record (does not apply to initial consumables and tools).. |
| Sklop 4: Sistem za žično povezovanje polprevodniških naprav Univerza v Mariboru naroča vsestranski polavtomatski sistem za žično povezovanje polprevodniških matric (čipov). Sistem mora podpirati pritrjevanje na osnovi klinastih in krogelnih vezi. Kompatibilen mora biti vsaj z zlatimi ter aluminijastimi žičkami. Vodenje žičke mora biti pol avtomatsko kar pomeni, da mora biti sistem sposoben avtomatsko narediti zanko po prvi vezi (po Z in Y osi), vodenje žičke do druge vezi pa je lahko ročno. Oblika zanke mora biti programirljiva. Uporabniški vmesnik mora omogočati nastavitev vseh parametrov vezi za različne tipe in debeline žičk ter različne tipe vezi. Sistem mora biti sposoben narediti vezi v standardnih elektronskih ohišjih kot so TO-CAN in Butterfly. Osnovni material (zlata in aluminijasta žička, igle za različne tipe vezi, itd) za takojšnje delo z napravo mora biti vključen. V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve. | Lot 4: Wire bonding machine University of Maribor is seeking for a versatile system for wire bonding of chip dies. System should support wedge bonds and ball bonds. Furthermore it should be suitable at least for aluminum and gold wires of different thicknesses. Guiding of the wire should be semi automatic. Loop creation after first bond shall be fully automatic in Z and Y axis while wire guiding can be manual. System should also allow for programming of loop shape. Included user interface shall enable manipulation of all settings required for bonding different types of wires, thicknesses, and different bond types. System should be capable also to create wire bonds in standard electronic enclosures like TO-CAN and butterfly. Basic consumables required for working with the equipment must be included (gold and aluminum wire, wedge and ball needles, etc.). Minimum technical requirements are given below. The offer must match or exceed all minimum technical requirements |  |
| Št. postavke; Število kosov No. of pieces; ZAHTEVANO; REQUIREMENTS. 4; 1; Bondirni sistem za ožičevanje polprevodnikov, z naslednjimi minimalnimi tehničnimi zahtevami: Osnovne lastnosti - Izvedenka bondirnega sistema: Namizna izvedenka - Tip: Polavtomatski - Velikost sistema ≤ 70x70x55 cm (širina, globina, višina) - 210 do 230 VAC napajanje z EU priključkom - Teža: ≤ 45 kg - Zaslon na dotik ≥ 6" z uporabniškim vmesnikom Sistem za povečavo - Stereo-mikroskop ali digitalni mikroskop z zaslonom - Osvetljitev vzorca Lastnosti bondiranja - Omogoča bondiranje z zlato in aluminijasto žico - Podpira premere žičke med 17 in 75 µm - Ena bondirna glava za orodje za klinaste in krogelne vezi (klin in kapilara) - Vsebuje orodja za klinaste vezi - Vsebuje orodja za krogelne vezi - Globinsko povezovanje - Globina ožičenja ≥ 9 mm - Programirljive oblike zank - Hramba profilov zank Lastnosti pozicioniranja - Motorizirana Z in Y os - Motoriziran pomik Z-osi ≥ 12 mm - Motoriziran pomik Y-os ≥ 10 mm Miza za obdelovance - Dimenzije: ≥ 50x50 mm ali premer ≥50 mm - Širina prijemal ≥ 35 mm - Regulirana temperatura - Maksimalna temperatura ≤ 250 °C - Nastavljiva višina: ≥ 15 mm Ultrazvočni sistem - Ultrazvočni sistem z frekvencami med 60 in 70 kHz - Maksimalna moč ultrazvočnega sistema ≥ 2,5W - Največji čas bondiranja ≥ 1 s - Najmanjša sila ožičenja ≥10 cN - Največja sila ožičenja ≤ 250 cN Začetni potrošni material in orodja: Kos; Količina. Zlata žička premera 25 um in dolžine, 100 m; 1. Aluminijasta žička premera 33 um in dolžine 100 m; 1. Klin za zlato žičko 25 um; 3. Kapilara 25 um, 11 mm dolga; 3. Klin za aluminijasto žičko 33 um; 3. Igla za odmašitev; 25. Nerjaveča žica za odmašitev; 10. Dobavni rok - Največ 12 tednov (84 dni) od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Garancija - 1 letna garancija od dneva podpisa prevzemnega zapisnika (ne velja za začetni potrošni material in orodja). Usposabljanje - Usposabljanje za najmanj 1 (eno) osebo (opcijsko na daljavo); Wire bonder minimum technical requirements: Basic properties - Wire bonder size: Bench Top - Type: Semi-Automatic - System size ≤ 70x70x55 cm (width, depth, height) - 210 to 230 VAC power supply with EU power plug - Weight of the system ≤ 45 kg - Touch screen display ≥ 6” with user interface Magnifying system - Stereo-Microscope or digital microscope with screen - Light illumination of the sample Bonding parameters - Must support gold and aluminum wire - wire diameters between 17 and 75 µm - One bond head for Wedge and ball bond tools (wedge and capillary) - Includes tools for wedge bonds - Includes tools for ball bonds - Deep access wiring - Bonding depth ≥ 9 mm - Programmable loop profiles - Storage of loop profiles Positioning parameters - Motorized Z and Y axis - Motorized Z-axis movement ≥ 12 mm - Motorized Y-axis movement ≥ 10 mm Workpiece stage - Stage dimensions: ≥ 50x50 mm or diameter ≥ 50 mm - Clamping width ≥ 35 mm - Regulated temperature - Max temperature ≤ 250 °C - Adjustable height ≥ 15 mm Ultrasonic System - An ultrasonic system with frequency between 60 kHz and 70 kHz - Maximum ultrasonic power ≥ 2,5 W - Maximum bonding time ≥ 1 s - Min. bonding force ≥ 10 cN - Max bonding force ≤ 250 cN Initial consumables and tools: Part; Quantity. Gold wire 25 um diameter, 100 m length; 1. Aluminum wire 33 um, 100 m length; 1. Gold wedge 25 um; 3. Capillary 25 um, 11 mm long; 3. Aluminum wedge 33 um; 3. Unplugging probe needle; 25. Unplugging tungsten wire; 10. Delivery time - Maximum 12 weeks (84 days) from the day of entry into force of the contract. Warranty - 1-year warranty from the day of signature of the handover record (does not apply to initial consumables and tools). Training - Training for at least 1 (one) person included (optionally remotely). |
| Sklop 5: Sistem za plazemsko čiščenje in jedkanje Univerza v Mariboru naroča zmogljiv namizni plazemski čistilnik/jedkalnik, ki bo omogočal plazemsko čiščenje in jedkanje površin iz različnih materialov kot so silicijeve rezine ter silicijevo steklo ter ostali polprevodniki. Sistem mora vključevati RF napajanje, regulatorje masnega pretoka za reguliranje najmanj dveh procesnih plinov, dvo nivojsko vakuumsko črpalko, Pirani vakuumski merilnik ter uporabniški vmesnik s pripadajočo programsko in strojno opremo. Sistem mora vsebovati vakuumsko komoro z elektrodami, ki omogočajo enakomerno porazdelitev plazme po celotni komori. Sistem mora biti združljiv z različnimi viri plina za čiščenje in jedkanje površin v plazmi, kot so O2, zrak, N2, Ar in H2. V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve. | Lot 5: System for plasma cleaning and etching The University of Maribor is seeking for a versatile table top plasma cleaning and etching system of surfaces from different materials like silica glass, silicon wafers and other semiconductors. System shall include RF power supply, mass flow controllers for at least two process gasses, two stage vacuum pump, pirani vacuum gauge, and user interface with dedicated hardware and software. System should include vaccum chamber with electrodes that allows for even distribution of plazma within the chamber. System shall support different gasses for plasma cleaning and etching like O2, air, N2, Ar and H2. Minimum technical requirements are given below. The offer must match or exceed all minimum technical requirements |  |
| Št. postavke; Število kosov No. of pieces; ZAHTEVANO; REQUIREMENTS. 5; 1; Sistem za plazemsko čiščenje in jedkanje, z naslednjimi značilnostmi: Osnovne lastnosti - Plazemsko čiščenje in jedkanje - namizna velikost - Dimenzije ≤ 800x600x700 mm (višina x širina x globina) - 210 do 230 VAC napajanje z EU priključkom - Teža naprave ≤ 75 kg (brez črpalke) - Plazemsko čiščenje - Plazemsko jedkanje Vakuumska komora - velikost komore ≤350x350x400 mm (širina x višina x globina) - Material komore: nerjaveče jeklo ali aluminij - Dva plinska vhoda (kanala) - Dva krmilnika masnega pretoka - Vakuumski merilnik/senzor - 300 W RF generator z frekvenco večjo od 35 kHz ter pripadajoč transformator Vakuumska črpalka - Vakuumska črpalka brez olja (suha) - Primerna za uporabo z kisikom - Pretok: ≥ 10 m3/h - Set za vzdrževanje (tesnila, o-ringi, prijemala) za redno vzdrževanje v intervalih predpisanih s strani proizvajalca Uporabniški vmesnik - Zaslon na dotik ≥ 5" ali računalniški vmesnik - Prikaz statusnih parametrov - Konfiguracija in hramba receptov - Alarmi Dobavni rok - Največ 12 tednov (84 dni) od dneva pričetka veljavnosti pogodbe. Garancija - 1 letna garancija od dneva podpisa prevzemnega zapisnika Usposabljanje - Ni zahtevano; Plasma cleaning and etching system minimum technical requirements: General properties - Plasma cleaning and plasma etching - Tabletop design - Size ≤ 800x600x700 mm (height x width x depth) - 210 to 230 VAC power supply with EU power plug - Machine Weight ≤ 75 kg (without pump) - Plasma cleaning - Plasma etching Vacuum chamber - Chamber size ≤ 350x350x400 mm(width x height x depth) - Chamber material: stainless steel or aluminum - Two gas inlets (channels) - Two mass flow controlers - Vacuum gauge/sensor - 300 W, RF Generator with frequency ≥ 35 kHz and matching Transformer Vacuum pump - Oil free (dry) rotary vacuum pump - Suitable for use with oxygen - Flow: ≥ 10 m3/h - Maintenance kit (seals, o-rings, clamps) for maintinnence within regular intervals specified by the manufacturer User interface - Touch screen ≥ 5” or computer interface - Status parameters display - Recipe configuration and storage - Alarms Delivery time - Maximum 12 weeks (84 days) from the day of entry into force of the contract. Warranty - 1-year warranty from the day of signature of the handover record Training - Not required. |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

The operation is co-financed by the the Republic of Slovenia, Ministry of Education, Science and Sport and the European Union from the European Regional Development Fund. The operation is carried out under priority axis 1: ''International competitiveness of research, innovation and technological development, in line with smart specialization for increased competitiveness and greening of the economy'', priority investment 1.1 ''Strengthening R&D infrastructure and capacity to develop excellence in this and the promotion of competent centers, especially those of European importance'', specific objective 1.1.1 ''Efficient use of research infrastructure and development of knowledge / competences for better national and international cooperation in the knowledge triangle'' under the Operational Program for implementation of the European cohesion policy 2014-2020.