Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 1

Oznaka javnega naročila: 302/20 – RIUM8-FERI03.5/2020

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 1«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  | DOKAZILO |
| 1 | Sistem za fotolitografijo: |  |  |  |  |
|  | 1.: Naprava za nanos tankih plasti: |  |  |  |  |
|  | - Maksimalne dimenzije (ŠxDxV) 360 x 450 x 450 mm3 | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Modul za rotirajoče/centrifugalno nanašanje primerno za 200 mm velike okrogle rezine ali 150 mm kvadratne substrate | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Vakuumsko prijemalo s centrirnimi zatiči za rezine velikosti 100 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Vakuumsko prijemalo za laboratorijska stekelca 75x25 mm | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Vakuumsko prijemalo za vzorce majhnih premerov do 12 mm. sample size diameter 12 mm or larger | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Krmilnik z grafičnim vmesnikom | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Pokrov za posodo iz varnostnega stekla | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Delovno posoda | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Digitalni merilnik vakuuma | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Posoda za odplake: ≥ 0.5l | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Zaščita pred odpiranjem pokrova | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - hitrost: programsko nastavljiva v področju: od najmanj 50 rpm do vsaj 8000 rpm (odstopanje +/- 1 rpm) | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - pospešek: ≥ 4000 rpm/s | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - nastavitev časa vrtenja: Programsko od vsaj 1s do najmanj 999 s. | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Možnost shranjevanja vsaj 150 receptov | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Priključek za odvod izpustov | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Pokrov s podporo naslednjim funkcijam: | Nanašanje smole v centru in na robovih | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | Odstranjevanje nastalega roba s topilom na rezini po nanosu rezista | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | Sušenje z dušikom | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | Spiranje z destilirano vodo | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  |  | Doziranje razvijalca | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | 2.: Grelna plošča |  |  |  |  |
|  | - Maksimalne dimenzije (ŠxDxV) 380x470x630 mm3 | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Namizna grelna plošča za okrogle vzorce do premera minimalno 200 mm ali za kvadratne vzorce do minimalno 150 mm. | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Pine za nastavljanje vzorcev po višini z mikrometrsko ločljivostjo | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Temperaturno področje: 60 ≥ T ≥ 250 °C | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Temperaturno odstopanje na celotni plošči: Maksimalno: +/- 1 % | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Krmilnik z zaslonom na dotik | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Število receptov: ≥ 150 | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Število korakov v enem receptu: ≥ 40 | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - Programsko nastavljena hitrost segrevanja : ≥ 10°C/min | ☐ DA | ☐ NE |  |  |
|  | - 230 VAC napajanje z EU priključkom | ☐ DA | ☐ NE |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

The tenderer must indicate the actual technical specifications of the equipment offered in accordance with all requirements.

The tenderer must give the name of the attached catalogue or brochure of the equipment manufacturer and the page number(s), together with the relevant technical specification. In exceptional cases, the tenderer may also provide a link to the equipment manufacturer's website with the relevant technical specification. Where a link to the online document is provided, the tenderer shall indicate a page number, indicating the relevant technical specification.