Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 2

Oznaka javnega naročila: 302/20 – RIUM8-FERI03.5/2020

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Sistem za delo s polprevodniškimi fotonskimi in drugimi rezinami – Sklop 2«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  |  |  |  |  | DOKAZILO |
| 1 | Vreteno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 kW vreteno z ≤40000 rpm ali 1.8 kW vreteno z ≤60000 rpm | Moč: _____________ kW |  |  | Vrtljaji: _____________ rpm |  |  |  |  |  |
|  | - Vodno hlajeno vreteno. | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |  |
|  | Rezilo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - velikost rezila 2’’ (dva inča) | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |  |
|  | - nosilec za rezila s prirobnicami | ☐ DA |  |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |
|  | - Nosilec za rezila brez prirobnic | ☐ DA |  |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |
|  |  | Zunanji premer 52 mm | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | - Sistem za brušenje/vzdrževanje (»Dress«) rezila na delovnem primežu | ☐ DA |  |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |
|  | - Brezkontaktna nastavitev konice rezila za preverjanje položaja konice in obrabe med avtomatskim delovanjem | ☐ DA |  |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |
|  | Vrtljiva miza: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Omogoča rotacije ≥320°. | Kot rotacije vrtljive mize: _____________ ° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Porozna keramična vpenjalna miza primerna za 6" rezine | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |  |
|  | Rezanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rezalno področje po x osi: ≥ 155 mm | Rezalno področje po x osi: ________________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Največja hitrost premika po X-osi: ≥ 750 mm/s | Hitrost pomika po x-osi: __________________ mm/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Največja hitrost vračanja po x-osi: ≥ 750 mm/s | Hitrost vračanja po x-osi: __________________ mm/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Doseg Y-osi: ≥ 160 mm | Doseg po y osi: ________________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Največja hitrost po Y-osi: ≥ 180 mm/s | Hitrost po Y-osi: __________________ mm/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ločljivost Y osi: ≤ 5 µm po celotnem območju | Ločljivost: ________________ µm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Premik po Z osi: ≥ 30 mm | Pomik: ________________ mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Največja hitrost pomika Z-osi: ≥ 80 mm/s | Hitrost pomika Z-osi: __________________ mm/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ponovljivost Z osi: ≤1 µm | Ponovljivost: ________________ µm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem vida: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mikroskop z nizko povečavo | ☐ DA |  |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |
|  |  | Optična povečava ≤ x4 ali povečava na zaslonu ≤ 40x | Optična povečava: ________________ x |  |  |  |  | Povečava na zaslonu: ________________ x |  |  |
|  |  | Avtomatski fokus | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | - Mikroskop z veliko povečavo | ☐ DA |  |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |
|  |  | Optična povečava ≥ x7 ali povečava na zaslonu ≥ 210x | Optična povečava: ________________ x |  |  |  |  | Povečava na zaslonu: ________________ x |  |  |
|  |  | Avtomatski fokus | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | - Osvetlitev med poravnavo ter pozicioniranjem | ☐ DA |  |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |
|  | Velikost sistema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Višina (s signalno lučjo): ≤ 215 cm | Višina: ________________ cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Širina: ≤ 50 cm | Širina: ________________ cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Globina: ≤ 90 cm | Globina: ________________ cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uporabniški vmesnik in nadzorna programska oprema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Grafični uporabniški vmesnik z zaslonom na dotik | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaslon: ≥ 15“ | Velikost zaslona: ________________ “ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Programska oprema za kontrolo in programiranje naprave | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |  |
|  |  | Navodila za obnovitev v primeru napake | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  |  | Hramba več kot 3000 parametrov rezanja (receptov) | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  |  | Statusni indikatorji naprave | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  |  | Funkcija za preverjanje vreza | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  |  | Prikaz položaja rezila med rezanjem | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | - Avtomatsko delovanje | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |  |
|  |  | Avtomatsko zaznavanje položaja rezanja | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | - Pol-avtomatsko delovanje | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |  |
|  |  | Hitrost in globina se lahko nastavita za vsako posamezno linijo | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |
|  | - USB vmesnik za zunanji pomnilnik | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |  |
|  | - Uporabniški vmesnik v angleškem jeziku | ☐ DA |  |  | ☐ NE |  |  |  |  |  |
|  | Zahteve za napajanje, zrak in vodo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Napajanje: 380 VAC, 3-faze | ☐ DA |  |  |  |  | ☐ NE |  |  |  |
|  | - Zrak | Najmanjši tlak ≥ 0.5 MPa |  |  |  |  | Tlak: ________________ Mpa |  |  |  |
|  |  | Največji tlak ≤ 0.8 MPa |  |  |  |  | Tlak: ________________ Mpa |  |  |  |
|  |  | Povprečna poraba zraka ≤ 180 l/min |  |  |  |  | Poraba zraka: ________________ l/min |  |  |  |
|  | - Voda za rezanje | Najmanjši tlak ≥ 0.2 MPa |  |  |  |  | Tlak: ________________ Mpa |  |  |  |
|  |  | Največji tlak ≤ 0.5 MPa |  |  |  |  | Tlak: ________________ Mpa |  |  |  |
|  |  | Povprečna poraba vode ≤ 4 l/min |  |  |  |  | Poraba vode: ________________ l/min |  |  |  |
|  | - Voda za hlajenje | Najmanjši tlak ≥ 0.2 MPa |  |  |  |  | Tlak: ________________ Mpa |  |  |  |
|  |  | Največji tlak ≤0.5 MPa |  |  |  |  | Tlak: ________________ Mpa |  |  |  |
|  |  | Pretok vode ≤ 2 l/min |  |  |  |  | Poraba vode: ________________ l/min |  |  |  |
| Začetni potrošni material in orodja: (dokazila niso potrebna) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1x Komplet orodja za vzdrževanje naprave |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 1x Orodje za menjavo rezila |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 3x Rezilo z držalom primerno za silicij |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 3x Rezilo brez držala primerno za steklo |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 2x Rezilo z držalom primerno za silicijev karbid |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 2x Rezilo z držalom primerno za keramične materiale |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 1x nosilec za rezila brez prijemal Φ52 |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 1x Orodje za R tip nosilca |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 10x Ploščice za vzdrževanje rezila |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 5x 6” ogrodje za rezalno mizo |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |
| 1x Vsaj 20 m rola traku za pritrditev obdelovanca |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.