Št.: JN-12/2022

Ljubljana, maj 2022

Razpisna dokumentacija:

RTG APARATI

po odprtem postopku javnega naročanja v skladu s 40. členom ZJN-3

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Direktorica:

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018 in 121/2021, v nadaljevanju ZJN-3), Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju s predložitvijo svojih ponudb.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež naročnika:

Zdravstveni dom Ljubljana

Metelkova ulica 9

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:

Barbara Delak, mag. manag.

E-pošta: barbara.delak@zd-lj.si

Telefon: 01/3003925

  - Predmet javnega naročila

Nakup RTG aparatov v naslednjih sklopih:

- RTG aparat za slikanje pljuč

- RTG aparat za slikanje skeleta

- Mamograf

  - Dobavni rok oz. rok začetka in dokončanja del

Dobava in montaža najkasneje v roku 8 tednov po podpisu pogodbe.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek javnega naročanja

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo, pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije. Take spremembe se bodo štele za neobstoječe in se ne bodo upoštevale.

Ponudnik mora ponudbo pripraviti v slovenskem jeziku, z izjemo prospektov, ki so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku. Za del ponudbe, ki ne bo v slovenskem jeziku, bo lahko naročnik od ponudnika zahteval, da predloži prevod v slovenski jezik.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo:

    - Podatki o ponudniku

    - ESPD obrazec

    - Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec

    - Potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence

    - Izjava za pridobitev podatkov s pooblastilom

    - Izjava o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije

    - Katalogi, prospekti in navodila

    - Ponudbeni predračun

    - Vzorec Pogodba za kupoprodajo predmeta naročila

    - Izjava o servisiranju opreme

    - Izjava o kadrovski usposobljenosti serviserjev

    - Seznam rezervnih delov

    - Vzorec Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

    - Vzorec Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi po EPGP-758

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovil, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5-ih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- v primerih, ko je ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Dokazilo za prvo alinejo:

- Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Datum izdaje predloženega dokazila ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

- Pred oddajo javnega naročila bo naročnik pridobil oz. preveril podatke iz kazenske evidence za ponudnika, kateremu se bo odločil oddati predmetno naročilo in za vse osebe, ki so navedene v prejšnji alineji.

Razloge za izključitev bo naročnik preveril iz obrazca ESPD. Razloge za izključitev za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-Certis.

V skladu s 1. točko 77. člena ZJN-3 lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- Da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

- Da ima ponudnik posebno dovoljenje za opravljanje storitev, ki so predmet naročila: ponudnik mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet naročila, pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje; A: Ustreznost - Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register.

- Ekonomski in finančni položaj:

Da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih (šteto od roka za oddajo ponudb) niso bili blokirani.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje; B: Ekonomski in finančni položaj - Druge ekonomske ali finančne zahteve. Ponudnik mora priložiti tudi potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od dneva objave javnega naročila.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

Da je ponudnik v preteklih 3 letih pred objavo javnega naročila, sam ali v sodelovanju s podizvajalci, dobavil ter izvedel dobavo vsaj 3 enakovrednih aparatov, z enakim namenom uporabe v zdravstvene ustanove, pri čemer morata biti vsaj 2 referenci izvedeni v Sloveniji, 1 pa je lahko v državi članici EU.

Pogoj mora ponudnik izpolnjevati za vsak posamezen sklop za katerega oddaja ponudbo.

Kot dokazilo ponudnik predloži:

- Izjava o servisiranju opreme

- Izjava o kadrovski usposobljenosti serviserjev

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost - Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste; Za naročila blaga: vzorci, opisi ali fotografije s potrdilom o pristnosti; Za naročila blaga: potrdila pristojnih ustanov za nadzor kakovost.

V skladu s 1. točko 77. člena ZJN-3 lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz 76. člena ZJN-3.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna

Naročnik bo naročilo oddal po sklopih.

Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop (en sklop, več sklopov ali za vse sklope). Ponudnik izpolni le tisti del Ponudbenega predračuna, na katerega sklop se nanaša njegova ponudba. Ponudnik v obrazcu ESPD navede, za kateri sklop se prijavlja. V primeru, da to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu Ponudbeni predračun navedel cene.

Ponudba na ponudbenem predračunu mora biti podana v celoti. Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 6.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Ponujena oprema mora:

- biti nova (iz tekoče proizvodnje in neuporabljena, ne sme biti demonstracijski model);

- ustrezati opisanim zahtevam glede tehničnih specifikacij, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije;

- imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg. oz. za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih (CE oznaka – izjava o skladnosti) in izpolnjevati standarde, glede na predmet javnega naročila, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU (kopije ustreznih certifikatov ponudnik predloži v ponudbi – lahko v tujem jeziku).

Cena oz. vrednost ponudbe

Cene ponujene opreme v ponudbi morajo biti izražene v EUR, končna vrednost ponudbe mora biti zaokrožena na dve decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam (izhodišče Cena na EM brez DDV).

Končna vrednost ponudbe je oblikovana po pariteti »DDP naročnik« (INCOTERMS).

Aparati iz vseh sklopov bodo montirani na lokaciji Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana. V končni ceni ponudbe morajo biti vsebovani vsi stroški (dostave, montaže, poskusnega obratovanja, izobraževanja uporabnikov, vzdrževanja v garancijskem roku v skladu s standardi, demontaža in odvoz stare opreme ipd.), popusti, davek na dodano vrednost in druge dajatve.

Končne cene so cene z DDV. Spremembe stopnje DDV ali premalo obračunan DDV je tveganje ponudnika.

Končna vrednost v ponudbi je fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila.

  - Katalogi, prospekti in navodila

Ponudnik mora pod Prilogo 5 obvezno priložiti kataloge oz. prospekte ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam navedenim v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 6.

Ponudnik mora v katalogu (prospektu, tehničnem listu ipd.) označiti izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev iz Priloge 4 z zaporedno št. posamezne zahteve. Če izpolnjevanje posameznih zahtev ne bo razvidno v Prilogi 4, ponudnik lahko te dokaže tudi z ogledom ponujene opreme, ki ga ponudnik zagotovi na lastne stroške. O ogledu se opravi zapisnik.

Naročnik si za potrebe ocenjevanja ponudb pridržuje pravico do testiranja ponujene opreme. Možnost testiranja ponujene opreme mora ponudnik naročniku zagotoviti na lastne stroške in najkasneje v 5-ih delovnih dneh od prejema poziva. O testiranju se opravi zapisnik.

Naročnik si pridržuje pravico do naknadne zahteve po dodatni dokumentaciji (kot. npr. navodil za uporabo, dodatni opisi ipd.), če je to potrebno. Ponudnik mora dokumentacijo predložiti naročniku najkasneje v 3 delovnih dneh od prejema poziva (po elektronski pošti), drugače bo njegova ponudba spoznana za nedopustno in bo izključena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Katalogi, prospekti in navodila so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in utemeljen.

Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe ter pojasnila ali dodatna dokazila o teh podatkih so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 20.6.2022 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je kupcu v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku je naveden na Portalu javnih naročil pod točko »I.3 Sporočanje«

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 20.6.2022 ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- POJASNILA

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 3.6.2022 do 12. ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb do 12.00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe vsebine razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

Naročnik sme v postopku ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahtevati pojasnila ponudb. Zahtevek za pojasnjevanje in odgovor morata biti podana v pisni obliki.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje skupne vrednosti dopustne ponudbe.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Zahtevane tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati ponujeni aparati, so navedene v Prilogi 4.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Skladno z 89. členom ZJN-3 lahko naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnik bo moral v določenem roku predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

- STROŠKI PONUDBE

# Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- RAVNANJE NAROČNIKA V PRIMERU ZAVRNITVE VSEH PONUDB

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O svoji odločitvi obvesti ponudnike ali kandidate (5. točka 90. člena ZJN-3)

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

- Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oz. ničnost pogodbe.

- Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v 8-ih delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- Pri dobavi opreme, ki je predmet javnega naročila, izbrani ponudnik upošteva standarde kakovosti naročnika (ISO 9001:2015).

- Izbran ponudnik mora za dobavljeno opremo izdati e-račun, skupaj s prilogami - podpisanimi dobavnicami s strani naročnika in dokumentacijo o prevzemu.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz  2. odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1l, 60/17), lahko vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

PODATKI O PONUDNIKU

| Firma oz. ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD.

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka za oddajo ponudb, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

POTRDILA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IZ KAZENSKE EVIDENCE

Ponudnik predloži potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Datum izdaje predloženega potrdila ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV S POOBLASTILOM

Ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo

Ponudnik 			_______________________________________________________

Polni naziv podjetja: 		_______________________________________________________

Sedež in njegova občina: 		_______________________________________________________

Matična številka podjetja: 		_______________________________________________________

Izjavljamo, da lahko naročnik Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, Ljubljana, za namene javnega naročila za RTG aparati, št. JN-12/2022, pridobi podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnega pooblastila za ponudnika in naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Kraj in datum rojstva |  |
| Stalno bivališče |  |
| Podpis |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo.

|  | 1. SKLOP: RTG APARAT ZA SLIKANJE PLJUČ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujeni RTG aparat za slikanje pljuč: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| A | Sistem sestavljajo komponente: |  |  |
| 1 | Generator, ki mora biti v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema, |  |  |
| 2 | Stropni nosilec z RTG cevjo |  |  |
| 3 | Možnost nadgradnje s 3D kamero za nadzor pacienta med preiskavo, ki omogoča kolimacijo slikovnega polja tudi iz kontrolnega prostora in avtomatsko kolimacijo pri slikanju prsnih organov |  |  |
| 4 | Stenski stativ z vgrajenim direktnim digitalnim sprejemnikom slikovnim sprejemnikom |  |  |
| 5 | Delovna postaja za prevzem bolnika, obdelavo in post-procesiranje pridobljenih slik |  |  |
| B | Generator |  |  |
| 6 | Biti mora v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema |  |  |
| 7 | Visokofrekvenčni generator z nominalno močjo vsaj 65 kW |  |  |
| 8 | Omogočena mora biti izbira toka v obsegu vsaj od 1 mA do 1000 mA |  |  |
| 9 | Najmanjši mAs produkt ne sme biti večji kot 0,5 mAs |  |  |
| 10 | Omogočene morajo biti napetosti toka v obsegu vsaj od 40 do 150 kV |  |  |
| 11 | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti daljši od 1ms |  |  |
| C | Stropni nosilec RTG cevi in RTG cev |  |  |
| 12 | Nominalna moč RTG cevi vsaj 150 kV |  |  |
| 13 | RTG cev mora imeti dve gorišči, od katerih najmanjše ne sme biti večje od 0,6 mm, največje pa ne sme presegati velikost 1,0 mm |  |  |
| 14 | Sistem ima rotirajočo anodo, katere rotacija mora biti vsaj 9000 vrtljajev na minuto |  |  |
| 15 | Toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 800 kHU |  |  |
| 16 | V kolimatorju mora biti vgrajen svetlobni prikaz slikovnega polja vključno z laserskim pokazateljem sredine slikovnega polja. |  |  |
| 17 | Vzdolžni pomik mora biti najmanj 200 cm |  |  |
| 18 | Prečni pomik mora biti najmanj 150 cm |  |  |
| 19 | Vertikalni pomik mora biti najmanj 180 cm. |  |  |
| 20 | Motorizirana rotacija okoli horizontalne osi mora biti najmanj +/- 1200, signalizirano pri 00, +900, -900 |  |  |
| 21 | Motorizirana rotacija okoli vertikalne osi mora biti najmanj najmanj +/- 1350, signalizirano pri 00, +900, -900 |  |  |
| 22 | Sistem mora vsebovati ročno ali motorizirano nastavljiv kolimator z možnostjo ročne in/ali motorizirane rotacije za +/- 450 |  |  |
| 23 | V kolimatorju morajo biti vgrajeni filtri mehkih žarkov, ki se avtomatsko vstavljajo glede na izbrani klinični protokol |  |  |
| 24 | Sistem mora omogočati pregled nad pacientom in preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju, ki je pozicioniran na ohišju RTG cevi. Preko zaslona na dotik mora omogočati spremembe vsaj glede: izbire delovnega mesta, prilagoditve ekspozicijskih parametrov, izbor ionizacijskih celic za avtomatski nadzor ekspozicije in prikazovati podatke o pacientu. Omenjen prikaz in opravljanje mora biti omogočeno pri slikanju vertikalno in horizontalno. |  |  |
| 25 | Sistem mora omogočati avtomatsko centriranje, sledenje položaju detektorskega sistema in avtomatsko prilagajanje razdalje fokus – detektor (SID). Za zagotavljanje učinkovitega delovnega procesa se more sistem premikati v vseh premikajočih se oseh sočasno, premiki v vseh oseh (x, y, z ter rotacija okoli horizontalne in vertikalne osi). |  |  |
| 26 | Sistem mora omogočati svetlobni prikaz slikovnega polja, hkrati pa mora imet vgrajen laserski pokazatelj sredine slikovnega polja. |  |  |
| D | Stenski stativ: |  |  |
| 27 | Imeti mora vgrajen direktni digitalni detektor |  |  |
| 28 | Vertikalni pomik (centralni RTG žarek od tal) mora biti v obsegu najmanj od 35 cm – 170 cm |  |  |
| 29 | Naklon detektorja mora biti v obsegu najmanj od -200 do + 900 |  |  |
| 30 | Rešetka za stenski stativ mora omogočati slikanje na razdalji vsaj od 1,15 m do 1,8 m (in). |  |  |
| 31 | Stenski stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC), od tega najmanj 2 stranski in 1 sredinsko |  |  |
| 32 | Sistem mora omogočati avtomatsko sinhronizirano premikanje RTG cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa |  |  |
| 33 | Imeti mora držala za roke, ki so v pomoč pri slikanju pljuč (PA in LAT projekcij) |  |  |
| E | Fiksni slikovni sprejemnik: |  |  |
| 34 | Direktni digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi) |  |  |
| 35 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 42 x 42 cm, velikost matrike pa vsaj 2800 x 2800 pixlov |  |  |
| 36 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti večja kot 150 μm |  |  |
| 37 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit |  |  |
| 38 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 6 s za prikaz popolnoma rekonstruirane slike) |  |  |
| F | Delovna postaja: |  |  |
| 39 | Monitor diagonale vsaj 19' |  |  |
| 40 | Shranjevanje vsaj 10.000 slik |  |  |
| 41 | Omogočati mora vnos programov slikanja in nadzor rentgenskega generatorja ter vseh ekspozicijskih parametrov |  |  |
| 42 | Avtomatski digitalni sistem mora omogočati obdelavo digitalnih slik z izjemno visoko dinamično občutljivostjo ter izjemnim razmerjem signal šum |  |  |
| 43 | Omogočena je naknadna obdelava pridobljenih slik (zoomiranje, dodajanje komentarjev, rotacija) z možnostjo izbora različnih filtrov za izboljšanje razmerja signal šum |  |  |
| 44 | Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist Management |  |  |
| G | Ostale tehnične zahteve: |  |  |
| 45 | DAP meter (lahko tudi programska rešitev) |  |  |
| 46 | Brezžični daljinski upravljalnik |  |  |
| 47 | Stensko držalo za rešetke |  |  |
| 48 | Aplikacija, ki omogoča avtomatizirano post-procesiranje radioloških preiskav pljuč (PA, stoje) z algoritmi umetne inteligence. Aplikacija na preiskavah pljuč identificira in označi vnaprej definirano patologijo, in sicer vsaj pnevmotoraks, pljučne lezije, plevralni izliv, atelektaze in consolidacije. Rezultati so predstavljeni v formatu DICOM SC in samodejno arhivirani v uporabnikov sistem PACS, kjer so na voljo za pregled in poročanje. |  |  |

Ponudnik se obveže, da bo obstoječi aparat z inventarno številko ZDL 0063421, ki se nahaja na lokaciji Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, odpeljal in uničil. Po uničenju aparata je dolžan naročniku dostaviti dokazila o uničenju.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

|  | 2. SKLOP: RTG APARAT ZA SLIKANJE SKELETA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujeni RTG aparat za slikanje skeleta: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| A | Teledirigiran RTG aparat |  |  |
| 1 | Sistem za direktno digitalno rentgensko slikanje. |  |  |
| 2 | Ponudnik mora v ponudbi ponuditi popoln aparat z vsemi sestavnimi deli potrebnimi za delovanje in montažo aparata. |  |  |
| 3 | Aparat mora omogočati samodejne premike nosilca rentgenske cevi z rentgensko cevjo, mize in stropnega nosilca detektorja glede na izbrani organ slikanja. |  |  |
| 4 | Ponudnik mora pripraviti natančne načrte za namestitev in pritrditev aparata in po potrebi tudi načrte vmesne konstrukcije med spuščenim stropom in nosilno stropno konstrukcijo. |  |  |
| B | Sistem sestavljajo: |  |  |
| 5 | Stropni, teleskopski, samodejno, motorno nastavljivi nosilec rentgenske cevi z enoto za premikanje rentgenske cevi in ekranom za prikaz podatkov o bolniku in prikazom in možnostjo spreminjanja slikovnih parametrov. |  |  |
| 6 | Vgrajeni dinamični digitalni detektor, ki omogoča izvajanje slikovnih in flouroskopskih preiskav na mizi aparata ter prosto v prostoru, tudi na bolniških posteljah. |  |  |
| 7 | Visokofrekvenčni rentgenski generator z upravljalno enoto. |  |  |
| 8 | Rentgenska pregledovalna miza nastavljiva po višini. |  |  |
| 9 | Dodatni brezžični slikovni detektor za izvajanje prostih projekcij na bolniških posteljah, vozičkih ali prosto v prostoru. |  |  |
| 10 | Izbor slikovnih parametrov in vnos podatkov o bolniku, pregled, obdelava in prenos slike |  |  |
| 11 | Voziček z vsaj dvema diagnostičnima zaslonoma velikosti diagonal vsaj 19 palcev, za prikaz žive, fluoroskopske in referenčne slike. |  |  |
| 12 | Upravljalna konzola za upravljanje aparata v preiskovalnem prostoru. |  |  |
| 13 | Akvizicijska konzola z dvema zaslonoma za prikaz slike in podatkov o pacientu. |  |  |
| 14 | Oprema |  |  |
| C | Rentgenski generator |  |  |
| 15 | Visokofrekvenčen generator z nominalno močjo vsaj 100 kHZ. |  |  |
| 16 | Mora omogočati pulzno fluroskopijo. |  |  |
| 17 | Moč generatorja vsaj 80kW. |  |  |
| 18 | Omogoča napetosti vsaj v območju med 40 kV in 150 kV. |  |  |
| 19 | Omogoča tokove vsaj v območju med 1 mA in 800 mA. |  |  |
| 20 | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti daljši kot 1 ms. |  |  |
| 21 | Obe RTG cevi sta povezani na en generator (v primeru, da je ponujen aparat z dvema cevema). |  |  |
| D | Rentgenska cev in kolimator |  |  |
| 22 | Rotacijska anoda. |  |  |
| 23 | Maksimalna napetost na cevi vsaj 150 kV. |  |  |
| 24 | Rentgenska cev mora imeti najmanj dve gorišči, manjše ne večje od 0,6 mm x 0,6 mm in večje ne večje od 1 mm x 1 mm. |  |  |
| 25 | Moč fokusov mora biti najmanj 40kW in 60kW, za mali in veliki fokus, po IEC 60613 normi. |  |  |
| 26 | Toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 750 kHU in toplotna kapaciteta cevi ne manj kot 2 MHU. |  |  |
| 27 | RTG cev mora imeti vgrajene dodatne izmenljive filtre za oblikovanje RTG snopa. Izbor filtrov mora biti samodejen glede na izbrano napetost ali preiskavo in ročen glede na želje uporabnika. |  |  |
| E | Nosilec RTG cevi |  |  |
| 28 | Vzdolžni premik središča rentgenske cevi mora biti najmanj 300 cm. |  |  |
| 29 | Prečni premik središča rentgenske cevi mora biti najmanj 200 cm. |  |  |
| 30 | Vertikalni premik rentgenske cevi mora biti najmanj 150 cm. |  |  |
| 31 | Motorizirana in ročna rotacija cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj od -100° do +210°, z zaustavitvijo pri vsaj 0°, +90°in -90°. |  |  |
| 32 | Motorizirana in ročna rotacija okoli horizontalne osi mora biti najmanj od -130 do +160°. |  |  |
| 33 | V kolimatorju mora biti vgrajen svetlobni prikaz slikovnega polja. Svetloba slikovnega polja mora biti dobro vidna pri normalni delovni svetlobi prostora. Vgrajen mora biti tudi laserski pokazatelj sredine slikovnega polja. |  |  |
| 34 | Ohišje RTG cevi mora biti opremljeno z ekranom, ki mora prikazovati slikovne parametre in osnovne podatke o bolniku in slikanem organu. |  |  |
| 35 | Na ekranu nosilca RTG cevi mora biti omogočena vsaj sprememba slikovnih parametrov (kV, mA, ms), izbor fokusa rentgenske cevi, izbor filtra mehkih žarkov in vrstni red predvidenih slikanj organov ali predelov. |  |  |
| 36 | Prikaz podatkov na ekranu mora biti pravilno in berljivo prikazan v navpičnem in vodoravnem položaju rentgenske cevi. |  |  |
| 37 | Vertikalno premikanje RTG cevi sinhronizirano z vertikalnim premikom detektorja. |  |  |
| F | Miza za pacienta |  |  |
| 38 | Dimenzije mize morajo biti vsaj 210 cm x 70 cm. |  |  |
| 39 | Obseg nastavitve višine mize je omogočen v območju vsaj med 50 cm do 90 cm. |  |  |
| 40 | Nosilnost mize vsaj 200 kg. |  |  |
| G | Vgrajeni detektor |  |  |
| 41 | Direktni digitalni detektor mora delovati na osnovi amorfnega silicija (aSi). |  |  |
| 42 | Velikost ene pixel enote je lahko največ 150 µm. |  |  |
| 43 | Področje zajemanja slike (aktivno področje) ne sme biti manjše od 42 cm x 42 cm. |  |  |
| 44 | Detektor mora omogočati izvajanje fluoroskopskih preiskav. |  |  |
| 45 | Matrika zajema vsaj 2800 x 2800 točk. |  |  |
| 46 | Globina digitalizacije slike vsaj 16 bit. |  |  |
| 47 | Poleg osnovnega polja mora detektor omogočati vsaj še 3 povečave. |  |  |
| 48 | Vertikalni premik detektorja mora biti najmanj 150 cm. |  |  |
| 49 | Motorizirana in ročna rotacija okoli horizontalne osi mora biti najmanj od -20 do + 90°. |  |  |
| 50 | Omogočena je motorizirana in ročna rotacija vgrajenega dinamičnega detektorja okoli vertikalne in horizontalne osi, neodvisno od položaja cevi. |  |  |
| H | Mobilni detektor |  |  |
| 51 | Mobilni detektor mora omogočati uporabo prosto po celotnem prostoru. Povezava z digitalnim sistemom poteka brezžično in na frekvencah, ki ne motijo drugih aparatur v prostoru. |  |  |
| 52 | Masa mobilnega detektorja mora biti maksimalno 4 kg. |  |  |
| 53 | Aktivna matrika mobilnega detektorja ne sme biti manjša od 34 cm x 42 cm. |  |  |
| 54 | Debelina mobilnega detektorja je lahko največ 2,5 cm. |  |  |
| 55 | Mobilni detektor mora zdržati vsaj 100 kg točkovnega pritiska (npr. pri stoječih pacientih) in vsaj 140 kg pri površinskem pritisku (npr. pri ležečih pacientih). |  |  |
| 56 | Ponujena mora biti tudi rešetka za zmanjšanje vpliva sekundarnega sevanja na kvaliteto slike za mobilni detektor, fokusirana na razdaljo 115 cm in toleranco ± 10 cm. Rešetka se mora dati trdno pritrditi na slikovni detektor in enostavno sneti. |  |  |
| 57 | Rešetka za fiksni detektor mora omogočati slikanja od 1,15 m do 1,80 m, za mobilni pa samo 1,15 m. |  |  |
| 58 | Polnilna postaja za polnjenje baterije detektorja z dodatno baterijo. |  |  |
| I | Delo z aparatom |  |  |
| 59 | Popoln nadzor generatorja in delo z aparatom mora biti omogočen iz ene delovne postaje v prostoru operaterja. |  |  |
| 60 | Aparat uporablja za popolno funkcionalnost en generator. |  |  |
| 61 | Sistem mora omogočati nadgradnjo za 3D slikanje v stoječem ali ležečem položaju. |  |  |
| 62 | Pri vseh preiskavah in v vseh položajih mora biti omogočena kratka, nizkodozna fluoroskopija za lažje pozicioniranje pacienta. |  |  |
| 63 | Omogočeno mora biti shranjevanje in prikaz dinamičnih fluoroskopskih sekvenc. |  |  |
| 64 | Aparat mora omogočati shranjevanje položajev ter parametrov preiskave (vsaj kV, ma, ms, položaj zaslonk) in samodejno pozicioniranje v vsaj 200 shranjenih položajev. |  |  |
| 65 | Sistem mora omogočati osnovno obdelavo slike: svetlenje, temnenje, kontrast, povečava, filtriranje za izboljšanje razmerja signal – šum, izboljšanje ostrine slike, poudarjanje robov posameznih detajlov, obračanje, zrcaljenje, merjenje (vsaj navidezno) razdalj in kotov, dodajanje komentarjev, shranjevanje pogosto uporabljenih komentarjev, izrezovanje, elektronsko zaslanjanje. |  |  |
| 66 | Sistem mora omogočati povezovanje z računalniškim arhivom rentgenskih slik (PACS) po DICOM standardu najmanj različice 3.0. Na voljo morajo biti vsaj: |  |  |
|  | - DICOM Send |  |  |
|  | - DICOM Basic Print |  |  |
|  | - DICOM Storage Commitment |  |  |
|  | - DICOM Modality Worklist Management |  |  |
|  | - DICOM Query Retrieve |  |  |
|  | - DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS) za pošiljanje in zbiranje vseh podatkov o preiskavi |  |  |
| 67 | Sistem mora omogočati shranitev najmanj 8.000 slik v polni kvaliteti. |  |  |
| 68 | Sistem mora vključevati19 palčen monitor za izbor slikovnih parametrov in ogled in osnovno obdelavo slike. |  |  |
| 69 | Omogočeno mora biti zapisovanje pacientovih slik na CD / DVD (z demografskimi podatki pacienta ali brez - anonimizirano) s programsko opremo za pregledovanje slik, tako da je možno te slike pregledovati na običajnem računalniku. Programska oprema za ogledovanje slik na CD / DVD mora biti za končnega uporabnika (slikanega bolnika) brezplačna in mora omogočati osnovno obdelavo slik. |  |  |
| 50 | Omogočen mora biti izvoz pacientovih slik na USB medij. |  |  |
| J | Ostalo |  |  |
| 51 | Aparat mora biti opremljen z merilcem doze - Dose area product (DAP) meter. Podatki o dozi se morajo videti ob sliki na monitorju in shraniti skupaj s sliko. Podatki se morajo prenašati v RIS in PACS sistem. |  |  |
| 52 | Sistem mora omogočati izvajanje slikanja dolgih posnetkov, t.j. celotne hrbtenice oz. celotnih ekstremitet. |  |  |
| 53 | Slikanje se izvaja s spreminjanjem kota rentgenske cevi (rotacija z navidezno osjo vrtišča skozi žarišče cevi). |  |  |
| 54 | Za izvajanje preiskave stoje mora biti vključeno stojalo, ki omogoča nastavitev pacienta, vzdrževanje ravnotežnega položaja in merilo. |  |  |
| 55 | Komandni pult in monitor tudi v preiskovalnem prostoru (zaradi flouroskopskih preiskav). |  |  |
| 56 | Vključena mora biti funkcionalnost rekonstrukcije dolgih posnetkov (na konzoli RTG aparata ali posebna delovna postaja). |  |  |
| 57 | Blazine za podlaganje udov – standardni paket. |  |  |

Ponudnik se obveže, da bo obstoječi aparat z inventarno številko ZDL 0063420, ki se nahaja na lokaciji Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, odpeljal in uničil. Po uničenju aparata je dolžan naročniku dostaviti dokazila o uničenju.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

|  | 3. SKLOP: MAMOGRAF |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujeni RTG aparat za slikanje pljuč: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| A | Sistem sestavljajo komponente: |  |  |
| 1 | Generator, ki mora biti v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema, |  |  |
| 2 | Stativ – C-lok z vgrajenim direktnim digitalnim detektorjem, |  |  |
| 3 | Konzola za nadzor sistema z možnostjo upravljanja generatorja in delovna postaja za prevzem bolnika, obdelavo ter postprocesiranje pridobljenih slik |  |  |
| B | Generator: |  |  |
| 4 | Visokofrekvenčni generator z nominalno močjo vsaj 5 kW |  |  |
| 5 | Omogočena mora biti izbira produkta mAs v obsegu vsaj od 3 mAs do 700 mAs |  |  |
| 6 | Omogočene morajo biti napetosti toka v obsegu vsaj od 25 do 35 kV, koraki po 1 kV |  |  |
| 7 | Omogočen mora biti ročni in samodejni izbor ekspozicijskih pogojev (AEC) |  |  |
| C | RTG cev |  |  |
| 8 | Imeti mora 2 fokusa |  |  |
| 9 | Imeti mora vsaj 2 različna filtra. Omogočena mora biti ročna in avtomatična izbira filtra. |  |  |
| 10 | Avtomatična kolimacija glede na izbrano kompresijsko ploščo |  |  |
| 11 | Aparat mora imeti sistem za samodejno izbiro ustreznega spektra slikanja in za nadzor ekspozicij. Sistem za samodejno izbiro spektra mora omogočati določitev predela dojke z največjo gostoto in prilagajanje ekspozicije temu predelu. |  |  |
| 12 | Tehnologija za slikanje brez rešetke, ki omogoča računalniško odstranjevanje sipanega sevanja |  |  |
| D | Stativ – C-lok |  |  |
| 13 | Razdalja fokus - detektor najmanj 60 cm |  |  |
| 14 | Motoriziran vertikalni pomik v obsegu od 75 cm do 150 cm |  |  |
| 15 | Motorizirana rotacija C loka v obsegu – 1800 do + 1800 |  |  |
| 16 | Omogočati mora motorizirano in ročno kompresijo, sila kompresije mora biti prikazana na aparatu na način, da jo operater vidi med izvajanjem kompresije |  |  |
| 17 | Omogočen mora biti izbor sile kompresije vnaprej |  |  |
| 18 | Možnost izbire avtomatične in ročne dekompresije po končani ekspoziciji |  |  |
| 19 | Nožna stikala za vertikalni pomik C-loka in kompresijo |  |  |
| 20 | Omogočeno mora biti slikanje brez rešetke, rekonstrukcijski algoritem mora izničiti oziroma zmanjšati prikaz sipanega sevanja |  |  |
| 21 | Aparat mora omogočati izračun gostote dojke. Izračun mora biti na voljo operaterju aparata zaradi morebitne spremembe protokola dela. |  |  |
| 22 | Izbor kompresijskih plošč: |  |  |
| 23 | - Standardni kompresijski plošči velikosti 24 x 30 cm in 18 x 24 cm |  |  |
| 24 | - Premični kopresorij |  |  |
| 25 | - Kompresorij za spot velikosti 6 x 6 cm |  |  |
| 26 | - Kompresorij za povečave: komplet – plošča s fakt. povečave + kompresijska plošča 9 x 9 cm in 16 x 20 cm. |  |  |
| E | Digitalni detektor: |  |  |
| 27 | Delovati mora na podlagi tehnologije direktne konverzije RTG žarkov v el. signal (detektor na osnovi aSe). |  |  |
| 28 | Zagotavljati mora uporabo najmanj dveh velikosti slikovnega polja, velikost aktivne površine pa mora biti velikosti najmanj 24 x 30 cm |  |  |
| 29 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 85 μm |  |  |
| 30 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit |  |  |
| F | Delovna postaja: |  |  |
| 31 | Monitor diagonale vsaj 19' |  |  |
| 32 | Tipkovnica za vnos podatkov |  |  |
| 33 | Nožno stikalo za ekspozicijo |  |  |
| 34 | Pomnilnik na delovni postaji s kapaciteto pomnilnika za najmanj 10.000 slik |  |  |
| 35 | Funkcije za naknadno obdelavo pridobljenih slik najmanj: zoom, funkcija povečevalno steklo, zrcaljenje gor/dol in levo/desno, invertiranje slike, možnost vnosa komentarja, meritve na sliki. |  |  |
| 36 | Sistem mora podpirati dvojno delovno listo (npr. ZD Ljubljana in DORA) |  |  |
| 37 | Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov |  |  |
| 38 | Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov: DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Modality Worklist Management |  |  |
| G | Ostale tehnične zahteve: |  |  |
| 39 | Zaščita pred sevanjem: zaščita obraza za preiskovanca, zaščitno steklo za stikalno mesto aparata |  |  |
| 40 | Dve delovni postaji s strojno opremo. Potrebna sta vsaj po dva barvna monitorja vsaj 5 MP ali vsaj po en vsaj 10 MP. |  |  |
| 41 | CAD sistem |  |  |
| H | CAD sistem: Transpara |  |  |
| 42 | Računalniško podprta diagnostika za označevanje sumljivih mest na mamografski sliki |  |  |
| 43 | Interaktivna podpora pri zaznavanju sprememb na 2D in 3D mamografskih slikah, ki temelji na tehnologiji umetne inteligence |  |  |
| 44 | Kategorizacija mamografskih slik in pripadajoča lestvica za ocenjevanje pomembnosti najdenih sprememb |  |  |

Ponudnik se obveže, da bo obstoječi aparat z inventarno številko ZDL 0065710, ki se nahaja na lokaciji Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, odpeljal in uničil. Po uničenju aparata je dolžan naročniku dostaviti dokazila o uničenju.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

KATALOGI, PROSPEKTI in NAVODILA

Ponudnik predloži specifikacijo ponujene opreme ter kataloge in prospekte v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN

| 1. sklop: RTG aparat za slikanje pljuč |  |
| --- | --- |
| Proizvajalec, model, leto proizvodnje: __________________________________________________ |  |
| Država porekla: ___________________________________________________________________ |  |

| Predmet naročila | Ponudbena cena EUR brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| RTG aparat za slikanje pljuč |  |  |  |

| 2. sklop: RTG aparat za slikanje skeleta |  |
| --- | --- |
| Proizvajalec, model, leto proizvodnje: __________________________________________________ |  |
| Država porekla: ___________________________________________________________________ |  |

| Predmet naročila | Ponudbena cena EUR brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| RTG aparat za slikanje skeleta |  |  |  |

| 3. sklop: Mamograf |  |
| --- | --- |
| Proizvajalec, model, leto proizvodnje: __________________________________________________ |  |
| Država porekla: ___________________________________________________________________ |  |

| Predmet naročila | Ponudbena cena EUR brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Mamograf |  |  |  |

Datum veljavnosti ponudbe (vsaj 120 dni od dneva odpiranja ponudb): _______________________

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Ponudnik predloži izpisan, podpisan in žigosan vzorec pogodbe, s čemer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem  vzorcu.

VZOREC

POGODBA št. JN-12/2022 za kupoprodajo RTG aparatov

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot kupec

Matična št.: 5056063

IŠ za DDV: SI80683568

IBAN: SI56 0126 1603 0921 845

in

_________________________________________,  ki ga zastopa ____________________________, kot prodajalec

Matična št.: _____________

IŠ za DDV: _____________

IBAN: __________________

PREDMET POGODBE

      - člen

Predmet te pogodbe je kupoprodaja RTG aparatov:

- RTG aparat za slikanje pljuč _______________________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla), v vrednosti ______________ EUR brez DDV oz. ______________ EUR z DDV;

- RTG aparat za slikanje skeleta ____________________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla), v vrednosti ______________ EUR brez DDV oz. ______________ EUR z DDV;

- Mamograf _____________________________________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla), v vrednosti ______________ EUR brez DDV oz. ______________ EUR z DDV;

v skupni vrednosti ____________ EUR brez DDV oz. _______________ EUR z DDV, skupaj z dostavo, montažo, poskusnim obratovanjem, izobraževanjem uporabnikov, vzdrževanjem v garancijskem roku v skladu s standardi, demontažo in odvozov stare opreme, po specifikaciji iz ponudbe JN-12/2022, ki je sestavni del in priloga te pogodbe.

KVALITETA BLAGA

      - člen

Oprema, ki se dobavi v skladu s prvim členom te pogodbe, je nova, prihaja iz tekoče proizvodnje, narejena iz standardnih prvorazrednih materialov. Oprema ustreza namenu, navedenem v navodilih za uporabo in deklarirani kvaliteti.

Navodila za uporabo in vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja, da lastnosti opreme, ki je predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo. Prodajalec se obvezuje, da bo oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe. Tovarniški atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, se predajo kupcu istočasno z dobavo.

      - člen

Prodajalec opreme izjavlja, da je oprema, ki je predmet te pogodbe, izdelana skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

NAČIN IN ROK DOBAVE IN MONTAŽE OPREME

      - člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil in montiral RTG aparat ali mamograf: Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, najkasneje v roku 8 tednov od dneva podpisa pogodbe.

KAKOVOSTNI PREVZEM

      - člen

Dobavljena in montirana oprema mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti skladno s specifikacijo iz priloge te pogodbe.

Če dobava ne ustreza kvaliteti določeni v prilogi, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti. Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od specifikacije iz priloge, bo zavrnjena.

      - člen

Po montaži opreme se izvede zagon celotne opreme, ki mora biti izveden v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja.

Po končanem zagonu začne teči poskusno obratovanje – krajši uvajalni prikaz delovanja celotnega sistema, vendar šele, ko je prodajalec odpravil do tistega trenutka ugotovljene pomanjkljivosti, preveril posamezne dele in okvarjene zamenjal.

V tem času se mora za opremo izkazati, da dosega zagotovljeno vrednost glede kvalitete in kapacitete iz pogodbe za vsak del enote posebej.

      - člen

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 10 delovnih dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje uporabnika. Med poskusnim obratovanjem se vodi zapisnik.  V zapisnik je treba vnesti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki jih je prodajalec dolžan na lastne stroške odpraviti.

Če se med poskusnim obratovanjem ugotovi napaka v konstrukciji, opremi ali v izvedbi montaže in je v roku 2 dni ni mogoče odpraviti, potem prodajalec in kupec skupaj določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se določi nov termin za ponovitev 10-dnevnega neprekinjenega poskusnega obratovanja. Stroške te ponovitve nosi prodajalec.

Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko je oprema, ki je predmet te pogodbe, obratovala brezhibno 10 delovnih dni.

      - člen

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju se, na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme ter spremljajočih listin, prevzem opravi s podpisom prevzemnega zapisnika, ki ga podpišejo:

- predstavnik prodajalca,

- s strani kupca uporabnik, katerega ime bo kupec prodajalcu sporočil ob podpisu pogodbe.

V tem trenutku prične teči garancija.

Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da primopredaja ni opravljena.

CENE IN PLAČILNI POGOJI

      - člen

Cena za celotno opremo iz 1. člena te pogodbe je fiksna in izhaja iz ponudbe, ki je sestavni del te pogodbe (priloga).

Cena je oblikovana po pariteti DDP (INCOTERMS) kupec Zdravstveni dom Ljubljana, Enota Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana in vključuje nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, davki ter stroški dostave, montaže, poskusnega obratovanja, izobraževanja uporabnikov in vzdrževanja v garancijskem roku v skladu s standardi, demontažo in odvozom stare opreme..

Končna cena vključuje končno nabavno vrednost z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končne cene so cene z DDV.

      - člen

Kupec bo pogodbeno vrednost plačal prodajalcu na njegov transakcijski račun v 30 dneh po podpisu prevzemnega zapisnika.

V primeru zamude plačila se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

GARANCIJA

      - člen

Garancija dobavljene opreme po tej pogodbi traja 24 mesecev šteto od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Če je bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova.

Prodajalec jamči, da je dobavljena oprema kompletna in garantira kupcu ob pravilni uporabi normalno delovanje v skladu s kvalitativnimi normami, navedenimi v tej pogodbi in prilogi.

V času trajanja garancije bo prodajalec vse okvare, ki bodo nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil, v roku navedenem v 12. členu te pogodbe.

Vsi transportni in drugi stroški (npr. dnevnice, kilometrine ipd.) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

      - člen

Prodajalec zagotavlja za prodano opremo, pooblaščen servis, ki ga bo izvajal: _______________________________

_______________________________________________ (naziv podjetja, ki bo izvajalo servisne storitve ter kontakt), tel. št. ______________, e-poštni naslov__________________________.

Prodajalec v času garancije jamči brezplačen preventivni in korektivni servis po pozivu, ki obsega kontrolo delovanja ter čiščenje.

Prodajalec zagotavlja pri pooblaščenem servisu odzivni čas največ 2 uri od prejema obvestila.

Okvara bo odpravljena v največ  48 urah od prejema obvestila, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prejema obvestila o napaki.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na opremi ponovila najmanj 3-krat v garancijskem obdobju, ali bo na opremi opravljenih več kot 5 popravil, tako opremo zamenjal za enakovredno novo opremo.

Prodajalec se zavezuje, da bo v času garancijske dobe vgradil v predmet te pogodbe le originalne rezervne dele.

REZERVNI DELI

      - člen

Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po preteku garancijske dobe ter zagotavljal vzdrževanje.

Po preteku garancijske dobe bo vzdrževanje predmet samostojne pogodbe.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu in uporabniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih rezervnih delov in opravljenih storitev.

OBVEZNOST PRODAJALCA

      - člen

Prodajalec se obvezuje:

- dobaviti opremo, ki je predmet pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki so dogovorjeni, opremljeno z navodili v slovenskem jeziku,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- zagotoviti demontažo in odvoz stare opreme in naročniku dostaviti dokazilo o uničenju,

- zagotoviti brezplačno izobraževanje in usposabljanje uporabnikov opreme ob montaži in v času poskusnega obratovanja.

      - člen

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjene pogodbe brez privolitve kupca.

ODGOVORNOST PRODAJALCA

      - člen

Prodajalec je kupcu odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, za vso škodo, ki bi nastala kupcu zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja opreme, ki je predmet pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

Prodajalec odgovarja tudi za vso škodo, ki bi kupcu nastala zaradi njegovega nekvalitetno ali malomarno opravljenega dela ali zaradi neopravljenega dela, ki ga je prodajalec dolžan opraviti po tej pogodbi.

Kupec je v primeru neizpolnjevanja obveznosti prodajalca ali druge odgovornosti (vključno s kršitvami, malomarnostjo, neodzivnostjo, napačnim prikazovanjem ali kakršnimkoli drugim pogodbenim oziroma odškodninskim zahtevkom), upravičen do povračila škode (odškodnine) s strani prodajalca. Prodajalec kupcu odškodninsko odgovarja za vse zahtevke, ki izhajajo iz predmeta pogodbe ali so povezani s predmetom pogodbe oziroma kakorkoli drugače izhajajo iz te pogodbe, največ do višine celotne pogodbene vrednosti iz 1. člena te pogodbe.

OBVEZNOSTI KUPCA

      - člen

Kupec se obvezuje:

- zagotoviti primeren prostor in vso potrebno infrastrukturo za namestitev opreme,

- prevzeti opremo, ki je predmet te pogodbe in je skladna s pogoji iz razpisne dokumentacije,

- nemudoma obvestiti prodajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca.

FINANČNA ZAVAROVANJA

      - člen

Prodajalec mora kupcu ob podpisu pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, s trajanjem garancije 10 dni po preteku roka za dobavo in montažo.

Kupec lahko garancijo unovči v celoti:

- če dobavljena oprema ni skladna s specifikacijo,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi napak opreme,

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi prodajalčeve zamude z dobavo za več kot 30 dni.

Kupec lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil, pisno obvestiti najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

      - člen

Prodajalec mora ob dobavi opreme izročiti kupcu finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, s trajanjem še 3 dni po preteku garancijske dobe.

Kupec lahko garancijo uveljavi v celoti, če prodajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je določeno v pogodbi.

Kupec lahko finančno zavarovanje uveljavi v celoti, če je predhodno pisno obvestil prodajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval takojšnjo izpolnitev, prodajalec pa ni zadovoljivo ukrepal.

POGODBENA KAZEN

      - člen

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca za več kot 7 dni, vendar ne več kot 30 dni, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 0,25 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 3,5 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je prodajalec z njeno dobavo zamujal.

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme več kot 30 dni, lahko v tem primeru kupec razdre pogodbo in v celoti unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA in RAZVEZNI POGOJ

      - člen

Ta pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je v primeru citiranih ravnanj nična.

      - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in

za katerega mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma, če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

VELJAVNOST POGODBE

      - člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, ob pogoju, da prodajalec predloži kupcu finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob podpisu prevzemnega zapisnika pa finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

      - člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

      - člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca je: ___________________________________________________________________

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca je: ________________________________________________________________

      - člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po 1 izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh strank.

Kraj in datum: _____________________				Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Kupec: |
|  |  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  |  | Direktor: |
|  |  | prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

# IZJAVA O SERVISIRANJU OPREME

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo:

- Da bomo zagotavljali servis ponujene opreme v skladu z določili prodajne pogodbe št. JN-12/2022.

- Da pri našem servisu zagotavljamo odzivni čas do 2 uri.

- Da zagotavljamo, da bomo okvaro odpravili v roku do 48 ur od prijave okvare. Če bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti primerljivo nadomestno opremo.

- Ko je potreben uvoz rezervnih delov, zagotavljamo, da bo okvara odpravljena v 5 dneh od prijave napake. Če bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti primerljivo nadomestno opremo.

- Za ponujeno opremo jamčimo dobavo rezervnih delov najmanj 7 let po preteku garancijske dobe (seznam rezervnih delov v Prilogi 12).

- Zagotavljamo servis za celotno življenjsko dobo aparata.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

IZJAVA O KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI SERVISERJEV

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da ponudnik zagotavlja najmanj 2 serviserja, ki sta certificirana serviserja proizvajalca ponujenega RTG aparata in/ali mamografa.

Servis bo opravljal pooblaščen serviser:

1. __________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________

Kar potrjujeta s svojim podpisom:

      - _______________________________________

      - _______________________________________

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

SEZNAM REZERVNIH DELOV

Ponudnik priloži seznam najpomembnejših rezervnih delov, s kataloško številko in ceno v EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu s Pogodbo št. JN-12/2022.

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

________________________________

________________________________

________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: ____________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: _____________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: ___________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

(vpiše se naročnika javnega naročila)

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-12/2022 z dne ________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za RTG aparati (vpiše se predmet javnega naročila).

Znesek in valuta: _____________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: (nobena / navede se listina – npr. primopredajni / prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: ____________________________________________________________________________________

(navede se SWITF naslov garanta)

Kraj predložitve: ______________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v    elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: __________________________________________________________________________________

(DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: ______________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot  garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010 , izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi po tem vzorcu in v skladu s Pogodbo št. JN-12/2022.

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI PO EPGP-758

________________________________

________________________________

________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: ____________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: _____________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

(vpiše se naročnika javnega naročila)

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-12/2022 z dne _________________ vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za RTG aparati (vpiše se predmet javnega naročila).

Znesek in valuta: _____________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: (nobena / navede se listina – npr. primopredajni / prevzemni zapisnik, zaključni obračun, dokazila, da je bil znesek v višini ____________ EUR v celoti nakazan na transakcijski račun nalogodajalca št.:____________ pri banki____________)

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: ____________________________________________________________________________________

(navede se SWITF naslov garanta)

Kraj predložitve: ______________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: ___________________________________________________________________________________

(DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: ______________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010 , izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)