Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava sistema za raziskave in analizo površin-tankih plasti – Sklop 1

Oznaka javnega naročila: 302/43 - RIUM58-FERI 03.4/2021

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava sistema za raziskave in analizo površin-tankih plasti – Sklop 1: Kremenova mikrotehtnica z disipacijsko enoto (QCM-D)«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  |  | DOKAZILO |
| 1 |
|  | 1.: Kremenova mikrotehtnica z disipacijsko enoto: |  |  |  |  |  |
|  | - aparat omogoča uporabo QCM senzorjev z osnovno resonančno frekvenco 5 MHz | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - merjenje 7 harmonikov oz. harmoničnih frekvenc ter vrednosti disipacije v ne-napetostnem načinu | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - neprekinjeno zajemanje celotnega poteka eksperimenta oz. toka dogodkov, neodvisno od uporabljenega načina merjenja ali časovne ločljivosti | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - hitrost vzorčenja: zajemanje vsaj 250 točk na sekundo | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - dovoljena vrednost drsenja/odmika frekvence: največ 1 Hz/h | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - dovoljena vrednost drsenja/odmika vrednosti disipacije: največ 0,15∙10-6 h-1 | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - dovoljena sprememba temperature: največ 0,05°C/h | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - ločljivost pri merjenju frekvence: najmanj 1µHz | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - ločljivost pri merjenju disipacije: najmanj 10-12 | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - ločljivost pri določanju mase filma oz. plasti: pod 20∙10-6 ng/cm2 | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - občutljivost instrumenta pri določanju mase filma oz. plasti: pod 1 ng/cm2 | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - štirje merilni kanali s štirimi pretočnimi merilnimi celicami: možnost povezovanja štirih merilnih kanalov zaporedno ali vzporedno za istočasno izvajanje neodvisnih eksperimentov | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - minimalen potreben volumen vzorca v pretočnem načinu: do 300 µl | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - minimalen potreben volumen vzorca v mirujočem načinu: 40 µl | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - možnost regulacije temperature v vseh štirih merilnih kanalih v območju 15-50°C | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - 4x pretočna modul oz. celica, ki zagotavlja enakomerno izpostavljenost celotnega vzorca pretoku analita/adsorbenta | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - 1x elektrokemijski modul oz. celica, ki omogoča sočasno izvajanje QCM-D meritev in različnih elektrokemijskih meritev | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - visoko odporna tesnila za elektrokemijski modul | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - 10x standardni senzor z zlato površino | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - programska oprema za nadzor aparata in obdelavo podatkov (modeliranje viskoelastičnih lastnosti (viskoznost, debelina oz. masa filma v časovni odvisnosti, strižni modul); spremljanje eksperimentov oz. meritev v realnem času) | ☒ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | 2.: Peristaltična črpalka |  |  |  |  |  |
|  | - nastavljivo območje pretoka: 0-1 ml/min | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | 3.: Potenciostat za delo s QCM elektrokemijskim modulom |  |  |  |  |  |
|  | - modularni potenciostat z analognim integratorjem | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - maksimalna vrednost električnega toka: 0,4 A | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - največja pasovna širina: 1 MHz | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - območje električnega potenciala: -10 V – 10 V | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - ločljivost električnega potenciala: 3 µV | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - programska oprema za nadzor aparata in obdelavo podatkov | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | - 1x modul za impedančno spektroskopijo | ☐ DA |  | ☐ NE |  |  |
|  | 4.: Računalniška delovna postaja |  |  |  |  |  |
|  | HP Z1 i5/16GB/SSD 512GB/W10Pro ali enakovredno |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Tip/vrsta računalnika: Delovna postaja |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Nabor vezja: Intel Q570 ali enakovredno |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Napajalnik: 550W |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Priključki spredaj: 1x USB-C, 2x USB 3.1 G2, 2x USB 3.1 G1, 1x kombiniran avdio vhod/izhod, 1x 3,5mm avdio izhod - Priključki zadaj: 1x DP, 2x USB 3.1 G2, 2x USB 3.1 G1, 2x USB 2.0, 1x RJ-45,1x audio |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Razširitve: 1x M.2 2230; 1x PCIe 3.0 x16; 1x PCIe 3,0 x16 (ožičena kot x4); 2x M.2 2230/2280; 2x PCIe 3.0 x1 |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Razširitvena mesta: 2x 3,5'', 1x 2,5'' |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Zvočniki: notranji 2 W |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - Žične povezave: Intel I219-LM Gigabit Network ali enakovredno |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - RAID: podpira RAID |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - zunanja USB DVD enota |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - monitor Dell 68,5 cm (27'') ali enakovredno |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - tipkovnica |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |
|  | - USB optična miška |  | ☐ DA |  | ☐ NE |  |

|  | Posebne zahteve za postavko 1.4: - Računalniška delovna postaja (osebni računalnik) |
| --- | --- |

| Zahteve, s katerimi se zagotavlja izpolnjevanje ciljev v skladu z Uredbo o Zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) za računalnik: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZAHTEVANO PONUJENO DOKAZILO |  |  |  |
| 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |
| 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |
| 3. Glasnost osebnega računalnika je izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne presega 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |
| 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA | - NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Za postavko Računalnik ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oz. dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter jih priloži k ponudbi, skupaj z ostalo tehnično dokumentacijo ponudnika.