Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in

specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava sistema za raziskave in analizo površin-tankih plasti – Sklop 2

Oznaka javnega naročila: 302/43 - RIUM58-FERI 03.4/2021

| Ali je ponudnik sam proizvajalec ponujene opreme? | DA ☐ | NE ☐* |
| --- | --- | --- |
| *V primeru, da je vaš odgovor NE, navedite proizvajalca/-e ponujene opreme (naziv, naslov): |  |  |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava sistema za raziskave in analizo površin-tankih plasti – Sklop 2: Aparat za merjenje površinske plazmonske resonance«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
|  | 1.: Aparat za merjenje površinske plazmonske resonance (SPR): |  |  |  |
|  | - aparat za merjenje površinske resonance (SPR) omogoča meritve interakcij v realnem času in brez uporabe označevalcev (npr. barvil) v multi-parametričnem načinu | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - način delovanja: goniometrična zasnova, ki omogoča delovanje v širokem merilnem območju: 45° - 75° | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - kotna ločljivost; najmanj 0,005° | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - merilno območje lomnega količnika: 1,00 – 1,40 | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - območje določanja debeline filmov in tankih plasti, v odvisnosti od lomnega količnika materiala: 10Å - 5 µm | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - občutljivost aparata: velikost zaznane molekule najmanj 5 Da v plinski atmosferi in največ 150 Da v raztopini | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - kratkoročna dovoljena vrednost drsenja/odmika lomnega količnika ne sme presegati 0,5 µRIU (RIU=enota lomnega količnika); dolgoročna dovoljena vrednost drsenja/odmika lomnega količnika ne sme presegati 1 µRIU/min | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - temperaturno območje delovanja aparata: 20°C – 40°C | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - aparat omogoča uporabo širokega nabora senzorskih površin, tako organskih kot anorganskih plasti | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - uporaba raztopin na vodni osnovi, kot tudi organska topila | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - dva pretočna kanala z dvema laserjema (670 nm in 785 nm), s čimer je omogočeno istočasno določevanje debeline in lomnega količnika | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 1x pretočna celica | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - 5x senzorji z zlato površino | ☐ DA | ☐ NE |  |
|  | - programska oprema za nadzor aparata in obdelavo ter analizo podatkov | ☐ DA | ☐ NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.