## _ENDOPROTEZE
OBR-10
| 56 ENDOPROTEZE | [5 empty] | Ponudnik:
| ARTIKEL | DVOLETNA KOLIČINA | EM | CENA brez DDV | Stponja DDV | VREDNOST brez DDV | VREDNOST z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
I. KOLČNE PROTEZE
1.sklop | 56.1.1 CEMENTNA ENDOPROTEZA KOLKA Proteza mora imeti opazovalno dobo najmanj 15 let in dosegati dobre rezultate v priznanih svetovnih registrih. Pripadajoči inštrumentarij -2 kompleta.
56.01.01.01 | MEDENIČNI CEMENTNI VSADEK (PONVICA) Ponvica naj bo izdelana iz UHMWPE polietilena-ISO 5834-2, koncentrične oblike z zobatim zunanjim profilom in distančniki za enakomerno porazdelitev cementnega plašča, vgrajeno RTG markirno žično zanko, notranjim premerom 28 in 32 mm ter zunanjim premerom v razponu od 44 do 58 mm. | 140 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.01.02 | STEGNENIČNI ANATOMSKI CEMENTNI VSADEK (DEBLO) Anatomska oblika vsadka dvojne S-krivine z ovratnikom, ki se prilega resekcijski površini vratu stegnenice, izdelan iz litine CoCrMo-ISO 5832-4. Dolžina vsadka 150 mm s fiksnim vratom, kolodiafizarnim kotom 126° in 135° in konusom 12/14. Telo endoproteze mora imeti zaobljene robove in visoko polirano površino. Proteza mora biti dosegljiva tudi v dolžini 170 mm ter ponujena v vseh opcijah in dimenzijah v rastru proizvajalca za desno in levo varianto. | 100 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.01.03 | GLAVICA ENDOPROTEZE- KERAMIČNA izdelana iz delta keramike premera 28 mm in 32 mm, kompatibilna s konusom 12/14 cementnega vsadka. Glave naj imajo tri do pet različnih dolžin, upoštevajoč zahtevo po najboljši gibljivosti, mišični moči in vplivu na postoperativno dolžino noge. | 70 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.01.04 | GLAVICA ENDOPROTEZE- KOVINSKA izdelana iz CoCrMo-ISO 5832-4, premera 28mm in 32mm, kompatibilna s konusom 12/14 cementnega vsadka. Glave naj imajo tri do pet različnih dolžin, upoštevajoč zahtevo po najboljši gibljivosti, mišični moči in vplivu na postoperativno dolžino noge. | 70 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.01 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
2. sklop | 56.1.2 BREZCEMENTNA ENDOPROTEZA KOLKA tip 1 Proteza mora imeti opazovalno dobo najmanj 15 let in dosegati dobre rezultate v priznanih svetovnih registrih. Pripadajoči inštrumentarij -2 kompleta.
56.01.02.01 | MEDENIČNI BREZCEMENTNI VSADEK (PONVICA) Kovinski del ponvice mora biti izdelan iz titanijeve zlitine. Zunanja površina ponvice naj bo prekrita z zrnato strukturo. Omogočat mora t.i. press fit implantacijo. Na voljo mora biti v velikostih vsaj od 48 mm do najmanj 66 mm premera. Ponvica mora omogočati t.i. sistem 2 v 1, kar pomeni, da imamo možnost vgradnje polietilenskega ali delta keramičnega vložka v identično čašico.. Poleg osnovne ponvice brez lukenj naj obstaja tudi opcija z luknjami (najmanj tri luknje), ki omogoča dodatno fiksacijo z vijaki iz titanove litine. Obstajati mora tudi ponvica za reševanje zahtevnejših primarnih in lažjih revizijskih primerov (osteoporotična kostnina, DDH…). Kovinski del mora biti izdelan iz titanijeve zlitine zunanja površina pa prekrita z grobim nanosom t.i. komercialno čistega titana in mora na površini dosegati vsaj 80% poroznost. Na voljo mora biti v opciji brez in z odprtinami (najmanj tremi) ki omogočajo dodatno fiksacijo z vijaki iz titanove zlitine. Velikost čašice mora biti v razponu med 48 mm in 66 mm premera. | 180 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.02.02 | MEDENIČNI PONVIČNI VSTAVEK - polietilenski Polietilenski vložek naj bo izdelan iz crosslinked UHMWPE, kot tudi polietilena obdelanega v pogojih visoke radiacije in naj bo na voljo v nevtralni in antiluksacijski izvedbi in kompatibilen z glavami premera 28, 32 in 36mm. | 90 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.02.03 | MEDENIČNI PONVIČNI VSTAVEK - keramičen Keramični vložek naj bo izdelan iz delta keramike in kompatibilen z glavami premera 28, 32 in 36mm. | 90 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.02.04 | STEGNENIČNI BREZCEMENTNI VSADEK (DEBLO) tip 1 Deblo naj bo v monoblok izvedbi, ravno oblikovano; prečni presek proksimalnega dela naj bo trapezoiden, prečni presek distalnega dela pa četverokoten. V proksimalnem delu naj ima vodoravne stopničaste zareze, ki preprečujejo pogrezanje, v distalnem pa vertikalne zareze za zagotavljanje dodatne rotacijske stabilnosti. Deblo mora biti izdelano iz titanijeve zlitine, zunanja površina mora biti hrapava in po celotni površini prekrita s hidroxiapatitom. Deblo naj bo izdelano v standardni izvedbi (CCD kot 134° do 136˘), lateralizirani izvedbi (CCD kot 134° do 136˘) in v varus izvedbi (CCD kot med 123˘in 126ˇ) in naj ima konus 12/14. Vse izvedbe morajo biti na razpolago v vseh velikostih v rastru proizvajalca. Dimenzije debel naj usklajeno rastejo po dimenzijah (longitudinalno, frontalno in lateralno). Deblo mora omogočati vstavitev z miniinvazivnim pristopom. | 180 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.02.05 | GLAVICA ENDOPROTEZE -KERAMIČNA Keramična (Biolox Delta) glava v premerih 28, 32 in 36mm v najmanj treh dolžinah. Glave morajo biti kompatibilne s konusom 12/14 femoralnega vsadka. | 90 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.02.06 | GLAVICA ENDOPROTEZE -KOVINSKA Glavica endoproteze kovinska (CoCrMo). Kovinske glave naj bodo na voljo v premerih 28, 32 v najmanj štirih dolžinah. Glave morajo biti kompatibilne s konusom 12/14 femoralnega vsadka. | 90 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.02 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
3. sklop | 56.1.3 BREZCEMENTNA ENDOPROTEZA KOLKA tip 2 Proteza mora imeti opazovalno dobo najmanj 15 let in dosegati dobre rezultate v priznanih svetovnih registrih. Pripadajoči inštrumentarij -2 kompleta.
56.01.03.01 | MEDENIČNI BREZCEMENTNI VSADEK (PONVICA) Kovinski del ponvice naj bo v press fit izvedbi, izdelan it titanove zlitine in ima nazobčano površino. Zunanja površina ima dve coni glede na smer, kako so postavljene koncentrične vrste, ki jih tvorijo majhni zobci, kar zagotavlja boljšo primarno fiksacijo. V polnem delu mora biti ponvica sploščena. Na notranji strani mora imeti sistem, ki preprečuje rotacijo polietilenskega vložka. Ponvica naj bo na razpolago v varianti brez ali z možnostjo dodatnega vijačenja (najmanj tri odprtine) v velikosti od 42mm do 74mm. Kot standardni vložek pri tej ponvici želimo vložek iz HCPE (highly cross-linked polyethylene) z notranjim premerom 28mm, 32mm in 36mm. | 180 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.03.02 | MEDENIČNI PONVIČNI VLOŽEK vložek iz HCPE (highly cross-linked polyethylene) z notranjim premerom 28mm, 32mm in 36mm. | 180 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.03.03 | BREZCEMENTNI STEGNENIČNI VSADEK ( DEBLO) tip 2 Deblo naj bo v monoblok izvedbiI, klinaste oblike, izdelano iz titanove zlitine. Zgornji del debla naj ima hrapav titanov nanos (porous coating) za boljšo primarno fiksacijo in utor za dodatno stabilnost. Zaželjen je CCD kot 133˘. Deblo mora biti na voljo v standardni in lateralizirani obliki. Zahtevamo tudi, da je deblo na razpolago v standardni dolžini in skrajšani verziji, ki omogoča miniinvazivno inplantacijo. Vrat naj ima konus 12/14. Vse izvedbe morajo biti na razpolago v vseh velikostih v rastru proizvajalca. | 180 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.03.04 | GLAVICA ENDOPROTEZE-KOVINSKA Glavica endoproteze mora biti kovine (CoCrMo), premera 28, 32 in 36mm, v vsaj treh dolžinah in mora biti kompatibilna s konusom 12/14 stegneničnega vsadka. | 90 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.03.05 | GLAVICA ENDOPROTEZE-KERAMIČNA Glavica endoproteze mora biti iz delta keramike, premera 28, 32 in 36mm v vsaj treh dolžinah in mora biti kompatibilna s konusom 12/14 stegneničnega vsadka. | 90 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.03 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
4. sklop | 56.1.4 REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA Potrebna je opazovalna doba najmanj 15 let in dokazano dobri rezultati v priznanih svetovnih registrih. Pripadajoči inštrumentarij -1 komplet.
56.01.04.01 | MEDENIČNI BREZCEMENTNI VSADEK-REVIZIJSKI Kovinski del ponvice naj bo v press fit izvedbi. Izdelan naj bo iz Tantala in mora imeti visoko porozno površino (Trabecular Metal tehnologija). Ponvica mora imeti odprtine ( vsaj pet ) za dodatno fiksacijo z vijaki. Dobavljiva mora biti v dimenzijah od 48mm do vsaj 76mm. Zaželjeno je, da ima ponvica dodatke, s katerimi je mogoče razrešiti večje kostne defekte acetabuluma ( prav tako izdelane v tehnologiji Trabecular Metal in jih je mogoče individualno oblikovati ) oz. dodatke za diskontinuiteto medenice. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.04.02 | MEDENIČNI PONVIČNI VLOŽEK Kot standardni vložek pri tej ponvici želimo vložek iz polietilena z notranjim premerom 28, 32 in 36mm v standardni in antiluksacijski varianti z možnostjo brezcementne vgradnje ali cementiranja. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.04.03 | BREZCEMENTNO REVIZIJSKO MODULARNO DEBLO Izdelano naj bo iz titanove litine. Deblo mora biti izdelano v modularni obliki. Diafizarni del je konične oblike in naj ima longitudina antitorzijska krilca ter anatomski nagib po femoralnem kanalu v eni ravnini in možnost vstavitve podaljška. Proksimalni modularni del mora imeti možnost nastavitve poljubnega kota ante in retroverzije in mora imeti sistem, ki omogoča zanesljivo in čvrsto fiksacijo na distalni diafizarni del debla. Vratovi morajo biti v izvedbi z dvema različnima CCD kotoma za vse velikosti in debeline debla, konus 12/14. Deblo mora biti dobavljivo v vseh dimenzijah v rastru proizvajalca. | 40 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.04.04 | GLAVICA ENDOPROTEZE- KOVINSKA kovinska (CoCrMo), premer 28, 32 ali 36mm. Kovinska glava mora biti na razpolago v najmanj štirih dolžinah, Kompatibilne morajo biti s konusom 12/14 revizijskega modularnega debla. | 40 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.04.05 | GLAVICA ENDOPROTEZE- KERAMIČNA keramična, premer 28, 32 ali 36mm, na razpolago v najmanj treh dolžinah. Kompatibilne morajo biti s konusom 12/14 revizijskega modularnega debla. | 40 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.04 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
5. sklop | 56.1.5 HIBRIDNA PROTEZA KOLKA, ZA VSE PRISTOPE -TIP TRAUMA 1 Proteza mora imeti opazovalno dobo najmanj 15 let in dosegati dobre rezultate v priznanih svetovnih registrih. Pripadajoči inštrumentarij, ki omogoča implantacijo obeh vsadkov, cementnega ter brezcementnega skozi različne anatomske pristope,vključno z minimalno invazivnim pristopom-2 kompleta.
56.01.05.01 | BIARTIKULARNA GLAVA Z notranjim premerom 28 mm in zunanji premerom v rastru od 41mm do 57 mm. Biartikularna glava mora biti dvoslojna, zunanja plasti iz CoCrMo in vmesnim polietilenskim vložkom iz UHMWPE, z obročem za fiksacijo notranje glavice, ki omogoča zamenjavo glavice glede na različne dolžine vratu. Sterilno pakirano. Morajo biti na voljo vse velikosti iz nabora proizvajalca. | 140 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.05.02 | RAVNI STEGNENIČNI VSADEK Brezcementni , izdelan iz Ti6Al4V, v celoti obložen s hidroksiapatitom, anatomske oblike ali raven, ki se prilega resekcijski površini vratu, monoblok z utori na površini debla,s konusom 12/14,ki je kompatibilen s kovinskimi in keramičnimi glavami za totalno protezo ter biartikularnimi glavami za parcialno protezo, s kolodiafizarnim kotom, kot lateralizirani 131 ° ter standardni 134°, vsaj 11 različnih dimenzij, morajo biti na voljo vse velikosti iz nabora proizvajalca Sterilno pakirano. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.05.03 | RAVNI STEGNENIČNI VSADEK Cementni, izdelan iz zlitine FeCrNiMnMoNbN, anatomske oblike ali raven, ki se prilega resekcijski površini vratu, monoblok z utori na površini debla,s konusom 12/14,ki je kompatibilen s kovinskimi in keramičnimi glavami za totalno protezo ter biartikularnimi glavami za parcialno protezo, s kolodiafizarnim kotom, kot lateralizirani 131 ° ter standardni 134°, vsaj 10 različnih dimenzij, morajo biti na voljo vse velikosti iz nabora proizvajalca Sterilno pakirano. | 140 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.05.04 | MEDENIČNA CEMENTNA PONVICA Izdelana iz UHMWPE z vgrajeno žično zanko za RTG kontrolo, z notranjim premerom 28 in 32 mm, ter zunanjim premerom od 40 do 58 mm, koncentrične oblike s krožnimi profili na zunanji strani za enakomerno porazdelitev cementa, kompatibilna z vidika garancije proizvajalca na implantirani vsadek z biartikularno glavico. Morajo biti na voljo vse velikosti iz nabora proizvajalca. V standardni ter antiluksacijski obliki (lateralni zavihek do 20°). Sterilno pakirano. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.05.05 | GLAVICA ENDOPROTEZE KOVINSKA Izdelana iz AISI 316/L ali CoCrMo v premerih 28 mm in 32 mm. V vsakem premeru v vsaj 5 dolžinah (S-XXL). Mora biti kompatibilna s konusom 12/14 stegneničnega vsadka. Na voljo morajo biti vse velikosti iz rastra proizvajalca. Sterilno pakirano. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.05 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
6. sklop | 56.1.6 CEMENTNA IN BREZCEMENTNA PROTEZA KOLKA - TIP TRAUMA 2 - Pripadajoči inštrumentarij, ki omogoča implantacijo cementne ter brezcementne femoralne in acetabularne komponente - 1 komplet.
56.01.06.01 | RAVNI STEGNENIČNI VSADEK za cementiranje, izdelan iz CoCrMo, Ti6Al4V ali jeklene zlitine z nizko vsebnostjo niklja, standarden in lateralizacijski, anatomske trojno konične oblike, ki se prilega resekcisjki površini vratu, z visoko polirano površino kot ogledalo, s fiksnim vratom, konusom 12/14, CCD kot 134-136 stopinj, vsaj 8 velikosti, sterilno pakirano. Na voljo morajo biti vse velikosti iz rastra proizvajalca. | 40 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.06.02 | RAVNI STEGNENIČNI VSADEK brezcementni, za implantacijo mora biti isti inštrumentarij kot za cementni vsadek, standardni in lateralizacijski izdelan iz titanove zlitine Ti6Al4V s hrapavo površino v celoti prekrito s hidroksiapatitom in proksimalno rebrno strukturo. Dimenzije debel naj usklajeno rastejo po dimenzijah (longitudinalno, frontalno in lateralno). S fiksnim vratom, monoblok, konusom 12/14, CCD kot 134 - 136 stopinj, vsaj 12 dimenzij, sterilno pakirano. Vse velikosti iz rastra proizvajalca morajo biti na voljo. | 40 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.06.03 | BIARTIKULARNA GLAVA Z notranjim premerom 28 mm in zunanji premerom v rastru od 41mm do 58 mm. Biartikularna glava mora biti dvoslojna, zunanja plasti iz CoCrMo in vmesnim polietilenskim vložkom iz UHMWPE, z obročem za fiksacijo notranje glavice, ki omogoča zamenjavo glavice glede na različne dolžine vratu. Sterilno pakirano. Morajo biti na voljo vse velikosti iz nabora proizvajalca. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.06.04 | MEDENIČNA BREZCEMENTNA PONVICA V monoblok pressfit izvedbi notranji del izdelan iz HCPE (Highly-Cross-linked Polyethylen) stabiliziranega z vitaminom E, zunanja površina iz titanijeve zlitine, hrapava, ali sestavljena iz dveh kosov (zunanji del iz Ti litine, hrapav, porozen, notranji vložek iz HCPE) z notranjim premerom 28, 32 ali 36 mm ter zunanjim premerom 44 - 70 mm, in omogoča fiksacijo z vsaj 3 vijaki različnih dolžin. Vse velikosti iz nabora proizvajalca morajo biti na voljo. | 80 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.06.05 | GLAVICA ENDOPROTEZE- KOVINSKA narejena iz CoCrMo, AISI ali jeklove zlitine, premera 28, 32 ali 36mm. Kovinska glava mora biti na razpolago v najmanj štirih dolžinah, Kompatibilne morajo biti s konusom 12/14 stegneničnih vsadkov ter revizijskega modularnega debla. Sterilno pakirano. Vse velikosti iz nabora proizvajalca morajo biti na voljo. | 30 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.06.06 | GLAVICA ENDOPROTEZE - KERAMIČNA premer 28, 32 ali 36mm. Kovinska glava mora biti na razpolago v najmanj treh dolžinah, Kompatibilne morajo biti s konusom 12/14 stegneničnih vsadkov ter revizijskega modularnega debla. Sterilno pakirano. Vse velikosti iz nabora proizvajalca morajo biti na voljo. | 50 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.06 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
7. sklop | 56.01.07 Adapter za korekcijo dolžine vratu
56.01.07.01 | Adapter za korekcijo dolžine vratu, medalizacijo/lateralizacijo, retro/anteverzijo. | 30 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.07 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
8. sklop | 56.01.08 REVIZIJSKA KOLČNA PROTEZA - ZA PERIPROTETIČNE ZLOME - TIP TRAVMA 3 Pripadajoči inštrumentarij, ki omogoča implantacijo brezcementne revizijske proteze, in sicer obeh komponent, femoralne ter acetabularne - 1 komplet
56.01.08.01 | MODULARNO BREZCEMENTNO REVIZIJSKO DEBLO izdelano iz zlitine Ti6Al4V, namenjeno predvsem revizijam kolčne proteze po periprotetičnem zlomu ali poškodbi,ter v primerih, ko so drugi implantati ali tretmaji odpovedali. Da je sestavljeno iz dveh komponent, ki omogočata različne kombinacije ter velikosti sestavljene stegnenične komponente. Distalna vsaj v 10 diametrih (od 14 mm naprej), vsak diameter, da je v vsaj dveh dolžinah. Proksimalna komponenta oz. modularni vrat, ki se pričvrsti na distalni del, ki se lahko dodatno fiksira na stem z varnostnim vijakom, vsaj v 7 dolžinah. V dveh izvedbah, standardni in lateralizirani, s konusom 12/14 in sta na voljo v vsaj 6 dolžinah. | 30 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08.02 | KOVINSKA FEMORALNA GLAVA iz zlitine CoCrMo, ki je na voljo v premerih 28, 32 in 36 mm, v vsakem premeru v 6 dolžinah (S,M,L,XL, XXL,XXXL). | 15 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08.03 | KERAMIČNA GLAVA v premerih 28, 32, 36 in 40 mm, v treh dolžinah (S, M in L) za diametra 28 in 32 mm ter z dodatno četrto dolžino XL pri diametrih 36 in 40 mm. | 15 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08.04 | REVIZIJSKA BREZCEMENTNA PONVICA Acetabularna pressfit ponvica izdelana iz trabekularnega titanija (Ti6Al4V), polkrožnega profila in je na voljo v vsaj 15 zunanjih diametrih ter omogoča fiksacijo z vsaj 3 vijaki,. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08.05 | REVIZIJSKA BREZCEMENTNA PONVICA Acetabularna pressfit ponvica izdelana iz trabekularnega titanija (Ti6Al4V), polkrožnega profila in je na voljo v vsaj 5 zunanjih diametrih ter omogoča fiksacijo z vsaj 3 vijaki.S podpornim obročem, ki omogoča dodatno fiksacijo z vijaki in kranialnimi moduli. | 10 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08.06 | REVIZIJSKA BREZCEMENTNA PONVICA Acetabularna pressfit ponvica izdelana iz trabekularnega titanija (Ti6Al4V), brez podpornega obroča. Na voljo v vsaj 17 zunanjih diametrih, na celotni površini ponvice ima odprtine za fikascijo s kostnimi vijaki in kranialnimi moduli. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08.06 | KOVINSKI DISTANČNIK za boljšo anteverzijo in pokrivanje obsega ponvice. Izdelani iz zlitine Ti6Al4V, v različnih zunanjih diametrih in variantah. | 10 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08.07 | VLOŽEK ZA ACETABULARNE PONVICE: izdelan iz crosslinked UHMWPE z dodatkom vitamina E v nevtralni ter antiluksacijski izvedbi, v štirih zunanjih diametrih (S,M,L,XL) za glave dia. 28, 32, 36 in 40 mm, z možnostjo uporabe vložka za dvojno mobilnost. | 50 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08.08 | VIJAKI ZA DODATNO FIKSACIJO ACEETABULUMA: da so izdelani iz Ti6Al4V, diametra 6,5 mm in v dolžinah od 15 do 90 mm. | 150 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08.09 | TT KRANIALNI MODUL: da so izdelani iz Ti6Al4V, štirje diametri ter dvema ekscentričnostima, možnost pritrditve na ponvico s pomočjo vijakov. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.01.08 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
II. KOLENSKE ENDOPROTEZE
9. sklop | 56.2.1 KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA tip 1 (primarna in revizijska) Proteza mora imeti opazovalno dobo najmanj 15 let in dosegati dobre rezultate v priznanih svetovnih registrih . Pripadajoči inštrumentarij -2 kompleta.
56.02.01.01 | Modularna kolenska proteza je sestavljena iz anatomsko oblikovanega femoralnega dela (desna in leva različica) ter univerzalnega simetričnega tibialnega dela in patelarnega dela. Proteza mora biti dobavljiva z univerzalnim instrumentarijem, ki se uporablja brez potrebne menjave instrumentov med operacijo, ter mora omogočati intraoperativno izbiro med žrtvovanjem ali ohranjanjem zadnje križne vezi.. Instrumentarij mora biti kompatibilen z uporabo revizijskega instrumentarija, primarna proteza pa mora biti kompatibilna z revizijskimi implantati. Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (desna in leva različica). Izdelan mora biti iz Co-Cr-Mo zlitine. Dobavljiv mora biti v vsaj osem različnih velikostih. Obstajati mora različica za ohranjanje (CR) ali žrtvovanje (CS) zadnje križne vezi. Obstajati mora v cementni in brezcementni izvedbi. Femoralna komponenta mora biti kompatibilna z enako, manjšo ali večjo tibialno komponento. Modularen mora biti do te mere, da dovoljuje fiksacijo različnih velikosti femoralnih podaljškov in podložk. Tibialni del mora biti univerzalen (simetričen) za desno in levo različico, izdelan iz titanove zlitine, obstajati pa mora tudi različica iz Co-Cr-Mo. Obstajati mora tako cementna kot tudi brezcementna izvedba. Izdelan mora biti vsaj v sedem velikostih in mora biti univerzalen za sprejem polietilenskega vložka za ohranjanje oz. žrtvovanje zadnje križne vezi. Modularen mora biti do te mere, da dovoljuje fiksacijo tibialnih podaljškov različnih velikosti. Tibialni vložek mora biti iz polietilena (UHMPE) obsevan s 5Mrad-i in steriliziran z gas plazmo. Najmanjša debelina vložka mora biti 8mm, na razpolago pa morajo biti vložki do debeline vsaj 20mm. Obstajati mora različica za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi. Patelarni del mora biti izdelan iz polietilena, omogočati mora čvrsto fiksacijo (vsaj tri nogice). Vse velikosti morajo biti kompatibilne z vsemi femoralnimi deli. Revizijska endoproteza mora biti anatomsko oblikovana za desno in levo koleno.Femoralni del mora omogočati uporabo cementnih in brezcementnih klinastih podložkov, cementne in brezcementne podaljške, augmente in t.i. brezcementne rokave, ki se uporabljajo za nadomestitev kostnih defektov. Femoralni del mora biti na razpolago vsaj v petih velikostih. Tibialni del mora obstajati vsaj v šestih velikostih. Omogočati mora namestitev podložk, cementnih in brezcementnih podaljškov in brezcementnih rokavov. Revizijski vložki morajo biti rotacijski z zatičem, narejeni morajo biti iz UHMWE polietilena in na razpolago v debelinah od 8mm do 30mm. Revizijska endoproteza mora biti kompatibilna s primarno, tako da je pri reviziji možno zamenjavo napraviti le na femoralnem ali tibialnem delu. | 240 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.01 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
10. sklop | 56.2.2 KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA
56.02.02.01 | Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi. Ponudnik mora zagotoviti tudi ustrezne nastavke/liste za žago, ki so kompatibilni z resekcijskimi vodili in obstoječimi žagami v bolnišnici. Inštrumentarij mora vsebovati tudi orodje za merjenje fleksijske in ekstenzijske vrzeli (balancer).- 2 kompleta | 240 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.02.01 | FEMORALNI DEL Femoralni del proteze mora biti izdelan iz krom-kobaltove zlitine, naj bo anatomsko oblikovan (leva in desna različica). Posteriorni del komponente asimetričen, omogočati mora vgrajeno notranjo rotacijo tibije ob fleksiji (kinematic retaining). Dodatno naj ob KR različici obstajata še CR in PS verziji, vse v vsaj 10 različnih velikostih. Distalni del KR različice debeline 10 mm, CR in PS različic pa 9 mm. | 240 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.02.02 | TIBIALNI DEL Tibialni del iz titanijeve zlitine, simetričen za levo in desno stran, v vsaj 10 velikostih. Tibialna komponenta univerzalna za sprejem polietilenskega vložka za KR, CR in PS verzije. Komponenta mora omogočati nastavitev cementnih stemov, ki naj obstajajo v vsaj 3 dolžinah. | 240 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.02.03 | TIBIALNI VLOŽEK V KR, CR in PS izvedbi. KR različica je asimetrična (obstajati morajo verzije za levo in desno stran). Vse izvedbe vložkov morajo imeti debelino od 10 do 20 mm, v vsaj 6 velikostih. Vložek mora omogočati kombinacijo velikosti femoralne in tibialne komponente v razponu velikosti +-2. | 240 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.02.04 | PATELARNI GUMB Patelarni gumb naj bo iz PE v vsaj šestih velikostih. | 240 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.02 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
11. sklop | 56.02.03 KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA tip 2 (primarna in revizijska) Proteza mora imeti opazovalno dobo najmanj 15 let in dosegati dobre rezultate v priznanih svetovnih registrih.Pripadajoči inštrumentarij -2 kompleta.
56.02.03.01 | Femoralni del endoproteze mora biti anatomsko oblikovan (desna in leva) in mora biti izdelan iz litine CoCrMo. Femoralni del mora imeti asimetrično oblikovana kondila, tako da je radius lateralnega kondila večji od radiusa medialnega kondila. Proteza mora imeti možnost brezcementne implantacije in cementiranja. Obstajata naj varianti za ohranjanje (CR )in žrtvovanje zadnje križne vezi (PS). Dopušča naj povečano fleksijo. Femoralni del proteze mora obstajati v vsaj osmih različnih dimenzijah. Vseh osem različnih dimenzij femoralnih delov naj v izvedbi CR omogoča kombiniranje z vsemi različnimi tibialnimi platoji.Želimo tudi različico femoralne komponente, ki se lahko nadgradi s femoralnimi stemi oz. debli (cementna ali brezcementna fiksacija)in modularnimi podložkami za potrebe revizijskih operacij. Poleg standardnih morajo biti na razpolago debla z off-setom. Femoralna komponenta naj omogoči sprejem običajnega polietilenskega PS vložka ali vložka, ki omogoča povečano stabilnost s centralnim podaljškom (semi-constrained izvedba). Notranja stran femoralne komponente naj ima dva klina za izboljšanje primarne stabilnosti. Za optimalno rotacijsko stabilnost pa mora sistem nuditi tudi femoralne intramedularne augmente trabekularne strukture iz Tantala, saj želimo imeti najmanj 80% poroznost materiala za boljše vraščanje kosti. Tibialni del proteze naj bo izdelan iz titanijeve litine in mora obstajati v vsaj osmih velikostih. Ima naj univerzalno – simetrično obliko. Tibialni del mora biti skupen, kar pomeni, da lahko nanj pritrdimo inserte za protezo z ohranjanjem in z žrtvovanjem zadnje križne vezi, kot tudi constrained inserte, ki jih uporabljamo predvsem pri revizijski protezi. Tibialna komponenta mora imeti možnost nadgrajevanja z dodatnimi ravnimi in off-set stemi in dodatnimi modularnimi ploščicami za potrebe revizijskih operacij. Monoblok izvedba tibialne komponente za brezcementno fiksacijo naj bo izdelana iz Tantala, polietilen pa mora imeti lastnosti modularne CR in PS izvedbe. Za optimalno rotacijsko stabilnost mora sistem nuditi tudi tibialne intramedularne augmente trabekularne strukture iz Tantala, saj želimo imeti najmanj 80% poroznost materiala za boljše vraščanje kosti. Tibialni vložek mora biti iz cross-linked polietilena. Debelina polietilenskega vložka mora biti od 10mm pa vsaj do 32mm. Obstajati mora različica za ohranjanje in žrtvovanje zadnje križne vezi in pa »constrained« vložki za revizijske operacije. Polietilenski vložek se mora s tibialnim platojem modularno spojiti in imeti na celotnem obodu rob, ki preprečuje premikanje polietilenskega vložka v platoju. Patelarni gumb mora biti izdelan iz polietilena in dobavljiv vsaj v treh velikostih. Vse velikosti morajo biti kompatibilne s femoralnim delom. Posebna zahteva: instrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi za cementno oz. brezcementno protezo, kakor tudi možnost hibridnih izvedb. Na razpolago mora biti tudi instrumentarij za revizijske operacije. | 240 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.03 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
12. sklop | 56.2.4 PARCIALNA KOLENSKA ENDOPROTEZA Proteza mora imeti opazovalno dobo najmanj 15 let in dosegati dobre rezultate v priznanih svetovnih registrih. Pripadajoči inštrumentarij -1 komplet.
56.02.04.01 | Femoralni del naj bo v desni in levi medialni izvedbi. Izdelan naj bo iz krom-kobaltove zlitine v vsaj sedem velikostih. Fiksacija naj bo cementna z dodatno vsaj dvotočkovno fiksacijo v kost. | 40 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.04.02 | Tibialni del naj obstaja v desni in levi medialni izvedbi v vsaj šestih velikostih in naj bo s polietilenskim vložkom kompatibilen z vsemi velikostmi femoralnih implantatov. Vložki naj bodo fiksni, v tibialni del zaklenjeni z ustreznim mehanizmom. | 40 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.04.03 | Polietilenski vložek naj bo izdelan iz cross-linked polietilena v vsaj šestih debelinah. Obstajati morajo v desni in levi medialni izvedbi. Vsi tibialni deli naj omogočajo možnost kombiniranja z vsemi polietilenskimi vložki. | 40 | kos |  |  | 0 | 0
56.02.04 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
III. RAMENSKA ENDOPROTEZA
13. sklop | 56.3.1 RAMENSKA ENDOPROTEZA Proteza mora imeti opazovalno dobo najmanj 10 let in dosegati dobre rezultate v priznanih svetovnih registrih. Pripadajoči inštrumentarij -1 komplet.
56.03.01.01 | Potrebujemo sistem modularne ramenske proteze, ki z istim kompletom instrumentarija omogoča vgradnjo totalne ali parcialne, cementne ali brezcementne, reverzne ali anatomske kakor tudi revizijske proteze. Vključena mora biti možnost metafizarne fiksacije večjih kostnih fragmentov in tetiv rotatorne manšete. Možnost uporabe spacerja za velike defekte po zlomih. Zaželjeno je, da sistem nudi tudi resurfacing. Humeralno konusno deblo naj bo izdelano iz TiV6Al in se lahko vgradi v nadlahtnico cementno ali brezcementno. Debla morajo biti izdelana v različnih dimenzijah in dobavljiva v celotnem rastru proizvajalca. Humeralno telo naj bo izdelano iz TiV6Al in mora imeti sistem za dobro in varno pritrditev na vsa debla. Na razpolago morajo biti telesa za primarno implantacijo, travmo in za namestitev reverzne čašice. Humeralne glave naj bodo modularne, narejene so lahko iz CoCrMo in/ali TiAlV6 vdimenziji od 40 do 54mm. Na humeralni del naj se pritrdijo s pomočjo nevtralnih ali ekscentričnih adapterjev. Želimo tudi možnost CTA modularne glave s podaljšano cirkumferenco za primere, ko glenoid ne omogoča fiksacije glenoidnega dela proteze. Glenosfere za inverzno protezo naj bodo izdelane iz CoCrMo in/aliTialV6, premera 36mm, glenosfere večjih premerov pa iz crosslink UHMWPE+TiAlV6. Glenoidni del proteze mora bit na razpolago v cementni in brezcementni varianti. Cementno vgradljiv glenoidni del proteze naj bo narejen iz UHMWPE v vsaj dveh velikostih in naj ima za dodatno stabilnost zatič. Brezcementno vgradljiv glenoidni del proteze naj bo narejen iz Ti6Al4V+PoroTi+HA v vsaj štirih dimenzijah z dodatnim zatičem za povečanje stabilnosti. Sistem mora imeti kostne vijake za pričvrstitev za dodatno ojačanje brezcementne fiksacije glenoida. | 80 | kos |  |  | 0 | 0
56.03.01 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
14. sklop | 56.3.2 BREZCEMENTNA PROTEZA GLAVICE RADIUSA Pripadajoči inštrumentarij -1 komplet.
56.03.02.01 | Modularni sistem iz dveh delov. Glava vsaj štiri velikosti iz CoCr zlitine. Deblo vsaj pet debelin, kratki, prevlečeni s Titanijevo plazmo, brezcementna fiksacija. Možnost revizije z cementnimi dolgimi debli dveh debelin in dveh diametrov vratu. | 20 | kos |  |  | 0 | 0
56.03.02 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
15. sklop | 56.3.03 TOTALNA REVERZNA RAMENSKA PROTEZA - Pripadajoči inštrumentarij -1 komplet.
56.03.03.001 | Brezcementni glenoid- kovinska bazna plošča TT 360 za velike defekte (Ti6AI4V) 7°-19 ° | 10 | kos |  |  | 0 | 0
56.03.03.002 | Kortiklni vijaki s sploščeno glavo za glenoid TT360, dia. 5 mm (Ti6AI4V), dolžina 16 mm-52 mm. | 100 | kos |  |  | 0 | 0
56.03.03 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
16. sklop | 56.3.4 TOTALNA KOMOLČNA ENDOPROTEZA Pripadajoči inštrumentarij -1 komplet.
56.03.04.001 | Proteza je modularna in je sestavljena iz humeralnega debla ( vsaj 5 različnih debel, levih in desnih), sklepnega humeralnega dela več dimenzij z možnostjo parcialne aplikacije proteze, ulnarnega dela (vsaj 5 različnih debel) z ulnarnim sklepnim delom več dimenzij in glavice radiusa več dimenzij. Možnost cementne in brezcementne vgradnje. | 5 | kos |  |  | 0 | 0
56.03.04 | VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
| ENDOPROTEZE - VREDNOST SKUPAJ: |  |  |  |  | 0 | 0
Datum:
Žig in podpis:
Opomba
Ponudbi predložite dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev (prospektna dokumentacija, izjave o skladnosti Ce certifikati, drugo)
Obr-10 predložitev v excelovi ter PDF obliki.
OBR-10 NALOŽITE V RAZDELEK DRUGE PRILOGE