SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 252-2/2022 |
| Predmet javnega naročila | Očesni diagnostični ultrazvočni aparat |

Predmet javnega naročila zajema dobavo opreme: Očesni diagnostični ultrazvočni aparat (v nadaljevanju oprema/aparat) in vzdrževanje opreme za čas pričakovane življenjske dobe (7 let).

Ponudba mora zajemati ves material potreben za montažo in povezavo opreme, ki mora biti zajet v ponudbeno ceno.

Ponujeno: Proizvajalec: _____________________________________

Model: ______________________________

| Zahtevana tehnična specifikacija | IZPOLNI PONUDNIK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokazilo DA/NE | Dokument in številka strani na kateri je razvidno izpolnjevanje zahteve. | Opomba |
| Očesni diagnostični ultrazvočni aparat |  |  |  |
| 1. 20 MHz anularna B sonda s 5 koncentričnimi transducerji in 10 MHz diagnostična A sonda. |  |  |  |
| 2. B sonda mora omogočati biometrijo, kot preiskave najmanj 50 stopinj in globino najmanj 60 mm, aksialno resolucijo najmanj 115 mikrometrov in lateralno resolucijo najmanj 200 mikrometrov. |  |  |  |
| 3. B sonda mora istočasno omogočati visoko resolucijo tako sprednjega, kot zadnjega očesnega segmenta in orbite. |  |  |  |
| 4. B 20 MHz sonda mora omogočati prikaz položaja sonde na očesu in smer ultrazvočnega snopa. |  |  |  |
| 5. Sonda za biometrijo z laserskim ali LED namerilnim snopom. |  |  |  |
| 6. Zaslon najmanj 21 palcev, najmanj HD resolucije z mrežnim, HDMI in USB izhodi. |  |  |  |
| 7. Trdi disk najmanj 1 TB |  |  |  |
| 8. SSD za operacijski sistem z najmanj 128 GB, RAM najmanj 16 GB. |  |  |  |
| 9. Izvoz slik in video sekvenc, DICOM kompatibilno. |  |  |  |
| 10. Omogočeno mora biti tiskanje s PC, USB video in DICOM tiskalniki. |  |  |  |
| 11. nožno stikalo mora omogočati nastavitev občutljivosti, snemanje, previjanje posnetih slik in shranjevanje slik. |  |  |  |
| 12. Voziček za UZ aparat na koleščkih z možnostjo pritrditve dodatnega zaslona. |  |  |  |
| 13. Možnost nadgradnje s standardizirano A sondo. |  |  |  |
| 14. Možnost nadgradnje z UBM sondo. |  |  |  |

V ceni aparata morajo biti tudi stroški preventivnih letnih pregledov po določilih proizvajalca.

Aparat mora biti nov z najmanj 36 mesečno garancijo za aparat in najmanj 12 mesečno garancijo za sondo.

Aparat mora biti dostavljen v 30 dneh po podpisu pogodbe.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |