## jrPodatki625
Razni zdravstveni potrošni material
Nazi sklopa | Sklop | Sifra | opis | opis | Kolicina | EM
Sterilni jahač za pričvrstitev | ARL320101 | #NL005031 | Sterilni jahač za pričvrstitev Sterilni jahači za pričvrstitev - mostiček črevesa pri dvocevni stomi;50-60 in 80-90mm | Lahko se ponudi tudi mostiček 65 in 70mm | 50 | kom
Vrečke za urostomo, prozorne z izpustom | ARL320102 | #NL005032 | Vrečke za urostomo, prozorne z izpustom 50 mm |  | 80 | kom
Vrečke za kolostomo s filtrom, 50 mm | ARL320103 | #NL005033 | Vrečke za kolostomo s filtrom kožne barve, zaprte 50 MM |  | 40 | kom
Vrečke za kolostomo s filtrom 60 mm | ARL320104 | #NL005034 | Vrečke za kolostomo s filtrom kožne barve zaprte 60 MM |  | 240 | kom
Vrečke enodelne na izpust, z ježkom | ARL320105 | #NL005035 | Vrečke enodelne na izpust, z ježkom, kožne barve, mehka podl. 12-76 MM |  | 145 | kom
Vrečke za ileostomo, prozorne | ARL320106 | #NL005036 | Vrečke za ileostomo prozorne, na izpust 8-100MM |  | 120 | kom
Set POST OP za ileostomo 10-70 mm | ARL320107 | #NL005037 | Set POST OP za ileostmo10-70mm z odprtino.Sterilen set mora vsebovati: podlago in drenažno vrečko; | odprtina za izpust črevesne vsebine mora biti dovolj velika - ca. 6cm | 340 | kom
Set POST OP za ileostomo 10-100mm | ARL320108 | #NL005038 | Set POST OP za ileostomo 10-100 mm z odprtino.Sterilen set mora vsebovati: podlago in drenažno vrečko; | odprtina za izpust črevesne vsebine mora biti dovolj velika - ca. 6cm. Cena se odda za 1sc oz. 5kom | 20 | sc
Sponke za zapiranje vrečke | ARL320109 | #NL005039 | Sponke za zapiranje vrečke |  | 5 | kom
Kožne podloge z obročkom 50mm | ARL320110 | #NL005040 | Kožne podloge z obročkom, na katerega se vrečka zaklene; velikost izreza 50 mm. Obroček mora biti mehak in nežen. |  | 45 | kom
Kožne podloge z obročkom 60mm | ARL320111 | #NL005041 | Kožne podloge z obročkom, na katerega se vrečka zaklene; velikost izreza 60 mm. Obroček mora biti mehak in nežen. |  | 235 | kom
Kožne podloge za ugreznj.stomo | ARL320112 | #NL005042 | Kožna podloga za ugreznj.stomo z možnostjo izreza; velikost izreza 15-43mm |  | 5 | kom
Proktoskopi | ARL3202 | #NL005043 | Proktoskop-raven uporaba za diagnostiko in pediatrične paciente, dolžina: 54mm; Premer: 18mm |  | 1100 | kom
Proktoskopi | ARL3202 | #NL005044 | Proktoskop-odsekan,preiskov. Preiskovalni.Dolžina: 88mm; Premer: 23mm |  | 10 | kom
Proktoskopi | ARL3202 | #NL005045 | Proktoskop-raven,preiskovalni Dolžina:65mm; Premer: 23 mm |  | 108 | kom
Vrečke za klizmo nesterilne 1500ml | ARL320301 | #NL005046 | Vrečke za klizmo nesterilne 1500ml; dolžina cevi 100cm, premer 7,5mm. Z protipovratnim ventilom. Na vrečki mora biti označena | numerizacija, ki omogoča preprosto odčitavanje količine v notranjosti vrečke. Z izpustom | 1300 | kom
Vrečke toplotne 16x26cm | ARL320302 | #NL005047 | Vrečke toplotne 16X26cm Za hlajenje ali ogrevanje delov telesa. Polnjene z gelom; za večkratno uporabo |  | 40 | kom
Vrečke toplotne 20x30cm | ARL320303 | #NL005048 | Vrečke toplotne 20X30cm Za hlajenje ali ogrevanje delov telesa. Polnjene z gelom; za večkratno uporabo |  | 30 | kom
Vrečke toplotne 12x15cm | ARL320304 | #NL005049 | Vrečke toplotne 12X15cm Za hlajenje ali ogrevanje delov telesa. Polnjene z gelom; za večkratno uporabo |  | 50 | kom
Vrečke urinske nesterilne 2l | ARL320305 | #NL005050 | Vrečke urinske nesterilne 2 l urinska vrečka; dvojno varjeni robovi; ventil na spodnji strani vrečke za izpust |  | 1000 | kom
Vrečke urinske, sterilne 2l | ARL320306 | #NL005051 | Vrečke urinske, sterilne 2 l Urinska vrečka mora omogočati zaprt sterilen drenažni sistem.Vrečka za urin graduirana,volumen | vrečke 2000ml, sterilna, z izpustom, dovodna cev cca 120cm, dovolj debela, s stopiničastim nastavkom za katetre,zaščitenim s pokrovčkom. Na dovodni cevi je nameščen stišček, na nastavku je membrana za sterilen odvzem vzorca urina, vrečka ima držalo za pritrditev na posteljo.Vrečka ima nepovratni ventil, ki preprečuje odtok urina nazaj v dovodno cev, ob strani ima nastavek, ki preprečuje stisk cevi, cev se ne sme kolenčiti in odtok urina v vrečko mora biti nemoten. Na vrečki je tudi odzračevalna membrana, ki ob normalnem delovanju ne prepušča tekočine in mikroorganizmov. Zapiralka za izpust urina dobro tesni in omogoča enostaven enoročni izpust urina, po izpustu urina pa se zapiralka shrani v njeno ležišče, ki je na vrečki, kar dodatno preprečuje možnost nastanka okužb. Vrečka ne vsebuje latexa. Uporabnost vrečke 7-14 dni; s strani proizvajalca je lahko varna uporabnost tudi od 3 do 7 dni. | 6170 | kom
Vrečke urinske 2 l, zaprt sistem | ARL320307 | #NL005052 | Vrečke urinske 2 l Urinska vrečka-zaprt sistem, volumna 2l, dovolj debela dovodna cev, dolžina cca 120cm, z univerz. | konektom in zaščitnim pokrovčkom, ki se ne kolenči, s stiščkom za možnost klemanja in morebitno ščipalko za rjuho ter brezigelni port za vzorčenje. Vgrajeno držalo z dvojno kljuko, odzračevalna kapalna komora z integrirano anti-refluksno valvulo, ne prepušča tekočin in mikroorganizmov, jasno označena graduacija v ml., izpust za enoročno rokovanje z zanesljivim tesnjenjem in držalo za fiksacijo izpusta, ko ni v uporabi. Sterilna vrečka, ki ne vsebuje lateksa. Uporabnost do 7 dni. | 60 | kom
Vrečke urin.-otroške,sterilne 100-150ml | ARL320308 | #NL005053 | Vrečke urin. otroške sterilne, dobro lepljenje na kožo, samolepilne, 100 - 150 ml |  | 1600 | kom
Vrečke urinske za urno diurezo | ARL320309 | #NL005054 | Vrečke urinske za urno diurezo Urinska vrečka – zaprt sistem za merjenje urne diureze, volumna 2l, volumen urinometra 400 ml | (z integrirano merilno kmoro 50ml, graduirano po 1 ml, s portom za vzorčenje svežega urina), dolžina cevi 120 cm z univerzalnim konektom in zaščitnim pokrovčkom, se ne kolenči, s stiščkom in ščipalko za rjuho ter brezigelni port za vzorčenje. Trak v obliki kljuke in zanke z D-obročem za pritrditev, odzračevalna kapalna komora z integrirano antirefluksivno valvulo, ne prepušča tekočin in mikroorganizmov, janso označena graduacija po 5 ml na urinometru in po 100 ml na vrečki do konca, izpust za enoročno rokovanje z zanesljivim tesnjenjem in držalo za fiksacijo izpusta, ko ni v uporabi. Sterilna vrečka, ki ne vsebuje lateksa. Urinometer mora biti na vrečki in ne pod ali nad vrečko. | 50 | kom
Adapter med katetrom in urin.vrečko | ARL320310 | #NL005055 | Adapter med katetrom in urin. vrečko. Za priključek med katetrom in vrečko, CH 20.Material: naj bo iz materiala, ki je lahko | uporaben dalj časa, vsaj 10 dni Material naj bo tak, da se ne lomi.Priključek: naj ima luer nastavek in na koncu nastavek za urinsko vrečko z ventilom in na izpust. Dolžina: vsaj 10 cm.Priključek med katetrom vrečko CH 20 uporabljamo za namestitev vrečke na nefrostomo. | 70 | kom
Obešalniki za urinske vrečke, PVC | ARL320311 | #NL005056 | Obešalniki za urin.vrečke PVC |  | 5 | kom
Vrečke urin. za urol.izpiranje 4-5l | ARL320312 | #NL005057 | Vrečke urin.za urol.izpiranje 4-5l urinske vrečke, zaprt sistem za irigacijo in drenažo urina; dovplj debela dovodna cev; | dolžina 120cm z univerzalnim konektom in zaščitnim pokrovčkom, ki se ne kolenči s stiščkom za možnost klemanja in morebitno ščipalko za rjuho ter brezigelni port za vzorčenje. Vgrajeno držalo z dvojno kljuko, odzračevalna kapalna komora z integrirano anti-refluksnovalvulo, ne prepušča tekočin in mikro-organizmov, jasno označena graduacija v ml, izpust za enoročno rokovanje z zanesljivim tesnenjem in držalo za fiksacijo izpusta, ko ni v uporabi. Sterilna vrečka, ki ne vsebuje lateksa. Uporabnost do 7 dni. | 1340 | kom
Vrečka za aspiracijo 2000ml | ARL320313 | #NL005058 | Vrečka za aspiracijo 2000ml Vrečka mora imeti samo en priključek za cev, ki je namenjena za aspiracijo.Ne sme vsebovati PVC-ja. | Imeti mora ročaj. Največja dovoljena teža prazne vrečke je 70g. Omogočena mora biti serijska vezava vrečk. Vrečka mora biti kompatibilna s posodami proizvajalca Serres. V vsaki vrečki mora biti hidrofobni filter. Sistem mora omogočati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrečka mora imeti možnost polnitve do vsaj 12% več volumna od označenega. | 1400 | kom
Vrečke urinske 2l, na izpust | ARL320314 | #NL005059 | Vrečke urinske 2L, Na izpust, dolžina cevke 90cm. Konekt na katerega se lahko priključi dren od Ch20 do Ch36. | Kvalitetno odpiranje zavoja, sterilno pakiranje. | 1550 | kom
Vrečka za sukcijo za 1x uporabo, 1,5l | ARL320315 | #NL005060 | Vrečka za sukcijo za 1xuporabo 1,5l, kompatibilna z aspiratorjem MEDELA. Barvno kodiranje vrečk , rumena oznaka = 1,5 lit., | konusen priključek za cevi do bolnika,ki omogoča priključitev cevi premera do 11 mm, integrirani antibakterijski filter,ki je istočasno 'overflow' zaščita – varuje notranjost aparata pred vdorom tekočin, vključen mora biti adapter, ki preprečuje pregibanje oz. lomljene cevi do pacienta na mestu, kjer je priključena na pokrov vreče, omogočati mora serijsko vezavo vrečk,imeti mora dva ročaja na pokrovu vrečke za lažji izvlek iz posode,imeti mora pokrov za varno zapiranje vrečke,ko je polna, zagotavljati mora kompatibilnost z obstoječimi Medela posodami in cevnimipovezavami z izvorom vakumma Medela, vrečka je za enkratno uporabo. Lahko se ponudijo tudi 1l posode in vrečke. | 220 | kom
Vrečka aspirac.za 1xup. 2,5l z gelom | ARL320316 | #NL005061 | Vrečka aspirac. za 1xuporabo 2,5 L, z gelom- kompatibilna z aspiratorjem MEDELA;barvno kodiranje vrečk,oranžna oznaka =2,5 lit, | vrečka mora vsebovati gel za strjevanje aspirata;konusen priključek za cevi do bolnika,ki omogoča priključitev cevi premera do 11 mm;integrirani antibakterijski filter,ki je istočasno 'overflow' zaščita – varuje notranjost aparata pred vdorom tekočin;vključen mora biti adapter, ki preprečuje pregibanje oz. lomljene cevi do pacienta na mestu, kjer je priključena na pokrov vreče;omogočati mora serijsko vezavo vrečk; imeti mora dva ročaja na pokrovu vrečke za lažji izvlek iz posode;imeti mora pokrov za varno zapiranje vrečke,ko je polna; zagotavljati mora kompatibilnost z obstoječimi Medela posodami in cevnimi povezavami z izvorom vakumma Medela; vrečka je za enkratno uporabo. Lahko se ponudijo tuid 2L posode in vrečke. | 470 | kom
Urinski zbiralnik za dojenčke | ARL320317 | #NL005062 | Urinski zbiralnik za dojenčke in majhne otroke. Urinski zbiralnik za dojenčke in majhne otroke je namenjen za pridobivanje | zanesljivih in verodostojnih vzorcev urina pri dojenčkih in majhnih otrocih.Na pacienta se ga pritrdi s pomočjo samolepilne etikete, ki je sestavni del zbiralnika. Izdelek za enkratno uporabo ločuje začetni del urinskega curka od srednjega oz. zadnjega dela po fizikalnem principu pretočnega ventila. Srednji in zadnji del urinskega curka stečeta v plastično cevčico, ki jo je potrebno le zamašiti in poslati v laboratorij. Začetni urin steče v vrečko, ki je sestavni del tega sistema, in ga nato zavržemo. Urinski zbiralnik je enojno pakiran. Primarna embalaža je sestavljena iz medicinskega papirja in PET/PP folije - ne vsebuje PVC-ja in latexa. Dimenzije primarne embalaže-vrečke so 10 x 30 cm, na njej pa so tiskani fiksni ter spremenljivi podatki (lot, sterilnost, enkratna uporaba, rok sterilnosti, datum proizvodnje). Sekundarna enota, to je osnovna škatla je dimenzij 340 x 225 x 120 cm in je opremljena z nalepko z vsemi zahtevanimi podatki in vsebuje 25 kosov. Proizvod je sterilizir | 600 | kom
Kombinirani set za spin.+epid.anestezijo | ARL320401 | #NL005063 | Set za spin.+epidur.anestezijo Kombinirani set za spinalno+epiduralno anestezijo s katetrom mora vsebovati: | 1 kom Touchy iglo debeline 18G x 3 1/2" (80 mm)- mora biti markirana na 10 mm,in snemljivimi krilci, Na distalnem koncu naj bo markirana po 1mm v dolžini 15mm; spinalna igla 27G x 122mm, ki mora biti prilagojena Touhy-evi igli tako, da se pričvrsti, kar prepreči premikanje spinalne igle v Touhy-evi igli, ob tem mora spinalna igla imeti možnost rotacije okrog svoje osi; prozoren na 1 cm (prvih 30 cm dolžine) markiran radiopačni epiduralni kateter z markirano, mehko, atravmatsko zaprto konico s tremi stranskimi odprtinami; dolžina katetra 915 mm, notranji premer 0.45 mm, zunanji premer 0.83 mm (20G x 90 cm); vodilo za epiduralni kateter; luer-lock konektor za epid. kateter; 10 ml LOR brizgo markirano po 1 ml; 0.2 mikronski hidrofilični filter z možnostjo dvosmerne filtracije za 96 urno uporabo, priming volumen 0.75 ml; nalepka za markacijo epiduralnega katetra. | 10 | kom
Set za epiduralno anestezijo | ARL320402 | #NL005064 | Set za epiduralno anestezijo Set za epidur.anestez. mora vsebovati:18G Tuhijevo iglo dolžine 80mm,ki mora biti markirana na 10mm, | z držalom,ki ga je možno sneti;prozoren, na 1 cm markiran radiopačni epiduralni kateter z markirano, mehko, atravmatsko zaprto konico s tremi stranskimi odprtinami, dolžina katetra 910 mm, notranji premer 0.45 mm, zunanji premer 0.83 mm;luer-lock konektor za epiduralni kateter,10 ml epiduralno brizgo –LOR- markirano po 1 ml;vodilo za epiduralni kateter;0.2 mikronski hidrofilični epiduralni filter z možnostjo dvosmerne filtracije, priming volumen 0.75 ml;nalepka za markacijo epiduralnega katetra. | 130 | kom
Set za spinalno anestezijo z iglo 25 G | ARL320403 | #NL005065 | Set za spin.anestezijo z iglo Set za spinalno anestezijo z iglo 25G mora vsebovati:1 kom spinalna igla 25G,dolžine 90 mm, | pencil point, prozorno držalo; vodilo za spinalno iglo 20G x 40mm; igla s 5 mikronskim filtrom 18G x 40mm;podkožna igla 26G x 25mm; 1 kom PVC brizgalka 2 ml - luer lock z graduacijo; 1 kom PVC brizgalka 5 ml - luer lock z graduacijo;perforirana samolepilna kompresa cca.50 x 60 cm;kompresa za pokrivanje cca.45 x 75 cm;3 kom srednje veliki tamponi;3 kom zloženci cca.7 x 7 cm;2 kom držalo z gobico za mehansko čiščenje kože;Mepor prevezo 60 x 70mm. | 100 | kom
Set za spinalno anestezijo brez igle | ARL320404 | #NL005066 | Set za spinalno anestezijo brez spinalne igle. Set mora vsebovati: 1 kom 60 ml rezervoarček (posodica za tampone); | igla s 5 mikronskim filtrom 18G x 40mm; podkožna igla 26G x 25mm;1 kom PVC brizgalka 2 ml - luerlock z graduacijo;1 kom PVC brizgalka 5 ml - luerlock z graduacijo;perforirana samolepilna kompresa 50 x 60 cm;kompresa za pokrivanje 45 x 75 cm; 3 kom srednje veliki tamponi; 3 kom zloženci 7 x 7 cm;2 kom držalo z gobico za mehansko čiščenje kože; Mepor prevezo 60 x 70mm. | 50 | kom
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005067 | Rezila za skalpele st.10 A100 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla. Lahko so tudi iz karbona. | 25 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005068 | Rezila za skalpele st.11 A100 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | 42 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005069 | Rezila za skalpele st.12 A100 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | 5 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005070 | Rezila za skalpele st.15 A100 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | 10 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005071 | Rezila za skalpele st.20 A100 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | 12 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005072 | Rezila za skalpele st.22 A100 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz nerjavečega jekla.Lahko so tudi iz karbona. | 5 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005073 | Skalpeli za 1x uporabo st.10 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila. A10 | 130 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005074 | Skalpeli za 1x uporabo st.11 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila. A10 | 155 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005075 | Skalpeli za 1x uporabo st.15 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila.A10 | 160 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005076 | Skalpeli za 1x uporabo st.20 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila.A10 | 10 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005077 | Skalpeli za 1x uporabo st.22 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila.A10 | 10 | sc
Rezila in skalpeli | ARL3205 | #NL005078 | Skalpeli za 1x uporabo st.12 Kriterij kvalitete: sterilno dvoslojno pakiranje, varno sterilno odpiranje, odlične rezne površine. | Rezila naj bodo iz karbonskega jekla. Držalo mora biti lahko in iz umetne mase, ima lahko tudi rebrasto površino (za lažjo uporabo pri uporabi rokavic). Na ovojnini morajo biti vidne oznake sterilnosti in številka oz. oznaka rezila.A10 | 5 | sc
Stekla pokrovna 20x20 | ARL320601 | #NL005079 | Stekla pokrovna 20 X 20 |  | 1800 | kom
Stekla pokrovna 24x40 | ARL320602 | #NL005080 | Stekla pokrovna 24 X 40 |  | 1800 | kom
Stekla pokrovna 24x50 | ARL320603 | #NL005081 | Stekla pokrovna 24 X 50 |  | 2200 | kom
Stekla predmetna 26x76, matirana | ARL320604 | #NL005082 | Stekla predmetna26X76 matirana |  | 4700 | kom
Stekla predmetna 76x26 | ARL320605 | #NL005083 | Stekla predmetna 76X26 |  | 3000 | kom
Stekla predmetna superfrost plus | ARL320606 | #NL005084 | Stekla predm. SUPERFROST PLUS Stekla moraj prenesti termično obdelavo in ustrezati ih barvalcu. Barvalec je leica bond-max. |  | 10800 | kom
Krovna stekelca 24x50 | ARL320607 | #NL005085 | Krovna stekelca za avtomatsko pokrivanje, 24x50I z borosiliktnega stekla,precizno rezana. Debelina #1:0,13-0,17 mm. | Z obdelano površino, ki preprečuje zlepljanje. Namenjena avtomatiziranemu pokrivanju tkivnih vzorcev na aparatu.Stekla morajo prenesti termično obdelavo in ustrezati ih barvalcu, barvalec je leica bond-max. | 2000 | kom
Komplet bris za 1x uporabo, sterilni | ARL320701 | #NL005086 | Komplet bris za 1x uporabo Stuart transportni medij, sterilni.S plastično vatirano palčko. |  | 15200 | kom
Brisi, suhi sterilni s plast.vat.palčlo | ARL320702 | #NL005087 | Brisi suhi, sterilni S plastično vatirano palčko. | Lahko tudi palčka z bombažem. Primerna za epruveto. | 40000 | kom
Hitri test abh streptokok A iz žrela | ARL320703 | #NL005088 | Hitri test za ugotavl.antigen. beta-hemolitičnega streptokoka A iz brisa žrela. 1test = 1 kom |  | 5 | sc
Pete za mavčarno | ARL3208 | #NL005089 | Pete gumi male Višina najmanj 3 cm, dolžina 1/3 stopala, v sredini luknja za aplikacijo mavca, nazobčana, da | ne drsi,zaobljena hodilna površina na začetku in koncu pete. | 50 | kom
Pete za mavčarno | ARL3208 | #NL005090 | Pete gumi srednje Višina najmanj 3 cm, dolžina 1/3 stopala, v sredini luknja za aplikacijo mavca, nazobčana, da | ne drsi,zaobljena hodilna površina na začetku in koncu pete. | 200 | kom
Pete za mavčarno | ARL3208 | #NL005091 | Pete gumi velike Višina najmanj 3 cm, dolžina 1/3 stopala, v sredini luknja za aplikacijo mavca, nazobčana, da | ne drsi,zaobljena hodilna površina na začetku in koncu pete. | 100 | kom
Protitelesa-patologija | ARL3209 | #NL005092 | Renal cell carcinoma (RCC) marker. Klon:66.4.C2. Vrsta: Liofilizirano protitelo. Količina po rekonstituciji: 1 ml. | Izotip: IgG2b, kappa.Oznaka: IVD. Specifičnost: Human proximal nephrogenic renal antigen (karbohidratna domena - 200 kD glikoprotein, gp 200). Ni navzkrižno reaktiven z ostalimi karbohidratnimi skupinami, kot so antigeni krvne skupine Lewis, EMA in AB. | 1 | ml
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005093 | Bučke steklene merilne 50 ml s steklenim ali plastičnim zamaškom. |  | 5 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005094 | Čaše steklene 50 ml, visoke |  | 2 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005095 | Čaše steklene 100 ml, visoke |  | 3 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005096 | Čaše steklene 250 ml, visoke |  | 10 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005097 | Čaše steklene 400 ml, visoke |  | 15 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005098 | Čaše steklene 1000 ml, visoke |  | 3 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005099 | Čaše steklene 2000 ml, visoke |  | 3 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005100 | Erlenmayer bučke 250 ml s širokim grlom |  | 3 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005101 | Lijaki stekleni, premer 5 cm lahko tudi premer 6 cm |  | 5 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005102 | Menzure steklene 50 ml, graduirane, visoke |  | 3 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005103 | Menzure steklene 100 ml, graduirane, visoke |  | 5 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005104 | Menzure steklene 1000 ml, graduirane, visoke |  | 2 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005105 | Perle steklene A 1000g, premer 4-6mm |  | 2 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005106 | Petrijevke steklene, premer 10 cm, višina 15 mm |  | 2 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005107 | Posoda za vato s pokrovom, 100 X 100 - steklo |  | 2 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005108 | Posoda za vato s pokrovom, 120 X 120 - steklo |  | 2 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005109 | Steklenice reagencne temne, z obrušenim zamaškim 500ml, z ozkim ali široko obrušenim vratom, s plastičnim ali steklenim zamaškom |  | 2 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005110 | Vrči plast. 1000ml, graduirani |  | 3 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005111 | Vrči plast. 3000ml, graduirani |  | 13 | kom
Steklovina in PVC laboratorijska posoda | ARL3210 | #NL005112 | Vrči plast. 2000ml, graduirani |  | 15 | kom
Copati za 1 x uporabo | ARL321101 | #NL005113 | Copati za 1xuporabo |  | 4000 | par
Hlačke za kolonskopijo | ARL321102 | #NL005114 | Hlačke za kolonskopijo Iz netkanega materiala z odprtino na zadnji strani, primerne za kolonoskopijo.Različne velikosti. |  | 1500 | kom
Krilo zaščitno za 1 x uporabo | ARL321103 | #NL005115 | Krilo zaščitno za 1x uporabo Ne smejo biti preozka, prekratka in naj bodo čimbolj enostavna za uporabo. |  | 3800 | kom
Nogavice bombažne za osebje, bele | ARL321104 | #NL005116 | Nogavice bombaž.za osebje,bele |  | 8300 | kom
Jopica operacijska nesterilna M | ARL321105 | #NL005117 | Jopica operac.,nesterilna M |  | 500 | kom
Jopica operacijska nesterilna L | ARL321106 | #NL005118 | Jopica operac.,nesterilna L |  | 500 | kom
Plašči za 1 x uporabo | ARL321107 | #NL005119 | Plašči za 1x uporabo z manšetami, nesterilni, rokavi in sprednji del plašča morajo biti zaščiteni z neprepustno plastjo, | možnost sterilizacije | 200 | kom
Plašči za obiskovalce | ARL321108 | #NL005120 | Plašči za obiskovalce |  | 4000 | kom
Predpasniki plastificirani 1700mm | ARL321109 | #NL005121 | Predpasniki plastific. 170cm, enostransko vpojni |  | 2000 | kom
Predpasniki PE za 1 xupor.1200mm | ARL321110 | #NL005122 | Predpasnik PE za 1xupor.1200mm |  | 4200 | kom
Prevleke za obuvala flis, nedrseče | ARL321111 | #NL005123 | Prevleke za obuvala flis, nedrseče |  | 5000 | kom
Prevleke za obuvala PVC nedrseče | ARL321112 | #NL005124 | Prevleke za obuvala PVC nedrseče |  | 15000 | kom
Slinčki plastific.za odrasle | ARL321113 | #NL005125 | Slinčki plastific. za odrasle |  | 24000 | kom
Plašči za kemoterapijo OVO | ARL321114 | #NL005126 | Plašči za kemoterapijo Plašči za kemoterapijo – zaščitna obleka, osebna varovalna oprema, namenjena uporabi med pripravo | citostatičnih zdravil.Material: Modra propilenska tkanina z delno etilensko zunanjo oblogo.Teža materiala: 42g/m2.Debelina materiala: 0,30-0,32 mm.Velikosti: S, M, L, XL. Spredaj zaprto, zračno, nepropustno za tekočine, kakovosten neprepusten premaz na sprednji strani oblačila in na rokavih, hermetično zaprta manšeta, se ne sme razvlaknevati, barvno kodirano.Za enkratno uporabo. Neprimerno za suho čiščenje. Zaščitna obleka mora zagotavljati varnost pri delu s citostatičnimi snovmi na premazanih predelih, na spodnji strani oblačila in na rokavih. Oblačilo ne sme vsebovati substanc, ki bi povzročale alergične reakcije.Fizične značilnosti testirane v skladu z EN467. | 450 | kom
Kape ženske za osebje kuhinje, bele | ARL321115 | #NL005127 | Kape ženske za osebje kuhinje zračne, material več kot 20g/m2,premer sploščene kape najmanj 36cm, premer odprtine ob elastiki 16cm | z nemotečo elastiko, bele | 6000 | kom
Lancete za alergene Prick | ARL321201 | #NL005128 | Lancete PRICK (za alergene) |  | 2600 | kom
Lancete za novorojenčke | ARL321202 | #NL005129 | Lancete za novorojenčke Najmanjše rezilo.Za enkratno uporabo, z avtomatskim varnostnim mehanizmon proženja igle.Igla lancete | mora biti popolnoma zaščitena pred in po uporabi same lancete. | 10800 | kom
Lancete za odvzem kapil.krvi | ARL321203 | #NL005130 | Lancete za odvzem kapilar.krvi Srednje rezilo.Za enkratno uporabo, z avtomatskim varnostnim mehanizmon proženja igle. Igla lancete | mora biti popolnoma zaščitena pred in po uporabi same lancete. | 28700 | kom
Lancete za odvzem kapil.krvi | ARL321203 | #NL005131 | Lancete za odvzem kapilar.krvi Največje rezilo. Za enkratno uporabo, z avtomatskim varnostnim mehanizmon proženja igle.Igla lancete | mora biti popolnoma zaščitena pred in po uporabi same lancete. Samostojni artikel. | 5800 | kom
Fiksator za nazogastrično sondo | ARL321301 | #NL005132 | Fiksator za nazogastričn sondo |  | 300 | kom
Set za razpor.do 4 lumnov CVK | ARL321302 | #NL005133 | Set za razpor.do 4 lumnov CVK Biti mora sterilen in brez lateksa. Vsebuje naj dve komponenti:(1) material za pripravo kože, ki | razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) del - kožni fiksater, ki je primeren za razporeditev do 4 lumnov centralnega venskega katetra in ki odmakne lumne centralnega venskega katetra od kože pacienta, tako, da pride fiksater med lumne centralnega venskega katetra in kožo pacienta. Fiksacija omogoča boljšo preglednost lumnov in zmanjša nateg nanje. Kožni fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). | 400 | kom
Set za pritrditev epid.katetra 4 komp. | ARL321303 | #NL005134 | Set za pritrditev epiduralnega katetra;biti mora sterilen in brez lateksa. Vsebuje na štiri komponente:(1)material za pripravo kože | ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (2 x sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev epiduralnega katetra in ki odmakne epiduralni kateter ob izstopišču od kože pacienta, tako, da pride kožni fiksater med epiduralni kateter ob izstopišču in kožo pacienta; (3) drugi kožni fiksater, ki je večji in omogoča pritrditev filtra tako, da je dvignjen od kože pacienta; (4) tinkturo benzoina ( 74-80% etilni alkohol, benzoin, aloa in balzam). Fiksacija mora omogočati zmanjšanje migracije epiduralnega katetra za vsaj 25% (strokovni članek, ki to dokazuje). Fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). | 40 | kom
Set za pritrditev epid.katetra 2 kompon. | ARL321304 | #NL005135 | Set za pritrditev epiduralnega katetra;biti mora sterilen in brez lateksa.Vsebuje naj dve kompunenti:(1)material za pripravo kože, | ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev epiduralnega katetra in ki odmakne epiduralni kateter ob izstopišču od kože pacienta, tako, da pride kožni fiksater med epiduralni kateter ob izstopišču in kožo pacienta. Fiksacija mora omogočati zmanjšanje migracije epiduralnega katetra za vsaj 25% (strokovni članek, ki to dokazuje). Fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). | 110 | kom
Set za pritrdit.perifer.venskega katetra | ARL321305 | #NL005136 | Set za pritrditev perifernega venskega katetra; kot od npr.:proizvajalca B.Braun ("Cavafix") mora biti sterilen in brez lateksa. | Vsebuje naj trikomponente: (1) material za pripravo kože, ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev perifernega venskega katetra z "Luer Lock" navojem na koncu in ki odmakne periferni venski kateter od kože pacienta, tako, da pride kožni fiksater med Luer Lock del na perifernem venskem katetru in kožo pacienta; (3) začasna fiksacija (npr. trak iz polietilenske pene). Fiksacija mora biti takšna, da šivanje ni potrebno. Kožni fiksater ne sme trgati rokavic (test, ki utemeljuje, da se rokavice v 100% primerov ne trgajo). | 145 | kom
Set za pritrditev centr.venskega katetra | ARL321306 | #NL005137 | Set za pritrditev centralnega venskega katetra;biti mora sterilen in brez lateksa.Vsebuje naj pet komponent: | (1) material za pripravo kože, ki razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, mere 51x58 mm, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/MA kopolimera in Acetil Tributyl Citratom); (2) kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev centralnega venskega katetra in ki odmakne centralni venski kateter od kože pacienta, tako, da pride fiksater med centralni venski kateter, kjer se la-ta pritrdi in kožo pacienta; (3) del-kožni fiksater, ki omogoča razporeditev do 4 lumnov centralnega venskega katetra in kateri tudi odmakne lumne od kože pacienta in zmanjša nateg nanje; (4) tinkturo benzoina ( 74-80% etilni alkohol, benzoin, aloa in balzam); (5) začasna fiksacija (npr. trak iz polietilenske pene). Fiksacija mora biti takšna, da šivanje centralnega katetra, kot metoda pritrjevanja, ni več potrebno (strokovni članek, ki to dokazuje, naj bo objavljen v vsaj eni svetovno priznani reviji, kot so npr. ICT, JAVA, JVIR ipd.). Kožni fiksater ne sm | 640 | kom
Set za pritrditev urin.katetra | ARL321307 | #NL005138 | Set za pritrditev urin.katetra tip FOLEY brez šivanja, sterilen in brez lateksa.Set mora vsebovati:material za pripravo kože, ki | razmasti in zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev urinskega katetra tip foley od Cg. 8-22, dvo ali tro lumni in ki odmakne urinski kateter od kože pacienta, tako da pride kožni fiksater med urinski kateter , na razcepišču, kjer se stika z vrečko za zbiranje urina in kožo pacienta. Fiksater naj bo oblikovan tako, da se lahko prilepi tudi na dlakavo kožo brez britja. Ne sme trgati rokavic. | 20 | kom
Set za pritrd.arterial.kanile | ARL321308 | #NL005139 | Set za pritrd.arterial. kanile brez šivanja, sterilen, brez lateksa. Set mora vsebovati:material za pripravo kože, ki razmasti in | zaščiti kožo pacienta ter omogoči večjo moč kožnega fiksaterja (sterilna blazinica, natopljena z Izopropanolom, Butyl Estrom iz PVM/ME kopolimera in Acetil Tributyl Citratom);kožni fiksater, ki je primeren za pritrditev arterialne kanile s krilci, ki odmakne kanilo od kože pacienta, tako da pride kožni fiksater med arterialno kanilo in kožo pacienta (ne sme trgati rokavic);trak za začasno fiksacijo. | 300 | kom
Opornice | ARL3214 | #NL005140 | Opornica kramer za roko 65X320 različne velikosti,dovolj upogljiva za možnost dobre namestitve,dobra možnost čiščenja | in sterilizacije po uporabi,prijazna do bolnika,večkratna uporaba | 20 | kom
Opornice | ARL3214 | #NL005141 | Opornica kramer za roko 75X400 različne velikosti,dovolj upogljiva za možnost dobre namestitve,dobra možnost čiščenja | in sterilizacije po uporabi,prijazna do bolnika,večkratna uporaba; lahko 40x8 | 10 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005142 | Podloga - blazina za pod glavo v ležečem položaju na hrbtu - odrasli. Ergonomsko oblikovana kot na primer "OASIS ELITE HEAD REST" | proizvajalca Trulife. Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 10 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005143 | Podloga - blazina za pod glavo v ležečem položaju na hrbtu - adolescenti,ergonomsko oblikovana, kot npr.:"OASISI ELITE SUPINE | HEAD REST" proizvajalca Trulife. Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 2 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005144 | Podloga -blazina za pod glavo- otroci. Ergonomsko oblikovana, kot npr:"OASISI ELITE SUPINE HEAD REST" proizvajalca Trulife | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 5 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005145 | Podloga za pod glavo za položaj na trebuhu - velika;omogoča oporo in stabilnost glavi bolnika intubiranega z | endotrahealnim tubusom, brez pritiska na področje oči, dve stranski odprtini primerno veliki za napeljavo dihalnih cevi.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 2 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005146 | Podloga za pod glavo za položaj na trebuhu - srednja;omogoča oporo in stabilnost glavi bolnika intubiranega z | endotrahealnim tubusom, brez pritiska na področje oči, dve stranski odprtini primerno veliki za napeljavo dihalnih cevi. Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 2 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005147 | Podloga za pod zgorn.okončino, dolga, dolžina vsaj 500 - 600 mm, širina vsaj 130 -140 cm, anatomsko oblikovana s privzdignjenimi | stranskimi robovi, ki omogočajo stabilnost roke pri različnih posegih.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 2 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005148 | Podloga za pod roko - kratka dolžina vsaj 400 mm, širina vsaj 120 - 140 cm, anatomsko oblikovana s privzdignjenimi stranskimi | rokavi, ki omogočajo stabilnost roke pri različnih posegih.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 2 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005149 | Pdloga za pod trtico velikost minimalno 400 x 380 x 25, oblika kot npr.: "AZURE SACRAL PROTECTOR" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 1 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005150 | Podloga za pod trup pri položaju na hrbtu. Oblika in dimenzije kot npr.: "OASIS ELITE PRONE POSITIONER" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 1 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005151 | Univerzalna podloga oblika in dimenzije kot npr.: "AZURE UNIVERZAL POSITIONER" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 1 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005152 | Podloga za zaščito sp. okončin oblika kot npr.: "AZURE LEG PROTECTOR" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 1 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005153 | Podloga v paru za spod.okonč. pri litotomijskem položaju; oblika kot npr.:"AZURE CRUTCAH STIRRUP PADS" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 4 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005154 | Podloga za sp.okončino pri litotom.položaju, oblika kot "OASIS CRUTCH STRRUP PADS", dobava v paru, možnost različnih | dimenzij min. 310x230x10, maxim. 530x310x10.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 1 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005155 | Podloga za pete, primerna za podlaganje pet v področju AHILOVE TETIVE; oblika z višjimi robovi | ob straneh, ki omogoča fiksacijo okončine; dobava v paru. Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 2 | kom
Podloge za paciente | ARL3215 | #NL005156 | Podloga za pete, oblika kot npr.:"OASIS HELCURS" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. | 2 | kom
Posoda za zobno protezo PVC | ARL321601 | #NL005157 | Posoda za zobno protezo plastična, velikost za totalno protezo |  | 1050 | kom
Posodice za blato plastične z žličko | ARL321602 | #NL005158 | Posodice za blato PVC z zličko dobro tesnenje |  | 2600 | kom
Posodice za deljenje zdravil 4 delne | ARL321603 | #NL005159 | Posodice za deljenje zdravil, 4 delne s pokrovom |  | 380 | kom
Posodice za kapljice s pokrovom | ARL321604 | #NL005160 | Posodice za kapljice s pokrov. |  | 33000 | kom
Posodice za sputum, nesterilne | ARL321605 | #NL005161 | Posodice za sputum,nesterilne prenesejo sterilizacijo.Posodice za sputum iz plastičnega materiala, s pokrovčkom, okrogle, | zgornji premer 65 mm, spodnji premer 50-65 mm, višina 50 mm, odstopanje v dimenzijah + - 5 %. | 50 | kom
Posodice za urokulturo, nesterilne | ARL321606 | #NL005162 | Posodice za urokulturo nesterilne.Posodice za mikrobiološke preiskave urina, potreben je dobrotesen pokrov na navoj, | lonček volumna 120ml ali 150ml | 700 | kom
Posodice za urokulturo, sterilne | ARL321607 | #NL005163 | Posodice za urokulturo steril. Posodice za mikrobiološke preiskave urina, potreben je dobrotesen pokrov na navoj, | lonček volumna 120ml ali 150ml | 8400 | kom
Lončki plastični 2 dcl s pokrovom | ARL321608 | #NL005164 | Lončki 2 dcl s pokrovom plastični, z dulcem;lahko tudi lončki z volumnom 2,5dcl |  | 2800 | kom
Posodica za zbiranje aspirata 20 ml | ARL321609 | #NL005165 | Posodica za zbiranje aspirata, 20 ml z aspiracijskim katetrom CH 14.Set mora vsebovati: aspiracijski kateter CH 14, ki je piščalne | oblike in integriran v pokrovček posodice; dodatno integrirano cev, ki mora biti univerzalne dimenzije; 20ml zbirno posodico in jasno označenimi graduacijami na 2ml; na posodico dodatno pritrjen pokrovček za zapiranje posodice po odvzemu aspirata; nalepko za zapis pacientovih podatkov; sterilen. Lahko se ponudi tudi posodica volumna 25 ml. | 220 | kom
Posodica za zbiranje aspirata 40ml | ARL321610 | #NL005166 | Posodica za zbiranje aspirata, 40 ml. Set mora vsebovati: v pokrovček posodice integriran PVC nastavek in najmanj 110mm dolgo | silikonsko cev za enostavno pritrditev aspiracijskega katetra; 40ml zbirno posodico in na 5ml jasno označene graduacije; dodatno priložen pokrovček za zapiranje posodice po odvzemu aspirata; nalepko za zapis pacientovih podatkov; sterilen. | 840 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005167 | Igle injekc.za 1xupor. 0,45x16 dovolj ostre;lahko se ponudi tudi dimenzija 0,45x12 |  | 8000 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005168 | Igle injekc.za 1xupor. 0,5x19 dovolj ostre;lahko se ponudijo tudi dimenzije:0,5x16;0,5x25 ali 0,4x19 |  | 1200 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005169 | igle injekc.za 1xupor. 0,6x25 dovolj ostre |  | 6200 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005170 | igle injekc.za 1xupor. 0,7x38 dovolj ostre; lahko se ponudi tudi dimenzija:0,7x40 |  | 5000 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005171 | igle injekc.za 1xupor. 0,7x50 dovolj ostre |  | 2500 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005172 | igle injekc.za 1xupor. 0,8x38 dovolj ostre;lahko se ponudi tudi dimenzija 0,8x40 |  | 600 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005173 | igle injekc.za 1xupor. 0,8x40 dovolj ostre |  | 14000 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005174 | igle injekc.za 1xupor. 0,9x38 dovolj ostre;lahko se ponudi tudi dimenzija 0,9x40 |  | 7500 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005175 | igle injekc.za 1xupor. 0,9x50 dovolj ostre |  | 600 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005176 | igle injekc.za 1xupor. 1,2x38 dovolj ostre;lahko se ponudi tudi dimenzija 1,25x40 ali 1,20x40 |  | 58000 | kom
Igle injekcijske za 1x uporabo | ARL3217 | #NL005177 | igle injekc.za 1xupor.1,2x50 dovolj ostre |  | 30000 | kom
Pregrinjala v roli | ARL3218 | #NL005178 | Pregrinjalo plasticir. v roli 60X38 cm je dimenzija posameznega lista, ki se odtrga na perforaciji. Širina role je 60 cm, | dolžina role 50m. Podlaga dobro vpija kri, telesne izločke in izpiralne tekočine. V kolikor ponujate drugačno dolžino role, preračunajte ceno na dolžino 50m. | 1000 | kom
Pregrinjala v roli | ARL3218 | #NL005179 | Pregrinjalo plasticir.v roli 74X38 cm je dimenzija posameznega lista, ki se odtrga na perforaciji. Širina role je 74 cm, | dolžina role 50m. Pregrinjalo z absorcijskimi kvalitetami. V kolikor ponujate drugačno dolžino role, preračunajte ceno na dolžino 50m. | 100 | kom
Pregrinjala v roli | ARL3218 | #NL005180 | Pregrinjalo plasticir.v roli 49-50X38 cm je dimenzija posameznega lista, ki se odtrga na perforaciji. Širina role je 49-50cm; | dolžina role 50m. Podlaga dobro vpija kri, telesne izločke in izpiralne tekočine. V kolikor ponujate drugačno dolžino role, preračunajte ceno na dolžino 50m. | 190 | kom
Sistem transfuzijski za gretje krvi | ARL321901 | #NL005181 | Sistem transfuz.za gretje krvi in krvnih pripravkov.ISO standard 1135-4z dvolumno cevjo,zdržati mora temp. cca 40 *C, noben del | sistema ne sme vsebovati lateksa,zun. cevka mora imeti priklj. za dotok in odtok vode,ki ustreza priklj. na ustrezne aparate za gretje, dolžina cca 2m, polnitveni volumen 20ml, ustrezati morajo aparatu Hot-line | 60 | kom
Sistemi transfuzijski | ARL321902 | #NL005182 | Sistemi transfuzijski ISO standard 1135-4 z dvokanalno iglo, noben del sistema ne sme vsebovati lateksa, filter za delce | je velik 190 mikronov + - 10%, dolžina 150 do 200 cm, nastavek LL. A100 | 2600 | kom
Sistemi infuzijski | ARL321903 | #NL005183 | Sistem infuz.za merjenje CVP ISO standard 8536-4, možnost merjenja CVP s tremi regulatorji, | noben del ne sme vsebovati lateksa,dolžine do 250 cm, manometrska cev mora biti zračena preko bakteriološkega filtra | 80 | kom
Sistemi infuzijski | ARL321903 | #NL005184 | Sistem infuzijski za otroke ISO 8536-4,ne sme vseb. lateksa,merilna komora mora imeti sistem,ki prep.vdor zraka v sistem | ob izteku tekočine iz komore (ali kadar je prazna).Komora ima natančno,obstojno graduacijo najmanj do 150 ml.Razmaki v izmer. kol. po 1ml.Dolžina-cca 150cm. | 35 | kom
Sistemi infuzijski | ARL321903 | #NL005185 | Sistemi infuzijski ISO standard 8536-4z dvokanalno iglo,noben del sistema ne sme vsebovati lateksa, | filter za delce je velik15 mikronov, dolg 150 do 200cm, nastavek LL | 22000 | kom
Sistemi infuzijski | ARL321903 | #NL005186 | Sistemi infuzijski za natančno doziranje tekočin. ISO standard 8536-4,možnost regulacije pretoka infuzijske. raztopine | v razponu od 5 do 250ml /uroin napisano izjavo, da so ob pravilnem rokovanju uporabni tri dni, noben del ne sme vsebovati lateksa,avtomatska zapora za preprečevanje zračne embolije. | 1850 | kom
Sistemi infuzijski | ARL321903 | #NL005187 | Sistem infuzijski namenjen dajanju infuzijski raztopin s pritiskom ali gravitacijo, skladno s standardom ISO8536-8. | Imeti mora transparentno dvo-prekatno komoro z obročkom. Dolžina sistema mora biti 180cm. Vsebovati mora transparentno mikrogladko iglo,15 mikronski filter za tekočine,natančen stišček, fleksibilno cev,nastavek LL.Vsebovati mora pokrovček za prezračevanje s hidrofobnim bakterijskim filtrom. Ne sme vsebovati latexa in mora biti DEHP free. | 1800 | kom
Podaljški, priključki | ARL321904 | #NL005188 | Dvokanalni priključek Sistem je brez lateksa, fleksibilna cev, lumen od 2,8 do 4,0 mm,stišček, filter, | ki preprečuje kontaminacijo, zaščita nastavkov. Dolžina podaljška do 18 cm. | 400 | kom
Podaljški, priključki | ARL321904 | #NL005189 | Peteličnek za I.V kanal Tropotni petelinčki, brez lateksa. Sterilno enojno pakiranje z usterznimi oznakami;kraka zaprta z | zamaškom. Na delu, ki se vstavi v kanilo ali kateter mora imeti navoj ki zagotavlja, da se nameščen petelinček na kanili ali katetru ne obrača. | 6200 | kom
Podaljški, priključki | ARL321904 | #NL005190 | Podaljški za perfuzor Sistem je brez lateksa, Brez Di (2 ethylhexil) phtalhata, fleksibilna cev dolžine 150 cm in premera | cevi 1,6 do 2,5 mm, moški luer-lock priključek s pokrovom, ki preperečuje kontaminacijo;ženski luer-lock priključek z zamaškom luer lock | 1400 | kom
Podaljški, priključki | ARL321904 | #NL005191 | Zamašek luer-lock Sistem je brez lateksa, luer priključek |  | 1550 | kom
Infuzijski sistemi-prepr.prehod zraka | ARL321905 | #NL005192 | Infuzijski sistemi ki preprečujejo prehod zraka v sitem.Brez nepovratne valvule.Infuzijski sistem z dvokanalno iglo, | brez lateksa, filter za delce 15 mikronov,dolžina sistema 180 – 200 cm, nastavek LL, filter, ki ob izteku infuzije preprečuje prehod zraka v sistem, zaščitni zamašek na LL konektu vsebuje membrano, ki ne dopušča prehoda tekočine (ob odzračevanju infuzijskega sistema prepušča zrak, ne pa tekočine – ni izgube zdravila),stišček ima možnost shranitve dvokanalne igle,možnost fiksacije infuzijske linije na stišček. | 22000 | kom
Infuzijski sistemi-prepr.prehod zraka | ARL321905 | #NL005193 | Infuzijski sistemi ki preprečujejo prehod zraka v sistem. Z nepovratno valvulo (ni možnosti zatekanja krvi nazaj | po sistemu).Infuzijski sistem z dvokanalno iglo, brez lateksa, filter za delce 15 mikronov,dolžina sistema 180 – 200 cm,nastavek LL, nastavek LL ima vgrajeno nepovratno valvulo, filter, ki ob izteku infuzije preprečuje prehod zraka v sistem, zaščitni zamašek na LL konektu vsebuje membrano, ki ne dopušča prehoda tekočine (ob odzračevanju infuzijskega sistema prepušča zrak, ne pa tekočine – ni izgube zdravila), stišček ima možnost shranitve dvokanalne igle,možnost fiksacije infuzijske linije na stišček. | 2500 | kom
Primarni infuz.sistem za črpalko IVAC590 | ARL321906 | #NL005194 | Prim.infuz.sist.za črpalko IVAC598. Sistem mora vsebovati: 1 spike z kapljalno komoro (možnost odzračevanja);polnitveni | volumen 24ml; dolžina sistema je 270 cm; premer 3mm; 1 regulator pretoka; hidrofobični zračni filter, silikonski segment za črpalko; PVC brez lateksa | 50 | kom
Brizgalke Luer za 1x uporabo dvodelne | ARL322001 | #NL005195 | Brizgalka luer za 1xup. 2 ml Sterilne brizgalke za 1x uporabo,lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje, dvodelna |  | 65000 | kom
Brizgalke Luer za 1x uporabo dvodelne | ARL322001 | #NL005196 | Brizgalka luer za 1xup. 5 ml Sterilne brizgalke za 1x uporabo,lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje, dvodelna |  | 67000 | kom
Brizgalke Luer za 1x uporabo dvodelne | ARL322001 | #NL005197 | Brizgalka luer za 1xup. 10 ml Sterilne brizgalke za 1x uporabo,lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje, dvodelna |  | 57700 | kom
Brizgalke Luer za 1x uporabo dvodelne | ARL322001 | #NL005198 | Brizgalka luer za 1xup. 20 ml Sterilne brizgalke za 1x uporabo,lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje,dvodelna |  | 38000 | kom
Brizgalke Luer za 1x uporabo tridelne | ARL322002 | #NL005199 | Brizgalka luer za 1xup. 1 ml Sterilne brizgalke za 1x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje, | inzulinska, tridelna- 100 I.U. | 1220 | kom
Brizgalke Luer za 1x uporabo tridelne | ARL322002 | #NL005200 | Brizgalka luer za 1xup. 1ml Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | tuberkulinska, tridelna | 1800 | kom
Brizgalke Luer za 1x uporabo tridelne | ARL322002 | #NL005201 | Brizgalka luer za 1xup. 20 ml Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | tridelna | 1500 | kom
Brizgalke Luer za 1x uporabo tridelne | ARL322002 | #NL005202 | Brizgalka luer za 1xup.30ml Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | tridelna | 1500 | kom
Brizgalke Luer za 1x uporabo tridelne | ARL322002 | #NL005203 | Brizgalka luer za 1xup. 60 ml Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | tridelna, kateterski nastavek | 750 | kom
Brizgalke Luer lock za 1x uporabo | ARL322003 | #NL005204 | Brizgalka luer lock 1x up 2ml sterilne, tridelne |  | 1200 | kom
Brizgalke Luer lock za 1x uporabo | ARL322003 | #NL005205 | Brizgalka luer lock 1x up 3ml Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje |  | 2200 | kom
Brizgalke Luer lock za 1x uporabo | ARL322003 | #NL005206 | Brizgalka luer lock 1x up 6ml Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje | lahko tudi brizga LL za 1x uporabo 5ml | 1500 | kom
Brizgalke Luer lock za 1x uporabo | ARL322003 | #NL005207 | Brizgalka l.lock 1x up 10-12ml Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, dobro tesnenje |  | 500 | kom
Brizgalke Luer lock za 1x uporabo | ARL322003 | #NL005208 | Brizgalka l.lock 1x up 50ml Sterilne brizgalke za 1 x uporabo, lahko odpiranje, ki zagotavlja sterilnost, | dobro tesnenje,tridelna, brez lateksa | 1500 | kom
Brizge hepanirizirane | ARL3221 | #NL005209 | Arterij.brizga za plin.analizo z iglo 22 G.Brizga z avtomatskim ventilom ter iglo z integriranim varnostnim zaklepom, | debeline 22G (0,7x25mm).Brizga ima volumen 3 ml ter dodan aditiv Ca balansiran heparin, 80 IU/ml krvi, razpršen po steni brizge. Set vsebuje zamašek na navoj, ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | 6000 | kom
Brizge hepanirizirane | ARL3221 | #NL005210 | Arterij.brizga za plin.analizo z iglo 23 G.Brizga z avtomatskim ventilom ter iglo z integriranim varnostnim zaklepom, | debeline 23G (0,6x25mm).Brizga ima volumen 3 ml ter dodan aditiv Ca balansiran heparin, 80 IU/ml krvi, razpršen po steni brizge. Set vsebuje zamašek na navoj , ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | 700 | kom
Brizge hepanirizirane | ARL3221 | #NL005211 | Arterij.brizga za plin.analizo z iglo 25 G.Brizga z avtomatskim ventilom ter iglo z integriranim varnostnim zaklepom, | debeline 25G (0,5x16mm). Brizga ima volumen 3 ml ter dodan aditiv Ca balansiran heparin, 80 IU/ml krvi, razpršen po steni brizge. Set vsebuje zamašek na navoj , ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | 100 | kom
Brizge hepanirizirane | ARL3221 | #NL005212 | Arterij.brizga za plin.analizo brez igle. Arterijska brizga za plinsko analizo. Brizga z avtomatskim ventilom luer lok. | Brizga ima volumen 3 ml ter dodan aditiv Ca balansiran heparin, 80 IU/ml krvi, razpršen po steni brizge. Set vsebuje zamašek na navoj , ki omogoča dobro zapiranje brizge z zunanje strani. | 14000 | kom
Sistemi/vrečke za drene (stome) sterilne | ARL3222 | #NL005213 | Sistem/vrečka za drene 75 mm sterilna, kožna podloga ima možnost izreza od 10 do 88 mm. Graduacija od 10 do 250 ml. | V enem kosu (kožna podloga in vrečka sta nedeljivi).Vrečka je trikotne oblike, kar omogoča odlično stekanje vsebine.Kožna podloga je mehka in se lepo prilega podlagi.Kožna podloga omogoča optimalno lepljivost, po odstranitvi lepilo ne ostane na koži.Prozorna vrečka na izpust omogoča opazovanje stome in izločka.Vrečka je iz nešumečega materiala, celotna površina, ki se dotika bolnikove kože je prevlečena z netkanim, koži prijaznim materialom.Odprtina na izpustu je kompatibilna s 24 urno zbiralno vrečko. Na vrečki je odprtina s pokrovom - okno, ki se lahko odpre, kar omogoča neposreden dostop do rane in opazovanje stome.Pokrov pritrjen na vrečko - dodatna varnost.Zaprto okno dobro tesni, da ne iztekajo izločki.Sterilno pakiranje po komadu. | 45 | kom
Sistemi/vrečke za drene (stome) sterilne | ARL3222 | #NL005214 | Sistem/vrečka za drene, 100 mm sterilna, Kožna podloga ima možnost izdreza od 10 do 100mm.Graduacija od 10 do 300 ml. | V enem kosu (kožna podloga in vrečka sta nedeljivi).Vrečka je trikotne oblike, kar omogoča odlično stekanje vsebine.Kožna podloga je mehka in se lepo prilega podlagi.Kožna podloga omogoča optimalno lepljivost, po odstranitvi lepilo ne ostane na koži.Prozorna vrečka na izpust omogoča opazovanje stome in izločka.Vrečka je iz nešumečega materiala, celotna površina, ki se dotika bolnikove kože je prevlečena z netkanim, koži prijaznim materialom.Odprtina na izpustu je kompatibilna s 24 urno zbiralno vrečko. Na vrečki je odprtina s pokrovom - okno, ki se lahko odpre, kar omogoča neposreden dostop do rane in opazovanje stome.Pokrov pritrjen na vrečko - dodatna varnost.Zaprto okno dobro tesni, da ne iztekajo izločki.Sterilno pakiranje po komadu. | 20 | kom
Sistemi/vrečke za drene (stome) sterilne | ARL3222 | #NL005215 | Sistem/vrečka za drene 50 mm sterilna, kožna podloga ima možnost izreza od 10 do 50mm. Graduacija od 10 do 150 ml. | V enem kosu (kožna podloga in vrečka sta nedeljivi).Vrečka je trikotne oblike, kar omogoča odlično stekanje vsebine.Kožna podloga je mehka in se lepo prilega podlagi.Kožna podloga omogoča optimalno lepljivost, po odstranitvi lepilo ne ostane na koži.Prozorna vrečka na izpust omogoča opazovanje stome in izločka.Vrečka je iz nešumečega materiala, celotna površina, ki se dotika bolnikove kože je prevlečena z netkanim, koži prijaznim materialom.Odprtina na izpustu je kompatibilna s 24 urno zbiralno vrečko. Na vrečki je odprtina s pokrovom - okno, ki se lahko odpre, kar omogoča neposreden dostop do rane in opazovanje stome.Pokrov pritrjen na vrečko - dodatna varnost.Zaprto okno dobro tesni, da ne iztekajo izločki.Sterilno pakiranje po komadu. | 50 | kom
Zaprt sist.za aspirac.iz endotrahe.tubus | ARL3223 | #NL005216 | Zaprt sist. za aspiracijo 12Fr iz endotrahealnega tubusa.Kateter za zaprto aspiracijo iz tubusa (54 cm;mora imeti:port za spiranje | katetra z nepovratno valvulo ter izolirni ventil za izolacijo katetra in preprečevanje prehoda tekočin med spiranjem katetra;port za aplikacijo zdravil (MDI);barvne oznake velikosti katetrov;konica katetra atraumatska, z najmanj dvema lateralnima luknjicama za sukcijo;dvojno vrtljivi nastavek za tubus;zaščiten transparenten rokav iz poliuretana (mehak); uporabnost sistema 72 ur; ki mora biti potrjena z neodvisnim mikrobiološkim poročilom (neodvisna študija);sterilno pakiranje. | 110 | kom
Zaprt sist.za aspirac.iz endotrahe.tubus | ARL3223 | #NL005217 | Zaprt sist. za aspiracijo 14Fr iz endotrahealnega tubusa.Kateter za zaprto aspiracijo iz tubusa (54 cm;mora imeti:port za spiranje | katetra z nepovratno valvulo ter izolirni ventil za izolacijo katetra in preprečevanje prehoda tekočin med spiranjem katetra;port za aplikacijo zdravil (MDI);barvne oznake velikosti katetrov;konica katetra atraumatska, z najmanj dvema lateralnima luknjicama za sukcijo;dvojno vrtljivi nastavek za tubus;zaščiten transparenten rokav iz poliuretana (mehak); uporabnost sistema 72 ur; ki mora biti potrjena z neodvisnim mikrobiološkim poročilom (neodvisna študija);sterilno pakiranje. | 400 | kom
Zaprt sist.za aspirac.iz endotrahe.tubus | ARL3223 | #NL005218 | Zaprt sist. za aspiracijo 16Fr iz endotrahealnega tubusa.Kateter za zaprto aspiracijo iz tubusa (54 cm;mora imeti:port za spiranje | katetra z nepovratno valvulo ter izolirni ventil za izolacijo katetra in preprečevanje prehoda tekočin med spiranjem katetra;port za aplikacijo zdravil (MDI);barvne oznake velikosti katetrov;konica katetra atraumatska, z najmanj dvema lateralnima luknjicama za sukcijo;dvojno vrtljivi nastavek za tubus;zaščiten transparenten rokav iz poliuretana (mehak); uporabnost sistema 72 ur; ki mora biti potrjena z neodvisnim mikrobiološkim poročilom (neodvisna študija);sterilno pakiranje. | 15 | kom
Maternični kontrac.vložek 300mg bakra | ARL322401 | #NL005219 | Maternični kontracep. vložek z bakreno spiralo, dobro prilegajoč maternični votlini, ne sme izpadati, se ne lomi, | je enostaven za vlaganje, 300 mg bakra. | 10 | kom
Loparčki leseni za vaginalne brise | ARL322402 | #NL005220 | Loparčki leseni za vagin.brise |  | 2500 | kom
Pesarji | ARL322403 | #NL005221 | Pesarji 65mm,70mm,75mm,80mm 85mm. Velikost pesarjev lahko odstopa za +-5. | Za večkratno uporabo, možno čiščenje, razkuževanje in sterilizacija. Material:hipoalergen, mehak in naj ne absorbira vonjav. | 25 | kom
Sponke za popek, sterilne | ARL322404 | #NL005222 | Sponke za popek, sterilne, plastične, varno zapiranje, pakirane posamično, primerne velikosti 5,5cm do 6 cm |  | 1100 | kom
Ščetke za gin.bris | ARL322405 | #NL005223 | Ščetke za gin. bris Ščetke naj imajo plastično paličico, na koncu naj bo mehka ščetka. | Pakirane naj bodo posamično, tako da jih z odpiranjem ne onesterilimo. | 1700 | kom
Maternični kontrac.vložek 380mg bakra | ARL322406 | #NL005224 | Maternični kontracep. vložek z bakreno spiralo, dobro prilegajoč maternični votlini, ne sme izpadati, se ne lomi, | je enostaven za vlaganje, 380 mg bakra. | 10 | kom
Test za detekcijo DNA HPV | ARL322407 | #NL005225 | Test za detekcijo DNA HPV iz materničnega vratu z metodo HCI2 HYBRID CAPTURE, kot je predpisano s strani Nacionalnega programa | za detekcijo premalignih in malignih sprememb materničnega vratu - ZORA. Vsebuje sterilno mehko krtačko za odvzem brisa iz cervikalnega kanala in plastično epruvetko s pokrovom, v kateri je medij za transport vzorca. | 250 | kom
Sistem za vakumski porod | ARL322408 | #NL005226 | Sistem za vakumski porod, pri čemer ustvarimo podtlak z ročno črpalko, ki je del sistema. | Ročna črpalka ima označen podtlak v mm Hg in k Pa ter kvalitativno barvno označeno višino podtlaka. Sistem ima gumb za takojšnjo sprostitev vakuuma. Je za enkratno uporabo, plastičen, sterilen. Premer kapice 5-6 cm, z označbo dolžine vlečne vrvice. Debelina kapice do 2,5 cm. | 45 | kom
Biopsijske vrečke in gobice | ARL3225 | #NL005227 | Biopsijske vrečke Najlonske vrečke, odporne na topila, ki se uporabljajo za procesiranje tkivnih vzorcev | (biopsije in majhni vzorci tkiv), dimenzija 30x45mmZagotavljati mora zelo dobro izmenjavo reagentov in maksimalno zaščito tkiv skozi celoten postopek procesiranja. | 3000 | kom
Biopsijske vrečke in gobice | ARL3225 | #NL005228 | Biopsijske gobice za namestitev v standardne,komercialno dobavljive histosete, dimenzija: 30,2x25,4x2 mm; | zagotovljeno mora biti nameščanje 2 kosov gobic/1histoseto. Gobice naj bodo barvne.Material gobic mora biti odporen na topila, ki se uporabljajo za procesiranje tkivnih vzorcev; Temperaturna obstojnost materiala v območju vsaj od -40oC do 120oC; Zagotavlajti mora zelo dobro izmenjavo reagentov in maksimalno zaščito tkiv. | 16000 | kom
Potr.mat. za CT injektor Centargo Medrad | ARL3226 | #NL005229 | Linija za pacienta za Centargo injektor CENT-PL |  | 3750 | kom
Potr.mat. za CT injektor Centargo Medrad | ARL3226 | #NL005230 | Prebodna igla za dnevni set za Centargo injektor CENT-RS |  | 10 | kom
Potr.mat. za CT injektor Centargo Medrad | ARL3226 | #NL005231 | Dnevni set za Centargo injektor CENT-DS |  | 264 | kom